## List1
PRILOGA 1 OBRAZCA 3 - SPECIFIKACIJA PONUDBE PONUDNIKA
PONUDNIK:
STROKOVNO TEHNIČNE (storilnostne in funkcionalne) ZAHTEVE NAROČNIKA |  | PONUDBA PONUDNIKA
CT S STOŽČASTIM SNOPOM (CBCT) z vključeno adaptacijo in vzdrževanjem |  | STROKOVNO TEHNIČNE (storilnostne in funkcionalne) LASTNOSTI PONUJENE OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je razviden naveden podatek/opis
1 |  | 2 | 3
OZNAKA APARATA (serijska ali kataloška ali druga identifikacijska številka aparata):
IME IN OZNAKA APARATA (serijska ali kataloška ali druga identifikacijska oznaka aparata):
PROIZVAJALEC:
1. | Uvod
Aparat mora omogočati funkcionalnosti za slikanje in prikaz anatomije in patologije na naslednjih področjih:
1. | Maksilofacialna in oralna kirurgija
2. | Travmatologija glave in vratu
3. | Otorinolaringologija (ORL)
4. | Čeljustna in zobna ortopedija
5. | Parodontologija
6. | Endodontologija
7. | Implantologija
2. | Splošne zahteve:
1. | Aparat mora omogočati 3 tehnike slikanja kot del enega CBCT aparata :
CBCT, 3D zajemanje
Telerentgen
Ortopantomogram
2. | Ponudnik mora (v stolpcu 2) podati minimalne prostorske zahteve za umestitev aparata v prostor (kot npr. velikost: dolžina, višina, širina, teža ipd.), pri čemer mora upoštevati tudi prostor za radiološkega inženirja, ki bo opravljal preiskavo in potrebno zaščito pred ionizirajočim sevanji. Ponudnik v ponudbi (za izpolnjeno preglednico ) predloži načrt oz. poda dimenzije aparat a z vsemi zgoraj navedenimi tehničnimi parametri.
3. | CBCT aparat mora omogočati slikanje stoje in sede z možnostjo dostopa z invalidskim vozičkom.
4. | Aparat mora omogočati slikanje otrok za vse tri vrste slikanja, pri čemer se spusti oziroma dvigne RTG cev in detektorski sistem za vse tri vrste slikanja maksimalno do višine 950 mm (merjeno od tal) Ponudnik v stolpcu 2 te preglednice navede podatek do katere višine se lahko spusti oziroma dvigne RTG cev in detektorski sistem za vse 3 vrste slikanja IN IZPOLNI obrazec PRILOGA 1 K OBRAZCU 2 !
5. | Aparat mora biti opremljen z nastavki za fiksiranje brade.
6. | CBCT mora omogočati slikanje v 360° rotaciji in imeti možnost krajšega kota med 180°- 210°.
7. | Sistem mora biti opremljen s svetlobnimi telesi za pravilno centriranje preiskovanca.
8. | Sistem mora imeti programska orodja za zniževanja šuma na slikah.
9. | Sistem mora imeti programska orodja za zniževanje kovinskih artefaktov.
10. | Programska oprema mora vsebovati prednastavljene protokole za vrste slikanj za odrasle in otroke s prilagojenimi preglednimi polji in ekspozicijskimi parametri.
11. | Programska oprema mora omogočati ročne nastavitve anodne napetosti in sunka toka.
12. | Sistem mora omogočati izbiro različne kvalitete slike pri istih preglednih poljih.
13. | Aparat mora biti opremljen z merilcem doze vsaj DAP(Dose Area Product).
14. | Aparat mora imeti priložene fantome in merilne inštrumente (po potrebi) za dnevno in mesečno kontrolo kvalitete (Cone beam CT for dental andmaxillofacialradiology(Evidence-basedguidelines) ISSN 1681-6803,No. 172).
3. | RTG cev:
1. | Anodna napetost : vsaj v razponu vsaj od 60kV do vsaj 90kV
2. | Tokovni sunek : vsaj od 4mA do vsaj 14mA ( ročna nastavitev v korakih 1mA)
3. | Velikost gorišča : največ 0.7 mm. Ponudnik v stolpcu 2 te preglednice navede velikost gorišča IN IZPOLNI obrazec PRILOGA 1 K OBRAZCU 2!
4. | Toplotna kapaciteta RTG cevi. Ponudnik v stolpcu 2 te preglednice navede podatek toplotne kapacitete rtg cevi IN IZPOLNI obrazec PRILOGA 1 K OBRAZCU 2!
4. | Slikovni sprejemnik :
1. | CBCT aparat mora biti opremljen s ploščatim slikovnim sprejemnikom.
2. | Ponudnik mora specificirati tip slikovnega sprejemnika za vse vrste slikanja (CBCT, 3D zajemanje, telerentgen, ortopantomogram)
Posebne zahteve:
5. | Cefalogram
1. | Slikovni sprejemnik : ploščati slikovni sprejemnik
2. | 2D cefalogram
3. | Aparat mora omogočati t.i. »one shot« tehniko slikanja (slika ne sme biti rekonstrukcija 3D akvizicije zaradi bistveno manjše dozne obremenitve preiskovancev)
4. | Čas ekspozicije ne sme presegati 1s.
5. | Velikosti preglednih polj (FOV) : najmanj 20 x18 cm z možnostjo izbire vsaj 3 različnih preglednih polj. Vsaj en FOV mora zajeti odraslo glavo v celoti v velikosti 30 x 25 cm.
6. | Velikost piksla pri želeni velikost FOV ( 20 x 18 cm)mora biti največ 200µm.
6. | Ortopan:
1. | Slikovni sprejemnik: ploščati slikovni sprejemnik
2. | Slika mora biti 2D.
3. | Sistem mora omogočati različne možnosti centriranja središča glede na obliko in velikost čeljusti (otroci, odrasli…).
4. | Velikosti preglednih polj (FOV): višina slike mora biti vsaj 145 mm z možnostjo izbire vsaj 2 različnih FOV.
5. | Velikost piksla pri želeni (h -145mm) velikost FOV-a mora biti: največ 100 µm (izotropična velikost).
7. | 3D CBCT
Omogočanje preglednih polj glede na klinične potrebe:
1. | Dentoalveoarno polje : FOV < 8 cm:
Sistem mora omogočati pregledna polja vsaj velikosti 5x5cm in velikost voxla največ 120µm.Sistem mora omogočati vsaj 2 velikosti FOV.
2. | Maksilomandibularno polje : FOV 8 -15 cm:
Sistem mora omogočati pregledna polja vsaj velikosti 8x8cm in velikost voxla največ 200µm. Sistem mora omogočati vsaj 2 velikosti FOV.
3. | Skeletno polje : FOV 15 – 20 cm:
Sistem mora omogočati pregledna polja vsaj velikosti 15x15cm in velikost voxla največ 250µm. Sistem mora omogočati vsaj 2 velikosti FOV.
4. | Glava in vrat : FOV 20 ali več
Sistem mora omogočati pregledna polja vsaj velikosti 20x17 cm in velikost voxla največ 300µm.
5. | Sistem mora imeti prednastavljene protokole za slikanje zoba, več zob, čeljusti,temporomandibularnega sklepa, obraza, sluhovodov in glave ter vratu.
6. | Sistem mora omogočati obojestransko slikanje npr. sluhovodov ali TMS z manjšimi FOV-i.
7. | Omogočanje slikanja bolnika oziroma prekrivanje fotografije obraza z CBCT 3D sliko. Ponudnik v stolpcu 2 te preglednice opredeli ali je omogočeno slikanje bolnika oziroma prekrivanje fotografije obraza z CBCT 3D sliko IN IZPOLNI obrazec PRILOGA 1 K OBRAZCU 2!
8. | Sistem mora omogočati evaluacijo dihalnih poti
8. | Programska oprema mora omogočati:
1. | pregledovanje v vseh treh ravninah
2. | MPR, MPR-curved, VRT, MIP
3. | MPR v axialni, sagitalni in koronarni ravnini s poljubnim določanjem naklona ravnine za vsako našteto osnovno ravnino z možnostjo debeline rezine vsaj 0,5 mm
4. | Window width/level oziroma kontrast/svetloba
5. | Merilo
6. | invert slike
7. | Povečava, pomanjšava, obračanje, dodajanje besedila
8. | Obračanje volumske slike
9. | Povečava želenega dela slike (roam)
10. | Mora omogočati t.i. panoramskegi pogled, kjer lahko manualno določimo krivulje lokov na maksili in mandibuli in debelino rezov v izbranem področju;
11. | Merjenje v dveh dimenzijah - ravno in po krivuljah;
12. | Mora omogočati izračunavanje volumnov - npr. izračun volumna in pomoč pri prikazu dihalne poti; 3D prikaz v barvah
13. | Sledenje kanalu mandibularnega živca in njegov izris v 3 dimenzijah;
14. | Bazo zobnih vsadkov za njihovo virtualno vstavljanje ter pogled v vseh treh ravninah, panoramskem pogledu in 3D rekonstrukciji;
15. | Pogled prilagojen za čeljustne sklepe;
16. | Pogled prirejen za ušesne kosti;
17. | Mora omogočati izvoz CBCT "slik" v obliki .jpeg ali .avi;
18. | Izvajanje in hranjenje meritev na cefalogramski sliki
19. | Možnost izvoza 2D (ortopan in telerentgen - lateralnicefalogram) slik vsaj v .jpeg
20. | kompatibilnost z Dolphin Imaging
21. | Online podpora za uporabo programa
9. | Delovna Postaja
1. | Medicinski Monitor : TFT LED Barvni
2. | Ločljivost zaslona : najmanj 1920 X 2000
3. | Diagonala vidnega polja : najmanj 53 cm
4. | Najvišja svetilnost najmanj: 300 cd/m2 (DICOM GSDF)
5. | Kontrastnost najmanj: 500:1
6. | Prikaz najmanj 10 bitnih sivih odtenkov iz ene palete (1024),
7. | Vidni kot 170°
8. | Mora omogočati izvajanje kalibracije in izbire prednastavljene svetilnosti (DICOM, Gamma ..)
9. | Delovna postaja mora omogočati polno funkcionalnost delovanja brez zastojev pri obdelavi slik s programskimi orodji za vse vrste slik narejene na CBCT aparatu.
10. | Sistem mora biti opremljen z dvema delovnima postajama z vsemi želenimi programskimi paketi na lokaciji v univerzitetnem kliničnem centru in na lokaciji KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo.
10. | PACS
Sistem mora omogočati popolno integracijo z obstoječimi PACS/RIS sistemom v UKCL.
1. | Sistem mora biti opremljen s sledečimi licencami:
DICOM Print
2. | DICOM Storage
3. | DICOM Worklist
4. | DICOM Query/Retrive
5. | DICOM MPPS
6. | DICOM StorageCommitment
11. | Ostalo: Zaščitni plašč za preiskovance (0,5 mm Pb)
1. | Odrasli : vsaj 2 velikosti (M in XL)
2. | Otroški : vsaj 2 velikosti (S in L)
3. | Ponudnik mora podati podatke o življenjski dobi slikovnega sprejemnika in RTG cevi (npr.: število ekspozicij..) Ponudnik v stolpcu 2 navede zahtevane podatke!
__________________________________________________
(žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika)