PRILOGA 1 OBRAZCA 3 SPECIFIKACIJA PONUDBE PONUDNIKA

PONUDNIK: ________________________________________________

| STROKOVNO TEHNIČNE (storilnostne in funkcionalne) ZAHTEVE ZA RAČUNALNIŠKI TOMOGRAF |  | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| OZNAKA (serijska/kataloška številka ali druga identifikacijska številka/oznaka OPREME): |  |  |  |
| PROIZVAJALEC, leto proizvodnje: |  |  |  |
| 1 | Konfiguracija mora imeti vsaj 64 vrst detektorjev in 128 vrst rezin |  |  |
| 2 | Aparat z rekonstrukcijsko enoto |  |  |
| 3 | Uporabniška delovna postaja z vso programsko opremo (opredeljeno v točki 22) |  |  |
| 4 | 2 delovni postaji z vsemi programskimi orodji in z odprto kodno licenco (opredeljeno v točki 22 in 24) |  |  |
| 5 | sočasen oddaljen dostop za 10 uporabnikov do programskih orodij in slikovnega materiala |  |  |
| 6. | GANTRY |  |  |
| 6.1 | Minimalna odprtine gantrija vsaj 70 cm |  |  |
| 6.2 | Zaželen je nagib gantrija v sekvenčni tehniki |  |  |
| 6.3 | omogočeno upravljanje z leve, desne in zadnje strani gantryja |  |  |
| 6.4 | monitor za spremljanje bolnikovega srčnega utripa |  |  |
| 6.5 | omogočeno proženje akvizicije iz komand gantrija, vključno s stop gumbom |  |  |
| 6.6. | integriran interkom |  |  |
| 7. | PREISKOVALNA MIZA- natančnost premika 0,5 mm ali manj |  |  |
| 7.1 | nosilnost vključno s pripomočki za vzdrževanje življenjskih funkcij vsaj 200 kg |  |  |
| 7.2 | nastavljivost po višini od vsaj 645 mm od tal (najnižji položaj) |  |  |
| 7.3 | omogočati mora skeniranje vsaj 1750 mm |  |  |
| 7.4 | omogočen izvlek mize ob prenehanju delovanja sistema (ročno deativiranje zavore) |  |  |
| 7.5 | nožna stopalka za dviganje in spuščanje mize |  |  |
| 8 | RTG CEV |  |  |
| 8.1 | razpon toka med 50 in 800 mA |  |  |
| 8.2 | nastavitve napetosti (v kV) od 80 do 140 v vsaj 4 stopnjah |  |  |
| 8.3 | velikost najmanjšega fokusa po IEC standardu največ 1,0 x 0,7 |  |  |
| 8.4 | Toplotna kapaciteta RTG cevi vsaj 6,8 MHU |  |  |
| 8.5 | čas rotacije RTG cevi/omogočeni vsaj trije časi, od tega najkrajši vsaj 0,4 s |  |  |
| 8.6 | omogočen čas temporalne resolucije največ 80 msec |  |  |
| 8.7 | Zaželeno je filtriranje mehkih žarkov |  |  |
| 9 | KOLIMATOR |  |  |
| 9.1 | omogočena splošna kolimacija |  |  |
| 9.2. | aktivno avtomatsko kolimiranje za zmanjšanje območja pred in skeniranega volumna (overanging, adaptive colimation) |  |  |
| 10 | DETEKTORSKI SISTEM- mora imeti vsaj 64 vrst detektorjev in 128 vrst rezin |  |  |
| 10.1 | omogočeno zajemanje ali rekonstruiranje vsaj 128 rezov v enem času rotacije |  |  |
| 10.2 | omogočeno sekvenčno in spiralno slikanje, |  |  |
| 10.3 | maksimalni FOV 50 cm ali več |  |  |
| 10.4 | Najnovejši detektorski sistem (enakovredno kot: Stellar Infinity, Gemstone, NanoPanel Elite with ClearRay, Solide state Gd... ) |  |  |
| 10.5 | Širina detektorja vsaj 3,8 cm |  |  |
| 11 | GENERATOR |  |  |
| 11.1 | moč generatorja v kW-skupna moč vsaj 100 kW |  |  |
| 12 | AKVIZICIJSKA KONZOLA in MONITOR |  |  |
| 12.1 | vsaj dva LCD monitorja velikosti vsaj 19 ˝, vsaj 256 sivimi stopnjami, matrika prikaza 1240x1024, |  |  |
| 12.2 | spominska kapaciteta računalniškega sistema- shraniti vsaj 60 CT preiskav dnevno za čas enega meseca |  |  |
| 12.3 | Velikost spomina za shranjevanje slik na akvizicijski konzoli |  |  |
| 12.4 | omogočeno mora biti shranjevanje na spominski medij CD/DVD v dicom formatu, s predvajalnikom |  |  |
| 12.5 | omogočen urgenten vpis bolnika |  |  |
| 12.6 | omogočeni protokoli po anatomskih regijah in starostnih skupinah (otroci/odrasli) |  |  |
| 12.7 | omogočeno prosto izbiranje parametrov za izvedbo preiskave (kV, mAs ali mA in časa, pitch-a, kernelov, oken…referenčnih vrednosti mAs) |  |  |
| 12.8 | omogočeno dodatno shranjevanje vsaj 100 protokolov uporabnika |  |  |
| 13 | PREDSKENIRANJE |  |  |
| 13.1 | omogočeno mora biti predskeniranje za planiranje preiskave v AP, PA in LAT projekciji v realnem času v treh projekcijah |  |  |
| 14 | SISTEMI ZA ZMANJŠEVANJE DOZNE OBREMENITVE |  |  |
| 14.1 | Omogočena mora biti avtomatska modulacija napetosti toka v x, y in z smeri, glede na premik mize |  |  |
| 14.2 | Zaželeno je spreminjanje dozne obremenitve po posameznih organih (npr. dojke, očesne leče) |  |  |
| 14.3 | omogočeno mora biti več stopenj EKG moduliranja dozne obremenitve, ki reducira tok izven srčne faze, ki je izbrana za prikaz volumna |  |  |
| 14.4 | Mora imeti nastavljiv pitch vsaj med 0,5 in 1,5 tudi za slikanje z dvojno energijo |  |  |
| 14.5 | Mora imeti otroške protokole v skladu z referenčnimi nivoji |  |  |
| 14.6 | Dodatna programska oprema za nadzor doze- dose alerts, obvestila o presegenju referenčnih nivojev, mora imeti adaptivno kolimacijo- overranging |  |  |
| 14.7 | Zaželeno je, da programska orodja omogočajo avtomatično izbiro kV glede na protocol preiskave |  |  |
| 15 | SPREMLJANJE KONTRASTNEGA SREDSTVA |  |  |
| 15.1 | omogočena sinhronizacija sistema za avtomatsko proženje kontrastnega sredstva (BOLUS TRACKING) |  |  |
| 16 | SIHRONIZACIJA AKVIZICIJSKEGA SISTEMA S "FREKVENCO SRCA" |  |  |
| 16.1 | Omogočena sinhronizacija sistema za skeniranje med izbranimi fazami srčnega cikla |  |  |
| 16.2 | Omogočeno retrospektivno in prospektivno slikanje |  |  |
| 16.3 | Orodja za zmanjševanje vpliva aritmije na kvaliteto rekonstruiranih slik |  |  |
| 17 | DINAMIČNO SLIKANJE |  |  |
| 17.1 | Omogočeno spremljanje pretoka KS v času vsaj 1,1 sek in omogočen izračun časa optimalnega proženja (TEST BOLUS) |  |  |
| 18 | OMOGOČATI MORA SEKVEČNO IN SPIRALNO AKVIZICIJO |  |  |
| 19 | REKONSTRUKCIJE |  |  |
| 19.1 | Omogočena rekonstrukcija slik v realnem času |  |  |
| 19.2 | Omogočeno izbiranje različnih rekonstrukcij v MPR in MIP tehniki v 3 ravninah |  |  |
| 19.3 | Omogočena rekonstrukcija v tehniki filtrirane povratne projekcije (FBP) |  |  |
| 19.4 | Omogočena mora biti kombiniranje protokolov s sinhronizacijo sistema za skeniranje med izbranimi fazami srčnega cikla in brez sinhronizacije v času prehoda znotraj 6 sek (kombinacija Aorta EKG in angio abd aorta) ali druga opcija, ki to omogoča |  |  |
| 19.5 | Sistem mora imeti aplikacijo, ki izboljša kvaliteto slike ob prisotnosti osteosintetskega materiala ali drugih kovin (kolki 2 protezi) tudi pri večjem FOV-u |  |  |
| 19.6 | Sistem mora imeti aplikacijo za zmanjševane volumskih artefaktov (cone- beam) |  |  |
| 19.5 | Omogočena mora biti naknadna rekonstrukcija slik z različnimi FOV |  |  |
| 20 | OPTIMIZACIJA SLIKE – iterativna rekonstrukcija |  |  |
| 20.1 | Sistem mora biti opremljen s statistično iterativno rekonstrukcijo v večih korakih- vsaj 5 |  |  |
| 20.2 | Sistem mora biti opremljen z model- based ali hibridno iterativno rekonstrukcijo (VEO, FIRST, ADMIRE...) |  |  |
| 20.3 | Čas posamezne IR vsaj 20 fps Čas FBP vsaj 40 fps |  |  |
| 21 | KVALITETA SLIKE |  |  |
| 21.1 | Matrika vsaj 512 x 512 in 1024 x 1024 |  |  |
| 21.2 | Isotropni voxel velikosti 0,36 ali manj |  |  |
| 21.3 | HU skala (-1000 HU/ + 3000 HU ) z možnostjo razširitve |  |  |
| 22 | APLIKACIJSKA ORODJA OSNOVNO- sistem mora omogočati naknadno rekonstrukcijo raw data |  |  |
| 22.1 | MPR, MIP, Mini MIP, inverted MIP, SSD in VRT tehnika prikaza slike, z možnostjo izbire debeline prikazanega reza v vseh tehnikah |  |  |
| 22.2 | orodje za obdelavo slike pri perfuziji možgan s prikazom različnih časovnih map (TTP, TTS, MTT, BV, MIP, … ) |  |  |
| 22.3 | Omogočeno odstranjevanje kosti v predelu glave, s pomočjo subtrakcije (Nevro DSA tehnika) |  |  |
| 22.4 | Avtomatsko odstranjevanje/subtrakcija kosti in prikaz žilja |  |  |
| 22.5 | Omogočeno nastavljanje centra in širine okna |  |  |
| 22.6 | Nastavitve za okna po specifičnih organih |  |  |
| 22.7 | Orodja za povečavo, premik,manipulacijo slike |  |  |
| 22.8 | Orodja za paralelno, statistično oceno slik (Dynamic evaluation...) |  |  |
| 22.9 | Orodja za merjenje razdalj, območja zanimanja (ROI), označevanje slik |  |  |
| 23 | DODATNE FUNKCIONALNOSTI |  |  |
| 23.1 | Sistem mora omogočati slikanje v dveh energijah |  |  |
| 23.2 | Obdelava podatkov v DE tehniki na akvizicijski konzoli |  |  |
| 23.3 | Omogočen FOV vsaj 50 cm v xy smeri tudi v dual energy načinu |  |  |
| 23.4 | Omogočeno standardno segmentno perfuzijsko slikanje v debelini prikazanega reza vsaj 80 mm v sekvenčnem in 120 mm v spiralnem načinu |  |  |
| 24 | APLIKACIJSKI PROGRAMI |  |  |
| 24.1 | NEVRO PROGRAM- omogočena subtrakcija kostnih struktur za boljši prikaz možganskega in vratnega žilja, omogočena CTA aplikacijska orodja, omogočena segmentacija skeleta glave |  |  |
| 24.2 | SKELET PROGRAM- zaželena je poljubna izbira znotraj preglednega območja in fuzija slik, ter ocena (kot dynamic eval.), z merjenjem kotov |  |  |
| 24.3 | ANGIO PROGRAM- apl. program za planiranje stentov, omogočena subtrakcija ali odstranjevanje kostnih struktor za boljši prikaz ožilja v telesu, omogočena ocena in evaluacija žilja v 2D in 3D, |  |  |
| 24.4 | KARDIOTORAKALNI PROGRAM- Ca scoring, analiza koronark z curved MPR, analiza plakov, avtomatična segmentacija kor. žilja, TAVI planiranje, volumsko in funkcijsko analizo desnega in levega ventrikla, za oceno ishemije in dinamične perfuzije, perfuzija miokarda, orodje CAD za nodule, orodje za analizo volumna pljuč,analiza stenoz žilja |  |  |
| 24.5 | ABDOMINALNI PROGRAM- omogočena volumetrija, virtualna kolonografija z omogočeno opcijo označevanja fecesa in polipov, perfuzija organov, virtualna endoskopija |  |  |
| 24.6 | DUAL ENERGY PROGRAM s spektralno segmentacijo tkiva in zamikom med skeniranjem istega segmenta z različnima energijama največ 80 ms |  |  |
| 24.7 | PERFUZIJA telesa (npr. jeter) (omogočeno segmentiranje arterijske in portalne faze, časovne mape (TTP, TTS, MTT, MIP, BV, BF, HI….) |  |  |
| 24.8 | PERFUZIJA možgan (obvezno prikaz v CBF, CBV, TTD in MTT…) z izračunom CTA angiografskih slik iz perfuzijskih podatkov in časovni MIP |  |  |
| 24.9 | PERFUZIJA srca |  |  |
| 24.10 | CT floroskopija (omogočeno vodenje intervencijskih / punkcijskih posegov ali pomožno orodje za punkcije) z dodatnim monitorjem v diagnostičnem prostoru ter s proženjem v prostoru |  |  |
| 24.11 | 2 delovni postaji z dvema monitorjema (enakih lastnosti kot na akvizicijski postaji) in vsemi programskimi orodji in z odprto kodno licenco |  |  |
| 24.12 | sočasen oddaljen dostop za 10 uporabnikov do programskih orodij in slikovnega materiala , ki so integrirani v PACS sistem |  |  |
| 25 | DODATNA OPREMA |  |  |
| 25.1 | omogočena mora biti daljinska kontrola in konfiguracija sistema |  |  |
| 25.2 | Prikaz CTDI vol, DLP in opozorila za prekoračitev priporočene doze v fazi planiranja protokola |  |  |
| 25.3 | Dodatna oprema (minimalno): - blazinice za glavo: najmanj 3 različne velikosti za fiksiranje glave in 2 velikosti za podlaganje glave (2 za pod glavo) in 3 x 2 za ob straneh glave), - blazina za podlaganje pod koleni, - imobilizacijski trakovi: vsaj 4 velikosti, - trakovi za imobilizacijo premika rok (lisice na ježke) - blazina za podlaganje pod koleni, - nosilec za torax/abd, - nosilec za noge, - nosilec za papir. |  |  |
| 25.4 | Ponujena naprava mora biti kompatibilna s sistemom za nevronavigacijo in stereotaksijo S7- Leksel frame stereotactic nastavek , proizvajalca MEDTRONIC. |  |  |
| 25.5 | Šablona za CT vodene punkcije v prsnem košu |  |  |
| 25.6 | Injektorska brizga |  |  |
| 25.6. | Tehnične specifikacije za injektor - injektor mora omogočati: |  |  |
| 25.6.1 | Nadgradnjo s programsko opremo P3T, za bolniku specifično optimizacijo protokolov: a. Certegra P3T 2.0 Abdomen Application b. Certegra P3T 2.0 Cardiac Application c. Certegra P3T 2.0 PA Application |  |  |
| 25.6.2 | Dodatek dostopa do sistema Virtual Care: »on-line« servis (z internetnim dostopom), ki s predvidevanjem in določanjem trendov ter kalkulacijo učinkov delovanja sistema, prepreči njegovo zaustavitev ter omogoča boljše upravljanje protokolov. |  |  |
| 25.6.3 | Povezava z delovnimi listi modalitet |  |  |
| 25.6.4 | “Point of care data capture”: avtomatska povezava in usklajevanje podatkov med injektorjem in delovnimi listi modalitet |  |  |
| 25.6.5 | Interna povezava z bolnišničnim IT sistemom, vključno z PACS, RIS in Radimetrics sistemom. |  |  |
|  | OSNOVNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE SISTEMA: Mehanske specifikacije; Višina; Širina; Globina; Teža. Dual Head injector/ Glava injektorja; 15.5 cm; 30.7 cm; 36.8 cm; 8.1 kg. Osnovna enota; 29.2 cm; 27.9 cm; 22.2 cm; 6.2 kg. Certegra Workstation (CWS): prikazovalnik; 34.2 cm; 40.0 cm; 30.0 cm; 8.0 kg. SPECIFIKACIJE INJICIRANJA OZIROMA DELOVANJE DOVAJANJA TEKOČINE OPIS; SPECIFIKACIJA. Brizge (kapaciteta prostornine); Največ dve (200 ml). Prostorninski razpon in koraki; 1 ml do največje kapacitete injekcijske brizge 200 ml v korakih po 1 ml. Razpon in koraki hitrosti pretoka; 0,1 do 10 ml/s v korakih po 0,1 ml/s. Omejitev tlaka, ki se lahko programira (PSI/kPa); Možnosti nastavitve omejitve tlaka v 200-ml brizgi (PSI/kPa): od 50/345 do 325/2241. Premor; 1 do 900 sekund (15 minut) v korakih po 1 sekundo. Zadrževanje; Maksimalni čas zadrževanja je 20 minut. Odlog skeniranja; 0 do 300 sekund (5 minut) v korakih po 1 sekundo. Kapacitete injiciranja; Največ 6 faz na protokol. Pretečeni čas injiciranja; Najmanj 0 do 999 sekund. Največje število protokolov; 250. DODATNE MOŽNOSTI OPIS; SPECIFIKACIJA. Možnost nameščanja glave injektorja; Podstavek ali stropno/stenska namestitev s protiutežjo.. Element za vzdrževanje toplote v injekcijskih brizgah; 35 ± 5 °C. Zahteve za električno omrežje; izmenična napetost 100-240 V, 50/60 Hz, 300 VA (dvojno). Dual flow; V Stellant with Certegra Workstation je integriran simultani pretok kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine, v območju, ki ga izbere uporabnik. Certegra P3T 2.0 Abdomen Application; Programska oprema za bolniku specifično optimizacijo protokolov za preiskave abdomna. Certegra P3T 2.0 Cardiac Application; Programska oprema za bolniku specifično optimizacijo protokolov preiskave srca. Certegra P3T 2.0 PA Application; Programska oprema za bolniku specifično optimizacijo protokolov za diagnostiko pljučne embolije. PACS, RIS and Speech Recognition Outbound interfaces. Informatics Starter Package; Dostop do delovnega lista modalitet in podatkovne baze injekcij. VirtualCare; On-line servis, ki s predvidevanjem in določanjem trendov ter kalkulacijo učinkov delovanja sistema, prepreči njegovo zaustavitev ter omogoča boljše upravljanje protokolov.. Timing Bolus Functionality (req. cont inject + delay). OMOGOČATI MORA: Nastavitve injiciranja (varčevanje s časom) - Manual control of Syringe Advance/Retract - One-Touch full Extention/Retration of Syringe - Auto Initialize Syringe - Autofill - Auto Prime Kontrola injektorja - Abort/stop mehanizem na glavi injektora - Start/hold/resume mehanizem na glavi injektora - Arm/disarm mehanizem na glavi injektorja - Syringe sensing mehanizem - Display Remaining Volume (pokazatelj trenutnega volumna v brizgi) Monitor v kontrolni sobi je prilagojen uporabniku - Touch Screen - Pressure Monitor/Grafični prikaz - Display Current Protocol (volume, flowrate) - Display Current Protocol Timing Information - Display Remaining Volume - Arm from CRM - Start/Resume/Hold/Stop/Disarm from CRM - Abort Mechanism - Programmable control room monitor |  |  |
| 26 | DICOM STANDARDI - mogočeni morajo vsaj naslednji biti standardi: |  |  |
| 26.1. | DICOM OMREŽNE POVEZAVE |  |  |
| 26.2. | DICOM SEND/StC |  |  |
| 26.3. | DICOM PRINT |  |  |
| 26.4. | DICOM QUERY/RETRIEVE |  |  |
| 26.5. | DICOM WORKLIST/MMPS |  |  |
| 26.6. | DICOM DOSE STRUCTURED REPORT |  |  |
| 26.7. | Popolna integracija z obstoječimi HIS/RIS in PACS sistemom UKC Ljubljana |  |  |

_____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika