## List1
ŠT. SKLOPA | ZAHTEVANA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA-POGOJ | PODATEK ZA PONUJENI APARAT | STRAN V PROSPEKTNI/TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, KJER SE PODATEK NAHAJA
1. SKLOP | SISTEM ZA VODENJE KOLONOSKOPOV IN KOMPATIBILNI ENDOSKOPI
1.1. SISTEM ZA VODENJE KOLONOSKOPOV, 1kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
1.1.1. Funkcionalne zahteve:
1.1.1.1. Nadzirano vodenje videokolonoskopa pri kolonoskopiji
1.1.1.2. Zagotavlja tridimenzionalni pogled in pozicijo videokolonoskopa znotraj debelega črevesja. Posledično omogoči uporabniku lažje in hitrejše uvajanje kolonoskopa v debelo črevo.
1.1.1.3. Endoskopistu vsak trenutek zagotavlja kontrolo nad kolonoskopom in njegovo trenutno pozicijo.
1.1.1.4. Zagotavlja pogled tridimenzionalne slike na obstoječem endoskopskem monitorju, ki je del endoskopske videolinije, po tehnologiji »slika v sliki«.
1.1.1.5. Programska oprema mora biti uporabniku prijazna in zagotavljati enostavno rokovanje.
1.1.1.6. Procesor mora biti majhnih dimenzij, tako, da ga je možno namestiti na endoskopski stativ ali obstoječi endoskopski voziček.
1.1.1.7. Z magnetnim kazalnikom je zagotovljen ročni kazalnik pozicije endoskopa
1.1.1.8. Zagotavlja priklop videokolonoskopov z vgrajeno tehnologijo za vodenje videokolonoskopov in sond za vodenje videokolonoskopov, ki se jih vstavi v delovni kanal videokolonoskopa
1.1.1.9. Kompatibilen z obstoječo videolinijo proizvajalca Olympus Exera III in obstoječima kolonoskopoma Olympus CF-HQ190I – 2 kosa.
1.1.1.10. Kompatibilen z obstoječim dokumentacijskim sistemom, ki zagotavlja upravljanje dokumentacijskega sistema preko gumbov na ročaju endoskopa
1.1.2. Tehnične zahteve:
1.1.1.1. Procesor za vodenje kolonoskopa, 1kos
1.1.1.1.1. zagotavljati mora prenos informacij najmanj 15 slik na sekundo
1.1.1.1.2. mora biti majhnih dimenzij in tako omogočati namestitev na endoskopski videoliniji
1.1.1.2. Sprejemni krožnik z nosilcem, 1kpl
1.1.1.2.1. Sprejemni krožnik mora biti majhnih dimenzij, največ 300 x 300 mm
1.1.1.3. Stropni nosilec za sprejemni krožnik, 1kpl
1.1.1.4. Ročni magnetni kazalnik pozicije kolonoskopa za endoskopsko sestro,
1.1.1.5. Simulator za kolonoskopije za učenje kolonoskopije. Model omogoča različne postavitve in tako težavnostne stopnje za šolanje trening uporabnikov. Sestavljen iz ohišja (model abdomna), debelega črevesja, navodila za postavljanje kolona.
1.1.3. Komplet mora vsebovati:
1.1.1.1. procesor za vodenje kolonoskopa, 1kos
1.1.1.2. sprejemni krožnik z nosilcem, 1kpl
1.1.1.3. stropni nosilec za sprejemni krožnik, 1kos
1.1.1.4. ročni magnetni kazalnik pozicije kolonoskopa za sestro, 1kos
1.1.1.5. simulator za kolonoskopije, 1 kos
1.1.1.6. navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izbrani dobavitelj jih mora dostaviti v trenutku dobave)
1.2. PEDIATRIČNI VIDEOKOLONOSKOP, 1kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
1.2.1. Funkcionalne zahteve:
1.2.1.1. V distalnem delu vgrajena tehnologija, ki v kombinaciji z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja endoskopsko sliko z ločljivostjo: 1920 x 1080.
1.2.1.2. Vgrajena tehnologija mora v kombinaciji z videoprocesorjem in izvorom svetlobe zagotavljati optično kromoendoskopijo z optičnim filtrom ALI specialnimi algoritmi videoprocesorja.
1.2.1.3. na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjem
1.2.1.4. v povezavi z videoprocesorjem mora biti zagotovljeno povečanje slike na ekranu
1.2.1.5. v povezavi z videoprocesorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa
1.2.1.6. zagotovljeno upravljanje videoprocesorja in izvora svetlobe, preko najmanj 3 vgrajenih kontrolnih gumbov, ki jih lahko uporabnik sam programira
1.2.1.7. zagotavlja naj avtomatsko shranjevanje nastavitve beline v spominski čip endoskopa oz mora biti nastavitev beline tovarniško prednastavljena.
1.2.1.8. Vgrajen spominski čip naj v povezavi z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja vpogled v naslednje podatke: (1). model in tip endoskopa, (2). serijska številka endoskopa, (3) število uporab endoskopa.
1.2.1.9. vgrajena tehnologija naj omogoča pasivno upogibanje distalnega dela endoskopa pri krivinah debelega črevesa, za lažje prehajanje preko krivin kolona in manj bolečin za pacienta
1.2.1.10. vgrajena tehnologija naj omogoča lažje aksialno obračanje endoskopa po osi, za lažje manevriranje endoskopa in manj bolečin za pacienta
1.2.1.11. vgrajena tehnologija zvezne prilagoditve zatrditve uvajalnega dela endoskopa med kolonoskopijo, za lažje uvajanje endoskopa in manj bolečin pacienta kolonoskopa pri obstrukcijah oziroma težje prehodnih anatomijah debelega črevesja.
1.2.1.12. vgrajena tehnologija za vodenje videokolonoskopov v kombinaciji z sistemom za vodenje kolonoskopa
1.2.1.13. na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjev zagotovljeno čiščenje in dezinfekcija brez testne kape
1.2.1.14. kompatibilen z obstoječim strojem za termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov, proizvajalec Olympus, model ETD3. Uporabnik ima na strojih nameščene adapterje za obstoječe endoskope proizvajalca Olympus in Pentax. V kolikor ponudnik ne more zagotoviti priklop ponujenih endoskopov z obstoječimi adapterji, mora za vsakih šest ponujenih endoskopov vključiti adapterje za en (1) stroj za dezinfekcijo (2 seta adapterjev) v ponudbo.
1.2.1.15. kompatibilen z obstoječo videolinijo proizvajalca Olympus Exera III
1.2.1.16. Vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom istočasno, ko je v delovnem kanalu instrument
1.2.1.17. Endoskop mora imeti CE certifikat
1.2.1.18. Ponudnik zagotavlja brezplačne preventivne preglede za dobo 36 mesecev.
1.2.1.19. Odzivni čas za popravilo je 1 delovni dan. Ponudnik mora zagotoviti v času popravila, če je ocenjen čas popravila daljši od 1 tedna, brezplačni nadomestni enakovreden endoskop v 24 urah odzivnega časa.
1.2.1.20. Ponudnik zagotavlja, da nobeno popravilo ne bo višje od 800 EUR v neto vrednosti v roku 36 mesecev od primopredaje, strojelom je iz ponudbe izključen. V primeru da zavarovalnica zahtevek za stojelom zavrne (in njen izvedenec sklene da ne gre za strojelom), strošek popravila obravnavamo kot pogodbeno popravilo (zanj veljajo omejitve iz tega člena strokovnih zahtev). Skupni maksimalni kumulativni znesek, ki ga naročnik plača na leto (v roku 36 mesecev od primopredaje) znaša neto 1000 EUR po gastroskopu in neto 2000 EUR po kolonoskopu. Zneske popravil nad maksimalnem kumulativnem znesku nosi ponudnik.
1.2.1.21. Ponudbi je potrebno priložiti cenik rezervnih delov in ceno ure serviserja v dobi 4 – 5 let.
1.2.1.22. Ponudnik mora ponuditi endoskop, ki izpolnjuje vse zahteve in je hkrati najnovejši najmodernejši endoskop oz. endoskop najvišjega razreda kakovosti, ki ga proizvajalec trenutno ponuja na trgu
1.2.2. Tehnične zahteve:
1.2.2.1. HD ločjivost endoskopske slike (ločljivost 1920x1080)
1.2.2.2. kot vidnega polja: najmanj 170°
1.2.2.3. globina vidnega polja fokus bližnji: vsaj 2 do 100mm
1.2.2.4. premer distalnega dela tubusa: največ 11,7 mm
1.2.2.5. premer uvajalnega dela tubusa: največ 11,8 mm
1.2.2.6. premer delovnega kanala: najmanj 3,2mm
1.2.2.7. upogibanje naj bo najmanj : gor/dol: 180°/180°, desno/levo: 160°/160°
1.2.2.8. delovna dolžina endoskopa: vsaj 1680 mm
1.2.2.9. vgrajen kanal za izpiranje
1.2.3. Komplet mora vsebovati:
1.2.3.1. videokolonoskop, 1 kos
1.2.3.2. začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1 kos
1.2.3.3. navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izbrani dobavitelj jih mora dostaviti v trenutku dobave)
1.2.3.4. Poleg endoskopa mora biti v kompletu vključena še vsa dodatna oprema ki omogoča takojšnjo endoskopijo:
1.2.3.4.1. ščetka za čiščenje kanala-kratka; 1 kos
1.2.3.4.2. adapter za čiščenje aspiracijskega kanal; 1kos
1.2.3.4.3. krtačka za čiščenje delovnega kanala-dolga; 1 kos
1.2.3.4.4. silikonska cevka za izpiranje; 1 kos
1.2.3.4.5. ventil voda/zrak; 1 kos
1.2.3.4.6. aspiracijski ventil; 1kos
1.3. VIDEOKOLONOSKOP Z OPTIČNO POVEČAVO, 2kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
1.3.1. Funkcionalne zahteve:
1.3.1.1. V distalnem delu vgrajena tehnologija, ki v kombinaciji z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja endoskopsko sliko z ločljivostjo: 1920 x 1080.
1.3.1.2. Vgrajena tehnologija mora v kombinaciji z videoprocesorjem in izvorom svetlobe zagotavljati optično kromoendoskopijo z optičnim filtrom ALI specialnimi algoritmi videoprocesorja.
1.3.1.3. na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjem
1.3.1.4. v povezavi z videoprocesorjem mora biti zagotovljeno povečanje slike na ekranu
1.3.1.5. v povezavi z videoprocesorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa
1.3.1.6. zagotovljeno upravljanje videoprocesorja in izvora svetlobe, preko najmanj 3 vgrajenih kontrolnih gumbov, ki jih lahko uporabnik sam programira
1.3.1.7. zagotavlja naj avtomatsko shranjevanje nastavitve beline v spominski čip endoskopa oz mora biti nastavitev beline tovarniško prednastavljena.
1.3.1.8. Vgrajen spominski čip naj v povezavi z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja vpogled v naslednje podatke: (1). model in tip endoskopa, (2). serijska številka endoskopa, (3) število uporab endoskopa.
1.3.1.9. vgrajena tehnologija naj omogoča pasivno upogibanje distalnega dela endoskopa pri krivinah debelega črevesa, za lažje prehajanje preko krivin kolona in manj bolečin za pacienta
1.3.1.10. vgrajena tehnologija naj omogoča lažje aksialno obračanje endoskopa po osi, za lažje manevriranje endoskopa in manj bolečin za pacienta
1.3.1.11. vgrajena tehnologija zvezne prilagoditve zatrditve uvajalnega dela endoskopa med kolonoskopijo, za lažje uvajanje endoskopa in manj bolečin pacienta kolonoskopa pri obstrukcijah oziroma težje prehodnih anatomijah debelega črevesja.
1.3.1.12. Vgrajeni najmanj trije svetlobni vodniki, ki zagotavljajo dobro osvetlitev medkolonoskopijo
1.3.1.13. na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjev .
1.3.1.14. vgrajena tehnologija za vodenje videokolonoskopov v kombinaciji z sistemom za vodenje kolonoskopa
1.3.1.15. na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjev zagotovljeno čiščenje in dezinfekcija brez testne kape
1.3.1.16. kompatibilen z obstoječim strojem za termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov, proizvajalec Olympus, model ETD3. Uporabnik ima na strojih nameščene adapterje za obstoječe endoskope proizvajalca Olympus in Pentax. V kolikor ponudnik ne more zagotoviti priklop ponujenih endoskopov z obstoječimi adapterji, mora za vsakih šest ponujenih endoskopov vključiti adapterje za en (1) stroj za dezinfekcijo (2 seta adapterjev) v ponudbo.
1.3.1.17. Kompatibilen z obstoječo videolinijo proizvajalca Olympus Exera III.
1.3.1.18. Vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom istočasno, ko je v delovnem kanalu instrument
1.3.1.19. Endoskop mora imeti CE certifikat
1.3.1.20. Ponudnik zagotavlja brezplačne preventivne preglede za dobo 36 mesecev.
1.3.1.21. Odzivni čas za popravilo je 1 delovni dan. Ponudnik mora zagotoviti v času popravila, če je ocenjen čas popravila daljši od 1 tedna, brezplačni nadomestni enakovreden endoskop v 24 urah odzivnega časa.
1.3.1.22. Ponudnik zagotavlja, da nobeno popravilo ne bo višje od 800 EUR v neto vrednosti v roku 36 mesecev od primopredaje, strojelom je iz ponudbe izključen. V primeru da zavarovalnica zahtevek za stojelom zavrne (in njen izvedenec sklene da ne gre za strojelom), strošek popravila obravnavamo kot pogodbeno popravilo (zanj veljajo omejitve iz tega člena strokovnih zahtev). Skupni maksimalni kumulativni znesek, ki ga naročnik plača na leto (v roku 36 mesecev od primopredaje) znaša neto 1000 EUR po gastroskopu in neto 2000 EUR po kolonoskopu. Zneske popravil nad maksimalnem kumulativnem znesku nosi ponudnik.
1.3.1.23. Ponudbi je potrebno priložiti cenik rezervnih delov in ceno ure serviserja v dobi 4 – 5 let.
1.3.1.24. Ponudnik mora ponuditi endoskop, ki izpolnjuje vse zahteve in je hkrati najnovejši najmodernejši endoskop oz. endoskop najvišjega razreda kakovosti, ki ga proizvajalec trenutno ponuja na trgu
1.3.2. Tehnične zahteve:
1.3.2.1. HD ločjivost endoskopske slike (ločljivost 1920x1080)
1.3.2.2. kot vidnega polja: najmanj 170°
1.3.2.3. globina vidnega polja fokus bližnji: najmanj 2 do 6mm ALI 1,5 do 2,5mm
1.3.2.4. globina vidnega polja fokus oddaljeni: najmanj 5 do 100mm ALI 3 do 100mm
1.3.2.5. premer distalnega dela tubusa: največ 12,8mm
1.3.2.6. premer uvajalnega dela tubusa: največ 13,2mm
1.3.2.7. premer delovnega kanala: najmanj 3,7mm
1.3.2.8. upogibanje naj bo najmanj :gor/dol: 180°/180°, desno/levo: 160°/160°
1.3.2.9. delovna dolžina endoskopa: najmanj 1330 mm
1.3.2.10. vgrajen kanal za izpiranje
1.3.3. Komplet mora vsebovati:
1.3.3.1. videokolonoskop, 1 kos
1.3.3.2. začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1 kos
1.3.3.3. navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izbrani dobavitelj jih mora dostaviti v trenutku dobave)
1.3.3.4. Poleg endoskopa mora biti v kompletu vključena še vsa dodatna oprema ki omogoča takojšnjo endoskopijo:
1.3.3.4.1. ščetka za čiščenje kanala-kratka; 1 kos
1.3.3.4.2. adapter za čiščenje aspiracijskega kanal; 1kos
1.3.3.4.3. krtačka za čiščenje delovnega kanala-dolga; 1 kos
1.3.3.4.4. silikonska cevka za izpiranje; 1 kos
1.3.3.4.5. ventil voda/zrak; 1 kos
1.3.3.4.6. aspiracijski ventil; 1kos
2. SKLOP | Oprema endoskopirnice 1
2.1 ENDOSKOPSKI VIDEOPROCESOR, 1kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARAT
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
2.1.1. Funkcionalne zahteve:
2.1.1.1. reprodukcija endoskopske slike v HDTV ločljivosti, ločljivost najmanj 1920x1080
2.1.1.2. funkcija identifikacije endoskopa.
2.1.1.3. funkcija štetja števila uporab endoskopa.
2.1.1.4. avtomatska nastavitev funkcije na najmanj treh gumbih endoskopov, preko katerih lahko upravljamo različna opravila ali hiter dostope do želenih funkcij.
2.1.1.5. upravljanje obstoječega dokumentacijskega sistema preko gumbov na endoskopu ali nožne stopalke v smislu posnetka slike in filma med samo preiskavo.
2.1.1.6. ponudnik zagotavlja brezplačne preventivne preglede in kurativni servis za dobo 36 mesecev.
2.1.1.7. Odzivni čas za popravilo je 1 delovni dan.
2.1.1.8. ponudnik mora zagotoviti v času popravila brezplačni nadomestni videoprocesor v roku 48 ur.
2.1.2. Tehnične zahteve:
2.1.2.1. LOČLJIVOST: ločljivost endoskopske slike najmanj 1920x1080. HDTV tehnologija (High Definition TV – slika visoke ločljivosti).
2.1.2.2. OPTIČNA KROMOENDOSKOPIJA: V povezavi s ponujenim izvorom svetlobe in endoskopom, s komandnimi tipkami na endoskopu, zagotovljeno izločanje rdeče barve iz svetlobnega spektra z optičnim filtrom ALI s specialnimi algoritmi videoprocesorja ALI ali pa z načinom, ki ga omogoča multi LED tehnologija.
2.1.2.3. DIGITALNO DOKUMENTIRANJE: Zagotavlja naj digitalno fotografiranje endoskopske slike na notranji spominski disk, ki je integriran v videoprocesor. Po končanem endoskopskem posegu mora biti omogočen prenos fotografij na USB medij ALI zagotovljeno shranjevanje endoskopskih slik po imenih pacientov, v mape in pod-mape USB medij mora biti del kompleta. Format slike naj bo nastavljiv v kompresijskem razmerju TIFF/JPEG.
2.1.2.4. VIDEO IZHODI:
2.1.2.4.1. analogni video izhodi, najmanj: RGB, Y/C, kompozitni signal
2.1.2.4.2. digitalni video izhodi, najmanj: HD-SDI, DVI
2.1.2.5. Zagotovljena kompatibilnost z obstoječim dokumentacijskim sistemom in upravljanje dokumentacijskega sistema preko gumbov na endoskopu ali nožne stopalke v smislu proženja/snemanja endoskopskih slik in filmov v obstoječ dokumentacijski sistem.
2.1.3. Komplet mora vsebovati:
2.1.3.1. videoprocesor, 1kos
2.1.3.2. tipkovnica, 1kos
2.1.3.3. USB medij, najmanj 1GB, 1kos
2.1.3.4. potrebni analogni in digitalni videokabli (RGB, S-VHS in kompozitni) za povezavo med procesorjem in monitorjem, 1kpl
2.1.3.5. vmesnik (konverter) in/ali nožna stopalka za povezavo z osebnim računalnikom na katerem je nameščen dokumentacijski sistem v kolikor je to potrebno, 1 kos
2.1.3.6. kabel za upravljanje in komunikacijo videoprocesorja z osebnim
2.1.3.7. računalnikom, ki ima nameščen dokumentacijski sistem, 1 kos
2.1.3.8. 7. navodila za uporabo v slovenščini (izbrani dobavitelj jih mora dostaviti v trenutku dobave)
OPOMBA: Videoprocesor in izvor svetlobe sta lahko združena v eni enoti.
2.2 ENDOSKOPSKI IZVOR SVETLOBE, 1kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
2.2.1. Funkcionalne zahteve;
2.2.1.1. avtomatska prilagoditev moči oddane svetlobe, glede na osvetlitev opazovanega tkiva
2.2.1.2. vgrajeno naj ima zračno-vodno črpalko z več stopnjami nastavitve za potrebe endoskopije, s priloženim vodnim zbiralnikom.
2.2.1.3. Ponudnik zagotavlja brezplačne preventivne preglede in kurativni servis za dobo 36 mesecev. Izjema je potrošni material.
2.2.1.4. Odzivni čas za popravilo je 1 delovni dan.
2.2.1.5. Ponudnik mora zagotoviti v času popravila brezplačni nadomestni endoskopski izvor svetlobe v roku 48 ur.
2.2.2. Tehnične zahteve:
2.2.2.1. TEHNOLOGIJA ŽARNICE: Xenon z močjo 300W ALI vsaj ekvivalentna LED osvetlitev.
2.2.2.2. Ponudnik mora v primeru, če ponuja xenonski izvor svetlobe, zagotoviti brezplačno menjavo in brezplačne nadomestne xenon žarnice (300W) za nemoteno delovanje izvora svetlobe za dobo 60 mesecev, menjava mora biti opravljena v roku 48h.
2.2.2.3. Ponudnik mora v primeru, če ponuja LED izvor svetlobe, zagotoviti popolno garancijo za dobo 60 mesecev (oz. brezplačno zamenjavo/popravilo v primeru okvare v roku 48h)
2.2.2.4. OPTIČNA KROMOENDOSKOPIJA: z ponujenim izvorom videoprocesorjem in endoskopom, z komandnimi tipkami na endoskopu, zagotovljeno izločanje rdeče barve iz svetlobnega spektra z optičnim filtrom ALI specialnimi algoritmi videoprocesorja ALI s pomočjo multi LED tehnologije.
2.2.3. Komplet mora vsebovati:
2.2.3.1. izvor svetlobe, 1 kos
2.2.3.2. vodni zbiralnik za potrebe endoskopije, 1kos
2.2.3.3. povezovalni sinhronizacijski kabel med izvorom svetlobe in videoprocesorjem, 1 kos
2.2.3.4. navodila za uporabo v slovenščini (izbrani dobavitelj jih mora dostaviti v trenutku dobave)
OPOMBA: Videoprocesor in izvor svetlobe sta lahko združena v eni enoti.
2.3 ENDOSKOPSKI MONITOR, 1kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
2.3.1. Funkcionalne zahteve:
2.3.1.1. Ploščati monitor izdelan v LCD tehnologiji
2.3.1.2. zagotavljati morai reprodukcijo endoskopske v tehnologiji visoke resolucije 1920 x 1080 (full HD)
2.3.1.3. velikost ekrana mora najmanj 26 palcev
2.3.1.4. razmerje slike 16 : 9 ali 16:10
2.3.1.5. minimalni vpadni kot 178˚
2.3.1.6. razmerje kontrasta najmanj 1400:1
2.3.1.7. funkcije: slika v sliki (picture-in-picture)
2.3.1.8. digitalni video vhodi, najmanj: HD/SD SDI (vsaj 1x), Y/C (vsaj 1x) , DVI (vsaj 1x)
2.3.1.9. digitalni video izhodi, najmanj: HD/SD SDI (vsaj 1x), Y/C (vsaj 1x) , DVI (vsaj 1x)
2.3.1.10. teža primerna za nemoteno namestitev na endoskopski voziček ali stativ za monitor (ne več kot 10 kg)
2.3.1.11. Pritrditev monitorja mora biti po VESA standardu.
2.3.2. Komplet mora vsebovati:
2.3.2.1. Monitor, 1 kos
2.3.2.2. Napajalni/priključno kabel, 1 kos
2.3.2.3. Nosilec monitorja za pritrditev na obstoječi endoskopski voziček,1kos
2.4 ENDOSKOPSKI INSUFLATOR, 1kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
2.4.1. Funkcionalne zahteve;
1.4.1.1. zagotavlja neboleče kolonoskopije in varno terapevsko gastroskopijo in enteroskopijo
1.4.1.2. insuflacijo lumna prebavil s plinom CO2
1.4.1.3. kompatibilnost s ponujenim endoskopskim videoprocesorjem in videokolonoskopom
1.4.1.4. možnost priklopa na centralni priklop CO2 ali na jeklenko z CO2
1.4.1.5. z varnostnim ventilom, ki preprečuje prekomerno insufliranje CO2, v debelo črevo
1.4.1.6. primeren za kolonoskopije, gastroskopije, enteroskopije, ERCP in EUS endoskopske posege
2.4.2. Tehnične zahteve:
2.4.2.1. majhnih dimenzij; širina x višina x dolžina največ, 130 x 330 x 155 mm, za namestitev na obstoječem endoskopskem vozičku
2.4.3. Komplet mora vsebovati:
2.4.3.1. insuflacijska enota, 1kos
2.4.3.2. cev za priklop jeklenke po DIN, 1kos
2.5 VIDEOGASTROSKOP Z OPTIČNO POVEČAVO, 1 kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
2.5.1. Funkcionalne zahteve:
2.5.1.1. V distalnem delu vgrajena tehnologija, ki v kombinaciji z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja endoskopsko sliko z ločljivostjo: 1920 x 1080,
2.5.1.2. Vgrajena tehnologija mora v kombinaciji z videoprocesorjem in izvorom svetlobe zagotavljati optično kromoendoskopijo z optičnim filtrom (kot npr. NBI) ALI specialnimi algoritmi videoprocesorja (kot npr. FICE ali I-SCAN) ali pa s pomočjo multi LED tehnologije (kot npr. BLI).
2.5.1.3. vgrajena tehnologija optične ALI digitalne povečave, v kombinaciji s procesorjem in izvorom svetlobe
2.5.1.4. v povezavi z videoprocesorjem mora biti zagotovljeno povečanje slike na ekranu (digitalni ali optični ZOOM)
2.5.1.5. v povezavi z videoprocesorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa
2.5.1.6. zagotovljeno upravljanje videoprocesorja in izvora svetlobe, preko najmanj 3 vgrajenih kontrolnih gumbov, ki jih lahko uporabnik sam programira, glede na možnosti, ki jih ponuja procesor/izvor svetlobe.
2.5.1.7. zagotavlja naj avtomatsko shranjevanje nastavitve beline v spominski čip endoskopa oz mora biti nastavitev beline tovarniško prednastavljena.
2.5.1.8. Vgrajen spominski čip naj v povezavi z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja vpogled v naslednje podatke: (1). model in tip endoskopa, (2). serijska številka endoskopa, (3) število uporab endoskopa.
2.5.1.9. na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjev zagotovljeno čiščenje in dezinfekcija brez testne kape
2.5.1.10. kompatibilen z obstoječim strojem za termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov, proizvajalec Olympus, model ETD3. Uporabnik ima na strojih nameščene adapterje za obstoječe endoskope proizvajalca Olympus in Pentax. V kolikor ponudnik ne more zagotoviti priklop ponujenih endoskopov z obstoječimi adapterji, mora za vsakih šest ponujenih endoskopov vključiti adapterje za en (1) stroj za dezinfekcijo (2 seta adapterjev) v ponudbo.
2.5.1.11. Vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom istočasno, ko je v delovnem kanalu instrument
2.5.1.12. Endoskop mora imeti CE certifikat
2.5.1.13. Ponudnik zagotavlja brezplačne preventivne preglede za dobo 36 mesecev.
2.5.1.14. Odzivni čas za popravilo je 1 delovni dan. Ponudnik mora zagotoviti v času popravila, če je ocenjen čas popravila daljši od 48 ur, brezplačni nadomestni enakovreden endoskop.
2.5.1.15. Ponudnik zagotavlja, da nobeno popravilo ne bo višje od 800 EUR v neto vrednosti v roku 36 mesecev od primopredaje, strojelom je iz ponudbe izključen. V primeru da zavarovalnica zahtevek za stojelom zavrne (in njen izvedenec sklene da ne gre za strojelom), strošek popravila obravnavamo kot pogodbeno popravilo (zanj veljajo omejitve iz tega člena strokovnih zahtev). Skupni maksimalni kumulativni znesek, ki ga naročnik plača na leto (v roku 36 mesecev od primopredaje) znaša neto 1000 EUR po gastroskopu in neto 2000 EUR po kolonskopu. Zneske popravil nad maksimalnem kumulativnem znesku nosi ponudnik.
2.5.1.16. Ponudbi je potrebno priložiti cenik rezervnih delov in ceno ure serviserja v dobi 4 – 5 let.
2.5.1.17. Ponudnik mora ponuditi endoskop, ki izpolnjuje vse zahteve in je hkrati najnovejši najmodernejši endoskop oz. endoskop najvišjega razreda kakovosti, ki ga proizvajalec trenutno ponuja na trgu.
2.5.2. Tehnične zahteve:
2.5.2.1. HD ločjivost endoskopske slike v povezavi s kamera procesorjem in monitorjem, ki to omogoča (ločljivost 1920x1080)
2.5.2.2. kot vidnega polja: najmanj 140°
2.5.2.3. globina vidnega polja fokus bližnji: najmanj 2 do 6mm, globina vidnega polja fokus oddaljeni: najmanj 5 do 100mm ALI globina vidnega polja fokus bližnji: najmanj 1,5 do 2,5mm, globina vidnega polja fokus oddaljeni: najmanj 3 do 100mm
2.5.2.4. premer distalnega dela tubusa: največ 9,9 mm
2.5.2.5. premer uvajalnega dela tubusa: največ 9,9 mm
2.5.2.6. premer delovnega kanala: najmanj 2,8mm
2.5.2.7. upogibanje naj bo najmanj :gor/dol: 210°/90°, desno/levo: 100°/100°
2.5.2.8. delovna dolžina endoskopa: 1000 – 1300 mm
2.5.2.9. vgrajen kanal za izpiranje
2.5.3. Komplet mora vsebovati:
2.5.3.1. videogastroskop, 1 kos
2.5.3.2. začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1 kos
2.5.3.3. navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenščini (ponudnih jih lahko predloži šele ob dobavi)
2.5.3.4. Poleg endoskopa mora biti v kompletu vključena najmanj še vsa dodatna oprema ki omogoča takojšnjo endoskopijo:
2.5.3.4.1. ščetka za čiščenje kanala-kratka; 1 kos
2.5.3.4.2. adapter za čiščenje aspiracijskega kanal; 1kos
2.5.3.4.3. krtačka za čiščenje delovnega kanala-dolga; 1 kos
2.5.3.4.4. silikonska cevka za izpiranje; 1 kos
2.5.3.4.5. ventil voda/zrak; 1 kos
2.5.3.4.6. aspiracijski ventil; 1kos
2.6 TERAPEVTSKI VIDEOGASTROSKOP, 2 kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
2.6.1. Funkcionalne zahteve:
2.6.1.1. V distalnem delu vgrajen tehnologija, ki v kombinaciji z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja endoskopsko sliko z ločljivostjo: 1920 x 1080,
2.6.1.2. Vgrajena tehnologija mora v kombinaciji z videoprocesorjem in izvorom svetlobe zagotavljati optično kromoendoskopijo z optičnim filtrom (kot npr. NBI) ALI specialnimi algoritmi videoprocesorja (kot npr. FICE ali I-SCAN) ali pa s pomočjo multi LED tehnologije (kot npr. BLI).
2.6.1.3. v povezavi z videoprocesorjem mora biti zagotovljeno povečanje slike na ekranu (digitalni ali optični ZOOM)
2.6.1.4. v povezavi z videoprocesorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa
2.6.1.5. zagotovljeno upravljanje videoprocesorja in izvora svetlobe, preko najmanj 3 vgrajenih kontrolnih gumbov, ki jih lahko uporabnik sam programira
2.6.1.6. zagotavlja naj avtomatsko shranjevanje nastavitve beline v spominski čip endoskopa oz mora biti nastavitev beline tovarniško prednastavljena.
2.6.1.7. Vgrajen spominski čip naj v povezavi z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja vpogled v naslednje podatke: (1). model in tip endoskopa, (2). serijska številka endoskopa, (3) število uporab endoskopa.
2.6.1.8. na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjev zagotovljeno čiščenje in dezinfekcija brez testne kape
2.6.1.9. kompatibilen z obstoječim strojem za termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov, proizvajalec Olympus, model ETD3. Uporabnik ima na strojih nameščene adapterje za obstoječe endoskope proizvajalca Olympus in Pentax. V kolikor ponudnik ne more zagotoviti priklop ponujenih endoskopov z obstoječimi adapterji, mora za vsakih šest ponujenih endoskopov vključiti adapterje za en (1) stroj za dezinfekcijo (2 seta adapterjev) v ponudbo.
2.6.1.10. Vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom istočasno, ko je v delovnem kanalu instrument
2.6.1.11. Endoskop mora imeti CE certifikat
2.6.1.12. Ponudnik zagotavlja brezplačne preventivne preglede za dobo 36 mesecev.
2.6.1.13. Odzivni čas za popravilo je 1 delovni dan. Ponudnik mora zagotoviti v času popravila, če je ocenjen čas popravila daljši od 48 ur, brezplačni nadomestni enakovreden endoskop.
2.6.1.14. Ponudnik zagotavlja, da nobeno popravilo ne bo višje od 800 EUR v neto vrednosti v roku 36 mesecev od primopredaje, strojelom je iz ponudbe izključen. V primeru da zavarovalnica zahtevek za stojelom zavrne (in njen izvedenec sklene da ne gre za strojelom), strošek popravila obravnavamo kot pogodbeno popravilo (zanj veljajo omejitve iz tega člena strokovnih zahtev). Skupni maksimalni kumulativni znesek, ki ga naročnik plača na leto (v roku 36 mesecev od primopredaje) znaša neto 1000 EUR po gastroskopu in neto 2000 EUR po kolonoskopu. Zneske popravil nad maksimalnem kumulativnem znesku nosi ponudnik.
2.6.1.15. Ponudbi je potrebno priložiti cenik rezervnih delov in ceno ure serviserja v dobi 4 – 5 let.
2.6.1.16. Ponudnik mora ponuditi endoskop, ki izpolnjuje vse zahteve in je hkrati najnovejši najmodernejši endoskop oz. endoskop najvišjega razreda kakovosti, ki ga proizvajalec trenutno ponuja na trgu
2.6.2. Tehnične zahteve:
2.6.2.1. HD ločjivost endoskopske slike v povezavi s procesorjem in monitorjem, ki to omogočata (ločljivost 1920x1080)
2.6.2.2. kot vidnega polja: najmanj 140°
2.6.2.3. globina vidnega polja fokusa: 2 do 100 mm ali 3 do 100 mm.
2.6.2.4. premer distalnega dela tubusa: največ 10,5 mm
2.6.2.5. premer uvajalnega dela tubusa: največ 11 mm
2.6.2.6. premer delovnega kanala: najmanj 3,7 mm
2.6.2.7. upogibanje naj bo najmanj : gor/dol: 210°/90°, desno/levo: 100°/100° levo
2.6.2.8. delovna dolžina endoskopa: največ 1000 - 1300 mm
2.6.2.9. vgrajen kanal za izpiranje
2.6.3. Komplet mora vsebovati:
2.6.3.1. videogastroskop, 1 kos
2.6.3.2. začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1 kos
2.6.3.3. navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenščini (ponudnih jih lahko dostavi šele ob dobavi).
2.6.3.4. Poleg endoskopa mora biti v kompletu vključena najmanj še vsa dodatna oprema ki omogoča takojšnjo endoskopijo:
2.6.3.4.1. ščetka za čiščenje kanala-kratka; 1 kos
2.6.3.4.2. adapter za čiščenje aspiracijskega kanal; 1kos
2.6.3.4.3. krtačka za čiščenje delovnega kanala-dolga; 1 kos
2.6.3.4.4. silikonska cevka za izpiranje; 1 kos
2.6.3.4.5. ventil voda/zrak; 1 kos
2.6.3.4.6. aspiracijski ventil; 1kos
2.7 PEDIATRIČNI VIDEOGASTROSKOP, 1kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
2.7.1. Funkcionalne zahteve:
2.7.1.1. Vgrajena tehnologija mora v kombinaciji z videoprocesorjem in izvorom svetlobe zagotavljati optično kromoendoskopijo z optičnim filtrom (kot npr. NBI) ALI specialnimi algoritmi videoprocesorja (kot npr. FICE ali I-SCAN) ali pa s pomočjo multi LED tehnologije (kot npr. BLI).
2.7.1.2. v povezavi z videoprocesorjem mora biti zagotovljeno povečanje slike na ekranu (digitalni ali optični ZOOM)
2.7.1.3. v povezavi z videoprocesorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa
2.7.1.4. zagotovljeno upravljanje videoprocesorja in izvora svetlobe, preko najmanj 3 vgrajenih kontrolnih gumbov, ki jih lahko uporabnik sam programira
2.7.1.5. zagotavlja naj avtomatsko shranjevanje nastavitve beline v spominski čip endoskopa oz mora biti nastavitev beline tovarniško prednastavljena.
2.7.1.6. Vgrajen spominski čip naj v povezavi z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja vpogled v naslednje podatke: (1). model in tip endoskopa, (2). serijska številka endoskopa, (3) število uporab endoskopa.
2.7.1.7. kompatibilen z obstoječim strojem za termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov, proizvajalec Olympus, model ETD3. Uporabnik ima na strojih nameščene adapterje za obstoječe endoskope proizvajalca Olympus in Pentax. V kolikor ponudnik ne more zagotoviti priklop ponujenih endoskopov z obstoječimi adapterji, mora za vsakih šest ponujenih endoskopov vključiti adapterje za en (1) stroj za dezinfekcijo (2 seta adapterjev) v ponudbo.
2.7.1.8. endoskop mora imeti CE certifikat
2.7.1.9. Ponudnik zagotavlja brezplačne preventivne preglede za dobo 36 mesecev.
2.7.1.10. Odzivni čas za popravilo je 1 delovni dan. Ponudnik mora zagotoviti v času popravila, če je ocenjen čas popravila daljši od 1 tedna, brezplačni nadomestni enakovreden endoskop.
2.7.1.11. Ponudnik zagotavlja, da nobeno popravilo ne bo višje od 800 EUR v neto vrednosti v roku 36 mesecev od primopredaje, strojelom je iz ponudbe izključen. V primeru da zavarovalnica zahtevek za stojelom zavrne (in njen izvedenec sklene da ne gre za strojelom), strošek popravila obravnavamo kot pogodbeno popravilo (zanj veljajo omejitve iz tega člena strokovnih zahtev). Skupni maksimalni kumulativni znesek, ki ga naročnik plača na leto (v roku 36 mesecev od primopredaje) znaša neto 1000 EUR po gastroskopu in neto 2000 EUR po kolonoskopu. Zneske popravil nad maksimalnem kumulativnem znesku nosi ponudnik.
2.7.1.12. Ponudbi je potrebno priložiti cenik rezervnih delov in ceno ure serviserja v dobi 4 – 5 let.
2.7.1.13. Ponudnik mora ponuditi endoskop, ki izpolnjuje vse zahteve in je hkrati najnovejši najmodernejši endoskop oz. endoskop najvišjega razreda kakovosti, ki ga proizvajalec trenutno ponuja na trgu
2.7.2. Tehnične zahteve:
2.7.2.1. kot vidnega polja: najmanj 140°
2.7.2.2. globina vidnega polja: vsaj 3 do 100mm (lahko 2 do 100 mm)
2.7.2.3. premer distalnega dela tubusa: največ 5,9 mm
2.7.2.4. premer uvajalnega dela tubusa: največ 5,9 mm
2.7.2.5. premer delovnega kanala: najmanj 2,2 mm
2.7.2.6. upogibanje naj bo najmanj : gor/dol: 210°/90°, desno/levo: 100°/100°
2.7.2.7. delovna dolžina endoskopa: 1000 - 1300 mm
2.7.3. Komplet mora vsebovati:
2.7.3.1. videogastroskop, 1 kos
2.7.3.2. začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1 kos
2.7.3.3. navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenščini (ponudnik jih lahko dostavi šele ob dobavi)
2.7.3.4. Poleg endoskopa mora biti v kompletu vključena najmanj še vsa dodatna oprema ki omogoča takojšnjo endoskopijo:
2.7.3.4.1. ščetka za čiščenje kanala-kratka; 1 kos
2.7.3.4.2. adapter za čiščenje aspiracijskega kanal; 1kos
2.7.3.4.3. krtačka za čiščenje delovnega kanala-dolga; 1 kos
2.7.3.4.4. silikonska cevka za izpiranje; 1 kos
2.7.3.4.5. ventil voda/zrak; 1 kos
2.7.3.4.6. aspiracijski ventil; 1kos
3. SKLOP | Oprema endoskopirnice 2 in 3
3.1 ENDOSKOPSKI VIDEOPROCESOR, 2kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
3.1.1. Funkcionalne zahteve:
3.1.1.1. reprodukcija endoskopske slike v HDTV ločljivosti, ločljivost najmanj 1920x1080
3.1.1.2. funkcija identifikacije endoskopa.
3.1.1.3. funkcija štetja števila uporab endoskopa.
3.1.1.4. avtomatska nastavitev funkcije na najmanj treh gumbih endoskopov, preko katerih lahko upravljamo različna opravila ali hiter dostope do želenih funkcij.
3.1.1.5. upravljanje obstoječega dokumentacijskega sistema preko gumbov na endoskopu ali nožne stopalke v smislu posnetka slike in filma med samo preiskavo.
3.1.1.6. ponudnik zagotavlja brezplačne preventivne preglede in kurativni servis za dobo 36 mesecev.
3.1.1.7. Odzivni čas za popravilo je 1 delovni dan.
3.1.1.8. ponudnik mora zagotoviti v času popravila brezplačni nadomestni videoprocesor v roku 48 ur.
3.1.2. Tehnične zahteve:
3.1.2.1. LOČLJIVOST: ločljivost endoskopske slike najmanj 1920x1080. HDTV tehnologija (High Definition TV – slika visoke ločljivosti).
3.1.2.2. OPTIČNA KROMOENDOSKOPIJA: V povezavi s ponujenim izvorom svetlobe in endoskopom, s komandnimi tipkami na endoskopu, zagotovljeno izločanje rdeče barve iz svetlobnega spektra z optičnim filtrom ALI s specialnimi algoritmi videoprocesorja ALI ali pa z načinom, ki ga omogoča multi LED tehnologija.
3.1.2.3. DIGITALNO DOKUMENTIRANJE: Zagotavlja naj digitalno fotografiranje endoskopske slike na notranji spominski disk, ki je integriran v videoprocesor. Po končanem endoskopskem posegu mora biti omogočen prenos fotografij na USB medij ALI zagotovljeno shranjevanje endoskopskih slik po imenih pacientov, v mape in pod-mape USB medij mora biti del kompleta. Format slike naj bo nastavljiv v kompresijskem razmerju TIFF/JPEG.
3.1.2.4. VIDEO IZHODI:
3.1.2.4.1. analogni video izhodi, najmanj: RGB, Y/C, kompozitni signal
3.1.2.4.2. digitalni video izhodi, najmanj: HD-SDI, DVI
3.1.2.5. Zagotovljena kompatibilnost z obstoječim dokumentacijskim sistemom in upravljanje dokumentacijskega sistema preko gumbov na endoskopu ali nožne stopalke v smislu proženja/snemanja endoskopskih slik in filmov v obstoječ dokumentacijski sistem.
3.1.3. Komplet mora vsebovati:
3.1.3.1. videoprocesor, 1kos
3.1.3.2. tipkovnica, 1kos
3.1.3.3. USB medij, najmanj 1GB, 1kos
3.1.3.4. potrebni analogni in digitalni videokabli (RGB, S-VHS in kompozitni) za povezavo med procesorjem in monitorjem, 1kpl
3.1.3.5. vmesnik (konverter) in/ali nožna stopalka za povezavo z osebnim računalnikom na katerem je nameščen dokumentacijski sistem v kolikor je to potrebno, 1 kos
3.1.3.6. kabel za upravljanje in komunikacijo videoprocesorja z osebnim
3.1.3.7. računalnikom, ki ima nameščen dokumentacijski sistem, 1 kos
3.1.3.8. navodila za uporabo v slovenščini (izbrani dobavitelj jih mora dostaviti v trenutku dobave)
OPOMBA: Videoprocesor in izvor svetlobe sta lahko združena v eni enoti.
3.2 ENDOSKOPSKI IZVOR SVETLOBE, 2kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
3.2.1. Funkcionalne zahteve;
3.2.1.1. avtomatska prilagoditev moči oddane svetlobe, glede na osvetlitev opazovanega tkiva
3.2.1.2. vgrajeno naj ima zračno-vodno črpalko z več stopnjami nastavitve za potrebe endoskopije, s priloženim vodnim zbiralnikom.
3.2.1.3. Ponudnik zagotavlja brezplačne preventivne preglede in kurativni servis za dobo 36 mesecev. Izjema je potrošni material.
3.2.1.4. Odzivni čas za popravilo je 1 delovni dan.
3.2.1.5. Ponudnik mora zagotoviti v času popravila brezplačni nadomestni endoskopski izvor svetlobe v roku 48 ur.
3.2.2. Tehnične zahteve:
3.2.2.1. TEHNOLOGIJA ŽARNICE: Xenon z močjo 300W ALI vsaj ekvivalentna LED osvetlitev.
3.2.2.2. Ponudnik mora v primeru, če ponuja xenonski izvor svetlobe, zagotoviti brezplačno menjavo in brezplačne nadomestne xenon žarnice (300W) za nemoteno delovanje izvora svetlobe za dobo 60 mesecev, menjava mora biti opravljena v roku 48h.
3.2.2.3. Ponudnik mora v primeru, če ponuja LED izvor svetlobe, zagotoviti popolno garancijo za dobo 60 mesecev (oz. brezplačno zamenjavo/popravilo v primeru okvare v roku 48h)
3.2.2.4. OPTIČNA KROMOENDOSKOPIJA: z ponujenim izvorom videoprocesorjem in endoskopom, z komandnimi tipkami na endoskopu, zagotovljeno izločanje rdeče barve iz svetlobnega spektra z optičnim filtrom ALI specialnimi algoritmi videoprocesorja ALI s pomočjo multi LED tehnologije.
3.2.3. Komplet mora vsebovati:
3.2.3.1. izvor svetlobe, 1 kos
3.2.3.2. vodni zbiralnik za potrebe endoskopije, 1kos
3.2.3.3. povezovalni sinhronizacijski kabel med izvorom svetlobe in videoprocesorjem, 1 kos
3.2.3.4. navodila za uporabo v slovenščini (izbrani dobavitelj jih mora dostaviti v trenutku dobave)
OPOMBA: Videoprocesor in izvor svetlobe sta lahko združena v eni enoti.
3.3 ENDOSKOPSKI MONITOR, 2kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
3.3.1. Funkcionalne zahteve:
3.3.1.1. Ploščati monitor izdelan v LCD tehnologiji
3.3.1.2. zagotavljati morai reprodukcijo endoskopske v tehnologiji visoke resolucije 1920 x 1080 (full HD)
3.3.1.3. velikost ekrana mora najmanj 26 palcev
3.3.1.4. razmerje slike 16 : 9 ali 16:10
3.3.1.5. minimalni vpadni kot 178˚
3.3.1.6. razmerje kontrasta najmanj 1400:1
3.3.1.7. funkcije: slika v sliki (picture-in-picture)
3.3.1.8. digitalni video vhodi, najmanj: HD/SD SDI (vsaj 1x), Y/C (vsaj 1x) , DVI (vsaj 1x)
3.3.1.9. digitalni video izhodi, najmanj: HD/SD SDI (vsaj 1x), Y/C (vsaj 1x) , DVI (vsaj 1x)
3.3.1.10. teža primerna za nemoteno namestitev na endoskopski voziček ali stativ za monitor (ne več kot 10 kg)
3.3.1.11. Pritrditev monitorja mora biti po VESA standardu.
3.3.2. Komplet mora vsebovati:
3.3.2.1. Monitor, 1 kos
3.3.2.2. Napajalni/priključno kabel, 1 kos
3.3.2.3. Nosilec monitorja za pritrditev na obstoječi endoskopski voziček,1kos
3.4 ENDOSKOPSKI INSUFLATOR, 1kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
3.4.1. Funkcionalne zahteve;
3.4.1.1. zagotavlja neboleče kolonoskopije in varno terapevsko gastroskopijo in enteroskopijo
3.4.1.2. insuflacijo lumna prebavil s plinom CO2
3.4.1.3. kompatibilnost s ponujenim endoskopskim videoprocesorjem in videokolonoskopom
3.4.1.4. možnost priklopa na centralni priklop CO2 ali na jeklenko z CO2
3.4.1.5. z varnostnim ventilom, ki preprečuje prekomerno insufliranje CO2, v debelo črevo
3.4.1.6. primeren za kolonoskopije, gastroskopije, enteroskopije, ERCP in EUS endoskopske posege
3.4.2. Tehnične zahteve:
3.4.2.1. majhnih dimenzij; širina x višina x dolžina največ, 130 x 330 x 155 mm, za namestitev na obstoječem endoskopskem vozičku
3.4.3. Komplet mora vsebovati:
3.4.3.1. insuflacijska enota, 1kos
3.4.3.2. cev za priklop jeklenke po DIN, 1kos
3.5 DIAGNOSTIČNI VIDEOGASTROSKOP, 3 kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
3.5.1. Funkcionalne zahteve:
3.5.1.1. V distalnem delu vgrajena tehnologija, ki v kombinaciji z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja endoskopsko sliko z ločljivostjo: 1920 x 1080 ,
3.5.1.2. Vgrajena tehnologija mora v kombinaciji z videoprocesorjem in izvorom svetlobe zagotavljati optično kromoendoskopijo z optičnim filtrom (kot npr. NBI) ALI specialnimi algoritmi videoprocesorja (kot npr. FICE ali I-SCAN) ali pa s pomočjo multi LED tehnologije (kot npr. BLI).
3.5.1.3. v povezavi z videoprocesorjem mora biti zagotovljeno povečanje slike na ekranu (digitalni ali optični ZOOM).
3.5.1.4. v povezavi z videoprocesorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa
3.5.1.5. zagotovljeno upravljanje videoprocesorja in izvora svetlobe, preko najmanj 3 vgrajenih kontrolnih gumbov, ki jih lahko uporabnik sam programira, glede na možnosti, ki jih ponuja procesor/izvor svetlobe.
3.5.1.6. zagotavlja naj avtomatsko shranjevanje nastavitve beline v spominski čip endoskopa oz mora biti nastavitev beline tovarniško prednastavljena.
3.5.1.7. Vgrajen spominski čip naj v povezavi z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja vpogled v naslednje podatke: (1). model in tip endoskopa, (2). serijska številka endoskopa, (3) število uporab endoskopa.
3.5.1.8. na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjev (konektorji so lahko fizični ali pa senzorski, ki omogočajo komunikacijo med endoskopom in periferno opremo z brezžičnimi tehnologijami. Zagotovljeno naj bo čiščenje in dezinfekcija brez testne kape.
3.5.1.9. kompatibilen z obstoječim strojem za termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov, proizvajalec Olympus, model ETD3. Uporabnik ima na strojih nameščene adapterje za obstoječe endoskope proizvajalca Olympus in Pentax. V kolikor ponudnik ne more zagotoviti priklop ponujenih endoskopov z obstoječimi adapterji, mora za vsakih šest ponujenih endoskopov vključiti adapterje za en (1) stroj za dezinfekcijo (2 seta adapterjev) v ponudbo.
3.5.1.10. vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom istočasno, ko je v delovnem kanalu instrument
3.5.1.11. Endoskop mora imeti CE certifikat.
3.5.1.12. Ponudnik zagotavlja brezplačne preventivne preglede za dobo 36 mesecev.
3.5.1.13. Odzivni čas za popravilo je 1 delovni dan. Ponudnik mora zagotoviti v času popravila, če je ocenjen čas popravila daljši od 48 ur, brezplačni nadomestni enakovreden endoskop.
3.5.1.14. Ponudnik zagotavlja, da nobeno popravilo ne bo višje od 800 EUR v neto vrednosti v roku 36 mesecev od primopredaje, strojelom je iz ponudbe izključen. V primeru da zavarovalnica zahtevek za stojelom zavrne (in njen izvedenec sklene da ne gre za strojelom), strošek popravila obravnavamo kot pogodbeno popravilo (zanj veljajo omejitve iz tega člena strokovnih zahtev). Skupni maksimalni kumulativni znesek, ki ga naročnik plača na leto (v roku 36 mesecev od primopredaje) znaša neto 1000 EUR po gastroskopu in neto 2000 EUR po kolonoskopu. Zneske popravil nad maksimalnem kumulativnem znesku nosi ponudnik.
3.5.1.15. Ponudbi je potrebno priložiti cenik rezervnih delov in ceno ure serviserja v dobi 4 – 5 let.
3.5.1.16. Ponudnik mora ponuditi endoskop, ki izpolnjuje vse zahteve in je hkrati najnovejši najmodernejši endoskop oz. endoskop najvišjega razreda kakovosti, ki ga proizvajalec trenutno ponuja na trgu
3.5.2. Tehnične zahteve:
3.5.2.1. HD ločljivost endoskopske slike v povezavi s kamera procesorjem in monitorjem, ki to omogoča(ločljivost na monitorju1920x1080)
3.5.2.2. kot vidnega polja: najmanj 140°
3.5.2.3. globina vidnega polja: najmanj 2 do 100 mm
3.5.2.4. premer distalnega dela tubusa: največ 9,2mm
3.5.2.5. premer uvajalnega dela tubusa: največ 9,3 mm
3.5.2.6. premer delovnega kanala: najmanj 2,8mm
3.5.2.7. upogibanje naj bo najmanj : gor/dol: 210°/90°, desno/levo: 100°/100°
3.5.2.8. delovna dolžina endoskopa: 1000 – 1300 mm
3.5.2.9. vgrajen kanal za izpiranje
3.5.3. Komplet mora vsebovati:
3.5.3.1. videogastroskop, 1 kos
3.5.3.2. začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1 kos
3.5.3.3. navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenščini (izbrani dobavitelj jih mora dostaviti v trenutku dobave)
3.5.3.4. Poleg endoskopa mora biti v kompletu vključena najmanj še vsa dodatna oprema ki omogoča takojšnjo endoskopijo:
3.5.3.4.1. ščetka za čiščenje kanala-kratka; 1 kos
3.5.3.4.2. adapter za čiščenje aspiracijskega kanal; 1kos
3.5.3.4.3. krtačka za čiščenje delovnega kanala-dolga; 1 kos
3.5.3.4.4. silikonska cevka za izpiranje; 1 kos
3.5.3.4.5. ventil voda/zrak; 1 kos
3.5.3.4.6. aspiracijski ventil; 1kos
3.6 VIDEOGASTROSKOP Z OPTIČNO POVEČAVO, 1 kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
3.6.1. Funkcionalne zahteve:
3.6.1.1. V distalnem delu vgrajena tehnologija, ki v kombinaciji z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja endoskopsko sliko z ločljivostjo: 1920 x 1080,
3.6.1.2. Vgrajena tehnologija mora v kombinaciji z videoprocesorjem in izvorom svetlobe zagotavljati optično kromoendoskopijo z optičnim filtrom (kot npr. NBI) ALI specialnimi algoritmi videoprocesorja (kot npr. FICE ali I-SCAN) ali pa s pomočjo multi LED tehnologije (kot npr. BLI).
3.6.1.3. v povezavi z videoprocesorjem mora biti zagotovljeno povečanje slike na ekranu (digitalni ali optični ZOOM).
3.6.1.4. v povezavi z videoprocesorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa
3.6.1.5. zagotovljeno upravljanje videoprocesorja in izvora svetlobe, preko najmanj 3 vgrajenih kontrolnih gumbov, ki jih lahko uporabnik sam programira, glede na možnosti, ki jih ponuja procesor/izvor svetlobe.
3.6.1.6. zagotavlja naj avtomatsko shranjevanje nastavitve beline v spominski čip endoskopa oz mora biti nastavitev beline tovarniško prednastavljena.
3.6.1.7. Vgrajen spominski čip naj v povezavi z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja vpogled v naslednje podatke: (1). model in tip endoskopa, (2). serijska številka endoskopa, (3) število uporab endoskopa.
3.6.1.8. na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjev (konektorji so lahko fizični ali pa senzorski, ki omogočajo komunikacijo med endoskopom in periferno opremo z brezžičnimi tehnologijami. Zagotovljeno naj bo čiščenje in dezinfekcija brez testne kape.
3.6.1.9. kompatibilen z obstoječim strojem za termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov, proizvajalec Olympus, model ETD3. Uporabnik ima na strojih nameščene adapterje za obstoječe endoskope proizvajalca Olympus in Pentax. V kolikor ponudnik ne more zagotoviti priklop ponujenih endoskopov z obstoječimi adapterji, mora za vsakih šest ponujenih endoskopov vključiti adapterje za en (1) stroj za dezinfekcijo (2 seta adapterjev) v ponudbo.
3.6.1.10. Vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom istočasno, ko je v delovnem kanalu instrument
3.6.1.11. Endoskop mora imeti CE certifikat
3.6.1.12. Ponudnik zagotavlja brezplačne preventivne preglede za dobo 36 mesecev.
3.6.1.13. Ponudnik zagotavlja, da nobeno popravilo ne bo višje od 800 EUR v neto vrednosti v roku 36 mesecev od primopredaje, strojelom je iz ponudbe izključen. V primeru da zavarovalnica zahtevek za stojelom zavrne (in njen izvedenec sklene da ne gre za strojelom), strošek popravila obravnavamo kot pogodbeno popravilo (zanj veljajo omejitve iz tega člena strokovnih zahtev). Skupni maksimalni kumulativni znesek, ki ga naročnik plača na leto (v roku 36 mesecev od primopredaje) znaša neto 1000 EUR po gastroskopu in neto 2000 EUR po kolonoskopu. Zneske popravil nad maksimalnem kumulativnem znesku nosi ponudnik.
3.6.1.14. Ponudbi je potrebno priložiti cenik rezervnih delov in ceno ure serviserja v dobi 4 – 5 let.
3.6.1.15. Ponudnik mora ponuditi endoskop, ki izpolnjuje vse zahteve in je hkrati najnovejši najmodernejši endoskop oz. endoskop najvišjega razreda kakovosti, ki ga proizvajalec trenutno ponuja na trgu.
3.6.2. Tehnične zahteve:
3.6.2.1. HD ločjivost endoskopske slike (ločljivost 1920x1080)
3.6.2.2. kot vidnega polja: najmanj 140°
3.6.2.3. globina vidnega polja fokus bližnji: najmanj 2 do 6mm, globina vidnega polja fokus oddaljeni: najmanj 5 do 100mm ALI globina vidnega polja fokus bližnji: najmanj 1,5 do 2,5mm, globina vidnega polja fokus oddaljeni: najmanj 3 do 100mm
3.6.2.4. premer distalnega dela tubusa: največ 9,9 mm
3.6.2.5. premer uvajalnega dela tubusa: največ 9,9 mm
3.6.2.6. premer delovnega kanala: najmanj 2,8mm
3.6.2.7. upogibanje naj bo najmanj :gor/dol: 210°/90°, desno/levo: 100°/100°
3.6.2.8. delovna dolžina endoskopa: 1000 – 1300 mm
3.6.2.9. vgrajen kanal za izpiranje
3.6.3. Komplet mora vsebovati:
3.6.3.1. videogastroskop, 1 kos
3.6.3.2. začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1 kos
3.6.3.3. navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenščini
3.6.3.4. Poleg endoskopa mora biti v kompletu vključena najmanj še vsa dodatna oprema ki omogoča takojšnjo endoskopijo:
3.6.3.4.1. ščetka za čiščenje kanala-kratka; 1 kos
3.6.3.4.2. adapter za čiščenje aspiracijskega kanal; 1kos
3.6.3.4.3. krtačka za čiščenje delovnega kanala-dolga; 1 kos
3.6.3.4.4. silikonska cevka za izpiranje; 1 kos
3.6.3.4.5. ventil voda/zrak; 1 kos
3.6.3.4.6. aspiracijski ventil; 1kos
3.7 VIDEOKOLONOSKOP Z OPTIČNO POVEČAVO, 4kpl
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
3.7.1. Funkcionalne zahteve:
3.7.1.1. V distalnem delu vgrajena tehnologija, ki v kombinaciji z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja endoskopsko sliko z ločljivostjo: 1920 x 1080.
3.7.1.2. Vgrajena tehnologija mora v kombinaciji z videoprocesorjem in izvorom svetlobe zagotavljati optično kromoendoskopijo z optičnim filtrom (kot npr. NBI) ALI specialnimi algoritmi videoprocesorja (kot npr. FICE ali I-SCAN) ali pa s pomočjo multi LED tehnologije (kot npr. BLI).
3.7.1.3. v povezavi z videoprocesorjem mora biti zagotovljeno povečanje slike na ekranu (digitalni ali optični ZOOM)
3.7.1.4. v povezavi z videoprocesorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa, ki ga priklopimo na izvor svetlobe/video procesor.
3.7.1.5. zagotovljeno upravljanje videoprocesorja in izvora svetlobe, preko najmanj 3 vgrajenih kontrolnih gumbov, ki jih lahko uporabnik sam programira, glede na možnosti, ki jih ponuja procesor/izvor svetlobe.
3.7.1.6. zagotavlja naj avtomatsko shranjevanje nastavitve beline v spominski čip endoskopa oz mora biti nastavitev beline tovarniško prednastavljena.
3.7.1.7. Vgrajen spominski čip naj v povezavi z videoprocesorjem in monitorjem zagotavlja vpogled v naslednje podatke: (1) model in tip endoskopa, (2). serijska številka endoskopa, (3) število uporab endoskopa.
3.7.1.8. vgrajena tehnologija naj omogoča pasivno upogibanje distalnega dela endoskopa pri krivinah debelega črevesa, za lažje prehajanje preko krivin kolona in manj bolečin za pacienta (tehnologija »Passive Banding« ali Adaptive Bending« ali ekvivalentna)
3.7.1.9. vgrajena tehnologija naj omogoča lažje aksialno obračanje endoskopa po osi, za lažje manevriranje endoskopa in manj bolečin za pacienta (tehnologija »High Force Transmition« ali »Advanced Force Transmition« ali ekvivalentna)
3.7.1.10. vgrajena tehnologija zvezne prilagoditve zatrditve uvajalnega dela endoskopa med kolonoskopijo, za lažje uvajanje endoskopa in manj bolečin pacienta kolonoskopa pri obstrukcijah oziroma težje prehodnih anatomijah debelega črevesja (Tehnologija »Variable Stiffness« ali »Flexibility Adjuster« ali ekvivalentna).
3.7.1.11. na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjem (konektorji so lahko fizični ali pa senzorski, ki omogočajo komunikacijo med endoskopom in periferno opremo z brezžičnimi tehnologijami. Zagotovljeno naj bo čiščenje in dezinfekcija brez testne kape.
3.7.1.12. kompatibilen z obstoječim strojem za termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov, proizvajalec Olympus, model ETD3. Uporabnik ima na strojih nameščene adapterje za obstoječe endoskope proizvajalca Olympus in Pentax. V kolikor ponudnik ne more zagotoviti priklop ponujenih endoskopov z obstoječimi adapterji, mora za vsakih šest ponujenih endoskopov vključiti adapterje za en (1) stroj za dezinfekcijo (2 seta adapterjev) v ponudbo.
3.7.1.13. Vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom istočasno, ko je v delovnem kanalu instrument
3.7.1.14. Endoskop mora imeti CE certifikat
3.7.1.15. Ponudnik zagotavlja brezplačne preventivne preglede za dobo 36 mesecev.
3.7.1.16. Odzivni čas za popravilo je 1 delovni dan. Ponudnik mora zagotoviti v času popravila, če je ocenjen čas popravila daljši od 48 ur, brezplačni nadomestni enakovreden endoskop.
3.7.1.17. Ponudnik zagotavlja, da nobeno popravilo ne bo višje od 800 EUR v neto vrednosti v roku 36 mesecev od primopredaje, strojelom je iz ponudbe izključen. V primeru da zavarovalnica zahtevek za stojelom zavrne (in njen izvedenec sklene da ne gre za strojelom), strošek popravila obravnavamo kot pogodbeno popravilo (zanj veljajo omejitve iz tega člena strokovnih zahtev). Skupni maksimalni kumulativni znesek, ki ga naročnik plača na leto (v roku 36 mesecev od primopredaje) znaša neto 1000 EUR po gastroskopu in neto 2000 EUR po kolonoskopu. Zneske popravil nad maksimalnem kumulativnem znesku nosi ponudnik.
3.7.1.18. Ponudbi je potrebno priložiti cenik rezervnih delov in ceno ure serviserja v dobi 4 – 5 let.
3.7.1.19. Ponudnik mora ponuditi endoskop, ki izpolnjuje vse zahteve in je hkrati najnovejši najmodernejši endoskop oz. endoskop najvišjega razreda kakovosti, ki ga proizvajalec trenutno ponuja na trgu
3.7.2. Tehnične zahteve:
3.7.2.1. HD ločjivost endoskopske slike (ločljivost 1920x1080)
3.7.2.2. kot vidnega polja: najmanj 140°
3.7.2.3. globina vidnega polja fokus bližnji: najmanj 2 do 6mm ALI 1,5 do 2,5mm
3.7.2.4. globina vidnega polja fokus oddaljeni: najmanj 5 do 100mm ALI 3 do 100mm
3.7.2.5. premer distalnega dela tubusa: največ 12,8mm
3.7.2.6. premer uvajalnega dela tubusa: največ 13,2mm
3.7.2.7. premer delovnega kanala: najmanj 3,2mm
3.7.2.8. upogibanje naj bo najmanj :gor/dol: 180°/180°, desno/levo: 160°/160°
3.7.2.9. delovna dolžina endoskopa: najmanj 1330 mm
3.7.2.10. vgrajen kanal za izpiranje
3.7.3. Komplet mora vsebovati:
3.7.3.1. videokolonoskop, 1 kos
3.7.3.2. začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1 kos
3.7.3.3. navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izbrani dobavitelj jim mora dostaviti v trenutno dobave)
3.7.3.4. Poleg endoskopa mora biti v kompletu vključena še vsa dodatna oprema ki omogoča takojšnjo endoskopijo:
3.7.3.4.1. ščetka za čiščenje kanala-kratka; 1 kos
3.7.3.4.2. adapter za čiščenje aspiracijskega kanal; 1kos
3.7.3.4.3. krtačka za čiščenje delovnega kanala-dolga; 1 kos
3.7.3.4.4. silikonska cevka za izpiranje; 1 kos
3.7.3.4.5. ventil voda/zrak; 1 kos
3.7.3.4.6. aspiracijski ventil; 1kos