## List1
ŠT. SKLOPA |  | ZAHTEVANA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA-POGOJ | PODATEK ZA PONUJENI APARAT | STRAN V PROSPEKTNI/TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, KJER SE PODATEK NAHAJA
1 |  | Sklop 1: Ventilator za dolgotrajno mehansko predihavanje odraslih bolnikov TIP A 3 kos
TIP APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Minimalne karakteristike:
| 1 | Načini/Tipi/Oblike dihanja
| 1.1. | IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi (VC),
- tlačno kontrolirani vdihi (PC),
- dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent)
| 1.2. | SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi (VC),
- tlačno kontrolirani vdihi (PC),
- dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent)
| 1.3. | SPONTANI s CPAP podporo in vsaj:
- tlačno podporo (CPAP+PS)
- nastavljivim bazičnim pretokom (t.i. base flow/flow-by/bias flow)
- avtomatsko kompenzacijo upora umetne dihalne poti (tubus/kanila) (npr. ATC/TC/ARC/AAC ali ekvivalent)
| 1.4. | Ventilacija na dveh tlačnih nivojih z vsaj:
- dodatno tlačno podporo spontanim vdihom (npr. BIPAP Bi-Level, DuoPAP, Bivent ali ekvivalent + PS)
- Omogočanjem ekstremno inverznih I:E odnosov za uporabo t.i. APRV ventilacije
| 1.5. | - način ventilacije , namenjen aktivnim in pasivnim bolnikom, ki samodejno prilagaja minutni volumen in parametre oksigenacije (PEEP, FiO2) glede na bolnikove parametre etCO2, SpO2
| 1.6 | - Algoritem oziroma režim namenjen odvajanju od ventilatorja, ki upošteva metabolne parametre (etCO2) ali parametre mehanike dihalnega sistema
| 1.7 | NIV - neinvazivna ventilacija z vsaj:
- ventilator mora omogočiti kompenzatorne pretoke puščanja > 200 l/min.
- avtomatsko ali ročno kompenzacijo puščanja.
- Spontani vdihi s tlačno podporo PS morajo imeti kombiniran nastavljiv kriterij terminacije vdiha: nastavljivo pretočno cikliranje in časovno limito.
| 1.8. | APNEA Ventilacija z vsaj:
- VC in PC kontroliranimi vdihi
- Nastavljivim intervalom apneje
| 2 | Nastavitve
| 2.1. | Vnos idealne/prediktivne telesne teže
| 2.2. | Standardni parametri ventilacije morajo omogočati razpone za ventilacijo odraslih in otrok od vsaj 5 kg naprej. To velja za vse standardne parametre, kot so npr. VT (dihalni volumen), f (frekvenca dihanja), Ti (Inspiratorni čas) ali I:E odnos
| 2.3. | Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj:
- Inverzno razmerje I:E oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji ,z inverznim razmerjem vsaj od 1:9 do 4:1
- PEEP oz. PEEPL vsaj do 50 cmH2O/mbar
- Insp.tlaki PI oz. PEEPH vsaj do 95 cmH2O/mbar
- Nastavitev globokega vdiha (Sigh)
| 2.4. | Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo omogočati vsaj:
- Ročna nastavitev tlačnega in pretočnega prožilnika
- Ročna nastavitev hitrosti dviga tlaka
- Ročno nastavitev občutljivosti ekspiratornega prožilnika (ETS – expiratory trigger setting)
- Možnost dodatnega pretoka ob bolnikovi potrebi pri volumsko kontroliranih vdihih (VC), t.i. demand flow
- Nastavitev oblike pretoka pri VC vdihih: vsaj kvadratna in padajoča in avtomatska
| 2.5. | Nastavljiva O2% koncentracija med 21% in 100%
| 2.6. | Integriran nebulizer - razprševalec, ki mora biti sinhroniziran z vdihom, prav tako mora ventilator prilagoditi dihalni volumen in FiO2 koncentracijo za preprečitev vplivov dodatnega pretoka
| 2.7. | Ventilator naj ima tipko za izvajanje sukcije , ki začasno poviša FiO2 koncetracijo in onemogoči alarme in prekine ventilacijo.
| 2.8. | Ventilator naj omogoči samodejno kontrolo tlaka v mešičku tubusa ali trahealne kanile.
| 2.9. | Ventilator naj ima možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby)
| 3 | Monitoring
| 3.1. | Grafična in numerična predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti, vključno s krivuljami pretoka, tlaka, volumna, zank tlak-volumen in pretok-volumen, z možnostjo skaliranja in zamrzovanja prikaza krivulj in zank. Ekran naj prikazuje vsaj 3 krivulje ali 2 zanki hkrati.
| 3.2. | Grafična predstavitev krivulj in zank naj ima poleg možnosti zamrznitve prikaza tudi grafični kurzor za pomikanje in indikacijo vrednosti parametrov v izbranem trenutku.
| 3.3. | Grafična in numerična predstavitev trendov – zgodovinskih podatkov za daljše obdobje, vsaj 72 ur, ki je viden na zaslonu ventilatorja.
| 3.4. | Standardni parametri monitoringa (O2%, Frekvenca dihanja, I:E razmerje)
| 3.5. | Monitorirani tlaki (vsaj Ppeak, Pplato, Pmean, PEEP)
| 3.6. | Monitorirani tlaki protektivne ventilacije (tlak v požiralniku, trahealni tlak, transpulmonalni tlak)
| 3.7. | Minutni volumen MV – ekspiratorni skupni (MVe tot), ekspiratorni spontani (MVe spont), vključno z indeksiranimi vrednostmi na kg telesne teže
| 3.8. | Dihalni volumen VT – ekspiratorni (VTe), inspiratorni/dobavljeni (VTi), spontani (VTe spont), vključno z indeksiranimi vrednostmi na kg telesne teže; volumen puščanja (Vleak ml); minutni volumen puščanja ( MVleak l/min)
| 4 | Respiratorna mehanika in parametri odvajanja
| 4.1. | Meritve podajnosti pljuč in prsnega koša, vsaj: Cstat in Cdyn, Ccw, Cl – statična in dinamična podajnost, podajnost prsnega koša in podajnost pljuč, Ppl – tlak platoja
| 4.2. | Meritve upornosti dihalne poti, vsaj: Rs in Rl - upornost resp. Sistema in upornosti pljuč, intrinzični PEEP/Avto-PEEP, PIF/PIFR in PEF/PEFR - maksimalni inspiratorni in ekspiratorni pretok, izračun anatomskega in fiziološkega mrtvega prostora in njuno razmerje glede na dihalni volumen
| 4.3. | Meritve in izračuni parametrov in prediktorjev odvajanja, vsaj: indeks hitrega plitkega dihanja (RSBI ali f/VT), negativna inspiratorna moč (NIF) oz. maksimalni inspiratorni podtlak (MIP), okluzijski tlak (P0.1/P100), maksimalni pretok ob spontanem vdihu (PIF/PSF/PIFR ali ekvivalent), delo dihanja WOB
| 4.4. | Aparat mora omogočati avtomatiziran manever t.i. kvazistatične pV zanke, ki omogoča določi t.i. inflekcijske točke, ki jih je možno ročno spremeniti s pomočjo kurzorja.
| 4.5. | Aparat mora omogočati manever t.i. rekruitmenta pljuč, kjer ob titriranju PEEP-a lahko spremljamo grafičen trend dinamične podajnosti/komplijanse, dihalnega volumna in CO2 ter lahko s pomočjo kurzorja izberemo optimalno PEEP nastavitev.
| 5 | Kapnografija
| 5.1. | Aparat mora imeti integrirano merjenje in prikaz volumetrijske kapnografije, s prikazom vsaj sledečih parametrov: nivoja CO2 ob koncu izdiha etCO2, izplavljanje CO2 v posameznem izdihu VtCO2 in preko minutnega izplavljanja VCO2
| 6 | Alarmi
| 6.1. | Zapis o predhodnih alarmih
| 6.2. | Alarmi apneje, diskonekcije dihalnega sistema in blokade pretoka v dihalnem sistemu
| 6.3. | Tehnični alarmi: Nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek tlak ali izpad medicinskih plinov – zraka in kisika ter alarm za nizek/visok FiO2
| 6.4. | Nastavljive limite alarma za vsaj:
- nizek in visok tlak v dih. poteh Paw
- nizek in visok ekspiratorni minutni volumen MVe
- nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen VTe
- nizek in visok nivo CO2 ob koncu izdiha EtCO2
- visoko frekvenco dihanja f
| 7 | Medicinski plini in napajanje:
| 7.1. | Priključka za zrak in kisik iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema z ustreznimi DIN konektorji
| 7.2. | Napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene baterije z obratovalnostjo 1 ure
| 8 | Monitor in komunikacija:
| 8.1. | «Touch screen» večbarvni ekran na dotik:
- z minimalno 15 inč-no diagonalo
- z istočasnim prikazom nastavljenih in merjenih vrednosti
- z možnostjo zaklepa ekrana pred neželenimi spremembami parametrov
| 8.2. | Možnost povezave s tiskalnikom, računalnikom, kliničnim informacijskim sistemom ali bolnišničnim informacijskim sistemom preko (RS232, USB, MIB, printer, ...)
| 8.3. | Ventilator naj ima video izhod VGA
| 8.4. | Ventilator naj ima analogne vhode in izhode (vsaj 2 vhoda in vsaj 3 izhode)
| 9 | Pribor in pomožna oprema:
| 9.1. | Mobilni podstavek – voziček, z zavorami na prednjem delu ter roko – nosilcem za dihalno cevje, ki ga je možno montirati na katerikoli strani ventilatorja.
| 9.2. | Ventilator naj ima aktivni vlažilec, katerega je moč upravljati preko zaslona ventilatorja. Komora za enkratno uporabo mora dovoljevati do najmanj 7 dnevno uporabo. Grelni elementi inspiratornih in ekspiratornih cevi za enkratno uporabo morajo biti vgrajeni v steni teh cevi.
| 9.3. | Navodila morajo biti tako v angleščini kot tudi i v slovenščini. Zagotovljeno mara biti šolanje na dihalnem aparatu.
| 9.4. | Če je za ventilacijo bolnika potreben dodaten in za ventilator specifičen potrošni material (npr. senzor za spremljanje pretoka, pomožnega (ezofagealnega) tlaka ali aktivnosti prepone), ga je potrebno priložiti vsakemu ventilatorju posebej (senzor za spremljanje pretoka: vsaj za 10 bolnikov; senzor pomožnega (ezofagealnega) tlaka: vsaj za 5 bolnikov.).
| 9.5. | Ponudnik mora zagotoviti neprekinjeno 24-urno servisiranje, redno vzdrževanje in nadzor. V primeru okvare mora zagotoviti brezplačno nadomestitev z enokovrednim dihalnim aparatom
2 |  | Sklop 2: Ventilator za dolgotrajno mehansko predihavanje odraslih bolnikov TIP B 3 kos
TIP APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Minimalne karakteristike:
| 1 | Načini/Tipi/Oblike dihanja
| 1.1. | IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi (VC),
- tlačno kontrolirani vdihi (PC),
- dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent)
| 1.2. | SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi (VC),
- tlačno kontrolirani vdihi (PC),
- dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent)
| 1.3. | SPONTANI s CPAP podporo in vsaj:
- tlačno podporo (CPAP+PS)
- nastavljivim bazičnim pretokom (t.i. base flow/flow-by/bias flow)
- avtomatsko kompenzacijo upora umetne dihalne poti (tubus/kanila) (npr. ATC/TC/ARC/AAC ali ekvivalent)
| 1.4. | Ventilacija na dveh tlačnih nivojih z vsaj:
- dodatno tlačno podporo spontanim vdihom (npr. BIPAP Bi-Level, DuoPAP, Bivent ali ekvivalent + PS)
- Omogočanjem ekstremno inverznih I:E odnosov za uporabo t.i. APRV ventilacije
| 1.5. | - način ventilacije, namenjen aktivnim in pasivnim bolnikom, ki prilagaja dihalni volumen in frekvenco dihanja in omogoča optimalen dihalni vzorec s protektivno ventilacijo, da doseže željen minutni volumen in omogoča čimprejšnjo prevajanje na spontano dihanje
| 1.6. | NIV - neinvazivna ventilacija z vsaj:
- ventilator mora omogočiti kompenzatorne pretoke puščanja > 200 l/min.
- avtomatsko ali ročno kompenzacijo puščanja.
- Spontani vdihi s tlačno podporo PS morajo imeti kombiniran nastavljiv kriterij terminacije vdiha: nastavljivo pretočno cikliranje in časovno limito.
| 1.7. | APNEA Ventilacija z vsaj:
- VC in PC kontroliranimi vdihi
- Nastavljivim intervalom apneje
| 2 | Nastavitve
| 2.1. | Vnos idealne/prediktivne telesne teže
| 2.2. | Standardni parametri ventilacije morajo omogočati razpone za ventilacijo odraslih in otrok od vsaj 5 kg naprej. To velja za vse standardne parametre, kot so npr. VT (dihalni volumen), f (frekvenca dihanja), Ti (Inspiratorni čas) ali I:E odnos
| 2.3. | Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj:
- Inverzno razmerje I:E oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji ,z inverznim razmerjem vsaj od 1:9 do 4:1
- PEEP oz. PEEPL vsaj do 50 cmH2O/mbar
- Insp.tlaki PI oz. PEEPH vsaj do 95 cmH2O/mbar
- Nastavitev globokega vdiha (Sigh)
| 2.4. | Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo omogočati vsaj:
- Ročna nastavitev tlačnega in pretočnega prožilnika
- Ročna nastavitev hitrosti dviga tlaka
- Ročno nastavitev občutljivosti ekspiratornega prožilnika (ETS – expiratory trigger setting)
- Možnost dodatnega pretoka ob bolnikovi potrebi pri volumsko kontroliranih vdihih (VC), t.i. demand flow
| 2.5. | - Nastavitev oblike pretoka: kvadratna , padajoča, sinusna
| 2.6 | Nastavljiva O2% koncentracija med 21% in 100%
| 2.7. | Integriran nebulizer - razprševalec, ki mora biti sinhroniziran z vdihom, prav tako mora ventilator prilagoditi dihalni volumen in FiO2 koncentracijo za preprečitev vplivov dodatnega pretoka; mora imeti modul in kabel za Aeroneb
| 2.8. | Ventilator naj ima možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby)
| 3 | Monitoring
| 3.1. | Grafična in numerična predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti, vključno s krivuljami pretoka, tlaka, volumna, zank tlak-volumen in pretok-volumen, z možnostjo skaliranja in zamrzovanja prikaza krivulj in zank. Ekran naj prikazuje 8 krivulje ali 4 dinamične zanke hkrati.
| 3.2. | Grafična predstavitev krivulj in zank naj ima poleg možnosti zamrznitve prikaza tudi grafični kurzor za pomikanje in indikacijo vrednosti parametrov v izbranem trenutku.
| 3.3. | Grafična in numerična predstavitev trendov – zgodovinskih podatkov za daljše obdobje, vsaj 72 ur, ki je viden na zaslonu ventilatorja.
| 3.4. | Standardni parametri monitoringa (O2%, Frekvenca dihanja, I:E razmerje)
| 3.5. | Monitorirani tlaki (vsaj Ppeak, Pplato, Pmean,PEEP)
| 3.6. | Monitorirani tlaki protektivne ventilacije (tlak v požiralniku, trahealni tlak, transpulmonalni tlak)
| 3.7. | Minutni volumen MV – ekspiratorni skupni (MVe tot), ekspiratorni spontani (MVe spont), vključno z indeksiranimi vrednostmi na kg telesne teže
| 3.8. | Dihalni volumen VT – ekspiratorni (VTe), inspiratorni/dobavljeni (VTi), spontani (VTe spont), vključno z indeksiranimi vrednostmi na kg telesne teže; Volumen puščanja (Vleak ml); minutni volumen puščanja ( MV leak l/min)
| 3.9. | Vizualni prikaz odvisnosti bolnika od ventilatorja in napredka pri odvajanju
| 4 | Respiratorna mehanika in parametri odvajanja
| 4.1. | Meritve podajnosti pljuč in prsnega koša, vsaj: Cstat in Cdyn, Ccw, Cl – statična in dinamična podajnost, podajnost prsnega koša in podajnost pljuč, Ppl –tlak platoja
| 4.2. | Meritve upornosti dihalne poti, vsaj: Rs in Rl - upornost resp. Sistema in uporanost pljuč, intrinzični PEEP/Avto-PEEP, PIF/PIFR in PEF/PEFR - maksimalni inspiratorni in ekspiratorni pretok, izračun anatomskega in fiziološkega mrtvega prostora in njuno razmerje glede na dihalni volumen
| 4.3. | Meritve in izračuni parametrov in prediktorjev odvajanja, vsaj: indeks hitrega plitkega dihanja (RSBI ali f/VT), negativna inspiratorna moč (NIF) oz. maksimalni inspiratorni podtlak (MIP), okluzijski tlak (P0.1/P100), maksimalni pretok ob spontanem vdihu (PIF/PSF/PIFR ali ekvivalent), delo dihanja WOB
| 4.4. | Aparat mora omogočati avtomatiziran manever t.i. kvazistatične pV zanke, ki omogoča določi t.i. inflekcijske točke, ki jih je možno ročno spremeniti s pomočjo kurzorja.
| 4.5. | Aparat mora omogočati manever t.i. rekruitmenta pljuč, kjer ob titriranju PEEP-a lahko spremljamo grafičen trend dinamične podajnosti/komplijanse, dihalnega volumna in CO2 ter lahko s pomočjo kurzorja izberemo optimalno PEEP nastavitev.
| 5. | Aparat mora imeti Kapnografija z »mainstream CO2« meritvijo
| 6. | Alarmi
| 6.1. | Zapis o predhodnih alarmih
| 6.2. | Alarmi apneje, diskonekcije dihalnega sistema in blokade pretoka v dihalnem sistemu
| 6.3. | Tehnični alarmi: Nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek tlak ali izpad medicinskih plinov – zraka in kisika ter alarm za nizek/visok FiO2
| 6.4. | Nastavljive alarmen limite za vsaj:
- nizek in visok tlak v dih. poteh Paw
- nizek in visok ekspiratorni minutni volumen MVe
- nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen VTe
- nizek in visok nivo CO2 ob koncu izdiha EtCO2
- visoko frekvenco dihanja f
| 7. | Medicinski plini in napajanje:
| 7.1. | Priključka za zrak in kisik iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema z ustreznimi DIN konektorji
| 7.2. | Napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene baterije z obratovalnostjo 1 ure
| 8. | Monitor in komunikacija:
| 8.1. | «Touch screen» večbarvni ekran na dotik:
- z minimalno 15 inč-no diagonalo
- z istočasnim prikazom nastavljenih in merjenih vrednosti
- z možnostjo zaklepa ekrana pred neželenimi spremembami parametrov
| 8.2. | Možnost povezave s tiskalnikom, računalnikom, kliničnim informacijskim sistemom ali bolnišničnim informacijskim sistemom preko (RS232, USB, MIB, printer, ...)
| 8.3. | Ventilator naj ima video izhod VGA
| 8.4. | Ventilator naj ima analogne vhode in izhode (vsaj 2 vhoda in vsaj 3 izhode)
| 9 | Pribor in pomožna oprema:
| 9.1. | Mobilni podstavek – voziček, z zavorami na prednjem delu ter roko – nosilcem za dihalno cevje, ki ga je možno montirati na katerikoli strani ventilatorja.
| 9.2. | Ventilator naj ima aktivni vlažilec, katerega je moč upravljati preko zaslona ventilatorja. Komora za enkratno uporabo mora dovoljevatI do najmanj 7 dnevno uporabo. Grelni elementi inspiratornih in ekspiratornih cevi za enkratno uporabo morajo biti vgrajeni v steni teh cevi.
| 9.3. | Navodila morajo biti tako v angleščini kot tudi i v slovenščini. Zagotovljeno mara biti šolanje na dihalnem aparatu.
| 9.4. | Če je za ventilacijo bolnika potreben dodaten in za ventilator specifičen potrošni material (npr. senzor za spremljanje pretoka, pomožnega (ezofagealnega) tlaka ali aktivnosti prepone), ga je potrebno priložiti vsakemu ventilatorju posebej (senzor za spremljanje pretoka: vsaj za 10 bolnikov; senzor pomožnega (ezofagealnega) tlaka: vsaj za 5 bolnike;....).
| 9.5. | Ponudnik mora zagotoviti neprekinjeno 24-urno servisiranje, redno vzdrževanje in nadzor. V primeru okvare mora zagotoviti brezplačno nadomestitev z enokovrednim dihalnim aparatom
3 |  | Sklop 3: Aparat za mehansko predihavanje v intenzivni terapiji z impendančno tomografijo 1 kos
TIP APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Minimalne karakteristike:
| 1 | Načini/Tipi/Oblike dihanja
| 1.1. | IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi (VC),
- tlačno kontrolirani vdihi (PC),
- dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent)
| 1.2. | SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi (VC),
- tlačno kontrolirani vdihi (PC),
- dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent)
| 1.3. | SPONTANI s CPAP podporo in vsaj:
- tlačno podporo (CPAP+PS)
- tlačno podporo s ciljnim dihalnim volumnom (CPAP+VS/PRVT/VG ali ekvivalent)
- nastavljivim bazičnim pretokom (t.i. base flow/flow-by/bias flow)
- avtomatsko kompenzacijo upora umetne dihalne poti (tubus/kanila) (npr. ATC/TC/ARC/AAC ali ekvivalent)
| 1.4. | MMV način ventilacije oziroma ekvivalent, ki omogoča avtomatski in zvezen prehod na kontrolirano ventilacijo v odvisnosti od obsega bolnikove spontane ventilacije
| 1.5. | Samodejni oziroma prilagodljivi načini ventilacije, vsaj:
- Proporcionalna ventilacija (PPS ali PAV ali NAVA, oziroma ekvivalent)
- Samodejni način za odvajanje bolnika od ventilacije oziroma vgrajen avtomatiziran protokol odvajanja (kot npr. SmartCare ali Intelivent ASV oziroma ekvivalent) ali vgrajen avtomatiziran protokoliziran algoritem, ki izvaja programiran test spontanega dihanja z meritvami napovednikov odvajanja in priporočilom glede nadaljne intubacije (npr. SBT trial, SAT trial, SmartCare ali enakovredno). Vgrajeni protokol naj uporabnika jasno informira o poteku odvajanja in morebitni pripravljenosti bolnika za odklop od ventilatorja.
| 1.6 | Ventilacija na dveh tlačnih nivojih z vsaj:
- dodatno tlačno podporo spontanim vdihom (npr. BIPAP Bi-Level, DuoPAP, Bivent ali ekvivalent + PS)
- možnostjo izbire med nastavitvijo frekvence preklopov med PEEP nivojema in izbiro nastavitve časov na zgornjem in spodnjem PEEP nivoju.
- omogočanjem ekstremno inverznih I:E odnosov za uporabo t.i. APRV ventilacije
| 1.7. | NIV - neinvazivna ventilacija z vsaj:
- kompenzacijo puščanja preko nastavitve stalnega pretoka
- izbiro terapije z visokimi pretoki (t.i. NHFT oz. HFOT terapija) preko nosne kanile s prilagojenimi nastavitvami takšne terapije (stalni pretok vsaj do 50 l/min in FiO2)
- možnostjo uporabe maske in čelade z možnostjo CPAP in CPAP+PS ventilacije
- Spontani vdihi s tlačno podporo PS morajo imeti kombiniran nastavljiv kriterij terminacije vdiha: nastavljivo pretočno cikliranje in časovno limito.
| 1.8. | APNEA Ventilacija z vsaj:
- VC in/ali PC kontroliranimi vdihi
- Nastavljivim intervalom apneje
| 2 | Nastavitve
| 2.1. | Vnos idealne telesne teže (IBW) in predlaganje nastavitev glede na idealno telesno težo. Tovarniško naj bodo predlagani parametri glede na IBW.
| 2.2. | Ventilator naj omogoča začetne nastavitve parametrov ventilacije glede na pato-fiziologijo bolnika oziroma vzrok dihalne odpovedi. Ventilator naj ima prednastavitev vsaj za hipoksemično in hiperkapnično dihalno stisko.
| 2.3. | Ventilator naj algoritme za povišanje varnosti bolnika ob spremembi oblike ventilacije, npr. iz volumske v tlačno ventilacijo ali obratno naj samodejno prednastavi parametre nove oblike glede na prejšnje stanje ventilacije bolnika.
| 2.4. | Standardni parametri ventilacije morajo omogočati razpone za ventilacijo odraslih in otrok od vsaj 5 kg naprej. To velja za vse standardne parametre, kot so npr. VT (dihalni volumen), f (frekvenca dihanja), Ti (Inspiratorni čas) ali I:E odnos
| 2.5. | Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj:
- Inverzno razmerje I:E oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji z inverznim razmerjem vsaj do 20:1
- PEEP oz. PEEPL vsaj do 45 cmH2O/mbar
- Insp.tlaki PI oz. PEEPH vsaj do 70 cmH2O/mbar
| 2.6. | Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo omogočati vsaj:
- Nastavljiv ekspiratorni prožilnik pri podpori spontanim vdihom (PS) in pri tlačno kontroliranih vdihih (PC)– pretočno cikliranje v izdih (t.i. ekspiratorna občutljivost; Flow Cycle)
| 2.7. | Nastavljiva O2% koncentracija med 21% in 100%
| 2.8. | Integriran nebulizer - razprševalec, ki mora biti sinhroniziran z ventilatorjevim vpihom in ne sme vplivati na dihalne volumne in koncentracijo mešanice kisika. Razpršilec naj deluje preko vibrirajočega kristala ali ultrazvoka, vendar ne sme dvigovati temperature zdravila.
| 2.9. | Ventilator naj ima možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby)
| 2.10. | Ventilator naj ima tipko za izvajanje sukcije, ki začasno poviša FiO2 koncentracijo, onemogoči alarme in začasno prekine ventilacijo
| 2.11. | Ventilator naj omogoča uporabo dušikovega oksida (NO)
| 3 | Monitoring
| 3.1. | Standardni senzorji (za pretok, tlak, FiO2) morajo biti integrirani v ohišje ventilatorja in zaščiteni pred morebitno možnostjo bakterijske in virusne kontaminacije z uporabo filtrov. Ob sumu na kontaminacijo naj ventilator omogoča avtoklav sterilizacijo pri vsaj 130°C, kompletnega sistema, ki je v stiku z bolnikovimi plini, to je inspiratorni in ekspiratorni ventil ter senzorji pretoka. V kolikor se material sterilizira v avtoklavu naj ponudnik ponudi vsaj 2 kompleta senzorjev pretoka in ekspiratornih membran na vsak aparat.
| 3.2. | Grafična in numerična predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti, vključno s krivuljami pretoka, tlaka, volumna, CO2, zanke tlak-volumen, pretok-volumen, volumen-CO2, z možnostjo zamrznitve prikaza krivulj in zank. Ekran naj prikazuje vsaj 4 krivulje hkrati.
| 3.3. | Grafična predstavitev zank naj ima poleg možnosti zamrznitve prikaza tudi primerjavo z referenčnimi oz. prej shranjenimi zankami.
| 3.4. | Predstavitev trendov – zgodovinskih podatkov za daljše obdobje, vsaj 72 ur. Trendi naj vključujejo čim večje število parametrov, vsaj 10 parametrov hkrati.
| 3.5. | Standardni parametri monitoringa (O2%, Frekvenca dihanja: skupna in spontana, I:E razmerje)
| 3.6. | Monitorirani tlaki (vsaj Ppeak, Pplato, Pmean, PEEP)
| 3.7. | Minutni volumen MV – ekspiratorni skupni (MVe tot), ekspiratorni spontani (MVe spont) in puščanje (lahko MV leak ali % puščanja)
| 3.8. | Dihalni volumen VT – ekspiratorni (VTe), inspiratorni/dobavljeni (VTi), spontani (VTe spont).
| 4 | Respiratorna mehanika in parametri odvajanja
| 4.1. | Ventilator naj meri vsaj sledeče parametre respiratorne mehanike in odvajanja: C, R, Pplato, Auto-PEEP z ujetim volumnom Vtrap, indeks hitrega plitkega dihanja (RSBI ali f/VT), negativna inspiratorna moč (NIF) oz. maksimalni inspiratorni podtlak (MIP), okluzijski tlak (P0.1/P100).
| 4.2. | Aparat naj ima avtomatiziran manever t.i. kvazistatične pV zanke, ki avtomatsko določi t.i. inflekcijske točke, ki jih je možno ročno spremeniti s pomočjo kurzorja. Manever naj omogoča shranitev vsaj treh (3) referenčnih zank za primerjavo.
| 4.3. | Aparat naj ima avtomatiziran manever t.i. rekruitmenta pljuč, kjer zviša PEEP ali inspiratorni tlak ter prikaže trend dinamične podajnosti/komplijanse, dihalnega volumna, za izbiro optimalne PEEP nastavitve.
| 5 | Kapnografija
| 5.1. | Aparat mora imeti integrirano merjenje kapnografije, s prikazom vsaj sledečih parametrov: nivoja CO2 ob koncu izdiha etCO2, nivoja CO2 ob vdihu (iCO2) za preprečevanje "re-breathinga".
| 5.2. | Kapnografija naj omogoča tudi grafičen prikaz CO2-krivulje, enote CO2 naj bodo izbirne vsaj med kPa in mmHg.
| 6 | Modul Impedančna tomografija
| 6.1. | Aparat mora imeti integrirano ali ločeno impedančno tomografijo z grafičnim prikazom področij ventilacije, atelektaz in drugih izračunov. Ob ločenem modulu impedančne tomografije, naj bo le-ta povezna z ventilatorjem, da lahko na enem ekranu vidimo podatke ventilatorja in impedančne tomografije.
Število modulov impedančne tomografije: 1 kom.
| 7 | Alarmi
| 7.1. | Zapis o predhodnih alarmih
| 7.2. | Alarmi apneje, diskonekcije dihalnega sistema in blokade pretoka v dihalnem sistemu
| 7.3. | Tehnični alarmi: Nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek tlak ali izpad medicinskih plinov – zraka in kisika ter alarm za nizek/visok FiO2
| 7.4. | Alarmne limite za vsaj:
- visok tlak v dih. poteh Paw
- nizek in visok ekspiratorni minutni volumen MVe
- nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen VTe
- nizek in visok nivo CO2 ob koncu izdiha EtCO2
- visoko frekvenco dihanja f
| 8 | Medicinski plini in napajanje:
| 8.1. | Priključka za zrak in kisik iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema z ustreznimi DIN konektorji
| 8.2. | Napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene baterije z obratovalnostjo vsaj 2 uri. V kolikor ima aparat baterijo s krajšim delovanjem, naj vključi dodatno baterijo za neodvisnost delovanja vsaj 2 uri. Aparat naj ima možnost menjave baterije brez prekinitve delovanja aparata.
| 9 | Monitor in komunikacija:
| 9.1. | Večbarvni ekran na dotik:
- s čim večjo, minimalno 17 inč-no diagonalo. Ekran naj bo možno montirati ločeno od pnevmatske enote, pnevmatsko enoto pa naj bo možno montirati na t.i. stropne stative oziroma polico
- z istočasnim prikazom nastavljenih in merjenih vrednosti, z možnostjo prilagajanja izgleda ekrana in različno predstavitvijo podatkov
- z možnostjo zaklepa ekrana pred neželenimi spremembami parametrov, inspiratorno in ekspiratorno pavzo
- ekran naj omogoča prilagoditev po željah uporabnika: nastavitvijo prikaza zgolj želenih oblik ventilacije, začetni nastavitev, prilagoditve prikaza spremljanih parametrov, ipd.
| 9.2. | Ventilator naj ima vsaj 3 komunikacijske priključke za možnost povezave z računalnikom ali bolnišničnim sistemom oziroma video izhodom (vsaj 3 izmed RS232, USB, MIB, VGA, HDMI, DVI, printer, ...)
| 9.3. | Ventilator naj ima prilagoditev svetlosti ekrana glede na nočni in dnevni čas oziroma samodejni preklop med svetlim in temnim ekranom.
| 9.4. | Ventilator naj omogoča prenos multimedijskih podatkov na računalnik, vsaj slik - posnetkov ekrana.
| 10 | Pribor in pomožna oprema:
| 10.1. | Mobilni podstavek – voziček, z zavorami na prednjem delu ter roko – nosilcem za dihalno cevje, ki ga je možno montirati na obeh straneh ventilatorja.
| 10.2. | Aktivno vlaženje z avtomatsko dvojno kontrolo gretja - vlaženja in možnostjo uporabe enojno ali dvojno ogrevanih dihalnih cevi za preprečevanje kondenza v cevju. Vlažilec naj omogoča avtomatiziran način delovanja in ročno prilagodljiv način delovanja, kjer lahko uporabnik nastavi nivo vlaženja ter ogrevanje inspiratorne in ekspiratorne veje dihalnega sistema za preprečevanje kondenzacije. Ventilatorju naj bo dodan nosilec za aktivni vlažilec, temperaturna sonda ter adapter grelne žice za dvojno in enojno ogrevane dihalne sisteme. Vlažilec naj ima čim večji večbarvni ekran s prikazom nastavljene in izmerjene temperature, alarmi, ipd. Vlažilec mora imeti možnost uporabe cevi, ki že ima ident v UKC.
| 11 | Skladnost in vzdrževanje:
| 11.1. | Ventlator mora imeti CE skladnost in ISO skladnost za mehanske ventilatorje: vsaj EN 60601, EN 80601-2-12, EN 80601-2-55.
| 11.2. | Ventilator mora imeti slovenska pisna navodila za uporabo. Zagotovljeno mora biti šolanje osebja za uporabo aparata.
| 11.3. | Ponudnik mora zagotoviti 24-urno servisiranje in redno vzdrževanje. V primeru okvare aparata mora zagotavljati brezplačno nadomestitev z enakovrednim dihalnim aparatom vsaj za dobo 5 let.
| 11.4. | Referenčna lista z vsaj tremi univerzitetnimi bolnišnicami z enakim aparatom v Sloveniji ali Evropi.
4 |  | Sklop 4: Aparat za mehansko predihavanje v intenzivni terapiji 1 kos
TIP APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Minimalne karakteristike:
| 1 | Načini/Tipi/Oblike dihanja
| 1.1. | IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi (VC),
- tlačno kontrolirani vdihi (PC),
- dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent)
| 1.2. | SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi (VC),
- tlačno kontrolirani vdihi (PC),
- dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent)
| 1.3. | SPONTANI s CPAP podporo in vsaj:
- tlačno podporo (CPAP+PS)
- tlačno podporo s ciljnim dihalnim volumnom (CPAP+VS/PRVT/VG ali ekvivalent)
- nastavljivim bazičnim pretokom (t.i. base flow/flow-by/bias flow)
- avtomatsko kompenzacijo upora umetne dihalne poti (tubus/kanila) (npr. ATC/TC/ARC/AAC ali ekvivalent)
| 1.4. | MMV način ventilacije oziroma ekvivalent, ki omogoča avtomatski in zvezen prehod na kontrolirano ventilacijo v odvisnosti od obsega bolnikove spontane ventilacije
| 1.5. | Samodejni oziroma prilagodljivi načini ventilacije, vsaj:
- Proporcionalna ventilacija (PPS ali PAV ali NAVA, oziroma ekvivalent)
- Samodejni način za odvajanje bolnika od ventilacije oziroma vgrajen avtomatiziran protokol odvajanja (kot npr. SmartCare ali Intelivent ASV oziroma ekvivalent) ali vgrajen avtomatiziran protokoliziran algoritem, ki izvaja programiran test spontanega dihanja z meritvami napovednikov odvajanja in priporočilom glede nadaljne intubacije (npr. SBT trial, SAT trial, SmartCare ali enakovredno). Vgrajeni protokol naj uporabnika jasno informira o poteku odvajanja in morebitni pripravljenosti bolnika za odklop od ventilatorja.
| 1.6 | Ventilacija na dveh tlačnih nivojih z vsaj:
- dodatno tlačno podporo spontanim vdihom (npr. BIPAP Bi-Level, DuoPAP, Bivent ali ekvivalent + PS)
- možnostjo izbire med nastavitvijo frekvence preklopov med PEEP nivojema in izbiro nastavitve časov na zgornjem in spodnjem PEEP nivoju.
- omogočanjem ekstremno inverznih I:E odnosov za uporabo t.i. APRV ventilacije
| 1.7. | NIV - neinvazivna ventilacija z vsaj:
- kompenzacijo puščanja preko nastavitve stalnega pretoka
- izbiro terapije z visokimi pretoki (t.i. NHFT oz. HFOT terapija) preko nosne kanile s prilagojenimi nastavitvami takšne terapije (stalni pretok vsaj do 50 l/min in FiO2)
- možnostjo uporabe maske in čelade z možnostjo CPAP in CPAP+PS ventilacije
- Spontani vdihi s tlačno podporo PS morajo imeti kombiniran nastavljiv kriterij terminacije vdiha: nastavljivo pretočno cikliranje in časovno limito.
| 1.8. | APNEA Ventilacija z vsaj:
- VC in/ali PC kontroliranimi vdihi
- Nastavljivim intervalom apneje
| 2 | Nastavitve
| 2.1. | Vnos idealne telesne teže (IBW) in predlaganje nastavitev glede na idealno telesno težo. Tovarniško naj bodo predlagani parametri glede na IBW.
| 2.2. | Ventilator naj omogoča začetne nastavitve parametrov ventilacije glede na pato-fiziologijo bolnika oziroma vzrok dihalne odpovedi. Ventilator naj ima prednastavitev vsaj za hipoksemično in hiperkapnično dihalno stisko.
| 2.3. | Ventilator naj algoritme za povišanje varnosti bolnika ob spremembi oblike ventilacije, npr. iz volumske v tlačno ventilacijo ali obratno naj samodejno prednastavi parametre nove oblike glede na prejšnje stanje ventilacije bolnika.
| 2.4. | Standardni parametri ventilacije morajo omogočati razpone za ventilacijo odraslih in otrok od vsaj 5 kg naprej. To velja za vse standardne parametre, kot so npr. VT (dihalni volumen), f (frekvenca dihanja), Ti (Inspiratorni čas) ali I:E odnos
| 2.5. | Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj:
- Inverzno razmerje I:E oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji z inverznim razmerjem vsaj do 20:1
- PEEP oz. PEEPL vsaj do 45 cmH2O/mbar
- Insp.tlaki PI oz. PEEPH vsaj do 70 cmH2O/mbar
| 2.6. | Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo omogočati vsaj:
- Nastavljiv ekspiratorni prožilnik pri podpori spontanim vdihom (PS) in pri tlačno kontroliranih vdihih (PC)– pretočno cikliranje v izdih (t.i. ekspiratorna občutljivost; Flow Cycle)
| 2.7. | Nastavljiva O2% koncentracija med 21% in 100%
| 2.8. | Integriran nebulizer - razprševalec, ki mora biti sinhroniziran z ventilatorjevim vpihom in ne sme vplivati na dihalne volumne in koncentracijo mešanice kisika. Razpršilec naj deluje preko vibrirajočega kristala ali ultrazvoka, vendar ne sme dvigovati temperature zdravila.
| 2.9. | Ventilator naj ima možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby)
| 2.10. | Ventilator naj ima tipko za izvajanje sukcije, ki začasno poviša FiO2 koncentracijo, onemogoči alarme in začasno prekine ventilacijo
| 2.11. | Ventilator naj omogoča uporabo dušikovega oksida (NO)
| 3 | Monitoring
| 3.1. | Standardni senzorji (za pretok, tlak, FiO2) morajo biti integrirani v ohišje ventilatorja in zaščiteni pred morebitno možnostjo bakterijske in virusne kontaminacije z uporabo filtrov. Ob sumu na kontaminacijo naj ventilator omogoča avtoklav sterilizacijo pri vsaj 130°C, kompletnega sistema, ki je v stiku z bolnikovimi plini, to je inspiratorni in ekspiratorni ventil ter senzorji pretoka. V kolikor se material sterilizira v avtoklavu naj ponudnik ponudi vsaj 2 kompleta senzorjev pretoka in ekspiratornih membran na vsak aparat.
| 3.2. | Grafična in numerična predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti, vključno s krivuljami pretoka, tlaka, volumna, CO2, zanke tlak-volumen, pretok-volumen, volumen-CO2, z možnostjo zamrznitve prikaza krivulj in zank. Ekran naj prikazuje vsaj 4 krivulje hkrati.
| 3.3. | Grafična predstavitev zank naj ima poleg možnosti zamrznitve prikaza tudi primerjavo z referenčnimi oz. prej shranjenimi zankami.
| 3.4. | Predstavitev trendov – zgodovinskih podatkov za daljše obdobje, vsaj 72 ur. Trendi naj vključujejo čim večje število parametrov, vsaj 10 parametrov hkrati.
| 3.5. | Standardni parametri monitoringa (O2%, Frekvenca dihanja: skupna in spontana, I:E razmerje)
| 3.6. | Monitorirani tlaki (vsaj Ppeak, Pplato, Pmean, PEEP)
| 3.7. | Minutni volumen MV – ekspiratorni skupni (MVe tot), ekspiratorni spontani (MVe spont) in puščanje (lahko MV leak ali % puščanja)
| 3.8. | Dihalni volumen VT – ekspiratorni (VTe), inspiratorni/dobavljeni (VTi), spontani (VTe spont).
| 4 | Respiratorna mehanika in parametri odvajanja
| 4.1. | Ventilator naj meri vsaj sledeče parametre respiratorne mehanike in odvajanja: C, R, Pplato, Auto-PEEP z ujetim volumnom Vtrap, indeks hitrega plitkega dihanja (RSBI ali f/VT), negativna inspiratorna moč (NIF) oz. maksimalni inspiratorni podtlak (MIP), okluzijski tlak (P0.1/P100).
| 4.2. | Aparat naj ima avtomatiziran manever t.i. kvazistatične pV zanke, ki avtomatsko določi t.i. inflekcijske točke, ki jih je možno ročno spremeniti s pomočjo kurzorja. Manever naj omogoča shranitev vsaj treh (3) referenčnih zank za primerjavo.
| 4.3. | Aparat naj ima avtomatiziran manever t.i. rekruitmenta pljuč, kjer zviša PEEP ali inspiratorni tlak ter prikaže trend dinamične podajnosti/komplijanse, dihalnega volumna, za izbiro optimalne PEEP nastavitve.
| 5 | Kapnografija
| 5.1. | Aparat mora imeti integrirano merjenje kapnografije, s prikazom vsaj sledečih parametrov: nivoja CO2 ob koncu izdiha etCO2, nivoja CO2 ob vdihu (iCO2) za preprečevanje "re-breathinga".
| 5.2. | Kapnografija naj omogoča tudi grafičen prikaz CO2-krivulje, enote CO2 naj bodo izbirne vsaj med kPa in mmHg.
| 6 | Alarmi
| 6.1. | Zapis o predhodnih alarmih
| 6.2. | Alarmi apneje, diskonekcije dihalnega sistema in blokade pretoka v dihalnem sistemu
| 6.3. | Tehnični alarmi: Nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek tlak ali izpad medicinskih plinov – zraka in kisika ter alarm za nizek/visok FiO2
| 6.4. | Alarmne limite za vsaj:
- visok tlak v dih. poteh Paw
- nizek in visok ekspiratorni minutni volumen MVe
- nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen VTe
- nizek in visok nivo CO2 ob koncu izdiha EtCO2
- visoko frekvenco dihanja f
| 7 | Medicinski plini in napajanje:
| 7.1. | Priključka za zrak in kisik iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema z ustreznimi DIN konektorji
| 7.2. | Napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene baterije z obratovalnostjo vsaj 2 uri. V kolikor ima aparat baterijo s krajšim delovanjem, naj vključi dodatno baterijo za neodvisnost delovanja vsaj 2 uri. Aparat naj ima možnost menjave baterije brez prekinitve delovanja aparata.
| 8 | Monitor in komunikacija:
| 8.1. | Večbarvni ekran na dotik:
- s čim večjo, minimalno 17 inč-no diagonalo. Ekran naj bo možno montirati ločeno od pnevmatske enote, pnevmatsko enoto pa naj bo možno montirati na t.i. stropne stative oziroma polico
- z istočasnim prikazom nastavljenih in merjenih vrednosti, z možnostjo prilagajanja izgleda ekrana in različno predstavitvijo podatkov
- z možnostjo zaklepa ekrana pred neželenimi spremembami parametrov, inspiratorno in ekspiratorno pavzo
- ekran naj omogoča prilagoditev po željah uporabnika: nastavitvijo prikaza zgolj želenih oblik ventilacije, začetni nastavitev, prilagoditve prikaza spremljanih parametrov, ipd.
| 8.2. | Ventilator naj ima vsaj 3 komunikacijske priključke za možnost povezave z računalnikom ali bolnišničnim sistemom oziroma video izhodom (vsaj 3 izmed RS232, USB, MIB, VGA, HDMI, DVI, printer, ...)
| 8.3. | Ventilator naj ima prilagoditev svetlosti ekrana glede na nočni in dnevni čas oziroma samodejni preklop med svetlim in temnim ekranom.
| 8.4. | Ventilator naj omogoča prenos multimedijskih podatkov na računalnik, vsaj slik - posnetkov ekrana.
| 9 | Pribor in pomožna oprema:
| 9.1. | Mobilni podstavek – voziček, z zavorami na prednjem delu ter roko – nosilcem za dihalno cevje, ki ga je možno montirati na obeh straneh ventilatorja.
| 9.2. | Aktivno vlaženje z avtomatsko dvojno kontrolo gretja - vlaženja in možnostjo uporabe enojno ali dvojno ogrevanih dihalnih cevi za preprečevanje kondenza v cevju. Vlažilec naj omogoča avtomatiziran način delovanja in ročno prilagodljiv način delovanja, kjer lahko uporabnik nastavi nivo vlaženja ter ogrevanje inspiratorne in ekspiratorne veje dihalnega sistema za preprečevanje kondenzacije. Ventilatorju naj bo dodan nosilec za aktivni vlažilec, temperaturna sonda ter adapter grelne žice za dvojno in enojno ogrevane dihalne sisteme. Vlažilec naj ima čim večji večbarvni ekran s prikazom nastavljene in izmerjene temperature, alarmi, ipd. Vlažilec mora imeti možnost uporabe cevi, ki že ima ident v UKC.
| 10 | Skladnost in vzdrževanje:
| 10.1. | Ventlator mora imeti CE skladnost in ISO skladnost za mehanske ventilatorje: vsaj EN 60601, EN 80601-2-12, EN 80601-2-55.
| 10.2. | Ventilator mora imeti slovenska pisna navodila za uporabo. Zagotovljeno mora biti šolanje osebja za uporabo aparata.
| 10.3. | Ponudnik mora zagotoviti 24-urno servisiranje in redno vzdrževanje. V primeru okvare aparata mora zagotavljati brezplačno nadomestitev z enakovrednim dihalnim aparatom vsaj za dobo 5 let.
| 10.4. | Referenčna lista z vsaj tremi univerzitetnimi bolnišnicami z enakim aparatom v Sloveniji ali Evropi.