Glede na posamezne dodatne funkcionalnosti ponujene opreme prejme  ponudba sledeče število točk:

| Merilo | Dodatne funkcionalnosti opreme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis | Vrednosti | Točke | Najvišje možno število točk, ki jih prejme ponudba pri posamezni dodatni funkcionalnosti (merilu) |

| 1. | Minimalna odprtina gantrija vsaj 70 cm | 70 cm | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | večja | 1 |  |

| 2. | Nagib gantrija v sekvenčni tehniki | od 0⁰ do +/- 29⁰ | 0 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +/- 30⁰ | 3 |  |
|  |  | +/- več kot 30⁰ | 5 |  |

| 3. | monitor za spremljanje bolnikovega srčnega utripa | monitor za spremljanje bolnikovega srčnega utripa | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Integriran v gantry | 1 |  |

| 4. | nosilnost vključno pripomočki za vzdrževanje življenjskih funkcij vsaj 200 kg | vsaj 200kg | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od 201 do 299 kg | 1 |  |
|  |  | nad 300 kg | 2 |  |

| 5. | nastavljivost po višini od vsaj 645 mm od tal (najnižji položaj) | nastavljivost po višini od vsaj 645 mm od tal (najnižji položaj) | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nastavljivost po višini pod 550 mm od tal (najnižji položaj) | 2 |  |

| 6. | omogočati mora skeniranje vsaj 1750 mm | 1750 mm | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | več kot 1750 mm | 1 |  |

| 7. | razpon toka med 50 in 800 mA | razpon toka med 50 in 800 mA | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nad 800 mA | 2 |  |

| 8. | nastavitve napetosti (v kV) od 80 do 140 v vsaj 4 stopnjah | od 79 ali manj v vsaj 4 stopnjah | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v več kot 4. stopnjah ( | 1 |  |

| 9. | velikost najmanjšega fokusa po IEC standardu največ 1,0 x 0,7 | največ 1,0 x 0,7 | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pod 1,0 x 0,7 | 2 |  |

| 10. | Toplotna kapaciteta RTG cevi vsaj 6,8 MHU | 6,8 MHU | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od 7-15 MHU | 1 |  |
|  |  | več kot 15 MHU | 2 |  |

| 11. | čas rotacije RTG cevi/omogočeni vsaj trije časi, od tega najkrajši vsaj 0,4 s | 0,4 s | 0 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,39 s- 0,31 s | 1 |  |
|  |  | manj kot 0,3 s | 4 |  |

| 12. | omogočen čas temporalne resolucije največ 80 msec | omogočen čas temporalne resolucije največ 80 msec | 0 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Enosegmentno slikanje celotnega srca pod 100 msec pri frekvenci srca 60/min | 15 |  |

| 13. | Zaželeno je filtriranje mehkih žarkov | nima zaželenega filtriranja mehkih žarkov | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ima želeno filtriranje mehkih žarkov | 1 |  |

| 14. | maksimalni FOV 50 cm ali več | 50 cm | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nad 50 cm | 1 |  |

| 15. | Širina detektorja vsaj 3,8 cm | 3,8 cm | 0 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 cm ali več | 7 |  |
|  |  | 16 cm ali več | 15 |  |

| 16. | Velikost spomina za shranjevanje slik na akvizicijski konzoli | SSD | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od 500 do 799 GB | 1 |  |
|  |  | nad 800 GB | 2 |  |

| 17. | Omogočena mora biti avtomatska modulacija napetosti toka v x, y in z smeri | Omogočena je avtomatska modulacija napetosti toka v x, y in z smeri | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Omogočena je avtomatska modulacija napetosti toka v x, y in z smeri z enim programom v vseh treh smereh hkrati | 1 |  |

| 18. | Zaželeno je spreminjanje dozne obremenitve po posameznih organih (npr. dojke, očesne leče) | nima zaželenega spreminjanja dozne obremenitve po posameznih organih (npr. dojke, očesne leče) | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ima zaželeno spreminjanje dozne obremenitve po posameznih organih (npr. dojke, očesne leče) | 2 |  |

| 19. | Zaželeno je, da programska orodja omogočajo avtomatično izbiro kV glede na protokol preiskave | nima možnosti, da programska orodja omogočajo avtomatično izbiro kV glede na protokol preiskave | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ima možnost, da programska orodja omogočajo avtomatično izbiro kV glede na protokol preiskave | 1 |  |

| 20. | Isotropni voxel velikosti 0,36 ali manj | 0,36 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,35 ali manj | 1 |  |

| 21. | velikost pregledovanega področja 80 mm | velikost pregledovanega področja: 80 mm do 99 mm | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | velikost pregledovanega področja od 100 -159 mm | 1 |  |
|  |  | velikost pregledovanega področja 160 mm ali več | 2 |  |

| 22. | SKELET PROGRAM- zaželena je poljubna izbira znotraj preglednega območja in fuzija slik, ter ocena (kot dynamic eval.), z merjenjem kotov | SKELET PROGRAM- ne omogoča poljubne izbire znotraj preglednega območja in fuzije slik, ter ocene (kot dynamic eval.), z merjenjem kotov | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SKELET PROGRAM- omogoča poljubno izbiro znotraj preglednega območja in fuzijo slik, ter oceno (kot dynamic eval.), z merjenjem kotov | 2 |  |

| S K U P A J : | 67 |
| --- | --- |