## REKAPITULACIJA
Faza 1
DTS IN PT - pritličje
URGENTNI BLOK
REKAPITULACIJA - OPREMA
sklopi | JN: OPREMA za URGENTNI BLOK (IPP, SNMP in vhodne površine) | Ponudbena vrednost po sklopih (brez DDV) | DDV 9,5% | DDV 22% | Ponudbena vrednost po sklopih (z DDV)
1. | VOZIČKI ZA PREVOZ BOLNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0
2. | VOZIČKI ZA PREVOZ MATERIALA, NEGO IN OSKRBO PACIENTOV | 0 | - | 0 | 0
3. | OPREMA BOLNIŠKIH SOB | 0 | - | 0 | 0
4. | PREGLEDOVALNE MIZE IN ZDRAVNIŠKI STOLI | 0 | - | 0 | 0
5. | RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA | 0 | - | 0 | 0
6. | SVETILKE PREISKOVALNE | 0 | - | 0 | 0
7. | TEHNOLOŠKA OPREMA ZA STERILIZACIJO IN DEZINFEKCIJO | 0 | - | 0 | 0
8. | RAZNE NAPRAVE IN APARATI | 0 | - | 0 | 0
9. | MONITORJI | 0 | - | 0 | 0
10. | NAPRAVE IN APARATI ZA REANIMACIJO | 0 | 0 | 0 | 0
11. | VENTILATORJI - RESPIRATORJI | 0 | 0 | 0 | 0
12. | ČRPALKE - INFUZIJSKI SISTEMI | 0 | - | 0 | 0
13. | PULZNI OKSIMETRI | 0 | - | 0 | 0
14. | EKG APARATI | 0 | - | 0 | 0
15. | ROČNI ANALIZATORJI | 0 | - | 0 | 0
16. | OFTALMOLOŠKI APARATI | 0 | - | 0 | 0
17. | ULTRAZVOČNI APARATI | 0 | - | 0 | 0
| Datum: ŽIG: | Podpis: |  |  | Podpis:

## Vsebina
Faza 1
DTS IN PT - pritličje
URGENTNI BLOK- IPP in SNMP
OPISI OPREME
Vsebina
št. sklopa | šifra opreme | Naziv
| I. | SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
1. | 10.2 | VOZIČKI ZA PREVOZ BOLNIKOV
2. | 10.0 | VOZIČKI ZA PREVOZ MATERIALA, NEGO IN OSKRBO PACIENTOV
3. | 12.0 | OPREMA BOLNIŠKIH SOB
4. | 13.0 | PREGLEDOVALNE MIZE IN ZDRAVNIŠKI STOLI
5. | 14.0 | RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
6. | 16.0 | SVETILKE PREISKOVALNE
7. | 42.0 | TEHNOLOŠKA OPREMA ZA STERILIZACIJO IN DEZINFEKCIJO
| II. | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
8. |  | RAZNE NAPRAVE IN APARATI
9. | 17.0 | MONITORJI
10. | 21.0 | NAPRAVE IN APARATI ZA REANIMACIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO
11. | 21.2.0 | VENTILATORJI - RESPIRATORJI
12. | 21.13.0 | ČRPALKE - INFUZIJSKI SISTEMI
13. | 21.15.0 | PULZNI OKSIMETRI
14. | 25.1.0 | EKG APARATI
15. | 25.15.0 | ROČNI ANALIZATORJI
16. | 27.0 | OPREMA ZA URGENTNE OFTALMOLOŠKE PREGLEDE
17. | 35.0. | ULTRAZVOČNI APARATI
POMEMBNO:
| 1. | Ponudnik mora v ponudbeno ceno za montažo opreme vključiti GOI izvajalce za vso opremo,
ki zahteva poseganje v dokončan objekt (stene, strop, tla, konstrukcijo....) in priključevanje
na pripravljene instalacijske priključke .
| 2. | Izbrani ponudnik mora po končani montaži opreme izvesti teste / meritve vseh izvedenih
instalacij (elektro, strojne, medicinski plini) s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci
meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložiti ustrezna poročila.
| 3. | Obvezna je navedba tipa ponujenega izdelka za opremo, kjer je to jasno označeno s sivimi polji.
| 4. | Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop-celoten komplet, ki gre v skupen
seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov vsakega kompleta-v barvno
označene celice .
| 5. | Ponudniki ponudbi priložijo izpolnjene ponudbe (popise) za vsak ponujeni sklop in
PREDRAČUNSKO REKAPITILACIJO!
Vsak dokument mora biti žigosan in podpisan!

## 1.Vozički za prevoz bolnikov
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
1.0 |  | VOZIČKI (strečerji) ZA PREVOZ BOLNIKOV
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | vrednost brez DDV
1.0 |  | VOZIČKI (strečerji) ZA PREVOZ BOLNIKOV
SPLOŠNI POGOJI
| 1. | Priložen mora biti originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano
kataloško številko - oznake na prospektu morajo jasno in nedvoumno določati
posamezen tip artikla
| 2. | Iz priložene dokumentacije razvidni vsi tehnični parametri vozička- strečerja
in njegovih sestavnih delov ter dodatne opreme
| 3. | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda
in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino - dostava na lokacijo uporabnika
po pisnem pozivu
| 4. | Možnost kasnejše nabave pripadajoče dodatne opreme
| 5. | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo,
demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni obliki)
1.1 | 10.1.2 | voziček (strečer) za dekontaminacijo | 8 |  | 0
Prostor: 8x 300.021
Opis
Voziček za dekontaminacijo - tuširanje pod pritiskom:
- voziček za forsirano tuširanje in prevoz bolnika, dvižni
- velikost: najmanj 75x200 cm,
Podnožje:
- vertikalno hirdravljično podnožje z nožnim pedalom za dvigovanje ali spuščanje,
- dvig / spust ležišča za najmanj 30 cm
- 4 kolesa z zavorami,
- material: jeklo z elektrostatičnim epoksipoliesterskim nanosom
Ležišče:
- uravnavanje nivoja ležišča (npr. ob prelaganju),
- avtomatsko zaklepanje pozicije,
- stranske zaščitne ograjice, ki se avtomatsko zaklenejo, ko so dvignjene,
- blazina z iztočnimi kanali, drenaža, drenažni zasun in odtočna cev,
- ležišče v rahlem naklonu,
- material: ležišče - poliester ojačen s steklenimi vlakni, blazine in vzglavnik
iz ognjeodpornega materiala, odporen naj bi bil tudi na sredstva s kemičnimi, biološkimi
ali radiološkimi substancami
1.2 | 10.2.2 | voziček (strečer) za reanimacijo | 2 |  | 0
Prostor: 1x 100.037, 1x 100.008
Opis:
Voziček (stretcher) mora omogočati reanimacijo in prevoz pacienta
- voziček izdelan iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za
čiščenje in razkuževanje, ogrodje z antibakterijsko zaščito,
- podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma,
- hidravlično nastavljive vse pozicije,
- velikost ležišča / blazine: širina najmanj 74 cm, dolžina najmanj 200 cm
- širina blazine mora ustrezati širini ležišča
- dvig / spust najmanj 30 cm
- trendelenburg / antitrendelenburg nagib najmanj 17°
- hrbtno del / naslon nastavljiv brezstopenjsko od 0° do 90°
- varna delovna nosilnost najmanj 225 kg
- ležišče prepustno za RTG žarke, s prostorom za RTG kaseto,
- velikost RTG kasete: 35x43 cm, prostor mora biti dovolj visok za kaseto
- konstrukcija vozička mora omogočati slikanje s C lokom
- blazina za ležišče iz enega dela, debeline najmanj 80 mm iz spominske pene
s prevleko iz umetnega usnja, antistatična, radiotransparentna in udobna za paciente
- blazina odstranljiva, blazina ne sme drseti po podlagi
- blazina izdelana iz antistatičnega materiala, odporenega na kri, blato in urin,
omogočeno čiščenje z močnimi razkužili,
- 4 antistatična kolesa velikosti najmanj 200 mm
- centralni zavorni sistem, dostopen vsaj na dveh straneh
- peto kolo za lažje manevriranje in usmerjanje
- nožne stopalke nedrsne, za varno opravljanje hidravlične funkcije vozička
- integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku
- ergonomski ročaji za potiskanje in vlečenje
- možnost CPR položaja v manj kot 10 sek.
- prostor za shranjevanje bolnikovih osebnih stvari
- prostor in nosilec za kisikovo jeklenko
- prostor za shranjevanje infuzijskega stojalaž
- nosilci za infuzijsko stojalo na vseh štirih straneh
- mesto za namestitev police za monitor ali defibrilator
- vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov
Dodatna oprema:
- polica za namestitev monitorja ali defibrilatorja
- infuzijsko stojalo, izvlečno - teleskopsko z zanko
- komplet varnostnih trakov z nosilci in zaponkami
- pokončni nosilec za kisikovo jeklenko
- nosilec za rolo zaščitnega papirja
- vsi potrebni pritrdilni elementi za dodatno opremo
1.3 | 10.2.4 | voziček (strečer) za pregled in prevoz bolnika | 76 |  | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.002, 100.003, 100.108, 100.009, 100.010,
1x 300.004, 300.005, 300.006, 300.007, 310.011, 310.012, 400.025.1, 400.25.2
3x 300.014
5x 100.027, 100.034
14x IPP
1x 600.052, 600.053, 600.054, 600.055, 600.056,
1x 300.018, 300.019, 300.020
17x 600.036 (vhodna avla - čakalnica)
6x 700.004 (hodnik)
Opis:
Voziček (stretcher) mora omogočati reanimacijo in prevoz pacienta
- voziček izdelan iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za
čiščenje in razkuževanje, ogrodje z antibakterijsko zaščito
- podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma
- hidravlično nastavljive vse pozicije
- velikost ležišča / blazine: širina najmanj 74 cm, dolžina najmanj 190 cm (možno
odstopanje dolžine do +10%),
- širina blazine mora ustrezati širini ležišča
- dvig / spust najmanj 30 cm
- trendelenburg / antitrendelenburg nagib najmanj 17°
- hrbtno del / naslon nastavljiv brezstopenjsko od 0° do 90º
- varna delovna nosilnost najmanj 225kg
- ležišče prepustno za RTG žarke, s prostorom za RTG kaseto
- velikost RTG kasete: 35x43 cm, prostor mora biti dovolj visok za kaseto
- konstrukcija vozička mora omogočati slikanje s C lokom
- blazina za ležišče iz enega dela, debeline najmanj 80 mm iz spominske pene
s prevleko iz umetnega usnja, antistatična, radiotransparentna in udobna za paciente
- blazina odstranljiva, blazina ne sme drseti po podlagi
- blazina izdelana iz antistatičnega materiala, odporenega na kri, blato in urin
omogočeno čiščenje z močnimi razkužili
- 4 antistatična kolesa velikosti min 200 mm
- centralni zavorni sistem, vsaj na dveh straneh
- peto kolo za lažje manevriranje in usmerjanje
- nožne stopalke nedrsne, za varno opravljanje hidravlične funkcije vozička
- integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku
- ergonomski ročaji za potiskanje in vlečenje
- možnost CPR položaja v manj kot 10 sek.
- prostor za shranjevanje bolnikovih osebnih stvari
- prostor in nosilec za kisikovo jeklenko
- prostor za shranjevanje infuzijskega stojala
- nosilci za infuzijsko stojalo na vseh štirih straneh
- mesto za event. namestitev police za monitor
- vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov
- vsi potrebni pritrdilni elementi za dodatno opremo
Dodatna oprema:
- polica za namestitev monitorja ali defibrilatorja
- infuzijsko stojalo, izvlečno - teleskopsko z zanko
- komplet varnostnih trakov z nosilci in zaponkami
- nosilec za rolo zaščitnega papirja
- pokončni nosilec za kisikovo jeklenko
- vsi potrebni pritrdilni elementi za dodatno opremo
1.4 | 10.2.5 | voziček (strečer) bariatrični | 2 |  | 0
Prostori: 2x IPP
Opis / zahteve:
Voziček / stretcher za pacienta s prekomerno težo
- voziček izdelan iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za
čiščenje in razkuževanje, ogrodje z antibakterijsko zaščito
- hidravlično nastavljive vse pozicije
- velikost ležišča: širina najmanj 76 cm, dolžina več kot 200 cm
- širina blazine mora ustrezati širini ležišča
- dvig / spust najmanj 30 cm
- trendelenburg / antitrendelenburg nagib vsaj 16°
- hrbtno del / naslon nastavljiv od 0° do 90°, nastavljiv nožni del
- varna delovna nosilnost najmanj 318 kg
- ležišče prepustno za RTG žarke, s prostorom za RTG kaseto
- blazina na ležišču debeline 10 cm, z zgornjo plastjo iz spominske pene
blazina odstranljiva, blazina ne sme drseti po popdlagi
- blazina izdelana iz antistatičnega materiala PU, material odporen na kri, blato in urin,
omogočeno čiščenje z močnimi razkužili,
- antistatična kolesa velikosti min 200 mm
- centralni zavorni sistem, vsaj na dveh straneh
- peto kolo za lažje manevriranje in usmerjanje
- nožne stopalke nedrsne, za varno opravljanje hidravlične funkcije vozička
- integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku
- dvojni ergonomični ročaji za potiskanje in vlečenje
- možnost CPR položaja v manj kot 10 sek.
- prostor za spravljanje bolnikovih osebnih stvari
- prostor in nosilec za kisikovo jeklenko
- prostor za shranjevanje infuzijskega stojala
- nosilci za infuzijsko stojalo na vseh štirih straneh
- mesto za event. namestitev police za monitor
- vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov
Dodatna oprema:
- polica za namestitev monitorja ali defibrilatorja
- infuzijsko stojalo, izvlečno - teleskopsko z zanko
- nosilec za rolo zaščitnega papirja,
- komplet varnostnih trakov z nosilci in zaponkami,
- pokončni nosilec za kisikovo jeklenko
- vsi potrebni pritrdilni elementi za dodatno opremo,
1.5 | 10.4.1 | voziček sedeči za prevoz bolnika - invalidski voziček | 10 |  | 0
Prostori: 4x IPP,
6x 600.036
Opis:
Voziček invalidski, za odrasle, zložljiv, standarden - za prevoz bolnika s spremstvom,
nosilnost vsaj od 120 do 150 kg,
- širina sedeža, ne manj kot 45 cm
- višina sedeža od najmanj 49 - 54 cm od tal (merjeno na sprednjem robu sedeža)
- globina sedeža ne manj kot 42 cm
- material sedišča in naslona ojačen za dolgotrajno nosilnost teže od 120 do 150 kg
- standardni naslonjali za roki odstranljivi ali dvižni do kota vsaj 90 stopinj
opremljeni s prekrivnima ploščama in zgoraj oblazinjeni
- podnožnika ločena, stopenjsko nastavljiva po višini
- ročaji za potiskanje nameščenimi na hrbtišču, manevriranje z vozičkom enostavno
in brez uporabe dodatne moči
- ogrodje vozička v celoti proti korozivno zaščiteno, zaščita nestrupena in kemično
nevtralna za topila ali sredstva za razkuževanje
- kolesa za vožnjo tudi po zunanjih površinah (npr. poliuretan) trdote 65 Sh
- lahko vrtljiva sprednja kolesa vležajena po horizontalnih in vertikalnih oseh
- zadnja kolesa opremljena opremljena s pogonskimi obroči
- pri vožnji se morajo kolesa vrteti tekoče v želeni smeri
- zanesljivi parkirni zavori z zaskočnim sistemom v aktivnem položaju, parkirni zavori
nameščeni na obeh straneh vozička
- izdelan v celoti iz materialov, ki omogočajo čiščenje z vročo vodo pod pritiskom in
razkuževanje
- voziček hitro in enostavno zložljiv
- ogrodje, barvano v barvi po izbiri uporabnika
DODATNA OPREMA
- varnostni pas
- izvlečno infuzijsko stojalo za pritrditev na voziček, vključno pritrdila
- logotip uporabnika natisnjen na zunanji strani hrbtnega naslona
|  | Skupaj |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  | 0
|  | DDV 9,5% |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0

## 2.Vozički za prevoz materiala
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
2.0 |  | VOZIČKI ZA PREVOZ MATERIALA, NEGO IN OSKRBO PACIENTOV
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | vrednost brez DDV
2.0 |  | VOZIČKI ZA PREVOZ MATERIALA, NEGO IN OSKRBO PACIENTOV
SPLOŠNI OPIS:
- izdelani iz materialov enostavnih za čiščenje in razkuževanje - odporni za
razkužila, iz materialov, ki ne rjavijo,
- če je konstrukcija vozičkov iz nerjavnega jekla, mora biti jeklo št.14301
oznaka X5CrNi 18-10, SIST EN 10088, AISI 304
- varjeni s postopkom, ki zagotavlja gladke vare,
- če so izdelani iz aluminija oz. litin aluminija mora biti površina tako obdelana oz.
oz. zaščitena, da je možno čiščenje in razkuževanje,
- površine iz nerjavne jeklene pločevine obdelane tako, da ne odbijajo svetlobe,
- vsa kolesa vrtljiva v vse smeri, razen, kjer ni navedeno drugače,
- vsa kolesa s krogličnimi ležaji,
- kolesa in odbojniki iz materialov, ki ne pušča sledov na dotiku z drugim materialom
(npr. na talni oblogi, stenah, opremi in drugo),
- zavorni mehanizem za kolesa mora biti enostaven, zanesljiv ter enostaven za
za zaviranje in sprostitev zavor,
- pri manipulaciji vozička kolesa ne smejo povzročati hrupa, tiho delovanje,
- vozički tekoče in enostavno vodljivi,
- na izpostavljenih delih, voziček ali kolesa, opremljeni z odbojniki,
- vozički s predali - centralno zaklepanje, neslišno in tekoče odpiranje/zapiranje
predalov, kovinska vodila s koleščki ali boljše,
- kolesa ne smejo povečevati širine vozička, vendar ne na račun stabilnosti,
ne smejo omogočarti spotikanja ob urgentnem delu
- barve vozičkov, kjer ni navedeno v besedilu, izbereta in potrdita odgovorni
projektant in uporabnik,
- na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčne primere
proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino - dostava na
lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
2.1 | 10.6.1.1 | voziček za medicinske pripomočke (tri police) | 24 | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.002, 100.003, 100.008, 100.108,
1x 100.009, 100.010, 100.026, 100.034, 100.037,
1x 300.004, 300.005, 300.006, 300.007,
1x 310.011, 310.012, 300.014,
1x 600.052, 600.053, 600.054, 600.055, 600.056, 300.018, 300.019
Opis:
Voziček za med. pripomočke (za terapijo) s 3 policami z ograjico, stabilen:
- velikost uporabne površine police najmanj 49x48 cm
- višina vozička naj ne presega 90 cm
- ogrodje vozička izdelano iz nerjavnega jekla
- vse 3 police z ograjico iz nerjavnih jeklenih okroglih profilov
- police izdelane iz mehansko in kemično odpornega materiala
- ročaj za vodenje vozička
- kolesa premera 10 cm z mehko tekalno površino, z odbojniki, dve kolesi z zavoro
- kolesa ne smejo izstopati iz vozička
2.2 | 10.13.1 | mizica instrumentarna hidravlična, konzolna | 1 | 0
Prostor: 1x 100.037
Opis:
Mizica na podnožju s stebrom s vgrajeno hidravliko za dvig/spust
- možnost obračanja mizne plošče za +/- 90º
- dvig/spust mizice s pedalom
- poglobljena odstranljiva polica z dvignjenimi robovi, vsi robovi in koti zaobleni
- velikost: cca. 70x50cm, dvig: 35 cm ali več
- elektroprevodna dvojna kolesa cca.Ø 50 mm
- nosilno ogrodje in polica iz krom nikljevih nerjavnih jeklenih profilov
in pločevine, vse brez ostrih robov in vidnih zvarov
2.3 | 10.13.4 | mizica instrumentarna hidravlična, konzolna | 14 | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.002, 100.003, 100.008, 100.108, 100.009, 100.010,
1x 300.004, 300.005, 300.006, 300.007, 310.011, 310.012, 300.014,
Opis:
- mizica na podnožju s stebrom s vgrajeno hidravliko za dvig/spust
- možnost obračanja mizne plošče za +/- 90º
- dvig/spust mizice s pedalom
- poglobljena odstranljiva polica z dvignjenimi robovi, vsi robovi in koti zaobleni
- velikost: cca. 50x60cm, dvig: cca. 35 ali več
- antistatična dvojna kolesa cca.Ø 50 mm
material: nosilno ogrodje in polica iz krom nikljevih nerjavnih jeklenih profilov
in pločevine, vse brez ostrih robov in vidnih zvarov
2.4 | 10.7.2 | voziček za medicinske pripomočke, dim: 50x60 cm | 2 | 0
Prostori: 1x 100.013, 300.003,
Opis:
- voziček za medicinske pripomočke z 2 policama z dvignjenim robom
- ročaj za vodenje vozička,
- velikost: cca. 50x60x84 cm,
- 4 antistatična kolesa cca.Ø 75 mm, 2 z zavoro, odbojniki
material: nosilno ogrodje in polici iz krom nikljevih nerjavnih jeklenih profilov
in pločevine, vse brez ostrih robov in vidnih zvarov
2.5 | 10.7.2.1 | voziček večnamenski | 2 | 0
Prostori: 1x 100.012, 300.015
Opis:
- voziček za prevoz materiala z 2 policama
- ročaj za vodenje vozička na dveh straneh
- velikost: cca. 60x80x84 cm
- 4 antistatična kolesa cca.Ø 75 mm, 2 z zavoro, odbojniki
material: nosilno ogrodje iz krom nikljevih nerjavnih jeklenih profilov
in pločevine, vse brez ostrih robov in vidnih zvarov
2.6 | 10.7.5.1 | mizica za računalnik, mobilna | 2 | 0
Prostori: 300.018, 300.019
Opis:
mizica - voziček za računalnik, dim: 60x45x75 cm
- ravna delovna površina iz ABS (Acryinitril-Butadien-Styrol) materiala
- 2 preda:
- 1x izvlečni predalo za prenosni računalnik, s ključavnico
- 1x predal višine cca. 95 mm z razdelilnim vložkom, s ključavnico
- na hrbtni strani vozička vtičnice in kabel za elektriko
- masiven ročaj za vodenje
- odbijač za zaščito pred poškodbami na vseh straneh
- štiri antistatična kolesa Ø125 mm, dve z zavorami
material: aluminij in plastika ABS
omogočeno mora biti enostavno in učinkovito čiščenje in razkuževanje
barva: po izbiri oz. potrditvi projektanta
2.7 | 10.8.3.1 | voziček za nego in postiljanje | 4 | 0
Prostori: 1x 100.019, 100.026, 100.034, 300.014
Opis:
Postiljalni voziček s policami za čisto perilo in nosilci za 2 vreči za nečisto
perilo s pokrovi, čisti in nečisti del ločena
velikost: cca. 130x65x105 cm
- 3 police za čisto perilo odprte, zgornja polica s tri-stransko ograjico
- na nečisti strani dva nosilca za vreči za zbiranje nečistega perila
- spodnja polica (nad kolesi) tudi pod vrečami za perilo
- 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, z odbojniki
Material: nerjavno jeklo, vsi robovi gladki, zaobljeni, zvari nevidni
Dodatna oprema:
- nosilec za razkužilo
- nosilec podajalnika rokavic
2.8 | 10.8.1 | voziček za transport perila | 8 | 0
Prostor: 8x 600.027
Opis:
Voziček za transport perila
- transportni mrežasti voziček, velikost 80x60x163 cm
- z dvema vmesnima dvižnima policama
- 4 kolesa, dva z zavoro, kolesa ne smejo puščati sledov
- nosilnost vozička vsaj 49 kg
- izdelan iz materialv, ki jih je mogoče prati v komori z vročo vodo temp. 90ºC
in pod pritiskom 6 bar in ki so odporeni za razkuževanje
2.9 | 42.4.2 | voziček za čisto perilo in varovalne obleke | 1 | 0
Prostor: 1x 300.021.2
Opis:
Transportni voziček za čisto perilo in varovalna oblačila za dekontaminacijo
- velikost cca. 74x43x158 cm
- z vodili za 2 sterilizacijski košari (58x39,5x19,5 cm) in 3 police
- vključno košare in police
- v celoti izdelan iz nerjavnega jekla
- kolesa dvojna, dva z zavoro
- s stranskimi ročaji za vodenje vozička
- z zaščitno prevleko za čas prevoza, prevleka za ponovno uporabo
VOZIČKI ZA ZBIRANJE IN PREVOZ NEČISTEGA PERILA
2.10 | 10.8.4 | voziček z vrečo za nečisto perilo | 13 | 0
Prostor: 1x pred ambulantami (100.001,100.002, 100.003)
1x 100.013, 100.019.1, 100.027, 300.003, 400.025, 400.025.2, 600.031
Prostor: 5x 300.021.1
Opis:
Voziček za vrečo za zbiranje nečistega perila:
- velikost vreče kot so v rabi v UKC (53x97 cm)
- okvir za namestitev in pritrditev vreče, ki ne trga vreče
- okvir s profilom z gumo (preprečeno trganje vreč) s pokrovom
- odpiranje s pedalom
- spodaj (nad kolesi) polica ali mreža za oporo vreči
- 4 kolesa, 2 z zavoro, odbojniki
material: ogrodje iz nerjavnih jeklenih cevi
- vsi zvari gladki
Dodatna oprema - za vsak voziček 1 vreča:
- tekstilna vreča za zbiranje nečistega perila
- volumen vreče za 12 kg perila
- gostota tkanine za vreče 220 g/m
- velikost cca. 53x97 cm, obseg odprtine 117 cm
- tekstilna vreča mora ustrezati tehničnim in higienskim predpisom za vzdržljivost
in varnost glede nepropustnosti za mikrobe
- vreče v barvah:
- modra z belima oznakama za pranje perila, ki se pere pri 90°C (posteljno perilo)
- rdeča z belima oznakama za pranje perila, ki se pere na pri 90°C (frotirano perilo)
- rumena z belima oznakama za infektivno perilo,
- mrežasta vreča za pranje čistilnih krp
2.11 | 10.8.4.1 | voziček z vrečo za nečisto perilo | 12 | 0
Prostori: 1x 100.008, 100.108, 100.009, 100.010, 100.026.1, 100.037
1x 300.004, 300.005, 300.006, 300.007, 310.011, 310.012
Opis:
Voziček za vrečo za zbiranje nečistega perila:
- okvir za namestitev in pritrditev vreče, ki ne trga vreče
- spodaj (nad kolesi) polica ali mreža za oporo vreči
- 4 kolesa, 2 z zavoro, odbojniki
material: ogrodje iz nerjavnih cevi
- vsi zvari gladki
velikost vozička za postavitev pod pult - višna največ cca. 65 cm
(višina zgornji rob pulta na 90 cm)
VOZIČKI ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV
2.12 | 10.10.1.1 | voziček z vrečo za odpadke | 35 | 0
Prostori: 3x 100.019, 300.014,
1x 100.008, 100.108, 100,009, 100.010. 100.022, 100.025, 100.029,
1x 100.036, 100.037,
1x 300.003, 300.004, 300.005, 300.006, 300.007, 310.011, 310.012
4x 100.026, 100.027,
5x 100.034
Opis:
- voziček za odpadke - majhen, volumen cca. 12 litrov
- posoda ali okvir za vrečo (če okvir, spodaj polica)
- okvir s profilom z gumo (preprečeno trganje vreč)
- 4 antistatična kolesa Ø50 mm, ki ne puščajo sledov
Material: nerjavno jeklo
2.13 | 10.10.2 | voziček z vrečo za odpadke | 53 | 0
Prostor:
4x pred ambulantami (za 100.001,100.002, 100.003)
3x 100.013,
3x 100.019, 100,026, 100.027, 100.034, 300.003, 300.014
1x 100.019,1. 100.022, 100.026.1, 100.029, 100.036, 400.025.1, 400.025.2
2x 300.018, 300.019,
3x 600.052, 600.053, 600.054, 600.055, 600.056,
2x 600.051
Opis:
- okvir za namestitev in enostavno pritrditev vreče
- okvir s profilom z gumo (preprečeno trganje vreč), vzmetne ščipalke
- odpiranje s pedalom
- spodaj polica
- 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, odbojniki
Material: nerjavne jeklene cevi; zvari gladki
2.14 | 10.10.2.1 | voziček z vrečo odpadke | 30 | 0
Prostori: 3x 100.008, 100.108, 100.009, 100.010, 100.025, 100.037
3x 300.004, 300.005, 300.006, 300.007, 310.011, 310.012
3x 500.001, 500.002,
Opis:
- okvir za namestitev in enostavno pritrditev vreče
- okvir s profilom z gumo (preprečeno trganje vreč), vzmetne ščipalke
- odpiranje s pedalom
- spodaj polica
opomba: višina vozička največ 65 cm (voziček pod pultom)
- 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, odbojniki
Material: nerjavne jeklene cevi
2.15 | 10.10.4 | voziček s 3 vrečami za odpadke, sortiranje | 2 | 0
Prostor: 1x 600.036, 600.051
Opis:
- 3x okvir za namestitev in enostavno pritrditev vreč
- okvir s profilom iz gume (preprečeno trganje vreč), vzmetne ščipalke
- odpiranje s pedalomi
- spodaj skupna polica kot opora vrečam
- velikost vreč v rabi v UKC - dim. 80x100 cm
- 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, odbojniki
Material: nerjavne jeklene cevi
2.16 | 10.10.8 | kontejner za odpadke | 2 | 0
Prostor: 2x 600.026
Opis:
Kontejner, prevozni za vreče z odpadki
- odpiranje z vrati zgoraj in na sprednji - daljši strani
- ročaj za manipulacijo vozička
- 4 velika (najmanj Ø160 mm, optimalno Ø200 mm) kolesa, tiho vrtenje
- velikost - kapaciteta: 6 polnih vreč
material: lahka litina aluminija
2.17 | 10.10.9.2 | ogrodje z obročem za vrečo za odpadke ali mrežasti kontejner - na tirnici | 2 | 0
Prostor: 100.019.1, 100.026.1
Opis:
- vpenjalni obroč / okvir za obešanje majhne PVC vrečke za smeti
in z obročem za pritrdirtev vreče
- okvir in obroč ne smeta trgati vreče
- pod vrečo polica povezana z obročem
- izdelan iz nerjavnega jekla, poliran
- okvir mora biti ustreznih dimenzij
- z obešali na stensko tirnico
ali mrežasti kontejner / košara za vrečo
- zgornji rob mreže izveden kot okvir za vrečo z obročem za pritrditev
- okvir in obroč ne smeta trgati vreče
- z obešali na stensko tirnico
|  | Skupaj |  | 0
|  | DDV 22% |  | 0
|  | SKUPAJ |  | 0

## 3. Oprema bolniških sob
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
3.0 |  | OPREMA BOLNIŠKIH SOB
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
- drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
OPOZORILO
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice (za kasnejše potrebe uporabnika).
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
3.0 |  | OPREMA BOLNIŠKIH SOB
3.1 | 12.1.4 | bolniška postelja, električna | 9 |  |  | 0
Prostori: 4x 100.026, 1x 100.026.1, 3x 100.019, 1x 100.019,1
| 1. | SPLOŠNE ZAHTEVE
- celotna postelja z vso opremo izdelana v skladu z najnovejšimi tehničnimi in
znanstvenimi spoznanji na tovrstnem področju
- konstrukcija posteije naj bo estetsko in funkcionalno oblikovana; podvožje
posteije skrito v ohišju,
- označena z oznako CE
- upravljalcu naj omogoča vamo, enostavno, brezhibno in jasno uporabo vseh funkcij
- postelja ergonomsko oblikovana
- postelja naj bo oblikovana tako, da minimizira biomehanske obremenitve uporabnika
pri upravljanju posteije in zdravstveni negi bolnika
- na naročnikovo zahtevo ponudnik dostavi vzorčne primere postelj in dodatne opreme,
ki so identični s ponujeno vsebino - dostava na lokacijo naročnika po pisnem pozivu,
- priložena izjava o skladnosti
- priložena kratka plastificirana navodila o upravljanju s posteljo na A4 formata
| 2. | OGRODJE POSTELJE
- grodje posteije izdelano iz barvne kovine
- ležišče, vzglavna in nožna stranica ter ograjice narejene iz polipropilena ali inoxa,
ki je barvan, ali iz kovine ki je prevlečena s poliestrom
- ogrodje posteije protikorozivno zaščiteno
- konstrukcija ogrodja posteije in ležišča vpeta v dveh teleskopskih stebrih
(ni škarjastih aii vzvodnih mehanizmov)
- postelja naj ima vgrajeno nočno osvetlitev (možna ena ali dve svetilki)
- prazna postelja brez dodatne opreme ne težja od 160 kg
- vsi strukturni in gibljivi elementi bolniške postelje morajo biti vgrajeni tako, da
zagotavljajo varnost in dovoljujejo obremenitev do 240 kg (+/-10%)
- antistatična guma na kolesih, premer koles postelje 15 - 20 cm
- guma na kolesih ne sme puščati sledi
- mehanizem koles mora zagotavljati vodljivost postelje, vsa kolesa prosto vrtljiva,
eno kolo usmerjeno v smeri vožnje
- centralni zavomi sistem za blokado koles (ob blokiranju zavrta vsa 4 kolesa)
- sistem za blokiranje koles (pedal) mora bit zanesljiv (ni samodejnih sprostitev) in
omogočati enostaven dostop z nogo
- zvočni signal, ki opozori, da postelja nima blokiranih koles (medtem ko je postelja
priključena na električno omrežje)
- mehanizem koles mora zagotavljati enostavno vodljivost postelje
- premikanje, vodenje postelje po prostoru naj bo mogoča z eno osebo
brez velikega napora
- postelja naj ima nameščene prožne, trdne varnostne odbijače, ki ščitijo posteljo
pred udarci z bočne in vzdolžne strani
- odbojna kolesa vgrajena na vseh štirih straneh
- odbojna kolesa izdelana iz mehkega materiala, ki blaži udarce, ne pušča sledi
in ne poškoduje površin
- posteljni končnici snemljivi pri vzglavju in pri vznožju - kljub temu, da sta snemljivi
sta trdno fiksirani v svojem ležišču
- zgornji rob posteljnih končnic naj bo raven po celotni širini končnice, debelina
končnic od 3 do 4 cm, končnica izdelana iz enega dela (ni ločenih okvirjev in polnil)
- vogali končnic in celotne postelje so zaobljeni, posamezni sestavni deli ogrodja
postelje med seboj tesno spojeni, brez ostrih robov in špranj
- električno posteljo naj napaja omrežna napetost 220 - 230 V
- vsi električni agregati z vgrajenim avtomatskim zavonim sistemom, ki se krmili preko
elektro procesorja
- kompleten elektro sistem, vključno z agregati in komandami mora biti vodoodporen
- varnostno stikalo za zaklepanje komand
- akumulator in električna napeljava morata biti zaščitena z ohišjem
| 3. | LEŽIŠČE POSTELJE
- dolžina celotnega ležišča od 197 do 212 cm
- širina celotnega ležišča od 83 do 90 cm
- možnost podaljšanja ležišča za najmanj 15 cm z dodatnim delom, ki je sestavni del
osnovne konstrukcije ležišča
- dolžino ležišča naj bo možno podaljšati na katerikoli nastavljeni višini in pod
različnimi naklonskimi koti
- ležišče štiridelno, gibljivo najmanj v treh delih
- ležišče ne sme drseti
- električno nastavljiva višina in položaj ležišča:
a) nastavljiva višina ležišča od 40 cm do 82cm (±1%)
b) položaj ležišča:
- dvigovanje in spuščanje hrbtnega dela od 0° do 65° (ali več)
- dvigovanje in spuščanje kolenskega pregiba od 0° do 30° in
- spuščanje in dvigovanje vznožnega dela od -12° do+ 6° (ali več)
- možna blokada kolenskega pregiba
- mehansko ali električno nastavljiva trendelenburg položaj od 0° do - 16° in
antitrendelenburg položaj od 0°do +16°,
- zaželen zvočni ali vizualni indikator najnižje nastavljive višine ležišča
- regulacijo višine in položajev ležišča omogočajo funkcijske tipke (stikala), ki ležijo
na notranje delu posteljnih ograjic na vzglavnem delu postelje za pacienta in
bolnišnično osebje, ali na zunanjem delu posteljnih ograjic ob vznožnem delu samo
za bolnišnično osebje in na notranjem delu posteljnih ograjic na vzglavnem delu
postelje za pacienta;
na krmilni plošči se nahajajo:
- tipke za zaklepanje posameznih funkcij
- nastavitev trendelenburga / antitrendelenburga
- šok polozaja
- nastavitev višine ležišča
- nastavitev vzglavnega, srednjega in medeničnega dela ležišča
- 6 stranskih držal za pritrditev pacienta (2 na nožnem delu, 2 na stegneničnem delu
in 2 na sedežnem delu ležišča)
- električna avtomatska korekcija (ob dvigovanju hrbtnega dela od 0 - 66° se
kolenski del avtomatično dviguje do 17°, kar preprečuje zdrsavanje pacienta
proti vznožju postelje) z možnostjo izklopa omenjene funkcije
- ob dvigovanju hrbtnega dela se izvaja avtoregresija (odpira se razmak med
hrbtnim in sedežnim delom ležišča)
- ob dvigovanju hrbtnega dela se teleskopsko podaljšuje hrbtni del ležišča
- možnost izklopa posameznih električnih funkcij (naklonov, višine)
- ležišče postelje mora biti mogoče izravnati v primeru reanimacije v nekaj sekundah
(CPR funkcija)
| 4. | POSTELJNE OGRAJICE
- postelja naj ima stranske posteljne ograjice, ki so štiri: levo in desno na zgornji ter
levo in desno na spodnji polovici postelje, z vgrajenimi komandami za uravnavanje
ležišča
- ograjice funkcionalno oblikovane
- posteljne ograjice naj ne bodo sestavljene iz cevnih elementov in naj bodo
najmanj polovice površine polne
- ograjice stalno pritrjene na posteljo, se neodvisno nameščajo in naj imajo varnostno
položajno varovalo
- ograjice nameščene tako, da se bolnik ne more zatakniti med ograjico in posteljo
- mehanizem za spremembo položaja ograjice mora zagotavljati, da ne more priti do
neželenega stiska prstov ob ogrodje postelje in posteljno ograjico
- varovalna ograjica - dve možni nastavitvi:
- skrajno dvignjen položaj
- položaj izravnan z ležiščem postelje
- sprememba položaja ograjice od upravljalca postelje naj ne zahteva uporabe
večje sile
- ko ograjice niso v rabi so spuščene pod nivo posteijnega vložka, vendar
se tudi v najnižjem položaju ležišča ne dotikajo tal;
- spuščene ograjice naj ne ovirajo dostopa do bolnika in minimalno povečajo
širino postelje
| 5. | POSTELJNI VLOŽEK
- posteljni vložek je iz spominske pene, ki je visoko elastična pena z odprto celično
strukturo različne gostote,
- občutljiva na telesno temperaturo, prilagodljiva obliki in teži telesa, ko pritisk preneha,
se spominska pena počasi povrne v prvotno obliko;
- zgornja plast iz pene gostote od 55 do 60 kg/m³, ki se oblikuje po telesu in omogoča
dobro prerazporeditev teže, zmanjšuje učinek povratne sile in ima dobre preventivne
učinke; spodnja plast je gostote 30 - 40 kg/m³
- posteljni vložek mora odgovarjati velikosti in obliki ležišča
- posteljni vložek mora biti odporen na temperaturo 105°C
- debelina posteijnega vložka od 13 do16 cm
- zaščitna prevleka za posteljni vložek iz materiala, ki je nepropusten za tekočine, vendar
mora dihati in preprečevati nastajanje kondenza ter odporen za pranje pri temperaturi
90º in sušenje, ter razkuževanje z razkužili za površine
- posteijni vložek za podaljšane postelje enake debeline kot osnovni vložek in z enako
prevleko
| 6. | DODATNA OPREMA
| 6.1 | Držalo (trapez s trianglom):
- trapez postelje iz lahkega materiala, ki omogoča zadostno trdnost
- trapez z definirano maksimalno obremenitveno nosilnostjo
- triangel mora biti ergonomske oblike, brez ostrih robov
- držalo za namestitev v zanj pripravljeno ležišče na vseh štirih vogalih postelje
in naj ga je mogoče odstraniti
- trapez snemljiv iz svojega osnovnega ležišča
- zanka na trapezu mora biti dolžinsko nastavljiva
- podaljševanje ali skrajševanje se vrši s pritiskom na gumb mehanizma
vzmetnega navijanja
- nastavitev višine naj bo možna z mehanizmom vzmetnega navijanja
| 6.2 | Infuzijsko stojalo:
- z obešalnikom, ki preprečuje nekontrolirano snemanje infuzijske steklenice
- vsaj 4 kljuke za obešanje steklenic
- možnost namestitve stojala na vseh štirih vogalih postelje
- možnost nastavitve kota in višine
- infuzijsko stojalo naj bo možno sneti oz. odstraniti
| 6.3 | Vznožna izvlečna pomična polica
- polica za odlaganje posteljnine ali drugih pripomočkov z dovoljeno obremenitvijo 8-10kg
- nameščena ob vznožju postelje
- ob uporabi se izvleče poljubna globina
- neuporabljena ne sme ovirati ostalih funkcij postelje
- funkcijo vznožne izvlečne police lahko prevzame tudi vznožna posteljna končnica
ki se da spremeniti v odlagalno polico
| 6.4 | Nosilec za drenažne sisteme
- ob vzglavju in ob vznožju na obeh straneh postelje 8 držal (po 4 kljukice na vsaki
strani postelje)
| 6.5 | Nosilec za kisikovo jeklenko
- konstrukcija postelje naj omogoča dodatno pritrditev jeklenke s kisikom
- nosilec, snemljiv in ga je mogoče namestiti pri vzglavnem in vznožnem delu postelje
| 6.6 | Baterija za rezervno napajanje
- v primeru izpada električnega toka in v času transporta, električne funkcije prevzame
akumulatorska baterija
- z vgrajenimi baterijami naj bo možnih najmanj 10 neprekinjenin manevrov
| 7. | ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE
- celotna postelja in vsa oprema izdelana iz materiaiov, ki omogočajo čiščenje z vodo
temperature od 50 °C - 60°C pod pritiskom in razkuževanje z razkužili za površine
(oksidanti, alkoholi, aldehidi)
- stopnja zaščite električnih delov na postelji vrednosti IP 54
(skladno s standardoma SIST EN 60601-1 in SIST EN 60529 / IEC 529)
| 8. | TEHNIČNI KRITERIJl IN VZDRŽEVANJE
- nosilnost postelje 240 kg (+/-10%)
- varna delovna obremenitev postelje najmanj 220 kg
- stopnja zaščite pred nezgodo z električnim tokom po IEC standardu zagotavlja
B stopnjo zaščite I. razred
- omogočeno napajanje postelje z električno energijo z omrežno napetostjo
230V ±10%, 50 Hz
- postelja naj bo opremljena z elektro agregati (motorji), ki delujejo preko ločilnega
transformatorja pri napetosti 24V,
- postelja naj se poleg iz omrežne napetosti napaja tudi z dodatno 24V akumulatorsko
baterijo, ki se avtomatsko polni prek omrežne napetosti
- v primeru prekinitve omrežne napetosti prevzame električno funkcijo pogona
postelje 24 V akumulatorska baterija
- v primeru izpraznjenosti baterije pod 50% nazivne kapacitete baterije, ustrezen
zvočni ali svetlobni-utripajoč signal (na komandni plošči), ki opozori na potrebo
po ponovnem polnjenju
- postelja naj nudi možnost normalnega obratovanja pri še vsaj 90% izpraznjenosti
polne kapacitete akumulatorske baterije
- proizvajalec naj poda nazivno kapaciteto akumulatorske baterije,
- proizvajaiec naj poda okvimo življenjsko dobo postelje
- ponudnik priloži izjavo o skladnosti za ponujeni izdelek
- navodila za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje in vzdrževanje postelje naj bodo
napisana jasno in nedvoumno; v navodilih mora biti prikazan posamezen manever tudi
v slikovni obliki
- iz priložene dokumentacije naj bodo razvidni vsi tehnični parametri postelje in njenih
sestavnih delov ter dodatne opreme
- ponudnik mora zagotoviti brezplačno usposabljanje osebja za varno uporabo postelje
| 9. | SKLADNOST S STANDARDI
- SIST EN-60601-1, SIST EN-60601-1-2, SIST EN-60601-2-38,
- direktivo ES 93/42/EEC class 1
3.2 | 12.3.4 | blazina in aparat za ogrevanje bolnika | 3 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.023, 100.037
1x SNMP
Opis:
Krmilna / grelna enota:
- za neodvisno upravljanje dveh grelnih blazin / odej – možnost nastavitve različnih
temperatur
- možnost nastavitve temperature v območju vsaj od 32º do 39º C v koraku 0,5ºC
- alarmi za previsoko temperaturo, za prenizko temperaturo, za okvaro na kablu ..
- možnost pritrditve kontrolne enote na infuzijsko stojalo
- velikost enote ne več kot 20x22x 28 cm (šxgxv)
- teža krmilne enote največ 4,5 kg
- delovanje na elektriko
Blazina/odeja:
- velikost: 180x80 cm, možna uporaba kot blazina ali odeja
- s senzorji za natančno spremljanje temperature (vsaj 8 senzorjev),
- blazine transparentne za RTG slikanje
Komplet mora vsebovati:
- krmilna/grelna enota
- blazina / odeja - 2x
- prevleka za enkratno uporabo - 20x
Skladnost s standardi:
- direktiva Sveta 93/42/EGS,
- SIST EN-60601-1, SIST EN 60601-2-35
3.3 | 12.4.3 | mizica servirna konzolna, obposteljna | 13 |  |  | 0
Prostori: 3x 100.019, 1x 100.019.1, 4x 100.026, 1x 100.026.1,
2x 100.027
2x 100.034
Opis:
Obposteljna konzolna mizica s stranskim naklonom mizne ploskve
- omogočati mora bolniku uporabo v bolniški postelji, na stolu ali na invalidskem
vozičku
- servirna konzolna mizica, na podnožju s 4 dvojnimi kolesi, 2 z zavoro
- nastavljiva po višini, mehanizem za nastavitev višine mora biti varen, enostaven,
gladko tekoč, višina mizice od vsaj 80 do cca.105 cm
- možen izvlek mizne plošče za cca. 20 cm
- mizna plošča z nastavljivim naklonom
- mizna plošča s protirazlivnim robom, izdelana iz ABS materiala
- velikost mizne plošče: cca: 60/80x42cm
- ogrodje zaščiteno s premazom, ki preprečuje nastajanje mikroorganizmov
in omogočeno enostavno čiščenje in razkuževanje
3.4 | 14.4.1.1 | zastiralni paravan, izvlečni | 20 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.002, 100.003,
3x 100.019,
4x 100.026, 100.027, 100.034,
2x 300.014
Opis:
Zastiralni paravan izvlečni, velikosti: dolžine 300 cm, višine 160 cm
- konstrukcija iz anodiziranega aluminija
- pritrjevanje na eni strani na steno, na drugi strani nosilec s kolesi za oporo in vodenje
paravana ob izvleku
- pri postavitvi v L naj ne potrebuje dodatne opore za fiksacijo
- izvlečni poliesterski paravan zložen v rolo in iz enega kosa, enobarven, bele barve
- omogočeno snemanje paravana s konstrukcije (z zadrgo)
- vdrževanje - odporen na razkužila in paro
- priložen ves potrebni pritrdilni material
| 12.4.1.1 | obešalna kljuka za obešanje posteljne ograjice | 3
Prostor:
Kljuka za obešanje posteljnih ograjic
- izdelana iz nerjavnega jekla, polirano
- kljuka velikosti za najmanj 2 ograjici
- kompletno s pritrdilnim materialom
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4. Pregled. mize in zdr. stoli
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
4.0 |  | PREGLEDOVALNE MIZE IN ZDRAVNIŠKI STOLI
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
4.0 |  | PREGLEDOVALNE MIZE IN ZDRAVNIŠKI STOLI
4.1 | 13.1.1 | miza pregledovalna | 2 |  |  | 0
Prostor: 1x 500.001, 500.002
OPIS:
Pregledovalna miza za ultrazvočne preiskave:
- 2 delno ergonomsko oblikovano ležišče
- velikost: min. 200x70 cm
- električno nastavljiva višina: vsaj od cca. 50 do cca. 90 cm s pomočjo ročnega stikala
na kablu
- nastavitev vzglavnega in nožnega dela
- vpotegljiva majhna kolesa za premikanje po prostoru
- nosilnost mize cca. 240 kg ±10%
- oblazinjenje v materialu, ki omogočati pogosto čiščenje in razkuževanje
- barvo oblazinjenega dela po barvni karti izbereta projektant in uporabnik
- zaščita IP 55
Dodatna oprema:
- nosilec z rolo zaščitnega papirja
- infuzijsko stojalo
4.2 | 13.4.3 | stol za zdravnika na kolesih z naslonom | 22 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.002, 100.003, 100.008, 100.108, 100.009, 100.010,
1x 300.004, 300.005, 300.006, 300.007, 310.011, 310.012,
1x 500.001, 500.002
1x 600.052, 600.053, 600.054, 600.055, 600.056, 300.018, 300.019
Opis:
- stol za zdravnika, na kolesih, dvižen, z naslonom
- sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini
- sedež Ø 40 cm, oblazinjen
- stabilno podnožje, z antistatičnimi dvojnimi kolesi s centralno zavoro,
z obročem za nastavitev stola po višini na plinsko vzmet
- možnost nastavitve naslona - vrtenje naslona okrog sedeža,
- višina nastavljiva vsaj od 45 do 60 cm
- nosilno ogrodje / podnožje iz Cr - Ni jekla
- kolesa iz materialov, ki ne puščajo sledi
- kolesa naj ne bodo izpostavljena iz oboda stola
- sedež in naslon oblazinjena v umetnem usnju, ki omogoča pogosto čiščenje in
razkuževanje
4.3 | 13.4.5 | OP stol nizek, okrogel na kolesih brez naslona | 2 |  |  | 0
Prostori: 2x 100.037
Opis:
- stol za zdravnika, na kolesih, dvižen
- sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini
- sedež Ø35 cm oblazinjen
- stabilno podnožje, z elektroprevodnimi dvojnimi kolesi s centralno zavoro
z obročem za nastavitev stola po višini na plinsko vzmet
- nastavljiv po višini vsaj od 46 do 67 cm
- kolesa iz materialov, ki ne puščajo sledi, z zaščito
- nosilno ogrodje / podnožje iz Cr-Ni jekla, s kolesi
- sedež in naslon oblazinjena v umetnem usnju, ki omogoča pogosto čiščenje in
razkuževanje
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 5. Razna splošna oprema
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
5.0 |  | RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
5.0 | 14.0 | RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
5.1 | 12.3.7 | pripomoček za prelaganje (deska) | 9 |  | 0
Prostor: 1x 600.052, 600.053, 600.054, 600.055, 600.056, 300.018, 300.019,
2x 300.020
Opis:
- prelagalni pripomoček - deska velikosti: cca. 180x50 cm
- pregiben (na polovico dolžine)
- material: antibakterijski, antifungiciden, ognjevaren, prijeten na otip
enostaven za čiščenje in razkuževanje
Dodatno:
- nosilec za obešanje na steno
(kot npr. Samarit Rollboard, Standard ali enakovredno)
5.2 | 12.3.8 | zajemalna nosila | 1 |  | 0
Prostor: 1x 600.036
Opis:
Zajemalna nosila:
- sestavljena iz nosilne plošče za telo in glavo, in nosilne plošče za noge
- obe plošči povezani z zatičem za uravnavanje dolžine plošče
- obe plošči se vzdolžno razklapljata in sta opremljeni z dvojnim varnostnim
mehanizmom za enostavno zaklepanje oz. odklepanje
- hitro nastavljanje dolžine 165, 178, 188 ali 200 cm (odvisno od višine pacienta)
- plošči izdelana iz termalno obdelanih polimerov
- dobaviti brez trakov
Dodatna oprema:
- opora za glavo
5.3 | 14.2.3 | stojalo infuzijsko, mobilno | 14 |  | 0
Prostori: 1x 100.027,
3x 100.037
10x IPP
Opis:
- infuzijsko stojalo, prevozno, teleskopsko izvlečni nosilec, s 4 obešali
- izdelano iz CrNi jekla AISI 304, EN 14301
- višina - izvlek najmanj do 210 cm
- vsi sestavni deli za manipulacijo - brez plastičnih delov, vsi deli kovinski
- pri spustu ne sme povzročati poškodb
- na stabilnem petkrakem podnožju z antistatičnimi kolesi (11x ) in
z elektroprevodnimi kolesi (3x )
- 2 kolesi z zavoro
5.4 | 14.2.13 | OP vedro prevozno | 1 |  | 0
Prostor: 1x 100.037
Opis:
- stojalo za vedro, prevozno
- podstavek na kolesih, z odbojnim elektroprevodnim obročem in držali za vedro
- 4 elektroprevodna kolesa, kolesa ne smejo puščati sledov ob stiku z drugimi materiali
- vedro volumna 15 litrov
- vse izdelano iz CrNi jekla AISI 304, EN 14301
5.5 | 14.2.19 | OP stopnica enovišinska, višine 13 cm | 1 |  | 0
Prostor: 1x 100.037
Opis:
- stopnica, enojna, višine cca. 13 cm
- velikost: cca. 60x35 cm
- noge s podstavki - čepi, iz elektroprevodnega materiala
- material: nerjavna pločevina
nastopna ploskev nedrseča
5.6 | 14.3.5 | stenske tirnice, par, L=180 cm | 5 |  | 0
Prostori: 1x 600.052, 600.053, 600.054, 600.055, 600.056
Opis:
- sistem dveh zidnih tirnic - dve po vzporedni tirnici, pritrjevanje na višini 50 cm
in 140 cm od tal
- dimenzija tinice 25x10mm x dolžina
- vsaka od tirnic mora biti obvezno priključena na ožičenje za izenačevanje el. potencila
(ozemljitev)
5.7 | 14.14.11 | polica konzolna na stenski tirnici (za odlaganje) | 24 |  | 0
Prostori: 1x 100.019.1, 100.026.1, 400.025.1, 400.025.2
3x 100.019, 300.014
4x 100.026
5x 100.027, 100.034,
Opis:
- konzolna polica, s stranskima ojačitvama, z distančniki do stene
- velikost police: cca. 40x30 cm
- material: nerjavna jeklena pločevina (CrNi jeklo AISI 304, EN 1403)
vsi robovi brušeni, gladki, neostri, zaobljeni
- vključno s pritrdilnimi elementi za na stensko tirnico
5.8 | 14.15.2 | stopnice dvovišinske | 4 |  | 0
Prostori: 1x 300.003, 300.004, 300.005, 310.012
Opis:
- dve stopnici (majhna lestev) višine 22 cm in 38 cm
- velikost: cca. 60x65x 22/44 cm
- noge s podstavki - čepi, iz elektroprevodnega materiala
- material: nerjavna pločevina (CrNi jeklo AISI 304, EN 14301)
nastopna ploskev nedrseča
5.9 | 14.16.1 | nosilec dispenzerja za rokavice na stenski tirnici | 18 |  | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.002, 100.003, 100.008, 100.108, 100.009, 100.010,
1x 100.019.1, 2x 100.019
1x 300.004, 300.005, 300.006, 300.007, 310.011, 310.012
1x 300.018, 300.019,
Opis:
- nosilec za dispenzer (škatlo) za rokavice dim: 250x130x90 mm
- izdelano iz CrNi jekla AISI 316, EN 14401
- vsi robovi zaobljeni
- vključno s pritrdilnimi elementi za na stensko tirnico
- dimenzijo preveriti z uporabnikom
5.10 | 14.16.7 | košarica na tirnici (za majhne medicinske pripomočke) | 8 |  | 0
Prostori: 1x 300.004, 300.005, 300.006, 300.007, 310.011, 310.012
1x 300.018, 300.019,
Opis:
- žična košara iz nerjavne jeklene žice dim: cca. 300x150x90 mm
- izdelano iz CrNi jekla AISI 316, EN 14401
- izdelana iz drobne mreže 4x4 mm
5.11 | 14.16.8 | podajalnik drobnega medicinskega materiala | 8 |  | 0
Prostori: 1x 300.04, 300.005, 300.006, 300.007, 310.011, 310.012
1x 300.018, 300.019,
Opis:
- ohišje za vstavljanje 5 kontejnerjev v nizu, vsi robivi zaobljeni
- velikost ohišja cca. 600x140x180 mm
- ohišje izdelano iz CrNi jekla AISI 316, EN 14401
- 5 kontejnerjev /predalčkov iz prozornega polikarbonata z zavihkom / ročaj za izvlek,
pri popolnem izvleku ne smejo izpasti iz ohišja
- vključno z elementi za pritrditev oz. obešanje na stensko tirnico
5.12 | 14.16.9 | kontejner mrežasti, na tirnici | 11 |  | 0
Prostori: 3x 100.019, 1x 100.019.1, 5x 100.027, 1x 400.025.1,1x 400.025.2
Opis:
- žični kontejner iz nerjavne jeklene žice, dim: cca. 155x230x125 mm
- izdelano iz CrNi jekla AISI 316, EN 14401
- izdelan iz goste mreže 6x6 mm
- vključno z elementi za pritrditev oz. obešanje na stensko tirnico
5.13 | 14.16.10 | nosilec za vrečke na tirnici | 11 |  | 0
Prostori: 3x 100.019, 1x 100.019.1, 5x 100.027, 1x 400.025.1,1x 400.025,2
5.14 | 14.7.1 | kontejner ISO modul, dim: 400x600x200 mm | 32 |  | 0
Prostor: 32x 100.036
Kontejner za shranjevanje med. materiala (v omarah)
- ISO modul , dim: 600x400x 200 mm
- izdelani iz transparentnega polikarbonata (PC)
- težko lomljivi
- možnost steriliziranja kontejnerjev (do 134ºC)
- nosilnost do 50 kg
- možnost vstavljanja delilnikov za preglednejšo namestitev materiala
|  | Skupaj |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0

## 6. Preiskovalne svetilke
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
6.0 |  | SVETILKE PREISKOVALNE
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
6.0 |  | SVETILKE PREISKOVALNE
6.1 | 16.4.2 | svetilka preiskovalna prevozna, akumulatorska | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 100.037
Opis:
Preiskovalna svetilka na stativu s kolesi z zavornim sistemom
- LED tehnologija
- distribucija svetlobe brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov
- vrednost barvnega indeksa: 95
- pozicijsko območje roke: najmanj 85 cm
- svetilnost: najmanj 40.000 lux
- barva svetlobe: 4500 K
- premer najširšega snopa na razdalji 1 m: < 24 cm
- priključni kabel
- transformator
- akumulator
Skladnost s standard:
- SIST EN 60601-2-41
- Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
6.2 | 16.4.3 | svetilka preiskovalna, na tirnici | 26 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.019.1, 100.026.1, 400.025.1, 400.025.2
3x 100.019, 300.014,
4x 100.026
5x 100.027, 100.034
1x 300.018, 300.019,
Opis:
Preiskovalni reflektor za pritrditev na stensko tirnico
- LED tehnologija
- homogena distribucija svetlobe brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih
motečih pojavov
- ohišje dvostensko, brez možnosti segrevanja nad telesno temper.
- pozicijsko območje roke z enim členom: najmanj 80 cm
- svetilnost najmanj 20.000 lux
- barvna temperatura več kot 4000 K
- priključni kabel
- priključni element za pritrditev na stensko tirnico ali na stropni stativ
- stikalo za vklop/izklop na korpusu luči
Skladnost s standardi:
SIST EN 60601-2-41, Direktiva Sveta 93/42/EGS,
pridobljen certifikat IEC 601
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 7. Oprema za čiščenje in dezinf
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
7.0 |  | OPREMA ZA ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJO
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
7.0 |  | OPREMA ZA ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJO
7.1 | 42.1.13 | ultrazvočni čistilec | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 100.036
Opis:
- za ultrazvočno čiščenje kirurških in drugih instrumentov
- opremljen z nastavljivim digitalnim timerjem, termostatom za regulacijo gretja vode
in sistemom za razplinjevanje vode
- frekvenca 43 kHz
- kapaciteta cca. 18 litrov (velikost komore cca.33x30x20 cm)
Dodatna oprema:
- pokrov iz nerjavne jeklene pločevine
- vložna košara za instrumente
velikosti cca. 40x35x32 cm
- odtočni ventil in cev
Material: notranjost - nerjavna jeklena pločevina
7.2 | 42.7.3 | aparat za ročno čiščenje / razkuževanje vozičkov in površin | 1 |  |  | 0
Prostor:1x 600.029
Opis:
Čistilni aparat za sesanje, parno čiščenje, čiščenje z detergentom in razkuževanje
- aparat pomičen, na kolesih, z zavoro; kolesa ne smejo puščati sledi
- okvir (konstrukcija) in ročaji aparata iz nerjavnega jekla
Funkcije:
- čiščenje z vročo suho paro pod pritiskom:
- z regulacijo pare, stikalom za dvojni pritisk, merilnikom pritiska
- kapaciteta parne posode: cca.4 litrov, iz nerjavnega jekla AISI 316
- kapaciteta posode za vodo: cca.5 litrov
- sesanje:
- moč sesanja cca. do 22 kPa
- pralni HEPA filter,
- odstranljiva posoda - zbiralnik za nečistoče, omogočeno enostavno
čiščenje zbiralnika
- kapaciteta zbiralnika nečistoč cca.7 litrov
- pranje z detergentom:
- stikalo za detergent z indikatorjem
- priključek za dezinfekcijski aparat
- brizganje / pršenje
- možnost vroče / hladno
Oprema aparata:
- parno sesalna cev dolžine cca. 4 m
- košarica za pripomočke
- ročni navijalec kablov
- ročica za prenašanje / prevažanje aparata
Skladnost s standardi:
- deklaracija o ustreznosti proizvoda z Direktivo Sveta 93/42/EGS
- certifikat 2A CE medical
7.3 | 42.1.2.3 | pomivalni stroj - dezinfektor | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 300.017
Za čiščenje in dezinfekcijo
- velikost: zunanje mere 60x60x82 cm (šxgxv) +/- 5%
- velikost pomivalne komore: 53x50x50 cm (šxgxv) +/- 5%
- vlaganje v stroj s prednje strani
- mikroprocesorko vodeni programi, možnost prostega programiranja
(termična dezinfekcija pri 90 - 93°C, kemična dezinfekcija pri 60°C z dezinfekcijskimi
sredstvi, predizpiranje / čiščenje / izpiranje / dezinfekcija / izplakovanje, hladno pomivanje
sušenje, univerzalni in nastavljivi programi)
- stroj opremljen s filtrirnimi sistemi v dovodnih ceveh, za lug, z mehčalcem vode,
z dozirnimi napravami za različna dezinfekcijska sredstva)
- ohišje izdelano iz nerjavnega kislinsko odpornega jekla in toplotno izolirano
Dodatna oprema:
- zgornja košara / podstavek / prazna, pršilna ročica spodaj
- spodnja košara / podstavek / prazna, spredaj odprta
- vložek 1/1 mrežasta košara
- komplet za pripravo demineralizirane vode + merilec prevodnosti
Skladnost s standardi in dokazila:
- EC certifikat pristojnega organa za proizvajalca v skladu z Direktivo Sveta
93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
- deklaracija o ustreznosti proizvoda z Direktivo Sveta 93/42/EGS
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 8.Razne naprave in aparati
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
8.0 |  | RAZNE NAPRAVE IN APARATI
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
8.0 |  | RAZNE NAPRAVE IN APARATI
8.1 | 21.2.2 | kompresor (sistem za inhalacije) | 6 |  |  | 0
Prostori: 2x 100.026, 4x IPP
Opis:
Kompresor za pripravo fine aerosolne meglice iz tekočega zdravila
- zmogljiv kopresor in razpršilec za neprekinjeno uporabo
- omogočati mora prenos aerosolnih delcev
- kapaciteta pretoka 8 l/min pri pritisku 138 kP
- hitrost oddajanja aerosola 0,092 ml/min
- količina aerosola cca. 0,56 ml
- oprema: razprševalna komora, izhodni filter, ustnik / nastavek, obrazne maske,…
- delovanje na elektriko 230V
8.2 | 25.3.2 | spirometer | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x IPP
Opis:
Namizni spirometer za profesionalno uporabo:
- tehnologija merjenja zelo nizkih pretokov zraka pri pacientih s KOPB in astmo,
ki omogoča merjenje različnih pljučnih parametrov
- možnost merjenja upora pretoka zraka pri pacientih, ki ne morejo aktivno sodelovati
in manjših otrocih ter pri uporabi pulznega oksimetra
- s programsko opremo
- s spominom za cca. 2000 pacientov
- z ekranom na dotik za izpis parametrov
- izpis podatkov preko vgrajenega ali zunanjega tiskalnika
- možnost povezave z bolnišničnim informacijskim sistemom
8.2 | 21.15.15 | termometer za timpanično merjenje temperature | 9 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.002, 100.003, 100.108, 100.009, 100.010
3x 100.019,
Opis:
Termometer digitalni:
- temperaturno območje meritev: vsaj v območju od 33°C do vsaj 42°C z natančnostjo
0,1°C
- z LCD zaslonom za prikaz meritve
- z ekvivalenčnim prikazom temperature ušesnega kanala bolnika v drug referenčni
sistem (kot oralno, akslarno, rektalno, temperaturo notranjosti telesa)
- s sondo z nastavki za enkratno uporabo za meritve temperature pri odraslih in otrocih
- delovanje na baterije
- zvočni alarm za sistemsko napako ali napako pri merjenju
- spomin: prikaz zadnje izmerjene vrednosti (ko je naprava vklopljena) in spomin
zadnjih meritev v pomnilniku
- termometer klinično validiran
V setu dobaviti:
- termometer z nosilcem z baterijami
- nastavke za sonde najmanj 5 kompletov z najmanj 25 sondami
8.3 | 21.15.15.1 | termometer za merjenje centralne temperature | 2 |  |  | 0
Prostori: 1x SNMP, 1x 100.026 (IPP)
Opis:
Termometer za merjenje centralne temperature:
- delovanje na infrardeči senzor, ki odčita notranjo temperaturo 4-6 cm od centra čela,
brez dotika termometra s pacientovo kožo
- spomin: prikaz zadnje izmerjene vrednosti in spomin zadnjih meritev v pomnilniku
- osvetljen LCD zaslon
- delovanje na baterije za ponovno polnjenje
- priložen polnilnik baterij
8.4 | 25.5.4 | merilnik krvnega tlaka | 19 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.002, 100.003, 100.108,
3x 100.019, 300.014, 4x 100.026, 5x 100.034
Opis:
avtomatski merilnik krvnega tlaka in srčnega utripa
- LCD zaslon
- samodejna kontrola polnjenja manšete
- manšeta za srednji in velik obseg nadlahti
- zaznavanje in opozorilo ob nepravilnem srčnem utripu
- opozorilo ob nepravilnem merjenju
- funkcija treh samodejnih, zaporednih meritev
- izračun povprečja zadnjih treh meritev
- delovanje na baterije
- možnost povezave z računalnikom
8.5 | 25.5.0 | modularni diagnostični seti |  |  |  | 0
Opis:
modularni diagnostični set - skupen nosilec za pritrjevanje in polnjenje posameznih
naprav kot so: merilec krvnega tlaka, termometer, merilnik SpO₂, oftalmoskop, otoskop in
nastavkov in ročajev ter njihove kombinacije
- za pritrditev na stensko tirnico ali steno, z varovali pred krajo
- z enim skupnim priključkom na elektriko
Merilnik krvnega tlaka
- elektronski merilnik krvnega tlaka
- velcro manšeta
Termometer
- timpanični termometer
- klinično validiran
- nastavki za enkratno uporabo (v dispenzerju na nosilcu)
Merilnik SpO₂
- merjenje SpO₂ od 0 -100% z natančnostjo ±3%,
- vključeni naprstni senzorji
Otoskop z nastavki
- LED svetloba 3,5 V
- 200 livčkov v dispenzerju na nosilcu (ob otoskopu) oz. kolikor ji je možno vključiti v set
Oftalmoskop
- z najmanj 29 korektivnimi / dioptrijskimi lečani
- LED svetloba, temperatura barve 4.000 K, CRI>90, 3,5V
Opomba: v kolikor kateri od naštetih elementov vsebuje tudi karakteristike drugega,
npr. merilec krvnega tlaka z meritvijo SpO₂, se doda v set skupnega (vključno z
manšeto in senzorji)
Kombinacije diagnostičnih setov
8.5.1 | 25.5.10 | timpanični termometer, otoskop z nastavki, merilnik krvnega tlaka, merilnik SpO₂ | 4 |  |  | 0
Prostori: 1x 300.004, 300.005, 300.006, 300.007,
8.5.2 | 25.5.11 | timpanični termometer, oftalmoskop, merilnik krvnega tlaka, merilnik SpO₂ | 1 |  |  | 0
Prostori: 1x 310.011,
8.5.3 | 25.5.12 | timpanični termometer, oftalmoskop, otoskop, merilnik krvnega tlaka, merilnik SpO₂ | 1 |  |  | 0
1x 310.012
8.5.4 | 25.5.13 | merilnik krvnega tlaka, termometer, merilnik SpO₂ | 5 |  |  | 0
Prostori: 600.052, 600.053, 600.054, 600.055, 600.056
8.5.5 | 25.5.9 | oftalmoskop, otoskop | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 100.008
8.6 | 21.13.10 | aparat za gretje transfuzijske krvi in plazme | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 100.037
Opis
Naprava za segrevanje krvi in krvnih pripravkov, plazme, matičnih celic – HPC ali infuzij
- z zaslonom za prikaz izpisov, časa ter temperature ogrevanja
- natančnost prikaza temperature na zaslonu: ± 0,1 °C
- temperatura ogrevanja nastavljiva od največ 37ºC do največ 45°C
Programi za ogrevanje:
- kri
- plazma
- matične celice
- splošno nastavljiv program, ki si lahko uporabnik spreminja po želji
- neprekinjeno segrevanje
- zvočno in vizualno opozorilo v primeru končanja programa ogrevanja
- senzor za odkrivanje morebitnega puščanja
- možen vizualni nadzor med delovanjem morebitnega iztekanja tekočin in postopka gretja
Kapaciteta:
- do vsaj 4 enote 500ml ali do vsaj 2 enoti 800ml do vsaj 8 enot 250 ml
- v nujnem primeru do 8 enot 250 ml
Zaščita pred pregrevanjem:
- programska: glede na referenčno temperaturo + 1,0 °C
- elektronska: 48 °C ± 1,0 °C
Povezljivost:
- priključek za tiskalnik in čitalnik črtnih kod
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
8.7 | 21.13.11 | naprava za ogrevanje infuzijskih tekočin | 1 |  |  | 0
Prostor; 1x 100.026
Opis:
Naprava za ogrevanje infuzij v steklenicah ali vrečah, instrumentov in tkanin
za postavitev na pult:
- z elektronskim in mehanskim sistemom za preprečevanje prekomerne temperature
- LED prikazovalnik nastavljene in dejanske temperature
- alarm pri odprtem pokrov več kot minuto
- temperatura ogrevanja od vsaj 25ºC do max 42ºC
- alarmi zvočni in vzualni za previsoko / prenizko temperaturo in pregretje naprave
- toplotno izolirano ohišje
- dimenzije naprave: največ 35x62x40 cm (šxgxv)
- kapaciteta naprave: vsaj 12 steklenic enote 1000 ml ali vsaj 24 steklenic enote 500 ml
- naprava mora biti enostavna za uporaba ter za čiščenje in razkuževanje
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 9.Monitorji
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
9.0 |  | MONITORJI
Skladnost s standardi:
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
9.0 |  | MONITORJI
SPLOŠNE ZAHTEVE za vse pacientne monitorje za merjenje fizioloških parametrov
| 1. | monitorji naj omogočajo kontinuiran nadzor, beleženje podatkov in parametrov
med celotnim procesom obravnave pacienta (monitoring → diagnostika → terapija →
→ monitoring)
| 2. | ponujena rešitev naj zagotavlja kontinuiteto podatkov v celotnem procesu obravnave
pacienta
| 3. | ponujena rešitev naj omogoča ohranitev nastavljivih alarmnih mej, brez ponovnih
kalibracij invazivnih pritiskov, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev.
Transport mora zagotavljati kontinuiteto vsaj enega invazivnega pritiska in osnovnih
parametrov
| 4. | vsi monitorji morajo imeti med seboj kompatibilne kable, senzorje in potrošni material
| 5. | modularna zasnova za večjo prilagodljivost in zmanjšanje stroškov
| 6. | ponujena rešitev naj omogoča pregled / prenos podatkov na ob posteljni monitor
| 7. | vsi monitorji naj imajo enak / podoben uporabniški interface / vmesnik za lažje
upravljanje in rokovanje po vseh oddelkih
| 8. | monitorji naj uporabljajo tehnologijo pasivnega hlajenja (hlajenje brez ventilatorja)
| 9. | vsi ponujeni aparati morajo biti narejeni iz materialov, ki ustrezajo higienskim
in tehnološkim standardom v bolnišnici
| 10. | ponudnik bo, na lastne stroške, omogočil predstavitev / demonstracijo ponujenih
aparatov oziroma rešitve (v prostorih uporabnika), najkasneje v roku 8 dni od prejema
naročnikove pisne zahteve
| 11. | Skladnost s standardi:
- SIST EN 60601-1-2, SIST EN 60601-2-27, SIST EN 60601-2-34,
- SIST EN 1060-4
9.1 | 17.1.1.16 | centralna monitorska postaja | 2 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.023, 1x 100.031
Opis:
Vse centralne nadzorne postaje morajo omogočati povezljivost med saboj, tako da,
ko je pacient npr. v oddelku opazovalnice in se premešča v oddelek 24-urno bolnišnico,
se podatki o pacientu in izmerjeni parametri prenesejo preko povezanih centralnih
nadzornih postaj. V tem primeru ni več potreben novi vpis pacienta, ker je že v sistemu
- centralna nadzorna postaja do 8 bolnikov, na sestrskem kontrolnem pultu, naj
zagotavlja možnost enostavnega premika pacientov na drugo mrežno mesto
- najmanj 26" LCD zaslon
- laserski tiskalnik
- delovanje v operacijskem sistemu MS Windows
- možnost izvoza podatkov po protokolu HL7 v bolnišnično mrežo
- možnost povezave z informacijskim programom za upravljanje z EKG posnetki
- start meritve NBP preko centralne postaje
- omogočen retrospektivni pregled fizioloških parametrov
- detekcija in analiza srčnih aritmij z vsaj 20 aritmija alarmov
- centralna postaja naj ima za spremljanje podatkov, krivulj, parametrov v realnem
času in 7 dnevnim pregledom shranjenih monitoriranih podatkov
- možnost avtomatskega nalaganja podatkov iz transportnega monitorja pri
ponovnem priklopu na centralni sistem zaradi retrospektivnega pregleda podatkov
- sprejem pacienta na pacientnem monitorju ali na centralni postaji
- tabularni in grafični pregled
- možnost meritev (Caliper) na shranjenih krivuljah
- kontinuirana meritev QT/QTc segmenta z nastavljivimi alarmi, ki podpirajo klinične
protokole. Prikaz vrednosti v grafični oz. tabelarni trend obliki
- ST / AR multi-lead analiza EKG aritmije, vključno Afib in konec odkrivanja Afib
- nastavljiv glavni zaslon za prikaz sektorjev z pacienti, ki naj bo prilagodljiv glede
na število sprejetih- spremljanih pacientov. Minimizacija neuporabljenega sektorja
- pacientni sektor naj prikazuje do 18 krivulj in 50 številčnih podatkov o bolniku
- želene krivulje naj določi uporabnik
- zajemanje in shranjevanje alarmov in dogodkov za vsakega pacienta za vsaj
50 dni, naj bo tudi mogoče filtriranje alarmov zaradi lažjega pregleda
- upravljanje alarmov za merjene parametre
- možnost pregleda 12 kanalnega EKG s 5-žilnim ali 6-žilnim kablom
- možnost licenčne razširitve s dodatnimi pacienti na skupaj 32 pacientov brez
uporabe dodatnih strežnikov
Monitoriranje bolnikov, nastavitve zaslona, spremembe alarmnih limitov, utišanje
alarmov naj bo zagotovljeno s orodjem za konfiguracijo brez prekinitve spremljanja
bolnika. Prav tako naj se shrani sistemska konfiguracija npr. pri nadgradnji
programske opreme
- na zaslonu naj se tudi vidi možnost pomoči za podrobne informacije o tem, kako
se uporabljajo aplikacije, optimiziranje monitoriranja in odpravljanja težav
- možnost pogleda pacientnih krivulj, številčnih podatkov in alarmnih stanj na
uporabnikovih mobilnih napravah
- za povezavo s bolnišnično mrežo potreben požarni zid kot npr.Juniper ali podobno
9.2 | 17.1.1.16.1 | centralna monitorska postaja | 2 |  |  | 0
Prostor: 1x 100.005, 1x 300.014
Opis; enako kot 17.1.1.16.1 razen:
- najmanj 28" zaslon,
- možnost sočasnega nadzora na istem zaslonu za infuzijske črpalke in perfuzorje
9.3 | 17.1.2.7 | monitor modularni (EKG/resp., NIBP, SpO₂, 1x temp.) | 21 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.002, 100.003, 100.108, 100.009,
2x 100.019, 1x 100.019.1, 2x 100.026, 1x 100.026.1
1x 300.006, 300.007, 310.011, 310.012,
2x 300.014
1x 600.052, 600.053, 600.054, 600.055, 600.056
Opis:
Transportni monitor:
- lahek transportni monitor z nosilno ročko, enostaven za uporabo (vključno z baterijo
teža ne več kot 2 kg), odporen na udarce in padce (vsaj Class 7M3)
- pasivno hlajenje (brez ventilacije)
- povezava v centralno nadzorno postajo
- kot transportni monitor mora imeti možnost povezave z glavnino monitorjev na
cilju (v operacijskih dvoranah in intenzivnih enotah UKCL) zaradi prenosa
spomina (zgodovine beleženih parametrov)
- LCD TFT zaslon aktiven na dotik (touch screen)
- prikaz naslednjih parametrov: EKG/respiracija, NIBP, SpO₂, temperatura -1x,
za različne kategorije bolnikov
- delovanje na baterijo do 3 ure (ob spremljanju EKG; SpO₂; NBP interval 15 min)
možnost prikaza do 3 krivulj na zaslonu
- grafični in numerični trendi najmanj 24 ur (interval 12 sec, 1 ali 5 min)
- možnost prilagoditve zaslona na željo uporabnika (prikaz večjih številk,drugačna
postavitev, razkličen izbor in izgled krivulj in različni izbor numeričnih podatkov...)
- primarni monitor mora imeti možnost enostavne montaže na strečer
oziroma stensko tirnico
- transportni monitor mora imeti možnost povezave z računalnikom v ambulantah, kjer bo
možno upravljanjanje primarnega transportnega monitorja in vseh funkcij
9.4 | 17.1.2.9 | monitor modularni (EKG/resp., NIBP, SpO₂, CO₂, 1x temp.) | 9 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.008, 100.010,
1x 100.019, 2x 100.026,
1x 300.004, 300.005, 300.014
Opis:
Transportni monitor:
- lahek transportni monitor z nosilno ročko, enostaven za uporabo (vključno z baterijo
teža ne več kot 2 kg), odporen na udarce in padce (vsaj Class 7M3)
- pasivno hlajenje (brez ventilacije)
- povezava v centralno nadzorno postajo
- kot transportni monitor mora imeti možnost povezave z glavnino monitorjev na cilju
(v operacijskih dvoranah in intenzivnih enotah UKCL) zaradi prenosa spomina
spomina (zgodovine beleženih parametrov)
- LCD TFT zaslon aktiven na dotik (touch screen)
- prikaz naslednjih parametrov: EKG/respiracija, NIBP, SpO₂, temperatura -1x, CO₂,
za različne kategorije bolnikov (neintubirane, intubirane)
- delovanje na baterijo do 3 ure (ob spremljanju EKG; SpO₂; NBP interval 15 min)
možnost prikaza do 3 krivulj na zaslonu
- grafični in numerični trendi do 48 ur (interval 12 sec, 1 ali 5 min)
- možnost prilagoditve zaslona na željo uporabnika (prikaz večjih številk,drugačna
postavitev in izgled krivulj in numeričnih podatkov)
- primarni monitor mora imeti možnost enostavne montaže na strečer
oziroma stensko tirnico
- transportni monitor mora imeti možnost povezave z računalnikom v ambulantah, kjer bo
možno upravljanjanje primarnega transportnega monitorja in vseh funkcij
9.5 | 17.1.2.10 | monitor (EKG/resp., 1x NIBP, 2x IBP, SpO₂, 2x temp,) | 6 |  |  | 0
Prostori: 2x 100.027, 2x 100.034, 2x 100.037
Opis:
Monitor
- mora imeti modularno zasnovo in integralno obliko (napajalnik, procesorska enota
in ekran morajo biti v enem ohišju)
- ponujeni monitor in moduli morajo biti medsebojno združljivi (npr. tako, da je mogoče
menjavati in uporabljati module in pribor na vseh monitorjih).
- omogočati morajo nadzor vsaj sledečih parametrov:
- EKG s 3 ali 5 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov,ponudnik mora
s priborom dostaviti 5 žilne EKG kable
- respiracijo preko EKG kablov
- 2x neinvazivno merjenje krvnega tlaka
- pulzna oksimetrija (SpO₂) v Masimo ali Nelcor OxyMax ali drugi tehnologiji in
možnost zaznavanja desaturacije
- 2x temperaturo.
- monitor mora omogočati prikaz vsaj 2 invazivno merjenih krvnih tlakov
- monitor naj ima uporabniški vmesnik, s katerim je mogoče upravljati z vrtljivim
gumbom in/ali ekranom na dotik ("Touch Screen")
- izvedba hlajenja mora biti brez gibljivih delov (npr. ventilatorjev) - pasivno hlajenje
- ekran za barvni prikaz podatkov z diagonalo vsaj 15" in ločljivostjo vsaj
1280 x 768 točk (WXGA)
- integrirani PC s operacijskim sistemom Windows z ločenim LAN priklopom za
bolnišnično mrežo
- sočasni prikaz vsaj 6 krivulj in vseh nadzorovanih parametrov in njihovih
vrednosti ter osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih
- monitor naj omogoča fleksibilno konfiguracijo prikaza na zaslonu – omogočeni
morajo biti vsaj prikazi vseh krivulj, istočasni prikaz krivulje in trenda in nastavitev
velikosti številk za prikaz numeričnih vrednosti parametrov, hitri pogled stabilnosti
pacienta
- odpornost proti defibrilaciji
- monitor mora biti nameščen na obstoječo stensko tirnico z gibljivo ročico in
nosilcem za tipkovnico, ki naj omogoča premik levo - desno in naprej - nazaj
- upravljanje z alarmi mora omogočati vidni prikaz in slišno opozorilo v primeru
odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti. Mejne
vrednosti parametrov za aktiviranje alarma morajo biti vidne ob zapisu vrednosti
parametra
- monitor mora omogočati dostop do podatkov iz poljubnega drugega monitorja, ki je
priključen v isto mrežno povezavo ("Bed to Bed Overview")
- grafična ponazoritev ST segmenta za lažje prepoznavanje in lociranje sprememb.
- možnost prikaza šestih odvodov EKG -ja z dvema V odvodoma za pomoč pri
diagnosticiranju bolezenskih sprememb srca vključno s tahikardijo z širokimi QRS
kompleksi in akutno miokardno ishemio/infarktom
- set kliničnih meritev: hemodinamske, oksigenacijske, ventilacijske
- protokol zagozditvenega tlaka(Wedge pressure)
- kalkulator za zdravila
- najmanj 24 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti
parametrov v izbrani tocki, graficni ali tabelarični prikaz.
- zamrznitev krivulj in možnost meritve vrednosti v izbrani točki.
- možnost 12 kanalnega EKG prikaza, sočasni prikaz vseh 12- ih odvodov EKG,
vsaj en ritem odvod in diagnostični EKG.
- monitor mora omogočati transport pacienta brez izgube parametrov in podatkov o
pacientu. Pri tem mora biti omogočeno spremljanje parametrov: EKG, respiracije,
SpO₂, neinvazivno merjenje krvnega tlaka in vsaj ene invazivne meritve krvnega
tlaka z avtonomijo napajanja vsaj 120 minut
- osnovni merilni modul naj bo opremljen z preglednim zaslonom, velikosti vsaj 3'',
za spremljanje merjenih parametrov tudi med transportom.
- osnovni merilni modul naj bo odporen na udarce (potrjeno s standardom).
- monitor mora omogočati tudi priključitev dodatnih modulov, ki jih morajo biti
zajeti v ponudbi in nadzor ustreznih parametrov:
- modul za CO₂ - „Microstream“ za intubirane in neintubirane paciente
- invazivno merjenje minutnega volumena srca in drugi hemodinamski parametri
s tehniko, imenovano transpulmonalna termodilucija
- modul za Invazivno merjenje tlaka s opcijo analog out
- modul za prenos podatkov iz ventilatorjev
- monitor in moduli naj bodo kompatibilni s obstoječim sistemom v bolnišnici
9.6 | 14.2.30 | nosilec za monitor | 36 |  |  | 0
Prostori:1x 100.001, 100.002, 100.003, 100.008, 100.108, 100.009, 100.010,
3x 100.019, 1x 100.019.1, 4x 100.026, 1x 100.026.1
2x 100.027, 2x 100.034, 2x 100.037
1x 1x 300.004, 300.005, 300.006, 300.007, 310.011, 310.012,
3x 300.014
1x 600.052, 600.053, 600.054, 600.055, 600.056
Opis:
- pripadajoči nosilec mora biti dobavljen z monitorjem
- nosilec za namestitev monitorja na stensko tirnico
- nosilec naj omogoča premik levo / desno in naprej / nazaj
9.7 | 17.1.2.16 | sistem telemetrija - 6 enot (+ 2 obstoječi) | 6 |  |  | 0
Prostori: 3x 100.027, 3x 100.034
Opis:
Ponujeni sistem mora biti kompatibilen s obstoječimi pacientnimi obposteljnimi
monitorji na oddelku (prenos podatkov in transport-Workflow)
- kompatibilnost mora biti mogoča pri uporabi istih SpO₂ senzorjev
- sistem naj zagotavlja mobilnost pacientov za njihovo boljše počutje in neomejeno
gibanje v prostoru
| 1. | ODDAJNIK / SPREJEMNIK digitalni
- delovanja na 2.4 GHz brezžičnem modificiranem protokolu - DECT,
uporaba tehnologije varnega prenosa podatkov - ''najprej primi potem spusti'' kot
npr. Smart hopping tehnologija (sistem priklaplja naprave na proste kanale v
frekvenčnem spektru v izogib motnjam ali na kanale kjer je občutno močnejči signal)
- dvosmerna komunikacija in pretok podatkov (oddajnik - sprejemnik/nadzorna
centrala)
- oddajnik/sprejemnik naj ima funkcijo spremljanja EKG, respiracije, spremljanja
SpO₂ in s posrednim spremljanjem NIBP
- aparat naj prikazuje trende in zgodovino alarmov
- delovanje na odraslih in pediatričnih pacientih
- oddajnik naj bo čim lažji in ne težji kot 340 g skupaj z baterijami
- alarmiranje ob izpraznjeni bateriji na centralni postaji in prikaz stanja baterije.
- baterija naj zagotavlja avonomijo delovanja vsaj 24 ur
- vsaj 2,8'' barvni zaslon z upravljanjem na dotik
- jasno vidni alarm in vidni podatki o paceientu
- ogled do 4 parametrov in 2 krivulje v realnem času
- aparat naj bo primern za uporabo v vseh medicinskih prostorih, ki izpolnjujejo
zahteve glede električne napeljave v skladu z IEC 60364-7-710 "Zahteve za
posebne inštalacije ali lokacije - Medicinske lokacije "
- možnost izbire 3-5 ali 6 žilnega kabla za EKG
- prikaz dveh kanalov EKG na zaslonu oddajnika
- možnost uporabe baterij za večkratno uporabi, ki naj bodo Li-Ion (rechargable)
ali AA baterij
- aparat naj izpolnjuje IPX7 standard ter ISO-9919 standard
- možnost uporabe potrošnega materiala za enkratno uporabo za zmanjšanje
prenosa infekcij. Možnost naj se nanaša na SpO₂ senzorje in 5-žilne EKG kable
- na zaslonu naj bodo prikazani podatki (ime, priimek..) pacienta za boljšo kontrolo.
- naj ima aparat možnost izbire manualnega in kontinuiranega merjenja SpO₂ na
oddajniku
- aparat naj ima možnost steriliziranja z tehnologijo Sterrad in uporabo širokega
spektra dezinfekcijskih sredstev.
- potrjevanje alarmov na centralni postaji kot tudi na oddajniku.
- aparat naj ima tipko za klic v sili
- naj ima tipko za utišanje alarma
- naj ima diagram postavitev elektrod oz. naj aparat pokaže nepriključeno elektrodo.
| 2. | BREZŽIČNI NBP MERILEC
- integrirana Li-Ion baterija za večkratno polnjenje.
- povezava preko SRR na vmesnike (telemetrija oddajnik ali pacientni monitor z
funkcijo SRR) za posredovanje podatkov v nadzorni sistem.
- aparta naj ima zaslon za prikaz trenutne meritve, statusa baterije in RF signala
(jakosti signala)
- baterija naj zagotavlja avtonomijo delovanja vsaj 24h@2 meritvah/uro
- čas polnitve baterije do 100% naj ne bo daljši kot 2,5 ure
- izbira manšet za NBP za enkratno in večkratno uporabo v treh različnih velikostih.
| 3. | POLNILNA POSTAJA ZA BATERIJE
- postaja naj omogoča polnjenje in kalibracijo za podaljševanje življenske dobe baterij
- postaja naj omogoča polnjenje Li -Ion baterij za telemetrijski oddajnik / monitor.
- posamezna postaja naj omogoča hkratno polnjenje devet (9) Li-Ion baterij.
- posamezno polnilno mesto naj ima indikator statusa baterije.
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 10. Naprave za reanimacijo
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
10.0 |  | RAZNE NAPRAVE IN APARATI ZA REANIMACIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO
Skladnost s standardi:
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
10.0 |  | RAZNE NAPRAVE IN APARATI ZA REANIMACIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO
10.1 | 21.4.1 | aspirator na komprimiran zrak | 21 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.002, 100.003, 100.008, 100.108, 100.009, 100.010,
1x 100.019.1,
3x 100.019
5x 100.027
1x 600.052, 600.053, 600.054, 600.055, 600.056
Opis:
Aspirator z ejektorjem, na komprimiran zrak, na zidni tirnici
- zaprt sistem, z ejektorjem, vrečke oz. posode za enkratno uporabo,
s prozorno varnostno (zbirno) posodo
- vrečke oz.posode za enkratno uporabo velikosti cca. 1000-1500ml
- direktni priključek na komprimiran zrak/kisik na razvodnem kanalu
- z regulatorjem z manometrom
- z nosilcem za na stensko tirnico
- nosilni element za aspiracijsko cev na stenski tirnici
- aspirator opremljen z zapornim ventilom , ki v slučaju prenapolnjenja posode
zapre pretok
10.2 | 21.5.1 | aspirator električni, prenosni | 9 |  |  | 0
Prostori: 2x IPP (dnevni hospital), 4x IPP, 3x SNMP
Opis:
Prenosni aspirator električni:
- delovanje na akumulatorsko baterijo ali na omrežje 220-230V
- s 4 stopenjskim indikatorjem sukcijske jakosti :
- regulacijske vrednosti: -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar and -0,8 bar),
- vakumski indikator z jasno kontrolo med uporabo
- sukcijska kapaciteta pri -0.8 bar in 21 °C/1013 hPa - 30 l/minuto
- regulacija vakuuma na kontrolni plošči
- teža aparata naj ne presega 5kg, vključno z baterijo in zbirnim sistemom Serres,
- uporaba vrečk in cevk za enkratno uporabo prostornine 1000 ml,
- temperaturno območje delovanja -5 °C to +50 °C
- temperaturno območje skladiščenja od -40 °C do +70 °C
- delovanje na li-ion baterijo z vsaj 5 letno življenjsko dobo, čas delovanja na baterijo
vsaj 60 minut
- aparat naj ne potrebuje programskega vzdrževanja, menjavo baterije naj lahko
izvede uporabnik
- izdelan iz lahkega materiala, ki se enostavno čisti in razkužuje,
Skladnost s standardi: SIST EN 60601-1, SIST EN ISO 10079-1, SIST EN 60601-1-12,
SIST EN 1789, RTCA DO-160 G in ustreznost po standardu IP34D
10.3 | 21.9.1 | dozator kisika, na tirnici (z manometrom za kisik) | 41 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.002, 100.003, 100.008, 100.108, 100.009, 100.010
1x 100.019.1, 100.026.1, 100.037,
1x 300.003, 300.004, 300.005, 300.007, 310.011, 310.012
3x 100.019, 300.014
4x 100.026
5x 100.027, 100.034
1x 600.052, 600.053, 600.054, 600.055, 600.056,
Opis:
Regulator za aplikacijo kisika:
- merilnik pretoka kisika z regulacijo v območju 0 do15 lit / min odstopanje od točne
vrednosti do največ 10%, z regulacijskim gumbom, z direktnim priključkom
na DIN sklopko za kisik,
- priključek za vlažilec
- vlažilnec 0,25lit iz APEC plastike odporne za sterilizacijo (do 134ºC)
- možnost uporabe potrošnega vlažilca
- z nosilcem za pritrditev na stensko tirnico (zanesljiv sistem)
- povezovalna cev in obrazna maska za aplikacijo kisika
Skladnost s standardi: SIST EN 738-1
10.4 | 21.11.1 | reanimacijski voziček | 6 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.005, 100.008, 300.014, 310.012
1x 600.053, 600.055
Opis:
| 1. | VOZIČEK
- reanimacijski voziček izdelan iz ABS plastike antistatične, z nosilno konstrukcijo iz
aluminija, prašno barvane, vse odporno za agresivna čistila in razkužila,
- vsi vogali in robovi po celotni dolžini in širini vozička zaobljeni,
- delovna površina ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, zadaj in ob straneh
naraščajoče dvignjena in mora omogočati varno rokovanje z zdravili in onemogočati
prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička,
- vsi robovi delovne površine zaobljeni,
- odbojnik po vsem obodu vozička za zaščito pred poškodbami, ki pa ne sme izstopati
v prostor
- krmilni mehanizem, ki mora omogočati enostavno in lahko vodljivost vozička, tudi pri
polni obremenjenosti
- 4 antistatična kolesa velikosti cca.110 mm (možno odstopanje 10%)
- opremljen z zavoro in blokado osnega vrtenja zadnjih koles
Velikost vozička:
- širina min. 765 mm z zaščito pred poškodbami, globina min. 580 mm z zaščito pred
poškodbami, višina s kolesi min.100 cm, dopustno odstopanje vsake od dimenzij +10%,
Oprema vozička:
- voziček naj vsebuje 5 opredalov:
- 3x predal višine cca.128 mm (možno odstopanje 10%), v prvem predalu pregrade
za zdravila,
- 2x predal višine cca.192 mm (možno odstopanje 10%), v spodnjem predalu pregrade
za steklenice,
- predali vozička naj bodo opremljeni z mehanizmom, ki omogoča samodejno
zapiranje predalov,
- centralno zaklepanje predalov,
- nosilec za infuzijsko stojalo in infuzijsko stojalo na hrbtni strani
- vrtljiva polica velikosti cca. 410x410 mm z robom, nosilnosti najmanj 10 kg
(za defibrilators pripadajočo opremo), na hrbtni strani
- dodatna dvižna delovna mizica z zatičem (za potrebe hitre priprave zdravil ob
reanimaciji) na desni strani vozička,
- dodatna plošča iz trdega in lahkega (polikarbonat) materiala za podlago pri
reanimaciji, na hrbtni strani
- ob stani ležišče za jeklenke kisika z mehanizmom za hitro in trdno pritrditev vsake
posamezne jeklenke in aspirator,
| 2. | DODATNA OPREMA:
- 3lit. kisikova jeklenka z reducirnim ventilom in dvema sklopkama za priključitev
aparatov, prenosna
- dozator kisika (0 -15lit/min.) z vlažilcem in masko,
- aspirator električni, prenosni - opis kot 21.5.1
- laringoskop,
- komplet žlic Macintosh (št. 1, 2) in Miller (št.1, 2, 3),
- diagnostična lučka vključno z baterijami,
10.5 | 21.11.5 | jeklenka s kisikom, 3 lit. | 10 |  |  | 0
Prostor: 2x 600.052, 600.053, 600.054, 600.055, 600.056,
Opis:
- kisikova jeklenka 3 lit. opremljena z regulatorjem tlaka, merilcem pretoka z
vlažilcem, povezovalno cevjo in masko
Dodatna oprema:
- nosilec iz nerjavnega jekla za obešanje jeklenke na stensko stensko tirnico
s sistemom za zaklepanje
10.5 | 21.11.7 | intraosalni infuzijski pristop | 3 |  |  | 0
Prostori. 1x IPP ambulante, 2x SNMP
Opis:
Vrtalnik - zaprt baterijsko napajan medicinski vrtalnik
- namenjen nadzorovanem vbodu intraosalne igle v človeško kost,
- z vrtalnikom naj bo možno izvesti najmanj 500 vbodov,
- delovanje na baterije
Set sestavlja:
- vrtalnik
- komplet igel dolžine 15 mm, 25 mm in 45 mm sterilne, v zaščitni embalaži
(izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304),
- pripadajoča mehka torbica
- priložene baterije
- ob dobavi priložena navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenščin in
kratka navodila na A4 formatu plastificirana za oddelku
10.6 | 21.11.8 | mehanska naprava za srčno masažo | 3 |  |  | 0
Prostori: 2x SNMP, 1x IPP
Opis:
Mehanska naprava za srčno masažo z baterijskim in električnim pogonom
- frekvenca kompresije 100 krat v minuti - po smernicah Evropskega združenja za
urgentno medicino – ERC, 2 možnosti – kontinuirana masaža pri oskrbljeni dihalni poti
ali razmerje 30:2 pri neoskrbljeni dihalni poti. (Alarm, 5 masaž pred vpihom, da se
uporabnik lahko pripravi na vpih)
- globina kompresije 4-6 cm odvisno od pacienta – glede na smernice ERC
- razmerje faze kompresija/aktivna dekompresija 50:50, v skladu s smernicami ERC,
- vakumska kapa, ki zagotavlja vrnitev prsnega koša nazaj na začetni položaj v
fazi dekompresije
- kompresijska sila max 600N, ki se avtomatsko prilagaja odporu prsnega koša,
tako da je globina stisa med 4 in 6 cm z alarmom ob nenadni spremembi globine
masaže (premik pacienta)
- naprava, ki je primerna za pogoje neprekinjenega postopka dela tudi v
kateterskem laboratoriju,
- možnost defibriliranja med delovanjem naprave
- teža največ 8kg,
- avtonomnost baterije vsaj 45 minut, čas polnjenjenja manj kot 4 ure
- menjava baterije brez ponovnega nastavljanja aparata
- življenjska doba baterije vsaj 3 leta
- možnost kevlarske plošče, ki je prepustna za rentgenske žarke (brez senc),
možnost defibrilacije med delovanjem aparata
- SD kartica za prenos podatkov o delovanju naprave na računalnik.
Stopnja zaščite IP44, skladnost s standardom SIST EN 60529
10.7 | 21.12.1 | defibrilator | 8 |  |  | 0
Prostor: 1x 100.005, 1x 100.027
1x 300.004, 300.005, 300.006, 300.007, 310.011, 310.012
Opis:
Defibrilator
- klasični in polavtomatski defibrilator, bifazna reducirana sinusoida do 360J s
samodejno nastavitvijo treh parametrov:
- toka (amperov)
- napetosti (voltov)
- in časa (sekund)
glede na upornost prsnega koša vsakega pacienta posebej
- najmanj 25 izbirnih energij defibrilacije,
- s štirimi nastavitvami podpore postopkom oživljanja (odrasli brez oskrbljene dihalne
poti, odrasli z oskrbljeno dihalno potjo, otroci brez oskrbljene dihalne poti in otroci
z oskrbljeno dihalno potjo),
- avtomatsko spremljanje EKG krivulje in alarm v primeru življensko nevarne motnje
ritma, s pisnimi in glasovnimi navodili za ukrepanje preko EKG ali samolepilnih elektrod
za monitoring defibrilacijo in pacing,
- detektor funkcija za prekinitev analize EKG ritma v primeru zunanje srčne masaže,
tresenje pacienta in zunanjih motenj, ki bi lahko vodile do napačne analize,
- EKG monitoring, hkratno spremljanje treh EKG krivulj na ekranu,
- barvni in črnobeli LCD ekran, ki je viden na direktni sončni svetlobi,
- zunanji pace maker z jakostjo do 200mA,
- alfanumerično ter grafično prikazovanje vrednosti vseh obstoječih vitalnih znakov
ter nadzor nad vitalnimi znaki (SpO₂, CO₂, NIBP, temp.) in ST spojnico v primeru
grozečega infarkta,
- 12 kanalni EKGz interpretacijo glede na starost in spol pacienta,
- kabel za štiri standardne in šest prekordiranih odvodov,
- pediatrični modul, otroške samolepilne elektrode za defibrilacijo (na 6 defibrilatorjih)
- termični tiskalnik, 100 mm
- kompaktna in nedeljiva naprava, žična komunikacija med moduli naprave,
- možnost uporabe defibrilacijskih ročk ali nalepk za defibrilacijo,
- vgrajen bluetooth
- pulzna oksimetrija s svetlobnim spektrom 8 valovnih dolžin,
- neinvazivni tlak z manšeto za otroke in odrasle,
- kapnometrija Sidestream
- trending
- možnost prenosa podatkov v PC in softvera za analizo globine srčne masaže,
za arhiviranje,
- kapaciteta spomina najmanj 300 min kontinuiranega EKG monitoringa
in vsaj 350 posameznih dogodkov,
- delovanje na baterije (dve neodvisni Li-Ionski bateriji),
- možnost menjave baterije brez ugašanja aparata,
- indikator napolnjenosti baterije,
- polnilec za baterije,
- možnost uporabe naprave v AED načinu
- odporen za padce z višine vsaj 45 cm (drop test) na vse površina naprave in odporen
na padce (drop test)z višine 76 cm na 6 površin naprave,
- priloženi vsi potrebni kabli
- nosilna torba
DODATNA OPREMA:
- nosilec za obešanje / postavitev defibrilatorja na steno - 4x
Skladnost s standardi:
- SIST EN1789, SIST IEC 60068-2-27, 810E
stopnja zaščite IP44, Aircraft cat. 4, Helicopter cat. 6,
10.8 | 21.12.1.1 | defibrilator | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 100.037,
Opis / zahteve:
- opis enako kot 21.12.1
Dodatnafunkcija:
- meritev karboksihemoglobin
Dodatna oprema:
- nosilec za postavitev / obešanje na stativ
10.9 | 21.12.2 | defibrilator | 4 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.008, 1x 100.019 (skupaj z 100.026),
1x 600.052, 600.054
Klasični in polavtomatski defibrilator, bifazna reducirana sinusoida do 360J s samodejno
nastavitvijo treh parametrov:
- toka (amperov),
- napetosti (voltov)
- časa (sekund),
glede na upornost prsnega koša vsakega pacienta posebej,
- 3/5 kanalni EKG
- termični tiskalnik, vsaj 50mm
- integrirana baterija s polnjenjem na 220V
- aktivni barvni Matrix LCD ekran ( npr.115mm x 86mm)
- statusna navodila na ekranu
- stalni nadzor nad pacientovim srčnim ritmom, z alarmom ob življenjsko nevarnih
motnjah ritma,
- svetovalni modul z detektorjem motenj
- funkcija za vnos dogodkov v izpis
- konstantna EKG krivulja med defibrilacijo
- avtomatsko samotestiranje aparata pri vklopu
- post festum izpis intervencije
- arhiv
- možnost programske opreme za izdelavo statistik in arhiviranje na PC
- mehanska zaščita gumbov, ki niso v funkciji pri avtomatskem načinu delovanja.
- ob odstranitvi mehanske zaščite se izvede dostop v klasičen način delovanja in
omogoči dostop do vseh gumbov,
- jakost zunanjega neinvazivnega pace makerja do 200mA
- detektor vgrajenega pace makerja
- možnost nastavitev časov TPO po novih smernicah ERC
- kompatibilnost defibrilacijskih elektrod z NMP po Sloveniji
- zmogljiva baterija z indikatorjem polnosti
- priloženi vsi potrebni kabli
Skladnost s standardi:
- SIST EN1789, SIST IEC 60068-2-27, 810E
stopnja zaščite IP44, Aircraft cat. 4, Helicopter cat. 6,
10.10 | 23.1.5.1 | sistem za težko intubacijo stacionarni | 1 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.037
Opis:
Stacionarni sistem za težko intubacijo:
komplet LCD monitor z videoprocesorjem z led izvorom svetlobe ter
videolaringoskopskimi žlicami na prevoznem stojalu
LCD MONITOR:
- LCD širokokotni monitor (160°) velikosti 7"
- resolucija vsaj 1280 x 800 točk
- integriran izvor svetlobe LED tehnologije
- 2x Video vhod za priključitev video endoskopov
- interni spomin za potrebe dokumentiranja 4GB
- prenos podatkov preko USB izhoda
- HDMI video izhod za priključitev večjega monitorja
- integrirana Li-Ion baterija za avtonomijo do 120 min
VIDEOLARINGOSKOPSKE ŽLICE:
- integrirana CMOS video tehnologija
- žlice namenjene za ponovno uporabo (reusable)
- odpornost žlic za sterilizacijo do 93°C
- integriran gumb za izvajanje dokumentiranja
- velikost priloženih žlic: MAC 2, 3, 4, D-blade (žlica za difficult airway)
Miller 1, D-blade PED (žlica za difficult airway-pediatric)
- Magilova prijemalka za odrasle in otroke
- priložen povezovalni kabel za monitor
- priložen vmesnik za uporabo žlic za 1x uporabo (pacienti z visoko verjetnostjo okužbe)
z osnovnim kompletom žlic MAC 3, 4, D-blade
PREVOZNO STOJALO:
- pripadajoče prevozno stojalo za namestitev monitorja in ostalega pribora za težko
intubacijo
SKLADNOST S STANDARDI:
Vsa oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene 93/42
10.11 | 23.1.5.2 | sistem za težko intubacijo prenosni | 3 |  |  | 0
Prostori: 3x SNMP
Opis:
Prenosni sistem za težko intubacijo:
komplet prenosni LCD monitor s polnilno postajo in z videolaringoskopskimi žlicami
LCD MONITOR:
- prenosni monitor velikosti vsaj 3,5" z vsem priborom
- omogoča naj tudi dokumentiranje med izvajanjem intubacije
- avtonomija baterije vsaj 1 h
- komplet za polnjenje baterije
VIDEOLARINGOSKOPSKE ŽLICE:
- videolaringoskopske žlice kompatibilne z LCD monitorjem
- integrirana CMOS video tehnologija
- VL žlice namenjene za ponovno uporabo (reusable)
- odpornost žlic za sterizacijo do 93°C
- integriran gumb za izvajanje dokumentiranja
- velikost priloženih žlic: MAC 2, 3, 4, D-blade (žlica za difficult airway),
Miller 1, D-blade PED (žlica za difficult airway-pediatric)
TORBA:
- pripadajoča torba za transport in hranjenje celotnega pribora
SKLADNOST S STANDARDI:
- vsa oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene 93/42
- zaščita pred vodo IPX8 za monitor in ostalo opremo (za zunanjo uporabo)
- certifikat za letenje s helikopterjem (RTCA/DO-160F, MIL-STD)
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | DDV 9,5% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 11.Ventilatorji
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
11.0 |  | VENTILATORJI - RESPIRATORJI
Skladnost s standardi:
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
11.0 |  | VENTILATORJI - RESPIRATORJI
11.1 | 21.2.1.1 | ventilator - respirator, stacionarni | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 100.037
Opis / minimalne karakteristike:
Ventilator za dolgotrajno mehansko predihavanje odraslih bolnikov.
| 1 | NAČINI / TIPI / OBLIKE DIHANJA
IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi (VC),
- tlačno kontrolirani vdihi (PC),
- dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent)
SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi (VC),
- tlačno kontrolirani vdihi (PC),
- dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent)
SPONTANI s CPAP podporo in vsaj:
- tlačno podporo (CPAP+PS)
- nastavljivim bazičnim pretokom (t.i. base flow/flow-by/bias flow)
- avtomatsko kompenzacijo upora umetne dihalne poti (tubus/kanila)
(npr. ATC/TC/ARC/AAC ali ekvivalent)
Ventilacija na dveh tlačnih nivojih z vsaj:
- dodatno tlačno podporo spontanim vdihom (npr. BIPAP Bi-Level, DuoPAP, Bivent
ali ekvivalent + PS)
- omogočanjem ekstremno inverznih I:E odnosov za uporabo t.i. APRV ventilacije
NIV - neinvazivna ventilacija z vsaj:
- avtomatsko in ročno kompenzacijo puščanja
- spontani vdihi s tlačno podporo PS morajo imeti kombiniran nastavljiv kriterij terminacije
vdiha: nastavljivo pretočno cikliranje in časovno limito.
APNEA ventilacija z vsaj:
- VC in/ali PC kontroliranimi vdihi
- nastavljivim intervalom apneje
| 2 | NASTAVITVE
Vnos idealne / prediktivne telesne teže
Standardni parametri ventilacije morajo omogočati razpone za ventilacijo odraslih in otrok
od vsaj 5 kg naprej. To velja za vse standardne parametre, kot so npr. VT (dihalni
volumen), f (frekvenca dihanja), Ti (Inspiratorni čas) ali I:E odnos
Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj:
- Inverzno razmerje I:E oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji z inverznim razmerjem
vsaj do 20:1
- PEEP oz. PEEPL vsaj do 30 cmH2O/mbar
- insp.tlaki PI oz. PEEPH vsaj do 60 cmH2O/mbar
- nastavitev globokega vdiha (Sigh)
Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo omogočati vsaj:
- Različne oblike pretoka pri VC vdihih, vsaj kvadratno in avtomatsko
- Nastavljiv ekspiratorni prožilnik pri podpori spontanim vdihom (PS) in pri tlačno
kontroliranih vdihih (PC)– pretočno cikliranje v izdih (t.i. ekspiratorna občutljivost;
Flow Cycle)
Nastavljiva O2% koncentracija med 21% in 100%
Integriran pnevmatski nebulizer - razprševalec, ki mora biti sinhroniziran z vdihom, prav
tako mora ventilator prilagoditi dihalni volumen in FiO2 koncentracijo za preprečitev
vplivov dodatnega pretoka. Dobavljen mora biti s kablom za Aerogen posodico za
dajanje inhalacijskih zdravil.
Ventilator naj ima možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby)
Ventilator naj ima tipko za izvajanje sukcije, ki začasno poviša FiO2 koncentracijo,
onemogoči alarme in prekine ventilacijo
| 3 | MONITORING
Grafična in numerična predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih
vrednosti, vključno s krivuljami pretoka, tlaka, volumna, zank tlak-volumen in pretok -
volumen, z možnostjo skaliranja in zamrzovanja prikaza krivulj in zank. Ekran naj
prikazuje vsaj 2 krivulje ali 2 zanki hkrati.
- grafična predstavitev krivulj in zank naj ima poleg možnosti zamrznitve prikaza tudi
grafični kurzor za pomikanje in indikacijo vrednosti parametrov v izbranem trenutku.
- grafična in numerična predstavitev trendov – zgodovinskih podatkov za daljše obdobje,
vsaj 24 ur. Trendi naj vključujejo čim večje število parametrov, vsaj 8 parametrov z
vrednostmi prikazanih hkrati.
- standardni parametri monitoringa (O₂%, frekvenca dihanja, I:E razmerje)
- monitorirani tlaki (vsaj Ppeak, Pplato, Pmean, PEEP)
- minutni volumen MV – ekspiratorni skupni (MVe tot), ekspiratorni spontani (MVe spont),
vključno z indeksiranimi vrednostmi na kg telesne teže
- dihalni volumen VT – ekspiratorni (VTe), inspiratorni /dobavljeni (VTi), spontani (VTe
spont), vključno z indeksiranimi vrednostmi na kg telesne teže
- klasična kapnografija
| 4 | RESPIRATORNA MEHANIKA IN PARAMETRI ODVAJANJA
- meritve podajnosti pljuč in prsnega koša, vsaj: Cstat in Cdyn, Ccw, Cl – statična in
dinamična podajnost, podajnost prsnega koša in podajnost pljuč, Ppl –tlak platoja pljuč,
intrinzični PEEP/Avto-PEEP, PIF/PIFR in PEF/PEFR - maksimalni inspiratorni in ekspiratorni
pretok, izračun anatomskega in fiziološkega mrtvega prostora in njuno razmerje glede
na dihalni volumen
- meritve in izračuni parametrov in prediktorjev odvajanja, vsaj: indeks hitrega plitkega
dihanja (RSBI ali f/VT), negativna inspiratorna moč (NIF) oz. maksimalni inspiratorni
podtlak (MIP), okluzijski tlak (P0.1/P100), maksimalni pretok ob spontanem vdihu
(PIF/PSF/PIFR ali ekvivalent), delo dihanja WOB
| 5 | ALARMI
Zapis o predhodnih alarmih
Alarmi apneje, diskonekcije dihalnega sistema in blokade pretoka v dihalnem sistemu
Tehnični alarmi: nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek tlak
ali izpad medicinskih plinov – zraka in kisika ter alarm za nizek/visok FiO2
Nastavljive alarmen limite za vsaj:
- nizek in visok tlak v dih. poteh Paw
- nizek in visok ekspiratorni minutni volumen Mve
- nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen VTe
- nizek in visok nivo CO2 ob koncu izdiha EtCO2
- visoko frekvenco dihanja f
| 6 | MEDICINSKI PLINI IN NAPAJANJE
- priključka za zrak in kisik iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema
z ustreznimi DIN konektorji
- napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene baterije z obratovalnostjo 1 ure
| 7 | MONITOR IN KOMUNIKACIJA
«Touch screen» večbarvni ekran na dotik:
- s čim večjo dimenzijo ekrana, minimalno 12" diagonalo
- z istočasnim prikazom nastavljenih in merjenih vrednosti
- z možnostjo zaklepa ekrana pred neželenimi spremembami parametrov
Možnost povezave s tiskalnikom, računalnikom, kliničnim informacijskim sistemom ali
bolnišničnim informacijskim sistemom preko vsaj treh priključkov (RS232, USB, MIB,
printer, ...)
Ventilator naj ima video izhod VGA
Ventilator naj ima analogne vhode in izhode (vsaj 2 vhoda in vsaj 3 izhode)
| 8 | PRIBOR IN POMOŽNA OPREMA
Mobilni podstavek – voziček, z zavorami na prednjem delu ter roko – nosilcem za dihalno
cevje, ki ga je možno montirati na katerikoli strani ventilatorja. Mobilni voziček naj ima tudi
nosilec za 2 jeklenki za uporabo v znotraj-bolnišničnem prevozu.
Aktivno vlaženje z avtomatsko dvojno kontrolo gretja - vlaženja in možnostjo uporabe
enojno ali dvojno ogrevanih dihalnih cevi za preprečevanje kondenza v cevju. Vlažilec
naj ima že ima ident v UKC Lj
Če je za predihovanje bolnika potreben dodaten in za ventilator specifičen potrošni
material (npr. senzor za spremljanje pretoka), ga je potrebno priložiti vsakemu
ventilatorju posebej (senzor za spremljanje pretoka: vsaj za 20 bolnikov)
Ponudnik mora zagotoviti neprekinjeno 24-urno servisiranje, redno vzdrževanje in
nadzor. V primeru okvare mora zagotoviti brezplačno nadomestitev z enakovrednim
dihalnim aparatom
| 9 | OSTALE MOŽNOSTI
Navodila za uporabo v slovenskem jeziku ter zagotovljeno šolanje na aparatu.
Ponudnik mora zagotoviri 24-urno neprekinjeno servisiranje, redno
vzdrževanje in nadzor. V primeru okvare, ki je ne bi bilo možno nemudoma odpraviti
mora ponudnik zagotoviti takojšnjo brezplačno nadomestitev z nadomestnim
enakovrednim aparatom.
11.2 | 21.2.1.2 | ventilator - respirator, prenosni | 6 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.026, 1x IPP, 4x SNMP
Opis:
| 1. | Prenosni respirator, ki omogoča:
- osnovno ventilacijo,
- ventilacijo pri urgentnih stanjih,
- transportno ventilacijo,
- omogoča naj način časovnega, volumsko konstantnega in tlačno kontroliranega
krmilljenja,
- oskrba s plini iz centralne napeljave preko Walter sklopke in/ali iz jeklenk,
- prikaz podatkov o ventilaciji in alarmih na vgrajenem visokoločljivem-širokim
barvnim LCD TFT zaslonom z visokim kontrastom in možnostjo aktivacije nočnega
načina;
- akustični in vizualni prikaz alarmov z velikim indikatorjem na ohišju in zaslonu,
- manualna nastavitev alarmnih vrednosti posameznih alarmov z možnostjo
samodejne nastavitve (skladno s SIST EN 60601-1-8),
- integrirani hitri način za ventilacijo pri urgentnih stanjih, kjer so nastavitve
pred-nastavljene za ventilacijo otrok in odraslih dostopne s pritiskom na »hitre
gumbe«. Glede na stanje bolnika možnost korekcije vrednosti
- upravljanje aparata preko »hitrih tipk« in »jog-dial-a«, vsi priključki dosegljivi s
čelne strani; neposreden dostop do vseh pomembnih ventilacijskih parametrov.
- hkratni prikaz treh krivulj in raznih parametrov ob robu zaslona ter z velikim
opozorilom za alarme imamo neprestani dostop do vseh informa
- omogoča naj uporabo različnih virov plina (medicinski kisik, koncentrator kisika,
zrak.....)
| 2. | NASTAVITEV VENTILACIJSKIH PARAMETROV:
1. urgentni način: skladnost z ERC; starostne skupine odrasli, otroci in dojenci,
prekonfigurirani način ventilacije IPPV ali BiLevel
2. samodejna nastavitev ventilacijskih parametrov po ERC; z vnosom
telesne višine in spola bolnika
3. ročna nastavitev vseh ventilacijskih parametrov
- oblike volumensko kontrolirane ventilacije: IPPV, S-IPPV, SIMV+ASB, PRVC+ASB
- oblike tlačno kontrolirane ventilacije: PCV, aPCV, BiLevel+ASB
- asistirana ventilacija: CPAP+ASB
- NIV na voljo v vseh tlačno kontroliranih oblikah ventilacije in CPAP + ASB
- omogoča naj spremljanje pretoka in volumna,
- kapnografija in kapnometrija etCO₂ (side-stream)
- krivulja tlaka v dihalnih poteh
- regulator pretoka kisika, ki za hitro in natančno nastavljanje količine kisika v vdihani
mešanici od 40 – 100%,
- dovajanje volumsko kontroliranih vdihov s hkratnim reguliranjem ciljnega tlaka (Pmax)
- pre-oksigenacija – inhalacija z možnostjo 5, 10, 15, 20 in 25l /min
- občutljivost pretočnega sprožilca (trigger) od 1-15l/min
- frekvenca delovanja od 0 – 60 vdihov/min
- enkratni dihalni volumen Vt od 50 – 2000 ml/min +/- 15%
- minutni volumen od 0,1 do 120l/min
- razmerje vdih:izdih od 1:4 do 4:1
- PEEP/CPAP 0 – 30 mbar +/-10%
- maksimalni tlak v dihalnih poteh (Pmax) 3 – 60 mbar
- vzporedni prikaz krivulje tlaka in pretoka iz katerih je možno razbrati vrednost
največjega in srednjega tlaka ter pretoka; prikaz PEEP (CPAP), čas vdiha v vrstici
z informacijami, Vt –enkratni dihalni volumen v ekspiriju....
| 3. | ALARMI
- alarmi: prenizek napajalni tlak, previsok tlak v dihalnih poteh (stenosis),
prenizek tlak v dihalnih poteh (disconection), puščanje sistema (leakage),
zastoj dihanja (apnoe), visoka frekvenca dihanja
| 4. | APARAT
- možnost napajanja iz akumulatorja / baterije in izmeničnega toka,
baterija zamenjljiva in naj omogoča vsaj 7 ur delovanja, čas polnjenja naj bo čim krajši,
največ 4 ure,
- možnost uporabe vseh standardnih dihalnih sistemov in pripomočkov,
vodotesen (IPX4) in odporen na vsa standardna čistila, ki se uporabjajo v zdravstvu za
čiščenje in dezinfekcijo površin,
- dimenzija: naj ne presega 35x16x15 cm
- teža: največ 4,5 kg
- temperaturno delovno območje od -30°C do +70°C za možnost uporabe v notranjem
in zunanjem okolju
Skladnost s standardi: SIST ISO 10651-3, SIST EN 794-3, SIST EN 1789,
RTCA-DO 160 D, SIST EN 60601-1; s CE certifikatom
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 9,5% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 12. Črpalke - inf. sistemi
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
12.0 |  | ČRPALKE - INFUZIJSKI SISTEM
Skladnost s standardi:
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | Standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
12.0 |  | ČRPALKE - INFUZIJSKI SISTEM
Splošni pogoji:
- napajanje električno in z akumulatorskimi baterijami, ki delujejo najmanj 4 ure pri pretoku
100 ml/h
- prikazovalnik stanja baterije
- alarmi vizualni in zvočni: prekinitev infuzije - okluzija, za zrak v sistemu;
pred alarm izpraznitve baterij, alarm pred iztekom nastavljene infuzije, alarm ob
prekoračenem času črpalke v stanju pripravljenosti,
- licenca za centralni nadzor alarmov ali univerzalna licenca za najmanj obdobje 5 let
- dovoljena uporaba sistemov za zdravila občutljva na svetlobo,
- že potrjeno bazo učinkovin se brezplačno prenese v nov perfuzor,
- kompatibilnost črpalk in ponujenega sistema,
- dovoljeno čiščenje z razkužili, navesti katera,
- priložena originalna dokumentacija s kataloškimi številkami,
- navodila za rokovanje v slovenskem jeziku in hitra plastificirana navodila za
oddelek,
- jezik črpalk je slovenščina, če je drug jezik, pa možnost brezplačne nadgradnje
v slovenščino,
- zaščita pred nihanjem električne napetosti
- odpornost za defibrilacijo
Skladnost s standardi: SIST EN 60601-1, SIST IEC 60601-2-24,
SIST IEC 60529 (vodotesnost za kapljice - IP22)
4.5.2 | 21.13.1.1 | infuzijska delovna postaja (črpalke + organizator) | 18 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.026.1,
3x 100,027, 4x 100.026, 4x 100.037
5x 100.034
1x 300.014
Opis:
Infuzijsko delovno postajo sestavljajo:
- organizator črpalk 1x
- perfuzor 2x
- infuzijska črpalka 2x
- čitalnik črtnih kod 1x
| 1. | ORGANIZATOR ČRPALK S CENTRALNIM INFORMACIJSKIM VMESNIKOM
IN WLAN KARTICO :
- možnost vstavitve vsaj 4-ih črpalk (perfuzorjev ali infuzomatov – možne različne
kombinacije),
- možnost združitve več organizatorjev v eno enoto brez uporabe posebnega orodja
- pritrditev črpalk v sistem z enostavnim »klik« sistemom
- ob odstranitvi katerekoli črpalke iz sistema prenos podatkov ostane nemoten,
- delovanje na akumulatorsko baterijo do 10 ur, ob uporabi centralnega
informacijskega vmesnika najmanj 2 uri,
- možnost pritrditve infuzijske delovne postaje na infuzijsko stojalo, tirnico ali stranico
bolniške postelje
- centralni informacijski vmesnik, ki omogoča prenos podatkov preko naslednjih
vmesnikov: Ethernet, RS232, USB ključ, USB kabel, PS/2
- omogočen brezžični prenos podatkov
- možnost priključitve "programerja črpalk"
- zvočni in vizualni alarmi,
- napajanje 220 V preko enega električnega kabla,
- stopnja električne zaščite po standardih IEC
- odpornost proti defibrilaciji
- 5 letna licenca
- skladen z direktivo 2004/108/EC - EMC
RAČUNALNIŠKI PROGRAM
- omogoča naj pregled nad vsemi črpalkami na oddelku (do vsaj 50 infuzijskih postaj
s 24 črpalkami),
- možen izris dejanskega tlorisa oddelka – za bolj nazoren prikaz, tako ima uporabnik
že ob prvem pogledu natančno orientacijo, v kateri sobi, pri kateri postelji se nekaj
dogaja
- prikaz naj bo možen skupaj na monitorju centralne monitorske postaje (monitorji
življenskih funkcij) - overview
- program naj omogoča:
- jasen prikaz statusa vsake črpalke na oddelku
- jasen prikaz alarma – ikona določene postelje se obarva z opozorilno barvo,
na dnu ekrana se izpiše št. postelje pri kateri je alarm, tip infuzijske črpalke,
ime zdravila in razlog alarma
- prikaz preostalega časa infuzije za vsako infuzijsko črpalko na oddelku posebaj
po časovnem redosledu – posledično boljša organizacija dela
- ob kliku na ikono posamezne postelje prikaz podatkov o bolniku (ime, priimek,
rojstni datum, spol, teža, višina,…)
- in vseh infuzijskih črpalk iz te infuzijske postaje z vsemi detajli terapije (tip infuzijske
črpalke, ime zdravila, pretok, doza, čas trajanja infuzije, preostali čas trajanja infuzije
infundirani volumen, preostali volumen)
- omogočen naj bo centralni dostop in vnos do baze zdravil v času delovanja infuzijskih
črpalk in perfuzorjev,
- omogočen naj bo servisni pregled nad črpalkami (kdaj je bil opravljen zadnji servis,
kdaj je predviden naslednji servis,..),
- omogoča naj pripravo analiz (npr.: koliko nekega zdravila je steklo preko črpalk
v določenem časovnem obdobju, koliko časa so črpalke dejansko delovale v nekem
časovnem obdobju…)
- potrebni pripomočki za uporabo programa za centralni nadzor alarmov:
- organizator črpalk s centralnim informacijskim vmesnikom / posteljo
- eternet ali WLAN povezavo
- IP naslov za vsak centralni informacijski vmesnik
- računalniški program MS Windows
| 2. | INFUZIJSKA ČRPALKA
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 5 %, kontinuiran pretok,
- vnos parametrov s pomočjo tipk,
- pretok v razponu od 0,01 - 1200ml/h (0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml;
od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml in 1000-1200 ml/h v koraku po 1 ml).
- hitrost bolusa nastavljiva med 1-1200 ml/h,
- nastavitev VTBI (op. VTBI - volume to be infused - količina določena za infuzijo)
- funkcija KVO (op. KVO - keep vein open - ohranja odprtost / prehodnost žile)
- možnost nastavitve okluzijskega pritiska – 9 stopenj (prikaz tudi v mmHg),
- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije,
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije
učinkovine (Dose Rate Calculation),
- možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg),
miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U),
kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol),
mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m²).
- možnost spremembe pretoka brez zaustavitve infuzije,
- detektor za zrak,
- kapljični senzor,
- ob vklopu črpalka samodejno zahteva vnos VTBI-ja (v primeru neprisotnosti kapličnega
senzorja)
- varnostna objemka, ki preprečuje prosti pretok, ko so vrata črpalke odprta ali ko je
črpalka ugasnjena,
- osvetljen prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka, količino iztočene infuzije,
delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, indikator delovanja črpalke,
sporočilo o vzroku alarma,
- možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja teh podatkov
med trajanjem infuzije
- črpalka shrani zadnje nastavljene funkcije (»Stand by«)
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (vsaj 500 zdravil)
- možnost naknadne nastavitve knjižnice zdravil ob že aktivni infuziji
- možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve
količine bolusa in časa trajanja bolusa, in povrnitev v prvotno stanje
- delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 8 ur pri pretoku 100 ml/h,
- alarmi so zvočni in vizualni,
- možnost nastavitve prioritete alarma – 3 stopnje (različni akustični signali za različno
pomembna zdravila)
- samodejni varnostni izklop infuzijske črpalke v primeru da ta zazna napako
pri doziranju zdravila,
- prime funkcija (avtomatsko prebrizganje linije) – pred začetkom infuzije in ob alarmu
za zrak v sistemu,
- možnost pritrditve črpalke na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk,
- možnost uporabe z organizatorjem črpalk in centralnim informacijskim vmesnikom,
- možnost uporabe kot črpalko za točenje transfuzije,
- možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp
and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin),
Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z
modulom za uravnavanje glukoze v krvi).
- teža črpalke ne več kot 1,5 kg
| 3. | PERFUZOR
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 2 %, kontinuiran pretok
- vnos parametrov s pomočjo tipk
- kontinuiran pretok v razponu 0,01 do 999,9 ml/h (0,01-99,99 ml/h v koraku po
0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml)
- hitrost bolusa nastavljiva ( kot npr. med 0,01-1800 ml/h),
- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije,
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije
učinkovine (Dose Rate Calculation),
- možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg),
miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U),
kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol),
mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m²)
- nastavitev VTBI (op. VTBI - volume to be infused - količina določena za infuzijo)
- funkcija KVO (op. KVO - keep vein open - ohranja odprtost / prehodnost žile)
- možnost nastavitve okluzijskega pritiska – 9 stopenj (prikaz tudi v mmHg)
- perfusor shrani zadnje nastavljene funkcije (»Stand by«)
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (vsaj 500 zdravil),
- možnost naknadne nastavitve knjižnice zdravil, ob že aktivni infuziji,
- osvetljen prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka, celotni volumen infundirane
tekočine, tlak, s katerim aparat infundira tekočino, delovanje na omrežno napetost
ali na baterijo, indikator delovanja perfuzorja, sporočilo o alarmu,
- možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja teh podatkov
med trajanjem infuzije,
- uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje
- uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve
količine bolusa in časa trajanja bolusa, in povrnitev v prvotno stanje,
- uporaba brizgalk od 2-60 ml (različnih proizvajalcev),
- perfusor samodejno prepozna brizgalko,
- črpalka ima vgrajen sistem proti prostemu pretoku zdravila,
- samodejni varnostni izklop perfuzorja v primeru da ta zazna napako pri doziranju
zdravila,
- delovanje na akumulatorsko baterijo 14 ur pri pretoku 20 ml/h
- alarmi zvočni in vizualni
- možnost nastavitve prioritete alarma – 3 stopnje (različni akustični signali za različno
pomembna zdravila)
- prime funkcija (avtomatsko prebrizganje linije) – pred začetkom infuzije in ob alarmu
za zrak v sistemu,
- možnost pritrditve perfuzorja na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk,
- možnost uporabe organizatorjem črpalk in centralnim informacijskim vmesnikom,
- možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI,
Ramp and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin),
Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom
za uravnavanje glukoze v krvi)
- teža perfuzorja ne več kot 1,5 kg
| 4. | ČITALNIK ČRTNE KODE Z DRŽALOM
- priključitev na USB vhod na centralnem informacijskem vmesniku
- za branje linearne ali 2D črtne kode
- branje različnih tipov črtnih kod:
- črtne kode za identifikacijo IV zdravil
- standardni pretok in volumen
- izračun doze
- izračun doze na podlagi bolnikove teže
- črtne kode za identifikacijo bolnika
- črtne kode za identifikacijo medicinskega osebja
- držalo se lahko pritrdi na vertikalne ali horizontalne nosilce
- odporen na padce na trda tla z višine vsaj 1, 5 m.
Skladnost z direktivo 2004/108/ES - EMC
4.5.3 | 21.13.6 | infuzijska črpalka | 10 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.002, 100.003, 100.008, 100.108, 100.009, 100.010
3x 300.014
Opis:
Avtomat za dozirano infuzijo / črpalka :
- vnos parametrov s pomočjo tipk
- pretok v razponu od 0,01 - 1200ml/h (0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml
od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml in 1000-1200 ml/h v koraku po 1 ml)
- hitrost bolusa nastavljiva med 1-1200 ml/h
- nastavitev VTBI (op. VTBI - volume to be infused - količina določena za infuzijo)
- funkcija KVO (KVO - keep vein open - ohranja odprtost / prehodnost žile)
- možnost nastavitve okluzijskega pritiska – 9 stopenj (prikaz tudi v mmHg)
- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije
učinkovine (Dose Rate Calculation)
- možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg)
miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U),
kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol),
mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m²)
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 5 %, kontinuiran pretok
- možnost spremembe pretoka brez zaustavitve infuzije
- detektor za zrak
- kapljični senzor
- ob vklopu črpalka samodejno zahteva vnos VTBI-ja (v primeru neprisotnosti
kapljičnega senzorja)
- varnostna objemka, ki preprečuje prosti pretok, ko so vrata črpalke odprta ali, ko je
črpalka ugasnjena
- osvetljen prikazovalnik za prikaz trenutne hitrosti pretoka, količine iztočene infuzije,
delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, indikator delovanja črpalke, sporočilo
o vzroku alarma
- možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja teh podatkov
med trajanjem infuzije
- črpalka shrani zadnje nastavljene funkcije (»Stand by«)
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (vsaj 500 zdravil).
- možnost naknadne nastavitve knjižnice zdravil ob že aktivni infuziji
- možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo
prednastavitve količine bolusa in časa trajanja bolusa, in povrnitev v prvotno stanje
- delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 8 ur pri pretoku 100 ml/h
- alarmi zvočni in vizualni
- možnost nastavitve prioritete alarma – 3 stopnje (različni akustični signali za različno
pomembna zdravila)
- samodejni varnostni izklop infuzijske črpalke v primeru da ta zazna napako pri
doziranju zdravila
- prime funkcija (avtomatsko prebrizganje linije) – pred začetkom infuzije in ob alarmu
za zrak v sistemu
- možnost pritrditve črpalke na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk
- možnost uporabe z organizatorjem črpalk in centralnim informacijskim vmesnikom
- možnost uporabe kot črpalko za točenje enteralne prehrane
- možnost uporabe kot črpalko za točenje transfuzije
- možnost uporabe kot črpalko za točenje citostatične terapije
- možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp and
Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin), Multi Dose
Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom za
uravnavanje glukoze v krvi)
- teža črpalke ne več kot 1,5 kg
4.5.4 | 21.13.7 | perfuzor | 10 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.001, 100.002, 100.003, 100.008, 100.108, 100.009, 100.010
3x 300.014
Opis:
Avtomat za precizno doziranje infuzije /perfuzor:
- vnos parametrov s pomočjo tipk
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem ± 2 %, kontinuiran pretok
- kontinuiran pretok v razponu 0,01 do 999,9 ml/h (0,01-99,99 ml/h v koraku po
0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml)
- hitrost bolusa nastavljiva med 0,01-1800 ml/h
- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije
učinkovine (Dose Rate Calculation)
- možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg),
miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U),
kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol),
mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2).
- nastavitev VTBI (op. VTBI - volume to be infused - količina določena za infuzijo)
- funkcija KVO (op. KVO - keep vein open - ohranja odprtost / prehodnost žile)
- možnost nastavitve okluzijskega pritiska – 9 stopenj (prikaz tudi v mmHg)
- perfusor shrani zadnje nastavljene funkcije (»Stand by«)
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (vsaj 500 zdravil)
- možnost naknadne nastavitve knjižnice zdravil, ob že aktivni infuziji
- osvetljen prikazovalnik za prikaz trenutne hitrost pretoka, celotnega volumen
infundirane tekočine, tlak, s katerim aparat infundira tekočino, delovanje na omrežno
napetost ali na baterijo, indikator delovanja perfuzorja, sporočilo o alarmu
- možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja teh podatkov
med trajanjem infuzije
- uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje
- uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve
količine bolusa in časa trajanja bolusa, in povrnitev v prvotno stanje
- uporaba brizgalk od 2-60 ml (različnih proizvajalcev)
- perfusor samodejno prepozna brizgalko
- črpalka naj ima vgrajen sistem proti prostemu pretoku zdravila
- samodejni varnostni izklop perfuzorja v primeru da ta zazna napako pri doziranju
zdravila
- delovanje na akumulatorsko baterijo 14 ur pri pretoku 20 ml/h
- alarmi zvočni in vizualni
- možnost nastavitve prioritete alarma – 3 stopnje (različni akustični signali za različno
pomembna zdravila)
- prime funkcija (avtomatsko prebrizganje linije) – pred začetkom infuzije in ob alarmu
za zrak v sistemu
- možnost pritrditve perfuzorja na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk,
- možnost uporabe s programerjem črpalk, organizatorjem črpalk in centralnim
informacijskim vmesnikom,
- možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp
and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin),
Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj
z modulom za uravnavanje Glukoze v krvi),
- teža ne več kot 1,5 kg
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 13. Pulzni oksimetri
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
13.0 |  | PULZNI OKSIMETRI
Skladnost s standardi:
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
13.0 |  | PULZNI OKSIMETRI
13.1 | 21.15.18 | pulzni oksimeter | 7
Prostori: 1x 100.019.1, 1x 100.026, 2x 100.019, 3x ambulante IPP,
Opis:
Pulzni oksimeter
- prenosni oksimeter z meritvijo SpO₂ in pulza
- merjenje SpO₂ od 0 -100% z natančnostjo med transportom ±3%,
- prikaz stopnje prekrvavitve za izbor najboljšega merilnega mesta,
- nastavljiv čas povprečenja rezultatov čim krajši (npr.od 2 do 16 sek),
- vsaj 3 stopnje nastavljivosti občutljivosti (za podhlajene, slabo prekrvavljene,…)
- vključen naprstni senzor za odrasle in zaščitno gumijasto stojalo,
- delovanje na zamenljive alkalne baterije (možen prikaz stopnje polnosti)
- velikost: za ročno rabo (npr. manjši kot 16x8x4 cm (v x š x g)
- možnost naknadne nadgraditve z meritvijo SpMet in SpHb
- alarm zvočni in vidni za previsoko in prenizko saturacijo in pulz
- na displeju prikaz poleg meritev šibek signal, prikaz jakosti signala, status alarma,
status utišanega alarma, polnost baterij
Skladnost s standardom SIST EN 60601-1-2 klasa B, SIST IEC 60601-1-1
13.2 | 21.15.18.1 | pulzni oksimeter z meritvijo SpCO | 3
Prostori: 1x 100.019, 1x IPP ambulante, 1x SNMP
Opis:
Pulzni oksimeter
- prenosni oksimeter z meritvijo SpO₂, pulza in karboksihemoglobina HbCO, SpCO
- merjenje SpO₂ od 0 -100% z natančnostjo med transportom ±3%,
- merjenje SpCO od 0-99% z natančnostjo ±3%,
- prikaz stopnje prekrvavitve za izbor najboljšega merilnega mesta,
- nastavljiv čas povprečenja rezultatov čim krajši (npr.od 2 do 16 sek),
- vsaj 3 stopnje nastavljivosti občutljivosti (za podhlajene, slabo prekrvavljene,…)
- vključen naprstni senzor za odrasle in zaščitno gumijasto stojalo,
- delovanje na zamenljive alkalne baterije (možen prikaz stopnje polnosti)
- velikost: za ročno rabo (npr. manjši kot 16x8x4 cm (v x š x g)
- možnost naknadne nadgradnje meritev SpMet in SpHb,
- alarm zvočni in vidni za previsoko in prenizko saturacijo in pulz ter previsok SpCO
- na displeju prikaz poleg meritev še šibek signal, status alarma, status utišanega alarma,
polnost baterij
Skladnost s standardom SIST EN 60601-1-2 klasa B, SIST IEC 60601-1-1
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 14.EKG aparati
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
14.0 |  | EKG APARATI
Skladnost s standardi:
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
14.0 |  | EKG APARATI
14.1 | 25.1.1 | EKG 12 kanalni z vakuunskimi elektrodami | 14 |  |  | 0
Prostori: 7x SNMP, 7x IPP
Opis / zahteve:
| 1. | EKG APARAT
- barvni LCD zaslon diagonale vsaj 38 cm resolucije vsaj 1024 x 768 pikslov
- upravljanje s pomočjo zaslona občutljivega na dotik t.i. touchscreen
Prikazi na zaslonu:
- merjeno frekvenco pulza do vsaj 290 udarcev na minuto,
ime in priimek pacienta, čas, označbe krivulj, hitrost, ojačenje, nastavitve filtrov in
stanje elektrod
- možnosti odvodov: 3, 6, 2x6, 3x4+1 ritmična ali 12
- simultano zajemati 12 kanalov sledečih kombinacij: Standard, Cabrera, Nehb in
prosto-programirljivih kombinacij s strani uporabnika
- detekcijo odklopljenih elektrod
- impedanco priklopljenih elektrod
IZPIS:
- imeti mora vgrajen (termični) tiskalnik, ki omogoča tiskanje pri hitrosti 25 mm/s
z vsaj 8 pik/mm po amplitudni osi in 40 pik/mm po časovni osi
- ročni (manualni) izpis na papirju 3, 6 ali 12 kanalov
- izpis na termo papir velikosti A4 (210x297 mm)
DELOVANJE:
- vprimeru izpada napetosti delovati na interno polimersko baterijo za polnjenje, katere
kapaciteta mora omogočati vsaj 90 EKG izpisov oz. 3 ure prikazovanja krivulj brez
izpisovanja in jo lahko zamenja uporabnik sam
- vgrajen program za analizo EKG-ja za odrasle / otroke
VGRAJENI FILTRI:
- filter omrežne napetosti, nastavljiv med 50 ali 60 Hz
- miogram »mišični« filter nastavljiv med 25 ali 35 Hz
- gladilni filter, ki zgladi krivuljo
- filter za stabilizacijo krivulje na osnovno os
QRS prožilni (trigger) izhod, ki temelji na TTL tehnologiji
RAČUNALNIŠKA PODPRTOST
- 4 ali več dodatnih USB izhodov za priklop npr. čitalca črtnih kod, laserski tiskalnik,
zunanjo USB tipkovnico ali spominski ključ
- ethernet (računalniški) priključek za priklop na mrežo (tudi priloženo možnost WiFi),
s katere se lahko nalaga seznam pacientov s »hišnega informacijskega sistema«,ki so
naročeni za pregled ali izvede poizvedba s pomočjo čitalca črtnih kod in bolnišničnega
sistema
- z vgrajeno t.i. delovno listo (spiska pacientov za obravnavo) preneseno s "hišnega
informacijskega sistema«
- interni spomin, ki omogoča hrambo vsaj 350 EKG posnetkov
- snemanje in shranitev signalov vseh EKG kanalov v t.i. full disclosure načinu za
vsaj pretekle 4 minute v snemanju ritma
APARAT:
- nazivna napajalna napetost od 100 do 240 V in frekvenco 50/60 Hz
- teža največ 3,5 kg z baterijo in papirjem
- dimenzijsko ne sme presegati 360x290x60 mm (d x š x v)
- z vzorčevalno frekvenco vsaj 4000 vzorcev/sek/kanal
- dinamični merilni obseg ± 10 mV
- DC merilni obseg +/- 300 mV
- zaznavanje spodbujevalca (pacemaker): > ± 2 mV / širino pulza > 0,1 ms
- ojačevalec EKG signala katerega frekvenčno območje je od 0,05 do vsaj 150 Hz
(po IEC/AHA smernicah)
- CMRR vsaj 100 dB ali več, saj lahko samo tako zagotavlja resničen signal
- možnost priklopa 14 žilnega pacientnega EKG kabla za snemanje 16 odvodov
(kabla ni potrebno prilagati)
- imeti mora uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku (sporočila uporabniku na zaslonu)
- možnost predogleda posnetka ter interpretacije na zaslonu preden se le-ta
natisne na papir
- implementacija v bolnišnični sistem brez dodatnih stroškov s strani dobavitelja EKG
aparata (BIRPIS21, HIPOKRAT…)
- omogočati mora vgradnjo internega modula za brezžično povezavo po potrebi
- omogočati mora priklop spirometra po potrebi
- priključek na ozemljitev
DODATNA OPREMA
- vrtljiv nosilec aparata za montažo na steno, prilagodljivim po višini
in material za takojšnji zagon - priložen:
- 10 žilni pacientni EKG kabel s krokodilčki za priklop na prilepne elektrode
- 1 zavitek prilepnih elektrod
- 1 zavitek papirja
- 1 steklenička kontaktnega EKG gela
NAVODILA
- navodila za uporabo v slovenščini in angleščini - priložena ob dobavi
- kratka slovenska navodila - priložena ob dobavi
| 2. | VAKUUMSKI SISTEM ELEKTROD
- nastavitev jakosti vakuuma z vsaj 4 stopnjami jakosti in sicer od 60 do
vsaj 250 mbar
- menjavo posamezne elektrode v primeru, da se posamezna pokvari
- glava vakuumskih elektrod, ki je nameščena na teleskopski roki z zatiči za
zaklepanje na položaja
- pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop
posameznih elektrod
- pomik (teleskopske roke) vsaj v radiusu 150° v navpični smeri in v radiusu 360°
v vodoravni smeri in se nastavlja od 84 cm do vsaj 130 cm,
- teleskopski roki morajo biti priloženi sledeči elementi:
- vakuumska črpalka z upravljalcem za nastavitev različnih nivojev vakuuma
- 4 dolge ekstermitetne elektrode z barvnimi in številčnimi oznakami
(dolžina vsaj 1,3 m)
- 6 krajših prekordialnih elektrod z barvnimi in številčnimi oznakami
(dolžina vsaj 1 m)
- napajalna napetost vakuumskega sistema je 230V pri 50 Hz.
- vakuumski sistem mora biti zaščitnega razreda I
- elektrode prevlečene s srebrovim kloridom za čim boljšo prevodnost.
- pomična in iztegljiva nosilna roka elektrod, ki se montira na steno
| 3. | POVEZLJIVOST z bolnišničnim sistemom
za izvajanje naročil iz bolnišničnega sistema in shranjevanje rezultatov le-tega
- »Delovna lista« - s pojmom »Delovna lista« je mišljeno, da se naročilo EKG posnetka
opravi / naroči v HIS (bolnišnični sistem), ki to naročilo posreduje na t.i. delovni spisek /
listo vgrajeno v zgoraj opisanem EKG aparatu; operater potem samo izbere pacienta
s spiska, izvede posnetek, ki se avtomatično »pripne« pacientu v HIS,
- pridobivanje pacientovih podatkov na EKG iz HIS (kot npr. PDQ) -
pridobivanje pacientovih podatkov se izvaja iz EKGja, v katerega se vnese/-jo
podat-ek/-ki (kot npr. matični indeks), EKG pa poišče demografske podatke v
bolnišničnem sistemu, da jih uporabniku ni potrebno vnašati; po izvedbi posnetka,
se le-ta avtomatično posreduje na bazo podatkov
| 4. | SKLADNOST S STANDARDI:
SIST EN 60601, razreda II, SIST EN 60601-1-2 in SIST EN 60601-2-51,
s certifikatom CE v skladu z direktivo 93/42/EEC
- zaščiten proti defibrilaciji pri 5000 VDC
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 15.Ročni analizatorji
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
15.0 |  | ROČNI ANALIZATORJI
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
Ločeno naj ponudnik navede še cene posameznih elementov označenih v rumeno obarvanih celicah.
Vrednost navedenih mora biti vključena v ceno kompleta.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
15.0 |  | ROČNI ANALIZATORJI
15.1 | 21.15.16.1 | hitri plinski analizator krvi ročni | 3 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.023, 100.037, SNMP
Opis:
Prenosni - ročni krvni analizator za analize krvnih plinov, elektrolotov, kemijske
lastnosti, koagulacije, sladkorja, srčnih markerjev in hemoglobina ter hematokrita
- možnost uporabe direktno ob postelji
- delovanje na baterije
- uporaba kartuš za enkratno uporabo
- avtomatska kalibracija pri vsaki posamezni analizi brez potrebe vzdrževanja
- elektronsko kontroliranje izvajanja analize
- varnostna funkcija, ki onemogoča izdajo napačnih rezultatov v primeru
napake aparata, kartuše ali operaterja
- možnost povezave v informacijsko omrežje BIS
- popolna integracija podatkov preko računalniškega sistema
- možnost povezave s tiskalnikom
- možnost takojšnjega izpisa izvida na tiskalniku
- možnost skeniranja EAN kod med ustavljanjem podatkov
Komplet naj vsebuje:
- analizator
- tiskalnik
- "downloader"
- polnilna baterija
- CDS
- kartuše za zagon in šolanje
15.2 | 21.15.22.1 | aparat za določanje Hb (hemoglobina) + mikrokivete | 8 |  |  | 0
Prostori: 6x IPP, 2x SNMP
Opis:
Analizator hemoglobina v polni krvi, elektronski, s kompletom pribora
- majhen ročni - prenosni aparat za analizo hemoglobina
- hitro določanje hemoglobina iz vzorca kapilarne, venozne ali arterijske krvi (10 μl)
- razpon merjenja: 0 - 256 g/l (merjenje: g/l, g/dl ali mmol/l)
- prikaz meritve na zaslonu
- shranjevanje podatkov meritev, možnost prenosa podatkov na računalnik za nadaljno
obdelavo in izpis
- omogočena mora biti kontrola kvalitete s samoumerjanjem
- komplet pribora z mikrokivetami za enkratno uporabo
15.3 | 21.15.22.2 | aparat za določanje KS (glukoze) + mikrokivete | 8 |  |  | 0
Prostori: 6x IPP, 2x SNMP
Opis:
Analizator glukoze v polni krvi, elektronski, s kompletom pribora:
- majhen ročni - prenosni aparat za določanje celotne vrednosti glukoze v krvi
- hitro določanje glukoze iz vzorca kapilarne, venozne ali arterijske krvi
- prikaz meritve na zaslonu
- shranjevanje podatkov meritev, možnost prenosa podatkov na računalnik
za nadaljno obdelavo in izpis
- omogočena mora biti kontrola kvalitete s samoumerjanjem
- komplet pribora s kivetami za enkratno uporabo
15.4 | 21.15.27.1 | analizator za merjenje CPR | 1 |  |  | 0
Prostori: 1x SNMP
Opis:
Fotometer za kvantitativno detekcijo C - reaktivnega proteina (CRP) v krvi in
mikroalbuminov v krvi
- za majhne količine krvi
- hitri testi - rezultat v manj kot minuti
- z vgrajeno kalibracijo
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 16.Oftalmološka oprema
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
16.0 |  | OFTALMOLOŠKI APARATI
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
16.0 |  | OFTALMOLOŠKI APARATI
16.1 | 27.7.2 | biomikroskop z integrirano digitalno kamero | 1 |  |  | 0
Prostor: 310.011
Opis:
Biomikroskop z integrirano digitalno kamero:
- možnost nastavitve 5 različnih povečav (od 6,3x do 40x)
- LED osvetlitev – osvetljitev od 550.000 do 600.000 Lux
- konvergentna optika
- integrirana digitalna kamera za snemanje sprednjega segmenta s programom
za slike in video,
- delilnik svetlobe (Beam splitter On/Off za oba okularja) in dodatno
regulacija zaslonke za globinsko ostrino
- LED hladna svetloba (pomična oz. vrtljiva) neodvisna od osvetljitve špranjske
svetlobe
- priključek na računalnik
- popolna programska podpora na računalniku
- pripadajoča električna dvižna mizica na kolesih
16.2 | 27.9.2 | nemidriatična fundus kamera s prenosom slike na računalnik | 1 |  |  | 0
Prostor: 310.011
Opis:
Nemidriatična fundus kamera
- LED flash prijazen do očesa
- 3 modalitete slikanja v enem poskusu
(pri enkratnem slikanju se pridobi sliko v barvi in hkrati še IR (cobalt ) sliko digitalno ter
red-free sliko digitalno)
- možnost slikanja sprednjega segmenta
- 2x zoom funkcija za vidni živec
- fotoaparat naj bo izven aparata za lažjo menjavo
- resolucija najmanj 15 Mpxl
- priložena programska oprema za shranjevanje podatkov o pacientih, slik in
obdelavo slik
- popolna programska podpora na računalniku
- pripadajoča električna dvižna mizica na kolesih
16.3 | 27.5.3 | nekontaktni tonometer manjši | 1 |  |  | 0
Prostor:1x 310.011
Opis:
Nekontaktni tonometer prenosni:
- samodejna meritev do 50 mmHg
- LED osvetljitev
- vgrajen tiskalnik
- možnost postavitve na steno, na pult, za enostavno merjenje v ležečem,
pol-ležečem ali sedečem položaju za hendikepirane paciente
- aparat lažji kot 3 kg (ročka za merjenje lažja kot 1 kg)
16.4 | 27.5.5 | refraktometer prenosni | 1 |  |  | 0
Prostor: 310.011
Opis:
Prenosni refraktometer / keratometer
- meritev sfere od -18D do +23D
- cilinder +/- 12D, os (axis) od 1 do 180º
- najmanjši razmak pupile 2,3mm
- delovanje na li-ion baterijo
- meritev samodejna, neprekinjena, hitra ali ročna
- LCD zaslon
- aparat enostaven in lahek za prenašanje (manj kot 1,5 kg)
16.5 | 27.8.2 | špranjska svetilka prenosna | 1 |  |  | 0
Prostor: 310.011
Opis:
2x povečavi (10x in 16x)
Prenosna špranjska svetilka:
- LED osvetlitev
- filtri: modri, red-free, neutral 0,8, in brez filtra, z vgrajenim IR filtrom,
- delovna razdalja (pri objektivu 10x) 16cm
- višina špranjske svetlobe do 12mm
- širina špranjske svetlobe od 0,15mm do 12mm
- pripadajoči kovčkek za prenašanje
- baterija za večkratno polnjenje na polnilniku – podstavku,
- polnilnik priložen
16.6 | 27.3.1 | povečevalna naglavna lupa | 2 |  |  | 0
Prostor: 2x 310.011
Opis:
Povečevalna naglavna lupa:
- plastični ergonomski okvirji za lupe z nastavkom za razne lupe/povečave,
- visoko resolucijske lupe za čim širše vidno polje (od 6,8cm do 9,5cm pri povečavi 3x),
- možna izbira delovne razdalje med 34cm in 50cm ob naročilu
- dodatni nastavki +1D za stoječi položaj,
- prilagoditev medzenične razdalje individualno
- naklon individualno
16.7 |  | dodatna LED hladna svetloba (za lupo) | 1 |  |  | 0
|  | - delovanje na baterijo, s polnilcem |  |  |  |  | obdelavo slik
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 17. UZ aparati
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
17.0 |  | ULTRAZVOČNI APARATI
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme.
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
17.0 |  | ULTRAZVOČNI APARATI
SPLOŠNE ZAHTEVE
| 1. | ponudbi mora biti priložen podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe:
- natančen opis ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika
- katalogi in/ali tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo, iz katere morajo biti
jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo
iz naročnikovih strokovnih zahtev
| 2 | Ponudnik mora tekom postopka ocenjevanja ponudb, na lastne stroške,
na morebitno pisno zahtevo naročnika, le-temu omogočiti demonstracijo ponujene
opreme v prostorih naročnika v roku največ desetih (10) delovnih dni od prejema
naročnikove pisne zahteve, na osnovi katere se bo naročnik prepričal, da ponujena
oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne
dokumentacije
| 3 | Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki so odporna za čistilna in razkužilna
sredstva, ki se uporabljajo pri medicinskem čiščenju
| 4. | dovoljeno odstopanje od parametrov za ultrazvočne sonde UZ sonde ±%5
| 5. | skladnost s stndardi:
SIST EN 60601-1-1, SIST EN 60601-1-2, SIST 60601-2-37 in imeti CE certifikat
17.1 | 35.3.1 | UZ aparat mobilni | 2 |  |  | 0
Prostor: 1x 500.001,500.002
Opis / zahteve:
vrhunski mobilni ultrazvočni aparat
| 1. | APLIKACIJE:
1. abdomen
2. mehki deli
3. muskoloskeletalno
4. kontraste preiskave
5. punkcije
| 2. | APARAT:
- širokopasovni oblikovalec snopa (beamformer), kateri omogoča hkratno obdelavo
celotnega frekvenčnega spektra sonde,
- globina prikaza do najmanj 20 cm,
- 4 enakovredni aktivni priključki za sonde (dodatni priključki so potrebni zaradi
kasnejšega dokupa sond),
- načini prikaza: 2D, M-Mode, barvni Doppler, angio-power Doppler, smerni angio-
power Doppler, pulzni Doppler, trapezni prikaz, harmonski prikaz z vsemi
ponujenimi sondami, pulzni inverzni harmonski prikaz, dvojna slika, hkratni prikaz
2D in 2D+barvni Doppler, prostoročni 3D prikaz na vseh ponujenih sondah,
triplex prikaz (2D+barvni Doppler+PW).
- kontrastni prikaz naj omogoča delo s konveksnimi in linearnimi sondami;
naj omogoča Low, Mid MI način;
naj omogoča dualni prikaz kontrastne in fundamentalne slike;
možnost posnetka preiskave v dolžini najmanj 3 minut;
program za detekcijo in prikaz minimalnih pretokov;
- povdarjen prikaz igle pri punkcijah in žilnih pristopih;
- slikovni compound (sestavljeni) prikaz;
- program za dinamično detektiranje na nivoju točk in eliminacijo šuma v 2D
ultrazvočni sliki,
- optimizacija 2D slike in PW sledi s pritiskom ene tipke;
- samodejna kontinuirana optimizacija 2D slike;
- samodejne Dopplerske meritve in analiza v realnem času s prikazom merilnih točk;
- uporabniško definirane prednastavitve, najmanj 10 za vsako sondo;
- možnost kreiranja in uporabe protokolov za določeni tip preiskave;
aparat spremlja potek preiskave na zaslonu in samodejno prilagaja komentarje
ter načine prikaza;
- aparat mora omogočati kratkotrajno delo (najmanj 5 sekund) le na baterijski
pogon (zaradi npr . kratkotrajnega izpada omrežnega napajanja);
- aparat naj zagotavlja hitri zagon (manj kot 30 sek) po premiku na drugo lokacijo,
- vgrajen stabilizator omrežne napetosti,
- teža aparata do največ 170kg,
- štiri smerno vrtljiva kolesa s centralno kontrolo, možnost smernega blokiranja
dveh koles,
- najmanj 19 " visokoresolucijski LCD monitor s kotom gledanja najmanj 170º
v vertikalni in horizontalni smeri, monitor naj bo pozicioniran na premični roki,
katera naj omogoča spreminjanje višine, lege in usmerjenosti monitorja,
- kontrolna plošča in monitor uporabniško medsebojno neodvisno nastavljiva,
- nastavitev položaja kontrolne plošče s sukanjem levo-desno (najmanj 90°
v vsako smer) ter nastavitvijo višine (najmanj 15 cm), brez potrebe po priključitvi
v električno omrežje,
- upravljanje z aparatom preko barvnega dotikalnega zaslona velikosti vsaj 10"
- interaktivna osvetlitev gumbov kontrolne plošče,
- enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko (pomembno za hitro
izvedbo preiskave) ,
- odlagalna mesta za sonde in ultrazvočni gel na obeh straneh upravljalnega panela
| 3. | ULTRAZVOČNE SONDE
- linearna sonda s frekvenčnim območjem 5-14 MHz, ali širše
- linearna sonda s frekvenčnim območjem 5-9 MHz, ali širše; širina prikazanega
polja najmanj 50mm,
- monokristalna konveksna sonda s frekvenčnim območjem 2-5 MHz, ali širše;
punkcijski adapter z vsaj 2 kotoma
| 4. | OBDELAVA PODATKOV:
- interni HDD najmanj 500GB,
- naknadno merjenje na shranjenih posnetkih,
- hranjenje dinamičnih in statičnih slik na internem HDD,
- neposredo primerjanje slik aktualne in predhodnih preiskav,
- prenašanje slik in sekvenc, skupaj z Native Data, po DICOM protokolu
(DICOM print, store, commit, worklist, MPPS) preko mreže, žično in brezžično na
vsaj 2 arhivski enoti hkrati,
- možnost prenašanja posnetkov v DICOM ali PC obliki na USB/DVD medij,
- vgrajena snemalna enota DVD,
- možnost prenašanja posnetkov v DICOM ali PC obliki, brez podatka o pacientu,
na USB/DVD medij,
- ČB video tiskalnik,
- možnost priključitve barvnega laserskega tiskalnika,
- varnostno kriptiranje podatkov na HDD in možnost omejevanja dostopa do
podatkov s pomočjo gesel
| 5. | MOŽNOST NADGRADNJE:
- možnost priključitve monokristalne sektorske sonde ter ustreznega programa
za izvedbo kardioloških pregledov,
- možnost priključitve matrične monokristalne sonde ter ustreznega programa
za izvedbo kardioloških pregledov,
- možnost priključitve 3D/4D abdominalne in vaginalne sonde ter ustreznega
programa za izvedbo ginekoloških in porodniških pregledov
- možnost združenega prikaza (fusion imaging)
- elastografija
- programska oprema za kvantifikacijo prisotnosti kontrastnega sredstva in
vaskularizacije.
17.2 | 35.8.5 | UZ aparat univerzalni, prenosni | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x SNMP
Opis / zahteve:
prenosni univerzalni ultrazvočni aparat
| 1. | APLIKACIJE:
1.ehokardiografija odraslih
2. žilne aplikacije
3. abdominalne aplikacije
4. FAST
5. pregledi pljuč
6. mehka tkiva
7. punkcije
| 2. | APARAT:
- širokopasovni oblikovalec snopa (beamformer), kateri omogoča hkratno obdelavo
celotnega frekvenčnega spektra sonde,
- najmanj 500.000 delovnih kanalov,
- najmanj 170 dB dinamičnega območja,
- globina prikaza do najmanj 30 cm globine,
- 3 enakovredni aktivni priključki za sonde
- najmanj 15” visokoresolucijski LCD monitor s širokim kotom gledanja.
- teža aparata do največ 8 kg
- voziček z vgrajenim napajalnikom in tiskalnikom; možnost nastavljanje višine
vozičkanajmanj 25 cm, naj ima držalo za hitro in varno pričvrstitev aparata in
držala za odlaganje sond na obeh straneh, štiri smerno vrtljiva kolesa,
možnost smernega blokiranja dveh koles,
- možnost nastavljanja lateralnega ojačanja (LGC) sive slike in barvnega TDI
z drsnimi gumbi,
- sistem mora delovati na vgrajene baterije ali z omrežnim napajanjem; baterije
morajo omogočati najmanj 40 minut nepretrganega delovanja aparata; omogočen
mora biti hipni zagon iz mirujočega stanja;
- samodejno prilagajanje osvetlitve kontrolne plošče v odvisnosti od svetlobe
v prostoru. Interaktivna osvetlitev gumbov kontrolne plošče,
- EKG priključek z elektronskim preklopom med odvodi. Možnost istočasnega
prikaza respiracijske krivulje z uporabo istih priključkov. Vhod za EKG signal tudi
iz eksternih naprav.
- načini prikaza: 2D, M-Mode, anatomski M-Mode, barvni M-Mode, barvni Doppler,
pulzni Doppler, CW Doppler, angio-power Doppler, smerni angio-power Doppler,
trapezni prikaz, tkivni harmonski prikaz na vseh ponujenih sondah, pulzni inverzni
harmonski prikaz, tkivni Doppler (TDI – barvni, M-Mode, PW), hkratni prikaz 2D in
2D+barvni Doppler, prostoročni 3D prikaz na vseh ponujenih sondah,
triplex prikaz (2D+barvni Doppler+PW);
- povdarjen prikaz igle pri punkcijah in žilnih pristopih,
- hitrost prikaza (frame rate) do najmanj 750 slik/sekundo,
- slikovni sestavljeni (compound) prikaz z najmanj 8 zajetimi slikami v prikazani sliki
- program za dinamično detektiranje in eliminacijo šuma na nivoju točk v 2D
ultrazvočni sliki,
- optimizacija 2D slike (ojačanje in TGC) ter PW in CW Doppler sledi (ojačanje,
skala in osnovna linija) s pritiskom ene tipke,
- samodejna kontinuirana optimizacija 2D slike,
- spreminjanje parametrov slike (2D ojačanje, TGC, kompresija, Doppler ojačanje,
osnovna linija, hitrost preleta, Color ojačanje, ničelna črta itd.) tudi po zamrznitvi
(Native data),
- write in read zoom
- uporabniško definirane prednastavitve za vsako sondo,
- možnost kreiranja in uporabe protokolov za določeni tip preiskave; aparat
spremlja potek preiskave na zaslonu in samodejno prilagaja komentarje ter
načine prikaza.
- cineloop sekvenca dolžine najmanj 2 minuti,
- samodejne Doppler meritve in analiza v realnem času,
- enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko (pomembno za hitro
izvedbo preiskave)
| 3. | ULTRAZVOČNE SONDE:
- monokristalna sektorska sonda s frekvenčnim območjem 1-5 MHz, ali širše,
z najmanj 80 kristali. Vidni kot sonde vsaj 90˚
- linearna sonda s frekvenčnim območjem 3-12 MHz, ali širše, z najmanj
150 kristali
- monokristalna konveksna sonda s frekvenčnim območjem 1-5 MHz, ali širše,
z najmanj 150 kristali. Vidni kot sonde vsaj 110˚
| 4. | OBDELAVA PODATKOV:
- interni HDD najmanj 500GB
- hranjenja dinamičnih in statičnih slik na internem HDD
- naknadno merjenje na shranjenih posnetkih.
- neposredo primerjanje slik aktualne in predhodnih preiskav
- prenašanja slik in sekvenc skupaj z Native Data, po DICOM protokolu
(DICOM print, store, worklist) preko mreže, žično in brezžično
- možnost prenašanja posnetkov v DICOM ali PC obliki na USB/DVD medij.
- najmanj 2 USB priključka za izvoz DICOM in PC datotek
- vgrajena snemalna enota DVD
- ČB video tiskalnik na vozičku
- DVI priključek za zunanji monitor; kontrola svetlosti izhodnega signala na aparatu
- varnostno kriptiranje podatkov na HDD in možnost omejevanja dostopa do
podatkov s pomočjo gesel.
| 5. | DODATNE ZAHTEVE:
- možnost priključitve matrične monokristalne sonde z več kot 2.000 kristali
17.3 | 35.8.6 | UZ aparat prenosni | 2 |  |  | 0
Prostori: 1x SNMP, 1x IPP
Opis / zahteve:
Prenosni ultrazvočni aparat za uporabo v ambulanti in na terenu
| 1. | APLIKACIJE za preiskave:
- srca
- trebuha
- ožilja
- mehkih delov
- mišic
- živcev
| 2. | APARAT:
- velikost zaslona vsaj 30 cm s stekleno zaščito in širokim vidnim kotom (vsaj 80 stopinj)
- zahtevani prikazi: B (2D), M-mode, barvni Doppler, barvni »power« Doppler, CW, DW
- enostavna optimizacija slike z enim gumbom »auto gain«
- enostaven in pregleden uporabniški vmesnik
- dvojni prikaz slike (dual imaging)
- zoom na živi in zamrznjeni sliki
- shranjevanje slik in video posnetkov v notranji spomin in možnost samodejnega
shranjevanja na zunanji medij (USB)
- možnost nadgradnje za WiFi prenos DICOM podatkov
- čas zagona izklopljenega aparata ne sme biti daljši od 25 sekund
- napajanje preko vgrajena baterije z avtonomijo vsaj 90 minut
- teža aparata z baterijo ne sme presegati 4,5 kg
- omogočeno enostavno čiščenje celotne površine aparata (preprečevanje širjenja
infekcij) in odpornost tipkovnice na tekočine
- aparat mora biti odporen na udarce in padce iz višine vsaj 50 cm
| 3. | ULTRAZVOČNE SONDE
- kardiološka (fazna) sonda s frekvenčnim območjem 1-5 MHz
- konveksna sonda s frekvenčnim območjem 2-5 MHz
- linearna sonda s frekvenčnim območjem 5-10 MHz
- sonde morajo biti odporne na udarce in padce iz višine vsaj 50 cm
- kabli sond morajo biti dodatno ojačani za zaščito pred fizičnimi poškodbami
17.4 | 35.8.6.1 | UZ aparat prenosni, majhen | 3 |  |  | 0
Prostori: 3x SNMP
Opis / zahteve:
Majhen prenosni ultrazvočni aparat za delo na terenu
| 1. | APLIKACIJE za preiskave:
- srca
- trebuha
- ožilja
- mehkih delov
- mišic
- živcev
| 2. | APARAT
- zaslon občutljiv na dotik velikosti vsaj 15 cm z visoko ločljivostjo
- načini prikazi: B (2D), M-mode, barvni Doppler, »Power« Doppler
- enostaven in pregleden uporabniški vmesnik primeren za enoročno uporabo
- integrirani protokoli za preiskave
- zoom na živi in zamrznjeni sliki
- možnost opravljanja meritev in kalkulacij glede na uporabljeno aplikacijo
- shranjevanje slik in video posnetkov v notranji spomin in možnost shranjevanja
na zunanji medij (USB velikosti vsaj 32GB, primeren za prenos JPEG slik in posnetkov,
mora biti priložen v paketu)
- možnost pošiljanja slik preko WiFi povezave ali elektronskih sporočil (brez podatkov
pacienta)
- vgrajena baterija z avtonomijo vsaj 45 minut, možnost zamenjave baterije,
v paketu morajo biti vsaj 3 baterije,
- teža aparata z baterijo naj ne presega 800g
- torba za prenašanje aparata in zaščitna prevleka z držalom (za obvarovanje pred
fizičnimi poškodbami),
- omogočeno enostavno čiščenje celotne površine aparata (preprečevanje širjenja
infekcij)
| 3. | ULTRAZVOČNE SONDE
- kardiološka (fazna) sonda s frekvenčnim območjem 1-5 MHz, primerna za
preiskave trebuha in srca,
- linearna sonda s frekvenčnim območjem 5 -10 MHz
17.5 | 35.8.7 | UZ aparat univerzalni s transezofagialnim ehom | 1 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.037
Opis / zahteve:
univerzalni ultrazvočni aparat s transezofagialnim ehom
| 1. | PRIKAZI:
- 2D, pulzni Doppler(PW), kontinuirani doppler(CW),
- M-prikaz in barvni M-prikaz, anatomski M-prikaz,
- visoko zmogljiv barvni Doppler in barvni angio Doppler (Color in Power Doppler),
- pulzni tkivni Doppler,
- barvni tkivni Doppler,
- trojni (Triplex) prikaz: 2D+PW+CF,
- prikaz s harmoniki na vseh ponujenih sondah,
| 2. | APARAT
- vsaj 17" LCD monitor,
- nastavitev upravljalne konzole gor-dol in levo-desno.
- zaradi narave dela naj bodo odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh
upravljalne konzole,
- penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 30 cm.
- interaktivna osvetlitev tipk na upravljalni konzoli
- zaradi večje fleksibilnosti naj teža UZ aparata ne presega 70 kg, višina s položenim
monitorjem pa naj ne presega 95 cm.
| 3. | ULTRAZVOČNE SONDE
- kardiološka UZ sonda z aktivno matriko, ter vsaj 190 kristalnimi elementi:
1,5 – 3,5 MHz.
- linearna UZ sonda: 5 – 13 MHz
- abdominalna UZ sonda: 2 – 6 MHz
- multiplana transezofagealna UZ sonda: 3 – 7 MHz, s sistemom za čiščenje,
sterilizacijo, testiranje in shranjevanje TEE UZ sond.
| 4. | OBDELAVA PODATKOV:
- programska oprema za panoramski prikaz
- dinamika osveževanje UZ slike pri delu z barvnim Dopplerjem naj bo vsaj 300Slik/s
- vsaj 4 aktivna priključna mesta za UZ sonde, ter dodatno za "slepo" CW UZ sondo,
- programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih
informacij
- sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz
- programska oprema za kardiovaskularne meritve
- avtomatična optimizacija 2D UZ slike, kontinuiranega (CW) in pulznega (PW) Dopplerja
- avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki
- EKG modul s priborom
- kompatibilna povezava UZ aparata z že obstoječim strežnikom, z možnostjo
shranjevanja surovih UZ podatkov. Priklic in naknadna obdelava surovih UZ podatkov
s strežnika nazaj na UZ aparat
- modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja,
ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo
- vgrajena DVD enota
- programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi pri pregledih na abdomnu in
perifernem ožilju
- Č/B video tiskalnik.
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0