## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
sklop | naziv sklopa | PONUDBENA CENA BREZ DDV | DDV | PONUDBENA CENA Z DDV
SKLOP 2A | UZ aparat mobilni | 0 | 0 | 0
SKLOP 2B | UZ aparat univerzalni, prenosni | 0 | 0 | 0
SKLOP 2C | UZ aparat prenosni | 0 | 0 | 0
SKLOP 2D | UZ aparat prenosni, majhen | 0 | 0 | 0
SKLOP 2E | UZ aparat univerzalni s transezofagialnim ehom | 0 | 0 | 0

## SKLOP 2a- UZ_mobilni
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
2a |  | ULTRAZVOČNI APARATI
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
2 |  | ULTRAZVOČNI APARATI
SPLOŠNE ZAHTEVE
| 1. | ponudbi mora biti priložen podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe:
- natančen opis ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika
- katalogi in/ali tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo, iz katere morajo biti
jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo
iz naročnikovih strokovnih zahtev
| 2 | Ponudnik mora tekom postopka ocenjevanja ponudb, na lastne stroške,
na morebitno pisno zahtevo naročnika, le-temu omogočiti demonstracijo ponujene
opreme v prostorih naročnika v roku največ desetih (10) delovnih dni od prejema
naročnikove pisne zahteve, na osnovi katere se bo naročnik prepričal, da ponujena
oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne
dokumentacije
| 3 | Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki so odporna za čistilna in razkužilna
sredstva, ki se uporabljajo pri medicinskem čiščenju
| 4. | dovoljeno odstopanje od parametrov za ultrazvočne sonde UZ sonde ±%5
| 5. | skladnost s stndardi:
SIST EN 60601-1-1, SIST EN 60601-1-2, SIST 60601-2-37 in imeti CE certifikat
17.1 | 35.3.1 | UZ aparat mobilni | 2 |  |  | 0
Prostor: 1x 500.001,500.002
Opis / zahteve:
vrhunski mobilni ultrazvočni aparat
| 1. | APLIKACIJE:
1. abdomen
2. mehki deli
3. muskoloskeletalno
4. kontraste preiskave
5. punkcije
| 2. | APARAT:
- širokopasovni oblikovalec snopa (beamformer), kateri omogoča hkratno obdelavo
celotnega frekvenčnega spektra sonde,
- globina prikaza do najmanj 20 cm,
- 4 enakovredni aktivni priključki za sonde (dodatni priključki so potrebni zaradi
kasnejšega dokupa sond),
- načini prikaza: 2D, M-Mode, barvni Doppler, angio-power Doppler, smerni angio-
power Doppler, pulzni Doppler, trapezni prikaz, harmonski prikaz z vsemi
ponujenimi sondami, pulzni inverzni harmonski prikaz, dvojna slika, hkratni prikaz
2D in 2D+barvni Doppler, prostoročni 3D prikaz na vseh ponujenih sondah,
triplex prikaz (2D+barvni Doppler+PW).
- kontrastni prikaz naj omogoča delo s konveksnimi in linearnimi sondami;
naj omogoča Low, Mid MI način;
naj omogoča dualni prikaz kontrastne in fundamentalne slike;
možnost posnetka preiskave v dolžini najmanj 3 minut;
program za detekcijo in prikaz minimalnih pretokov;
- povdarjen prikaz igle pri punkcijah in žilnih pristopih;
- slikovni compound (sestavljeni) prikaz;
- program za dinamično detektiranje na nivoju točk in eliminacijo šuma v 2D
ultrazvočni sliki,
- optimizacija 2D slike in PW sledi s pritiskom ene tipke;
- samodejna kontinuirana optimizacija 2D slike;
- samodejne Dopplerske meritve in analiza v realnem času s prikazom merilnih točk;
- uporabniško definirane prednastavitve, najmanj 10 za vsako sondo;
- možnost kreiranja in uporabe protokolov za določeni tip preiskave;
aparat spremlja potek preiskave na zaslonu in samodejno prilagaja komentarje
ter načine prikaza;
- aparat mora omogočati kratkotrajno delo (najmanj 5 sekund) le na baterijski
pogon (zaradi npr . kratkotrajnega izpada omrežnega napajanja);
- aparat naj zagotavlja hitri zagon (manj kot 30 sek) po premiku na drugo lokacijo,
- vgrajen stabilizator omrežne napetosti,
- teža aparata do največ 170kg,
- štiri smerno vrtljiva kolesa s centralno kontrolo, možnost smernega blokiranja
dveh koles,
- najmanj 19 " visokoresolucijski LCD monitor s kotom gledanja najmanj 170º
v vertikalni in horizontalni smeri, monitor naj bo pozicioniran na premični roki,
katera naj omogoča spreminjanje višine, lege in usmerjenosti monitorja,
- kontrolna plošča in monitor uporabniško medsebojno neodvisno nastavljiva,
- nastavitev položaja kontrolne plošče s sukanjem levo-desno (najmanj 90°
v vsako smer) ter nastavitvijo višine (najmanj 15 cm), brez potrebe po priključitvi
v električno omrežje,
- upravljanje z aparatom preko barvnega dotikalnega zaslona velikosti vsaj 10"
- interaktivna osvetlitev gumbov kontrolne plošče,
- enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko (pomembno za hitro
izvedbo preiskave) ,
- odlagalna mesta za sonde in ultrazvočni gel na obeh straneh upravljalnega panela
| 3. | ULTRAZVOČNE SONDE
- linearna sonda s frekvenčnim območjem 5-14 MHz, ali širše
- linearna sonda s frekvenčnim območjem 5-9 MHz, ali širše; širina prikazanega
polja najmanj 50mm,
- monokristalna konveksna sonda s frekvenčnim območjem 2-5 MHz, ali širše;
punkcijski adapter z vsaj 2 kotoma
| 4. | OBDELAVA PODATKOV:
- interni HDD najmanj 500GB,
- naknadno merjenje na shranjenih posnetkih,
- hranjenje dinamičnih in statičnih slik na internem HDD,
- neposredo primerjanje slik aktualne in predhodnih preiskav,
- prenašanje slik in sekvenc, skupaj z Native Data, po DICOM protokolu
(DICOM print, store, commit, worklist, MPPS) preko mreže, žično in brezžično na
vsaj 2 arhivski enoti hkrati,
- možnost prenašanja posnetkov v DICOM ali PC obliki na USB/DVD medij,
- vgrajena snemalna enota DVD,
- možnost prenašanja posnetkov v DICOM ali PC obliki, brez podatka o pacientu,
na USB/DVD medij,
- ČB video tiskalnik,
- možnost priključitve barvnega laserskega tiskalnika,
- varnostno kriptiranje podatkov na HDD in možnost omejevanja dostopa do
podatkov s pomočjo gesel
| 5. | MOŽNOST NADGRADNJE:
- možnost priključitve monokristalne sektorske sonde ter ustreznega programa
za izvedbo kardioloških pregledov,
- možnost priključitve matrične monokristalne sonde ter ustreznega programa
za izvedbo kardioloških pregledov,
- možnost priključitve 3D/4D abdominalne in vaginalne sonde ter ustreznega
programa za izvedbo ginekoloških in porodniških pregledov
- možnost združenega prikaza (fusion imaging)
- elastografija
- programska oprema za kvantifikacijo prisotnosti kontrastnega sredstva in
vaskularizacije.
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## Sklop 2b - UZ_univerzalni
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
2b |  | ULTRAZVOČNI APARATI
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
2 |  | ULTRAZVOČNI APARATI
SPLOŠNE ZAHTEVE
| 1. | ponudbi mora biti priložen podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe:
- natančen opis ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika
- katalogi in/ali tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo, iz katere morajo biti
jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo
iz naročnikovih strokovnih zahtev
| 2 | Ponudnik mora tekom postopka ocenjevanja ponudb, na lastne stroške,
na morebitno pisno zahtevo naročnika, le-temu omogočiti demonstracijo ponujene
opreme v prostorih naročnika v roku največ desetih (10) delovnih dni od prejema
naročnikove pisne zahteve, na osnovi katere se bo naročnik prepričal, da ponujena
oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne
dokumentacije
| 3 | Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki so odporna za čistilna in razkužilna
sredstva, ki se uporabljajo pri medicinskem čiščenju
| 4. | dovoljeno odstopanje od parametrov za ultrazvočne sonde UZ sonde ±%5
| 5. | skladnost s stndardi:
SIST EN 60601-1-1, SIST EN 60601-1-2, SIST 60601-2-37 in imeti CE certifikat
17.2 | 35.8.5 | UZ aparat univerzalni, prenosni | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x SNMP
Opis / zahteve:
prenosni univerzalni ultrazvočni aparat
| 1. | APLIKACIJE:
1.ehokardiografija odraslih
2. žilne aplikacije
3. abdominalne aplikacije
4. FAST
5. pregledi pljuč
6. mehka tkiva
7. punkcije
| 2. | APARAT:
- širokopasovni oblikovalec snopa (beamformer), kateri omogoča hkratno obdelavo
celotnega frekvenčnega spektra sonde,
- najmanj 500.000 delovnih kanalov,
- najmanj 170 dB dinamičnega območja,
- globina prikaza do najmanj 30 cm globine,
- 3 enakovredni aktivni priključki za sonde
- najmanj 15” visokoresolucijski LCD monitor s širokim kotom gledanja.
- teža aparata do največ 8 kg
- voziček z vgrajenim napajalnikom in tiskalnikom; možnost nastavljanje višine
vozičkanajmanj 25 cm, naj ima držalo za hitro in varno pričvrstitev aparata in
držala za odlaganje sond na obeh straneh, štiri smerno vrtljiva kolesa,
možnost smernega blokiranja dveh koles,
- možnost nastavljanja lateralnega ojačanja (LGC) sive slike in barvnega TDI
z drsnimi gumbi,
- sistem mora delovati na vgrajene baterije ali z omrežnim napajanjem; baterije
morajo omogočati najmanj 40 minut nepretrganega delovanja aparata; omogočen
mora biti hipni zagon iz mirujočega stanja;
- samodejno prilagajanje osvetlitve kontrolne plošče v odvisnosti od svetlobe
v prostoru. Interaktivna osvetlitev gumbov kontrolne plošče,
- EKG priključek z elektronskim preklopom med odvodi. Možnost istočasnega
prikaza respiracijske krivulje z uporabo istih priključkov. Vhod za EKG signal tudi
iz eksternih naprav.
- načini prikaza: 2D, M-Mode, anatomski M-Mode, barvni M-Mode, barvni Doppler,
pulzni Doppler, CW Doppler, angio-power Doppler, smerni angio-power Doppler,
trapezni prikaz, tkivni harmonski prikaz na vseh ponujenih sondah, pulzni inverzni
harmonski prikaz, tkivni Doppler (TDI – barvni, M-Mode, PW), hkratni prikaz 2D in
2D+barvni Doppler, prostoročni 3D prikaz na vseh ponujenih sondah,
triplex prikaz (2D+barvni Doppler+PW);
- povdarjen prikaz igle pri punkcijah in žilnih pristopih,
- hitrost prikaza (frame rate) do najmanj 750 slik/sekundo,
- slikovni sestavljeni (compound) prikaz z najmanj 8 zajetimi slikami v prikazani sliki
- program za dinamično detektiranje in eliminacijo šuma na nivoju točk v 2D
ultrazvočni sliki,
- optimizacija 2D slike (ojačanje in TGC) ter PW in CW Doppler sledi (ojačanje,
skala in osnovna linija) s pritiskom ene tipke,
- samodejna kontinuirana optimizacija 2D slike,
- spreminjanje parametrov slike (2D ojačanje, TGC, kompresija, Doppler ojačanje,
osnovna linija, hitrost preleta, Color ojačanje, ničelna črta itd.) tudi po zamrznitvi
(Native data),
- write in read zoom
- uporabniško definirane prednastavitve za vsako sondo,
- možnost kreiranja in uporabe protokolov za določeni tip preiskave; aparat
spremlja potek preiskave na zaslonu in samodejno prilagaja komentarje ter
načine prikaza.
- cineloop sekvenca dolžine najmanj 2 minuti,
- samodejne Doppler meritve in analiza v realnem času,
- enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko (pomembno za hitro
izvedbo preiskave)
| 3. | ULTRAZVOČNE SONDE:
- monokristalna sektorska sonda s frekvenčnim območjem 1-5 MHz, ali širše,
z najmanj 80 kristali. Vidni kot sonde vsaj 90˚
- linearna sonda s frekvenčnim območjem 3-12 MHz, ali širše, z najmanj
150 kristali
- monokristalna konveksna sonda s frekvenčnim območjem 1-5 MHz, ali širše,
z najmanj 150 kristali. Vidni kot sonde vsaj 110˚
| 4. | OBDELAVA PODATKOV:
- interni HDD najmanj 500GB
- hranjenja dinamičnih in statičnih slik na internem HDD
- naknadno merjenje na shranjenih posnetkih.
- neposredo primerjanje slik aktualne in predhodnih preiskav
- prenašanja slik in sekvenc skupaj z Native Data, po DICOM protokolu
(DICOM print, store, worklist) preko mreže, žično in brezžično
- možnost prenašanja posnetkov v DICOM ali PC obliki na USB/DVD medij.
- najmanj 2 USB priključka za izvoz DICOM in PC datotek
- vgrajena snemalna enota DVD
- ČB video tiskalnik na vozičku
- DVI priključek za zunanji monitor; kontrola svetlosti izhodnega signala na aparatu
- varnostno kriptiranje podatkov na HDD in možnost omejevanja dostopa do
podatkov s pomočjo gesel.
| 5. | DODATNE ZAHTEVE:
- možnost priključitve matrične monokristalne sonde z več kot 2.000 kristali
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## Sklop 2c - UZ_prenosni b
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
2c |  | ULTRAZVOČNI APARATI
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
2 |  | ULTRAZVOČNI APARATI
SPLOŠNE ZAHTEVE
| 1. | ponudbi mora biti priložen podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe:
- natančen opis ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika
- katalogi in/ali tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo, iz katere morajo biti
jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo
iz naročnikovih strokovnih zahtev
| 2 | Ponudnik mora tekom postopka ocenjevanja ponudb, na lastne stroške,
na morebitno pisno zahtevo naročnika, le-temu omogočiti demonstracijo ponujene
opreme v prostorih naročnika v roku največ desetih (10) delovnih dni od prejema
naročnikove pisne zahteve, na osnovi katere se bo naročnik prepričal, da ponujena
oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne
dokumentacije
| 3 | Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki so odporna za čistilna in razkužilna
sredstva, ki se uporabljajo pri medicinskem čiščenju
| 4. | dovoljeno odstopanje od parametrov za ultrazvočne sonde UZ sonde ±%5
| 5. | skladnost s stndardi:
SIST EN 60601-1-1, SIST EN 60601-1-2, SIST 60601-2-37 in imeti CE certifikat
17.3 | 35.8.6 | UZ aparat prenosni | 2 |  |  | 0
Prostori: 1x SNMP, 1x IPP
Opis / zahteve:
Prenosni ultrazvočni aparat za uporabo v ambulanti in na terenu
| 1. | APLIKACIJE za preiskave:
- srca
- trebuha
- ožilja
- mehkih delov
- mišic
- živcev
| 2. | APARAT:
- velikost zaslona vsaj 30 cm s stekleno zaščito in širokim vidnim kotom (vsaj 80 stopinj)
- zahtevani prikazi: B (2D), M-mode, barvni Doppler, barvni »power« Doppler, CW, DW
- enostavna optimizacija slike z enim gumbom »auto gain«
- enostaven in pregleden uporabniški vmesnik
- dvojni prikaz slike (dual imaging)
- zoom na živi in zamrznjeni sliki
- shranjevanje slik in video posnetkov v notranji spomin in možnost samodejnega
shranjevanja na zunanji medij (USB)
- možnost nadgradnje za WiFi prenos DICOM podatkov
- čas zagona izklopljenega aparata ne sme biti daljši od 25 sekund
- napajanje preko vgrajena baterije z avtonomijo vsaj 90 minut
- teža aparata z baterijo ne sme presegati 4,5 kg
- omogočeno enostavno čiščenje celotne površine aparata (preprečevanje širjenja
infekcij) in odpornost tipkovnice na tekočine
- aparat mora biti odporen na udarce in padce iz višine vsaj 50 cm
- voziček: možnost nastavljanje višine vozička najmanj 25 cm,
naj ima držalo za hitro in varno pričvrstitev aparata in
držala za odlaganje sond, štiri smerno vrtljiva kolesa,
možnost smernega blokiranja dveh koles,
| 3. | ULTRAZVOČNE SONDE
- kardiološka (fazna) sonda s frekvenčnim območjem 1-5 MHz
- konveksna sonda s frekvenčnim območjem 2-5 MHz
- linearna sonda s frekvenčnim območjem 5-10 MHz
- sonde morajo biti odporne na udarce in padce iz višine vsaj 50 cm
- kabli sond morajo biti dodatno ojačani za zaščito pred fizičnimi poškodbami
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## Sklop 2d_UZ prenosen majhen
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
ed |  | ULTRAZVOČNI APARATI
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
2 |  | ULTRAZVOČNI APARATI
SPLOŠNE ZAHTEVE
| 1. | ponudbi mora biti priložen podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe:
- natančen opis ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika
- katalogi in/ali tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo, iz katere morajo biti
jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo
iz naročnikovih strokovnih zahtev
| 2 | Ponudnik mora tekom postopka ocenjevanja ponudb, na lastne stroške,
na morebitno pisno zahtevo naročnika, le-temu omogočiti demonstracijo ponujene
opreme v prostorih naročnika v roku največ desetih (10) delovnih dni od prejema
naročnikove pisne zahteve, na osnovi katere se bo naročnik prepričal, da ponujena
oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne
dokumentacije
| 3 | Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki so odporna za čistilna in razkužilna
sredstva, ki se uporabljajo pri medicinskem čiščenju
| 4. | dovoljeno odstopanje od parametrov za ultrazvočne sonde UZ sonde ±%5
| 5. | skladnost s stndardi:
SIST EN 60601-1-1, SIST EN 60601-1-2, SIST 60601-2-37 in imeti CE certifikat
17.4 | 35.8.6.1 | UZ aparat prenosni, majhen | 3 |  |  | 0
Prostori: 3x SNMP
Opis / zahteve:
Majhen prenosni ultrazvočni aparat za delo na terenu
| 1. | APLIKACIJE za preiskave:
- srca
- trebuha
- ožilja
- mehkih delov
- mišic
- živcev
| 2. | APARAT
- zaslon občutljiv na dotik velikosti vsaj 15 cm z visoko ločljivostjo
- načini prikazi: B (2D), M-mode, barvni Doppler, »Power« Doppler
- enostaven in pregleden uporabniški vmesnik primeren za enoročno uporabo
- integrirani protokoli za preiskave
- zoom na živi in zamrznjeni sliki
- možnost opravljanja meritev in kalkulacij glede na uporabljeno aplikacijo
- shranjevanje slik in video posnetkov v notranji spomin in možnost shranjevanja
na zunanji medij (USB velikosti vsaj 32GB, primeren za prenos JPEG slik in posnetkov,
mora biti priložen v paketu)
- možnost pošiljanja slik preko WiFi povezave ali elektronskih sporočil (brez podatkov
pacienta)
- vgrajena baterija z avtonomijo vsaj 45 minut, možnost zamenjave baterije,
v paketu morajo biti vsaj 3 baterije,
- teža aparata z baterijo naj ne presega 800g
- torba za prenašanje aparata in zaščitna prevleka z držalom (za obvarovanje pred
fizičnimi poškodbami),
- omogočeno enostavno čiščenje celotne površine aparata (preprečevanje širjenja
infekcij)
| 3. | ULTRAZVOČNE SONDE
- kardiološka (fazna) sonda s frekvenčnim območjem 1-5 MHz, primerna za
preiskave trebuha in srca,
- linearna sonda s frekvenčnim območjem 5 -10 MHz
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## Sklop 2e_UZ univer. s trans. eh
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
2e |  | ULTRAZVOČNI APARATI
Skladnost s standardi
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E v osivljena polja navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Cene se vpisujejo v stolpec F. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
2 |  | ULTRAZVOČNI APARATI
SPLOŠNE ZAHTEVE
| 1. | ponudbi mora biti priložen podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe:
- natančen opis ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika
- katalogi in/ali tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo, iz katere morajo biti
jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo
iz naročnikovih strokovnih zahtev
| 2 | Ponudnik mora tekom postopka ocenjevanja ponudb, na lastne stroške,
na morebitno pisno zahtevo naročnika, le-temu omogočiti demonstracijo ponujene
opreme v prostorih naročnika v roku največ desetih (10) delovnih dni od prejema
naročnikove pisne zahteve, na osnovi katere se bo naročnik prepričal, da ponujena
oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne
dokumentacije
| 3 | Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki so odporna za čistilna in razkužilna
sredstva, ki se uporabljajo pri medicinskem čiščenju
| 4. | dovoljeno odstopanje od parametrov za ultrazvočne sonde UZ sonde ±%5
| 5. | skladnost s stndardi:
SIST EN 60601-1-1, SIST EN 60601-1-2, SIST 60601-2-37 in imeti CE certifikat
17.5 | 35.8.7 | UZ aparat univerzalni s transezofagialnim ehom | 1 |  |  | 0
Prostori: 1x 100.037
Opis / zahteve:
univerzalni ultrazvočni aparat s transezofagialnim ehom
| 1. | PRIKAZI:
- 2D, pulzni Doppler(PW), kontinuirani doppler(CW),
- M-prikaz in barvni M-prikaz, anatomski M-prikaz,
- visoko zmogljiv barvni Doppler in barvni angio Doppler (Color in Power Doppler),
- pulzni tkivni Doppler,
- barvni tkivni Doppler,
- trojni (Triplex) prikaz: 2D+PW+CF,
- prikaz s harmoniki na vseh ponujenih sondah,
| 2. | APARAT
- vsaj 17" LCD monitor,
- nastavitev upravljalne konzole gor-dol in levo-desno.
- zaradi narave dela naj bodo odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh
upravljalne konzole,
- penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 30 cm.
- interaktivna osvetlitev tipk na upravljalni konzoli
- zaradi večje fleksibilnosti naj teža UZ aparata ne presega 70 kg, višina s položenim
monitorjem pa naj ne presega 95 cm.
| 3. | ULTRAZVOČNE SONDE
- kardiološka UZ sonda z aktivno matriko, ter vsaj 190 kristalnimi elementi:
1,5 – 3,5 MHz.
- linearna UZ sonda: 5 – 13 MHz
- abdominalna UZ sonda: 2 – 6 MHz
- multiplana transezofagealna UZ sonda: 3 – 7 MHz, s sistemom za čiščenje,
sterilizacijo, testiranje in shranjevanje TEE UZ sond.
| 4. | OBDELAVA PODATKOV:
- programska oprema za panoramski prikaz
- dinamika osveževanje UZ slike pri delu z barvnim Dopplerjem naj bo vsaj 300Slik/s
- vsaj 4 aktivna priključna mesta za UZ sonde, ter dodatno za "slepo" CW UZ sondo,
- programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih
informacij
- sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz
- programska oprema za kardiovaskularne meritve
- avtomatična optimizacija 2D UZ slike, kontinuiranega (CW) in pulznega (PW) Dopplerja
- avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki
- EKG modul s priborom
- kompatibilna povezava UZ aparata z že obstoječim strežnikom, z možnostjo
shranjevanja surovih UZ podatkov. Priklic in naknadna obdelava surovih UZ podatkov
s strežnika nazaj na UZ aparat
- modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja,
ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo
- vgrajena DVD enota
- programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi pri pregledih na abdomnu in
perifernem ožilju
- Č/B video tiskalnik.
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0