## Rekapitulacija_SKLOP 1
REKAPITULACIJA
1.0 |  | SKLOP
zap.št. | št. opreme | opis oprema | kosi | cena/enoto | SKUPAJ
EKG APARATI
1.1 | 25.1.1 | EKG 12 kanalni z vakuunskimi elektrodami, prtrjevanje na steno | 7 | 0 | 0
Prostori: 7x SNMP
1.2 | 25.1.2 | EKG 12 kanalni z vakuunskimi elektrodami, na vozičku | 7 | 0 | 0
Prostori: 7x IPP
1.3 |  | Kompletna implementacija v informacijski sistema vključno - programska oprema za shranjevanje in kasnejšo obdelavo (najmanj 10 uporabnikov istočasno) | 1 | 0 | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  | 0
|  | SKUPAJ EUR |  |  | 0

## SKLOP 1_EKG
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
1 | SKLOP | EKG APARATI
Skladnost s standardi:
| 1. | Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
| 2. | SIST EN 60601-1 Medicinska električna oprema -1 -1 del. Splošne varnostne zahteve -
Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme
(IEC 60601-1-1)
| 3. | SIST EN 60601-10 Medicinska električna oprema -1 -12 del. Splošne zahteve in osnovno
varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za elektromedicinsko
opremo in elektromedicinske sisteme namenjene za uporabo v okolju nudenja nujne
medicinske pomoči
| 4. | SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
| 5. | standardi vezani na posamezno elektromedicinsko opremo ali elektromedicinski sistem
Ponudnik mora v stolpec E (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
EKG APARATI
14.1 | 25.1.1 | EKG 12 kanalni z vakuumskimi elektrodami | 7 |  | 0 | 0
Prostori: 7x SNMP
Opis / zahteve:
| 1. | EKG APARAT
- aparat za pritrditev na steno
- barvni LCD zaslon diagonale 38 cm (15") ali več, VGA resolucija,
- upravljanje s pomočjo zaslona občutljivega na dotik (touch screen),
Prikazi na zaslonu:
- merjeno frekvenco pulza do najmanj 290 udarcev na minuto,
- ime in priimek pacienta, čas, označbe krivulj, hitrost, ojačenje, nastavitve filtrov in
stanje elektrod
- možnosti odvodov: 3, 6, 2x6, 3x4+1 ritmična ali 12
- simultano zajemati 12 kanalov sledečih kombinacij: Standard, Cabrera, Nehb in
prosto-programirljivih kombinacij s strani uporabnika
- detekcijo odklopljenih elektrod
- impedanco priklopljenih elektrod
IZPIS:
- imeti mora vgrajen tiskalnik A4 format
- avtomatski izpis 10s, ročnii po določitvi
- izpis velikosti A4 (210x297 mm)
DELOVANJE:
- v primeru izpada napetosti mora delovati na notranjo baterijo za polnjenje, katere
kapaciteta mora omogočati najmanj 90 EKG izpisov oz. 3 ure ali več prikazovanja krivulj
brez izpisovanja, in jo uporabnik lahko zamenja sam
- vgrajen program za analizo EKG-ja za odrasle / otroke
VGRAJENI FILTRI:
- filter omrežne napetosti
- miogram »mišični« filter
- gladilni filter, ki zgladi krivuljo
- filter za stabilizacijo krivulje na osnovno os
RAČUNALNIŠKA PODPRTOST:
- 4 ali več dodatnih USB izhodov za priklop npr. čitalnika črtnih kod, laserski tiskalnik,
zunanjo USB tipkovnico ali spominski ključ
- ethernet (računalniški) priključek za priklop na mrežo in WiFi,
s katere se lahko nalaga seznam pacientov s »hišnega informacijskega sistema«,ki so
naročeni za pregled ali izvede poizvedba s pomočjo čitalnika črtnih kod in bolnišničnega
sistema,
- z vgrajeno t.i. delovno listo (spiska pacientov za obravnavo) preneseno s "hišnega
informacijskega sistema«
- interni spomin, ki omogoča hrambo najmanj 350 EKG posnetkov
- snemanje in shranitev signalov vseh EKG kanalov v t.i. full disclosure načinu za
najmanj pretekle 4 minute v snemanju ritma
APARAT:
- teža največ 4 kg z baterijo in papirjem (montaža na steno!!)
- dimenzijsko ne sme presegati 40x30x10 cm (d x š x v) ± 5%
- z vzorčevalno frekvenco najmanj 4000 vzorcev/sek/kanal
- dinamični merilni obseg ± 10 mV
- zaznavanje spodbujevalca (pacemaker): > ± 2 mV / širino pulza > 0,1 ms
- ojačevalec EKG signala katerega frekvenčno območje je od 0,05 do najmanj 250 Hz
(tudi za otroke), (po IEC smernicah)
- možnost priklopa 14 žilnega pacientnega EKG kabla za snemanje 16 odvodov
(kabla ni potrebno prilagati)
- imeti mora uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku (sporočila uporabniku na zaslonu)
zaradi iskalne liste,
- možnost predogleda posnetka ter interpretacije na zaslonu preden se le-ta
natisne na papir
- implementacija v bolnišnični sistem
- omogočati mora vgradnjo internega modula za brezžično povezavo po potrebi
- priključek na ozemljitev
DODATNA OPREMA:
- vrtljiv nosilec aparata za montažo na steno, prilagodljivim po višini, kompletno s
pritrdilnim materialom in material za takojšnji zagon - priložen:
- 10 žilni pacientni EKG kabel s krokodilčki za priklop na prilepne elektrode
- 1 zavitek prilepnih elektrod
NAVODILA:
- navodila za uporabo v slovenščini in angleščini - priložena
- kratka slovenska navodila - priložena
| 2. | VAKUUMSKI SISTEM ELEKTROD
- nastavitev jakosti vakuuma z najmanj 4 stopnjami jakosti in sicer od 60 do najmanj
250 mbar
- menjava posamezne elektrode v primeru, ko se ta pokvari, jo uporabnik lahko
enostavno zamenja,
- glava vakuumskih elektrod, nameščena na teleskopski roki z zatiči za zaklepanje
položaja
- pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop
posameznih elektrod
- pomik (teleskopske roke) najmanj v radiju 150° v navpični smeri in v radiju najmanj 270°
v vodoravni smeri, roka nastavljiva od 85 cm do najmanj 130 cm
- teleskopski roki morajo biti priloženi sledeči elementi:
- vakuumska črpalka z upravljalnikom za nastavitev različnih nivojev vakuuma
- 4 dolge ekstermitetne elektrode z barvnimi in številčnimi oznakami
(dolžine najmanj 1,3 m)
- 6 krajših prekordialnih elektrod z barvnimi in številčnimi oznakami
(dolžine najmanj 1 m)
- vakuumski sistem mora biti zaščitnega razreda I
- elektrode prevlečene s srebrovim kloridom za čim boljšo prevodnost
- pomična in iztegljiva nosilna roka elektrod, ki se montira na steno
| 3. | SPIROMETER (pnevmotahograf)
spirometer mora biti sestavni del EKG aparata in mora omogočati:
- izvajanje inspiratornih in ekspiratornih testov: FVC, SVC, MV in MVV
- pre in post meritve ter njihovo primerjavo
- sočasni prikaz (na izpisu in zaslonu) grafov pretok/volumen, volumen v odvisnosti
od časa (V(t)) in prikaz krivulje pretoka v realnem času ter tabele z izmerjenimi vrednosti
- avtomatsko interpretacijo rezultatov
- prikaz normativov in razmerja med izmerjenimi in normiranimi vrednostmi, ki so
v uporabi v Sloveniji (Nhanes III)
Priložen pribor:
- ščipalke za nos
- ustniki 100 kos
| 4. | SKLADNOST S STANDARDI:
- SIST EN 60601-1, razreda II, SIST EN 60601-1-2 in SIST EN 60601-2-51,
s certifikatom CE v skladu z direktivo 93/42/EEC
- zaščiten proti defibrilaciji pri 5000 VDC
14.2 | 25.1.2 | EKG 12 kanalni z vakuumskimi elektrodami | 7 |  |  | 0
Prostori: 7x IPP
Opis / zahteve:
| 1. | EKG APARAT
- aparat na vozičku
- barvni LCD zaslon diagonale 38 cm (15") ali več, VGA resolucija,
- upravljanje s pomočjo zaslona občutljivega na dotik (touch screen),
Prikazi na zaslonu:
- merjeno frekvenco pulza do najmanj 290 udarcev na minuto,
- ime in priimek pacienta, čas, označbe krivulj, hitrost, ojačenje, nastavitve filtrov in
stanje elektrod
- možnosti odvodov: 3, 6, 2x6, 3x4+1 ritmična ali 12
- simultano zajemati 12 kanalov sledečih kombinacij: Standard, Cabrera, Nehb in
prosto-programirljivih kombinacij s strani uporabnika
- frekvenca zajemanja (sampling frequency) EKG-ja mora minimalno 1000 Hz po kanalu
- detekcijo odklopljenih elektrod
- impedanco priklopljenih elektrod
IZPIS:
- imeti mora vgrajen tiskalnik A4 format
- avtomatski izpis 10s, ročni po določitvi
- izpis velikosti A4 (210x297 mm)
DELOVANJE:
- v primeru izpada napetosti mora delovati na notranjo baterijo za polnjenje, katere
kapaciteta mora omogočati najmanj 90 EKG izpisov oz. 3 ure ali več prikazovanja krivulj
brez izpisovanja, in jo uporabnik lahko zamenja sam
- vgrajen program za analizo EKG-ja za odrasle / otroke
VGRAJENI FILTRI:
- filter omrežne napetosti
- miogram »mišični« filter
- gladilni filter, ki zgladi krivuljo
- filter za stabilizacijo krivulje na osnovno os
- frekvenčno območje mora biti minimalno 0,05 Hz do 150 Hz (IEC/AHA)
- Imeti mora nastavljiv visoko (0,5Hz) in nizkoprepustni filter (150Hz).
RAČUNALNIŠKA PODPRTOST:
- 4 ali več dodatnih USB izhodov za priklop npr. čitalnika črtnih kod, laserski tiskalnik,
zunanjo USB tipkovnico ali spominski ključ
- ethernet (računalniški) priključek za priklop na mrežo in WiFi,
s katere se lahko nalaga seznam pacientov s »hišnega informacijskega sistema«,ki so
naročeni za pregled ali izvede poizvedba s pomočjo čitalnika črtnih kod in bolnišničnega
sistema,
- z vgrajeno t.i. delovno listo (spiska pacientov za obravnavo) preneseno s "hišnega
informacijskega sistema«
- interni spomin, ki omogoča hrambo najmanj 350 EKG posnetkov
- snemanje in shranitev signalov vseh EKG kanalov v t.i. full disclosure načinu za
najmanj pretekle 4 minute v snemanju ritma
APARAT:
- teža največ 4 kg z baterijo in papirjem (montaža na steno!!)
- dimenzijsko ne sme presegati 40x30x10 cm (d x š x v) ± 5%
- z vzorčevalno frekvenco najmanj 4000 vzorcev/sek/kanal
- dinamični merilni obseg ± 10 mV
- zaznavanje spodbujevalca (pacemaker): > ± 2 mV / širino pulza > 0,1 ms
- ojačevalec EKG signala katerega frekvenčno območje je od 0,05 do najmanj 250 Hz
(tudi za otroke), (po IEC smernicah)
- možnost priklopa 14 žilnega pacientnega EKG kabla za snemanje 16 odvodov
(kabla ni potrebno prilagati)
- imeti mora uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku (sporočila uporabniku na zaslonu)
zaradi iskalne liste,
- možnost predogleda posnetka ter interpretacije na zaslonu preden se le-ta
natisne na papir
- omogočati mora aktivno povezljivost z bolnišničnim informacijskim sistemom (opredeljeno v poglavju POVEZLJIVOST EKG APARATOV z bolnišničnim sistemom)
- imeti mora interni modul za brezžično povezavo
- možnost priklopa spirometra
- priključek na ozemljitev
DODATNA OPREMA:
- pripadajoči voziček za EKG in vakuumski sistem elektrod
- 10 žilni pacientni EKG kabel s krokodilčki za priklop na prilepne elektrode
- 1 zavitek prilepnih elektrod
NAVODILA:
- navodila za uporabo v slovenščini in angleščini - priložena
- kratka slovenska navodila - priložena
| 2. | VAKUUMSKI SISTEM ELEKTROD
- nastavitev jakosti vakuuma z najmanj 4 stopnjami jakosti in sicer od 60 do
najmanj 250 mbar
- menjava posamezne elektrode v primeru, ko se ta pokvari, jo uporabnik lahko
enostavno zamenja,
- glava vakuumskih elektrod, nameščena na teleskopski roki z zatiči za zaklepanje
položaja
- pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop
posameznih elektrod
- pomik (teleskopske roke) najmanj v radiju 150° v navpični smeri in v radiju 270°
v vodoravni smeri, roka nastavljiva od 85 cm do najmanj 130 cm
- teleskopski roki morajo biti priloženi sledeči elementi:
- vakuumska črpalka z upravljalnikom za nastavitev različnih nivojev vakuuma
- 4 dolge ekstermitetne elektrode z barvnimi in številčnimi oznakami
(dolžine najmanj 1,3 m)
- 6 krajših prekordialnih elektrod z barvnimi in številčnimi oznakami
(dolžine najmanj 1 m)
- vakuumski sistem mora biti zaščitnega razreda I
- elektrode prevlečene s srebrovim kloridom za čim boljšo prevodnost
- pomična in iztegljiva nosilna roka elektrod, ki se montira na voziček
| 3. | SKLADNOST S STANDARDI:
- SIST EN 60601-1, razreda II, SIST EN 60601-1-2 in SIST EN 60601-2-51,
s certifikatom CE v skladu z direktivo 93/42/EEC
- zaščiten proti defibrilaciji pri 5000 VDC
14.3 |  | POVEZLJIVOST EKG APARATOV z bolnišničnim sistemom | 1
EKG aparati in z njimi dobavljena programska oprema mora omogočati:
- omogočati mora klasično in brezžično povezljivost z bolnišničnim informacijskim sistemom (HIS) – Hipokrat,
- obdelovanje in arhiviranje podatkov v originalni (za post obdelavo) elektronski obliki,
- pod obdelavo je mišljeno spreminjanje in pisanje interpretacij, meritev EKG-jev,
spirometrij in ritma v mirovanju, primerjava več posnetkov istega pacienta, iskanje
podatkov v bazi po različnih kriterijih (priimek in ime, datum rojstva, datum preiskave,
rezultatih interpretacij, itd) in naknadno izpisovanje posnetkov
- delo najmanj 10 uporabnikov hkrati na različnih postajah,
- pošiljanje in sprejemanje naročil za želene preiskave (EKG v mirovanju, spirometrijo,
ritem v mirovanju) po protokolu HL7 iz bolnišničnega informacijskega sistema (HIS)
na aparat po naslednjih korakih:
- tvorjenje naročila v bolnišničnem informacijskem sistemu (HIS) in nato prenos naročila
v čakalno listo pacientov na določen aparat
- izvedba zahtevane preiskave na aparatu (EKG posnetek, spirometrijo, ritem v
mirovanju) iz čakalne liste pacientov
- pošiljanje posnetka iz aparata v sistem za obdelovanje posnetkov, kjer jih uporabnik
s pravico obdela (sprememba interpretacije, spremembe razdalj na QRS segmentu ,…)
in jih potrdi
- prenos obdelanega in potrjenega posnetka nazaj v bolnišnični informacijski sistem (HIS)
k ustreznemu pacientu v PDF obliki
- zahtevo za prenos pacientovih podatkov iz sistema na aparat z vpisom pacientovega
ID ali ID obiska (ročno ali s čitalnikom črtnih kod)
- kasnejšo dodelitev posnetka ustreznemu pacientu, kateremu zaradi nujnosti obravnave
niso dodeljeni pacientovi podatki
- hitro iskanje vseh pacientov z nepotrjeno obravnavo,
- arhiviranje podatkov na server za kasnejši pregled ali medsebojno primerjavo
posnetkov
- ob izpadu mrežne povezave možnost zakasnelega pošiljanja podatkov (podatki se
shranijo lokalno in se ob ponovni vzpostavitvi mrežne povezave sinhronizirajo z
bolnišničnim informacijskim sistemom (HIS)
Zagotovljena mora biti kompletna implementacija v informacijski sistem ustanove in
programska oprema za shranjevanje in obdelavo (najmanj 10 uporabnikov istočasno)
Zahteva: ponudnik mora pokazati najmanj en delujoč sistem povezave s tovrstnimi
aparati (EKG, spirometer) z HIS v Sloveniji.
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0