Razpisna dokumentacija za javno naročilo

»Nakup in dobava 600 MHz NMR spektrometra«

Oznaka: JN 1/2018

Ljubljana, januar 2018

Kazalo:

1.	Predmet in podatki o javnem naročilu	3

2.	Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	3

3.	Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije	3

4.	Oblika, jezik in stroški ponudbe	4

5.	Veljavnost ponudbe	5

6.	Skupna ponudba	5

7.	Ponudba s podizvajalci	6

8.	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	6

9.	Posredovanje podatkov naročniku	7

10.	Sklenitev pogodbe	7

11.	Tehnične specifikacije za nakup novega 600 MHz NMR spektrometra	7

12. Merila in ponudbena cena

13.	Razlogi za izključitev in pogoji za ugotavljanje sposobnosti	20

14.	Pravna podlaga in pravno sredstvo	27

15.	Vsebina ponudbene dokumentacije	28

16.	Priloge	29

1.	Ovojnica	30

2.	Reference	31

3.	Ponudbeni predračun	32

4.	Izjava o tehničnih specifikacijah ponujene naprave	33

5.	Menična izjava-resnost ponudbe	36

6.	Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	37

7.	Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	38

8.	Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi	40

9.	Vzorec pogodbe	42

NAVODILA PONUDNIKOM

# Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo. Predmet javnega naročila je nakup, dobava in instalacija 600 MHz NMR spektrometra ter druge obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Variantne ponudbe niso dopustne. Ponudba mora biti popolna, vsebovati mora vse artikle ter izpolnjevati vsa druga določila, ki so navedena v tej razpisni dokumentaciji. Delnih ponudb naročnik ne bo upošteval. V okviru predmetnega javnega naročila bo naročnik skladno s pogoji in merili razpisne dokumentacije sklenil pogodbo za predmet javnega naročila z enim ponudnikom.

# Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika:

KEMIJSKI INŠTITUT

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Ponudbe se lahko oddajo tudi osebno v vložišču na naslovu: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro, do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do spodaj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

Rok za oddajo ponudbe je do 27. 2. 2018 do 10.00.

Javno odpiranje ponudb: 27. 2. 2018 ob 12.00 v prostorih naročnika.

O javnem odpiranju ponudb bo naročnik sestavil zapisnik. Predstavniki ponudnikov, ki niso hkrati tudi zakoniti zastopniki ponudnikov, morajo imeti s seboj pooblastila za zastopanje na odpiranju.

# Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 16. 2. 2018 do 10.00. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 19. 2. 2018 do 12.00. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način ter na vprašanja, ki ne bodo zastavljena do določenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Jasmina Štiftar, e-pošta: jasmina.stiftar@ki.si; tel: 01 4760 200

# Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda v zapečateni ovojnici, pri čemer morajo biti listi ponudbe zvezani tako, da jih ni mogoče neopazno razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v ponudbo (vsi listi ponudbene dokumentacije naj bodo prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom ponudnika). V kolikor ponudba ne bo zvezana na opisan način, lahko naročnik tako ponudbo zveže na javnem odpiranju ponudb.

Posamezni deli ponudbe morajo biti med seboj ločeni s pregradnimi kartoni oziroma označeni na kakšen drug pregleden način.

Na kuverto ponudbe ponudnik nalepi izpolnjen obrazec »Ovojnica«, ki je priloga te razpisne dokumentacije. Na ovitku naj bosta navedena firma in sedež ponudnika.

Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno smiselno enako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na obrazcu Ovojnica označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«. Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče naročnika prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v naknadno določenem roku uradno prevesti v slovenski jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, na obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar ni izrecno zahtevano, ni potrebno predložiti originalnega dokumenta, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled originalni dokument. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, mora biti pooblastilo za podpis ponudbe priloženo v ponudbeni dokumentaciji.

Ponujeno blago in storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

# Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30. 6. 2018. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nedopustna izloči.

Naročnik lahko naknadno zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

# Skupna ponudba

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ponudbi. Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. Pri posameznem pogoju je določeno, katere pogoje mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev ter katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi poleg druge dokumentacije, ki je navedena v tej razpisni dokumentaciji, predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava vseh partnerjev, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- izjava, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak partner posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla, lahko pa tudi zoper kateregakoli partnerja. Partnerji za obveznosti naročniku odgovarjajo solidarno.

# Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ponudbi. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD in izpolnjevati pogoje, ki so v tej razpisni dokumentaciji določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom in izpolnitvijo ESPD obrazca ali z drugimi dokumenti, ki jih predvideva ta razpisna dokumentacija. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika, mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, ki ga mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- predložiti s strani podizvajalcev izpolnjene ESPD obrazce,

- priložiti zahtevo posameznega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti:

- izjavo podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,

- izjavo ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene dobave in storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo ponudnik nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti v tej razpisni dokumentaciji navedena dokazila. Navedena dokazila mora ponudnik predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v roku petih dni od spremembe.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca vplivala na nemoteno delo ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo naročnik zavrnil spremembo ali naknadno priglasitev podizvajalca v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

# Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov o specifikacijah ponujenega blaga in storitev in količine iz te specifikacije, cen na enoto, vrednosti posameznih postavk in skupne vrednost ponudbe ter vseh tistih podatkov, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru danih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku ter v veljavni zakonodaji navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne bo preklical zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« ali vsebinsko smiselno enako oznako umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku ali med izvajanjem pogodbenih obveznosti pridobijo zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja, ali pri izvajanju javnega naročila v osmih (8) dneh od prejema njegovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

# Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank.

Če ponudnik v roku petih (5) dni po pozivu k podpisu pogodbe le-te ne bo podpisal in predložil naročniku, lahko naročnik šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi mu bilo to v interesu.

# Tehnične specifikacije za nakup novega 600 MHz NMR spektrometra

Naročnik s to razpisno dokumentacijo vabi k oddaji ponudb za nakup, dobavo in instalacijo 600 MHz NMR spektrometra. Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vključuje strojno in programsko opremo, ki ustreza spodaj opisanim tehničnim zahtevam ter izvedbo drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

  - Tehnične specifikacije, ki jih mora izpolnjevati ponujeni NMR spektrometer:

    - NMR magnet

•	Superprevoden magnet z jakostjo 14.1 Tesla ter magnetnim ščitom za zmanjšanje dosega magnetnega polja (ang. superconducting actively shielded magnet)

•	Premer centralne cevi znotraj magneta (ang. magnet bore size) minimalno 54 mm

•	Maksimalno zmanjševanje jakosti magnetnega polja (ang. magnet drift) 6 Hz/uro pri 1H frekvenci v obdobju dveh mesecev po inštalaciji

•	Merilnik nivoja tekočega helija in dušika z alarmom nizkega območja kriogenih plinov

•	Interval polnjenja tekočega helija ne manj kot 150 dni

•	Interval polnjenja tekočega dušika ne manj kot 15 dni

•	Sistem tuljav za zagotavljanje homogenosti magnetnega polja (ang. room temperature shims), s katerim dosežemo predpisano obliko signalov in zadostimo pogojem specificiranih vrednosti spektrometra

•	Integriran anti-vibracijski sistem

•	Oprema za polnjenje tekočega helija in dušika

•	Možnost postavitve magneta v prostor z višino stropa do 3.5 metrov

## NMR spektrometer (konzola spektrometra)

•	Štiri kanalni RF sistem z možnostjo nadgraditve

•	100 W ojačevalec, ki omogoča dva visokofrekvenčna kanala 1H, 19F z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja

•	300 W ojačevalci, ki omogočajo širokopasovno frekvenčno območje med 10 in 250 MHz z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja NMR eksperimentov na vsaj treh kanalih

•	150 W ojačevalec za 2H jedro, ki omogoča razklapljanje jedra ter uporabo najsodobnejših tehnik gradientnega zagotavljanja homogenosti magnetnega polja (ang. gradient shimming on 2H nucleus)

•	Linearno upravljanje amplitude, frekvence in faze

•	Nadzor oblikovanja frekvence, amplitude in faze pulzov ter razklapljanje na osnovi sestavljenih pulzov v pogojih sinhronega in asinhronega delovanja na vseh štirih kanalih

•	2H kanal za vzdrževanje konstantne frekvence spektrometra (ang. lock channel). Sistem mora biti združljiv z gradientnim določanjem toka v tuljavah za vzdrževanje homogenega magnetnega polja v vzorcu in devterijskim razklapljanjem.

•	Sistem oddajnik/sprejemnik z visokim dinamičnim območjem in možnostjo vzporednega zajemanja signalov na vsaj dveh kanalih

•	Visokopasovni in nizkopasovni GaAs predojačevalci z nizkim šumom za 1H/19F in za širokopasovne kanale. Predojačevalci morajo omogočati izvedbe 1H/19F NMR eksperimentov, prav tako pa vse sodobne heteronuklearne eksperimente na bioloških vzorcih

•	Avtomatsko uglaševanje sonde za vsa jedra

•	Gradientna enota za ustvarjanje gradienta magnetnega polja vzdolž Z osi, ki omogoča celovito podporo za uporabo sond

•	Visoko stabilna enota za regulacijo temperature vzorca. Sistem mora biti opremljen z najmodernejšo temperaturno enoto, ki zagotavlja stabilnost temperature vzorca ≤ 0.1°C

•	Sistem za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca v sondi do vsaj -40 °C

•	1H, 2H, 13C, 15N in 31P pasovno prepustni filtri

## Avtomatski menjalec vzorcev

Menjalec vzorcev mora imeti možnost držanja in zamenjave vsaj 24 vzorcev ob tem, da ponudnik zagotovi enako število nosilcev NMR vzorcev (ang. spinner), kot jih določa in omogoča avtomatski menjalnik.

## Visoko občutljiva kriogena merilna sonda

Visoko občutljiva kriogena merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi s povečano občutljivostjo za 1H in 13C jedra ter z dodatnim 15N kanalom, ki omogoča snemanje bioloških trojno-resonančnih NMR eksperimentov.

- 5 mm 600 MHz več resonančna kriogena sonda, ki omogoča istočasno zajemanje vsaj 1H, 13C in 15N jeder

•	Vodno hlajen zaprt in cikličen helijev kriogen sistem, ki omogoča neprekinjeno uporabo in je podprt z UPS sistemom

•	Gradient magnetnega polja vzdolž z osi z močjo vsaj 50 G/cm

•	Razklapljanje 2H jeder (ang. 2H decoupling)

•	1H občutljivost ≥ 5000:1 (0.1% etilbenzen v CDCl3, cevka Wilmad 545 PP)

•	13C občutljivost ≥ 800:1 (40% para-dioksan v 60% devterobenzenu - ASTM, cevka Wilmad 545 PP)

•	90° dolžina pulza za 1H ≤ 8 mikro-s

•	90° dolžina pulza za 13C ≤ 13 mikro-s

•	90° dolžina pulza za 15N ≤ 35 mikro-s

•	Širina signala brez vrtenja (signal 0.3% CHCl3 v acetonu-d6) na 50%/0.55%/0.11% višini signala maksimalno 0.8/8/16 Hz

•	Temperaturno območje vsaj med -40 do +80 °C

## Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H,19F/31P-15N z inverzno konfiguracijo tuljav)

•	5 mm 600 MHz sonda, ki omogoča snemanje 1H in 19F jeder z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja

•	Gradient magnetnega polja vzdolž z osi z močjo vsaj 50 G/cm

•	razklapljanje 2H jeder (ang. 2H decoupling)

•	1H občutljivost ≥ 850:1 (0.1% etilbenzen v CDCl3, tankoplastna cevka)

•	13C občutljivost ≥ 300:1 (40% para-dioksan v 60% devterobenzenu - ASTM, tankoplastna cevka)

•	90° dolžina pulza za 1H ≤ 10 mikro-s

•	90° dolžina pulza za 13C ≤ 13 mikro-s

•	90° dolžina pulza za 15N ≤ 25 mikro-s

•	Temperaturno območje vsaj med -100 do +150 °C

## Nosilci za NMR cevke (ang. spinner)

•	Vsi nosilci morajo biti zmožni uporabe pri nizkih in visokih temperaturah, kot jih določa temperaturno območje sond, ki so predmet javnega naročila.

## Programska oprema

•	Programska oprema za NMR spektrometer mora biti zmožna izvajanja eksperimentov, ki se uporabljajo v najsodobnejši NMR spektroskopiji vključno z zmožnostjo procesiranja in analiziranja večdimenzionalnih spektrov

•	Programska oprema mora podpirati možnost izvajanja in analiziranja difuzijskih NMR eksperimentov

•	Programska oprema mora biti zmožna obdelave podatkov posnetih na ostalih NMR spektrometrih v okviru NMR centra

•	Za zagotavljanje GMP okolja (ang. Good Manufacturing Practice) mora programska oprema omogočati sledenje zaporedju dogodkov (t.i. audit trail) in podpirati elektronske zapise po odločbi 21 CFR del 11

•	Programska oprema mora vsebovati knjižnice pulznih sekvenc za uporabo najzahtevnejših eno in več dimenzionalnih eksperimentov vključno s trojno-resonančnimi eksperimenti za študij bioloških makromolekul

•	Programska oprema mora omogočati dekonvolucijo spektrov v primeru močno prekrivajočih se 1H-1D NMR eksperimentov (metabolne NMR študije celic in organizmov)

## Računalniški sistem za krmiljenje NMR spektrometra

•	Računalniški sistem mora delovati v okolju Windows (za zagotavljanje GMP okolja) in mora podpirati programsko opremo za vodenje NMR spektrometra.

  - Druge specifikacije in obveznosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ponujenega NMR spektrometra:

### Priprava dokumentacije za zagotavljanje GMP okolja (IQ, OQ in PQ)

•	Izbrani ponudnik mora pripraviti vso potrebno dokumentacijo, ki omogoča vključitev novega 600 MHz NMR spektrometra v GMP okolje.

### Izobraževanje uporabnikov na strani naročnika

•	Izbrani ponudnik bo izvedel izobraževanje, ki bo uporabnikom spektrometra na strani naročnika omogočalo seznanitev s sistemom in njegovo uporabo. Izobraževanje bo potekalo v ločenih ciklih vsaj trikrat po pet dni na novem 600 MHz NMR spektrometru po uspešno izvedeni inštalaciji.

•	Ponudnik mora izvesti izobraževanje, ki vsaj dvema uporabnikoma omogoča diagnozo in odpravo težav strojne opreme, ki je sestavni del NMR spektrometra, ki je predmet ponudbe. Poseg in odprava težav s strani izobraženih uporabnikov na strani naročnika ne sme vplivati na izgubo pravic iz garancije.

### Vzdrževanje kriogenega sistema in visoko občutljive kriogene merilne sonde

•	Ponudnik mora na lastne stroške vzdrževati kriogeni sistem in visoko občutljivo kriogeno merilno sondo za obdobje petih let na način, ki bo omogočal njeno nemoteno delovanje, vključno z morebitno zamenjavo okvarjenih delov.

### Stroški inštalacije in vzdrževanja spektrometra do predaje v uporabo (funkcionalna uporaba)

•	Izbrani ponudnik bo pokril vse stroške inštalacije in vzdrževanja novega NMR spektrometra vključno s helijem potrebnim za zagon in stabilno delovanje spektrometra do prevzema spektrometra v funkcionalno uporabo (predvidoma v obdobju 4 mesecev po uspešno izvedeni inštalaciji). Stroški inštalacije ne vsebujejo morebitnih posegov v infrastrukturo naročnika, ki bi morebiti nastali ob inštalaciji.

### Programska oprema

•	Zaradi razvoja in posodobitev ter potrebnih nadgradenj operacijskega sistema računalnika za krmiljenje NMR spektrometra je izbrani ponudnik dolžan zagotavljati nadgradnjo programske opreme z namenom zagotavljanja popolne funkcionalnosti NMR spektrometra za obdobje desetih let od njegove inštalacije. Ponudnik bo v tem obdobju desetih let od instalacije za naročnika zagotavljal potrebno zamenjavo strojne opreme na konzoli NMR spektrometra za delovanje najnovejše verzije programske opreme za krmiljenje NMR spektrometra, kar pa ne vključuje obveznosti ponudnika po zamenjavi celotne konzole.

Strošek nadgradenj programske in strojne opreme v prvih petih letih od podpisa končnega zapisnika o primopredaji NMR spektrometra bo vključen v ponudbo.

Isto verzijo (nadgrajene) programske opreme, ki jo bo zagotovil ponudnik, bo naročnik lahko uporabljal še na petih delovnih postajah, ki bodo namenjene za obdelavo in procesiranje NMR podatkov.

### Servisni odzivni časi

•	Izbrani ponudnik je ob morebitni okvari spektrometra dolžan v roku 72 ur odgovoriti telefonsko ali po elektronski pošti na poziv naročnika. V roku 14 dni je izbrani ponudnik dolžan zagotoviti servis in rezervne dele, ki so predmet okvare sistema in sistem povrniti v delujoče stanje.

# Merila in ponudbena cena

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo na podlagi navedenih meril dosegel najvišje število točk.

Končna ponudbena cena brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je ponudba sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave…), davke, razen DDV, in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški povezani s predmetom javnega naročila, razen tistih, ki so izrecno predvideni v tej razpisni dokumentaciji. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.

Ponudnik mora v vse postavke obrazca »Ponudbeni predračun« vpisati cene.

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vsega blaga in storitev, ali če ponujeno blago ne ustreza tehničnih zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, za katere bo ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, navedene v tej razpisni dokumentaciji.

Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, se izračuna tako, da se za vsako posamezno merilo izračuna število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, nato pa se točke, ki jih ponudba prejme za vsako posamično merilo, seštejejo.

Nabava predmetne opreme je oproščena plačila DDV skladno s 7. točko prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 ter 5. točko 7. člena Izvedbenega sklepa Komisije z dne 24. junija 2014 o ustanovitvi Srednjeevropskega konzorcija raziskovalne infrastrukture (CERIC-ERIC) (2014/392/EU).

#### Cena (do 60 točk)

Ponudbi z najnižjo skupno ceno bo dodeljeno 60 točk. Ostalim ponudbam bo dodeljeno število točk, izračunano po formuli: 60*(najnižja ponujena cena katere koli od dopustnih ponudb / ponujena cena ocenjevane ponudbe).

#### Tehnične karakteristike 600 MHz NMR spektrometra (do 40 točk)

12.1.1 Magnet, sistem za homogeniziranje magnetnega polja (ang. shim) in za njegovo zaklenitev (ang. lock) do 10 točk

12.1.2 Konzola spektrometra do 10 točk

12.1.3 Avtomatski menjalec vzorcev do 6 točk

12.1.4 Visoko občutljiva kriogena merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi do 10 točk

12.1.5 Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H,19F/31P-15N z inverzno konfiguracijo tuljav) do 4 točke

###### Magnet, sistem za homogeniziranje magnetnega polja (ang. shim) in za njegovo zaklenitev (ang. lock) (do 10 točk)

Število točk, ki jih posamezna ponudba prejme na podlagi merila 12.1.1, se izračuna tako, da se sešteje število točk, ki jih za določeno podmerilo (od 12.1.1.a do 12.1.1.e) prejme posamezna ocenjevana ponudba. Seštevek točk, ki jih posamezna ponudba prejme po merilu 12.2.1 se normalizira na način, da se seštevek točk, ki jih posamezna ponudba prejme za to podmerilo (od 12.1.1.a do 12.1.1.e) pomnoži z 10 ter deli s številom točk, ki jih je za merilo 12.1.1 prejela najbolje ocenjena dopustna ponudba po tem merilu.

12.1.1.a	Radialno sipano magnetno polje – 5G črta (cm) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra oddaljenosti 5G črte v cm od centra magneta dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 5* (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.1.b 	Aksialno sipano magnetno polje – 5G črta (cm) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra oddaljenosti 5G črte v cm od centra magneta dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 5* (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.1.c 	Hitrost odparevanja tekočega helija (mililiter na uro) (do 65 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra odparevanja tekočega helija (mililiter na uro) dobi 65 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 65* (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.1.d 	Interval polnjenja tekočega helija (dnevi) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dotakanja tekočega helija v dneh dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 5* (vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

12.1.1.e 	Maksimalno spreminjanje magnetnega polja (drift; Hz/h) (do 10 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra spreminjanja magnetnega polja v Hz na uro dobi 10 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 10* (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

###### Konzola spektrometra (do 10 točk)

Število točk, ki jih posamezna ponudba prejme na podlagi merila 12.1.2 se izračuna tako, da se sešteje število točk, ki jih za določeno podmerilo (od 12.1.2.a do 12.1.2.j) prejme posamezna ponudba. Seštevek točk, ki jih posamezna ponudba prejme po merilu 12.1.2 se normalizira na način, da se seštevek točk, ki jih posamezna ponudba prejme za to podmerilo (od 12.1.2.a do 12.1.2.j) pomnoži z 10 ter deli s številom točk, ki jih je za merilo 12.1.2 prejela najbolje ocenjena dopustna ponudba po tem merilu.

12.1.2.a 	Frekvenčno območje visokofrekvenčnega RF kanala (MHz) (do 2 točki)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra frekvenčnega območja visokofrekvenčnega RF kanala v MHz dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 2* (vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

12.1.2.b 	Frekvenčno območje širokopasovnih RF kanalov (MHz) (do 2 točki)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra frekvenčnega območja širokopasovnih RF kanalov v MHz dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 2* (vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

12.1.2.c 	Možnost simultanega zajemanja in razklapljanja 1H/19F jeder v homo- in heterojedrnem načinu snemanja ( 4 točke)

V kolikor konzola spektrometra omogoča simultano zajemanje in razklapljanje 1H/19F jeder v homo- in heterojedrnem načinu snemanja, ocenjevana ponudba prejme 4 točke. V kolikor ponujena konzola spektrometra te funkcije ne omogoča, ocenjevana ponudba prejme 0 točk.

12.1.2.d 	Najkrajši čas generiranja RF sunka (ns) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra generiranja RF sunka v ns dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 2* (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.2.e 	Najmanjši časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude (ns) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra časovnega inkrementa za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude v ns dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 2* (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.2.f 	Najmanjši fazni inkrement (stopinj) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo faznega inkrementa v stopinjah dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 2* (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.2.g 	Število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov od ponujenih kanalov na konzoli spektrometra (do 2 točki)

Ponudba z največjim številom sprejemnikov za zajemanje signalov dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 2* (vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

12.1.2.h 	Natančnost temperaturnega kontrolerja čez celotno temperaturno območje (stopinj K) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo kontrole temperature vzorca v stopinjah K dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 2* (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.2.i 	Najnižja temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca (stopinj K) (do 2 točki)

Ponudba z najnižjo vrednostjo temperature sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca (stopinj K) parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.2.j 	Ločljivost dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja (bit) (do 1 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra ločljivosti dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja v bitih dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = (vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

###### Avtomatski menjalec vzorcev (do 6 točk)

Število točk, ki jih posamezna ponudba prejme na podlagi merila 12.1.3 se izračuna tako, da se sešteje število točk, ki jih za določeno podmerilo (od 12.1.3.a do 12.1.3.c) prejme posamezna ponudba. Seštevek točk, ki jih posamezna ponudba prejme po merilu 12.2.3 se normalizira na način, da se (od 12.1.3.a do 12.1.3.c) pomnoži z 6 ter deli s številom točk, ki jih je za merilo 12.1.3 prejela najbolje ocenjena dopustna ponudba po tem merilu.

12.1.3.a 	Število vzorcev v avtomatskem menjalcu vzorcev (kom) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo vzorcev v avtomatskem menjalcu vzorcev dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 5*(vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

12.1.3.b 	
Možnost temperaturne kontrole vzorcev (do 5 točk)

V kolikor ponujeni avtomatski menjalec vzorcev omogoča možnost temperaturne kontrole vzorcev dobi ocenjevana ponudba 5 točk v nasprotnem primeru ponudba dobi 0 točk.

12.1.3.c 	Temperaturni razpon v avtomatskem menjalcu vzorcev ob delujočem hladilniku (stopinj K) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo temperaturnega razpona v avtomatskem menjalcu vzorcev v stopinjah K dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 5*(vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

###### Visoko občutljiva kriogena merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (do 10 točk)

Število točk, ki jih posamezna ponudba prejme na podlagi merila 12.1.4 se izračuna tako, da se sešteje število točk, ki jih za določeno podmerilo (od 12.1.4.a do 12.1.4.i) prejme posamezna ponudba. Seštevek točk, ki jih posamezna ponudba prejme po merilu 12.1.4 se normalizira na način, da se seštevek točk, ki jih posamezna ponudba prejme za to podmerilo (od 12.1.4.a do 12.1.4.i) pomnoži z 10 ter deli s številom točk, ki jih je za merilo 12.1.4 prejela najbolje ocenjena dopustna ponudba po tem merilu.

12.1.4.a 	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka) (do 3 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo razmerja signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo dobi 3 točke, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 3*(vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

12.1.4.b 	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo (ASTM; tankostenska cevka) (do 3 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo razmerja signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo dobi 3 točke, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 3*(vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

12.1.4.c 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala (Hz) (do 1 točke)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo širine 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala v Hz dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.4.d	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala (Hz) (do 1 točke)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo širine 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala v Hz dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.4.e 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala (Hz) (do 1 točke)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo širine 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala v Hz dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.4.f 	Temperaturno območje sonde (stopinj K) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo temperaturnega območja sonde v stopinjah K dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 5*(vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

12.1.4.g	Jakost gradienta (G/cm) (do 1 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo jakosti gradienta v G/cm dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = (vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

12.1.4.h 	Čas obnove gradienta pri 50 G/cm (mikrosekunde) (do 1 točke)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo časa obnove gradienta pri moči 50G/cm v mikrosekundah dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.4.i 	Možnost snemanja 31P in 19F NMR spektrov (do 50 točk)

V kolikor ponujena sonda ocenjevane ponudbe omogoča možnost snemanja 31P in 19F NMR spektrov, prejme 50 točk. V kolikor sonda te funkcije ne omogoča, prejme ponudba 0 točk.

###### Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi 1H,19F/31P-15N z inverzno konfiguracijo tuljav) (do 4 točke)

Število točk, ki jih posamezna ponudba prejme na podlagi merila 12.1.5 se izračuna tako, da se sešteje število točk, ki jih za določeno podmerilo (od 12.1.5.a do 12.1.5.h) prejme posamezna ponudba. Seštevek točk, ki jih posamezna ponudba prejme po merilu 12.1.5 se normalizira na način, da se seštevek točk, ki jih posamezna ponudba prejme za to podmerilo pomnoži s 4 ter deli s številom točk, ki jih je za merilo 12.1.5 prejela najbolje ocenjena dopustna ponudba po tem merilu.

12.1.5.a	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1% etilbenzen v CDCl3; tankostenska cevka) (do 3 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo razmerja signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo dobi 3 točke, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 3*(vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

12.1.5.b 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala (Hz) (do 1 točke)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo širine 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala v Hz dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.5.c 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala (Hz) (do 1točke)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo širine 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala v Hz dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.5.d 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala (Hz) (do 1 točke)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo širine 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala v Hz dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.5.e 	Temperaturni razpon sonde (stopinj K) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo temperaturnega območja sonde v stopinj K dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 5*(vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

12.1.5.f 	Jakost gradienta (G/cm) (do 1 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo jakosti gradienta v G/cm dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = (vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

12.1.5.g 	Čas obnove gradienta pri 50 G/cm (mikrosekunde) (do 1 točke)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo časa obnove gradienta pri moči 50G/cm v mikrosekundah dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = (najmanjša vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

12.1.5.h	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C (10% Etil-benzen v CDCl3; tankostenska cevka) (do 3 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo razmerja signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo dobi 3 točke, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 3*(vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največjo vrednost, ki jo je za to podmerilo prejela katera koli od dopustnih ponudb).

# Razlogi za izključitev in pogoji za ugotavljanje sposobnosti

#### Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

# Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in predloži(jo) potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa) ter za pravno osebo. V kolikor gre za skupno ponudbo ali ponudbo s podizvajalci, mora ponudnik ponudbi priložiti tudi potrdila za fizične in pravno osebo vsakega podizvajalca ali partnerja.

# Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

13.2.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na vsakega podizvajalca.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

13.2.2. Ponudnik na dan, ko izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo 50 evrov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Izrek globe v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Pretekla slaba izvedba

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je naročnik od prejšnje pogodbe o izvedbi javnega naročila predčasno odstopil od izvedbe naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije, ker so se pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Dajanje zavajajočih razlag in ne predložitev dokazil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Neupravičen vpliv na odločanje naročnika

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo ponudnik, njegov partner ali podizvajalec poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Hujša kršitev poklicnih pravil in velika strokovna napaka

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

Kot ustrezna sredstva med drugimi štejejo odločitve inšpekcijskih organov, sodišč, strokovnih združenj ipd.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je ponudnik zagrešil veliko strokovno napako. Veliko strokovno napako predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika; nekvalitetna izvedba storitev, izvedba storitev z neustreznimi kadri, izvajanje storitev v nasprotju s predpisi in navodili, kršitev predpisov področne zakonodaje ter podobno.

Naročnik bo veliko strokovno napako ugotavljal na podlagi pisnih dokazil; upravičeno unovčena jamstva (finančna zavarovanja), pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno in nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih letih pred rokom oddaje ponudbe, zapisniki o nekvalitetni izvedbi storitev, izrečene sankcije z dokončnimi akti izdanih s strani pristojnih organov, predčasno prekinjene pogodbe zaradi ravnanj ponudnika v nasprotju z določili pogodbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Sklenitev kartelnega dogovora

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo upravičeno sklepalo, da je z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, na način, kot je predvideno v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

  - Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju izvedel vsaj dve dobavi primerljive raziskovalne opreme, v posamezni skupni vrednosti vsaj 1.800.000 € brez DDV. Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih treh let pred rokom za oddajo ponudbe. Kot dobava primerljive opreme se upošteva dobava NMR spektrometrov v vrednosti vsaj 1.800.000 € brez DDV.

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom in predložitvijo obrazca »Reference«.

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

Ponudnik lahko navedene pogoje preverja tudi na podlagi drugih dokazil, ki jih ponudnik ne priloži v ponudb, ne le na podlagi dokazil, ki so navedena pri posameznem pogoju.

  - Dobavni rok

Rok dobave predmeta javnega naročila je najkasneje 10 mesecev po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Ponudnik mora predmet pogodbe najkasneje v obdobju dveh mesecev po dobavi ustrezno instalirati in poskrbeti, da predmet pogodbe dosega v razpisni dokumentaciji zahtevane specifikacije.

Ponudnik mora predmet pogodbe predati v polno uporabo v roku štirih mesecev po uspešno izvedeni instalaciji pri čemer polna uporaba pomeni, da je bilo izvedeno usposabljanje skladno z razpisno dokumentacijo ter da je naročnik opravil teste, iz katerih je razvidno, ali predmet naročila dosega tehnične specifikacije, kot so navedene v razpisni dokumentaciji ter da je ponudnik odpravil morebitne pomanjkljivosti.

Naročnik in ponudnik po izvedenih dobavah in storitvah, ki so predvidene za posamezno fazo v zgornjih treh odstavkih, ter ko je dosežen rezultat, ki ga posamezna faza določa, podpišeta primopredajni zapisnik.

  - Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme bistveno razlikovati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

- 13.13.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik v svoji ponudbi predloži menično izjavo za resnost ponudbe v višini 150.000,00 €. Menična izjava mora veljati do 16.7.2018.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči, če pride do ene ali več spodaj naštetih primerov

- ponudnik po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne

- ponudnik zavrne sklenitev pogodbe, ali naročniku v danem roku ne predloži s strani zakonitega zastopnika podpisane pogodbe

- ponudnik po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 8 (osmih) dni po sklenitvi pogodbe.

Kot obvezno prilogo k izpolnjenemu obrazcu »Menična izjava-resnost ponudbe« mora ponudnik v ponudbi predložiti 1 bianko menico.

- 13.13.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih (8) dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od končne ponudbene vrednosti z DDV.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo, da bo v 8 (osmih) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki znaša 10% končne ponudbene cene z DDV, ki bo skladna z vzorcem v razpisni dokumentaciji (priloga). Ponudnik mora podpisati in ožigosati vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga)

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno najmanj 3 leta in 60 dni od dneva sklenitve pogodbe.

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik krši pogodbene obveznosti iz te razpisne dokumentacije ter pogodbe o dobavi ali dodatkov k pogodbi ali ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila ali obveznosti ne poravna v celoti, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.

- 13.13.3 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo, da bo v 8 (osmih) dneh po podpisu končnega primopredajnega zapisnika naročniku izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% končne ponudbene cene z DDV, ki je skladna z obrazcem (priloga) ter podpisati in ožigosati vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga).

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih (8) dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od končne ponudbene vrednosti z DDV.

Bančna garancija mora biti veljavna še 60 dni po koncu splošnega garancijskega roka za odpravo napak, ki znaša 2 leti po podpisanem končnem primopredajnem zapisniku.

Za predmet pogodbe bo ponudnik zagotovil odpravo napak in rezervne dele. V garancijski dobi je ponudnik dolžan na svoje stroške popraviti in odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala ali drugih pomanjkljivosti in napak.

Odzivni čas ponudnika za odgovor na javljeno napako v garancijskem roku je največ 72 ur od prejema naročnikovega pisnega obvestila o napaki, ki ga naročnik ponudniku posreduje preko elektronske pošte, na naslov:__________________. Ponudnik mora naročnika v roku 72 ur od prejema obvestila o napaki pisno obvestiti o pričakovanem času za odpravo napake in začeti odpravljati napako ter dela, ki so potrebna za odpravo napake v času 14 dni razen v kolikor se naročnik in ponudnik o tem sporazumno pisno dogovorita.

V primeru zamude pri odpravljanju napake iz razlogov, ki so na strani ponudnika, bo ponudnik plačal naročniku pogodbeno kazen za vsak dan zamude v višini določeni v pogodbi o dobavi, ki je priloga k tej dokumentaciji.

Če ponudnik brez tehtnega razloga ne bo odpravil napake ali se ne bo odzval v tem poglavju navedenem roku, ima naročnik pravico izvesti odpravo napake z drugim strokovnjakom na stroške izvajalca in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak. Če v takem primeru napako odpravi drug izvajalec, to ne vpliva na obveznosti, ki jih ima ponudnik iz naslova garancije.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom garancijskega roka, je ponudnik dolžan naročniku izročiti podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku vsaj 8 dni pred iztekom prvotne garancije, v kolikor pa bo naročnik napako odkril manj kot 8 dni pred iztekom garancijske dobe, je ponudnik dolžan naročniku izročiti podaljšano bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 4 delovnih dni od prejema obvestila o napaki. Garancija mora biti v obeh primerih iz tega odstavka podaljšana za obdobje, ki je potrebno za popolno odpravo napake. Če ponudnik podaljšane garancije ne izroči v navedenem roku, lahko naročnik uveljavi bančno garancijo upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V tem primeru se morebitni presežek uveljavljene garancije po obračunu dejanskih stroškov v 3 delovnih dneh nakaže na račun izvajalca.

Ponudnik mora v okviru odprave napak vgrajevati le originalne dele opreme. Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele se najmanj deset (10) let po poteku garancijskega obdobja.

Po zaključenem posameznem posegu mora ponudnik naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški, stroški namestitve serviserjev ter drugimi stroški povezani s servisom in stroške za povrnitev nastale škode, v celoti nosi ponudnik. Če je predmet javnega naročila v garancijskem roku bistveno popravljen, ali je oprema v celoti zamenjana, začne garancijski rok teči znova. Ponudnik je v tem primeru naročniku dolžan predložiti nov garancijski list. Na vse popravljene ali zamenjane dele začne 2-letni garancijski rok teči znova. Ponudnik se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tak del zamenjal z enakovrednim novim.

Naročnik lahko po odpiranju ponudb zaradi preveritve skladnosti ponujene naprave z razpisno dokumentacijo od ponudnika zahteva demonstracijo opreme glede na predpisane kriterije. Ponudnik mora naročniku demonstracijo omogočiti v roku osmih (8) dni od njegovega poziva. V kolikor ponudnik demonstracije ne omogoči, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil kot nepopolno. Demonstracija bo potekala v terminu in lokaciji, ki bo dogovorjena med ponudnikom in naročnikom.

Ponudnik lahko odda ponudbo le za predmet naročila v celoti. Delnih ponudb naročnik ne bo upošteval.

# Pravna podlaga in pravno sredstvo

V postopku oddaje javnega naročila se uporabljajo sledeči predpisi:

Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3 s sprem.);

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št 43/2011, s spremembo, v nadaljevanju: ZPVPJN);

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Pravno sredstvo:

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku, postopku s predhodnih ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu in javnem natečaju 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

# Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente ter podpisan vzorec pogodbe.

prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

# Priloge

# Ovojnica

(Izpolni ponudnik in nalepi na ovojnico!)

POŠILJATELJ:

PREJEMNIK: KEMIJSKI INŠTITUT HAJDRIHOVA 19 1000 LJUBLJANA

Navedba oznake javnega naročila: »Nakup in dobava 600 MHz NMR spektrometra« Šifra zadeve: JN 1/2018 NE ODPIRAJ, PONUDBA (PRIJAVA)

# Reference

Potrjujemo, da smo za javno naročilo »Nakup in dobava 600 MHz NMR spektrometra«, na katerega se prijavljamo, v referenčnem obdobju izvedli vsaj dve dobavi istovrstne raziskovalne opreme, v posamezni skupni vrednosti vsaj 1.800.000 € brez DDV. Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih treh let pred dnevom oddaje ponudbe.

| Zap. št. | Naročnik | Kontakt naročnika | Datum/obdobje izvedbe dobave | Vrednost dobave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

| Kraj in datum: |  |
| --- | --- |

Podpis in žig ponudnika:

# Ponudbeni predračun

Dobavo in storitve, ki so javnega naročila »Nakup in dobava 60vse stroške

0 MHz NMR spektrometra« bomo opravili in za naslednjo ceno:

| Ponudbena cena (brez DDV) v € | Skupna ponudbena cena brez DDV v EUR |
| --- | --- |
| _______________________ | _______________________ |

z besedo______________________________________________________(____/100) EUR.

Končna ponudbena cena brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave, carine, instalacije,...), davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# Izjava o tehničnih specifikacijah ponujene naprave

Ponudnik______________________ izjavljam, da ponujena naprava izpolnjuje vse kriterije, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije ter da ima spodaj ter v tej razpisni dokumentaciji zahtevane in navedene karakteristike.

Ponudnik naj pri posameznem merilu poda vrednosti in dokazila, da ponujena naprava dosega oz. izpolnjuje podane vrednosti. Ponudnik naj dokazila poda v obliki NMR podatkov, tehničnih listov naprave ali na podoben način iz katerega bo nedvoumno razvidno, da ponujena naprava podane vrednosti izpolnjuje. Ponudnik mora naročniku omogočiti, da po potrebi in na naročnikovo izrecno zahtevo  preveri, če ponujena naprava dosega podane vrednosti. Preveritev lahko poteka na identični napravi, ki se nahaja na sedežu naročnika ali pri subjektu, ki mu je naročnik identično napravo že dobavil. Ponudnik mora preveritev omogočiti v roku 7 delovnih dni od naročnikovega poziva.

12.1.1	Magnet, Shim, Lock (do 10 točk za 600 MHz NMR sistem)

12.1.1.a	Radialno sipano magnetno polje – 5G črta: __________________ (cm) (do 5 točk)

12.1.1.b 	Aksialno sipano magnetno polje – 5G črta __________________(cm) (do 5 točk)

12.1.1.c 	Hitrost odparevanja tekočega helija: __________________ (mL/h) (do 65 točk)

12.1.1.d 	Interval polnjenja tekočega helija __________________ (dni) (do 5 točk)

12.1.1.e 	Maksimalno spreminjanje magnetnega polja: __________________ (drift; Hz/h) (do 10 točk)

12.1.2	Konzola spektrometra (do 10 točk za 600 MHz NMR sistem)

12.1.2.a 	Frekvenčno območje visokofrekvenčnega RF kanala: __________________ (MHz) (do 2 točki)

12.1.2.b 	Frekvenčno območje širokopasovnih RF kanalov: __________________ (MHz) (do 2 točki)

12.1.2.c 	Možnost simultanega zajemanja in razklapljanja 1H/19F jeder v homo- in heterojedrnem načinu snemanja( 4 točke): (obkrožite)

DA 		NE

12.1.2.d 	Najkrajši čas generiranja RF sunka: __________________ (ns) (do 2 točki)

12.1.2.e 	Najmanjši časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude: __________________ (ns) (do 2 točki)

12.1.2.f 	Najmanjši fazni inkrement: __________________ (stopinj) (do 2 točki)

12.1.2.g 	Število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov od ponujenih kanalov na konzoli spektrometra: __________________ (2 točki)

12.1.2.h 	Natančnost temperaturnega kontrolerja čez celotno temperaturno območje: __________________ (stopinj K) (do 2 točki)

12.1.2.i 	Najnižja temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca: __________________ (stopinj K) (do 2 točki)

12.1.2.j 	Ločljivost dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja: __________________ (bit) (do 1 točke)

12.1.3 	Avtomatski menjalec vzorcev (do 6 točk)

12.1.3.a 	Število vzorcev v avtomatskem menjalcu vzorcev: __________________ (kom) (do 5 točk)

12.1.3.b 	Možnost temperaturne kontrole vzorcev (5 točk) (obkrožite)

DA 		NE

12.1.3.c 	Temperaturni razpon v avtomatskem menjalcu vzorcev __________________ (stopinj K) (do 5 točk)

12.1.4 	Visoko občutljiva kriogena merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (do 10 točk)

12.1.4.a 	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka): __________________ (do 3 točke)

12.1.4.b 	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo (ASTM; tankostenska cevka) : __________________ (do 3 točke)

12.1.4.c 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višine signala: __________________ (Hz) (do 1 točke)

12.1.4.d	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višine signala: __________________ (Hz) (do 1 točke)

12.1.4.e 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višine signala: __________________ (Hz) (do 1 točke)

12.1.4.f 	Temperaturno območje sonde: __________________ (stopinj K) (do 5 točk)

12.1.4.g	Jakost gradienta: __________________ (G/cm) (do 1 točke)

12.1.4.h 	Čas obnove gradienta pri 50 G/cm: __________________ (mikrosekunde) (do 1 točke)

12.1.4.i 	Možnost snemanja 31P in 19F NMR spektrov (do 50 točk) (obkrožite)

DA 		NE

12.1.5 	Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav) (do 4 točke)

12.1.5.a	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka): __________________ (do 3 točke)

12.1.5.b 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višine signala__________________ (Hz) (do 1 točke)

12.1.5.c 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višine signala: __________________ (Hz) (do 1 točke)

12.1.5.d 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višine signala: __________________ (Hz) (do 1 točke)

12.1.5.e 	Temperaturni razpon sonde__________________ (stopinj K) (do 5 točk)

12.1.5.f 	Jakost gradienta: __________________ (G/cm) (do 1 točke)

12.1.5.g 	Čas obnove gradienta pri 50 G/cm: __________________ (mikrosekunde) (do 1 točke)

12.1.5.h	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C (10% Etil-benzen; tankostenska cevka): __________________ (do 3 točke)

| Kraj in datum: |  |
| --- | --- |

Podpis in žig ponudnika:

# Menična izjava-resnost ponudbe

Za resnost ponudbe za javno naročilo »Nakup in dobava 600 MHz NMR spektrometra« izročamo naročniku Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

__________________________		_________________________________

(podpis pooblaščene osebe)

S to izjavo pooblaščamo Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da izpolni to bianco menico v višini 150.000,00 € . Obenem Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (resnost ponudbe). Menična izjava in menica je dana brez protesta, na prvi poziv in brezpogojno. Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana menice ne sme trasirati.

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da menico domicilira pri __________________________________(pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka_____________________________________ .

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do 16. 7. 2018.

Kraj in datum: 						Izdajatelj menice:

Obvezna priloga: 1 x bianko menica

# Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobava 600 MHz NMR spektrometra«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave ____________.

___________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavlja, da bomo v 8 (osmih) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in vzorcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

# Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za:    Kemijski Inštitut , Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Datum: _____________

VRSTA: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE: ___________

GARANT: _________________________ (ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ______________________________________________________(podatki dobavitelja)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: Za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) je dobavitelj ____________________________________________________ , s katerim je naročnik dne _____________sklenil okvirni sporazum št. _________dolžan za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti , preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini ___________________ EUR, kar predstavlja 10% pogodbene vrednosti.

ZNESEK IN VALUTA:___________ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO:

originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

original Garancije št.__________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ______________(navede se SWIFT naslova garanta)

DATUM VELJAVNOSTI: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je veljavna 3 leta in 60 dni po podpisu Pogodbe o dobavi 600 MHz NMR spektrometra.

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:

__________________________________________(Dobavitelj vpiše svoje podatke)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega podpisnika, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma št. _____, sklenjen dne ______.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

garant												(žig in podpis)

# Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Naziv banke (izdajatelja garancije): ______________________________

Kraj in datum: _________

Upravičenec: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Naročnik garancije: ________________________________________

Garancija št. _________

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila »Nakup in dobava 600 MHz NMR spektrometra« sklenjeno dne …. med upravičencem te garancije Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana in izvajalcem ............................, je dobavitelj dolžan po podpisu končnega primopredajnega zapisnika v garancijskem roku brezplačno odpravljati vse napake skladno z določili zgoraj citirane pogodbe.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v roku 15 dni na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek ..................... EUR, ki predstavlja 10 % od končne pogodbene vrednosti (z DDV), če dobavitelj v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svojih obveznosti, ki izhajajo iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. zahtevek za unovčenje garancije

2. pisna izjava upravičenca, da dobavitelj v dogovorjenem roku ni odpravil napak

3. original garancije št. _____/_____.

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 60 dni po koncu splošnega garancijskega roka za odpravo napak, ki znaša 2 leti po podpisu končnega primopredajnega zapisnika.

Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično preneha ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok, ali če izvajalcu ne bo uspelo izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma dobavitelj in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig, podpis)

# Vzorec pogodbe

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa akad. prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična številka: 5051592000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

__________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka:        _________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV):    _______________________________

Transakcijski račun (TRR):_______________________________________odprt pri

_____________________________

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata

Pogodbo o dobavi 600 MHz NMR spektrometra

- člen – uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil dobavitelj izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila: »Nakup in dobava 600 MHz NMR spektrometra«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2018, pod št. objave _________________,

- je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

S to pogodbo naročnik oddaja, dobavitelj pa prevzema v izvedbo javno naročilo »Nakup in dobava 600 MHz NMR spektrometra«.

- člen – sestavni deli pogodbe

Sestavna dela te pogodbe sta tudi:

- razpisna dokumentacija objavljena na Portalu javnih naročil  dne _________, pod št. objave  ______, z vsemi morebitnimi dopolnitvami in popravki, v nadaljevanju: »razpisna dokumentacija«

- ponudba izvajalca _______________ z dne__________.

- člen – definicije splošnih pojmov

Za potrebe te pogodbe uporabljeni pojmi pomenijo:

- predmet pogodbe – nakup in dobava 600 MHz NMR spektrometra, specifikacije so navedene v razpisni dokumentaciji ter v dobaviteljevi ponudbi;

- dobava – dostava brezhibne opreme na naslov Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija, v prostore naročnika, ki so določeni za postavitev predmeta pogodbe, dostava vključuje obveznost dobavitelja priskrbeti primerno embalažo in transport ter pokriti vse druge stroške dostave na zgoraj navedeni kraj,

- funkcionalna uporaba – uporaba naprave, ki omogoča učinkovito uporabo vseh njenih funkcij ter nemoteno in pravilno delovanje naprave z vsemi lastnostmi, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

- člen – predmet pogodbe

Naročnik kupuje predmet pogodbe, dobavitelj pa se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji, ter da bo predmet pogodbe dobavil, montiral, instaliral in izročil v razpolaganje in last ter v funkcionalno uporabo z lastnostmi, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije ter da bo opravil vse druge obveznost, ki so navedene v razpisni dokumentaciji ali v tej pogodbi in njenih morebitnih dodatkih.

Dobavitelj mora ob predhodnem soglasju naročnika, priključke po potrebi prilagoditi tako, da omogočajo namestitev predmeta pogodbe v zato določene prostore Kemijskega inštituta.

Dobavitelj mora pred končno instalacijo predmeta javnega naročila zagotoviti in izročiti vso potrebno dokumentacijo, ki dokazuje ustreznost inštalirane opreme za doseganje specifikacij opredeljenih v razpisni dokumentaciji. Prav tako mora dobavitelj predložiti dokumentacijo, potrebno za zagotavljanje GMP okolja, garancijsko izjavo, navodila za vzdrževanje in obratovanje ter vso drugo dokumentacijo, potrebno za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje predmeta pogodbe.

Dobavitelj mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati vso veljavno slovensko zakonodajo.

- člen – pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost za dobavo 600 MHz NMR spektrometra (Ponudbeni predračun) znaša:

____________________________________________________(EUR brez DDV).

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na spremembe drugih kalkulativnih elementov cen. Dobavitelj ni upravičen do nobenih dodatnih plačil. Dogovorjena pogodbena cena je dokončna in vključuje nabavno ceno in druge morebitne stroške, ki bodo v zvezi s predmetom pogodbe nastali do izpolnitve te pogodbe.

- člen - plačilni pogoji

Naročnik bo plačila izvedel v treh obrokih:

- 10% pogodbene vrednosti v roku petih (5) delovnih dni po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del

- 60% pogodbene vrednosti v roku 10 delovnih dni po izvršeni prvi vmesni pisni primopredaji ob dobavi opreme na kraj, ki ga določi naročnik in prejemu računa iz naslednjega odstavka

- 30 % pogodbene vrednosti v roku 10 delovnih dni po podpisu končnega zapisnika o primopredaji, ki bo podpisan, ko bo stanje predmeta pogodbe omogočalo njegovo funkcionalno uporabo ter predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Dobavitelj bo naročniku po izpolnjenih obveznosti iz druge (2) alineje prejšnjega odstavka tega člena izdal račun v višini celotne pogodbene vrednosti. Naročnik bo plačila izvajal skladno s prejšnjim odstavkom.

Naročnik bo zneske nakazal na račun št.________________, odprt pri_________________.

- člen – dobavni rok

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave najkasneje 10 mesecev po obojestranskem podpisu pogodbe.

Dobavitelj mora predmet pogodbe najkasneje 12 mesecev po obojestranskem podpisu pogodbe ustrezno instalirati in poskrbeti, da predmet pogodbe dosega zahtevane specifikacije.

Dobavitelj mora predmet pogodbe predati v funkcionalno uporabo najkasneje 16 mesecev po obojestranskem podpisu pogodbe.

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša v primerih, ki niso posledica ravnanja izvajalca, kar so: naravni dogodki (npr. požar, povodenj, potres), vojna, ukrepi pristojnih organov ter iz razlogov, ki so na strani naročnika.

Pogodbeni roki se lahko spremenijo le sporazumno in pisno v obliki dodatka k tej pogodbi. Če zaradi podaljšanja pogodbenih rokov pride pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti do prenehanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je pogoj za spremembo roka, da dobavitelj naročniku predloži ustrezno podaljšanje veljavnosti te bančne garancije .

- člen – pogodbena kazen

V kolikor bo zaradi razlogov, ki so na strani dobavitelja, prišlo do zamude, ali bo imela izpolnitev takšne napake ali pomanjkljivosti, da predmeta pogodbe ne bo mogoče uporabljati, ali ne bo mogoča funkcionalna uporaba, bo dobavitelj naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,2 odstotka od pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno največ v višini 10 (deset) odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen za zamudo ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne škode zaradi  zamude dobavitelja bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni za zamudo. Pogodbeno kazen in morebitno škodo nastalo zaradi zamude naročnik lahko pobota pri končnem plačilu po tej pogodbi.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude dobavitelja stroške in škodo, ki presega v  prvem  odstavku tega člena določeno pogodbeno kazen, je dobavitelj poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi denarno odškodnino za vse nastale stroške in dejansko škodo zaradi zamude, ki jo bo naročnik  obračunal po prevzemu predmeta pogodbe.

- člen - primopredajni zapisniki

Po uspešni dobavi dobavitelj in naročnik opravita vmesno pisno zapisniško primopredajo predmeta pogodbe, ki jo podpišeta naročnik in dobavitelj.

Ko predmet pogodbe omogoča funkcionalno uporabo ter so izpolnjene vse v razpisni dokumentaciji navedene karakteristike ter ko dobavitelj naročniku izroči vso potrebno dokumentacijo in opravi druge obveznosti skladno s to pogodbo in razpisno dokumentacijo, dobavitelj in naročnik opravita končno  pisno  zapisniško primopredajo predmeta pogodbe, ki jo podpišeta naročnik in dobavitelj.

- člen – obveznosti naročnika

Naročnik je dolžan:

- dobavitelju omogočiti izvedbo del po pogodbi,

- poravnati pogodbeno vrednosti skladno s šestim (6) členom te Pogodbe,

- izpolniti svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

- člen - obveznosti dobavitelja

Dobavitelj je svoje obveznosti dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe in razpisne dokumentacije.

Dobavitelj je zlasti dolžan:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti opremo ter opraviti druga dela, ki so predmet te pogodbe,

- naročniku izročiti dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme,

- popraviti napake pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava, in povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak,

- prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo, strokovno pravilno, vestno in z visoko kakovostjo, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev,

- naročnika sproti obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

- zagotavljati rezervne dele v obdobju najmanj petih (5) let po podpisu končnega primopredajnega zapisnika,usposabljati kadre naročnika skladno z pogoji iz razpisne dokumentacije.

V primeru, da dobavitelj med izvajanjem pogodbe ne spoštuje katere od dogovorjenih pogodbenih obveznosti, ali obveznosti, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren naknadni rok za izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti.

Če dobavitelj do poteka roka iz prejšnjega odstavka ne izpolni naročnikovih zahtev znotraj pogodbenih obveznosti, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode ter unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen – delo s podizvajalci

Dobavitelj bo pogodbena dela izvajal sam ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi.

V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Podatki o podizvajalcih in blagu, ki ga bodo dobavili in storitvah, ki jih bodo izvedli ter soglasja podizvajalcev za neposredno plačilo s strani naročnika, ki jih je dobavitelj predložil v svoji ponudbi, so sestavni del te pogodbe.

S podpisom te pogodbe dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi.

Dobavitelj mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev oziroma, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene za izvajanje predmeta te pogodbe pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj v petih (5) dneh po nastanku take spremembe naročniku predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu s strani naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

(če dobavitelj nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše)

- člen - odprava napak v garancijski dobi

Garancijski rok za brezhibno delovanje in odpravo napak na celoten aparat je dve (2) leta. Rok začne teči z dnem obojestranskega podpisa zapisnika o končni primopredaji predmeta pogodbe.

Za predmet pogodbe bo dobavitelj zagotovil odpravo napak in rezervne dele. V garancijski dobi je dobavitelj dolžan na svoje stroške popraviti in odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala ali drugih pomanjkljivosti in napak.

Odzivni čas za odgovor na javljeno napako v garancijskem roku je največ 72 ur od prejema naročnikovega pisnega obvestila o napaki, ki ga naročnik dobavitelju posreduje preko elektronske pošte, na naslov:__________________. Dobavitelj se zaveže, da bo v najkrajšem možnem roku začel odpravljati okvaro ter da bo dela, ki so potrebna za odpravo napake, neprekinjeno opravljal do njene odprave.

Dobavitelj mora naročnika v roku 72 ur od prejema obvestila obvestiti o pričakovanem času za odpravo napake, ki ne sme biti daljši od 14 dni od prejema obvestila naročnika, razen v kolikor se naročnik in dobavitelj o tem sporazumno pisno dogovorita.

V primeru zamude pri odpravljanju napake iz razlogov, ki so na strani dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen za vsak dan zamude v višini določeni v 5. členu te pogodbe.

Če dobavitelj brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanjkljivosti ali se ne bo odzval v roku iz 3. odstavka tega člena, ima naročnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroške izvajalca in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak. Odprava napak po drugem izvajalcu ne vpliva na dobaviteljeve obveznosti iz naslova garancije.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom garancijskega roka, je dobavitelj dolžan naročniku izročiti podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku vsaj 8 dni pred iztekom prvotne garancije, sicer lahko naročnik uveljavi bančno garancijo upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V kolikor bo naročnik napako odkril manj kot 8 dni pred iztekom garancijske dobe, je dobavitelj dolžan naročniku izročiti podaljšano bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 4 delovnih dni od prejema obvestila o napaki. Garancija mora biti v primeru iz tega odstavka podaljšana za obdobje, ki je do popolne odprave napake. V tem primeru se morebitni presežek uveljavljene garancije po obračunu dejanskih stroškov v 3 delovnih dneh nakaze na račun izvajalca.

Dobavitelj mora v okviru odprave napak vgrajevati le originalne dele opreme. Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele se najmanj deset (10) let po poteku garancijskega obdobja.

Po zaključenem posameznem posegu je potrebno naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški, stroški namestitve serviserjev ter drugimi stroški povezani s servisom in stroške za povrnitev nastale škode, v celoti nosi dobavitelj. Če je predmet javnega naročila v garancijskem roku bistveno popravljen ali je oprema v celoti zamenjana, začne garancijski rok teči znova. Dobavitelj je v tem primeru naročniku dolžan predložiti nov garancijski list. Na vse popravljene ali zamenjane dele začne 2-letni garancijski rok teči znova.

Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tak del zamenjal z enakovrednim novim.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

- člen – predstavniki pogodbenih strank

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je ______________________.

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja za izvajanje te pogodbe je ________________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

- člen – Prenos pravic na tretjo osebo

Dobavitelj ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe ali na podlagi le-te.

- člen - Razdrtje pogodbe

Naročnik lahko od pogodbe odstopi v primeru, če:

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- dobavitelj prekine z deli po tej pogodbi brez pisnega soglasja naročnika,

- dobavitelj pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika,

- dobavitelj malomarno in nepravočasno opravlja pogodbena dela,

Dobavitelj je naročniku dolžan poravnati vso škodo, ki jo je naročnik utrpel zaradi razdrtja pogodbe, ki vključuje tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov dobavitelj in sicer v 30 dneh od prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če je pogodba razdrta, mora dobavitelj takoj ustaviti dobavo in izvajanje del po tej pogodbi.

- člen – Protikorupcijska določila

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) dobavitelj sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen – Uporaba Obligacijskega zakonika

Za vsa vprašanja, ki s to pogodbo niso posebej opredeljena, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 97/07 s spremembami).

- člen – Reševanje sporov

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

- člen – Končne določbe

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

Dobavitelj:									Kemijski inštitut