## List1
Ponudnik: ______________________________________________
Tehnične specifikacije Sklop 1
Navodilo: V kolikor ponudniki ponudijo opremo, ki izpolnjuje zahteve (tehnične prednosti) obarvane v rumeno barvo, prejmejo število točk, ki je določeno v stolpcu ''Točkovanje tehničnih prednosti''. Točkovanje tehničnih prednosti je del merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe. V kolikor ponudniki ne ponudijo opreme, ki izpolnjuje posamezno zahtevo obarvano v rumeno, za to zahtevo prejmejo nič (0) točk. Vse ostale zahteve, ki NISO obarvane v rumeno so obvezne in jih ponudniki morajo zagotoviti.
POSTAVKA | KPL | Točkovanje tehničnih prednosti
ANGIOGRAFSKI APARAT S C LOKOM V SLEDEČI SESTAVI: | 1 | /
a. RENTGENSKI STATIV |  | /
Sistem mora imeti stropno postavitev s C-lokom, na katerem se nahajata rentgenska cev in ploščati direktni digitalni detektor. Zagotavljati mora projekcije, ki se uporabljajo med diagnostičnimi in intervencijskimi posegi pri kardio-angioloških posegih. Zagotovljen mora biti hiter umik pacienta iz C loka za primer oživljanja. |  | /
Točkuje se: sistem ima montiran na obeh straneh C-loka stikalo za vklop/izklop zavor za hiter umik C-loka v sili |  | 1 točka
- Omogočeno mora biti izvajanje radioloških posegov z obeh strani mize brez obračanja pacienta. |  | /
- Omogočen mora biti popoln in neoviran pristop do pacienta s treh strani. Sistem mora omogočati vzdolžno gibanje C-loka in motoriziran pomik mize
- Omogočeno mora biti vrtenje stativa okoli pacienta. |  | /
Omogočene morajo biti vsaj projekcije kot sledi: - Položaj C-loka za glavo pacienta: LAO RAO Kranialno Kaudalno - Položaj C-loka ob pacientu: Kranialno Kaudalno LAO RAO - Rotacija C-loka PIVOT |  | /
- Najvišja hitrost pri pozicioniranju C-loka ne sme biti manjša od 20° na sekundo pri rotaciji (vrtenje ravnine C-lok) in ne manj kot 18° na sekundo pri angulaciji (C-lok ob pacientu). |  | /
- Razdalja fokus-slikovni ojačevalnik mora biti nastavljiva vsaj v območju od 90 do 119 cm. |  | /
Točkuje se: globina c-loka, točkuje se: več kot 100 cm |  | 2 točki
- Višina izocentra mora biti med 100 in 115 cm od tal. |  | /
- Aparat mora biti opremljen z zaščito pred trkom delov aparata med seboj in s pacientom. |  | /
- Sistem mora omogočati shranjevanje različnih prednastavljenih ekspozicijskih položajev, ki vključujejo vsaj naklon RAO/LAO in naklon CRA/CRU. |  | /
- Sistem mora biti opremljen z možnostjo avtomatske postavitve C-loka glede na izbrano referenčno sliko.22:22 |  | /
- C-lok mora imeti možnost odmika glede na postavitev v prostoru, park pozicija čim dlje od preiskovalne mize. |  | /
- Sistem mora biti opremljen tudi z ročnim stikalom za proženje ekspozicije v polni ločljivosti, vsaj eno stikalo (v stikalnem prostoru). |  | /
- Sistem mora biti opremljen s stopalko za proženje diaskopije. |  | /
Točkuje se: brezžična stopalka za proženje ekspozicije v preiskovalnem prostoru |  | 0,5 točka
- Sistem mora biti opremljen z upravljalno stikalnim modulom za premikanje stativa v preiskovalnem prostoru in z možnostjo motoriziranega upravljanja ob mizi. |  | /
b.MIZA ZA PACIENTA |  | /
- Talna postavitev mize. Miza mora biti čim daljša (vsaj 280 cm), s čim daljšim (vsaj 125 cm) previsnim delom brez kovinskih delov. |  | /
- Širina mize mora biti vsaj 45 cm, primerna za dolge posege, vendar mora kljub temu omogočati čim bolj nemoteno gibanje C-loka. |  | /
- Miza mora imeti funkcionalnost plavajoče plošče za pacienta. Omogočati mora čim večji prečni premik plošče (najmanj 28 cm). |  | /
- Omogočen mora biti motorizirana nastavitev mize po višini vsaj v območju od 80 do 100 cm. |  | /
- Miza mora biti vrtljiva okoli vertikalne osi (pivot) vsaj v območju+/- 90°, z vmesnimi položaji, ki jih je mogoče fiksirati. |  | /
- Omogočena mora biti obremenitev mize vsaj 250 kg (teža pacienta) in dopustna dodatna obremenitev najmanj 40 kg (za primer oživljanja pacienta) |  | /
Točkuje se: obremenitev mize vsaj 250kg (teža pacienta) in dopustna dodatna obremenitev najmanj 50 kg ( ali 500N) v katerikoli vzdolžni poziciji plavajoče plošče, brez dodatne opore |  | 1,5 točke
Točkuje se: prepustnost mizne plošče za RTG žarke manj kot 1 mm Al ekvivalent |  | 1 točka
- Sistem mora omogočati sledenje pred nastavljenim ekspozicijskim položajem v vseh smereh. |  | /
- Možnost namestitve modula za upravljanje mize na levo in desno stran ter ob vznožju glede na potrebe preiskave. |  | /
- Dodatki za mizo (najmanj): |  | /
Ø blazina za pacienta in dodatna dolga kardiološka blazina |  | /
Ø obtirnice na dveh straneh mize, |  | /
Ø infuzijsko stojalo |  | /
Ø dve opori za roko na obeh straneh mize pri koronarografiji z radialnim pristopom, prepustni za RTG žarke |  | /
Ø ročke za pacienta pri kardio preiskavah, |  | /
Ø dve prijemali za pritrditev dodatkov. |  | /
Ø trakovi za pritrditev pacienta
c.RENTGENSKI GENERATOR: |  | /
- mora biti visoko frekvenčen. |  | /
- Nominalna moč mora biti vsaj 100 kW. |  | /
- Omogočati mora izbor visoke napetosti vsaj v območju od 50kV do 125 kV. |  | /
- Omogočati mora čim večjo kontinuirano moč pri fluoroskopiji, najmanj 2400 W najmanj 15 minut. |  | /
- Omogočen mora biti izbor čim večjega toka pri pulzni fluoroskopiji, (vsaj 150 mA). |  | /
- Omogočen mora biti čim večji izbor pulzne fluoroskopije, ki ga omogoča celoten sistem ne le generator. Najmanj od 3,75 do 30 pulzov na sekundo v najmanj 4 stopnjah. |  | /
- Samodejno upravljanje kV in mA za optimalno kvaliteto slike, za zmanjšanje doze, brez poskusne ekspozicije/serije. |  | /
d.RENTGENSKA CEV: |  | /
- Rentgenska cev mora imeti tiho vrtenje anode. Zaželjena je tehnologija tečajev iz tekoče kovine. |  | /
- Rentgenska cev mora imeti vsaj dva fokusa. Velikost velikega fokusa ≤1,0 mm, velikost majhnega fokusa ≤0,5 mm. |  | /
-Filtri za zmanjšanje doze. Filtracija se lahko izvaja samodejno ali ročno. Točkuje se: dodatna filtracija vsaj 1,0 mm Cu ekv. Omogočena mora biti pri vseh tipih pacientov (tudi pri pacientih, s presevanim prsnim košem v smeri presevane transverzalne ravnine več kot 35 cm) |  | 1 točka
- Rentgenska cev mora omogočati odstranjevanje mehke radiacije s pulzno diaskopijo (tehnologija v cevi) za dosego kratkih in strmih (steep) pulzov s pomočjo rešetke v cevi (kot. npr. grid pulzed, grid switch tehnologija) |  | /
Rentgenska cev mora omogočati neprekinjeno delovanje za izvajanje dolgotrajnih intervencijskih posegov. Zagotovljena mora biti kontinuirana moč. 20 minut, vsaj 3000 w. Zato mora imeti čim boljše toplotne karakteristike in primerno hlajenje rtg cevi. Toplotna kapaciteta anode najmanj ≥ 5,00 MHU. Toplotna disipacija anode: več kot 15.000W. |  | /
Ocenjuje se: stopnja hlajenja anode min. 1.800kHU |  | 3točke
e.KOLIMATOR |  | /
- Kolimator mora imeti pravokotne zaslonke. Brez dodatnega obsevanja se zaslonke nastavljajo na osnovi zamrznjene slike oz. zadnje shranjene slike. |  | /
Točkuje se: hkratni prikaz prejšnje zamrznjenje slike oz. zadnje shranjene slike (LIH) ter nove lokacije zaslonk. Na zaslonu mora biti vidna označena centralna točka LIH slike ter prikaz nove centralne točke bodoče želene lokacije ter povezava med njima. Opisano delovanje nastavljanja zaslonk mora biti omogočeno pri spreminjanju višine mize in FoV. |  | 1 točka
/
- Meritve doze sevanja s prikazom na zaslonu v preiskovalnem prostoru. |  | /
f.DIGITALNI DETEKTOR |  | /
- C-lok mora imeti ploščati direktni digitalni detektor, ki deluje na osnovi amorfnega silicija (a-Si) in celzijevega jodida (CsJ). |  | /
-Detektor za izvajanje koronarografije; Ohišje naj bo zaradi lažje manipulacije, čim manjših mer, diagonala ne več kot 47cm |  | /
- Matrika zajema pri največjem polju naj bo vsaj 1024x1024 točk s 16 bitno globino |  | /
- Pixel pitch (minimalni razmik med sosednjima detektorskima celicama) mora biti največ 185 µm. |  | /
Točkuje se: Pixel pitch manjši od 155 µm in |  | 2 točk
- Spremenljiv FOV, vsaj 3 različne velikosti slikovnega polja (FOV) detektorja. |  | /
Točkuje se: FoV min 30 cm |  | 2 točk
- Detektor mora imeti možnost odstranljive rešetke. |  | /
g.MONITORJI: |  | /
- Sistem mora imeti v preiskovalnem prostoru enojni barvnimonitor velikosti vsaj 55 palcev. Hkrati mora omogočiti prikaz najmanj 6ih slik naenkrat (npr živa, referenčna, ivus, ffr,ekg,..). Ponudnik mora zagotoviti v delovnem prostoru slikovni prikaz in druge podatke na vsaj dveh neodvisnih monitorjih s katerimi se lahko varno zaključi preiskavo ( ob okvari enega). V primeru okvare velikega monitorja v preiskovalnem prostoru je dovolj, da se na rezervnem monitorju prikazuje živa slika s fluoroskopijo ob pogoju, da ni moteno spremljanje vitalnih parametrov, ki poteka vzporedno (ekg, invazivni krvni tlak). |  | /
Točkuje se: velikost monitorja več kot 56 palcev in funkcionalnost "printscreen" shranjevanja trenutnega celotnega prikaza vseh virov na velikem monitorju |  | 2 točke
- Svetilnost monitorjev mora biti najmanj 700 cd/m². |  | /
- V kontrolni sobi: |  | /
Ø LED ali LCD monitor za sliko, velikosti najmanj 19palcev, s svetilnostjo najmanj 280cd/m², matrika prikaza mora biti najmanj 1k x 1k/10 bit. |  | /
Ø LED ali LCD monitor za pacientove podatke, velikosti najmanj 19palcev, s svetilnostjo najmanj 250 cd/m² |  | /
Ø LED ali LCD monitor za HD podatke, velikosti najmanj 19palcev, s svetilnostjo najmanj 250 cd/m², matrika prikaza mora biti najmanj 1k x 1k/10 bit. |  | /
Točkuje se: vsi trije monitorji v kontrolni sobi imajo velikost vsaj 24 palcev |  | 1 točka
h.DIGITALNI SLIKOVNI SISTEM |  | /
- Sistem mora omogočati vsaj sledeče slikovne tehnike: |  | /
Ø Diaskopija |  | /
§ Digitalna pulzna diaskopija s čim večjim razponom pulzov ter nastavljivo jakostjo. Vsaj 3,75-30 PPS. |  | /
§ Roadmaping |  | /
§ Prekrivanje fluoroskopske in DSA slike s polno ločljivostjo, z redukcijo šuma, z avtomatsko korekcijo gibanja objekta med uporabo roadmapinga. |  | /
§ Digitalno subtrakcijsko angiografijo s polno ločljivostjo in možnostjo spreminjanja hitrosti zajemanja slike od 0,5-6 f/sekundo. |  | /
Ø Pri DSA prikazu mora imeti možnost avtomatske korekcije maske. |  | /
- Sistem mora omogočiti shranjevanje čim daljših fluoroskopskih serij, dolgih najmanj 20 sekund. (ne samo posameznih slik!) |  | /
- Spominska kapaciteta mora zadoščati za vsaj 50.000 slik matrike 1024 x 1024 in globine najmanj 10 bit. |  | /
- Matrika shranjevanja vsaj 1k x 1k/10 bit. |  | /
- Prikaz slik mora biti zagotovljen v matriki najmanj 1k x 1k/10 bit. |  | /
- Zagotovljeno mora biti kardiološko zajemanje slik v matriki najmanj 512x512/8 bit. |  | /
- omogočeno mora biti kardiološko zajemanje slik |  | /
Točkuje se: dvoosno gibanje C-loka v eni neprekinjeni trajakturi akvizicije (kot npr. HeartSweep, Xper swing) |  | 1 točka
Točkuje se: vsaj 7 različnih načinov neprekinjenih akvizicijskih trajaktur (vsaj 2 x RCA, 2x diagonalno, 3x LCA). 2D zajemanje s 3 D prikazom v realnem času. |  | 1 točki
- Sistem mora omogočati naknadno obdelavo slik, merjenje razdalj in kotov.... |  | /
- Zagotovljeno mora biti snemanje, shranjevanje in prikaz EKG signala skupaj s slikami. |  | /
- Sistem mora omogočati prikaz in uporabo slik iz drugih modalitet (CT, MR...) |  | /
- Sistem mora omogočati digitalni zoom do faktorja 2x. |  | /
- Sistem mora omogočati paralelno procesiranje. (Neodvisno od dela v preiskovalnem prostoru, mora omogočati snemanje medijev, Dicom transfer, slikovne analize, ipd. …). |  | /
Točkuje se: sistem mora vsebovati funkcionalnost, ki z enim samim klikom (ali z avtomatsko združitvijo sistemske šifre iz bolnišničnega informacijskega sistema) omogoča pripravo posega z vključenimi parametri zajema (akvizicije), razporeditvijo pogleda na zaslonu, osnovano na izbiri zdravnika in/ali tipa/vrste preiskave. |  | 1 točka
Točkuje se: Sistem mora vsebovati funkcionalnost, ki iz kontrolne sobe omogoča upravljanje razporeditev in priključitev vseh video virov prikazanih na monitorju v preiskovalni sobi ( kot npr. Flexspot) |  | 1točka
i.INTEGRIRAN SISTEM ZA HEMODINAMSKE MERITVE IN INTRALUMINALNO SLIKOVNO DIAGNOSTIKO |  | /
- Omogočati mora prenos bolnikovih demografskih podatkov zabeleženih na hemodinamskem sistemu na kardio-angiografski aparat. Imeti mora tudi integrirano upravljanje preko modula ob mizi pacienta. |  | /
- V stikalnem prostoru mora biti računalniška konzola z monitorjem velikosti minimalno 19 palcev in mora komunicirati z računalniškim sistemom hemodinamskih meritev. |  | /
- Sistem mora omogočati: |  | /
Ø 12 kanalni EKG (kabli vključeni), |  | /
Ø merjenje in prikaz srčnega utripa, |  | /
Ø merjenje in prikaz srčnega iztisa, |  | /
Ø merjenje in prikaz SpO2 |  | /
Ø merjenje in prikaz minimalno 1 neinvazivnih tlakov, |  | /
Ø merjenje in prikaz minimalno 2 invazivnih tlakov. |  | /
- Sistem mora imeti programsko opremo za izračun hemodinamičnih parametrov (levo in desno srce za odrasle in otroke, gradient tlaka, površina odprtih zaklopk, pljučno vaskularna rezistenca). |  | /
- Sistem mora biti povezan z vsaj enim monitorjem v kontrolnem prostoru in glavnim monitorjem v preiskovalnem prostoru |  | /
- Omogočen mora biti izpis na digitalni medij (CD ali DVD,USB). |  | /
- Sistem mora vsebovati sistem za precizno vodenje invazivne terapije, ki je vgrajen v aparat in omogoča: |  | /
Ø Digitalni 2o MHz in mehanski 45 MHz intravaskularni ultrazvok IVUS |  | /
Ø IVUS z virtualno histologijo z avtomatsko ocenitvijo tkiva in kromatografijo za ocenitev apozicije stenta. |  | /
Ø integriran sistem za merjenje FFR in iFR |  | /
Ø Ko-registracijo angiografije in IVUS-a za periproceduralno planiranje. |  | /
Ø Povečanje angiografske slike. |  | /
Ø Online QCA na osnovi video signala. |  | /
Ø Sistem se upravlja preko ekrana na dotik na angiografski mizi in preko računalniške konzole v kontrolni sobi. |  | /
Ø Arhiviranje lokalno na DVD, USB in DICOM omrežje, podprti DICOM protokoli: DICOM Worklist Management, DICOM Store. |  | /
j.PROGRAMSKA OPREMA ZA ANALIZE, ARHIVIRANJE IN PROCESIRANJE SLIK: |  | /
- Programska oprema za »stent enhancement visualisation« - mišljena je programska oprema za izboljšanje vizualizacije stenta na živi sliki in stabilizacija slike premikajočega stenta. Aparat mora omogočati shranjevanje slik/sekvenc z izboljšano vizualizacijo stenta v PACS po standardu DICOM (vsaj s funkcionalnostjo »snapshot«). |  | /
- real time pixel shift |  | /
- Programska oprema za kvantifikacijske obdelave s področja koronarnih in žilnih preiskav. |  | /
- Sistem mora biti opremljen s sledečimi klinično preizkušenimi programskimi paketi: |  | /
Ø levi ventrikel: |  | /
• prepoznava stene ventrikla, |  | /
• kalkulacija iztisni delež, volumen, |  | /
• avtomatska in ročna kalibracija, |  | /
• merjenje razdalj in kotov. |  | /
Ø analiza žil in koronarnih žil: |  | /
• avtomatska prepoznava konture žil, |  | /
• evaluacija stenoz, |  | /
• avtomatska in ročna kalibracija, |  | /
• merjenje razdalj in kotov. |  | /
Točkuje se: Dinamični koronarni roadmap, ki mora omogočati: Popolno integracijo v sistem in mora vključevati samodejno shranjevanje in enostaven ponovni prikaz predhodno pridobljenih roadmap-ov, brez spreminjanja tekočega potek dela. Samodejno ustvarjanje in shranjevanje dinamičnih roadmapov iz vsakega pridobljenega koronarnega angiograma. Omogočati mora shranitev vsaj enega roadmap-a na projekcijo. Avtomatsko prekrivanje dinamičnega raodmap-a pri živi fluoroskopiji. Samodejno vodenje za dosego želene projekcije, za katere je na voljo roadmap. Funkcionalnost dinamičnega koronarnega roadmapa mora biti v celoti integrirana v interventni rtg sistem. Arhiviranje vseh slikovnih posnetkov ali filmov v DICOM kompatibilen PACS. Vključujoče DICOM XA in DICOM SC. Programske pakete za samodejno prekrivanje dinamične roadmap slike koronarnega angiograma na živi 2D diaskopski sliki utripajočega srca. Prikaz mora biti v obarvani roadmap sliki in mora prikazovati lokacijo vaskularne anatomije in vstavljenega medicinsko diagnostičnega-terapevtskega pripomočka. Dinamična roadmap slika se mora ujemati in gibati skupaj z živo fluoroskopsko sliko. Proces mora potekati v realnem času in omogočati samodejno prikazovanje koronarne arterije in omogočati kompenzacijo gibanja za vodenje navigacije na živi sliki |  | 3 točk
- Sistem mora omogočati direktno shranjevanje slik v DICOM obliki na PACS/RIS in CD, DVD in USB. |  | /
- Sistem mora omogočati povezovanje s periferninimi enotami in ostalimi sistemi z DICOM standardi. Vključeni morajo biti vsaj: |  | /
Ø DICOM print, |  | /
Ø DICOM send, |  | /
Ø DICOM Get worklist/modality worklist, |  | /
Ø DICOM MPPS, |  | /
Ø DICOM Query/Retrieve, |  | /
Ø DICOM Store/Storage Commitent, |  | /
Ø DICOM Structure report (predvsem za poročanje o doznih obremenitvah). |  | /
k.INJEKTOR KONTRASTNEGA SREDSTVA |  | /
- Zagotovljen mora biti visokotlačni injektor kontrastnega sredstva sinhroniziran z delovanjem rtg aparata z možnostjo paralelnega prebrizgavanja s fiziološko raztopino. Injektor mora biti montiran na tirnice na mizi izven področja pacienta. |  | /
- Avtomatsko polnjenje s fiziološko raztopino in kontrastnim sredstvom za stalno izpiranje. |  | /
- Hitrost pretoka: od 1 do najmanj 4o ml/s. |  | /
- Nadzor preko zaslona na dotik, uporabniški vmesnik, ki omogoča preprosto upravljanje pri nastavljanju pretoka, volumna in pritiska na zaslonu na dotik. |  | /
- Sistem mehkih cevk za večkratno uporabo. |  | /
- Senzorska kontrola tesnosti sistema, detekcija zraka v cevki. |  | /
- Detekcija zraka mora biti za zadnjim konektorjem na pacientovi liniji |  | /
- Možnost uporabe za kardio in periferno žilje, proženje z ročnim krmilnikom s spremenljivim ali stalnim pretokom. |  | /
- Omogočati mora uporabo večjih pakiranj kontrastnega sredstva, za več zaporednih preiskav. |  | /
l. APARAT MORA OB IZPADU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZAGOTAVLJATI NEMOTENO DELOVANJE RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA, SPREJEMLJIV JE IZPAD FLUOROSKOPIJE IN ZAJEMANJA EKSPOZICIJ DO TRAJANJA 1 MINUTE. |  | /
OSTALO |  | /
V ponudbi mora biti vključeno tudi: |  | /
Tehnične rešitve za znižanje prejete doze pacienta, vključno s programom za zmanjšanje doze pri otrocih. (Kot so Clear, Dose Wise, Blueprint, ipd....).
Točkuje se: uradno dokazana klinična študija o zmanjšanju doze na pacientu ob ohranitvi enake diagnostične kakovosti slike iz področja diagnostične koronarne angiografije pri PCI posegih, ki so bili izvedeni s tehniko zajemanja kratkih filmov (»Cine acquisition«). Doza na pacientu mora biti zmanjšana za vsaj 50 %, glede na doze, ki so bile dosežene s predhodno uporabljenimi algoritmi proizvajalca opreme. Kot dokaz se navede: ime klinične študije opravljene v eni izmed referenčnih ustanov; navesti ime, priimek avtorja študije, naziv institucije v kateri je bila študija opravljena. Ime študije je lahko v angleškem jeziku. |  | 4 točke
Zaščitna svinčena zavesa za zaščito spodnjega dela telesa osebja, montirana na obeh straneh mize, premična v pivotu. Mobilna talna zaščita (na koleščkih) pred IOS primerna za radialni pristop. |  | /
Zaščita za zgornji del telesa, na tirnicah stropno montiran zaščitni zaslon (0,5 Pb), ki se prilega detektorju , skupaj s stropno operacijsko lučjo zmogljivosti minimalno 25000 LUX za osvetlitev vbodnega mesta z ročko za sterilizacijo. |  | /
Grelec za kontrast |  | /
Sistem za rotacijsko intraluminalno aterektomijo z glavno konzolo, na kateri je zaslon za prikaz obratov in tlaka rotacijske glave, ima nožno stopalko za upravljanje sistema, priključek za komprimirani zrak ali tekoči dušik in moč 220-240V. |  | /
Naprava za komunikacijo (dvosmerni interkom med stikalnim prostorom in preiskovalno sobo). |  | /
Aparat mora biti iz redne proizvodnje, proizveden v letu 2018. |  | /
Izbrani ponudnik mora v okviru ponujene cene izdelati tehnološki načrt za postavitev aparata na predvideni lokaciji s posebnim poudarkom in določitvijo potrebnih instalacijskih priključkov, ki mora biti priložen v ponudbi. |  | /
Točkuje se: Programska oprema za podporo TAVI proceduram: avtomatska segmentacija anatomskih struktur, anatomske označitvene točke in anatomske ravnine iz predhodno zajetih ustreznih DICOM CT podatkov. Pročanje z vsemi relevantnimi meritvami, ogledovalnimi kot in izbranimi pripomočki. Mora omogočati slikovno vodenje v realnem času s spomočjo uvožene CT slike. Ponudnik mora zagotoviti zadostno število licenc. Povezava s samodejno postavitvijo-sledenjem C-loka |  | 1 točka