| Številka: | JN02/2018 |
| --- | --- |

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

# Predmet:

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku

Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let

# Januar Februar 2018

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3)

Naročnik: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota

vabi

ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo po odprtem postopku za »Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let« najkasneje do dne 26.02.2018 1.3.2018 do 10:00 ure v vložišče naročnika.

Upoštevali bomo samo tiste ponudbe, ki bodo pravilno oddane v vložišče naročnika v delovnem času od ponedeljka do petka od 7.00 do 14.30 ure. Naročnik ne odgovarja za oddajo nobene ponudbe, ki ni oddana po navodilih naročnika, kot je zapisano.

Po pošti prispele ponudbe bodo veljavne, če bodo prispele na naslov do izteka navedenega roka.

Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako:

»NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO – »Najem ALS ter dobava potrošnega materiala«.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici na način, da se je na odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega trenutka še ni bila odprta. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo.

Prijave, ki jih naročnik zaradi nepravilne označbe kuverte ne bo uvrstil na javno odpiranje, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne.

Kontaktna oseba naročnika: mag. Andreja Stepanovič

E-mail: andreja.stepanovic@sb-ms.si

# ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo: dne 26.02.2018 1.3.2018 ob 12:00 uri na naslovu: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, v pisarni strokovnih sodelavk za javna naročila (porodnišnica, 3. Nadstropje, pisarna št. 3).

Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

# S spoštovanjem,

|  |  | Direktor: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bojan Korošec, dr. med. spec. |

SPLOŠNE DOLOČBE

Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let« v celoti. Ponudnik mora ponuditi tiste razpisane vrste blaga, ki so navedeno v obrazcu št. 2: Ponudbeni predračun (z vsemi spremljajočimi predračuni, nevedenimi v excelovi tabeli – zavihek I in zavihek II).

Sodelovanje

# Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Podizvajalci

- Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem (-ci), na Obrazcu št. 1 označi, da daje ponudbo za izvedbo javnega naročila s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje,blaga ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, nabavi blaga ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe – Dogovor o sodelovanju ponudnika/glavnega izvajalca in podizvajalca pri izvedbi javnega naročila v petih (5) dneh od njene sklenitve, iz katere mora biti razvidna najmanj naslednja vsebina:

- podatki o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet dogovora, vrsto, obseg in skupno vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Skupna ponudba

Ponudbo (tj. skupno ponudbo) lahko predloži skupina ponudnikov, o čemer se ponudnik izrazi na Obrazcu št. 1.

V tem primeru ponudniki za izvedbo javnega naročila odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili te razpisne dokumentacije.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepopolne.

V primeru, da bo kot najugodnejša spoznana skupna ponudba skupine ponudnikov, mora ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) najkasneje pred podpisom pogodbe za dobavo blaga oziroma izvedbe storitve ali gradnje v izvirniku predložiti naročniku pravni akt o skupni izvedbi naročila (poslovnem sodelovanju), ki mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Rok za postavitev vprašanj: 15.02.2018 do 9.00.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. Naročnik bo spremembe posredoval vsem, ki so dokumentacijo dvignili.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom, določenim za prejem ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb.

Rok za prejem ponudb bo naročnik podaljšal tudi v naslednjih primerih:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb,

- če je bila razpisna dokumentacija bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Dopustne dopolnitve ponudbe, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

V skladu z 89. Členom ZJN-3.

Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

Rok plačila

Navedeno v vzorcu Pogodbe.

Cena

Cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Merila

# Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

- Cena reagentov in potrošnega materiala (z DDV)……………….97 točk

- Kakovost avtomatiziranega laboratorijskega sistema ……………. 3 točk

Maksimalno možno število točk je 100.

- Merilo: Cena reagentov in potrošnega materiala z DDV (za 7 let)

To merilo ponudniku lahko prinese največ 97 točk in sicer po naslednjem izračunu: najbolj ugodna cena z DDV iz ponudbenega predračuna (Obrazec 2a), prinese ponudniku 97 točk, ostalim ponudnikov pa število točk v deležu odstopanja od najbolj ugodne ponudbene vrednosti, po izračunu:

najbolj ugodna ponudba

x 97

ponudba, ki se ocenjuje

V primeru, da bo ponudba presegala zagotovljena sredstva naročnika (max. 3.000.000,00 EUR brez DDV) jo bo naročnik označil za nedopustno.

- Merilo: Kakovost avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS)

Naročnik je v nadaljevanju določil 6 dodatnih funkcionalnosti avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS), ki mu kot uporabniku predstavljajo tehnično prednost. V kolikor ALS, ki ga ponuja ponudnik, posamezno lastnost izpolnjuje, jo bo naročnik točkoval glede na spodaj navedene kriterije. V kolikor ponujeni ALS, katere od spodaj navedenih funkcionalnosti ne izpolnjuje, njegova ponudba ne bo izločena kot neustrezna, vendar pa pri tem kriteriju prejme 0 točk.

Ponudnik naj v obrazcu 2a: Ponudbeni predračun 1 pri posamezni dodatni funkcionalnosti jasno zapiše:

- NE  - v kolikor njegov ALS ne izpolnjuje dodatne tehnične zahteve ALI

- DA - v kolikor njegov ALS izpolnjuje zahteve in navede, kje v priloženi tehnični dokumentaciji, je izpolnjevanje zahteve mogoče preveriti ter v priloženi tehnični dokumentaciji (prilogah) dokazilo o izpolnjevanju zahteve tudi ustrezno označi.

- Merilo: Analizatorja (biokemični in imunokemični) omogočata  neprekinjeno dodajanje vzorcev in reagentov med delovanjem aparata.

DA =  0,375 točke

- Merilo:Analizator omogoča minimalni čas trajanja meritve za hsTroponin:                                                                                                                                          ≤ 10 minut = 0,75 točke                                                                                                                                        ≤ 18 minut = 0,375 točke

- Merilo: Analizator omogoča uporabo minimalnega volumna kapilarnih vzorcev za opravljanje meritev prokalcitonina  ≤ 100 µL (mrtvi volumen + volumen vzorca)                      *za izkazovanje izpolnjevanja merila ponudnik ponudbi predloži dokazilo, iz katerega bo razviden volumen                                                                                                                                                                                                                                      ≤ 100 µL = 0,75 točke                                                                                                                                       ≤ 150 µL = 0,375 točke

- Merilo: Predanalitična linija  mora imeti modul oziroma ustrezen sistem za odkrivanje neprimernih vzorcev  za analizo  pred prenosom vzorca v analizno opremo (odkrivanje spektralnih interferenc, premajhnega volumna vzorca).

DA = 0,375 točke

- Merilo: Nalepke s črtno kodo za pripravo alikvotov, morajo biti obstojne do temperature -20°C.

DA =  0,375 točke

- Merilo:  Analizator za imunokemične  preiskave omogoča meritve  preiskave β HCG.                                                                                                                                                       DA =  0,375 točke

Dodatno merilo:

- V primeru, da po analizi ponudb ostaneta dve pravilni ponudbi z enako vrednostjo, bo naročnik izbral ponudbo, ki je prej prispela na naslov naročnika.

Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Zaupnost podatkov

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

Pravno varstvo (revizija postopka)

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17)

Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe, ponudbi priložiti zavarovanje: Bianco menica v višini 3% od skupne vrednosti celotne ponudbe z DDV ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev.

Zavarovanje mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z zavarovanjem, ne bo upošteval.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za predložitev ponudb,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe ali

  - ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora naročniku vsako leto veljavnosti sklenjene pogodbe predložiti zavarovanje in sicer letno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % letne pogodbene vrednosti z DDV (za prvo leto najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe, za vsako naslednje leto pa 10 dni pred iztekom predhodne letne bančne garancije). Veljavnost zadnje letne garancije mora biti podaljšana za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe.

Ponudnik lahko predloži tudi polico zavarovalnice.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in

- prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, mora za izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predložiti ESPD v okviru ponudbene dokumentacije. ESPD se izpolni in natisne preko povezave http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter se podpiše in žigosa s strani vsakega gospodarskega subjekta.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev oziroma bo podatke preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oziroma v drugih uradnih evidencah, v kolikor bo to mogoče.

P1		Osnovna sposobnost

1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

Dokazilo: Obrazec št. 5 ali predložena potrdila, ki niso starejša od 4 mesece.

2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO: Vpogled v e-dosje-naročnik vpogleda sam

ali predložena potrdila, ki niso starejša od 4 mesece.

.

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO: Vpogled v e-dosje-naročnik vpogleda sam

ali predložena potrdila, ki niso starejša od 4 mesece.

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO: Vpogled v e- dosje-naročnik vpogleda sam.

ali predložena potrdila, ki niso starejša od 4 mesece.

P2		Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

5. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.

6. Ponudnik mora imeti določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravlja storitev, ki je predmet naročila.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

P3		 Ekonomska in finančna sposobnost

7. Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

P 4	 REFERENCE

Gospodarski subjekt ali proizvajalec je v zadnjih treh (3) letih (od 1.1.2015 dalje) končnemu naročniku uspešno dobavil in instaliral:

- vsaj dva podobna (2) biokemična analizatorja, kot ju ponuja v ponudbi,

- vsaj dva podobna (2) imunokemična analizatorja, kot ju ponuja v ponudbi,

- vsaj eno (1) avtomatizirano predanalitično/poanalitično linijo, enakega podobnega tipa s podobno sestavo kot jo ponuja v ponudbi (vstavljanje vzorcev, prepoznavanje skladnosti epruvet z naročili, transport vzorcev, centrifugiranje, odpiranje in zapiranje epruvet, alikvotiranje in sortiranje vzorcev, podporni informacijski sistem…)

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek C (Tehnična in strokovna sposobnost), prvi odstavek (Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste), potrdi, da je proizvajalec ali ponudnik v zadnjih treh letih, uspešno dobavil in instaliral:

- vsaj dva podobna (2) biokemična analizatorja, kot ju ponuja v ponudbi,

- vsaj dva podobna (2) imunokemična analizatorja, kot ju ponuja v ponudbi,

- vsaj eno (1) avtomatizirano predanalitično/poanalitično linijo, enakega podobnega tipa s podobno sestavo kot jo ponuja v ponudbi (vstavljanje vzorcev, prepoznavanje skladnosti epruvet z naročili, transport vzorcev, centrifugiranje, odpiranje in zapiranje epruvet, alikvotiranje in sortiranje vzorcev, podporni informacijski sistem…)

in Izpolnjena »Izjava referenčnega naročnika« z vsemi kontaktnimi podatki (ni nujno, da je podpisana in žigosana.

Opombe:

Javni ali zasebni naročnik - potrjevalec reference o dobavi blaga, ne sme biti ponudnik, kar pomeni, da navedenega potrdila (oz. izjave) ne more potrditi ponudnik sam sebi, niti ga ne more potrditi preprodajalec predmetnega blaga.

Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov poslov.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem ali s skupno ponudbo lahko reference predloži tudi podizvajalec ali partner v skupni ponudbi.

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen obrazec št. 6 »Referenca«

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost, ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente zložene po naslednjem vrstnem redu:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1 - Prijava

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1A - Izjava o skupni ponudbi in pooblastilo za podpis ponudbe; ponudnik predloži omenjen obrazec le v primeru oddaje skupne ponudbe.

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 - Ponudbeni predračun (s prilogami)

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 3 - Tehnične specifikacije (s prilogami)

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 4 - ESPD (za vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila)

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 5 - Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence - da lahko naročnik pridobi od pristojnih organov ustrezna dokazila, da ponudnik ni bil sam ali njegovi zakoniti zastopniki kaznovani za kazniva dejanja (vpisati podatke in podpisi vseh zakonitih zastopnikov ponudnika). V kolikor je zastopnikov več je potrebno priložiti lasten obrazec po priloženem vzorcu ali več ustreznih obrazcev.

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 6 – Referenca (vsaj 2x),

- menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe s pooblastilom za izpolnitev skupaj s podpisano in žigosano bianco menico (obrazec št. 7)

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 9 - Izjava o lastniških razmerjih,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 10 - Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca

- izpolnjen (kjer je to primerno), podpisan in žigosan obrazec št. 11 – Vzorec pogodbe.

Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti in priloge priloženi v ponudbi pripravljeni tako, da jih ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov,

- da so zahtevana dokazila vložena v ločenih ovitkih, ki omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje).

Obrazec št. 1

PRIJAVA

Javno naročilo: Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let, naročnika Splošna bolnišnica Murska Sobota, objavljen na portalu javnih naročil dne _______________, številka JN_________ / 2018-B01

- samostojna ponudba

- skupna ponudba, pri čemer smo/nismo vodilni partner (ponudnik obkroži ali je vodilni partner ali ne)

- ponudba s podizvajalci

(Ustrezno obkrožite)

1. PODATKI O PONUDNIKU

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TR. RAČUNA: (navesti je potrebno vse TR): |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA |  |

# 2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika <in partnerjev v skupnem poslu>,ki se prijavlja na razpis za javno naročilo z interno oznakonaročnika JN02/2018 izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za zgoraj navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Če bo naša prijava sprejeta:

- bomo sodelovali v vseh postopkih oddaje javnih naročil, h katerim bomo pozvani;

- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla.

Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v prijavi, resnični. Za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov:

- če ne bomo oddajali ponudb za posle, za katere bomo pozvani na podlagi te prijave,

- če bomo podali neresnične podatke,

- če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev, oziroma če na bomo predložili zavarovanj posla ali kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo,

- če bomo kršili določbe pogodb, sklenjenih v poslih na podlagi te prijave / ponudbe ali če bomo v  posle vključevali kadre, ki so ali bodo v poslih, na katere se nanaša ta prijava / ponudba, sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis in žig: |

Obrazec št. 1A

# IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE – SKUPINA PONUDNIKOV

V zvezi z javnim naročilom »Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let«, naročnika Splošna bolnišnica Murska Sobota, objavljen na portalu javnih naročil dne _______________, številka JN_________ / 2018-B01, izjavljamo:

- da pri ponudbi oziroma izvedbi tega naročila nastopamo skupaj,

- da za izvedbo predmetnega naročila odgovarjamo solidarno.

Kot zakoniti zastopniki podjetij, ki oddajajo skupno ponudbo, pooblaščamo:

Podjetje: ___________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _________________________________,

da v imenu vseh ponudnikov podpiše ponudbo in nas zastopa nasproti naročniku v predmetnem postopku.

| Podjetje | Ime in priimek zakonitega zastopnika | Podpis in žig | Kraj in datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodilno podjetje: |  |  |  |
| Partner 1: |  |  |  |
| Partner 2: |  |  |  |

Zavedamo se, da lahko kot ponudnik nastopamo zgolj v eni ponudbi. V primeru, da ponudnik nastopa v več ponudbah hkrati diskvalificira vse ponudbe v katerih nastopa.

Kraj in datum:________________________

Podpis in žig pooblaščenca:______________________

Obrazec št. 2

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik mora ponudbeni predračun izpolniti v Excelovi tabeli.

Ponudnik mora Ponudbeni predračun izpolniti  v elektronski obliki.  V ponudbi ga mora ponudnik predložiti v papirni (stiskani) obliki in na zgoščenki/USBju. V primeru, da razlike med papirno in elektronsko obliko bo naročnik upošteval papirno verzijo.

1. NAVODILA ZA IZPOLNITEV »PONUDBENEGA PREDRAČUNA 1« (OBRAZEC 2A-zavihek I.):

Ponudnik obvezno izpolni vsa sivo označena polja.

Ponudnik mora v PONUDBENEM PREDRAČUNU 1 obvezno izpolniti naslednje :

- pri merilu »CENA« zap. št. 1: DOBAVA VSEGA POTREBNEGA MATERIALA ZA IZVEDBO PREDPISANEGA OBSEGA PREISKAV ZA 7 LET, ponudnik prepiše skupno končno vrednost z DDV za obdobje 7 let, ki je izračunana (v oranžnem kvadratku) v Obrazcu 2B-zavihek »SKUPAJ (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) ZA OBDOBJE 7 (sedem) LET«

- pri merilu »TEHNIČNI KRITERIJI /MERILO« pod zap. št. od 1 do 6 ponudnik vpiše

- NE -  v kolikor njegov ALS ne izpolnjuje dodatne tehnične zahteve ALI

- DA - v kolikor njegov ALS izpolnjuje zahteve in navede, kje v priloženi tehnični dokumentaciji, je izpolnjevanje zahteve mogoče preveriti ter priloži jasno označena dokazila o izpolnjevanju zahteve.

2. NAVODILA ZA IZPOLNITEV »PONUDBENEGA PREDRAČUNA 2« (OBRAZEC 2B-zavihek II):

Formule so v Excelu vnešene, vendar v primeru dodajanja novih vrstic vas prosimo, da vse formule še enkrat preverite.

Decimalna mesta morajo biti pri cenah in vrednostih zaokrožena na 2 decimalni mesti.

Ponudnik mora ponuditi pri Ponudbenem predračunu 2b vse reagente, materiale za kontrolo kakovosti, materiale za kalibracije in potrošne materiale, ki se nanašajo na analize preiskav naštetih v točki 2.1 PREDRAČUN REAGENTI ZA DVA IDENTIČNA BIOKEMIJSKA IN IMUNOKEMIJSKA ANALIZATORJA in potrošni material za dva sistema za deionizirano oz. demineralizirano vodo.

Ponudnik obvezno izpolni vsa sivo označena polja.

Navodila za izpolnitev »2.1. PREDRAČUN REAGENTI ZA DVA IDENTIČNA BIOKEMIJSKA IN IMUNOKEMIJSKA ANALIZATORJA«

- V tabeli 2.1 so v stolpcu 2 navedene vse preiskave (testi) ki jih mora ponudnik ponuditi, v stolpcu 3 je  navedeno predvideno število testov za oba biokemijska in oba imunokemijska  analizatorja na leto, v stolpcu 4 je navedeno predvideno število testov za kontrole za oba biokemijska in oba imunokemijska  analizatorja na leto.

V  stolpce 2,3 in 4 ponudnik ne sme vpisovati ali spreminjati podatkov, vsaka sprememba, povzročena s strani ponudnika pomeni nedopustno ponudbo in izločitev ponudnika iz ocenjevanja.

-Ponudnik mora izpolniti stolpec 5 »Število testov za kalibracijo za oba analizatorja na leto«, kjer navede predvideno število testov za kalibracijo glede na priporočila proizvajalca.

-V stolpcu 6 se avtomatsko sešteje število testov (iz stolpcev 3, 4 in 5). Ta podatek služi za izračun predvidene letne količine artiklov.

- v stolpcu 7 ponudnik vpiše naziv materiala/artikla, ki bo tudi naveden na računu ponudnika

- v stolpcu 8 ponudnik  vpiše proizvajalca;

- v stolpcu 9 ponudnik vpiše kataloško številko artikla;

- v stolpcu 10 ponudnik vpiše stabilnost reagenta na analizatorju v dnevih, stabilnost reagenta na analizatorju naj se upošteva pri ponujenem pakiranju (stolpec 12);

- v stolpcu 11 ponudnik vpiše enoto mere EM (nedeljivo pakiranje - artikel s svojo kataloško številko kot so npr. kaseta ali škatla v kateri so stekleničke ali škatla v kateri so flex-i in iz katerih se naredi točno določeno število testov, kar je preverljivo glede na kataloško številko)

- v stolpcu 12  ponudnik vpiše velikost pakiranja (npr.: 4x100 testov, 5x3 ml….); pri ponujenem pakiranju naj ponudnik upošteva tudi stabilnost reagenta na analizatorju (stolpec 10) in seštevek testov (preiskave, kontrole, kalibracije/leto) (stolpec 6),

- v stolpcu 13 ponudnik vpiše  predvideno letno količino artikla; pri izračunu predvidene količine naj se upošteva stabilnost ponujenega reagenta na analizatorju (stolpec 10 ) ter število testov/ leto za vzorce, za kontrolo kakovosti in kalibracije za oba sistema (stolpec 6 = 3+ 4 + 5) zaokroženo navzgor na celo pakiranje.

- v stolpcu 14 ponudnik vpiše  ceno na enoto mere (EM) v EUR brez DDV

- v stolpcu 15 se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupaj cena v evrih za eno leto brez DDV (zmnožek stolpca 13 in 14)

- v stolpcu 16 ponudnik vpiše stopnjo DDV (%)

- v stolpcu 17 se s pomočjo nastavljene formule izračuna vrednost DDV v evrih

- v stolpcu 18 se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupna cena (za posamezni artikel) za eno leto v evrih z DDV.

- ob koncu tabele se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupna cena (za vse reagente) za eno leto v evrih z DDV in za sedem let (v modrem polju).

Navodila za izpolnitev »2.2 PREDRAČUN KONTROLNEGA MATERIALA ZA DVA IDENTIČNA BIOKEMIJSKA IN IMUNOKEMIJSKA ANALIZATORJA in 2.3 PREDRAČUN KALIBRATORJEV ZA DVA IDENTIČNA BIOKEMIJSKA IN IMUNOKEMIJSKA ANALIZATORJA «

Ponudnik izpolni SIVE stolpce.

Ponudnik navede najprej vse kontrolne materiale oz. kalibratorje  za biokemijski analizator, nato za imunokemijske analizator) in sam dodaja vrstice.

Pri vsakem posameznem kontrolnem  materialu oz. kalibratorju, potrebnem za izvajanje preiskav, mora ponudnik obvezno navesti:

- v stolpcu 1  vpiše zaporedno številko

- v stolpcu 2 vpiše naziv artikla

- v stolpcu 3 našteje preiskave za katere se uporablja kontrolni material oz. kalibrator

- v stolpcu 4 vpiše proizvajalca

- v stolpcu 5  vpiše kataloško številko

- v stolpcu 6 vpiše enoto mere EM

- v stolpcu 7 vpiše velikost pakiranja (npr.: v 1 škatli je 5x3 ml)

- v stolpcu 8 vpiše predvideno letno količino artikla na EM

- v stolpcu 9 vpiše ceno na EM brez DDV

- v stolpcu 10 se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupaj cena za celotno količino za 1 leto v EUR brez DDV.

- v stolpcu 11 Stopnjo DDV (v %)

- v stolpcu 12 se s pomočjo nastavljene formule izračuna vrednost DDV v evrih

- v stolpcu 13 se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupna cena (za posamezni artikel) za eno leto v evrih z DDV.

- ob koncu tabele se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupna cena (za vse artikle) za eno leto v evrih z DDV in za sedem let (v modrem polju).

Navodila za izpolnitev »2.4 PREDRAČUN POTROŠNEGA MATERIALA ZA ALS

(DVA IDENTIČNA BIOKEMIJSKA IN IMUNOKEMIJSKA ANALIZATORJA IN PRED IN POANALITIČNO LINIJO)«

Ponudnik izpolni SIVE stolpce.

Ponudnik  vpiše v tabelo ves potreben potrošni material, ki ga bo naročnik potreboval pri uporabi ponujenega avtomatiziranega laboratorijskega sistema (dveh biokemijskih in dveh imunokemijskih analizatorjev in pred in po analitične  avtomatizirane linje). Ponudnik je dolžan upoštevati tako potrebno količino za razpisano količino preiskav kot obstojnost. Naročnik bo navedbe ponudnika preveril glede na zahteve proizvajalca analitskega sistema in bo vsako odstopanje ali nedoslednost pri navajanju potrebnih materialov in količin ter vrednosti označil kot nedopustno ponudbo in ponudnika izločil iz ocenjevanja.

Ponudnik navede najprej ves potrošni material za biokemijski analizator (B), nato za imunokemijski analizator (I), nato za pred in poanalitično linijo (PL) in  sam dodaja vrstice.

Pri vsakem posameznem potrošnem   materialu, potrebnem za izvajanje preiskav, mora ponudnik obvezno navesti:

- v stolpcu 1  vpiše zaporedno številko

- v stolpcu 2 vpiše naziv artikla

- v stolpcu 3  vpiše  za kateri del  ALS se potrošni material uporablja B,I,PL

- v stolpcu 4 vpiše proizvajalca

- v stolpcu 5  vpiše kataloško številko

- v stolpcu 6 vpiše enoto mere EM

- v stolpcu 7 vpiše velikost pakiranja (npr.: za  1 škatlo  5x3 ml)

- v stolpcu 8 vpiše predvideno letno količino artikla na EM

- v stolpcu 9 vpiše ceno na EM brez DDV

- v stolpcu 10 se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupaj cena za celotno količino za 1 leto v EUR brez DDV.

- v stolpcu 11 Stopnjo DDV (%)

- v stolpcu 12 se s pomočjo nastavljene formule izračuna vrednost DDV v evrih

- v stolpcu 13 se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupna cena (za posamezni artikel) za eno leto v evrih z DDV.

- ob koncu tabele se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupna cena (za vse artikle) za eno leto v evrih z DDV in za sedem let (v modrem polju).

Navodila za izpolnitev 2.5 PREDRAČUN POTROŠNEGA MATERIALA ZA DVA APARATA ZA PRIPRAVO DEIONIZIRANE OZ. DEMINERALIZIRANE VODE

Ponudnik izpolni SIVE stolpce.

Ponudnik  vpiše v tabelo ves potreben potrošni material, ki ga bo naročnik potreboval pri uporabi sistema za pripravo deionizirane  oz. demineralizirane vode.Pri vsakem posameznem potrošnem   materialu, potrebnem za izvajanje preiskav, mora ponudnik obvezno navesti:

- v stolpcu 1  vpiše zaporedno številko

- v stolpcu 2 vpiše naziv artikla

- v stolpcu 3 vpiše proizvajalca

- v stolpcu 4  vpiše kataloško številko

- v stolpcu 5 vpiše enoto mere EM

- v stolpcu 6 vpiše velikost pakiranja (npr.: za  1 škatlo  5x3 ml)

- v stolpcu 7 vpiše predvideno letno količino artikla na EM

- v stolpcu 8 vpiše ceno na EM brez DDV

- v stolpcu 9 se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupaj cena za celotno količino za 1 leto v EUR brez DDV.

- v stolpcu 10 Stopnjo DDV (%)

- v stolpcu 11 se s pomočjo nastavljene formule izračuna vrednost DDV v evrih

- v stolpcu 12 se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupna cena (za posamezni artikel) za eno leto v evrih z DDV.

- ob koncu tabele se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupna cena (za vse artikle) za eno leto v evrih z DDV in za sedem let (v modrem polju).

Na koncu tabel se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupna ponudbena cena za dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo predpisanega obsega preiskav na letni ravni.

Na koncu tabel se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupna ponudbena cena za dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo predpisanega obsega preiskav za 7 let (oranžen kvadratek).

Formule so v Excelu vnešene, vendar v primeru dodajanja novih vrstic vas prosimo, da vse formule še enkrat preverite.

Decimalna mesta morajo biti pri cenah in vrednostih zaokrožena na 2 decimalni mesti.

3. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponudite vse postavke, ki omogočajo vse zahtevane preiskave, ki jih je naročnik navedel v tehničnih specifikacijah in tabeli 2: Seznam preiskav v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka.

Naročnik dopušča, da ponudnik za posamezne postavke ponudi ceno 0€ oz. jih dobavlja brezplačno.

4. VELJAVNOST PONUDBE: 120 dni od skrajnega roka oddaje ponudb

Celotno dobavljeno blago mora biti dobavljeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Ponujeno blago in vzorci morajo v celoti ustrezati vsem navedenim kriterijem. Za vse navedene zahteve lahko naročnik po potrebi zahteva dodatna dokazila.

Obrazec št. 3

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Avtomatiziran laboratorijski sistem (ALS) mora biti nov s pripadajočo programsko opremo in tiskalniki.

Omogočati mora opravljanje preiskav s področja biokemije in imunologije, ki so navedene v Tabeli 2: Seznam preiskav.

ALS sestavljata dva  identična biokemijska in dva identična imunokemijska analizatorja, ki sta v rutini enako obremenjena in sta  lahko

drug drugemu back up, povezana z avtomatizirano predanalitično in poanalitično linijo tako, da  sistem omogoča najkrajši mogoči

TAT (čas od sprejema vzorca v laboratorij, do potrditve rezultatov v LIS-u). V kolikor je za delovanje analizatorjev potrebna deionizirana

oz. demineralizirana voda, mora ponudnik zagotoviti postavitev sistema za vodo z back up sistemom.

Po poteku pogodbe preide ALS (oz. vsa najeta oprema) brezplačno v last naročnika.

Avtomatiziran laboratorijski sistem mora zajemati najmanj:

•         Vhodno enoto za centralno vstavljanje vzorcev

•         Vhodno/izhodno sortirno enoto (Pojasnilo: Naročnik ne potrebuje dveh vhodnih enot, če vhodno/izhodna enota zadostuje zahtevam).

•         Avtomatiziran tračni sistem, ki povezuje vse enote in analizno opremo

•         Enoto za centrifugiranje vzorcev

•         Enoto za prepoznavanje skladnosti epruvet z naročenimi preiskavami

•         Enoto za odpiranje epruvet

•         Enoto za zapiranje epruvet (250 000 epruvet)

•         Enoto za alikvotiranje (40 000 alikvotov)

•         Podporni informacijski sistem, ki omogoča nadzor delovanja celotnega sistema in povezavo z LIS

•         Analizno opremo za opravljanje biokemijskih in imunokemijskih preiskav

•         Po potrebi ostalo opremo, ki omogoča delovanje celotnega  sistema.

Ponudnik mora ponuditi analitski sistem, ki omogoča izvajanje vseh preiskav, ki so navedene v Tabeli 2: SEZNAM PREISKAV

Fleksibilen način postavitve sistema mora omogočati postavitev sistema v prostor velikosti cca 15,1 x 6,4 m (tloris) za kar ponudnik predloži načrt ali lastno izjavo s katero bo potrdil možnost namestitve ponujene opreme, ki je del obrazca št. 3 – tehnične specifikacije (zap. št. 6 - Zahteve GOI dela).

Ponudnik naj v lastnem obrazcu navede vso opremo, ki jo ponuja v okviru  avtomatiziranega laboratorijskega sistema in sistema za pripravo

deionizirane oz. demineralizirane vode (zaporedna številka, naziv artikla, kataloška ali druga številka, proizvajalec, količina).

Lasten obrazec z navedeno opremo je del obrazca št. 3 (tehnične specifikacije).

| SPLOŠNI DEL TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ # 1. Naročnik dovoljuje največ +5% odstopanje v dejanski porabi vseh potrebnih materialov za izvajanje analiz glede na ponujeno količino analiz (letna primerjava porabe). Več kot +5% odstopanje dejanske porabe nad ponudbeno, bo ponudnik naročniku dobavil brezplačno. 2. Naročnik bo letno opravljal primerjave dejanske porabe materialov, potrebnih za izvajanje preiskav glede na količine, navedene v ponudbi ponudnika in bo več kot 5% odstopanje od dejanske porabe zaračunal ponudniku. 3. Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - za ALS: dokumentacijo, ki je potrebna za izpolnjevanje Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji -16. člen (UL RS št.64/04, z dne 11.06.2004 in UL RS št. 01/16) in ISO 15189: identifikacijska oznaka opreme, podatki o proizvajalcu in vzdrževalcu, dokumenti o prevzemu in priklopu opreme, načrt vzdrževanja, tehnični podatki analizatorja, prospekti navodila za uporabo in varno delo – v slovenskem jeziku. Pojasnilo: Ponudnik mora predložiti tehnične podatke analizatorjev, prospekte, načrt vzdrževanja in vsa potrebna dokazila za izpolnjevanje pogojev tehničnih zahtev, lahko tudi v angleškem jeziku. Izbrani ponudnik pa bo moral predložiti vso zahtevano dokumentacijo tudi v slovenskem jeziku. 4. Ponudnik mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje: - ponudnik zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis; Pojasnilo: potrdila o usposobljenosti za serviserje so lahko izdane za starejši model, ki jih je dodana lokalna izjava, da je serviser usposobljen tudi za servisiranje novejšega modela. - ponudnik bo predložil slovensko registracijo ali CE certifikat za vse ponujene izdelke ter brezplačne vzorce v primeru, da jih naročnik zahteva pri ocenjevanju ponudb; - Naročnik lahko od ponudnika v času ocenjevanja ponudb in tudi kasnejših faza postopka javnega naročila od ponudnika zahteva, da v roku petih (5) delovnih dni predložijo: - kopije potrebnih atestov in certifikatov, ki se zahtevajo na podlagi veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji in EU za posamezno vrsto in namembnost blaga, ki se dobavlja. - Za vse materiale, ki niso standardni, mora ponudnik na zahtevo naročnika dostaviti prospekte, slike z natančnimi in točnimi tehničnimi podatki in opisom ter ateste in certifikate in izjave o skladnosti. Celotno dobavljeno blago mora biti dobavljeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Ponujeno blago in vzorci morajo v celoti ustrezati vsem navedenim kriterijem. Za vse navedene zahteve lahko naročnik po potrebi zahteva dodatna dokazila. Navodila za izpolnitev Obrazec 3: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE Ponudnik izpolni SIVE stolpce. Zahteve: 1-5 - Ponudnik v stolpec 3 vpiše: - NE - v kolikor ne izpolnjuje tehnične zahteve ALI - DA - v kolikor ponuja tehnične rešitve kot jih zahteva naročnik. - Ponudnik v stolpcu 4 navede, kje v priloženi tehnični dokumentaciji, je izpolnjevanje zahteve mogoče preveriti ter priloži jasno označena dokazila o izpolnjevanju zahteve. Ponudnik mora obvezno priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca (priloge), iz katere je nedvoumno razvidno, da njegova oprema ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam, ki so opredeljene oz. določene po točkah v spodnji tabeli. Ponudnik naj tudi v priloženi tehnični dokumentaciji proizvajalca (prilogi) jasno označi dele dokumentacije, kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve z navedbo točke zahteve. Tehnična dokumentacija mora biti priložena v originalu proizvajalca v angleškem jeziku. Na poziv naročnika, bo ponudnik predložil vso zahtevano dokumentacijo v laičnem slovenskem prevodu. Izbrani ponudnik bo naročniku predložil v slovenskem jeziku navodila za varno delo in tiste dele tehnične dokumentacije, ki jih bo naročnik označil za potrebne. V primeru odstopanja od tehničnih zahtev naročnika, z enim ali več odgovorom NE, bo ponudba izločena kot nedopustna. Zahteva: 6 GOI DELA - Ponudnik priloži Načrt za izvedbo del v skladu z zahtevami ali lastno izjavo, da bo izvedel dela v skladu z zahtevami. Če table ne bodo izpolnjene skladno z navodili, bo ponudba nedopustna. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | BIOKEMIJA Zahteve | Izpolnjuje DA/NE (izpolni ponudnik) |  | VIR V PONUDBI - ponudnik navede, kje v ponudbi je razvidno izpolnjevanje zahteve (npr.: publikacija / stran / točka) | Izpolnjevanje zahteve (izpolni naročnik) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1.1 |  | Analizna oprema: dva enaka biokemična analizatorja (v nadaljevanju analizator), ki sta dnevno v rutini enako obremenjena in lahko zagotavljata drug drugemu ˝back up˝. |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Analizator mora biti popolnoma avtomatiziran, visokega kakovostnega razreda s pripadajočo programsko opremo in tiskalnikom. |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Omogočati mora povezavo s predanalitično enoto. |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Postopki določevanja analitov morajo temeljiti na priznanih tehnikah in metodah npr.: spektrofotometrija, imunoturbidimetrija, potenciometrija |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Omogočena mora biti dvosmerna komunikacija analizatorja z obstoječim laboratorijskim informacijskim sistemom. Priklop in povezava analizatorja na obstoječi LIS so vključeni v ponudbeno ceno. |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Kapaciteta posameznega analizatorja mora biti minimalno 400 fotometričnih testov na uro, oziroma minimalno 600 testov na uro z elektroliti. |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Analizator mora omogočati hkratno določitev elektrolitov K, Na, Cl z metodo indirektne potenciometrije. |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Analizator mora imeti hlajen del za reagente z opcijo javljanja v primeru odstopanj, s kapaciteto minimalno 50 različnih preiskav. |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Analizator mora omogočati identifikacijo vzorcev, reagentov, kontrolnih vzorcev, kalibratorjev, ter ostalega potrošnega materiala preko črtnih kod ali preko RFID (razen potrošnega materiala, sipiralnih tekočin in čistil, ki se lahko tudi ročno potrjujejo na sistemu). |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Analizator mora omogočati računalniško kontrolo časa stabilnosti reagentov v samem analizatorju in avtomatično sledljivost reagentov (število testov za reagent, lot reagenta in rok uporabe). |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Vsi reagenčni paketi na analizatorju (reagenti v uporabi in ˝Stand-by˝ reagenti) morajo omogočati validirane kontrole kakovosti pred izvajanjem testov v vzorcih in opravljanje predkalibracij reagentov z novim lotom. |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Rezultat pacienta mora biti sledljiv do kontrole kakovosti (ime kontrole, serija, čas, izvajalec, rezultat kontrole in kalibracije) |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Analizator mora imeti možnost aspiracije vzorca iz primarnih epruvet in iz vzorčnih posodic. |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Mrtvi volumen in reagenčni volumen morata biti čim manjša. Vzorčni volumen za vsako preiskavo mora biti manjši od 50 µL. Mrtvi volumen pri standardnih epruvetah mora biti 700 µL ali manj, pri vzorčnih posodicah 100 µL ali manj. Analizna oprema mora omogočati obdelavo epruvet ali nastavkov z mikro volumni, pri katerih mora biti mrtvi volumen 50 µL ali manj. Pojasnilo: Dopuščamo možnost mrtvega volumna pri standardnih epruvetah 16×100 mm in 16×75 mm, ki znaša 1000 µL ali manj, oziroma kot zahtevo po standarnih epruvetah zahtevamo epruvete s širino 13mm. |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Reagenti morajo biti že pripravljeni za uporabo (izjema reagenti za ALT, AST, kisla fosfataza in lipaza) in z izjemo Amoniaka, kjer je potrebno odprti reagent stabilizirati preko noči (brez priprave reagentov - samo stabilizacija na zraku) in CRP kjer je potrebno reagent pred nalaganjem na aparat nežno premešati. |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Analizator mora omogočati navedeno merilno območje preiskave: CRP ≥ 300 mg/L |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Analizator mora imeti vsaj 5 odprtih kanalov za reagente drugih proizvajalcev. |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Analizator mora imeti poseben vhod za urgentne vzorce. Omogočati mora ročno vstavljanje vzorcev, kadar je priključe na tračni sistem in kadar deluje kot samostoječi analizator. |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  | Analizator mora omogočati analiziranje različnih tipov vzorcev: serum, plazma, urin, punktati telesnih votlin (lahko iz serumske aplikacije) in likvor. |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | Analizator mora omogočati avtomatsko redčenje vzorca za posamezen test. |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  | Analizator mora imeti na vseh pipetorjih senzorje za nivo tekočine, ter avtomatski sistem opozarjanja na potrebo po menjavi reagentov in sistemskih tekočin. |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  | Analizator mora omogočati detekcijo fibrinskih strdkov v vzorcu, z opozorilom na zaslonu in samodejno izpiranje strdkov iz sistema, oziroma mora imeti možnost, da operater izbere opcijo izpiranja stradkov iz sistema. |  |  |  |  |  |
| 1.23 |  | Analizator mora imeti avtomatsko preverjanje vzorcev na prisotnost hemolize, lipemije in ikteričnosti z možnostjo selektivne nastavitve po testu z opozorilom na zaslonu. |  |  |  |  |  |
| 1.24 |  | Poraba vode naj ne presega 30L/h ob polni obremenitvi sistema. Ponudnik mora zagotoviti tudi sistem za pripravo vode z back up sistemom enake zmogljivosti, postavitev in vzdrževanje sistema za pripravo vode in ga vključiti v ponudbeno ceno. Pojasnilo: poraba vode je lahko višja, maksimalno 40L/h le ob jutranjem zagonu. |  |  |  |  |  |
| 1.25 |  | Omogočen mora biti servisni dostop do analizne opreme na daljavo z ustreznim zagotavljanjem varnosti podatkov. |  |  |  |  |  |
| 1.26 |  | Omogočeno mora biti nalaganje aplikacij preko ustreznih elektronskih medijev. |  |  |  |  |  |
| 1.27 |  | Analizator mora imeti možnost aspiracije vzorca iz primarnih epruvet in iz vzorčnih posodic. |  |  |  |  |  |
| 1.28 |  | Analizator mora omogočati sledljivost lotov reagentov, izvajanja kalibracij, meritev kontrolnih materialov in meritev vzorcev. |  |  |  |  |  |
| 1.29 |  | Na izpisu rezultatov z analizatorja morajo biti naslednji podatki: ime in priimek preiskovanca, laboratorijska številka, čas analize, rezultat, morebitna opozorila pri analizi in rezultati redčenja vzorca. |  |  |  |  |  |
| 1.30 |  | Analizator mora omogočati nazoren pregled rezultatov dnevnih kontrol (najmanj dveh kontrolnih vzorcev za posamezno preiskavo) z možnostjo grafične ponazoritve, vključno z opozorili o izpadih iz območja določenih kontrolnih vrednosti, z možnostjo pregleda kontrol dnevno in v daljšem časovnem obdobju in statistično obdelavo rezultatov kontrolnih vzorcev (Westgardova pravila, LevyJenning diagram, statistike). Omogočati mora tudi možnost uporabe kontrolnih vzorcev drugega proizvajalca. |  |  |  |  |  |
| 1.31 |  | Analizator mora omogočati samodejni prenos rezultatov dnevnih kontrol na mrežno aplikacijo, ki omogoča medlaboratorijsko primerjavo kakovosti dnevnih kontrol. Pojasnilo: Naročnik zahteva ustrezno spletno aplikacijo za vodenje in medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti in samodejni prenos dnevnih kontrol za ves čas trajanja pogodbe. |  |  |  |  |  |
| 1.32 |  | Analizator mora hraniti podatke na trdem disku računalnika in omogočati arhiviranje rezultatov meritev (rezultati, kalibracije, kontrole, vzorci) na sekundarne elektronske medije v obliki, ki jo je možno izvoziti in pregledovati na osebnem računalniku npr.: Microsoft Excel |  |  |  |  |  |
| 1.33 |  | Ponudnik za vso ponujeno opremo, reagente, kontrole, kalibratorje in ostali potrošni material potrjuje skladnost z IVD direktivo. Izbrani ponudnik mora zagotoviti varnostne liste reagentov. |  |  |  |  |  |
| 1.34 |  | Reagenti morajo biti validirani na ponujeni analizni opremi, za kar ponudnik predloži dokumentacijo. Na zahtevo naročnika bo ponudnik posredoval informacije in podatke o validaciji metod. |  |  |  |  |  |
| 2 | IMUNOKEMIJA Zahteve |  |  | Izpolnjuje DA/NE | VIR V PONUDBI - ponudnik navede, kje v ponudbi je razvidno izpolnjevanje zahteve (npr.: publikacija / stran / točka) |  | Izpolnjevanje zahteve (izpolni naročnik) |
|  |  |  |  | (izpolni ponudnik) |  |  |  |
| 2.1 | Analizna oprema: dva enaka imunokemična analizatorja (v nadaljevanju analizator), ki sta dnevno v rutini in lahko zagotavljata drug drugemu ˝back up˝. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Analizator mora biti popolnoma avtomatiziran, visokega kakovostnega razreda s pripadajočo programsko opremo in tiskalnikom. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Tehnologija detekcije: luminiscenca (kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Omogočati mora povezavo s predanalitično enoto |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Posamezni analizator mora imeti zmogljivost vsaj 150 preiskav/uro. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Na posameznem analizatorju mora biti prostora vsaj za 25 različnih reagentov. Analizator mora omogočati primerno kapaciteto reagentov za zagotavljanje 24-urnega dela preiskav brez posredovanja uporabnika. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Analizator mora omogočati hlajenje reagentov in javljanje morebitnega odstopanja temperature. |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Analizator mora omogočati kontrolo časa stabilnosti reagentov in njihovo sledljivost. |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Reagenti morajo biti že pripravljeni za uporabo (izjema reagenti za preiskavo B12 in Folati). |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Stabilnost reagentov na analizatorju je usklajena s predvidenim številom opravljenih analiz in glede na frekvenco izvajanja analiz (tabela Dokument 2) tako da po preteku priporočenega časa na analizatorju ne bo ostalo več kot 10 % testov neporabljenih. Pojasnilo: Za naročnika bo sprejemljivo, da ponudniki ponudite zadostno količino reagentov, glede na priporočeni čas obstojnosti na analitskem sistemu - s tem da ponudniki upoštevate, da se reagenti po preteku priporočenega časa zavržejo in se ne upošteva dejstvo, da mora ostati 10% testov neporabljenih - v nekaterih primerih bo ta številka večja, vendar bo strošek teh testov upoštevan v količini ponujenih reagentov. |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Vsi reagenčni paketi na analizatorju (reagenti v uporabi in ˝Stand-by˝ reagenti) morajo omogočati validirane kontrole kakovosti pred izvajanjem testov v vzorcih in opravljanje predkalibracij reagentov z novim lotom. |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Analizator omogoča identifikacijo vzorcev, reagentov, kontrolnih vzorcev, kalibratorjev, ter ostalega potrošnega materiala preko črtnih kod ali preko RFID. (Pojasnilo: potrošni materiali se lahko tudi ročno potrjujejo na sistemu). |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Analizator mora imeti možnost aspiracije vzorca iz različnih velikosti standardiziranih epruvet in iz vzorčnih posodic. |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Analizator mora omogočati popolno zaščito pred možno navzkrižno kontaminacijo med vzorci – carryover, uporabo pipetnih nastavkov za enkratno uporabo za vsak vzorec, oziroma kakšna druga enakovredna tehnična rešitev (npr. tehniko, katera nima nastavkov za enkratno uporabo, ampak system "smart wash", ki omogoča carryover majši ali enak 0,1 ppm ( parts per million)). |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Analizator mora zaznati strdke ˝ClotDetection˝; v primeru strdka mora podati opozorilo in prekiniti izvajanje meritve |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Analizator mora imeti na vseh pipetorjih detektorje za nivo vzorca, v primeru premajhnega volumna mora podati opozorilo. |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Analizator mora imeti avtomatski sistem za opozarjanje po menjavi vseh potrošnih materialov, raztopin in reagentov. |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Analizator mora omogočati avtomatsko redčenje vzorca za posamezen test. Pojasnilo: Dovoljujemo ročno redčitev za Vankomicin in Digoksin in da se testi FT4, FT3 in Free PSA ne redčijo. |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Analizator mora imeti poseben vhod za urgentne vzorce. Omogočati mora ročno vstavljanje vzorcev, kadar je priključena na tračni sistem in kadar deluje kot samostoječi analizator. |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Omogočena mora biti dvosmerna komunikacija analizatorja z obstoječim laboratorijskim informacijskim sistemom. Priklop in povezava analizatorja na obstoječi LIS so vključeni v ponudbeno ceno. |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Omogočen mora biti servisni dostop do analizatorja na daljavo z ustreznim zagotavljanjem varnosti podatkov. |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Analizator omogoča meritve visoko senzitivnega troponina in uporabo validiranih algoritmov za vrednotenje rezultatov. Ponudnik mora predložiti dokazilo proizvajalca o izpolnjevanju IFCC kriterijev za visoko senzitivni troponin (Po IFCC kriteriju visoko senzitivni troponin - mora imeti CV manjši od 10% na 99-ti percentile, pri več kot 50% zdravi populaciji mora imeti merljiv rezultat in referenčne vrednosti morajo biti glede na spol). |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Ponudnik za vso opremo, reagente, kontrole, kalibratorje in ostali potrošni material potrjuje skladnost z IVD direktivo. Izbrani ponudnik mora zagotoviti varnostne liste reagentov. |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Reagenti morajo biti validirani na ponujeni analizni opremi. Na zahtevo naročnika bo ponudnik posredoval informacije in podatke o validaciji metod |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AVTOMATIZIRANA PREDANALITSKA LINIJA Zahteve |  |  | Izpolnjuje DA/NE (izpolni ponudnik) | VIR V PONUDBI - ponudnik navede, kje v ponudbi je razvidno izpolnjevanje zahteve (npr.: publikacija / stran / točka) |  | Izpolnjevanje zahteve (izpolni naročnik) |
| 3.1 | Zmogljivost predanalitskega sistema mora biti vsaj 350 vzorcev na uro v vseh fazah dela (vhodna enota, izhodna enota, centrifugiranje pri 1800xg 10 min.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Omogočati mora uporabo različnih epruvet standardnih velikosti in različnih tipov npr.:13x75, 13x100 in 16x100 mm epruvet. Sočasno se mora s pomočjo IT rešitve preveriti, ali naročeni testi ustrezajo tipu epruvete. Pojasnilo: S pomočjo IT se mora preveriti, ali naročeni testi ustrezajo tipu epruvete v primeru zaprtih epruvet preko barve zamaška. Ko se vstavijo že odprte epruvete pa se preveri ustreznost epruvete z naročenimi testi preko barkode. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Omogočeno mora biti prepoznavanje skladnosti epruvet z naročenimi preiskavami. V primeru neskladnosti mora podati obvestilo in epruveto sortirati- vzorec z napakami. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Vhodno –izhodna enota mora omogočati delo z različno pripravljenimi vzorci (centrifugirani/necentrifugirani, odprte ali zaprte epruvete) |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Imeti mora poseben vhod za nujne vzorce in njihovo prednostno obravnavo v vseh fazah procesa (centrifugiranje, izvedba analize na vseh analizatorjih) |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Imeti mora prostor za izločanje vzorcev z napakami (neberljiva koda, brez naročila) |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Ponuditi je potrebno dve neodvisni centrifugi. Omogočeno mora biti centrifugiranje pri sili do 3000xg. Centrifuga mora omogočati nastavitve različnih programov centrifugiranja za različne tipe vzorcev. Omogočeno mora biti sočasno centrifugiranje epruvet različnih standardnih velikosti in tipov npr.:13x75, 13x100 in 16x100 mm epruvet. |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | V centrifugi mora biti omogočeno nastavljanje različne temperature od 4 do 25 °C. |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Centrifuge morajo omogočati prioritetno centrifugiranje nujnih vzorcev. |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Omogočati mora spremljanje transporta vzorcev in podati informacijo o lokaciji vzorca. |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Sistem mora imeti možnost priprave alikvotov (vsaj 3 alikvote iz enega vzorca). Vse alikvotne epruvete morajo biti označene z nalepkon s črtno kodo (podpirati mora izdelavo vseh standardnih tipov čtrnih kod). |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Modul za pripravo alikvotov mora delovati tako, da preprečuje kontaminacijo med vzorci. |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Predanalitski sistem mora omogočati zapiranje epruvet s pokrovčki ali folijo. |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Izhodna enota mora imeti prostor za vsaj 350 epruvet, ki jih je možno razvrščati v različne predele (za arhiv,druge analizatorje, ekspedit) |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Obstajati mora možnost samostojnega delovanja vsakega analizatorja (neodvisno od centralne enote) in samostojno izvajanje preiskav z ročno direktno vstavitvijo vzorca v posamezen analizator. |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Predanalitski sistem mora biti brez dnevnega vzdrževanja, oziroma z minimalnim dnevnim vzdrževanjem (manj kot 15 minut). Tedensko vzdrževanje (manj kot 0,5 ure), mesečno največ 1 uro. |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Omogočena mora biti enostavna kasnejša nadgradnja predanalitskega in analitskega sistema v kolikor se obseg ali proces dela pri uporabniku spremeni. |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Omogočati mora dvosmerno internetno povezavo sistema za diagnostiko in pomoč na daljavo, z zagotavljanjem varnosti podatkov. |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Omogočati mora priklop in dvosmerno povezavo na obstoječi ( povezavo mora zagotoviti ponudnik) LIS. Povezava sistema z LIS sistemom mora biti narejena tako, da v primeru okvare analiznega sistema (linije) omogoča delovanje posameznih analizatorjev kot »stand-alone« analizator. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PODPORNI INFORMACIJSKI SISTEM Zahteve |  |  | Izpolnjuje DA/NE (izpolni ponudnik) | VIR V PONUDBI - ponudnik navede, kje v ponudbi je razvidno izpolnjevanje zahteve (npr.: publikacija / stran / točka) |  | Izpolnjevanje zahteve (izpolni naročnik) |
| 4.1 | Podporna informacijski sistem (IT) mora omogočati povezavo in izmenjavo podatkov z LIS in avtomatiziranim laboratorijskim sistemom, sledenje vsem informacijam, potrebnim za nadzor nad delom posameznih enot in analizatorjev (kalibracije, kontrole, alarmi, pravila, izvajalci in vse predanalitske in postanalitske interakcije z vzorci, napake v delovanju analizatorjev in posameznih delov ALS) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | IT sistem mora zagotavljati za vsak rezultat informacije, ki so potrebne za pregled in preverjanje poteka dela: identifikacija vzorca, identifikacija analizatorja kjer je bil izmerjen, čas začetka in čas zaključka meritev, sledljivost do notranje kontrole.. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | IT mora omogočati dostop minimalno 6 uporabnikom |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Omogočena mora biti nastavitev delta preverjanja, pretvornih pravil, serumskih indeksov, pričakovanih vrednosti in izračunov. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Omogočena mora biti samostojna tehnična validacija rezultatov po kriterijih, ki jih postavi uporabnik. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Na voljo mora biti pregledni zaslon (zagotovi ponudnik) z vsemi uporabniku pomembnimi informacijami (Glej točko 4.1), ki ga je možno nastaviti po željah uporabnika. |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Ponudnik mora ponuditi tudi delovno površino (mize) za postavitev nadzorne postaje in 2 ustrezna stola (po dogovoru z naročnikom) |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Podporni informacijski sistem (IT) mora v realnem času uporabnika opozarjati na težave z aparati, težave pri identifikaciji vzorcev, slabši kvaliteti vzorca, pretečeni ali izpadli kontroli, reagentih (premalo reagenta, ni kalibriran, slaba QC, sledljivost vzorca..) |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Podporni informacijski sistem mora imeti možnost direktne interakcije s sistemom, v kolikor so zahtevane ponovitve meritev ali redčenje vzorca. |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Podporni informacijski sistem mora omogočati samodejno arhiviranje in kopiranje podatkov na dodatni strežnik. (Pojasnilo: Naročnik uporablja virtualno okolje in v primeru da ponudniku zadostuje virtualni strežnik lahko naročnik zagotovi le tega, vendar brez dodatne sistemske programske opreme. |  |  |  |  |  |  |

| 5 | DRUGE OBVEZE PONUDNIKA Zahteve | Izpolnjuje DA/NE (izpolni ponudnik) | VIR V PONUDBI - ponudnik navede, kje v ponudbi je razvidno izpolnjevanje zahteve (npr.: publikacija / stran / točka) | Izpolnjevanje zahteve (izpolni naročnik) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Vsa ponujena oprema, reagenti, kalibratorji, kontrole in ostali potrošni material morajo biti skladni z IVD direktivo. |  |  |  |
| 5.2 | Ponudnik mora zagotavljati servisno službo tudi izven rednega delovnega časa vse dni v letu (24/7). Zahtevan odzivni čas je največ 2 uri po klicu in odprava napake največ 24 ur po prejeti informaciji o okvari. V kolikor je za odpravo napake potrebno naročilo rezervnih delov, je čas za odpravo napake največ 72 ur od popolne prijave napake. |  |  |  |
| 5.3 | Ponudnik mora imeti ustrezno urejen način sprejemanja telefonskih klicev (uporabniku znana telefonska številka- klicni center) v slovenskem jeziku (24/7). |  |  |  |
| 5.4 | Servisna in aplikativna podpora mora biti v slovenskem jeziku (Pojasnilo: lahko serviser iz EU, hkrati se zagotovi komunikacija v slovenskem jeziku). Usposobljenost osebja mora ponudnik izkazati s priloženimi certifikati. |  |  |  |
| 5.5 | Ponudnik mora imeti vsaj dva ustrezno usposobljena serviserja za ponujen biokemični in imunokemični analizator in vsaj dva aplikativna specialista za posamezen del sistema (centralna enota, biokemični analizator, imunokemični analizator) in vsaj enega strokovnjaka za IT. |  |  |  |
| 5.6 | Ponudnik mora zagotoviti brezplačne reagente in potrošni material potreben za zagon analiznega sistema, izobraževanje uporabnika, uvajanje sistema v rutinsko delo in izvedbo primerjave ponujene in rutinskeanalitike (najmanj 100 testov za vsako preiskavo). |  |  |  |
| 5.7 | Ponudnik zagotovi osnovno izobraževanje/usposabljanje uporabnika na identični opremi pred instalacijo. Pojasnilo: Uporabnik/naročnik sprejme kot ustrezno izobraževanje uporabnikov na lokaciji naročnika in na samem analiznem sistemu. |  |  |  |
| 5.8 | Ponudnik zagotovi poglobljeno usposabljanje uporabnika v laboratoriju po instalaciji, za kar izda tudi potrdilo o usposobljenosti za delo na analitskem sistemu. |  |  |  |
| 5.9 | Ponudnik mora navesti najmanj 2 referenci za podoben ponujen biokemični in 2 za imunokemični analizator, ter vsaj 1 referenco za podoben avtomatiziran laboratorijski sistem znotraj držav članic EU. |  |  |  |
| 5.10 | Ponudnik mora zagotavljati dostavo reagentov in potrošnega materiala v skladu s priporočili proizvajalca, v roku najmanj 7 dni po izstavitvi naročila. Zagotovljen mora biti prevoz in skladiščenje blaga v ustreznem temperaturnem območju. |  |  |  |
| 5.11 | Ponudnik zagotovi najmanj 12 mesečni rok uporabe enakega lota kontrolnega materiala |  |  |  |
| 5.12 | Ponudnik dobavi največ 4 različne lote reagentov za isto preiskavo v enem letu. Dobavljeni reagenti, kontrole in kalibratorji morajo biti uporabni najmanj 3 mesece po prejemu v laboratorij. |  |  |  |
| 5.13 | Ponudnik predloži ustrezno dokumentacijo o izpolnjevanju strokovnih zahtev, kjer z zaporedno številko zahteve označi izpolnjevanje zahtev. |  |  |  |
| 5.14 | Ponudnik mora redno obveščati naročnika o novostih in spremembah pri uporabljenih metodah aplikacijah. |  |  |  |
| 5.15 | Izbrani ponudnik mora predložiti navodila za delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku, User Manual v angleškem jeziku in varnostne liste za reagente. |  |  |  |
| 5.16 | Izbrani ponudnik v primeru odstopanja uredi zvočno izolacijo v laboratorijskem prostoru do ravni hrupa 65 dB (prilagodi zakonskim normativom). V primeru odstopanja temperature v prostoru od priporočil proizvajalca, ustrezno uredi odvod vročega zrakapo postavitvi ALS |  |  |  |
| 5.17 | Ponudnik mora zagotavljati dobavo reagentov, servisno in aplikativno podporo za obdobje najmanj 10 7 let. |  |  |  |
| 6 | GOI DELA Zahteve |  | Ponudnik priloži Lastno izjavo ali Načrt s katerim izkazuje izpolnjevanje zahtev. | Izpolnjevanje zahteve (izpolni naročnik) |
| 6.1 | SPLOŠNO Ponudnik mora poleg dobave laboratorijske opreme izdelati PZI za montažo laboratorijskega analiznega sistema, izvesti potrebna GOI dela, izdelati PID ter pridobiti uporabno dovoljenje. Naročnik bo izvedel kvalitetni pregled. Na kvalitetnem pregledu bo moral izvajalec priložiti vsa dokazila o zanesljivosti vgrajenih materialov, certifikate, meritve el. inštalacij ter predati vse projekte. |  |  |  |
| 6.2 | SPLOŠNI OPIS Dimenzije namenjene gradnje so 15,10 x 6,40 m (96,64m²) v delu prostora 8.4 Laboratorij. Ta del prostora je namenjen območju postavitve laboratorijskega analiznega sistema. V okviru gradbeno obrtniških del v tem območju je predvidena izdelava suhomontažnega dvojnega poda, elektro instalacij, vodovodnih instalacij, komunalnih instalacij in prezračevanja. Spuščeni strop je predviden v okviru izvedbe drugega javnega naročila katerega vodi naročnik istočasno. Pri izvedbi strojnih inštalacij je predvidena izvedba internega vodovoda, ter priključek na kanalizacijo (kanalizacijske cevi, na katere se pri sami izvedbi navežemo so že navezane). Prezračevanje izvajalec GOI del izvede sam ter prilagodi razporeditvi opreme. V prostoru 8.18 BACTEC ja razdelilec za demineralizirano vodo, kjer je puščen razvod za izvedbo, katerega si izvajalec GOI del izvede po navodilih proizvajalca opreme. Pri izvedbi elektro inštalacij si iz stropa v tlak (možna drugačna tehnična rešitev) po navodilih proizvajalca specijalne laboratorijske opreme in razporeditve opreme, izvajalec GOI del izvede elektro inštalacije. Prav tako izvajalec GOI del izvede povezave za računalniško opremo ter povezave za delovanje Labisa. Stropna svetila se prilagodijo postavitvi laboratorijske opreme in jih prilagodi izvajalec GOI del. Vso izvedbo si je potrebno samo projektirati ter koordinirati z izvajalcem ostalih prostorov. |  |  |  |
| 6.3 | SUHOMONTAŽNI DVOJNI POD Pri izvedbi tlakov je predviden suhomontažni dvojni pod, ki je sestavljen iz kovinskih pedestalov (+ povezniki) nazivne višine 200 mm (dvig +/- 30 mm), na katere se položijo leseni paneli deb. 38 mm obojestransko obdelani z Alu folijo, z izvedbo toplotne izolacije deb. 20 cm v zračni prostor poda toplotne prevodnosti 0,040 W/mK (npr. KnaufInsulation filc steklene volne natural +). Višina dvojnega poda mora biti natančna, da kasneje pri izdelavi finalnega sloja dosežemo določeno višinsko koto prostorov v objektu. |  |  |  |
| 6.4 | FINALNI SLOJ DVOJNEGA PODA Pred polaganjem finalnega sloja oz. talne obloge mora biti podloga čista in suha, vsa dela se morajo izvajati po navodilih proizvajalca, oz. dela izvede za to pooblaščeni izvajalec. Talna obloga mora izpolnjevati naslednje zahteve: -dolga življenjska doba; - mala obraba; - kvalitetni sijaj; - enostavno vzdrževanje in čiščenje; - izvedeni zaključki s pokrožnim PVC profilom 20 mm in stenske obrobe višine 10 cm; - obloga mora ustrezati vsem sanitarno higienskim zahtevam. Pred pričetkom montaže opreme je potrebno tla očistiti in izvesti zaščitni sijajni premaz. Po končani montaži opreme je potrebno izvesti ustrezne popravke zaščitnih premazov. Talna obloga je predvidena PVC heterogena talna obloga deb. 2mm kot npr. GerflorTaralaypremiumcompact ali enakovredno, ki mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: -skupne debeline EN 428 2mm; - debelina pohodnega sloja EN 429 >1mmiz čistega PVC-ja; - ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken; - klasifikacija o namebnosti po EN 685 razred 34 do 43 (za obremenjene prostore); - dimenzijska stabilnost po EN 434 - 0,15 %; - fleksibilnost oz prožnost, metoda A ni rež; - trdota ISO 7619 - 90 Shore A, odpornost na pritisk; - točkovna odpornost po EN 433 - 0,15 mm; - odpornost proti obrabi pri obremenitvi po ISO 4649; - postopek A 5N obtežitve, povprečna B434 vrednost 170 mm3; - odporna na koleščke od stolov (primerna za koleščka tipa W); -ognjeodpornost po EN 13501-1, razred Bfl-s1; -protizdrstnost po DIN 51130 - R10; - vpojnost pohodnega hrupa 9dB; - toksičnost plinov pri gorenju po DIN 53436 – nestrupen; -elektrostatičnost po EN 1815 – antistatično; - odporna na cigaretne ogorke. |  |  |  |

Tabela 2: SEZNAM PREISKAV

Navodila za izpolnitev tabele 2: SEZNAM PREISKAV

Ponudnik obvezno izpolni vsa sivo označena polja.

-V stolpcu 4 ponudnik vpiše NE če ne izpolnjuje zahteve in DA če izpolnjuje zahtevo

- V stolpcu 5 ponudnik navede kje v ponudbi je razvidno izpolnjevanje zahteve

Ponudnik mora ponudbi priložiti spremne liste za vse navedene preiskave (lahko v elektronski obliki).

Tabela 2a: Seznam biokemijskih preiskav

|  | Preiskava | Zahtevana metoda biokemija | IZPOLNJUJE ZAHTEVO (izpolni ponudnik) DA/NE | VIR V PONUDBI - ponudnik navede, kje v ponudbi je razvidno izpolnjevanje zahteve (npr.: publikacija / stran / točka) | Izpolnjevanje zahteve (izpolni naročnik) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Albumin | BCG ali enakovredno |  |  |  |
| 2 | Alkalna fosfataza | IFCC pNPP-AMP 37°C |  |  |  |
| 3 | ALT | IFCC s piridoksal fosfatom 37°C |  |  |  |
| 4 | Alfa amilaza | IFCC (PNP-EPS) 37°C |  |  |  |
| 5 | Amoniak | Encimska kolorimetrična |  |  |  |
| 6 | AST | IFCC s piridoksal fosfatom 37°C |  |  |  |
| 7 | Bilirubin celokupni | DPD ali enakovredno |  |  |  |
| 8 | Bilirubin direktni | Diazo, Jendrassik-Groff ali enakovredno |  |  |  |
| 9 | CK | IFCC CK-NAC 37°C |  |  |  |
| 10 | Kalcij celokupni | o-krezolftaleinkomplekson ali enakovredno |  |  |  |
| 11 | Kisla fosfataza (cel.) | Kolorimetrična (Naftil fosfat) ali enakovredno |  |  |  |
| 12 | Kisla fosfataza (neprost.) | Kolorimetrična (Naftil fosfat) ali enakovredno |  |  |  |
| 13 | Laktat | Encimska kolorimetrična ali enakovredno |  |  |  |
| 14 | Holinesteraza | Butiriltioholin 37°C |  |  |  |
| 15 | Holesterol | CHOD-PAP ali enakovredno |  |  |  |
| 16 | HDL-Holesterol | Encimska kolorimetrična ali enakovredno |  |  |  |
| 17 | LDH | IFCC (L-P) 37°C |  |  |  |
| 18 | LDL-Holesterol | Encimska kolorimetrična ali enakovredno |  |  |  |
| 19 | Lipaza | Encimska kolorimetrična |  |  |  |
| 20 | Kreatinin | Encimska kolorimetrična |  |  |  |
| 21 | Glukoza | HK |  |  |  |
| 22 | GGT | IFCC karboksi 37°C |  |  |  |
| 23 | Železo | Ferozin ali enakovredno |  |  |  |
| 24 | Magnezij | Xylidil modro ali enakovredno |  |  |  |
| 25 | Fosfat anorganski | Fosfomolibdat ali enakovredno |  |  |  |
| 26 | Proteini-celokupni | Biuret ali enakovredno |  |  |  |
| 27 | Proteini-Urin, CSF | Turbidimetrična ali enakovredno |  |  |  |
| 28 | Trigliceridi | Encimska kolorimetrična |  |  |  |
| 29 | Urea | Ureaza/GLDH ali enakovredno |  |  |  |
| 30 | Urat | Urikaza-PAP ali enakovredno |  |  |  |
| 31 | CRP | Imunoturbidimetrična |  |  |  |
| 32 | Transferin | Imunoturbidimetrična ali enakovredno |  |  |  |
| 33 | Natrij | potenciometrija |  |  |  |
| 34 | Kalij | potenciometrija |  |  |  |
| 35 | Klorid | potenciometrija |  |  |  |
| 36 | Etanol | Encimska |  |  |  |

Opomba:

Kontrole se izvajajo vsak dan (365 dni) dvakrat na dan, dva nivoja v enojniku. Predvideno število testov za kontrole za oba analizatorja je navedeno v Obrazcu 2b: PONUDBENI  PREDRAČUN, 2.1. Predračun reagenti za dva biokemijska in dva imunokemijska analizatorja, v stolpcu 4.

Tabela 2b: Seznam imunokemijskih preiskav

|  | Preiskava | Zahtevana metoda imunokemija | IZPOLNJUJE ZAHTEVO (izpolni ponudnik) DA/NE | VIR V PONUDBI - ponudnik navede, kje v ponudbi je razvidno izpolnjevanje zahteve (npr.: publikacija / stran / točka) | Izpolnjevanje zahteve (izpolni naročnik) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TSH | Luminiscenca (funkcionalna občutljivost ≤0,02 mIU/L |  |  |  |
| 2 | FT4 | luminiscenca |  |  |  |
| 3 | FT3 | luminiscenca |  |  |  |
| 4 | CEA | luminiscenca |  |  |  |
| 5 | AFP | luminiscenca |  |  |  |
| 6 | Total PSA | luminiscenca |  |  |  |
| 7 | Free PSA | luminiscenca |  |  |  |
| 8 | CA 125 | luminiscenca |  |  |  |
| 9 | B12 | luminiscenca |  |  |  |
| 10 | Folate | luminiscenca |  |  |  |
| 11 | Ferritin | luminiscenca |  |  |  |
| 12 | hsTroponin (po kriterijih IFCC) | luminiscenca (po kriterijih IFCC) |  |  |  |
| 13 | *TESTOSTERON | luminiscenca |  |  |  |
| 14 | CA 15-3 | luminiscenca |  |  |  |
| 15 | *VANKOMICIN | luminiscenca/ druga imunokemijska metoda |  |  |  |
| 16 | *CORTISOL | luminiscenca |  |  |  |
| 17 | *LH | luminiscenca |  |  |  |
| 18 | *FSH | luminiscenca |  |  |  |
| 19 | *PRL | luminiscenca |  |  |  |
| 20 | *ESTRADIOL | luminiscenca |  |  |  |
| 21 | *PROGESTERON | luminiscenca |  |  |  |
| 22 | *Mioglobin | luminiscenca |  |  |  |
| 23 | NT proBNP/BNP | luminiscenca |  |  |  |
| 24 | *CK MB-masni | luminiscenca |  |  |  |
| 25 | Digoksin | luminiscenca |  |  |  |
| 26 | Prokalcitonin | luminiscenca/ druga imunokemijska metoda |  |  |  |
| 27 | HCGbeta/ HCG | luminiscenca |  |  |  |
| 28 | CA 19-9 | luminiscenca |  |  |  |
| 29 | PTH | luminiscenca |  |  |  |
| 30 | *TPO-Ab | luminiscenca |  |  |  |
| 31 | *Tg-Ab | luminiscenca |  |  |  |

| Opomba: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrole se izvajajo vsak dan (365 dni) na imunokemičnih analizatorjih v enojniku, dvakrat na dan vedno en nivo (kontrola je lahko 2 ali 3 nivojska, npr., zjutraj 1.nivo, opoldne 2. nivo, naslednji dan 3.nivo in 1.nivo…). |  |  |  |  |  |  |
| Izjema so redke preiskave (označene z zvezdico), kjer se kontrola kakovosti izvaja na enak način, ko je preiskava naročena, oziroma vsaj enkrat tedensko. Predvideno število testov za kontrole za oba analizatorja je navedeno v Obrazcu 2b: PONUDBENI PREDRAČUN, 2.1. Predračun reagenti za dva biokemijska in dva imunokemijska analizatorja, v stolpcu 4. |  |  |  |  |  |  |  |

Obrazec št. 4

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti obrazec ESPD (Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. ESPD obrazec je del razpisne dokumentacije (samostojna datoteka v XML obliki) in ga ponudnik odpre in izpolni preko uvoza na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/.  Ponudnik mora  v  obrazcu izpolniti vsa zahtevana polja, nato obrazec natisniti in ga podpisati ter predložiti v ponudbi.

Obrazec št. 5

POOBLASTILO PONUDNIKA, PARTNERJA OZ. PODIZVAJALCA

ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po odprtem postopku, oznaka javnega naročila: JN 02/2018, katerega predmet je »Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let«, pooblaščamo naročnika – Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za dokazovanje naše sposobnosti oz. podanih izjav v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem javnem naročilu, in sicer:

- Dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika, partnerja oz. podizvajalca (pravno osebo) in

| Polno ime oz. naziv: | Sedež: | Matična številka: |
| --- | --- | --- |

- Dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove, partnerjeve oz. podizvajalčeve) zakonite zastopnike (navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom):

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: | Naslov: | Datum rojstva: | Kraj in država rojstva: | EMŠO: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis pooblaščene osebe: |

Opomba: v primeru pomanjkanja prostora se obrazec kopira.

Obrazec št. 6

REFERENCA

Javno naročilo: Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let

| PONUDNIK, ki oddaja to javno naročilo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaporedna številka reference | Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov)* |  |
|  | Ime referenčnega posla |  |
| Opis posla (izvedene aktivnosti storitev) |  |  |
| Država izvedbe posla |  |  |
| Skupna vrednost posla v EUR z DDV |  |  |
| Imena morebitnih partnerjev, če je šlo za skupni posel |  |  |
| Delež ponudnika, če je bil udeležen v skupnem poslu |  |  |
| Število zaposlenih, ki so delali na tem poslu |  |  |
| Datum začetka posla (navesti je potrebno vsaj mesec in leto začetka posla) |  |  |
| Datum končanja posla (navesti je potrebno vsaj mesec in leto končanja posla) |  |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco |  | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla |  |  |

* kot naročnik referenčnega posla se šteje končni naročnik, kateremu je ponudnik prodal ponujeno opremo

*kot ustrezna šteje tudi referenca, ki ni potrjena s strani končnega uporabnika-naročnika.

Za vsako referenco ponudnik izpolni ločeno tabelo (tabelo ustrezno prekopira glede na število referenc in spremeni zaporedno številko !!).

Obrazec št. 7

MENIČNA IZJAVA

Serijska številka: _______________________

(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice za resnost ponudbe)

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam SPLOŠNO BOLNIŠNICO MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis za »Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let«, z oznako JN-02/2018, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 3 % od skupne vrednosti celotne ponudbe brez DDV. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Splošne bolnišnice Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota,9000 Murska Sobota št. SI56 0110 0603 0278 282, podračun pri UJP. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Splošno bolnišnico Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:  																			Podpis in žig:

_________________														                                               ___________________

Obrazec št. 8.1

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo ____________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med naročnikom (v nadaljevanju: upravičenec) SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota in ____________________________ (naziv izvajalca), predmet »Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let«, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

v skupni vrednosti __________________ €, z besedo ________________________, v roku (datum, dni, mesecev) v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv plačali ____________, če izvajalec svoje pogodbeno obveznosti,  ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

originalno pismo upravičenca garancije za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

original garancije št. _______/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja eno leto in se nadomesti z novo enoletno garancijo. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

| Kraj in datum: ___________________________ * Vzorec bančne garancije od 1-6 leta | Banka: _______________________________ Žig: |
| --- | --- |

Obrazec št. 8.2

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo ____________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med naročnikom (v nadaljevanju: upravičenec) SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota in ____________________________ (naziv izvajalca), predmet »Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let«, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

v skupni vrednosti __________________ €, z besedo ________________________, v roku (datum, dni, mesecev) v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv plačali ____________, če izvajalec svoje pogodbeno obveznosti,  ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

originalno pismo upravičenca garancije za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

original garancije št. _______/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vsaj še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, vendar najkasneje do ……. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

| Kraj in datum: ___________________________ | Banka: _______________________________ |
| --- | --- |

Žig:

*Vzorec bančne garancije 7  leto

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 naročniku posredovali podatke o:

udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 10

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- | --- |
| Podizvajalec: |  |  |  |  |  |

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da naročnik SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota na podlagi pogodbe št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/dobavitelja:_________________________________________________________________________________poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

PONUDNIKOVO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE

NEPOSREDNIH PLAČIL PODIZVAJALCEM

V skladu z ZJN-3 dajemo naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem:

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

za javno naročilo »Najem avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) ter dobava potrošnega materiala za dobo 7 let«,objavljenim na portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne _______________.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 12

VZOREC POGODBE

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 M. Sobota,

ki ga zastopa Bojan Korošec,dr.med.,spec.int.,  direktor

Identifikacijska št. za DDV: SI30946034

Matična št.: 1122517

(v nadaljnjem besedilu naročnik oz. kupec)

in

...............................................................................................

ki jo/ga zastopa .....................................................................

Identifikacijska št. za DDV: ...................................

Matična št.: ..............................................

(v nadaljnjem besedilu prodajalec oz. ponudnik)

sklepata

POGODBO

NAJEMU AVTOMATIZIRANEGA LABORATORIJSKEGA SISTEMA (ALS) TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA DOBO 7 let

I.

Podlaga za sklenitev pogodbe je:

izveden postopek oddaje javnega naročila za »NAJEM AVTOMATIZIRANEGA LABORATORIJSKEGA SISTEMA (ALS) TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA DOBO 7 let«,po odprtem postopku,

- objavljenem na portalu dne_____________ pod številko ______________,

- ponudba ponudnika, z dne ________________,

- dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, potrjena s strani izbranega ponudnika.

Okvirna vrednost pogodbe za obdobje  1  (enega) let je : ……………….EUR (z vključenim DDV) oz. …………………… EUR ( brez DDV).

Okvirna vrednost pogodbe za obdobje 7 (sedem) let je : ……………….EUR (z vključenim DDV) oz. …………………… EUR ( brez DDV).

II.

Ob tem pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil dobavitelj v postopku javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil  dne _______________, št. objave ___________, in v Uradnem listu EU, dne ____________, št. ____________, izbran kot ponudnik, ki je oddal dopustno ponudbo v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (UL RS št. 91/2016) za dobavo blaga, po vrsti in količini, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo je pripravil naročnik v postopku javnega naročila.  Z naročnikom je dobavitelj sklenil Pogodbo o dobavi blaga in najemom avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS).

Naročnik bo od izbranega ponudnika kupoval vse potrebne materiale za izvajanje preiskav: reagente, potrošni, kalibracijski in kontrolni material. Ponudnik mora naročniku zagotoviti uporabo ALS in potrebnimi dodatnimi aparati (npr.  sistem za pripravo demineralizirane vode) z rednim brezplačnim vzdrževanjem in servisiranjem v času trajanja pogodbe.

Po poteku pogodbe preide ALS in vsi dodatni aparati brezplačno v last naročnika.

III.

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, ki je predmet pogodbe, ustrezalo veljavnim predpisom, uvoženo blago pa bo opremljeno z ustreznimi deklaracijami (izdano dovoljenje, da je medicinski pripomoček registriran in dan v promet) oz. CE certifikatom.

ALS in ostali aparati, ki bodo predmet najema, morajo biti novi in nerabljeni.

IV.

Cene materialov, ki jih ponudi dobavitelj v ponudbenem predračunu, so fiksne za obdobje trajanja pogodbe.

V primeru, da izvajalec v času trajanja pogodbe nudi akcijske cene izdelkov iz te pogodbe, ki so nižje od ponudbenih, mora naročniku ponuditi blago po akcijskih cenah (npr. pri izdelkih s krajšim rokom uporabe). O akcijskih cenah ponudnik redno obvešča pooblaščeno osebo naročnika za izvajanje pogodbe.

Vse cene veljajo ddp laboratorij - razloženo.

Vrednost dobav je s to pogodbo dogovorjena samo okvirno - na podlagi razpisne dokumentacije: okvirne količine za obdobje 12  (dvanajstih) mesecev in okvirna vrednost pogodbe.

Cena blaga vsebuje poleg osnovne cene še vse stroške (prevozne, stroške hrambe, zavarovanje, ocarinjenja, trošarine, takse, davek na dodano vrednost, morebitne ostale davke), popuste in rabate. V to ceno je vključen tudi 7-letni najem ALS in pripadajočih aparatov z vsemi stroški postavitve, šolanja osebja, rednega vzdrževanja in servisiranja in brezplačno strokovno in aplikativno podporo.

V primeru zakonske spremembe davčne stopnje za materiale iz te pogodbe, lahko dobavitelj spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

V.

Količino in vrsto posameznih izdelkov bosta pogodbeni stranki dogovorili za vsako naročilo posebej. Naročnik bo kupoval le tolikšno količino blaga, kot jo bo potreboval.

Naročnik bo naročal blago, ki je predmet pogodbe, pisno (po telefaksu ali po e-pošti).

VI.

Dobavitelj zagotavlja, da je dobavni rok največ 7 (sedem) dni, računajoč od dneva prejema nedvoumnega naročila s strani naročnika z dostavo na mesto, ko je dogovorjeno v IV. točki pogodbe, v nujnih primerih pa v roku 24 ur.

Dobavitelj je dolžan po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvestiti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 7-dnevnem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 ur po prejemu naročila.

Dobavni rok se lahko podaljša samo v primeru višje sile ali iz razlogov, za katere ni odgovoren dobavitelj ali njegov pogodbeni partner.

V kolikor je nedobava  ali pomanjkljiva dobava  posledica dobaviteljeve krivde ali mešanega naključja, je naročnik upravičen tudi do povračila škode-odškodnine, ki jo bo v zvezi s tem utrpel.

V tem primeru ima naročnik retencijsko pravico na blagu, ki ga je dobavitelj že dobavil, naročnik pa še ni plačal kupnine.

Dobavljeno blago mora v celoti ustrezati tehničnim specifikacijam iz ponudbe in zahtevam kvalitete iz razpisne dokumentacije javnega razpisa.

Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest mesecev po dobavi.

Po vsakem posameznem naročilu mora biti dobavljena celotna količina naročenega blaga.

VII.

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja, lahko naročnik dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen, ki bo odvisna od števila dni zamude in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2 % od vrednosti posameznega

naročila;

- vendar skupno največ v višini 5% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, višja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

VIII.

Dobavitelj bo fakturiral blago, ki bo dobavljeno v skladu s to pogodbo (na dogovorjeni način in običajne kvalitete) tako, da dostavi fakturo naročniku najkasneje v roku 8 dni po izvršeni dobavi. V kolikor dobavitelj ta rok zamudi, se šteje dan dospelosti fakture od dneva, ko je faktura prispela k naročniku.

IX.

Naročnik je dolžan poravnati kupnino na podlagi izstavljenih faktur najkasneje v roku 60 dni od dneva izstavitve računa oz. od dneva določenega v VIII. členu te pogodbe. Za zamudo plačila se lahko zaračunavajo zakonske zamudne obresti. Plačilo se izvrši na štev. transakcijskega računa ………………………………., odprtega pri banki……………………………………...

Bolnišnica lahko dobavitelju izvrši predčasno plačilo ob upoštevanju 0,025% cassa sconta od fakturne vrednosti dnevno, če ima na razpolago prosta denarna sredstva.

X.

Dobavitelj odgovarja naročniku za vse stvarne in pravne napake na blagu, ki je predmet te pogodbe.

Očitne stvarne napake na blagu (količinske, kakovostne) mora  naročnik sporočiti dobavitelju takoj, ko jih je ugotovil, v zvezi s tem se sestavi poseben zapisnik o vrsti in opisu napake.

Morebitne skrite napake je naročnik dolžan sporočiti dobavitelju najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko jih ugotovi, na način kot je določen za očitne napake.

Medsebojna razmerja glede uveljavljanja jamčevanja za stvarne in pravne napake in druga medsebojna razmerja urejata pogodbeni stranki v skladu z Obligacijskim zakonikom               (v nadaljevanju: OZ).

Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

- za naročnika : Valerija Cvetko Weiss, mag. farm., spec. med. biokemije

mag. Nada Bernat, mag. farm.

- za dobavitelja : ………………………………..……..

XI.

Dobavitelj soglaša, da bo, v kolikor bo na podlagi predložene ponudbe izbran, kot instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.

Instrument zavarovanja bo naročnik po predhodnem pisnem obvestilu dobavitelju unovčil v primerih kršitev določb iz te pogodbe:

- če dobavitelj ne bo dostavil v najem ALS in pripadajoče aparate za obdobje 7 let, izvedel šolanje osebja in v celotnem obdobju izvajal vzdrževalne in servisne posege na lastne stroške za brezhibno delovanje ALS(vključno s transportnimi in ostalimi stroški),-v pogodbeno predvidenem roku,

- če dobavljeno blago ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti iz razpisnih zahtev,

- če naročnik ne bo prejel blaga v roku in količinah, opredeljenih v naročilnici iz V. člena te pogodbe,

- če bodo kršena druga določila te pogodbe.

XII.

Ponudnik oz. njegov pooblaščeni serviser izvaja brezplačne redne servise po navodilih proizvajalca in vse izredne servisne posege po pozivu naročnika – v celotnem 7-letnem pogodbenem obdobju. O opravljenih servisih in posegih na ALS in pripadajočimi aparati redno obvešča pooblaščeno osebo naročnika s sprotno predložitvijo servisnih zapisnikov, ki jih sopodpiše naročnik.

Ponudnik mora zagotavljati servisno službo tudi izven rednega delovnega časa vse dni v letu (24/7).

Ponudnik mora imeti  ustrezno urejen način sprejemanja telefonskih klicev v slovenskem jeziku (24/7).

Številka klicnega centra: __________________

Zahtevan odzivni čas je največ 2 uri po klicu in odprava napake največ 24 ur po prejeti informaciji o okvari.

Zahtevan odzivni čas je največ 2 uri po klicu in odprava napake največ 24 ur po prejeti informaciji o okvari. V kolikor je za odpravo napake potrebno naročilo rezervnih delov, je čas za odpravo napake največ 72 ur od popolne prijave napake.

V kolikor napake ni možno odpraviti, mora ponudnik zagotoviti ustrezen enak  nadomestni analizator, ki bo omogočal tekoče izvajanje laboratorijskih analiz.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 45 dni, oz. če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, je izvajalec dolžan zagotoviti novo uporabno opremo.

Izvajalec jamči za kvaliteto opravljenih storitev v vsem času najema ALS.

Servisiranje se praviloma opravlja pri naročniku.

XIII.

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme opravil šolanje strokovnih delavcev laboratorija in nudil strokovno podporo v prostorih naročnika za čas uvajanja ALS.

Dobavitelj se tudi obvezuje, da bo naročnika redno obveščal o novih metodah in mu v 7-letnem obdobju nudil brezplačno strokovno in aplikativno podporo, pa tudi po tem obdobju.

XIV.

Če v zvezi s to pogodbo, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

XV.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Pogodba je sklenjena za določen čas sedem (7) let od uvedbe ALS v rutinsko delo.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe iz razlogov drugega odstavka XI. člena te pogodbe.

XVI.

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne medsebojne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika (Ur. list RS št. 83/01 s spremembami) upoštevajo kot sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika

- specifikacije in na njih nanašajoče se prospekte

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

| Št. pogodbe: __________________ V/na: ______________, dne _________ Dobavitelj: _________________ _________________ _________________ | Št. pogodbe: 50-02/2018 V/na M Soboti, dne _____________ Kupec: Splošna bolnišnica Murska Sobota Bojan Korošec, dr.med.,spec.int. direktor |
| --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.