## 2018
[5 empty] | 12.04 MATERIAL ZA INVAZIVNO SRČNO DIAGNOSTIKO 2018 | [6 empty] | Ponudnik:
Nivo1 | Nivo2 | Nivo3 | Nivo4 | Šifra | Artikel | Dvoletna količina | EM | EAN črtna koda | Cena na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | Cena na EM z DDV v EUR | Vrednost | Naziv artikla | Kataloška številka | Proizvajalec
12- Material za invazivno srčno diagnostiko | 12.04 - Material za invazivno srčno diagnostiko | 12.04.01 -Angiografski set | 12.04.01.01 - Angiografski set | 12.04.01.01.001 | Angiografski set - sestava: Plašč XL s krpico za brisanje 2 kom Gobica za čiščenje z ročajem 4 kom Femoralna rjuha (močno vpojna) s transparentnima stranskima deloma, velikosti 220 cm x 330 cm, z močno vpojnim ojačanim delom v velikosti 80 x 150 cm 1 kom, tamponi vel. 5 cm 10 kom, zloženci iz gaze 10 cm x 10 cm 20 kom, brizga 30 ml L/L 1 kom, brizga 5 ml L/L 1 kom, brizga 10 ml L/L 4 kom, linija/set za kontrastno sredstvo s komoro 1 kom, linija/set za kontrastno sredstvo s spike nastavkom 1 kom, manifold 3-potni desni 1 kom, pladenj velikosti 24,5 cm x 13,5 cm 1 kom, posodica 250 ml 2 kom, posodica 500 ml 1 kom, skalpel št. 11 1 kom, igla za injiciranje 22G x 32 mm 1 kom, igla za injiciranje 18G x 38 mm 1 kom, Seldinger igla brez mandrena 18G – 70 mm 1 kom, sponka 1 kom, prevleka za RTG zaščito 76 cm x 91 cm 1 kom, prevleka za RTG cev – polmer 40 cm 1 kom, pokrivalo za inštrumentarsko mizo 140 cm x 175 cm 1 kom, obliž 6 cm x 7 cm 1 kom, brizga 10ml L/L, bat modre barve 1 kom, kompresa 100 cm x 100 cm | 3200 | KOS |  |  |  |  | 0
| 12.04 - Material za invazivno srčno diagnostiko | 12.04.02- Diagnostični katetri | 12.04.02.01.- Diagnostični katetri | 12.04.02.01.001 | Diagnstične žice - 0.035"J in ravna konica (double-end), dolžina 150 - 180 cm | 3200 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.02.01.002 | Diagnstične žice - 0.035"J konica 260cm | 100 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.02.01.003 | Diagnstične žice - hidrofilna 0,035" s trško konico, dolžina 180cm | 400 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.02.01.004 | Klešče za odstranjevanje tujkov iz arterije | 10 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.02.01.005 | Komplet indeflatorja, Y konekta, torkerja in igle za uvajanje vodilne žice: 1. Indeflator mora imeti volumen vsaj 20 ml in manometer vsaj do 30 atm. Omogočati mora hitro in enostavno inflacijo in deflacijo. 2. Y-konekt mora imeti hemostatsko zaklopko, ki je enostavna za rokovanje in avtomatsko preprečuje krvavitev med manipulacijo žice ali katetra .Komplet indeflatorja, Y konekta, torkerja in igle za uvajanje vodilne žice. | 3200 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.02.01.006 | Koronarni diagnostični katetri : Za koronarno in angiokardiografijo ter kateterizacijo desnega srca z Judkinsovo femoralno tehniko, vse standardne krivine, velikosti 5-7F, minimalni notranji lumen za 5F vsaj 0,047'' ter 6F vsaj 0,051'', atravmatska mehka konica, pretok v 6F angiografskem katetru najmanj 30 ml/s pri 1200psi " | 2400 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.02.01.007 | Koronarni diagnostični katetri za radilani pristop : za koronarno in angiokardiografijo ter kateterizacijo desnega srca, prilagojeni za trans radialni pristop, vse standardne krivine, vključno bilateralni kateter, velikosti 5-6F, minimalni notranji | 1200 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.02.01.008 | Posebni katetri za PCI CTO in kompleksnih lezij - Mikrokatetri: dolžine 130/150 cm, hidrofilina prevleka, primerni za uvajanje standardnih PCI žic, distalni premer mikrokatetra do 0,61 mm. | 60 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.02.01.009 | Posebni katetri za PCI CTO in kompleksnih lezij - CTO mikrokatetri: dolžine 135/150 cm, hidrofilna prevleka, ošiljena konica (tapered), zunanji premer konice do 0,43 mm. | 140 | KOS |  |  |  |  | 0
| 12.04 - Material za invazivno srčno diagnostiko | 12.04.03- Delovni katetri | 12.04.03.01- Delovni katetri | 12.04.03.01.001 | Tromboaspiracijski kateter za ekstrakcijo trombov, posebej primeren za intervencije v akutnem miokardu, dela na principu vakuuma, dvolumenski kateter, 6F in 7F, v setu z dvema brizgalkama in dvema filter košaricama, dolžina katetra 6F : 140-145 cm, 7F: 140-145 cm, hidrofilna prevleka. | 100 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.03.01.002 | Vodilni katetri za PTCA 1. na razpolago morajo biti 6F,7F in 8F katetri 2. na razpolago mora jo biti vsi standardne oblike katetrov za femoralni in radialni pristop 3. Kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko zaokroženo konico 4. Sekundarna krivina mora biti zadosti čvrsta (back up support) 5. Notranji lumen katetra mora biti za 6F 0,071, za 7F 0,081 in za 8F 0,090 | 3200 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.03.01.003 | Y konektor za uvajanje angiografskega materijala z valvulo, ki tesni od 0,010" do 8F. | 1200 | KOS |  |  |  |  | 0
| 12.04 - Material za invazivno srčno diagnostiko | 12.04.04- Baloni | 12.04.04.01- Baloni | 12.04.04.01.001 | Nekompliantni in visokotlačni PTCA balon kateter različnih velikosti, od premera 1,5mm do 5mm, tlak RTB vsaj 18 barov, vhodnim profilom v lezijo do vključno 0,018"" in prečnim profilom 0,027"", z dvojnim hidrofilnim premazom na uvajalnem sistemu in vgrajenima gibljivima tungsten markerjema. Uporaben z vodilnim katetrom 6F in več. (Lahko tudi: nekomplianten visokotlačni balonski kateter PTCA premerov 2.25 mm do 5 mm, dolžin 6 mm do 20 mm, s tlakom RBP 18 – 20 atm, vstopnega profila 0.0165'' (0.42 mm), z dvema radiopačnima markerjema, distalno shaft prekrit s hidrofilno prevleko, kompatibilen s 5F vodilnim katetrom in primeren za ' kissing balloon tehniko s 6F vodilnim katetrom)." | 2000 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.04.01.002 | Semikompliantni PTCA balon kateter na sistemu monorail različnih velikosti, od premera 1,5 mm do 4 mm, tlak RTB vsaj 15 barov, vhodnim profilom v lezijo pod 0,017" in hidrofilnim premazom na konici in v lumnu žice. (Lahko tudi: semikomplianten PTCA balon kateter na sistemu monorail premerov 1.25 mm do 4 mm, dolžin 10 mm do 40 mm, s tlakom RBP 12 – 14 atm, vstopnega profila do 0.0165''(0.42 mm), z dvema radiopačnima markerjema, distalno shaft prekrit s hidrofilno prevleko). | 2000 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.04.01.003 | PTCA balon kateter za CTO - majhnih dimenzij od 0.8 do 2.0 mm | 200 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.04.01.004 | Sistem za ekstravaskularno, perkutano zapiranje arterije po posegu na žilah. Sistem za ekstravaskularno, perkutano zapiranje arterije po posegu na žilah. Sistem za ekstravaskularno, perkutano zapiranje arterije po posegu na žilah | 1600 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.04.01.005 | Sistem za zaščito pred distalno embolizacijo ob PCI. Sistem za zaščito pred distalno embolizacijo ob PCI. Sistem za zaščito pred distalno embolizacijo ob PCI. | 10 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.04.01.006 | Koronarni balon kateter prekrit s citostatikom za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije. Balon kateter mora imeti vhodni profil 0.017” ali manj, dolžine balonov od 10 do 30 mm in premeri od 2.0 do 4.0 mm. Učinkovitost mora biti podprta s študijskimi podatki izdelka objavljenimi v literaturi. | 600 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.04.01.007 | Balonski kateter za dialtacijo aortne zaklopke: dolžine od 5.0 do 7.0 mm premera na OTW sistem, dolžine od 18.0 do 23.0 mm | 80 | KOS |  |  |  |  | 0
| 12.04 - Material za invazivno srčno diagnostiko | 12.04.05 - Žice in žilna uvajala | 12.04.05.01 - Žice in žilna uvajala | 12.04.05.01.001 | Žica diagnostična trda Amplatz 0,035˝ z J konico 180 cm, za balonsko dilatacijo aortne zaklopke (BAV). | 40 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.05.01.002 | Žica diagnostična trda Amplatz 0,035˝ z J konico 260 cm, za balonsko dilatacijo aortne zaklopke (BAV). | 40 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.05.01.003 | PTCA žice (Hidrofilne): premera 0,014", dolžine 180/190 in 300 cm, konice vsaj treh trdot in vsaj dveh podpor (suportivnost) npr.(standardni support, light support, marker wire, extra support), iz nitinola in jekla. | 400 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.05.01.004 | PTCA žice (Hidrofobne): PTCA žice (Hidrofilne): premera 0,014", dolžine 180/190 in 300 cm, konice vsaj treh trdot in vsaj dveh podpor (suportivnost) npr.(standardni support, light support, marker wire, extra support), iz nitinola in jekla. | 800 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.05.01.005 | Žilna uvajala od 4F do 6F dolžine 7 in 10 cm za radialni pristop v setu z ošiljenim dilatatorjem, metalno iglo dolžine 38 mm in ravno vodilno žico dolžine 45 cm. Prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala mora biti čim bolj gladek. Na voljo morajo biti seti z vodilno žico 0,018“ in iglo 22G ter seti z žico 0,025“ in iglo 20G. | 600 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.05.01.006 | Žilna uvajala od 4F do 10F dolžine od 10 cm do 23 cm za femoralni pristop v setu z žico. Prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala mora biti čim bolj gladek, uvajalo s silikonsko prečno prerezano valvulo, odporno proti kinkanju in barvno označeno, dilatator z zaskočno snap on ključavnico. V setu z dvojno zaključeno žico debeline 0,0035“ oz. 0,0038“, dolžine 45 cm. (Lahko tudi: žilna uvajala od 4 F do 10 F dolžine 10cm in 25cm za femoralni pristop v setu z žico. Prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala je gladek, uvajalo s silikonsko prečno prerezano valvulo, odporno proti kinkanju in barvno označeno, dilatator z zaskočno snap on ključavnico. V setu z ravno žico ali ukrivljeno žico, debeline 0,035“ oz. 0,038“, dolžine 45 cm ali 80cm). | 3200 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.05.01.007 | Delovna vodilna žica iz ojačanega jekla, debeline 0.014'' in dolžine 190cm in 300cm. S core-to-tip atravmatsko konico trdote 1.0g, 3cm radiopačna. Prekrita s hydrocoat hidrofilnim premazom na distalnem delu 28 cm. Zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno 29 cm proti konici je parabolična-brez prehodov. | 400 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.05.01.008 | Nabor žic za CTO za anterogradno in retrogradno tehniko ter eksternalizacijo (retrogradna tehnika PCI). | 60 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.05.01.009 | Vodilna žica iz Durasteel ojačanega jekla dolžin 190cm in 300cm, ravna core-to-tip konica, 3cm radiopačna, trdote 4.8g, 9.7g, 13.9g, 12.5g, 13g in premerov 0.009''-0.012''. Razen 5mm konice, je žica distalno 29.5 cm prekrita s polimerom in hidrofilnim premazom za boljše drsenje. Zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici je parabolična-brez prehodov. | 400 | KOS |  |  |  |  | 0
| 12.04 - Material za invazivno srčno diagnostiko | 12.04.06 - Obturatorji | 12.04.06.01 - Obturatorji | 12.04.06.01.001 | Obturatorji 5F do 10F dolžine od 10 do 23 cm. | 4000 | KOS |  |  |  |  | 0
| 12.04 - Material za invazivno srčno diagnostiko | 12.04.07 - Stenti | 12.04.07.01 - Stenti | 12.04.07.01.001 | DES 2 - 3. generacije z biokompatibilno neresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus dimenzij od 2.0 - 5.0 mm. | 200 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.07.01.002 | DES 2 - 3. generacije z bioresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus. Dimenzije 2.25 - 4.0 mm. Proizvajalec mora ponuditi zadnjo generacijo izdelka. | 660 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.07.01.003 | DCS (drug coated stent) oziroma stent brez polimera in z zdravilom iz skupine limus, ki omogoča, da se DAPT po 1 mesecu ustavi (zahtevan CE certifikat) ter prisotnost kliničnih študij, ki kažejo na ustreznost produkta. Dimenzije od 2,25 – 4.0 mm. | 160 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.07.01.004 | DES 2 - 3. generacije z biokompatibilno neresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus dimenzij od 2.25 - 4.0 mm. | 400 | KOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.04.07.01.005 | Prekrit koronarni stent za reševanje v primeru perforacije žile, premera od 2.5 mm do 5.0 mm in dolžine od 9 mm do 26 mm. (lahko tudi premer 2.8 mm-4.8mm in dolžine 16 mm-26 mm) | 20 | KOS |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Vrednost skupaj: | [6 empty] | 0
Datum:
Žig in podpis: