## Sklop 1 UV-VIS
Sklop 1 | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | UV/VIS spektrofotometer | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Spektralno območje: 190 nm – 1100 nm Izvor žarka: dvožarkovni volframov in deuteriev z avtomatskim preklopom Pasovna širina: variabilna s korakom 0.5 nm ali manj (brez zgornje meje) Točnost valovne dolžine: D2 vrh (656,1 nm) ±0,1 nm Ponovljivost valovne dolžine: pri 656,1 nm ±0,1 nm Fotometrična točnost: ±0,004 A - optika spektrofotometra naj bo zatesnjena - sestavni del spektrofotometra mora biti računalnik z monitorijem, tipkovnico in miško za kontrolo spektrofotometra in programska oprema kompatibilna z Windows za snemanje, obdelavo spektrov in kvantifikacijo - obvezen PC serijski vhod za komunikacijo in vmesnik za kontrolo dodatkov pri kasnejših nadgradnjah (peristaltična črpalka in vzorčevalnik) | Spektralno območje: 190 nm – 1100 nm Izvor žarka: dvožarkovni volframov in deuteriev z avtomatskim preklopom Pasovna širina: variabilna 0.5 nm ali manj Točnost valovne dolžine: D2 vrh (656,1 nm) ±0,1 nm Ponovljivost valovne dolžine: pri 656,1 nm ±0,1 nm Fotometrična točnost: ±0,004 A - optika spektrofotometra naj bo zatesnjena - sestavni del spektrofotometra mora biti računalnik z monitorijem, tipkovnico in miško za kontrolo spektrofotometra in programska oprema kompatibilna z Windows za snemanje, obdelavo spektrov in kvantifikacijo - obvezen PC serijski vhod za komunikacijo in vmesnik za kontrolo dodatkov pri kasnejših nadgradnjah (peristaltična črpalka in vzorčevalnik) Potrošni material: steklene kivete za merjenje: 4 kos
2. Potrošni material (opcijsko) | steklene kivete za merjenje: 4 kos |  | navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: največ 30 dni od podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v laboratorij v 1. nadstropju. Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list; • seznam rezervnih delov, • maloprodajni cenik rezervnih delov. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 2 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 10 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Dobavitelj mora jasno navesti roke izvajanj rednih pregledov pravilnosti delovanja opreme. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 5 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 30 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako novo. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 24 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu. Zaključek uspešnosti usposabljanja: praktična izvedba analize s pripravo umeritvene krivulje in določanje linearnosti ter preverjanje točnosti z uporabo CRM; O izvedenem usposabljanju ponudnik izda potrdilo | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 2 GC-MS
Sklop 2: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | Plinski kromatograf z masno selektivnim in plamensko ionizacijskim detektorjem | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Zahteve: - vgrajena elektronska kontrola pretokov in tlakov vseh priključenih plinov - nastavitev temperature ionskega izvora do 260 °C - vgrajen split/splitless injektor za kapilarne kolone, možnost vgradnje dodatnega injektorja - temperaturno območje split/splitless injektorja najmanj do 400 °C - nastavitev temperature pečice v območju od sobne do najmanj 400 °C. Čas ohlajanje pečice do 50°C v manj kot 3,5 min. - masni spektrometer tipa enojni kvadrupol z območjem m/z od 1,5 do 1000 - vgrajen EI način ionizacije - vgrajen dvojni predfilter za preprečevanje kontaminacije in povečane občutljivosti - maksimalna hitrost skeniranja je 10.000 amu/s - maksimalna frekvenca zajemanja podatkov v scan načinu 100 Hz - vgrajen vakumski sistem s turbo molekularno črpalko kapacitete 58L/sec - maksimalni pretok nosilnega plina na vhodu v MS: do 4 mL/min - občutljivost: EI scan mode:1 pg, S/N > 600 - dodatni detektor FID, ki vključuje elektronski regulator pretoka. Možnost vgradnje štirih detektorjev hkrati. Dvojni filament z avtomatsko menjavo. - programska oprema za nadzor in kontrolo GC-MS sistema ter zajem in obdelavo podatkov vključuje: - QA/QC funkcijo za podporo izpolnjevanjuGLP/GMP zahtev - orodne vrstice za enostavno delo - čarovnike za kreiranje metod, sekvenc in komponentnih tabel - funkcijo, ki omogoča single ion monitoring, število SIM kanalov: 64 X 128 - funkcijo, ki omogoča samodejni izračun linearnih retenzijskih indeksov in njihovo iskanju po knjižnicah - funkcijo, ki omogoča samodejno prilagoditev retenzijskega časa glede na linearni retenzijski indeks - funkcija, ki omogoča samodejno kreiranje SIM/Scan tabele - avtomatski injektor in podajalnik vzorcev (min. 12 mest, maks. 50 mest, volumen injeciranja od 1 do 10 µl). Možnost injiciranja večjih volumnov. - nastavljiva hitrost brizge - dodatni injekor, ki vključuje elektronski regulator tlaka - zunanja predčrpalka 30L/min - material za instalacijo črpalke - filter za oljne pare z zunanjo predčrpalko - ferule za kolone ID 0.25 mm ali manjše in ID 0.32 mm - material za instalacijo - NIST spektralna knjižnica za GC-MS - zadnja izdaja - instalacijski material za priklop vodika - kapilarna kolona 5% Phenyl-Arylene 95% Dimethylpolysiloxane (30m x 0.25 mm x 0.25 um) - potrošni material - viale 2mL, 4 mL , septume itn. - osebni računalnik in LCD monitor z tipkovnico in miško, možnost vezave na mrežni tiskalnik. | Zahteve: - vgrajena elektronska kontrola pretokov in tlakov vseh priključenih plinov - nastavitev temperature ionskega izvora do 260 °C - vgrajen split/splitless injektor za kapilarne kolone, možnost vgradnje dodatnega injektorja - temperaturno območje split/splitless injektorja najmanj do 400 °C - nastavitev temperature pečice v območju od sobne do najmanj 400 °C. Čas ohlajanje pečice do 50°C v manj kot 3,5 min. - masni spektrometer tipa enojni kvadrupol z območjem m/z od 1,5 do 1000 - vgrajen EI način ionizacije - vgrajen dvojni predfilter za preprečevanje kontaminacije in povečane občutljivosti - maksimalna hitrost skeniranja je 10.000 amu/s - maksimalna frekvenca zajemanja podatkov v scan načinu 100 Hz - vgrajen vakumski sistem s turbo molekularno črpalko kapacitete 58L/sec - maksimalni pretok nosilnega plina na vhodu v MS: do 4 mL/min - občutljivost: EI scan mode:1 pg, S/N > 600 - dodatni detektor FID, ki vključuje elektronski regulator pretoka. Možnost vgradnje štirih detektorjev hkrati. Dvojni filament z avtomatsko menjavo. - programska oprema za nadzor in kontrolo GC-MS sistema ter zajem in obdelavo podatkov vključuje: - QA/QC funkcijo za podporo izpolnjevanjuGLP/GMP zahtev - orodne vrstice za enostavno delo - čarovnike za kreiranje metod, sekvenc in komponentnih tabel - funkcijo, ki omogoča single ion monitoring, število SIM kanalov: 64 X 128 - funkcijo, ki omogoča samodejni izračun linearnih retenzijskih indeksov in njihovo iskanju po knjižnicah - funkcijo, ki omogoča samodejno prilagoditev retenzijskega časa glede na linearni retenzijski indeks - funkcija, ki omogoča samodejno kreiranje SIM/Scan tabele - avtomatski injektor in podajalnik vzorcev (min. 12 mest, maks. 50 mest, volumen injeciranja od 1 do 10 µl). Možnost injiciranja večjih volumnov. - nastavljiva hitrost brizge - dodatni injekor, ki vključuje elektronski regulator tlaka - zunanja predčrpalka 30L/min - material za instalacijo črpalke - filter za oljne pare z zunanjo predčrpalko - ferule za kolone ID 0.25 mm ali manjše in ID 0.32 mm - material za instalacijo - NIST spektralna knjižnica za GC-MS - zadnja izdaja - instalacijski material za priklop vodika - kapilarna kolona 5% Phenyl-Arylene 95% Dimethylpolysiloxane (30m x 0.25 mm x 0.25 um) - potrošni material - viale 2mL, 4 mL , septume itn. - osebni računalnik in LCD monitor z tipkovnico in miško, možnost vezave na mrežni tiskalnik.
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: največ 30 dni od podpisa pogodbe. Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v laboratorij v 1. nadstropju. Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list; • seznam rezervnih delov, • maloprodajni cenik rezervnih delov. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 2 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 10 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Dobavitelj mora jasno navesti roke izvajanj rednih pregledov pravilnosti delovanja opreme. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 30 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako novo. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 24 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 3 HPLC
Sklop 3: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | TEKOČINSKI KROMATOGRAF z UV/VIS in RI detektorjem | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Karakteristike opreme: - Integriran HPLC sistem s kvarterno gradientno črpalko z razplinjevalikom - maksimalni tlak 440 bar, maksimalni pretok 10 mL/min - hlajeni samodejni vzorčevalnik za 2 mL viale in možnost za večje - termostat za kolone od 30 oC do 60 oC z možnostjo hlajenja do 15 oC in vgradnje do 6 kolon - UV-VIS detektor (valovna dolžina 190 - 700 nm, točnost valovne dolžine 0,1nm, ponovljivost valovne dolžine 0,1nm, merjenje najmanj dveh valovnih dolžin hkrati); - refractive index detektor (območje 1 do 1.75 RIU, šum 2.5x10-9 RIU max, drift 2x10-7 RIU/h max, odziv 0.05 do 10 sec, 10 korakov, največji pretok: 20mL/min (opcija 150 mL/min), volumen celice 9 ul, temperaturno območje celice od 30 oC do 60 oC - potrošni material za inštalacijo - orodje in pribor za inštalacijo in vzdrževanje - programska oprema za nadzor instrumenta, zajem in obdelavo podatkov - izobraževanje uporabnikov za delo z instrumentom v laboratoriju naročnika - instalacija in zagon instrumenta - HPLC kolona za analizo sladkorjev s kalcijevo ionsko izmenjevalno osnovo, dimenzije 300 x 7,8 mm (RCM monosaharidi) - HPLC kolona za splošno uporabo C18 in C8 - Osebni računalnik z LCD monitorjem, miško in tipkovnico. Možnost vezave na mrežni tiskalnik. | Karakteristike opreme: - Integriran HPLC sistem s kvarterno gradientno črpalko z razplinjevalikom - maksimalni tlak 440 bar, maksimalni pretok 10 mL/min - hlajeni samodejni vzorčevalnik za 2 mL viale in možnost za večje - termostat za kolone od 30 oC do 60 oC z možnostjo hlajenja do 15 oC in vgradnje do 6 kolon - UV-VIS detektor (valovna dolžina 190 - 700 nm, točnost valovne dolžine 0,1nm, ponovljivost valovne dolžine 0,1nm, merjenje najmanj dveh valovnih dolžin hkrati); - refractive index detektor (območje 1 do 1.75 RIU, šum 2.5x10-9 RIU max, drift 2x10-7 RIU/h max, odziv 0.05 do 10 sec, 10 korakov, največji pretok: 20mL/min (opcija 150 mL/min), volumen celice 9 ul, temperaturno območje celice od 30 oC do 60 oC - potrošni material za inštalacijo - orodje in pribor za inštalacijo in vzdrževanje - programska oprema za nadzor instrumenta, zajem in obdelavo podatkov - izobraževanje uporabnikov za delo z instrumentom v laboratoriju naročnika - instalacija in zagon instrumenta - HPLC kolona za analizo sladkorjev s kalcijevo ionsko izmenjevalno osnovo, dimenzije 300 x 7,8 mm (RCM monosaharidi) - HPLC kolona za splošno uporabo C18 in C8 - Osebni računalnik z LCD monitorjem, miško in tipkovnico. Možnost vezave na mrežni tiskalnik.
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: največ 30 dni od podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v laboratorij v 1. nadstropju. Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list; • seznam rezervnih delov, • maloprodajni cenik rezervnih delov. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 2 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 10 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Dobavitelj mora jasno navesti roke izvajanj rednih pregledov pravilnosti delovanja opreme. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 10 delovnih dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako novo. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 24 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 4 dolžina vlaken
Sklop 4: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | Laboratorijski merilnik dolžine vlaken za izdelavo papirja | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Meritev vlaken za papirništvo naslednjih karakteristik: - obseg meritev dolžine vlaken vsaj 0,2 mm – 7,5 mm - obseg meritev širin vlaken vsaj 10 μm – 100 μm - možnost določevanja fine frakcije deleža vlaken pod 0,2 mm, kot deleža v % - možnost meritve grobosti vlaken, ki se izračuna iz mase na enoto dolžine (g/mm) - možnost meritve debeline celične stene vlaken. Meritve morajo biti v skladu s standardom ISO 16065-2. Aparat mora imeti možnost izvoza podatkov. Ob meritvi se morajo rezultati shranjevati. Ponudnik dobavi tudi računalniško opremo, ki je potrebna za delovanje naprave. | Meritev vlaken za papirništvo naslednjih karakteristik: - obseg meritev dolžine vlaken vsaj 0,2 mm – 7,5 mm - obseg meritev širin vlaken vsaj 10 μm – 100 μm - možnost določevanja fine frakcije deleža vlaken pod 0,2 mm, kot deleža v % - možnost meritve grobosti vlaken, ki se izračuna iz mase na enoto dolžine (g/mm) - možnost meritve debeline celične stene vlaken. Meritve morajo biti v skladu s standardom ISO 16065-2. Aparat mora imeti možnost izvoza podatkov. Ob meritvi se morajo rezultati shranjevati. Ponudnik dobavi tudi računalniško opremo, ki je potrebna za delovanje naprave.
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: največ 98 dni od podpisa pogodbe. Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v laboratorij v 1. nadstropju. Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 5 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 15 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Dobavitelj mora jasno navesti roke izvajanj rednih pregledov pravilnosti delovanja opreme. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 60 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako novo. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 12 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 5 debelinomer
Sklop 5: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | LABORATORIJSKI DEBELINOMER | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Izvedba meritev debeline Meritev debeline na različnih materialih iz vlaknin: - papir, karton, valoviti karton, tissue papir Meritve morajo biti v skladu s standardi: - ISO 534 (papir in karton) - ISO 3034 (valoviti karton) - ISO 12625-3 (tissue papir) - aparat mora imeti digitalni izpis meritev - območje meritev 1 – 20000 µm - natančnost meritev vsaj 1 µm | Izvedba meritev debeline Meritev debeline na različnih materialih iz vlaknin: - papir, karton, valoviti karton, tissue papir Meritve morajo biti v skladu s standardi: - ISO 534 (papir in karton) - ISO 3034 (valoviti karton) - ISO 12625-3 (tissue papir) - aparat mora imeti digitalni izpis meritev - območje meritev 1 – 20000 µm - natančnost vsaj 1 µm
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: največ 60 dni od podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v laboratorij v 1. nadstropju. Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 5 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 15 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Dobavitelj mora jasno navesti roke izvajanj rednih pregledov pravilnosti delovanja opreme. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 60 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako novo. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 12 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 6 PPS
Sklop 6: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | PPS tester | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Zahteve za laboratorijski merilnik tiskovne hrapavosti PPS: Meritev tiskovne hrapavosti PPS: - Meritev tako PPS hrapavosti, kakor tudi kompresibilnosti - stisljivosti papirja pri tisku - Obseg meritev vsaj 0,6 – 6,00 μm - Kontaktni tlaki: 0,5; 1,0 in 2,0 MPa - Meritev pri tlaku zraka 19,6 kPa - Meritve morajo biti v skladu s standardom ISO 8791-4 | Zahteve za laboratorijski merilnik tiskovne hrapavosti PPS: Meritev tiskovne hrapavosti PPS: - Meritev tako PPS hrapavosti, kakor tudi kompresibilnosti - stisljivosti papirja pri tisku - Obseg meritev vsaj 0,6 – 6,00 μm - Kontaktni tlaki: 0,5; 1,0 in 2,0 MPa - Meritev pri tlaku zraka 19,6 kPa - Meritve morajo biti v skladu s standardom ISO 8791-4
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: največ 60 dni od podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v laboratorij v 1. nadstropju. Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 5 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 15 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Dobavitelj mora jasno navesti roke izvajanj rednih pregledov pravilnosti delovanja opreme. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 60 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako novo. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 12 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 7 naprava za meh.
Sklop 7: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | Naprava za mehansko preskušanje materialov ter embalaže | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
| - naprava mora imeti dvostreberni okvir z nazivno nosilnostjo vsaj 10 kN, - naprava mora omogočati priklop nastandardni Ethernet (RJ45) mrežni vmesnik - naprava mora imeti zaščitena vsa vretena Opremljenost z orodji, ki omogočajo izvajanje naslednjih testiranj: 1. strip crush test v skladu s TAPPI T 826, za različne materiale (do gramature 400 g/m2, s pnevmatskim vpenjanjem), 2. coefficient of friction za papirje, kartone in folije različnih vrst, v skladu s TAPPI T 594, 3. edge crush test (ECT) v skladu s TAPPI T 811 s silami do 10 kN, s precizno vodenimi tlačnimi ploščami, 4. flat crush test (FCT) v skladu z ISO 3035, EN 23035 in TAPPI T 825, 5. ring crush test za papirje in kartone različnih vrst (za debeline preskušancev od 0,1mm do 0,5 mm, širine 12,7 mm) v skladu z ISO 12192, DIN 53134 in TAPPI T 822, 6. compression tests/box crush test (BCT) tlačni test namenjen kartonskim škatlam v velikosti do 40 x 40 x 40 cm, s silami do 10 kN, 7. 4-point flexure test za preskušanje različnih vrst kartonov v skladu z ISO 5628, DIN 53121, TAPPI T 820 ter TAPPI T 836 (s silami do 2,5 kN), z integriranim merilnikom upogiba, 8. 3-point flexure test za preskušanje različnih vrst materialov v skladu z ISO 178, orodje mora omogočati brezstopenjsko nastavljiv razmak podpor (med 10 mm in 180 mm), 9. 2-point flexure test za preskušanje različnih vrst materialov do širine 50 mm v skladu z DIN 53121, DIN 55437-3, DIN 53350 in ISO 5628 ISO 2493-1 , 10. burst crush test za preskušanje razpočne odpornosti različnih vrst kartonov, valovitih kartonov in papirjev v skladu z ISO 2759 in DIN 53141 prvi del (s silami do 2,5 kN oz. 60 bar), s pnevmatskim vpenjanjem in integriranim merilnikom pritiska, 11. peel tests 90° v skladu FINAT test method no. 2 , 12. peel tests 180° (seal strenght test), 13. internal bond test v skladu s TAPPI T 541, z orodjem, ki omogoča izvedbo vsaj petih meritev brez premontaže, 14. peel test (sila odplepljanja) po FINAT metodi 9 za preskušance širine do 70 mm in debeline 2 mm in stekleno spodnjo ploščo, 15. ostale natezne meritve (pnevmatske čeljusti za sile do 10 kN za delo pri sobnih temperatura Naprava mora vsebovati krmilno enoto, ki omogočaparalelni zajem merjenih vrednosti meril: - pomik prečke - čas - merilnik povesa integriran v orodje za 4-točkovni upogib - hkrati dveh senzorjev sile/pritiska. Programska oprema naprave mora imeti časovno neomejeno trajanje licence. Omogočati mora namestitev programa na neomejeno število računalnikov. Omogočati mora izvedbo vseh zgoraj naštetih standardnih meritev, kot tudi poljubnih nateznih, tlačnih, upogibnih, strižnih in večstopenjskih meritev. Programska oprema mora omogočati izvoz meritev, podatkov in poročil v ASCII, Excel, Word, PDF obliki. Vpenjalne čeljusti naprave morajo biti pnevmatske. Zagotavljati morajo ustrezno vpenjanje za vsa predhodno definirana preskušanja. | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) |  | - naprava mora imeti dvostreberni okvir z nazivno nosilnostjo vsaj 10 kN, - naprava mora omogočati priklop nastandardni Ethernet (RJ45) mrežni vmesnik - naprava mora imeti zaščitena vsa vretena Opremljenost z orodji, ki omogočajo izvajanje naslednjih testiranj: 1. strip crush test v skladu s TAPPI T 826, za različne materiale (do gramature 400 g/m2, s pnevmatskim vpenjanjem), 2. coefficient of friction za papirje, kartone in folije različnih vrst, v skladu s TAPPI T 594, 3. edge crush test (ECT) v skladu s TAPPI T 811 s silami do 10 kN, s precizno vodenimi tlačnimi ploščami, 4. flat crush test (FCT) v skladu z ISO 3035, EN 23035 in TAPPI T 825, 5. ring crush test za papirje in kartone različnih vrst (za debeline preskušancev od 0,1mm do 0,5 mm, širine 12,7 mm) v skladu z ISO 12192, DIN 53134 in TAPPI T 822, 6. compression tests/box crush test (BCT) tlačni test namenjen kartonskim škatlam v velikosti do 40 x 40 x 40 cm, s silami do 10 kN, 7. 4-point flexure test za preskušanje različnih vrst kartonov v skladu z ISO 5628, DIN 53121, TAPPI T 820 ter TAPPI T 836 (s silami do 2,5 kN), z integriranim merilnikom upogiba, 8. 3-point flexure test za preskušanje različnih vrst materialov v skladu z ISO 178, orodje mora omogočati brezstopenjsko nastavljiv razmak podpor (med 10 mm in 180 mm), 9. 2-point flexure test za preskušanje različnih vrst materialov do širine 50 mm v skladu z DIN 53121, DIN 55437-3, DIN 53350 in ISO 5628 ISO 2493-1 , 10. burst crush test za preskušanje razpočne odpornosti različnih vrst kartonov, valovitih kartonov in papirjev v skladu z ISO 2759 in DIN 53141 prvi del (s silami do 2,5 kN oz. 60 bar), s pnevmatskim vpenjanjem in integriranim merilnikom pritiska, 11. peel tests 90° v skladu FINAT test method no. 2 , 12. peel tests 180° (seal strenght test), 13. internal bond test v skladu s TAPPI T 541, z orodjem, ki omogoča izvedbo vsaj petih meritev brez premontaže, 14. peel test (sila odplepljanja) po FINAT metodi 9 za preskušance širine do 70 mm in debeline 2 mm in stekleno spodnjo ploščo, 15. ostale natezne meritve (pnevmatske čeljusti za sile do 10 kN za delo pri sobnih temperaturah). Programska oprema naprave mora imeti časovno neomejeno trajanje licence. Omogočati mora namestitev programa na neomejeno število računalnikov. Omogočati mora izvedbo vseh zgoraj naštetih standardnih meritev, kot tudi poljubnih nateznih, tlačnih, upogibnih, strižnih in večstopenjskih meritev. Programska oprema mora omogočati izvoz meritev, podatkov in poročil v ASCII, Excel, Word, PDF obliki. Vpenjalne čeljusti naprave morajo biti pnevmatske. Zagotavljati morajo ustrezno vpenjanje za vsa predhodno definirana preskušanja.
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: 65 dni od podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana v laboratorij v 1. nadstropju. Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 2 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 10 delovnih dni Pogostost rednih servisov: enkrat na leto oz. po priporočilih proizvajalca. Dobavitelj mora jasno navesti roke izvajanj rednih pregledov pravilnosti delovanja opreme. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 10 delovnih dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže okvarjen del zamenjati z enakim novim v roku 14 dni za elektronsko opremo in 8 tednov oz. dva meseca za mehanske dele. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 24 mesecev (ne glede na število opravljenih delovnih ur na napravi) | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju, najkasneje v treh delovnih dneh po testnem zagonu naprave. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 8 merilnik hrapavosti
Sklop 8: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | Laboratorijski merilnik hrapavosti in poroznosti | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Zahteve: - meritev poroznosti in hrapavosti Bendtsen (dve merilni glavi) - možnost pretvorbe rezultatov poroznosti po metodi Bendtsen v poroznost po metodi Gurley - merilno območje vsaj 10 – 3000 ml/min - digitalni prikazovalnik - meritve morajo biti v skladu s standardom ISO 8791-2 in ISO 5636-3 - izvedba meritev na papirjih in kartonih širokih razponov gramatur in debelin | Zahteve: - meritev poroznosti in hrapavosti Bendtsen (dve merilni glavi) - možnost pretvorbe rezultatov poroznosti po metodi Bendtsen v poroznost po metodi Gurley - merilno območje vsaj 10 – 3000 ml/min - digitalni prikazovalnik - meritve morajo biti v skladu s standardom ISO 8791-2 in ISO 5636-3 - izvedba meritev na papirjih in kartonih širokih razponov gramatur in debelin
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: največ 60 dni podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v laboratorij v 1. nadstropju. Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 5 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 15 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Dobavitelj mora jasno navesti roke izvajanj rednih pregledov pravilnosti delovanja opreme. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 60 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako novo. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 12 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 9 rezalnik
Sklop 9: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | Rezalnik | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Podrobnejši naziv opreme: Digitalno vodena rezalna miza za obdelovanje papirja, kartona, valovitega kartona ter drugih materialov Rezalnik mora biti opremljen z naslednjimi orodji: - statično rezalno orodje za rezanje različnih vrst folij, papirjev, kartona, valovitega kartona, lepenke in drugih mehkih kompozitnih ali polimernih materialov, - oscilacijsko rezalno orodje za rezanje različnih vrst folij, papirjev, kartona, valovitega kartona, lepenke in drugih mehkih kompozitnih ali polimernih materialov, - orodje za žlebljenje z različnimi nastavki, ki omogočajo doseganje različnidebelin žlebljea, - orodje za razrez debelejših materialov (do debeline vsaj 19 mm). Rezalnik omogoča naslednje: - obdelovanje materialov v velikosti do vsaj 1600 x 1200 mm, z debelino do 19 mm, - obdelovanje najrazličnejših materialov (različnih vrst folij, papirjev, kartona, valovitega kartona, lepenke in drugih mehkih kompozitnih ali polimernih materialov), - sestavni del rezalnika mora biti tudi osnovna (laserska) označevalna enota, ki mora omogočati kar se da hitro in enostavno določitev nulte točke razreza in obdelave predhodno potiskanih materialov, - naprava mora vključevati računalnik s prednaloženo programsko opremo, ki mora omogočati obdelavo materialov na podlagi mfg, dxf, pdf, ai ali cf2 datotek, - programska oprema mora imeti neomejen rok trajanja licence. Dobavitelj mora poleg rezalnika dobaviti tudi vse potrebne temeljne naprave, za takojšnje ustrezno delovanje rezalnika, brez kakršnih koli dodatnih investicij (razen tlačnega kompresorja, ki ga zagotovi naročnik). | Podrobnejši naziv opreme: Digitalno vodena rezalna miza za obdelovanje papirja, kartona, valovitega kartona ter drugih materialov Rezalnik mora biti opremljen z naslednjimi orodji: - statično rezalno orodje za rezanje različnih vrst folij, papirjev, kartona, valovitega kartona, lepenke in drugih mehkih kompozitnih ali polimernih materialov, - oscilacijsko rezalno orodje za rezanje različnih vrst folij, papirjev, kartona, valovitega kartona, lepenke in drugih mehkih kompozitnih ali polimernih materialov, - orodje za žlebljenje z različnimi nastavki, ki omogočajo doseganje različnidebelin žlebljea, - orodje za razrez debelejših materialov (do debeline vsaj 19 mm). Rezalnik omogoča naslednje: - obdelovanje materialov v velikosti do vsaj 1600 x 1200 mm, z debelino do 19 mm, - obdelovanje najrazličnejših materialov (različnih vrst folij, papirjev, kartona, valovitega kartona, lepenke in drugih mehkih kompozitnih ali polimernih materialov), - sestavni del rezalnika mora biti tudi osnovna (laserska) označevalna enota, ki mora omogočati kar se da hitro in enostavno določitev nulte točke razreza in obdelave predhodno potiskanih materialov, - naprava mora vključevati računalnik s prednaloženo programsko opremo, ki mora omogočati obdelavo materialov na podlagi mfg, dxf, pdf, ai ali cf2 datotek, - programska oprema mora imeti neomejen rok trajanja licence. Dobavitelj mora poleg rezalnika dobaviti tudi vse potrebne temeljne naprave, za takojšnje ustrezno delovanje rezalnika, brez kakršnih koli dodatnih investicij (razen tlačnega kompresorja, ki ga zagotovi naročnik).
2. Potrošni material (opcijsko) | Dobavitelj digitalno vodene rezalne mize za obdelovanje papirja, kartona, valovitega kartona ter drugih materialov mora ob dobavi opreme dobaviti tudi vsa pripadajoča rezila in orodja za žlebljenje, za takojšnje in nemoteno delovanje naprave. Dobavitelj mora ves potreben potrošni material za nemoteno delovanje opreme zagotavljati še vsaj 10 let po zagonu opreme!
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: 70 dni od podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v novem grafičnem laboratoriju (pritlični prostor). Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 2 delovnih dni Čas za popravilo opreme: maksimalno 15 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 15 delovnih dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže zamenjati okvarjem del naprave z novim. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 12 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo takoj po namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju, najkasneje v treh delovnih dneh po testnem zagonu naprave. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 10 premazovalnik
Sklop 10: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | Laboratorijski in polpilotni premazovalnik | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
| Nanašalna tehnika-enostransko nanašanje na površino substrata z različnimi nanašalnimi tehnikami in on-line: Klejna stiskalnica (Sizepress), stiskalnica s predoziranjem filma (Filmpress) - Širina nanašalne površine: najmanj 250 mm - Kontrolna postaja, avtomatsko sušenje, nastavljivost stiskalnice, nastavljivost tlaka do 800 N, možnost nastavitve in menjave palice - nastavljiva hitrost nanašanja: do 35 m/min Splošne zahteve za pripravo/nadgradnjo opreme za različne nanašalne tehnike: - ogrevana nanašalna površina, - on line proces - nanašanje z nožem (Blade) in palico (meteringbar) - sušenje - sistem za nanašanje na valje (3-rolls-system); ogrevanje premaznega agregata - nadgradnja drugega IR sušenja - sušenje z vročim zrakom do 160°C - držalo za enostransko nanašanje na substrat - palica za nanašanje s predoziranjem filma (Filmpress) - komplet najmanj 9 palic za nanašanje s predoziranjem filma po izbiri (Filmpress) - komplet najmanj 10 ležajev iz nerjavečega jekla in gume za palice - komplet 4 nanašalnih nožev po izbiri (Blade) - ogrevan valj za online kontaktno sušenje - mešalni in recikulacijski sistem Nanašanje z nožem (Blade) Priprava opreme za nanašanje z nožem (Blade) naj vključuje nastavitev noža pod kotom 0,1°, nastavljivost prevmatskega tlaka, enostavno menjavo nožev Nastavljiva hitrost nanašanja: do 25 m/min Nanašanje z valji (Roll) Priprava opreme za nanašanje z valji (Roll) naj vključuje tri valje (aplikativni valj-glavni valj, prenosni valj, vtisni valj), možnost enostavne menjave, pnevmatski sistem za tlak na valjih, software program Nanašalna tehnika-enostransko nanašanje na zvitek substrata: On line nanašanje iz zvitka na zvitek - Širina nanašalne površine: najmanj 250 mm - Oprema naj vključuje odvijanje in navijanje substrata s pomočjo motorja, enostavno menjavo zvitka, valje - Nastavljiva hitrost nanašanja: do 5 m/min, odvisno od reologije premazne mešanice | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) |  | Nanašalna tehnika-enostransko nanašanje na površino substrata z različnimi nanašalnimi tehnikami in on-line: Klejna stiskalnica (Sizepress), stiskalnica s predoziranjem filma (Filmpress) - Širina nanašalne površine: najmanj 250 mm - Kontrolna postaja, avtomatsko sušenje, nastavljivost stiskalnice, nastavljivost tlaka do 800 N, možnost nastavitve in menjave palice - nastavljiva hitrost nanašanja: do 35 m/min Splošne zahteve za pripravo/nadgradnjo opreme za različne nanašalne tehnike: - ogrevana nanašalna površina, - on line proces - nanašanje z nožem (Blade) in palico (meteringbar) - sušenje - sistem za nanašanje na valje (3-rolls-system); ogrevanje premaznega agregata - nadgradnja drugega IR sušenja - sušenje z vročim zrakom do 160°C - držalo za enostransko nanašanje na substrat - palica za nanašanje s predoziranjem filma (Filmpress) - komplet najmanj 9 palic za nanašanje s predoziranjem filma po izbiri (Filmpress) - komplet najmanj 10 ležajev iz nerjavečega jekla in gume za palice - komplet 4 nanašalnih nožev po izbiri (Blade) - ogrevan valj za online kontaktno sušenje - mešalni in recikulacijski sistem Nanašanje z nožem (Blade) Priprava opreme za nanašanje z nožem (Blade) naj vključuje nastavitev noža pod kotom 0,1°, nastavljivost prevmatskega tlaka, enostavno menjavo nožev Nastavljiva hitrost nanašanja: do 25 m/min Nanašanje z valji (Roll) Priprava opreme za nanašanje z valji (Roll) naj vključuje tri valje (aplikativni valj-glavni valj, prenosni valj, vtisni valj), možnost enostavne menjave, pnevmatski sistem za tlak na valjih, software program Nanašalna tehnika-enostransko nanašanje na zvitek substrata: On line nanašanje iz zvitka na zvitek - Širina nanašalne površine: najmanj 250 mm - Oprema naj vključuje odvijanje in navijanje substrata s pomočjo motorja, enostavno menjavo zvitka, valje - Nastavljiva hitrost nanašanja: do 5 m/min, odvisno od reologije premazne mešanice
2. Potrošni material (opcijsko) | [Preverite in dopolnite, v kolikor se zahteva v okviru opreme dodaten potrošni material in v kakšni količini]
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: 70 dni od podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v laboratorij v 1. nadstropju. Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 2 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 10 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Dobavitelj mora jasno navesti roke izvajanj rednih pregledov pravilnosti delovanja opreme. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 15 delovnih dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže zamenjati okvarjem del naprave z novim. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 12 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom takoj po testnem zagonu oziroma najkasneje v 5 delovnih dneh. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 11 DIP coat
Sklop 11: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | DIP coater | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Nastavljiva hitrost potapljanja: 3 mm/min do 7200 mm/min; nosilec vpenjanja je iz aluminija; teža aparature: 12 kg, Moč: 100-240V; 50-60 Hz, 100 W Nastavljivi čas potapljanja: 1 s do 99 h : 59 min : 59 s; čas potapljanja in odtekanja 0-99h:59min:59s Možnost ponovitev: minimalno 8 ponovitev Dolžina vpenjanja testnega materiala: do 650 mm Nastavitve aparature: Na ekranu-ročno in avtomatsko Dimenzija opreme (širina/globina/višina): do 350 x 500 x 1000 mm | Nastavljiva hitrost potapljanja: 3 mm/min do 7200 mm/min; nosilec vpenjanja je iz aluminija; teža aparature: 12 kg, Moč: 100-240V; 50-60 Hz, 100 W Nastavljivi čas potapljanja: 1 s do 99 h : 59 min : 59 s; čas potapljanja in odtekanja 0-99h:59min:59s Možnost ponovitev: minimalno 8 ponovitev Dolžina vpenjanja testnega materiala: do 650 mm Nastavitve aparature: Na ekranu-ročno in avtomatsko Dimenzija opreme (širina/globina/višina): do 350 x 500 x 1000 mm
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: 42 dni od podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v laboratorij v 1. nadstropju. Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 2 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 10 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Dobavitelj mora jasno navesti roke izvajanj rednih pregledov pravilnosti delovanja opreme. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 15 delovnih dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako novo. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 12 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačna demonstracija uporabnikom naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo in potrošnim materialom, takoj po testnem zagonu, oziroma najkasneje v 5 delovnih dneh. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 12 mešalo
Sklop 12: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | Laboratorijsko mešalo | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Tehnične lastnosti: Motor: 1,5 kW / IP 55; delovna napetost 230 V AC/ 24 V DC Širina (obseg) mešalne posode najmanj 250 mm; Višina mešalne posode max. 300 mm; Hitrost vrtenja: 600-8000 U/min Dimenzija opreme (širina/globina/višina): do 800x800x800 mm; nastavljivi dvižni del mešala s pomočjo motorja ali pnevmatike do 320 mm, krmilna enota vgrajena v nadzorni plošči Velikost mešalne posode: 5 litrov in 10 litrov Zaščita mešalne posode: 140 mm in 260 mm (zaščitna cev) in pokrov Disk mešala: 60 mm in 80 mm Mešalna posoda je vpeta med levim in desnim držalom, s katerim fiksiramo mešalno posodo in s tem omogočimo varno mešanje pri visokih obratih. | Tehnične lastnosti: Motor: 1,5 kW / IP 55; delovna napetost 230 V AC/ 24 V DC Širina (obseg) mešalne posode najmanj 250 mm; Višina mešalne posode max. 300 mm; Hitrost vrtenja: 600-8000 U/min Dimenzija opreme (širina/globina/višina): do 800x800x800 mm; nastavljivi dvižni del mešala s pomočjo motorja ali pnevmatike do 320 mm, krmilna enota vgrajena v nadzorni plošči Velikost mešalne posode: 5 litrov in 10 litrov Zaščita mešalne posode: 140 mm in 260 mm (zaščitna cev) in pokrov Disk mešala: 60 mm in 80 mm Mešalna posoda je vpeta med levim in desnim držalom, s katerim fiksiramo mešalno posodo in s tem omogočimo varno mešanje pri visokih obratih.
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: 56 dni od podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v laboratorij v 1. nadstropju. Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 2 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 10 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Dobavitelj mora jasno navesti roke izvajanj rednih pregledov pravilnosti delovanja opreme. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 15 delovnih dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako novo. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 12 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačna demonstracija uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu oziroma najkasneje v 5 delovnih dneh. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 13 sitotisk
Sklop 13: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | Sitotiskarski stroj | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Podrobnejši naziv opreme: Polavtomatski sitotiskarski stroj formata B2 - omogoča potiskovanje tiskovnih materialov v velikosti do vsaj 500 x 700 mm (format B2) - omogoča paralelni dvig sita - opremljen s samodejnim prijemalom rakla ter predrakla - omogoča polavtomatski tisk (operater mora zgolj pravilno vložiti tiskovni material, ostale funkcije mora stroj izvesti sam) - omogoča vpenjanje sit različnih velikosti in dimenzij - opremljen z vakuumsko mizo, Poleg stroja mora dobavitelj dobaviti tudi ustrezno IR sušilno enoto za sušenje odtisov, ki mora biti ločena od same konstrukcije stroja (lahko mobilna, samostoječa, moči najmanj 6 kW) | Podrobnejši naziv opreme: Polavtomatski sitotiskarski stroj formata B2 - omogoča potiskovanje tiskovnih materialov v velikosti do vsaj 500 x 700 mm (format B2) - omogoča paralelni dvig sita - omogoča polavtomatski tisk - omogoča vpenjanje sit različnih velikosti in dimenzij - opremljen z vakuumsko mizo, Potrošni material: Ob dobavi se zahteva tudi dobava enega sitotiskarskega sita z okvirjem iz aluminija formata B2, z različnimi liniaturo mrežice 120 l/cm in 2 ustrezna rakla ter predrakla.
2. Potrošni material | Ob dobavi se zahteva tudi dobavo treh sitotiskarskih sit z okvirjev iz aluminija formata B2, z različnimi liniaturami mrežic in 2 ustrezna rakla ter predrakla. Ob dobavi se zahteva tudi dobava enega sitotiskarskega sita z okvirjem iz aluminija formata B2, z različnimi liniaturo mrežice 120 l/cm in 2 ustrezna rakla ter predrakla.
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: 60 dni od podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v novem grafičnem laboratoriju (pritlični prostor). Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 2 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 10 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 delovnih dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 5 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 15 delovnih dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže zamenjati okvarjem del naprave z novim. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 12 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju, najkasneje v dveh delovnih dneh po zagonu naprave. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 14 UV-LED tisk
Sklop 14: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | UV-LED digitalni tiskalnik | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Podrobnejši naziv opreme: Digitalni kapljični tiskalnik z LED UV tehnologIjo sušenja tiskarkih barv - omogoča potiskovanje vseh vrst materialov v velikosti do vsaj 1500 x 950 mm, - opremljen z vakuumsko mizo, - omogoča tisk štirih procesnih barv (CMYK), kot tudi vsaj dveh dodatnih barv (6 tiskalnih glav), - kapljično nanšanje tiskarske barve (minimalna velikost kapljice mora biti max. 6 pL) in takojšnje sušenje z LED UV sušilno enoto. Programska oprema: - tiskalnik mora biti opremljen z ustrezno programsko opremo za njegovo delovanje (RIP), - programska oprema mora omogočati tudi upravljane barv, - programska oprema mora biti kompatibilna z operacijskim sistemom Windows 10. | Podrobnejši naziv opreme: Digitalni kapljični tiskalnik z LED UV tehnologIjo sušenja tiskarkih barv: - omogoča potiskovanje vseh vrst materialov v velikosti do vsaj 1500 x 950 mm, - opremljen z vakuumsko mizo, - omogoča tisk štirih procesnih barv (CMYK), kot tudi vsaj dveh dodatnih barv (6 tiskalnih glav), - kapljično nanšanje tiskarske barve (minimalna velikost kapljice mora biti max. 6 pL) in takojšnje sušenje z LED UV sušilno enoto. Programska oprema: - tiskalnik mora biti opremljen z ustrezno programsko opremo za njegovo delovanje (RIP), - programska oprema mora omogočati tudi upravljane barv, - programska oprema mora biti kompatibilna z operacijskim sistemom Windows 10.
2. Potrošni material | Dobavitelj mora za UV-LED digitalni tiskalnik zagotavljati ustrezne tiskarske barve ter lake vsaj 2 leti po inštalaciji opreme
navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: 75 dni od podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v novem grafičnem laboratoriju (pritlični prostor). Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 2 delovnih dni Čas za popravilo opreme: 10 delovnih dni Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 delovnih dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 5 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 15 delovnih dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže zamenjati okvarjem del naprave z novim. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 12 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju, najkasneje v treh delovnih dneh po testnem zagonu naprave. | Usposabljanje osebja za delo z opremo

## Sklop 15 klima
Sklop 15: | Ponudnik mora izpolnjevati minimalne zahteve naročnika iz spodnjih specifikacij. | Izpolni ponudnik:
NAZIV OPREME | Laboratorijska klimatska naprava za uravnavanje vlage in temperature (50%rh in 23°C) | NAZIV OPREME (navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga) | tip opreme: _________________ proizvajalec: _________________
|  | Minimalne tehnične zahteve naročnika | Izpolnjuje (da/ne, opis izpolnjevanja vsake posamezne zahteve naročnika) | Strani v priloženem katalogu ali prospektnem materialu
1. Minimalne tehnične zahteve (funkcionalnosti opreme) | Klimatska naprava z avtomatsko regulacijo za kontinuirano vzdrževanje temperature in vlage v laboratoriju 24h na dan . Klimatska naprava mora zagotoviti kontinuirano vzdrževanje in regulacijo naslednjih pogojev skladno s standardom ISO 187:1990: - temperatura 23+/-1 oC - vlaga 50 +/-2 % Klimatska naprava mora biti opremljena s kontrolno enoto za regulacijo in nastavljanje želenih pogojev in mora istočasno zagotoviti spremljanje, beleženje in shranjevanje pogojev delovnega okolja. Klimatska naprava je namenjena preciznemu vzdrževanju konstante temperature in vlage v prostoru velikosti cca 45m2 oz. cca 180 m3 pri temperaturi zunanjega okolja od -20 oC do 40 oC. Ponudba vključuje demontažo stare klimatske naprave z dokazilom o ekološki razgradnji in dobavo in montažo nove klimatske naprave z osnovnimi funkcijami hlajenja, gretja, vlaženja in razvlaževanja. Naročnik omogoča ponudnikom ogled prostorov de/montaže opreme. (op. V ponudbi mora biti zajeta dobava vsega montažnega in instalacijskega materiala ter vsega ostalega potrebnega materiala, da se doseže pogoj »ključ v roke«. V cenah mora biti zajeta kompletna demontaža stare opreme in montaža ponujene opreme z izvedbo vseh cevnih in el. instalacij ter vsemi ostalimi deli, da se doseže pogoj »ključ v roke«.) Garancija izvajalca, da klimatska naprava dosega zahtevane pogoje. | Klimatska naprava z avtomatsko regulacijo za kontinuirano vzdrževanje temperature in vlage v laboratoriju 24h na dan . Klimatska naprava mora zagotoviti kontinuirano vzdrževanje in regulacijo naslednjih pogojev skladno s standardom ISO 187:1990: - temperatura 23+/-1 oC - vlaga 50 +/-2 % Klimatska naprava mora biti opremljena s kontrolno enoto za regulacijo in nastavljanje želenih pogojev in mora istočasno zagotoviti spremljanje, beleženje in shranjevanje pogojev delovnega okolja. Klimatska naprava je namenjena preciznemu vzdrževanju konstante temperature in vlage v prostoru velikosti cca 45m2 oz. cca 180 m3 pri temperaturi zunanjega okolja od -20 oC do 40 oC. Ponudba vključuje demontažo stare klimatske naprave z dokazilom o ekološki razgradnji in dobavo in montažo nove klimatske naprave z osnovnimi funkcijami hlajenja, gretja, vlaženja in razvlaževanja. Naročnik omogoča ponudnikom ogled prostorov de/montaže opreme. (op. V ponudbi mora biti zajeta dobava vsega montažnega in instalacijskega materiala ter vsega ostalega potrebnega materiala, da se doseže pogoj »ključ v roke«. V cenah mora biti zajeta kompletna demontaža stare opreme in montaža ponujene opreme z izvedbo vseh cevnih in el. instalacij ter vsemi ostalimi deli, da se doseže pogoj »ključ v roke«.) Garancija izvajalca, da klimatska naprava dosega zahtevane pogoje.
2. Potrošni material (opcijsko) |  |  | navedba dobavnega roka in načina dobave:
3. Dobavni rok in način dobave | Dobavni rok: največ 80 dni od podpisa pogodbe Namestitev opreme: izvede se s strani dobavitelja na lokaciji Inštituta za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana, v laboratorij v prvem nadstropju - laboratorij za fizikalno mehanska preskušanja. Način namestitve opreme: v ceno opreme morajo biti vključeni tudi stroški montaže v prostor, zagon opreme in izvedba testne uporabe. Ob dobavi opreme mora ponudnik naročniku izročiti še: • tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku skupaj s certifikati o kakovosti in varnosti izdelka za uporabo; • navodila za uporabo v slovenskem in/ali angleškem jeziku; • garancijski list; • seznam rezervnih delov, • maloprodajni cenik rezervnih delov. | Dobavni rok in način dobave
Opis servisa opreme in zagotovitve rezervnih delov:
4. Servis opreme in rezervni deli | Odzivni čas servisiranja: 1 delovni dan Čas za popravilo opreme: 5 delovnih dni Pogostost rednih servisov: 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca. Dobavitelj mora jasno navesti roke izvajanj rednih pregledov pravilnosti delovanja opreme. Način sporočanja napak: Sporočanje napak poteka po e- pošti ali telefonu. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 10 dni se ustrezno podaljša garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let. Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 30 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako novo. | Servis opreme in rezervni deli
Predložitev garancije (da/ne) in navedba garancijskega roka:
5. Garancijski rok | Garancija zahtevana: DA Garancijski rok: najmanj 36 mesecev | Garancijski rok
Opredelitev uspodabljanja:
6. Usposabljanje osebja za delo z opremo | V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo ob namestitvi in zagonu opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z opremo, potrošnim materialom in rezervnimi deli takoj po testnem zagonu. Zaključek uspešnosti usposabljanja: ponudnik izda potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju. | Usposabljanje osebja za delo z opremo