STROKOVNE ZAHTEVE

SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE:

Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe.

- Opis, iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse opredeljene strokovne zahteve naročnika, mora vsebovati:

  - podroben opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika, opredeljenimi (SPLOŠNE IN POSEBNE ZAHTEVE ZA PREDMET JN) [ponudnik poda podroben opis - strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujene opreme, ki jo nudi v svoji ponudbi],

  - katalog in/ali prospektni material in/ali prospektno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku v katerem/kateri bodo jasno razvidne strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo iz naročnikovih strokovnih zahtev

  - priložena navodila za uporabo v slovenskem jeziku ali v angleškem jeziku.

- Garancijsko obdobje za ponujeno in inštalirano opremo mora biti minimalno dvanajst (12) mesecev od končne pisne primopredaje;

- V garancijskem obdobju (12 mesecev od končne pisne primopredaje), v končno ponudbeno vrednost opreme  mora biti zagotovljena odprava vseh napak (okvar) .

- V času garancijske dobe (12 mesecev od končne pisne primopredaje) in po izteku garancijskega obdobja (za 2, 3, 4, 5. in 6. leto) mora ponudnik izvajati korektivno  in preventivno vzdrževanje in sicer: od ponedeljka do  petka od 8 ure do 17. ure, razen ob praznikih, ki jih kot take opredeljuje veljavna zakonodaja v RS.

- Po izteku garancijskega obdobja mora biti za obdobje petih  (5) let zagotovljeno preventivno vzdrževanje aparata/opreme po ceni in pod pogoji, ki so določeni v Pogodbi o pogarancijskem servisiranju in vzdrževanju za obdobje 5 let

Ponudnik v svoji ponudbi priloži NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V POGARANCIJSKEM OBDOBJU, za 2. 3., 4., 5 in 6. leto uporabe,  ki bo kot PRILOGA 2 sestavni del Pogodbe o pogarancijskem vzdrževanju. V priloženem načrtu  za vsako 12 mesečno obdobje opredeli, število preventivnih pregledov, delo in material, oziroma vse kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja po programu proizvajalca z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme.

- Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v  R Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat ali potrdilo proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje o usposobljenosti za servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme, ponudnik za izpolnjevanje navedenega pogoja v ponudbi priloži dokument, ki dokazuje, da ima proizvajalec ponujene opreme pooblaščen servis/serviserja v R SLO ali EU in sicer:

- pisno izjavo, da je kot ponudnik hkrati tudi pooblaščeni servis/serviser in ima certifikat ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme (fotokopijo certifikata serviserja/serviserjev ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za  servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme ponudnik priloži v ponudbi),

ali

- fotokopijo sklenjene pogodbe med ponudnikom in  pooblaščenim servisom/serviserjem, ki ima certifikat ali potrdilo proizvajalca za servisiranje - vzdrževanje ponujene opreme (fotokopijo certifikata serviserja/serviserjev ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za  servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme ponudnik priloži v ponudbi).

- Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem in pogarancijskem obdobju je  maksimalno 2uri. V tem času mora vzdrževalec izvajalca kontaktirati pooblaščeno osebo naročnika ali njegovega namestnika.

Z odpravo okvare mora izvajalec pričeti najkasneje v roku 12 ur od poteka maksimalnega odzivnega časa  (2 uri) za odpravo napake in okvaro napake odpraviti najkasneje v roku  48 ur od pričetka odprave okvare.

- Ponudnik mora za ponujeni aparat podati izjavo o zagotavljanju normalne preskrbe  (navede število let) z rezervnimi deli,  ob tem pa mora upoštevati naročnikov pogoj, da mora zagotavljati preskrbo s  potrebnimi rezervnimi deli  za ponujeno opremo še najmanj sedem (7) let po poteku garancijske dobe.

- Ponudnik mora v prostorih naročnika -  na inštaliranem aparatu-  za učinkovito in varno uporabo opreme zagotoviti:

- Ob instalaciji opreme najmanj pet (5) dnevno usposabljanje (šolanje)  osebja za 6  delavcev uporabnika  z vzporednim  usposabljanjem 1 delavca iz  Tehnično vzdrževalnega sektorja za varno in kakovostno delo s tehnično in tehnološko opremo,  in sicer do te stopnje, da lahko uporabnik samostojno in varno uporablja aparat in opremo (ponudnik mora v ponudbi predložiti načrt usposabljanja). Ob končni primopredaji  mora ponudnik naročniku predložiti ustrezna potrdila, ki jih izda ZVD ( Poročilo o pregledu rentgenskega aparata in meritvah radioloških pogojev ter vsa potrebna potrdila za prvi zagon)  ter po zaključenem usposabljanju udeležencem izdati ustrezna potrdila.

POSEBNE ZAHTEVE  ZA ESWL APARAT

Splošno:

ESWL Litotriptor:	- aparat zadnje generacije, z obstoječo referenčno listo že dobavljenih aparatur istega tipa

Nameščenih mora biti vsaj 10 aparatov istega tipa. Priložiti seznam namestitev ponujenega sistema.

Miza za namestitev bolnika:

Koncept bolniške mize:	- integrirana bolniška miza, ki se uporablja za aplikacijo udarnih valov, rentgensko in ultrazvočno diagnostiko.

Premikanje:		- integrirana bolniška miza z motoriziranim        premikanjem v smereh X-Y-Z

Dimenzije mize:	- Dolžina mize mora omogočati endourološke posege in imeti možnost podaljšanja  do skupno vsaj dolžine 2000 mm

- Širina cca. 700 mm +/- 10%.

Nastavitve:	-    vzdolžni pomik vsaj +/- 80mm

- lateralni pomik +/- 70mm

Nameščanje debelih bolnikov:	- nosilnost mize mora biti primerna za zdravljenje bolnikov z veliko telesno maso. Dovoljena telesna masa bolnika vsaj 180 kg.

Nameščanje dojenčkov/otrok:	- miza mora omogočati nameščanje dojenčkov in otrok.

Upravljanje mize:	- vse funkcije morajo biti nastavljive preko ekrana na dotik ali vmesnika s tipkami , ki se nahajata v komandni - zaščitni sobi in omogočata  upravljanje brez  premikanja operaterja iz komandne sobe v sobo z ESWL aparatom

Sistem udarnih valov:

Koncept udarnih valov:	- integriran elektromagnetni vir udarnih valov

Tlačni razpon udarnih valov:	- za čim boljše klinične rezultate zdravljenja se zahteva velik tlačni razpon vsaj v intervalu  od 7 MPa do 59 MPa

Premikanje:	 - z motoriziranim  premikanjem v smereh X-Y-Z

Globina zdravljenja z udarnimi

valovi:	- za uspešno zdravljenje bolnikov s prekomerno telesno težo mora imeti sistem sposobnost prodiranja v čim večjo globino. Minimalna globina prodiranja je vsaj 160 mm.

Velikost gorišča udarnih valov:	- sistem mora vsebovati generator udarnih valov z velikostjo gorišča velikosti posameznega kamna pri bolniku.  Velikosti gorišča naj bo med     5 mm do  11 mm .

Premer vira udarnih valov:	- zahtevan je velik premer vira udarnih valov, ki zmanjša energijsko gostoto na cm² (in posledično bolečino) na ravni kože pri bolniku. Velikost aperture vsaj 178 mm.

Življenjska doba tuljave za udarne

valove:	- elektromagnetna tuljava za udarne valove mora imeti zajamčeno življenjsko dobo za 1 000 000 udarnih valov (v ponudbi mora biti slednje razvidno iz prospektne dokumentacije oz. ponudnik predloži ustrezno izjavo proizvajalca).

Nastavitev sprožilne frekvence:	- nastavitve frekvenc so ključne pri planiranju terapij in so zahtevane najmanj v nastavitvah 60/90/120 udarnih valov/min.

Sistem za slikanje:

Rentgensko slikanje:	- sistem mora imeti integriran sistem za rentgensko slikanje za določanje položaja kamnov, nameščanje bolnika in nadzor zdravljenja v realnem času. Za natančnejši način ciljnega usmerjanja mora sistem omogočati VGRAJENO rentgensko določanje položaja.

Ultrazvočno slikanje:	- sistem mora imeti integriran sistem za ultrazvočno slikanje za določanje položaja kamnov, nameščanje bolnika in nadzor zdravljenja v realnem času. Za natančnejši način ciljnega usmerjanja mora sistem omogočati VGRAJENO ultrazvočno določanje položaja.

Koncept dvojnega slikanja:	- sistem mora omogočati dvojno slikanje z rentgenom in ultrazvokom hkrati (v realnem času).

Rentgenski sistem:

Generator rentgenskih žarkov:	- konverterski (visokofrekvenčni) generator

Nazivna moč generatorja:	- zahteva se generator z vsaj 5,0 kW

Rentgenska cev:	- rentgenska cev za fluoroskopijo in radiografijo

Napetost za fluoroskopijo:	- vsaj 40 kV – 110kV

Detektor rentgenskih žarkov:		- zahteva se ploščati detektor velikosti vsaj 21 cm

Položaj gibljivega detektorja:	- rentgenski c-lok se mora zavrteti  iz osnovnega položaja za vsaj – v + in - 30°

Kolimator:	- večlistni kolimator s svetlobno tarčo

Slikovni spomin:	- zahteva se digitalno shranjevanje slik

Monitor:	- zahteva se vsaj  48 cm LCD-monitor po diagonali

C-ročica:	- za čim večje udobje uporabnika se zahteva motorizirana c-ročica.

Ultrazvočni sistem:

Slikovni načini:	- 2D (v realnem času), B-način, M-način, dvojne

slike

Prikaz slik:	vsaj  43 cm monitor (barvni) po diagonali

Slikovni spomin:	- vsaj 8 Mb (več kot 50 2-D slik)

Ultrazvočni pretvornik:	-  konveksni skener za ustrezno globino prodiranja

Frekvenca sonde:	-  med 3.0 -6.0 Mhz

Izvoz slik:                                                  - na voljo mora biti izvoz slik prek USB-ja in DICOM-a

Druge zahteve:

Uporabniški vmesnik	- litotriptor mora imeti sodoben uporabniški vmesnik, preprost za uporabo. Za lažje upravljanje s sistemom se zahteva krmiljenje prek zaslona na dotik ali prek daljinskega upravljalnika na tipke.

Integrirane podatkovne zbirke:	- imeti mora integrirano podatkovno zbirko bolnikov z možnostjo uvoza parametrov zdravljenja, kot so število udarnih valov, sprožilna frekvenca, čas izpostavljenosti rentgenskim žarkom in odmerek rentgenskih žarkov

Povezljivost z DICOM-om:	- popolna povezljivost z DICOM-om

(pošiljanje/iskanje/prejemanje/delovni seznam idr. prek DICOM-a)

Daljinsko upravljanje:	- sistem mora imeti daljinsko upravljanje za krmiljenje vseh funkcij sistema iz komandne sobe.

Zahteve za namestitev:

Zahteve za namestitev:		- popolna namestitev, ki jo opravi dobavitelj opreme (na         ključ)

Prostor za namestitev:	- novi sistem je potrebno namestiti v obstoječi prostor za ESWL.

Dimenzije prostora, kjer bo nameščen aparat: 5,7m x4,5 m, višina stropa: 2,6 m

Dimenzija komanden sobe: 5,7m x 2,4 m, višina stropa

2,6 m

OSTALE ZAHTEVE:                                   -

REFERENCE ISTEGA APARATA V EU (min. 10 referenc)

- PRILOŽITEV CERTIFIKATOV MDD (Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC (MDD) z vsemi standardi za tovrstne sisteme

- OPREMA MORA BITI NOVA