# STROKOVNE ZAHTEVE ZA 1. IN 2. SKLOP JN010235/2018-B01 POPRAVLJENE V SKLADU S SKLEPOM DKOM ŠT. 018-099/2018-5 Z DNE05.07.2018

SKLOP 1

Bikarbonatna hemodializa (BHD) ali on-line hemodiafiltracija (HDF)/ hemofiltracija (HF) in možnostjo pre- ali post-dilucijske HDF in kombinacije obeh ter z možnostjo regionalne citratne antikoagulacije: 37.900 procedur.

- Sistemi za vzpostavljanje izven telesnega krvnega obtoka (krvne linije)

- originalne krvne linije za BHD, on- line HDF/HF za ponujene hemodializne monitorje

- namenjeni za enkratno uporabo

- brez ftalatov

- sterilizacija z Beta žarki oz pospešenimi elektroni ali gama žarki

- arterijska linija

- venska linija

- ali set z arterijsko in vensko linijo

- infuzijski sistem za HDF oz. on-line hemofiltracijo z ultrafiltrom za enkratno uporabo

- odvzemno mesto za krvne vzorce tik za arterijsko iglo, infuzijsko mesto za odvzemnim krvnim mestom na arterijski liniji, odvzemno mesto za krvne vzorce pred in za dializatorjem in infuzijsko mesto na koncu venske linije

- možnost izvedbe regionalne citratne antikoagulacije

Arterijske linije: 36.900 kom

Venske linije: 36.900 kom

ali

Set za arterijsko in vensko linijo: 36.900 kom

Enoigelna (SN) dializa: Arterijske in venske linije/ set arterijskih in venskih linij za 1000 procedur (znotraj zahtevka za 37.900 arterijskih in venskih linij)

B) Hemodializatorji/ Hemofiltri za BHD/on- lineHDF/ HF:

- visoko prepustna sintetična membrana (UF koeficient ≥ 45 ml/h/mmHg)

- izdelava po nanotehnologiji

- kemična sestava:    visoko prepustni polisulfon ali visoko prepustni polietersulfon ali iz sintetske mešanice, ki vsebuje poliamid

- površine v razponu od , 1.4, 1.7, 1.9 do  2.2 m2,

- dovoljeno odstopanje +/- 0.1- 0.2 m2 .

- odsotnost citotoksičnih substanc

- velika kapaciteta adsorpcije endotoksina in lipida A

- sterilizacija s paro, ali s paro po »in- line« principu, ali z gama žarki

Hemodiafiltri površine 1.4 +/- 0.1-0.2 m2: 20.500  kom.

Hemodiafiltri površine 1.7 +/- 0.1-0.2 m2: 15.000 kom.

Hemodiafiltri površine 1.9 do  2.2 +/-  0.1-0.2 m2: 2.400 kom.

- Koncentrati za BHD, HDF, originalni za uporabljene monitorje, za  najmanj 5 ur BHD / HDF (z>25 l infuzata):

Kisli del:

hermetično zaprti koncentrat elektrolitov s citratom kot pufrom v plastičnih steklenici, skupaj s pripadajočim NaCl v obliki prahu v kapsuli

in alkalni del v obliki bikarbonatnega prahu v kapsuli,

ki po mešanju z vodo v monitorju naredi dializat s koncentracijami:

- koncentracija glukoze  5.5 mmol/l pri vseh koncentratih,

- koncentracija kalija: 2, 3 ,4, mmol/l,

- koncentracija natrija: ≥138 mmol/l,

- koncentracija kalcija (±0.15): 1.25, 1.50 in 1.75 mmol/l,

- koncentracija Mg: 0.5 mmol/l

- koncentracija HCO3: 34 mmol/l z dopustnim odstopanjem ±2 mmol//l

Koncentrat elektrolitov v plastičnih steklenicah (plastenkah) (>1.000 ml): 37.900kom.

NaCl prah v kapsuli: 37.900kom.

Bikarbonatni prašek v kapsuli ≥ 750 ±100 g: 37.900 kom

Ali

Kisli del s citratom kot pufrom, v obliki tekočega koncentrata v kanistru ali plastični vreči  (≥ 3 L): 37.900 procedur.

- koncentracija glukoze:  5.5 mmol/l pri vseh koncentratih

- koncentracija kalija:  2.0, 3.0 in 4.0 mmol/l

- koncentracija natrija: ≥138 mmol/l

- koncentracija kalcija (±0.15): 1,25, 1.50 in 1.75 mmol/l

- koncentracija Mg: 0.5 mmol/l

- koncentracija HCO3: 34 mmol/l z dopustnim odstopanjem ±2 mmol//l

Bikarbonatni prašek v kapsuli ali vrečki   750 ±100 g: 37.900 kom

D) Posebni »Ultrafiltri« za pripravo sterilne vode in dializata in infuzata (menjava 2 filtrov):

originalni za hemodializni/hemofiltracijski monitor za BHD, HDF in on-line hemofiltracijo, ki se zamenjuje skladno s priporočili proizvajalca monitorjev.

Ultrafiltri : število filtrov je odvisno od frekvence menjave, ki jo priporoča proizvajalec monitorjev. V predračun se vpiše skupna vrednost potrebnih ultrafiltrov za navedeno št. procedur (37.900 procedur). Dobavitelj pa bo moral priložiti specifikacijo potrebnega št. ultrafiltrov v skladu s priporočili  proizvajalca. V navodilu za izpolnjevanje predračuna so navedena natančna navodila.

E) ) Sredstva za dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorjev ter odstranjevanje proteinskih in maščobnih oblog

Ponudnik ponudi vsa originalna sredstva za dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorjev ter za   odstranjevanje proteinskih in maščobnih oblog, za  izpeljavo 37.900 procedur, skladno z navodili proizvajalca monitorjev.

Izbrani dobavitelj zagotovi najem:

-76  (43+ 6 R, 10+1R, 5+1, 10Ac). hemodializnih monitorjev,

-12 (10+2R) prenosnih reverznih ozmoz,

- najem najsodobnejših hemodializnih monitorjev zadnje generacije za BHD in HDF, vzdrževanje in redno servisiranje in po potrebi zamenjavo po izteku 25.000 ur delovanja,

- najem najsodobnejših prenosnih reverznih ozmoz z mehčalci, zadnje generacije,  vzdrževanje, servisiranje in zamenjavo v primeru nepopravljive okvare,

- zagotovi takojšnje popravilo ali zamenjavo okvarjenega HD monitorja

- odzivni čas za popravilo monitorjev ali reverznih osmoz je 8 ur po našem obvestilu

Hemodializni monitorji, tehnične zahteve

- najsodobnejših hemodializnih monitorji zadnje generacije, prirejeni za BHD, on- lineHDF

- Možnost regionalne citratne antikoagulacije

- najsodobnejši varnostni sistemi za preprečitev zračne embolije, krvavitve iz iztaknjenih  krvnih linij, previsoke temperature dializata

- prirejen za uporabo hermetično zaprtega koncentrata elektrolitov v  plastični steklenici ali vrečki in koncentrata bikarbonata in koncentrata  NaCl v prahu (kapsule),             ali kislega koncentrata v hermetično zaprti vrečki in bikarbonata v prahu v kapsuli

- možnost profiliranja natrija (130-155mmol/L), bikarbonata (20-40 mmol/L) in ultrafiltracije

- možnost izolirane ultrafiltracije

- dve krvni črpalki za enoigelno (SN) hemodializo ali HDF

- sprotno merjenje in grafični prikaz spreminjanja volumna bolnikove krvi med HD in HDF

- sprotna kontrola in grafični prikaz bolnikovega krvnega tlaka, frekvence, saturacije krvi (opcijsko) med HD in HDF

- pretok krvi:  50±30 - 700±100 ml/min. (dvoigelna HD)

- pretok dializata: 700±300 ml/min (spremembe po 50 ml/min).

- temmperatura dializne raztopine: 34 (±2) -39°C

- Uporaba originalnih od proizvajalca monitorjev priporočenih sredstev  za toplotno dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorja in odstranjevanje bioloških usedlin

- možnost centralne toplotne dezinfekcije monitorjev  skupaj z vodnim cevjem in reverzno ozmozo 80°C

- baterija za lastno električno napajanje, ki vzdržuje funkcijo monitorja najmanj 15 minut

- možnost sprotnega merjenja recirkulacije

- možnost sprotnega merjenja volumna očiščene krvi

- možnost centralnega monitoringa delovanja monitorja

- možnost računalniškega vodenja monitorja (»prenastavljivost« parametrov) med hemodializo (npr »pametna kartica«)

- možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana

- spremljanje KT/V

- vodenje UF na osnovi spreminjanja hematokrita ali vodenje UF na modernejše, natančnejše načine

Tehnične zahteve pri prenosnih reverznih ozmozah:

- Mehanski filtrirni sistem in mehčalec

- RO na vozičku

- vklop in izklop preko  hemodializnega monitorja

- avtomatična izključitev po koncu dezinfekcije

- kapaciteta: >1200 ml vode/ min.

- delovni tlak: 1-8 bar

- dezinfekcija: toplotna

- dimenzije za RO (cm): višina x globina x širina: ≤ 65x 55 x 25, teža <40 kg

Merilo:

- Cena 80 %

- Hemodializatorji/ hemofiltri: parna sterilizacija: 10%

- Možnost centralnega monitoringa hemodializnih monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno  kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana: 5%

- Toplotna in kemijska dezinfekcija RO: 5%

SKLOP 2

BIKARBONATNA HEMODIALIZA (HD) / HEMODIAFILTRACIJA (HDF)

  - procedur

A Sistemi za vzpostavljanje izven telesnega krvnega obtoka (krvne linije)

- originalne krvne linije za BHD, on- line HDF/HF za ponujene hemodializne monitorje

- namenjeni za enkratno uporabo

- brez ftalatov

- sterilizacija z Beta žarki oz pospešenimi elektroni ali gama žarki

- arterijska linija

- venska linija

- ali set z arterijsko in vensko linijo

- infuzijski sistem za HDF oz. on-line hemofiltracijo z ultrafiltrom za enkratno uporabo

- odvzemno mesto za krvne vzorce tik za arterijsko iglo, infuzijsko mesto za odvzemnim krvnim mestom na arterijski liniji, odvzemno mesto za krvne vzorce pred in za dializatorjem in infuzijsko mesto na koncu venske linije

- možnost izvedbe regionalne citratne antikoagulacije

Arterijske linije: 5.800 kom

in venske linije: 5.800  kom

ali arterijska in venska linija v setu: 5.800 setov

Enoigelna HD:      1.000 setov (znotraj ponudbe 6.800 krvnih linij)

B) Hemodializatorji/ hemofiltri

- visokoprepustna sintetična membrana (UF koeficient ≥ 45 ml/h/mmHg)

- kemična sestava:  :    visoko prepustni polisulfon ali visoko prepustni polietersulfon ali iz sintetske mešanice, ki vsebuje poliamid

- odsotnost citotoksičnih substanc

- velika kapaciteta adsorpcije endotoksina in lipida A

- parna sterilizacija ali parna sterilizacija po principu »in- line« ali gama sterilizacija

- površine v razponu od 1,4 m2, 1.8 m2 , 2.2 m2

- dovoljeno odstopanje +/- 0,1 do 0.2 m2

Hemodializatorji: površine 1.4 +/- 0.1-0.2 m2: 2.000 kom

Hemodializatorji: površine 1.8 +/- 0.1-0.2 m2: 3.800 kom

Hemodializatorji: površine 2.2 +/- 0.1-0.2 m2: 1.000 kom

C

Dializni koncentrati, originalni za uporabo na ponujenih monitorjih (mešanje

kislega koncentrata z vodo v razmerju 1:44)

Kisli koncentrat v obliki gela/ emulzije za izdelavo centralne kisle dializne raztopine:

- koncentracija kalija 2.0, kalcija 1.25: posoda > 190 L:

- koncentracija kalija 2.0, kalcija 1.50: posoda > 190 L

- koncentracija kalija 3.0, kalcija 1.25:  posoda > 190 L

V kolikor bo ponudnik ponudil zgoraj navedene koncentrate mora svoji ponudbi priložiti tudi:

- IDZ projektno dokumentacijo tehnologije. Torej idejno zasnovo priprave in razvoda dializne raztopine. Izbrani ponudnik bo moral v roku 30 koledarskih dni izdelati  PZI projektno dokumentacijo tehnologije (projekt za izvedbo sistema za centralno pripravo in razvod dializne raztopine na lokaciji Leonišče), ki ga bo morala pred začetkom izvedbe potrditi pooblaščena oseba naročnika. Maksimalni rok za izdelavo PZI, vključno s potrditvijo s strani naročnika, z izvedbo vseh potrebnih del in predajo sistema v uporabo, je 180 dni od začetka veljavnosti pogodbe.

- lastno izjavo (PRILOGA 1 K OBRAZCU 3 – IZJAVA ZA 2. SKLOP) da bo v primeru, da ga bo naročnik izbral kot najugodnejšega ponudnika, naročniku za čas trajanja pogodbe predal v brezplačno uporabo vso potrebno opremo in inštalacije za izdelavo dializne raztopine.

In

Alkalni del:

Bikarbonatni prašek v kapsuli ali vrečki   750 ±100 g, origialni za uporabo na uporabljanih hemodializnih monitorjih..

Bikarbonatni prašek (kapsula ali vrečka): 6.800kom.

ali Kisli del:

hermetično zaprti koncentrat elektrolitov s citratom kot pufrom v plastičnih steklenici, skupaj s pripadajočim NaCl v obliki prahu v kapsuli

in alkalni del v obliki bikarbonatnega prahu v kapsuli,

ki po mešanju z vodo v monitorju naredi dializat s koncentracijami:

- koncentracija glukoze  5.5 mmol/l pri vseh koncentratih,

- koncentracija kalija: 2, 3 ,4, mmol/l,

- koncentracija natrija: ≥138 mmol/l,

- koncentracija kalcija (±0.15): 1.25, 1.50 in 1.75 mmol/l,

- koncentracija Mg: 0.5 mmol/l

- koncentracija HCO3: 34 mmol/l z dopustnim odstopanjem ±2 mmol//l

Koncentrat elektrolitov v plastičnih steklenicah (plastenkah) (>1.000 ml): 6.800 kom.

NaCl prah v kapsuli: 6.800 kom.

Bikarbonatni prašek v kapsuli ≥ 750 ±100 g: 6.800 kom

Ali

Kisli del s citratom kot pufrom, v obliki tekočega koncentrata v kanistru ali plastični vreči  (≥ 3 L): 6.800 procedur.

- koncentracija glukoze:  5.5 mmol/l pri vseh koncentratih

- koncentracija kalija:  2.0, 3.0 in 4.0 mmol/l

- koncentracija natrija: ≥138 mmol/l

- koncentracija kalcija (±0.15): 1,25, 1.50 in 1.75 mmol/l

Bikarbonatni prašek v kapsuli ali vrečki   750 ±100 g: 6.800 kom

Kisli koncentrat za citratno hemodializo za izpeljavo več kot  5 urne hemodialize:

- koncentracija glukoze  5.5 mmol/l pri vseh koncentratih,

- koncentracija kalija: 2, 3 ,4, mmol/l,

- koncentracija natrija: ≥138 mmol/l,

- koncentracija kalcija: 0, mmol/l,

- koncentracija Mg: 0.5 mmol/l

- koncentracija HCO3: 34 mmol/l

Kisli koncentrat za citratno hemodializo: 3,000 kom

D) Posebni ultrafiltri originalni za ponujene hemodializne monitorje za pripravo sterilnega dializata:

ki se zamenjujejo glede na priporočila proizvajalca.   Ponujena količina   filtrov mora ustrezati v razpisni dokumentaciji določenemu  številu procedur. Način vnosa v predračun , bo naročnik razložil v navodilih za izpolnjevanje predračuna.

E) Sredstva za dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorjev ter odstranjevanje proteinskih in maščobnih oblog

Ponudnik ponudi vsa originalna sredstva za dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorjev ter za odstranjevanje proteinskih in maščobnih oblog, za  izpeljavo 6.800 procedur, skladno z navodili proizvajalca monitorjev.

Izbrani dobavitelj zagotovi najem:

16  (14+2R) hemodializnih monitorjev:

najem najsodobnejših hemodializnih monitorjev zadnje generacije za BHD in HDF, vzdrževanje in redno servisiranje in po potrebi zamenjavo po izteku 25.000 ur delovanja,

- zagotovi takojšnje popravilo ali zamenjavo okvarjenega HD monitorja

- odzivni čas za popravilo monitorjev 24 ur po našem obvestilu

Hemodializni monitorji, tehnične zahteve

- najsodobnejši hemodializni monitorji, zadnje generacije, prirejeni za BHD, on line HDF/HF in on-line HF

- Možnost regionalne citratne antikoagulacije

- najsodobnejši varnostni sistemi za preprečitev zračne embolije, krvavitve iz iztaknjenih  krvnih linij, previsoke temperature dializata

- prirejen za uporabo hermetično zaprtega koncentrata elektrolitov v  plastični steklenici ali vrečki in koncentrata bikarbonata in koncentrata  NaCl v prahu (kapsule), ali kislega koncentrata v hermetično zaprti vrečki/kanistru in bikarbonata v prahu v kapsuli

- možnost profiliranja natrija (130-155mmol/L), bikarbonata (20-40 mmol/L) in ultrafiltracije

- možnost izolirane ultrafiltracije

- dve krvni črpalki za enoigelno (SN) hemodializo ali HDF

- sprotno merjenje in grafični prikaz spreminjanja volumna bolnikove krvi med HD in HDF

- sprotna kontrola in grafični prikaz bolnikovega krvnega tlaka, frekvence, saturacije krvi (opcijsko) med HD in HDF

- pretok krvi:  50±30-700±100 ml/min. (dvoigelna HD

- pretok dializata: 700±300 ml/min (spremembe po 50 ml/min).

- temperatura dializne raztopine: 34 (±2) -39°C

- uporaba originalnih od proizvajalca monitorjev priporočenih sredstev  za toplotno dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorja in odstranjevanje bioloških usedlin

- možnost centralne toplotne dezinfekcije monitorjev  skupaj z vodnim cevjem in reverzno ozmozo, 80°C

- baterija za lastno električno napajanje, ki vzdržuje funkcijo monitorja najmanj 15 minut

- možnost sprotnega merjenja recirkulacije

- možnost sprotnega merjenja volumna očiščene krvi

- možnost sprotnega merjenja dializne doze in učinkovitosti dialize (KT/V)

- možnost računalniškega vodenja monitorja (»prenastavljivost« parametrov) med hemodializo (npr »pametna kartica«)

- možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana

- spremljanje KT/V

- vodenje UF na osnovi spreminjanja hematokrita vodenje UF na modernejše, natančnejše načine

Merilo:

- Cena 70%

- centralna priprava kislega koncentrata: 10%

- hemodializatorji/ hemofiltri: in line parna sterilizacija: 10%

- dializni koncentrat: kisli koncentrat s citratom kot pufrom: 5%

- Možnost centralnega monitoringa hemodializnih monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno  kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana: 5%