DOKUMENTACIJA V ZVEZI

Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: BLAGO IN STORITEV

Javno naročilo je razdeljeno na 4 ločene sklope:

- STACIONARNI RTG APARAT

- MOBILNI RTG APARAT

- LAPARASKOPSKI STOLP

- ULTRAZVOK ZA GINEKOLOŠKO AMBULANTO

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave ……..….., številka objave …………………………….. in v Uradnem listu EU, datum objave ……..….., številka objave ……………………………...

Javno naročilo se vodi pod oznako: JN 03/2018.

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljnjem besedilu: ESPD) navede, za katere sklope se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazec Ponudba in/ali Predračun navedel cene.

Vsebina:

- Povabilo k predložitvi ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Specifikacije zahtev naročnika

C1)	Specifikacija zahtev naročnika za sklop 1

C2)	Specifikacija zahtev naročnika za sklop 2

C3) 	Specifikacija zahtev naročnika za sklop 3

C4)    Specifikacija zahtev naročnika za sklop 4

1.	Obrazec podatki o ponudniku (OBR-1)

2. 	Predračuni po sklopih (OBR-2)

3.     Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (OBR-3)

4.    Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence  (OBR-4)

4.	Vzorec pogodbe za sklope 1, 2, 3 in 4 (OBR-5)

6. 	Vzorec pogodbe o vzdrževanju opreme za sklope 1, 2, 3 in 4 (OBR-6)

7.     Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del po EPGP-  758 (OBR-7)

8.     Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

(OBR-8)

Priloga:

- ESPD obrazec

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za dobavo blaga:

STACIONARNI RTG APARAT

MOBILNI RTG APARAT

LAPARASKOPSKI STOLP

ULTRAZVOK ZA GINEKOLOŠKO AMBULANTO

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

ter preventivno vzdrževanje opreme za obdobje petih let po poteku garancijske dobe.

B) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Avgust, 2018

- SPLOŠNO

1.1  Osnovni podatki o naročilu

| Predmet naročila: | Nakup stacionarnega RTG aparata, mobilnega RTG aparata, laparaskopski stolp ter ultrazvok za ginekološko ambulanto in preventivno vzdrževanje opreme za obdobje petih let po poteku garancijske dobe Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v specifikaciji zahtev naročnika za posamezni sklop. |
| --- | --- |
| Vrsta postopka: | Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3). |
| Trajanje naročila: | Naročnik bo s ponudnikom, ki bo predložil najnižjo končno ponudbeno vrednost za posamezni sklop (v EUR brez DDV) sklenil pogodbo in pogodbo o vzdrževanju za obdobje 5-ih let. |
| Rok za oddajo ponudb: | Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 do 18.9. 2018 do 10.00 ure (Glej točko 2.5 teh navodil). |
| Javno odpiranje ponudb: | Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.9.2018 in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 (Glej točko 2.6 teh navodil). |

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi  podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015 in št.14/2018) Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I) Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo); Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/14 in 91/15 – ZJN-3) Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) ter vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope:

SKLOP 1: STACIONARNI RTG APARAT

SKLOP 2: MOBILNI RTG APARAT

SKLOP 3: LAPARASKOPSKI STOLP

SKLOP 4: ULTRAZVOK ZA GINEKOLOŠKO AMBULANTO

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali za več sklopov.

Ponudnik mora ponuditi vso razpisano opremo iz posameznega sklopa, za katerega oddaja ponudbo.

Podrobnejši opis posameznega sklopa je podan v Specifikaciji zahtev naročnika (točka C).

Predmet tega javnega naročila je tudi preventivno vzdrževanje opreme (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje petih let po poteku garancijske dobe (pri vseh sklopih).

Definicije preventivnega, korektivnega vzdrževanja in vzdrževanja v garancijskem roku:

Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški (npr. kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti,  preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, umerjanje in izvedba potrebnih meritev, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda).

Preventivno vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (protokolom), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Preventivno vzdrževanje se izvaja v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so usklajeni z naročnikom.

Korektivno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu SB Jesenice z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

Vzdrževanje v garancijskem roku: v času trajanja garancijskega roka mora ponudnik brezplačno zagotavljati preventivno in korektivno vzdrževanje opreme.

1.2  Podatki o naročnikih

Ministrstvo za zdravje in Splošna bolnišnica Jesenice (v nadaljevanju: SB Jesenice) izvajata postopek skupnega javnega naročanja za nakup medicinske opreme (stacionarnega RTG aparata, mobilnega RTG aparata, laparaskopski stolp ter ultrazvok za ginekološko ambulanto)  ter preventivno vzdrževanje opreme za obdobje petih let po poteku garancijske dobe.

Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na nakup medicinskih aparatov.

SB Jesenice nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na preventivno vzdrževanje opreme za obdobje petih (5) let po poteku garancijske dobe in kot sonaročnik pri nabavi medicinske opreme.

Ministrstvo za zdravje je s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila (št. 4110-37/2018/7, z dne 25. 7. 2018) pooblastil SB Jesenice za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in izvedbo postopka javnega naročanja.

1.3  Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.3.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

Tuji ponudniki morajo predložiti dokazila, kot so navedena v točki 2.11 teh navodil.

1.3.2 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa del javnega naročila odda v podizvajanje. Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del),

- navesti kontaktne podatke  in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani ponudnik (glavni izvajalec) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo za vsakega podizvajalca posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,

- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed podizvajalcev podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vključitev novega podizvajalca, če to lahko vpliva na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo podizvajalca.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izbranega ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

1.3.3 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe in pogodb,

- izjava, da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen ESPD obrazec.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,

- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Pogoje iz poglavja »Tehnična in strokovna sposobnost« iz točke 2.11.2.2 teh navodil lahko ponudniki iz skupine ponudnikov izpolnjujejo skupno.

Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v teh navodilih.

1.4 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oz. najkasneje do 10.9. 2018 do 10:00 ure. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno.

1.5 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

- PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne bo presegala zagotovljenih sredstev naročnika.

  - Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/Navodila_ponudniki.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1) za vse gospodarske subjekte v ponudbi;

- izpolnjen obrazec ponudbe po sklopih (OBR-2);

- izpolnjen obrazec predračuna za posamezni sklop, za katerega oddaja ponudbo  vključno z vso dokumentacijo, ki je na posameznem obrazcu zahtevana;

- Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (OBR-3)

- Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence  (OBR-4)

- izpolnjen vzorec pogodbe za opremo (OBR-5);

- izpolnjen vzorec pogodbe o vzdrževanju opreme za sklope 1, 2, 3 in 4 (OBR-6);

- izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi;

- dokumente, ki so zahtevani v točki 1.3.2 teh navodil (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci),

- cenik rezervnih delov in materiala na lastnem obrazcu (velja za vse sklope),

- ES izjave o skladnosti za ponujeno opremo (velja za vse sklope),

- seznam vsaj treh bolnišnic iz Evropske unije, ki uporabljajo medicinske aparate istega proizvajalca kot je ponujen v ponudbi.

Ponudnik v ponudbi predloži obrazce predračunov za sklope, za katere oddajo ponudbo.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1),

- ESPD obrazec,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev razvodni iz dokumentov navedenih v predhodnem odstavku, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Podizvajalec mora izpolnjevati pogoj, ki se nanaša na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznih artiklov/kosov opreme.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1),

- ESPD obrazec.

Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba.

Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko. Ponudnik lahko priložene obrazce izpolni elektronsko in jih natisne oz. shrani v PDF datoteko, zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba pa podpiše obrazce z elektronskim podpisom.

Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo:

- v razdelek »Drugi dokumenti« naloži celotno ponudbo,

- v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Rekapitulacija po sklopih v PDF datoteki, ki bo dostopna na javnem odpiranju ponudb,

- v razdelek »ESPD – ponudnik« naloži izpolnjen obrazec ESPD v XML obliki datoteke.

  - Izpolnitev obrazcev v ponudbi

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

ESPD obrazec

ESPD obrazec, ki se zahteva kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev in dokaz o izpolnjevanju posameznega pogoja iz točke 2.11 teh navodil, vključuje posodobljeno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3 in da izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v tej dokumentaciji.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo potrdila ali druge informacije naročnik pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Če gospodarski subjekt predloži dokazila v zvezi z navedbami iz obrazca ESPD sam, si naročnik pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le teh.

Ponudnik v ESPD obrazcu navede, za katere sklope oddaja ponudbo. Kadar to na obrazcu ESPD ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da ponudnik oddaja ponudbo za sklope, za katere je v obrazcih predračunov navedel cene.

Gospodarski subjekt mora naročnikov ESPD obrazec (datoteka XML) shraniti na svoj računalnik, ter ga nato uvoziti na portal javnih naročil (izbere zavihek ESPD in nato označi »sem gospodarski subjekt«). Pri shranjevanju citirane datoteke ne sme spreminjati končnice datoteke. Ta dokument mora gospodarski subjekt izpolniti, natisniti, ter izpolnjenega in podpisanega predložiti v ponudbi.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

2.5  Rok za predložitev ponudbe

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik, t.j. SB Jesenice, prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 18.9. 2018 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3222 , preko katerega bodo ponudniki na elektronski način oddali ponudbo/.

  - Datum in ura odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne  18.9.2018 in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

  - Popravljanje napak

Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.8  Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

2.9  Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.10 Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …).

2.11 Ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.11.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s   pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.11.2 Pogoji za sodelovanje

2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednja pogoja:

- da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji)

oziroma v primeru tujega ponudnika

da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

Velja za opremo iz vseh sklopov.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost:

  - da zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščen in usposobljen servis za ponujeno opremo.

Dokazilo: ESPD obrazec.

V primeru, da bo ponudnik zagotavljal ta pogoj z drugim gospodarskim subjektom mora v ponudi predložiti tudi ESPD obrazec za ta gospodarski subjekt.

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrdilo proizvajalca opreme, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje le-te.

V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

  - da zagotavlja, da bo dobavil in montiral opremo ter izvedel šolanje naročnikovega osebja    v  45 dneh, šteto od podpisa pogodbe s strani vseh strank,

  - da zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Jesenice, razloženo in montirano v prostore naročnika, v sklopu ponudbene cene.

Dokazilo: ESPD obrazec.

2.12 Tehnične zahteve

Tehnične zahteve so opredeljene v Specifikaciji zahtev naročnika za posamezni sklop.

Ponudnik mora v ponudbi na lastnem obrazcu priložiti seznam vsaj treh bolnišnic iz Evropske unije, ki uporabljajo medicinsko opremo istega proizvajalca kot je ponujena v ponudbi. Ob tem mora ponudnik navesti kontakt odgovorne osebe, kjer naročnik ali sonaročnik lahko preverita ustreznost podane reference.

Gospodarski subjekt – ponudnik tudi v ESPD obrazcu s potrditvijo predmetnega obrazca v delu: IV Pogoji za sodelovanje, razdelek C (Tehnična in strokovna sposobnost), prvi odstavek (Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste), potrdi, da je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj 3 dobave ponujene medicinske opreme na področju Evropske Unije s primerljivo tehničnim specifikacijam za to javno naročilo.

Opomba: sestava aparata je lahko drugačna od zahtevane v tem postopku javnega naročila.

2.13  Ponudbena vrednost

Cene morajo biti podane v evrih (EUR).

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse elemente cene, vključno z vsemi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, popusti in rabati.

Prav tako je treba izkazati stopnjo in znesek davka na dodano vrednost.

Cene in končna ponudbena vrednost so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

V pogodbah, ki trajajo več kot eno leto, so cene fiksne za obdobje enega leta od sklenitve. Sprememba cene je možna v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Podlaga za valorizacijo je indeks cen življenjskih potrebščin. Cene se uskladijo z aneksom.

2.14 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika za sklop št. 1, 2 in 4:

- najnižja končna ponudbena vrednost za posamezni sklop v EUR brez DDV.

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika za sklop št. 3:

- najnižja končna ponudbena vrednost za posamezni sklop v EUR brez DDV – 80 točk

- možnost elektronske povezave z elektrokiruškim generatorjem za avtomatsko odzračevanje dima in z ultrazvočnim generatorjem za odzračevanje aerosolov, npr. za laparoskopske posege - neodvisno prilagajanje hitrosti vstopa dima na sprednji strani insuflatorja. Ponudnik lahko ponudi ločen sistem za avtomatsko odzračevanje dima med laparoskopskim posegom – 5 točk

- uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku – 3 točke

- Nadgrajen s posebnim optičnim filtrom za tehnologijo ozkopasovnega spektra slike ali ustrezno funkcijo za prepoznavanje manjših kapilarnih in krvnih žil na tkivnih površinah in sprememb na tkivu. Uporaba pri odkrivanju in diferenciaciji benigne-maligne mukozne pojave in zgodnje faze karcinoma. S pritiskom na gumb videolaparoskopa oz. glave kamere je zagotovljeno izločanje rdeče barve in svetlobnega spektra kar uporabniku omogoča lažje zaznavanje rakavih lezij v tkivu – 5 točk

- spreminjanje vidnega kota, ne da bi pri tem izgubili pogled na obzorje,  možnost rotacije slike do 40° levo in desno brez izgube orientacije slike, kar pomeni da je slika vedno v pravem kotu, ne glede na rotiranje videolaparoskopa – 7 točk

| MERILO | ŠT TOČK |
| --- | --- |
| - Ponujena cena | 80 točk |
| - Elektronska povezava z elektrokirurškim generatorjem | 5 točk |
| - Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku | 3 točke |
| - Nadgradnja s posebnim optičnim filtrom | 5 točk |
| - Spreminjanje vidnega kota | 7 točk |
| SKUPAJ | 100 TOČK |

Obrazložitev pridobitve točk:

- Najnižja ponudba krat 80 točk/ deljeno ponujena cena = pridobljeno št. točk na ponujeno ceno (najnižja ponudba prejme 80 točk).

- Točke 2.,3.,4. in 5.: v kolikor ponudnik ponuja dodatno zahtevane specifikacije aparata prejme navedeno število točk, sicer je pa točkovan z 0 točkami.

Izbrana bo ponudba s prejetim najvišjim številom točk.

Opomba:

Naročnik bo navedeno merilo za sklope 1, 2 in 4 pri ocenjevanju ponudb za posamezni sklop uporabil na naslednji način:

1. Vrednost ponudbe za opremo v EUR brez DDV

Naročnik bo navedeno merilo za sklop 3 pri ocenjevanju ponudb za posamezni sklop uporabil na naslednji način:

- Vrednost ponudbe za opremo v EUR brez DDV - Upoštevanje meril (4 dodatne specifikacije ponujenega aparata)

= končna ponudbena vrednost v EUR brez DDV (1+2)

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost za posamezni sklop, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo končno vrednost sklopa. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu gospodarskemu subjektu, ki bo izžreban prvi.

2.15  Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo

- ponudil najnižjo končno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV za posamezni sklop.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih  lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

2.16  Veljavnost in zaupnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 30.11.2018.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

2.17  Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

III FINANČNA ZAVAROVANJA

3.1  Vrste finančnih zavarovanj

3.1.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se zahteva v vseh sklopih.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku, t.j. Ministrstvu za zdravje, v roku desetih (10-ih) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV (OBR-7)

Veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  mora biti vsaj še 30 dni po poteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti oz. do predložitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

3.1.2 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku se zahteva v vseh sklopih.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku, t.j. Ministrstvu za zdravje, v roku desetih (10) delovnih dneh od podpisa primopredajnega zapisnika izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti v EUR z DDV. (OBR – 8)

Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj 10 dni od izteka garancijskega roka. Garancijski rok teče 24 mesecev od podpisa primopredajnega zapisnika za posamezni sklop.

IV SKLENITEV POGODBE, POGODBE O VZDRŽEVANJU IN DOGOVORA

4.1 Sklenitev pogodbe in pogodbe o vzdrževanju

Naročnik, sonaročnik in izbrani ponudnik za posamezni sklop bodo sklenili:

- pogodbo za dobavo opreme po določilih vzorca pogodbe.

Naročnik za servisiranje – SB Jesenice in izbrani ponudnik za posamezni sklop bodo sklenili:

- pogodbo o vzdrževanju opreme po določilih vzorca pogodbe.

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo in/oz. pogodbo o vzdrževanju najkasneje v roku 10 dni od naročnikovega poziva k podpisu pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, nadaljnjem besedilu: ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv sonaročnika SB Jesenice (v skladu z določili v 1. členu osnutka pogodbe), v 8. dneh, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik in sonaročnik ne smeta poslovati z izbranim ponudnikom, ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez DDV.

Priloženi osnutek pogodbe (OBR 5) se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in pogodbe o vzdrževanju ter celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3, ZJN-3A in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07).

VI PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o  pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 60/17), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN-B določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN-B.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 4.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00000018.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri sonaročniku, t.j. SB Jesenice, ali po pošti priporočeno s povratnico na naslov naročnika SB Jesenice.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-B, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

C1 SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA ZA SKLOP 1

RENTGENSKI SISTEM ZA DIREKTNO DIGITALNO SLIKANJE SKELETA IN PLJUČ

Zahtevane minimalne tehnične lastnosti:

1. Sistem sestavljajo:

- Stropni nosilec rentgenske cevi z RTG cevjo

- Po višini nastavljiva miza za pacienta z možnostjo uporabe mobilnega direktnega digitalnega detektorja

- Stenski stativ z vgrajenim direktnim digitalnim detektorjem

- Visokofrekvenčni rentgenski generator

- Digitalni sistem za nadzor rentgenskega sistema, procesiranje ter ocenitev in naknadno obdelavo pridobljenih digitalnih slik

- Sistem mora biti opremljen vsaj z dvema direktnima digitalnima detektorjema, enim fiksno instaliranem v stenskem stativu in drugim mobilnim, brezžičnim detektorjem, ki se uporablja v mizi za pacienta in za proste projekcije. Mobilni brezžični detektor mora omogočati uporabo tudi na mobilnem RTG aparatu. Povezovanje detektorja z aparatom mora biti enostavno in hitro.

2. Stropni (teleskopski) nosilec rentgenske cevi in rentgenska cev:

- Vzdožni pomik mora biti najmanj 300 cm.

- Prečni pomik mora biti najmanj 200 cm.

- Vertikalni pomik mora biti najmanj 180 cm.

- Rotacija cevi okoli vertikalne osi mora biti najmanj 180° (±90°).

- Rotacija okoli horizontalne osi mora biti najmanj ±120°, signalizirano pri 0° in 90°,

- Sistem mora vključevati ročno in motorizirano nastavljivi kolimator z možnostjo ročne rotacije za ± 45°

- Sistem mora omogočati nad preiskavo z možnostjo sprememb na monitorju, ki je del stropnega stativa za RTG cev (npr. na kolimatorju). Na voljo morajo biti vsaj: izbira delovnega mesta, modifikacija ekspozicijskih parametrov, izbor merilnih celic za avtomatsko ekspozicijo.

- V kolimatorju morajo biti vgrajeni tudi filtri mehkih žarkov, ki se avtomatsko vstavljajo glede na izbrani program organske avtomatike.

- Sistem mora omogočati avtomatsko sledenje rentgenske cevi glede na položaj detektorskega sistema ter avtomatsko centriranje (premiki glede na višino mize in premiki glede na višino detektorja v stenskem stativu)

- Sistem mora omogočati tudi avtomatsko sledenje bucky napravi oz. položaju detektorja v navpični smeri

- Sistem mora omogočati avtomatsko prilagajanje razdalje fokus – detektor pri slikanju na mizi ( s pritiskom na gumb ).

- Rentgenska cev mora imeti dva čim manjša fokusa ne večja kot 0,6 in 1,0 mm

- Moči fokusov morajo biti vsaj 40 kW in 80 kW (IEC 60613)

- Rotacija anode mora biti vsaj 9000 vrtljajev na min.

- Toplotna kapaciteta anode mora biti vsaj 800 kHU

3. Miza za pacienta:

- Dimenzije plavajoče plošče morajo biti vsaj 240 x 75 cm.

- Obseg nastavitve višine mize mora biti vsaj v območju 55 – 95 cm.

- Vzdolžni/prečni premik plošče mora biti vsaj ± 45 cm, ± 12 cm.

- Rešetka mora biti fokusirana na približno 115 cm

- V mizi mora biti vgrajen predal, ki omogoča uporabo mobilnege brezžičnega direktnega digitalnega detektorja, ki je specificiran v nadaljevanju

- Omogočena mora biti pokončna ali ležeča postavitev detektorja. Sistem mora omogočati samodejno kolimacijo RTG snopa, glede na orientacijo detektorja, v mizi (pokončno/ležeče).

- Nosilnost mize mora biti minimalno 200kg

4. Stenski stativ:

- Stenski stativ mora imeti vgrajen direktni digitalni detektor, ki je specificiran v nadaljevanju.

- Vertikalni premik (centralni RTG žarek od tal) mora biti najmanj od 40 cm - 170 cm.

- Naklon detektorja mora biti najmanj od - 20° do + 90°.

- Rešetka mora omogočati slikanja od 1,15 m do vsaj 1,5 m

- Sistem mora omogočati avtomatsko sinhronizirano premikanje rentgenske cevi v skladu z nastavitvijo višine stenskega stativa

5. Visokofrekvenčni rentgenski generator:

- rentgenski generator mora biti visokofrekvenčen z nominalno močjo vsaj 65 kW

- omogočene morajo biti napetosti do vsaj 150 kV in tokovi do vsaj 650 mA pri napetosti 100 kV

- najkrajši čas ekspozicije ne sme biti večji kot 1 ms

- najmanjši mAs produkt ne sme biti večji kot 0,5 mAs

- generator mora biti v celotni integriran v digitalni sistem tako, da je možen nadzor generatorja preko glavne konzole digitalnega slikovnega sistema

6. Detektorja in digitalni sistem za nadzor rentgenskega sistema, procesiranje ter ocenitev in naknadno obdelavo pridobljenih digitalnih slik:

- direkten digitalni detektor mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi)

- pixel pitch pri mobilnem in statičnem detektorju je lahko največ 150 μm

- Fiksni detektor v stenskem stativu: velikost aktivnega polja najmanj 43 x 43 cm ±1cm

- Mobilni detektor: velikost najmanj 34 x 42 cm ±1cm . Mobilni detektor mora omogočati uporabo v mizi (omogočena mora biti vzdolžna in prečna vstavitev) za pacienta ter tudi prosto po prostoru.

- Povezava z mobilnim digitalnim detektorjem poteka brezžično a varno

- omogočena polnitev mobilnega detektorja v predalu mize

- mobilni detektor ima izmenljivo baterijo, ki jo je mogoče zamenjati brez orodja

- vsaj ena dodatna baterija in polnilnik za baterije

- teža mobilnega detektorja ne sme biti več kot 3,5 kg

- sistem mora omogočati zajem slike vsaj z globino 16 bit

- sistem mora omogočati nadzor celotnega rentgenskega sistema vključno z generatorjem in vsemi premiki sistema glede na izbrane programe slikanja

- avtomatski digitalni sistem za obdelavo slik z izjemno visoko dinamično občutljivostjo ter izjemnim razmerjem signal šum

- sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz slike, ne več kot 10 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike.

- sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov in tiskanje slik na mrežni laserski tiskalnik. Na voljo morajo biti vsaj:

-aparat mora omogočati slikanje z uporabo analognih CR kaset - FLFS

- DICOM Send,

- DICOM Basic Print,

- DICOM Storage Commitment,

- DICOM Worklist ,

- DICOM MPPS in

- DICOM Query/Retrieve.

- omogočena mora biti shranitev vsaj 10.000 slik

- pregledni monitor mora biti vsaj 19 palčen

- kontrolna konzola naj omogoča vsaj:

o nadzor rentgenskega generatorja

o nadzor programov slikanja (organska avtomatika)

o naknadno obdelavo slike z možnostjo izbora različnih filtrov za izboljšanje ostrine in razmerja signal šum

o zoomiranje slike

o vpis komentarjev na sliko (npr. ap, pa, ..)

8. Ostalo:

Aparat mora biti opremljen z merilcem doze, Dose area product meter.

C2 SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA ZA SKLOP 2

Mobilni RTG aparat

Aparat mora omogočati sprejem elektronske napotitve iz RIS-a in ročni vnos pacienta po potrebi, izvedbo rtg slikanja na direktni digitalni detektor povezan z aparatom preko brezžične povezave ter orodje za pregled in obdelavo slike in brezžični prenos v PACS sistem bolnišnice. Brezžični digitalni detektor mora omogočati uporabo tudi na rentgenskem sistemu za slikanje skeleta in pljuč.

Zagotoviti kompletno integracijo z PACS/RIS sistemom z vsemi pripadajočimi licencami oz. programskimi orodji tudi, če niso natančno navedeni v dokumentaciji.

Tehnične specifikacije naročnika za predmet naročila:

1. Visoko napetostni generator

Visokofrekvenčni z maksimalno močjo vsaj 35 kW.

Najvišja nastavljiva napetost mora biti v razponu od 40 kV do 130kV.

Razpon tokovnega sunka mora biti vsaj med 0,32 in 350 mAs.

2. RTG cev in zaslonka

Minimalni ekspozicijski čas ne sme biti večji kot 1 ms.

Cev mora imeti rotirajočo anodo s frekvenco rotacije vsaj 140 Hz.

Velikost gorišča je lahko največ 0,8mm.

Toplotna kapaciteta anode mora biti minimalno 120kHU.

RTG cev mora omogočati uporabo dodatnih filtrov za redukcijo mehkih žarkov (tudi za slikanje otrok). Filtracija mora biti ekvivalentna vsaj 1 mm Al.

Ročni LED (svetlobni) kolimator mora imeti možnost rotacije najmanj 90 stopinj.

RTG cev mora biti opremljena z merilcem doze (DAP meter). Sistem mora prikazovati vsaj skupno prejeto dozo.

Brezžično proženje ekspozicije.

Ekspozicija se lahko izvede tudi med polnjenem akomulatorja (baterije) sistema rtg aparata, tudi, ko je baterija aparata popolnoma prazna.

Sistem v celoti mora omogočati vsaj 5 ur kliničnega delovanja brez dodatnega polnjenja.

3. Mobilnost

Aparat mora biti motoriziran z variabilno hitrostjo premikanja.

Omogočati mora premikanje naprej in nazaj.

Aparat mora omogočati kontrolo motornega pomika na ali ob rtg cevi - fino pozicioniranje aparata ob pacientu.

Komunikacija aparata z lokalnim omrežjem mora biti brezžična (WIFI) in žična.

Aparat mora omogočati prost dostop do zaslona na dotik, tudi ko je cev v poziciji za transport aparata, tako da je vedno omogočen pregled podatkov in slik brez premikanja RTG cevi.

4. Slikovni sprejemnik

Brezžična povezava digitalnega slikovnega detektorja z aparatom.

Omogočeno mora biti avtomatsko polnjenje baterije detektorja, ko je detektor v ležišču v aparatu.

Detektor mora imeti izmenljivo baterijo, ki se jo lahko zamenja brez uporabe orodja.

Priložena mora biti dodatna baterija s polnilno postajo.

Brezžični detektor mora z enim polnjenjem omogočati delovanje za zajem vsaj 900 slik.

1 detektor velikosti aktivnega polja najmanj 35x43 cm +/- 1 cm.

Velikost piksla je lahko največ 150 μm.

Teža posameznega slikovnega detektorja ne sme presegati 3,5 kg z baterijo.

Slikovnemu detektorju mora biti priložena radiografska rešetka, ki se jo lahko brez orodja pripne ali odstrani iz detektorja (FFD=100-115cm).

Detektor mora prenesti obremenitev, ko pacient s težo najmanj 100 kg stopi na detektor.

Predogled slike mora biti na aparatu na voljo v največ 2 sekundah.

Popolnoma rekonstruirana slika mora biti na aparatu na voljo v največ 5 sekundah.

V primeru okvare detektorjev mora aparat omogočati slikanje z uporabo analognih CR kaset ali uporabo detektorja iz rentgenskega sistema za slikanje skeleta in pljuč.

5. Prikaz in obdelava slike

Sistem mora imeti zaslon na dotik velikosti vsaj 17 palcev.

Sistem mora omogočati prevzem podatkov, obdelavo in shranjevanje v PACS/RIS sistem bolnišnice.

Programska oprema mora omogočati shranjevanje in urejanje slikovnih protokolov.

Programska oprema mora omogočati ročno nastavitev slikovnih parametrov, kot tudi vnos pacientovih podatkov.

Programska oprema mora omogočati možnost obdelave slike(kontrastnost, svetlost, obrezovanje, dodajanje besedila, povečava, merilo, obračanje in zrcaljenje slike, merjenje razdalj in kotov..)

Pomnilnik minimalno 5000 slik.

Sistem mora omogočati varovanje zagona in upravljanje aparata(programsko ali s ključem).

6. Dokumentiranje in povezovanje

Sistem mora biti DICOM compatibilen in mora imeti vgrajene naslednje licence: 1. DICOM Get Worklist. 2. DICOM MPPS. 3. DICOM Send. 4. DICOM Print 5. DICOM Storage Commitment.

Sistem mora omogočati arhiviranje na USB ali CD/DVD.

Programska oprema za post-procesiranje, za samodejno izboljšanje kontrastne ločljivosti in zmanjševanje šuma na sliki (kot npr. DiamondView Plus, …)

Horizontalni doseg RTG cevi naj bo večji od 110 cm.

Teža aparata ne sme presegati 400 kg.

Aparat mora za zagotavljanje lažjega čiščenja imeti vse kable, razen kabla za polnjenje, popolnoma integrirane v ohišju.

C3 SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA ZA SKLOP 3

LAPAROSKOPSKI STOLP

|  | Specifikacija zahtevanih značilnosti | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOZIČEK | 1 |
| 1.1 | Mobilna, z antistatičnimi kolesi in ločilnim transformatorjem z najmanj 12 vtičnicami in 12 električnimi kabli za priklop posameznih komponent |  |
| 1.2 | Priključna moč ločilnega transformatorja min. 1900VA in dvema varovalkama po 9A |  |
| 1.3 | Vgrajeno centralno stikalo |  |
| 1.4 | Z minimalno 4 policami, dve fiksni in dve z možnostjo nastavitve višine |  |
| 1.5 | Z nosilcem glave kamere |  |
| 1.6 | Z nosilcem kablov |  |
| 1.7 | Zunanje dimenzije vozička: min. 1800 (višina) x 650 (širina) x 700 (globina) mm |  |
| 1.8 | Največja višina (z vsaj 27-palčnim zaslonom): do 2100 mm |  |
| 1.9 | Vgrajene ročke za vožnjo spredaj in zadaj |  |
| 1.10 | Nosilec monitorja: | 1 |
| 1.10.1. | Rotacija 360° glede na voziček in nastavitve po x-y-z osi |  |
| 1.10.1. | Možnost nastavitve monitorja po višini min. s 180 na 210 cm |  |
| 1.10.1. | Možnost nastavitve nagiba/naklona monitorja |  |
|  | Komplet naj vsebuje: |  |
| 1 | Endoskopski voziček | 1 |
| 2 | Izvlečna polica za tipkovnico videoprocesorja | 1 |
| 3 | Nosilec monitorja | 1 |
| 4 | Nosilec za CO2 plin, za največji premer do 250 mm | 1 |
| 2 | 4K/3D UHD LCD MEDICINSKI MONITOR | 1 |
| 2.1 | Zagotavlja prikaz 2D in 3D video slike. 2D v ločljivosti 4K Ultra HD |  |
| 2.2 | 4K Ultra HD resolucija 4096x2160 slikovnih pik oz. pikslov |  |
| 2.3 | Napredna tehnologija LCD, posebej zasnovana za medicinske namene |  |
| 2.4 | Anti-odsevna plošča za doseganje visokokontrastnih slik in vidljivosti |  |
| 2.5 | Funkcija povečave do 2x za prikaz več podrobnosti brez izgube ločIjivosti slike. |  |
| 2.6 | Prikaz slike v 3D obliki v HD ter 4K: slika za sliko, vrstica ob vrstici, gor in dol |  |
| 2.7 | Istočasen prikaz slike iz več izvorov, npr.: rotirajoča 3D, slika v sliki, slika ob sliki itd. |  |
| 2.8 | Gumb za preklop med 2D in 3D sliko na nadzorni plošči |  |
| 2.9 | Z osvetljivo in senzorsko upravljanimi gumbi na sprednji plošči monitorja |  |
| 2.10 | Velikost ekrana: min. 31" (palcev) |  |
| 2.11 | Format slike 17:9 |  |
| 2.12 | Zaslon: a-Si TFT active matrix LCD |  |
| 2.13 | Vhodi: min. HDMI (x1), DVI-D (x1), SDI: BNC (x5), LAN vhod |  |
| 2.14 | Izhodi: min. DVI-D (x1), SDI: BNC (x5), DC 5V/12V izhod |  |
| 2.15 | Teža: max. 12 kg |  |
| 3 | VISOKO PRETOČNI INSUFLATOR CO2 plina | 1 |
| 3.1 | Hitrost polnjenja trebušne votline najmanj 45L / min |  |
| 3.2 | Digitalni prikazovalnik za pregleden prikaz in spremljanje abdominalnega tlaka, pretoka in volumna CO2 plina v trebušni votlini |  |
| 3.3 | Svetlobna in zvočna opozorila za: 1. izrazito povečanje tlaka v trebuhu; 2. poškodbe ali zamašitve insuflacijskih/sukcijskih cevi; 3. nezadosten pretok plina |  |
| 3.4 | Samodejno uravnavanje trebušnega tlaka: najmanj od 3 do 25 mmHg in avtomatska insuflacija/aspiracija v primeru odstopanja od nastavljenih parametrov |  |
| 3.5 | 2 načina dotoka plina, odvisno od velikosti votline: majhna (pri votlinah manjših od trebušne slinavke ali pri posegih pri otrocih) ter normalna za običajne trebušne votline |  |
| 3.6 | Najmanj 3 hitrosti dotoka plina: visoka, srednja in nizka |  |
| 3.7 | Možnost elektronske povezave z elektrokiruškim generatorjem za avtomatsko odzračevanje dima in z ultrazvočnim generatorjem za odzračevanje aerosolov, npr. za laparoskopske posege - neodvisno prilagajanje hitrosti vstopa dima na sprednji strani insuflatorja. Ponudnik lahko ponudi ločen sistem za avtomatsko odzračevanje dima med laparoskopskim posegom. MERILO (5 točk) |  |
|  | Komplet naj vsebuje: |  |
| 1 | Insuflacijska enota | 1 |
| 2 | Cev za insuflacijo s potrebnim adapterjem za veress iglo oz. trokar, večkratna uporaba | 1 |
| 3 | Cev za aspiracijo, večkratna uporaba | 1 |
| 4 | Priključna cev za jeklenko z CO2 plinom, DIN standard | 1 |
| 5 | Komplet sterilih filtrov za enkratno uporabo za CO2 plin (1kpl =10kos) | 1 |
| 6 | komunikacijski kabel za povezavo z VF elektrokiruško enoto in Ultrazvočnim generatorjem |  |
| 4 | 2D/3D FULL HD VIDEO PROCESOR Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE - VSE V ENEM | 1 |
| 4.1 | Video izhodi: |  |
| 4.1.1 | Analogni izhod: kompozitni VBS in Y/C |  |
| 4.1.2 | 2D digitalni izhod: min. 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), DVI (možnost izbire WUXGA, 1080 pikslov ali SXGA) |  |
| 4.1.3 | 3D digitalni izhod: min. 3G-SDI (SMPTE424M), DVI (možnost izbire med WUXGA ali 1080 pikslov, in možnost izbire SIDE BY SIDE ali LINE BY LINE) |  |
| 4.2 | Možnost izbire 3G-SDI ali HD-SDI izhoda za snemanje digitalnih slik |  |
| 4.3 | Možnost povečave slike z elektronsko povečavo (zoom-om) |  |
| 4.4 | Elektronska povečava slike v 2D načinu, najmanj: 1.0x, 1.2x in 1.5x |  |
| 4.5 | Elektronska povečava slike v 3D načinu, najmanj: 1.0x in 1.2x |  |
| 4.6 | Optično-digitalna funkacija opazovanja z uporabo ustreznih endoskopov |  |
| 4.7 | Prikaz slike s t.i. ozskopasovno tehnologijo |  |
| 4.8 | Možnost prikaza IR tehnologije prikazovanja. Nadgradnja zagotovljena za dodatnim modulom - izvorom svetlobe. Modul ni predmet javnega naročila. |  |
| 4.9 | Podprti formati za shranjevanje slik: TIFF/JPEG (s povprečno 1/5 kompresijo in JPEG (1/10) s povprečno 1/10 kompresijo). Prostor za shranjevanje do povprečno 120 slik v TIFF in do 636 slik v JPEG (1/5) ali do 1108 slik v JPEG(1/10). |  |
| 4.10 | Možnost povezave/priključitve glave kamere 3CMOS HD ali 3CCD HD in video kamere (2D/3D, video laparoskopov, video cistoskopov, video rino-laringoskopov, video-ureterorenoskopov itd.) |  |
| 4.11 | Integriran LED izvor svetlobe. Ponudnik lahko v ponudbo vključi tudi ločene enote. |  |
| 4.12 | Zračno hlajenje LED žarnice |  |
| 4.13 | Možnost izbire med belo svetlobo in prikaza s tehnologijo ozkopasovnega spektra, s pritiskom na gumb |  |
| 4.14 | Samodejno prilagajanje osvetlitve z pomočjo pretvornika konstantnega toka na LED tehnologiji |  |
| 4.15 | Možnost izbire med samodejno in ročno kontrolo moči osvetlitve |  |
| 4.16 | Ponudnik lahko ponudi enoti (videoprocesor in izvor svetlobe) ločeno |  |
| 4.17 | Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku MERILO (3 točke) |  |
| 4.18 | Nadgrajen s posebnim optičnim filtrom za tehnologijo ozkopasovnega spektra slike ali ustrezno funkcijo za prepoznavanje manjših kapilarnih in krvnih žil na tkivnih površinah in sprememb na tkivu. Uporaba pri odkrivanju in diferenciaciji benigne-maligne mukozne pojave in zgonje faze karcinoma. S pritiskom na gumb videolaparoskopa oz. glave kamere je zagotovljeno izločanje rdeče barve in svetlobnega spektra kar uporabniku omogoča lažje zaznavanje rakavih lezij v tkivu. MERILO ( 5 točk) |  |
|  | Komplet naj vsebuje: |  |
| 1 | Videoprocesor z/in LED izvorom svetlobe | 1 |
| 2 | Pasivna 3D polarizirana očala | 5 |
| 3 | Pasivna 3D polarizirana očala, s priklopom za nastavitev na obstoječa uporabnikova očala | 3 |
| 4 | Potrebni kabli |  |
| 5 | 2D/3D HDTV VIDEOLAPAROSKOP, PAL, 10 mm, 30° | 1 |
| 5.1 | Omogoča pogled slike tako v 3D kot 2D tehnologiji |  |
| 5.2 | Avtoklaviren, 2-letno jamstvo za avtoklaviranje |  |
| 5.3 | Zunanji premer: 10 mm |  |
| 5.4 | Kot gledanja 30° |  |
| 5.5 | Delovna dolžina od 320 do 330 mm |  |
| 5.6 | Integriran sistem vse v enem - glava kamere-teleskop-svetlobni kabel |  |
| 5.7 | Preko integriranih (3) gumbov je zagotovljeno upravljanje izvora svetlobe in videoprocesorja (izravnavanje beline, jakost svetlobe, izločanje svetlobnega spektra, aktiviranje prikaza podatkov o pacientu...) |  |
| 5.8 | Sistem objektiva z integriranim HDTV CCD video čipom na distalnem vrhu za vrhunsko kakovost slike |  |
| 5.9 | Focus-free funkcija, brez ostrenja, za stalno sliko brez prilagajanja |  |
| 5.10 | 3 ali več funkcijskih tipk na držalu videolaparoskopa, za daljinsko upravljanje izbranih funkcij video-procesorja. |  |
| 5.11 | Spreminjanje vidnega kota, ne da bi pri tem izgubili pogled na obzorje. Možnost rotacije slike do 40° levo in desno brez izgube orientacije slike, kar pomeni da je slika vedno v pravem kotu, ne glede na rotiranje videolaparoskopa MERILO (7 točk) |  |
|  | Komplet naj vsebuje: |  |
| 1 | Videolaparoskop | 1 |
| 2 | Kaseta za shranjevanje in sterilizacijo video laparoskopa | 1 |
| 6 | 2D HDTV VIDEOLAPAROSKOP, PAL, 10 mm, 30° | 1 |
| 6.1 | Omogoča pogled slike tako v 2D tehnologiji |  |
| 6.2 | Avtoklaviren, 2-letno jamstvo za avtoklaviranje |  |
| 6.3 | Zunanji premer: 10 mm |  |
| 6.4 | Kot gledanja 30° |  |
| 6.5 | Delovna dolžina od 320 do 330 mm |  |
| 6.6 | Integriran sistem vse v enem - glava kamere-teleskop-svetlobni kabel |  |
| 6.7 | Preko integriranih (3) gumbov je zagotovljeno upravljanje izvora svetlobe in videoprocesorja (izravnavanje beline, jakost svetlobe, izločanje svetlobnega spektra, aktiviranje prikaza podatkov o pacientu...) |  |
| 6.8 | Sistem objektiva z integriranim CCD video čipom na distalnem vrhu za vrhunsko kakovost slike |  |
| 6.9 | Focus-free funkcija, brez ostrenja, za stalno sliko brez prilagajanja |  |
| 6.10 | 3 ali več funkcijskih tipk na držalu videolaparoskopa, za daljinsko upravljanje izbranih funkcij procesorja kamere. |  |
| 6.11 | Spreminjanje vidnega kota, ne da bi pri tem izgubili pogled na obzorje. Možnost rotacije slike do 40° levo in desno brez izgube orientacije slike, kar pomeni da je slika vedno v pravem kotu, ne glede na rotiranje videolaparoskopa |  |
| 6.12 | Priložena kaseta za shranjevanje in sterilizacijo video laparoskopa |  |
|  | Komplet naj vsebuje: |  |
| 1 | Videolaparoskop | 1 |
| 2 | Kaseta za shranjevanje in sterilizacijo video laparoskopa | 1 |
| 7 | AVTOKLAVIRNA HD GLAVA KAMERE + OPTIKE + SVETLOBNI KABLI |  |
| 7.1 | GLAVA KAMERE | 1 |
| 7.1.1 | 3CMOS senzor za najboljšo reprodukcijo barve v Full HD kakovosti |  |
| 7.1.2 | Možnost 2x optične povečave za povečano vizualizacijo - elektronska povečava |  |
| 7.1.3 | Možnost elektronskega izostrenja slike |  |
| 7.1.4 | Avtoklavirna |  |
| 7.1.5 | Največja teža 270g, +/- 10% |  |
| 7.1.6 | 3 ali več funkcijskih tipk na držalu glave kamere, za daljinsko upravljanje izbranih funkcij video-procesorja |  |
| 7.1.7 | Preko integriranih (3) gumbov je zagotovljeno upravljanje izvora svetlobe in videoprocesorja (izravnavanje beline, jakost svetlobe, izločanje svetlobnega spektra, aktiviranje prikaza podatkov o pacientu...) |  |
| 7.1.8 | Kaseta za shranjevanje in sterilizacijo glave kamere |  |
| 7.2 | LAPAROSKOPSKE OPTIKE |  |
| 7.2.1 | Optika, premer, 10 mm, 0°, zagotavlja reprodukcijo slike v HD tehnologiji, avtoklavirna, vključena sterilizacijska kaseta |  |
| 7.2.2 | Optika, premer, 10 mm, 30°, zagotavlja reprodukcijo slike v HD tehnologiji, avtoklavirna, vključena sterilizacijska kaseta |  |
| 7.2.3 | Optika, premer, 5,4 mm, 30°, zagotavlja reprodukcijo slike v HD tehnologiji, avtoklavirna, vključena sterilizacijska kaseta |  |
| 7.3 | SVETLOBNI KABLI |  |
|  | Svetlobni/optični kabel, dolžina 3 m, premer 4,25 mm, avtoklaviren |  |
|  | Komplet naj vsebuje: |  |
| 1 | glava kamere | 1 |
| 2 | laparoskopske optike | 4 |
| 3 | svetlobni/optični kabli | 4 |

Opomba:

Kjer je navedeno MERILO, naročnikova zahteva ni POGOJ, pač pa le možnost pridobitve dodatnih točk pri ocenjevanju ponudbe.

C4 SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA ZA SKLOP 4

Vrhunski UZ diagnostični aparat za preiskave v porodništvu in ginekologiji

- Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko opremo za podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko.

- Dinamično območje sprejemnika UZ signala vsaj do 265 dB.

- Možni prikazi :

- 2D prikaz

- M prikaz

- PW Doppler,

- PD (močnostni Doppler),

- Barvni Doppler,

- Barvni tkivni Doppler

- Triplex prikaz (2D+PW+Barvni Doppler).

- Prikaz pretoka krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev (kot npr.B-Flow).

- Vsaj 23” LED LCD monitor visoke ločljivosti ; nastavljiv po višini (neodvisno od upravljalne konzole), ter levo-desno, naprej-nazaj.

- Vsaj štirje enakovredni priključki za UZ sonde.

- Programska oprema za avtomatiziran 4D prikaz; algoritem, ki avtomatično zazna meje med hipoehogenimi, ter hiperehogenimi odboji, kar poenostavi delo pri 4D UZ preiskavi.

- Dinamika 4D prikaza mora biti vsaj do 45 vol/s z možnostjo retrospektivnega prikaza vsaj do 400 posnetih volumnov.

- Nastavljiva upravljalna konzola (levo-desno, gor-dol); zaradi čim bolj ergonomične prilagoditve pri dolgotrajnem delu z aparatom; nastavitev višine upravljalne konzole primerna tudi za delo stoje.

- Upravljanje s pomočjo velikega barvnega LCD dotikalnega zaslona (vsaj 10 ”) .

- Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle reduction).

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound).

- Avtomatična optimizacija TGC

- Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (write zoom in read zoom-vsaj 22 X) .

- Retrospektivni (vsaj do 10 min) in prospektivni spomin, z možnostjo nastavitve dolžine slikovne sekvence , ter možnostjo shranjevanja v interni arhiv med preiskavo.

- Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk, CD-RW,  DVD-RW in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave .

- Programska oprema za Harmonični prikaz tkiva (tkivni harmonik), ter pulzno invertiran harmonski prikaz  na vseh ponujenih UZ sondah.

- Avtomatična optimizacija B-slike in Dopplerja.

- Programska oprema in merilni sklopi za porodništvo in ginekologijo.

- Avtomatizirane biometrične meritve (BPD,HC,AC,FL).

- Programska oprema za avtomatično merjenje  nuhalne svetline (NT).

- Programska oprema za avtomatično merjenje  intrakranialne  svetline (IT).

- Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.

- Teža UZ aparata naj ne presega 90 kg.

- DICOM 3.0 vmesnik z možnostjo kasnejše povezave v lokalno omrežje.

- Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter možnost tiskanja poročil na zunanji računalniški tiskalnik.

- Črno-beli termični video tiskalnik.

B. Pripadajoče ultrazvočne sonde:

- Preklop med sondami in vzpostavitev pripadajočega programa v stanje pripravljenosti v manj kot 2 sekundah.

- Vse sonde, vključno z opcijskimi  3D/4D UZ sondami, naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z ultrazvočnim aparatom.

- Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%.

- Širokopasovna  (2-8 MHz) 3D/4D konveksna  ultrazvočna sonda :

  - Konveksna  3D/4D UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi

  - Minimalni zajem volumna: 90° x 85°

  - Minimalno kot pogleda: 90° (2D)

- Širokopasovna vaginalna UZ sonda (3 – 9 MHz), vidno polje UZ sektorja vsaj 180˚

C. Možnosti nadgradnje:

- Programska oprema za elastografijo in kvantifikacijo elastografije.

- Programska oprema za visoko kvaliteten foto realističen 3D/4D prikaz ploda (kot npr.HD Live)

- Programska oprema za avtomatično meritev volumnov foliklov stimuliranega ovarija (kot npr. SonoAVC.

- Programska oprema za prikaz 2D prerezov iz posnetega volumna, potrebnih za kompletno preiskavo srca ploda po priporočilih ACOG in ISUOG

- Širokopasovna  (4-13 MHz) Linearna UZ sonda z aktivno matriko za UZ pregled dojk z vsaj 1000 kristalnimi elementi. Širina UZ sektorja 50mm.

- Programska oprema za avtomatičen izračun volumnov z možnostjo prikaza volumskih histogramov in vaskularizacijskih indeksov.

- Delovna postaja, ki omogoča naknadne obdelave posnetih volumnov z vsemi opcijami, kot na UZ aparatu; hkrati pa lahko služi kot zunanji arhiv UZ aparata.

- Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi (HyCoSy)

- Širokopasovna  (4-9 MHz) 3D/4D transvaginalna ultrazvočna sonda:

- Število kristalnih elementov: vsaj do 192

- Minimalni zajem volumna: 180° x 120°

- Minimalno kot pogleda: 170° (2D)

- Naj omogoča poljubno izbiro kota B-slike (±60° od izhodiščnega položaja)

OBR. 1

PODATKI O PONUDNIKU

Način oddaje ponudbe:

Skupna ponudba:       (navesti: da/ne).

            - Opis predmeta javnega naročila:  SKLOP št:___________

            - Medicinski aparat:________________

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave _________________, številka objave:________________________ in na Portalu evropske unije (TED), datum objave ____________, št. objave:___________

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAKS: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

OBR. 2

PREDRAČUN ZA SKLOP 1: STACIONARNI RTG APARAT

PREDRAČUN

#### ZA OPREMO IN VZDRŽEVANJE

| ### ZŠ | Opis blaga |  |  |  | Vrednost brez DDV: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPREMA: STACIONARNI RTG APARAT |  |  |  |  |
| 2. | Preventivno vzdrževanje opreme za obdobje 5 let po garancijski dobi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost brez DDV: |  |

Opomba:

- V polje vrednost brez DDV pod zaporedno št. 1 vpišite vrednost brez DDV

- V polje vrednost brez DDV pod zaporedno št. 2 vpišite 5 letno vrednost vzdrževanja brez DDV

- Ponudnik mora za navedeno opremo navesti tip ponujene opreme in ime proizvajalca, kar ponudnik dopiše v zg. tabeli pod točko 1.  K OBR. 2 priloži lasten predračun, na katerem specificira posamezne komponente ponujenega medicinskega aparata s cenami.

- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika;

- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše še zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.

Opomba:

Ponudnik vpiše ponudbeno vrednost za tiste sklope, za katere oddaja ponudbo. Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

OBR. 2

PREDRAČUN ZA SKLOP 2: MOBILNI RTG APARAT

PREDRAČUN

#### ZA OPREMO IN VZDRŽEVANJE

| ### ZŠ | Opis blaga |  |  |  | Vrednost brez DDV: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPREMA: MOBILNI RTG APARAT |  |  |  |  |
| 2. | Preventivno vzdrževanje opreme za obdobje 5 let po garancijski dobi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost brez DDV: |  |

Opomba:

- V polje vrednost brez DDV pod zaporedno št. 1 vpišite vrednost brez DDV

- V polje vrednost brez DDV pod zaporedno št. 2 vpišite 5 letno vrednost vzdrževanja brez DDV

- Ponudnik mora za navedeno opremo navesti tip ponujene opreme in ime proizvajalca, kar ponudnik dopiše v zg. tabeli pod točko 1.  K OBR. 2 priloži lasten predračun, na katerem specificira posamezne komponente ponujenega medicinskega aparata s cenami.

- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika;

- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše še zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.

Opomba:

Ponudnik vpiše ponudbeno vrednost za tiste sklope, za katere oddaja ponudbo. Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

OBR. 2

PREDRAČUN ZA SKLOP 3: LAPARASKOPSKI STOLP

PREDRAČUN

#### ZA OPREMO IN VZDRŽEVANJE

| ### ZŠ | Opis blaga |  |  |  | Vrednost brez DDV: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPREMA: LAPARASKOPSKI STOLP |  |  |  |  |
| 2. | Preventivno vzdrževanje opreme za obdobje 5 let po garancijski dobi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost brez DDV: |  |

Opomba:

- V polje vrednost brez DDV pod zaporedno št. 1 vpišite vrednost brez DDV

- V polje vrednost brez DDV pod zaporedno št. 2 vpišite 5 letno vrednost vzdrževanja brez DDV

- Ponudnik mora za navedeno opremo navesti tip ponujene opreme in ime proizvajalca, kar ponudnik dopiše v zg. tabeli pod točko 1.  K OBR. 2 priloži lasten predračun, na katerem specificira posamezne komponente ponujenega medicinskega aparata s cenami.

- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika;

- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše še zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.

- Ponudnik mora v ponudbo posebej označiti zahtevane dodatne funkcionalnosti ponujene opreme, navedene v poglavju MERILA ter v tehnični dokumentaciji, kjer je ob opisu navedeno – merilo.

Opomba:

Ponudnik vpiše ponudbeno vrednost za tiste sklope, za katere oddaja ponudbo. Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

OBR. 2

PREDRAČUN ZA SKLOP 4: ULTRAZVOK ZA GINEKOLOŠKO AMBULANTO

PREDRAČUN

#### ZA OPREMO IN VZDRŽEVANJE

| ### ZŠ | Opis blaga |  |  |  | Vrednost brez DDV: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPREMA: ULTRAZVOK ZA GINEKOLOŠKO AMBULANTO |  |  |  |  |
| 2. | Preventivno vzdrževanje opreme za obdobje 5 let po garancijski dobi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost brez DDV: |  |

Opomba:

- V polje vrednost brez DDV pod zaporedno št. 1 vpišite vrednost brez DDV

- V polje vrednost brez DDV pod zaporedno št. 2 vpišite 5 letno vrednost vzdrževanja brez DDV

- Ponudnik mora za navedeno opremo navesti tip ponujene opreme in ime proizvajalca, kar ponudnik dopiše v zg. tabeli pod točko 1.  K OBR. 2 priloži lasten predračun, na katerem specificira posamezne komponente ponujenega medicinskega aparata s cenami.

- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika;

- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše še zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.

Opomba:

Ponudnik vpiše ponudbeno vrednost za tiste sklope, za katere oddaja ponudbo. Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

OBR. 3

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OBR. 4

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

In

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |  |
| EMŠO: |  |  |
| Kraj in država rojstva: |  |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |  |
| Državljanstvo: |  |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |  |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek: _____________________ |
|  |  | (podpis) |

Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.​

OBR. 5

VZOREC POGODBE

(za sklope 1, 2, 3 in 4)

| NAROČNIK: in SONAROČNIK: | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa Milojka Kolar Celarc, ministrica Matična številka: 5030544, ID številka: SI96395265 (v nadaljnjem besedilu: naročnik) Splošna bolnišnica Jesenice Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE, ki jo zastopa Janez Poklukar, dr. med., direktor Matična številka: ……………. ID številka: SI………………… (v nadaljnjem besedilu: sonaročnik) |
| --- | --- |
| ter |  |
| PRODAJALEC: | ………………………………………………………. ………………………………………………………. ki ga zastopa ………………….., direktor Matična številka: …………………. ID številka: …………………. TRR: ……………………………………………… (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) |

sklepajo

POGODBO ŠT. …………..  o dobavi

MEDICINSKIH APARATOV: ____________

IZ SKLOPA(OV) ……………

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

- sklepajo pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako ………………… in nazivom "Nakup medicinske opreme za SB Jesenice ter preventivno vzdrževanje opreme za obdobje petih let po poteku garancijske dobe", objavljenem na portalu javnih naročil dne, …………… in v Uradnemu listu Evropske unije pod št. objave ……………, dne ……………, sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 4110-37/2018/7, z dne, 25. 7. 2018 in odločitve o oddaji javnega naročila, št. ……………………., z dne, ……………;

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe, št. ……………, z dne, …………… in dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija), potrjene s strani izbranega prodajalca;

- je prodajalec v roku 8 dni od prejema poziva z dne, ……………, sonaročniku  posredoval podatke iz šestega odstavka 91. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

II. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je dobava MEDICINSKEGA APARATA:______________ iz naslednjih sklopov: ……………………...

Nakup opreme za sonaročnika  obsega dobavo in montažo opreme v skladu z zahtevami iz dokumentacije in po tej pogodbi vključuje namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme, zagon in preizkus delovanja, funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov (za opremo, kjer je to predvideno v tehničnih zahtevah), predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, šolanje sonaročnikovega osebja, primopredajo vse dobavljene opreme sonaročniku, odpravo napak v času 24 mesečnega garancijskega roka, ki prične teči s pisno primopredajo opreme naročniku/sonaročniku po tej pogodbi ter vzdrževanje opreme v 24 mesečnem garancijskem roku.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel prodajalec v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, ki so navedene v tehničnih zahtevah dokumentacije za predmetno javno naročilo.

Oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene. Oprema se dobavi in preizkusi na lokaciji sonaročnika.

III. ROK IZVEDBE

- člen

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je 45 dni od sklenitve pogodbe in se izteče z uspešno opravljenim količinskim in kakovostnim prevzemom opravljenih pogodbenih obveznosti (podpis primopredajnega zapisnika).

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih prodajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. V primeru podaljšanja roka mora prodajalec na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost za predviden obseg pogodbenih obveznosti iz 2. člena znaša za sklope(e):

SKLOP 1

| Predmet: | Končna ponudbena vrednost opreme EUR brez DDV: | DDV: | Končna ponudbena vrednost opreme EUR z DDV: |
| --- | --- | --- | --- |
| STACIONARNI RTG APARAT |  |  |  |

(z besedo: ……………………………… 00/100 EUR z DDV)

SKLOP 2

| Predmet: | Končna ponudbena vrednost opreme EUR brez DDV: | DDV: | Končna ponudbena vrednost opreme EUR z DDV: |
| --- | --- | --- | --- |
| MOBILNI RTG APARAT |  |  |  |

(z besedo: ……………………………… 00/100 EUR z DDV)

SKLOP 3

| Predmet: | Končna ponudbena vrednost opreme EUR brez DDV: | DDV: | Končna ponudbena vrednost opreme EUR z DDV: |
| --- | --- | --- | --- |
| LAPAROSKOPSKI STOLP |  |  |  |

(z besedo: ……………………………… 00/100 EUR z DDV)

SKLOP 4

| Predmet: | Končna ponudbena vrednost opreme EUR brez DDV: | DDV: | Končna ponudbena vrednost opreme EUR z DDV: |
| --- | --- | --- | --- |
| ULTRAZVOK ZA GINEKOLOŠKE AMBULANTE |  |  |  |

Cena na enoto mere je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih dobav ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev dokumentacije, predvsem pa:

- dobava in montaža vse opreme in ves potreben drobni instalacijski material za montažo;

- zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do prevzema;

- vgradnjo in namestitev ter prilagoditev opreme na vse vrste inštalacijskih priključkov oziroma izvedba vseh potrebnih inštalacij (el. razvod, komunikacijski razvod, …) za zagotovitev funkcionalnosti delovanja ponujene opreme;

- zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme;

- šolanje/usposabljanje osebja sonaročnika za pravilno in varno uporabo opreme (poimenski seznam osebja, ki je bilo izšolano, mora biti priloga primopredajnega zapisnika);

- postopek primopredaje sonaročniku  (količinski in kakovostni prevzem);

- končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme;

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi sonaročnika);

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- transport opreme do delovišča in prenos do mesta vgradnje;

- popravila vseh okvar na že vgrajeni opremi ali objektu do predaje naročniku oz. sonaročniku;

- zaščita podov, sten, stropa, že vgrajene in ostale opreme;

- vsa pomožna sredstva (lestve, odri, naprave, pripomočki);

- stroške servisnega vzdrževanja za obdobje garancije za odpravo napak v času vsaj 24 mesecev od prevzema;

- v času garancijske dobe redno vzdrževanje opreme, osnovno servisiranje, redne, izredne in periodične preglede vključno z vsemi stroški (stroški dela, transportov, materiala, ostalih posegov, rezervnih delov, potrošnega materiala in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, itd…).

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne.

V. NAČIN PLAČILA

- člen

Naročnik je plačnik dobave in montaže opreme iz 4. člena in bo plačilo izvedel trideseti (30.) dan od prejema računa, ki ga prodajalec izstavi na podlagi podpisane dobavnice in primopredajnega zapisnika s strani naročnika in sonaročnika ter predložitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Znesek računa mora biti nakazan na transakcijski račun prodajalca:

- banka: …………………………………

- št. računa: …………………………….

Prodajalec mora račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Od neupravičeno in/ali nepravočasno plačanih zneskov pripadajo prodajalcu zakonite zamudne obresti.

VI. PRIMOPREDAJA OZ. PREVZEM OPREME V LAST

- člen

Prodajalec mora opremo, ki je predmet te pogodbe, v roku kot je naveden v 3. členu izročiti sonaročniku  na lokaciji.

- člen

Prodajalec mora sonaročnika  o nameravani dobavi obvestiti preko e-pošte ali pisno vsaj 5 (pet) delovnih dni pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino opreme. Sonaročnik  mora prevzem potrditi ali predlagati drugačen termin najkasneje 1 (en) delovni dan po prejemu obvestila. Sonaročnik  opreme, ki ni bila tako najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

- člen

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar prodajalec preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

- člen

Prevzem opreme oz. primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Naročnik, sonaročnika 1 oz. 2 in prodajalec se dogovorijo o poteku in načinu izvedbe primopredaje.

Ob primopredaji opreme je dolžan prodajalec predati naročniku oz. sonaročniku tudi vso zahtevano dokumentacijo:

- garancijske liste za brezhibno delovanje opreme,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi sonaročnika),

- kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual),

- instalacijska poročila, vključno s konfiguracijo sistema,

- druge listine, določene s pogodbo.

O primopredaji se sestavi zapisnik.

V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema z montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbene obveznosti.

Prodajalec mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opreme, opraviti zagon in preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe sonaročnika. Primopredajo opreme je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja sonaročnika.

VII. GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

- člen

Prodajalec garantira, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Prodajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani prodajalca.

Za vso opremo, ki je predmet te pogodbe, daje prodajalec 24 mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva prevzema – podpisa primopredajnega zapisnika, ko prodajalec izroči sonaročniku dokumentacijo iz 9. člena. Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je prodajalec dolžan izročiti nov garancijski list.

- člen

Prodajalec zagotavlja v času 24 mesečnega garancijskega roka »popolno« preventivno in korektivno vzdrževanje opreme.

Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški (npr. kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, umerjanje in izvedba potrebnih meritev, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda).

Preventivno vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (protokolom), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Preventivno vzdrževanje se izvaja v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so usklajeni z naročnikom.

Korektivno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu SB Jesenice z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

Vzdrževanje v garancijskem roku: v času trajanja garancijskega roka mora ponudnik brezplačno zagotavljati preventivno in korektivno vzdrževanje opreme.

- člen

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojeloma ali napačnega ravnanja sonaročnika  z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je prodajalec upravičen zaračunati po ceniku rezervnih delov iz njegove ponudbe.

Ob tem mora prodajalec–serviser zagotavljati enak odzivni čas, kot v garancijskem roku in izvajati tudi vsa intervencijska popravila-servisiranje.

- člen

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime sonaročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

Rok za odpravo napake je največ 5 delovnih dni od prihoda prodajalca-serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri sonaročniku.

Servisiranje se opravlja praviloma pri sonaročniku.

Če prodajalec, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko sonaročnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak pri tretji osebi. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja sonaročnika, bo nosil prodajalec.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo prodajalec v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 70-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oziroma njene dele in okvarjene montažne dele po specifikaciji iz ponudbe, s katero se je prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe, sicer bo to storil sonaročnik v breme prodajalca.

Prodajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

Prodajalec se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj 5 let po izteku garancijskega roka.

- člen

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kakovostno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku in sonaročniku učinkovit nadzor nad kakovostjo, količino in rokom dobavljene opreme in opravljenih storitev, skladno z zahtevami iz dokumentacije za predmetno javno naročilo.

VIII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti naročnika so:

- dati na razpolago prodajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, in so za realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne;

- sodelovati s prodajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo;

- pravočasno obveščati prodajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe,

- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti;

- urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe;

- izvršiti količinski in kakovostni prevzem opreme in jo predati sonaročniku.

- člen

Obveznosti sonaročnika  so:

- omogočiti prodajalcu nemoteno delo (zagotovitev primernih dostopov, uporabo elektrike, vode..),

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

- zagotoviti strokoven kadre za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira prodajalec;

- aktivno sodelovanje pri količinskem in kakovostnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo;

- ravnati s prevzeto opremo v času garancijskega roka s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda prodajalec;

- v času garancijskega roka v roku 24 ur obveščati predstavnika prodajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

- po preteku garancijskega roka ravnati z opremo kot dober gospodar in zagotavljati vzdrževanje opreme v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje.

- člen

Obveznosti prodajalca so:

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah dokumentacije za predmetno javno naročilo;

- tolmačiti naročniku in sonaročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obveznosti;

- skrbeti za izvedbo pogodbenih obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega dobave, če se sporazumno ugotovi, da je prodajalec prevzeto dobavo opravil pomanjkljivo;

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti;

- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

IX. FINANČNA ZAVAROVANJA IN GARANCIJA

- člen

Prodajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 4. člena te pogodbe, ki ga lahko naročnik uvnovči v naslednjih primerih, če prodajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 (trideset) dni po poteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma do predložitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme oz. podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika, sonaročnika  in prodajalca.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral prodajalec ustrezno temu spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.

- člen

Prodajalec mora ob primopredaji opreme najkasneje v 10 delovnih dneh od podpisa primopredajnega zapisnika naročniku izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem obdobju v višini 5 % od pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 4. člena te pogodbe, ki ga lahko naročnik uvnovči, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva primopredaje najmanj 10 dni dlje od trajanja garancije, to je 24 mesecev.

X. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da prodajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko naročnik prodajalcu za vsak koledarski dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 %  skupne pogodbene vrednosti. Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbenih obveznosti.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena prodajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik oziroma sonaročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik oziroma sonaročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi/skrbnik pogodbe je ………..………………….., tel. št. ………………….., E-naslov: …………………………

Namestnik pooblaščenega zastopnika naročnika po tej pogodbi / skrbnika pogodbe je ………..………………….., tel. št. ………………….., E-naslov: …………………………

Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe.

Pooblaščeni zastopnik sonaročnika  po tej pogodbi je ………..………………….., tel. št.  …………………..,

E-naslov: …………………………

Skrbnik te pogodbe za sonaročnika  je: ……………………………….

Pooblaščeni zastopnik prodajalca po tej pogodbi je ………..………………….., tel. št. …………………..,

E-naslov: …………………………

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali sonaročnika  obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali

-           za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-	za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-	za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali sonaročniku  povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XIII. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

XIV. KONČNE DOLOČBE

- člen

Naročnik lahko odpove pogodbo. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Odpoved mora biti pisna.

Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi,  veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju vseh pogodbenih strank.

Prodajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

XV. VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko prodajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če so naročnik ali sonaročnik  seznanjeni, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali njegovega podizvajalca.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

Sestavna dela pogodbe sta:

- dokumentacija javnega naročila,

- ponudbena dokumentacija prodajalca.

Pogodba je sestavljena v petih (5) izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, sonaročnik  ter prodajalec pa vsak po en (1) izvod.

št.:							 št.:

| Ljubljana, dne | Ljubljana, dne ____________ |
| --- | --- |
| Naročnik: | Prodajalec: |
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Milojka Kolar Celarc ministrica |  |
| št.: |  |
| Sonaročnik : SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Janez Poklukar, dr. med. direktor |  |

OBR.  6

VZOREC POGODBE O

VZDRŽEVANJU OPREME

(za sklop ____)

sklenjena med:

Splošno bolnišnico Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, ki jo zastopa direktor Janez Poklukar, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka za DDV: SI…………………., matična številka: ………………….

in gospodarskim subjektom:

ki ga zastopa direktor ………………………………..………………………………………….… (v nadaljevanju: izvajalec), identifikacijska številka za DDV: …….………..….., matična številka: …….………..…...

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je SB Jesenice po pooblastilu naročnika, št. ________, z dne ____ 7. 2018, izvedel postopek oddaje javnega naročila za nakup medicinske opreme po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave ………………., številka objave ………………… in v Uradnem listu EU, datum objave ………………., številka objave ………………….

2. člen

Predmet te pogodbe je preventivno vzdrževanje _______________ iz sklopa ___ (v   nadaljevanju: oprema), dobavljenega po pogodbi št………, z dne …..………., po navodilih proizvajalca za obdobje 5 let po poteku garancijske dobe.

Predmet vzdrževalne pogodbe je tudi korektivno vzdrževanje opreme.

Ponudba, št………………… z dne …………….., in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del te pogodbe.

Velja samo v primeru, ko izvajalec nastopa s podizvajalci:

Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 1.3.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

3. člen

Predstavnik oz. pooblaščena oseba izvajalca je: ………………………………………...

Predstavnik oz. pooblaščena oseba naročnika je: .………………………………………

4. člen

Izvajalec bo pristopil k izvajanju preventivnega vzdrževanja po predhodnem dogovoru s predstavnikom oz. pooblaščeno osebo naročnika.

Izvajalec bo pristopil k izvajanju korektivnega vzdrževanja po predhodnem pozivu s strani pooblaščene osebe naročnika, ki se potrdi s pisno naročilnico.

Poziv pooblaščene osebe naročnika se lahko izvede preko telefona …………………….. ali na elektronski naslov: …………………………..

Popravilo mora biti izvršeno najkasneje v 5 delovnih dneh od prijave napake s strani naročnika.

Če izvajalec v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko naročnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak pri tretji osebi. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, nosi izvajalec.

5. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da znaša skupni znesek preventivnega vzdrževanja opreme v obdobju 5-ih (petih) let ……………………….EUR brez DDV oz. ……………………EUR z DDV.

Naročnik bo izvajalcu poravnal pogodbeni znesek preventivnega vzdrževanja glede na dejansko opravljena redna vzdrževalna dela. Cena posameznega rednega vzdrževalnega dela (servisa) se zaračuna po cenah iz ponudbe.

Materiali in rezervni deli za korektivno vzdrževanje se bodo obračunavali po ceniku iz ponudbe. Delovna ura serviserja za korektivno vzdrževanje se bo obračunavala po ceni delovne ure serviserja iz ponudbe, ki znaša …..………… EUR z DDV. Potni stroški, dnevnice in morebitni drugi stroški se pri izvajanju korektivnega vzdrževanja obračunajo v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 in 63/17).

Naročnik bo račun za preventivno in korektivno vzdrževanje poravnaval  v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca št. …………………………….…… pri banki ………………….……..…….

Osnova za izstavitev računa je potrjeno poročilo o opravljenih delih, ki mora biti priloženo računu.

Znesek preventivnega vzdrževanja, cenik rezervnih delov in materiala ter cena delovne ure serviserja so fiksni za obdobje enega leta od sklenitve te pogodbe. Sprememba cene je možna v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v več letnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) oziroma po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Pogodbeni stranki kot podlago za valorizacijo določita indeks cen življenjskih potrebščin. Uskladitev cene bosta pogodbeni stranki uredili z aneksom k tej pogodbi.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za opremo in dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.3.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz tega člena.

6. člen

Izvajalec posreduje naročniku po končanem delu poročilo o opravljenem delu (v nadaljevanju: poročilo). V poročilu je potrebno specificirati porabljen material, rezervne dele, opis del in delovni čas. Poročilo potrdi pooblaščena oseba naročnika.

Naročnik je dolžan potrditi poročilo o opravljenem delu v roku enega delovnega dne po prejemu izvajalčevega poročila.

7. člen

Naročnik se s to pogodbo zavezuje:

- da bo opremo, ki je predmet te pogodbe, hranil tako, da bo izključena možnost poškodb,

- v prijavi okvare navedel podatke o mestu, kjer se okvarjena oprema nahaja, tip in serijsko številko opreme in opis napake.

8. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da:

- bo pogodbena dela izvajal kvalitetno in v skladu z navodili proizvajalca opreme;

- bo pri opravljanju storitev ravnal kot dober strokovnjak;

- bo naročniku povrnil škodo, ki bo nastala na opremi, ki je predmet te pogodbe, zaradi njegovega malomarnega ali nestrokovnega ravnanja oz. zaradi vgradnje neustreznega materiala;

- bo naročniku povrnil vso škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja te pogodbe;

- bo izvajal vzdrževanje opreme izključno strokovno usposobljen serviser, ki je pooblaščen s strani proizvajalca opreme;

- bo ob zamenjavi delov v okviru vzdrževanja uporabljal originalne nadomestne dele.

9. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega značaja ter vse osebne podatke, do katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno skrivnost in v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

10. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3, ZJN-3A in OZ.

11. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati po poteku garancijske dobe za opremo, dobavljeno po pogodbi, št. ………………….., z dne …………..…., in se sklepa za obdobje petih (5) let.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da pogodbe ni možno odpovedati pred iztekom navedenega  obdobja,  razen v primeru, da naročnik iz kakršnih koli razlogov izloči predčasno iz uporabe opremo, dobavljeno na podlagi pogodbe št……………..…, z dne……….. ……

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca. Pogodba preneha veljati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo naročnika, s katerim ga naročnik obvesti, da je seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca.

12. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

13. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

14. člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

15. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Kranju.

|  | Št. ……………………… |
| --- | --- |
| V ……………..…………., dne ………………… | V Jesenicah, dne ……………..……… |
| Izvajalec: .............................................................. | Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice |
| Direktor: …………………………………………..… | Direktor: Janez Poklukar, dr. med. |

OBR.  7

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											                           (žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec samo parafira in predloži v ponudbi.VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

OBR.  8

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									 (žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec samo parafira in predloži v ponudbi.

http://www.enarocanje.si

V kolikor ponudnik v ponudbi priloži izjavo, da posluje brez žiga, temu ponudniku ni potrebno žigosati (z enotnim pečatom) navedenih obrazcev.

http://www.enarocanje.si