SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

SPLOŠNE ZAHTEVE:

- Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti naziv proizvajalca, naziv opreme in leto

proizvodnje.

- Ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme najkasneje v roku šestdeset (60) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

- Garancijska doba opreme mora biti najmanj 24 mesecev.

- Ponudnik mora priložiti ob primopredaji Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku in plastificirana kratka navodila v slovenskem jeziku.

- Odzivni čas ob okvari je: maksimalno 12 ur od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora vzdrževalec dobavitelja javiti pri odgovorni osebi naročnika.

- Čas za odpravo napak mora biti največ  24 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor napake znotraj tega časa ne more odpraviti mora zagotoviti enakovredno nadomestno opremo za čas odprave napake na opremi.

- Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo še najmanj 8 let po preteku garancijske dobe opreme.

- Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati:

  - natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in alineja v  ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

- Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

- Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi.

- Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna sredstva.

OPOZORILO: V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, bo ponudnik v roku največ 14 delovnih dni od prejema pisne zahteve naročnika, brezplačno dostavili brezplačen vzorec ponujene opreme v testiranje . Na osnovi testiranja,  se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

STROKOVNE ZAHTEVE

| SKLOP 1B: MONITORJI ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENSKIH ZNAKOV V EIT I.-II. STOPNJE (oznaka sklop 0001 v obrazcu predračuna 845080102-100-18) | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Oprema |  |  |
| 1. Monitor za nadzor vitalnih funkcij z barvnim LCD TFT (po možnosti widescreen) zaslonom aktivnim na dotik – z diagonalo vsaj 15˝ |  |  |
| 2. Modularna zasnova , sočasni prikaz vsaj 6 krivulj in vseh nadzorovanih parametrov in njihovih vrednosti ter osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih |  |  |
| 3. Monitor mora imeti modularno zasnovo in integralno obliko ( napajalnik, procesorska enota in ekran morajo biti v enem ohišju) za večjo prilagodljivost in zmanjšanje stroškov |  |  |
| 4. Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov: EKG/ respiracija z 3, 5 in 6 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov - Spo2 pulzno oksimetrijo z uporabo senzorjev proizvajalcev Nellcor in Masimo - Neinvazivno merjenje krvnega tlaka - Monitor mora omogočati merjenje vsaj 1 (en) invazivnega tlaka - Merjenje telesne temperature - Merjenje EtCO2 - možnost uporabe sidestream tehnologije |  |  |
| 5. Osnovni merilni modul /monitor naj naj bo opremljen z preglednim zaslonom, velikosti vsaj 3'', za spremljanje merjenih parametrov tudi med transportom. Zagotavlja kontinuiteto vsaj dveh invazivnih tlakov in osnovnih parametrov med transportom med operacijsko dvorano in enoto za intenzivno terapijo. Omogoča naj ohranitev nastavljenih alarmnih mej, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev. Omogočeno naj bo tudi vsaj 3 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta. |  |  |
| 6. Izvedba hlajenja mora biti brez gibljivih delov (npr. ventilatorjev) – pasivno hlajenje |  |  |
| 7. Stopnja električne zaščite po normativih IEC. |  |  |
| 8. Zaščita pred nihanjem omrežne električne napetosti. |  |  |
| 9. Odpornost proti defibrilaciji. |  |  |
| 10. Osnovni merilni modul naj bo odporen na udarce potrjen s standardom IEC TR 60721-4-7, IEC/EN 60068-2-29, izpolnjuje naj tudi test prostega pada vsaj 75 cm in so odporni na vlago vsaj IPX2 |  |  |
| 11. Pritrditev monitorja na obstoječe stenske tirnice z gibljivo ročico, ki naj omogoča premik levo-desno in naprej-nazaj in tako, da bodo snemljivi brez uporabe orodja. |  |  |
| 12. Senzorji in ustrezni kabli za merjenje zahtevanih funkcij. |  |  |
| 13. Upravljanje z alarmi mora omogočati vidni prikaz in slišno opozorilo v primeru odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti. Mejne vrednosti parametrov za aktiviranje alarma morajo biti vidne ob zapisu vrednosti parametra. |  |  |
| 14. Monitor povezan v centralno nadzorno postajo mora omogočati dostop do podatkov iz poljubnega monitorja, ki je priključen v isto mrežno povezavo (»Bed to Bed Overview«). |  |  |
| 15. Kompatibilnost povezovalnega materiala, kablov, senzorjev, adapter kablov. |  |  |
| 16. Vsi monitorji naj imajo program za kontinuirano meritev QT/QTc segmenta, nastavljivi alarmi v skladu z protokoli. Merjenje naj bo avtomatsko na izbranih odvodih. |  |  |
| 17. Grafična ponazoritev ST segmenta za lažje prepoznavanje in lociranje sprememb. |  |  |
| 18. Nadzor aritmij, vključno z AF- atrijsko fibrilacijo |  |  |
| 19. Možnost prikaza 12 odvodov EKG-ja z dvema V odvodoma za pomoč pri diagnosticiranju bolezenskih sprememb srca |  |  |
| 20. Zamrznitev krivulj in možnost meritve vrednosti v izbrani točki |  |  |
| 21. Merjenje PPV(pulse pressure variation) |  |  |
| 22. Vsaj 48 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani točki, grafični in tabelarični prikaz. |  |  |
| 23. Možnost dokupa modulov |  |  |
| 24. Možnost kasnejše nadgradnje monitorja z integrirano (v pacientni monitor) in neodvisno delovno postajo za dostop do bolnišničnega informacijskega sistema in aplikacij, ki so na njem (PACS, lab, internet,…). |  |  |
| 25. Možnost nadgradnje dodatnih funkcij z microstream tehnologijo. |  |  |
| 26. Kompatibilnost z obstoječo opremo na oddelku in osnovnimi merilnimi moduli/monitorji v OP bloku. |  |  |
| 27. Ponudnik mora predložiti reference iz vsaj treh univerzitetnih centrov v Evropski uniji |  |  |
| Preventivno vzdrževanje |  |  |
| Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, vendar najmanj 1x letno. Vzdrževanje je v času garancijske dobe (24 mesecev) brezplačno, v času pogarancijske dobe (36 mesecev) pa plačljivo |  |  |
| V ceno preventivnega vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni pri vsakokratnem vzdrževanju (originalni potrošni material in nadomestni deli, delo serviserje, kilometrina…) |  |  |

| SKLOP 1C: MONITORJI ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH ZNAKOV V ENOTI ZA INTENZIVNI NADZOR (oznaka sklop 0002 v obrazcu predračuna 845080102-100-18) | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Oprema |  |  |
| 1. Monitor za nadzor vitalnih funkcij z barvnim LCD TFT (po možnosti widescreen) zaslonom aktivnim na dotik – z diagonalo vsaj 12 inch |  |  |
| 2. Modularna zasnova , sočasni prikaz vsaj 6 krivulj in vseh nadzorovanih parametrov in njihovih vrednosti ter osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih |  |  |
| 3. Monitor mora imeti modularno zasnovo in integralno obliko ( napajalnik, procesorska enota in ekran morajo biti v enem ohišju) za večjo prilagodljivost in zmanjšanje stroškov |  |  |
| 4. Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov: - EKG/ respiracija z 3, 5 in 6 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov - Spo2 pulzno oksimetrijo z uporabo senzorjev proizvajalcev Nellcor in Masimo - Neinvazivno merjenje krvnega tlaka - Monitor mora omogočati merjenje vsaj 1 (en) invazivnega tlaka - Merjenje telesne temperature - Merjenje EtCO2 - možnost uporabe sidestream tehnologije |  |  |
| 5. Izvedba hlajenja mora biti brez gibljivih delov (npr. ventilatorjev) – pasivno hlajenje |  |  |
| 6. Stopnja električne zaščite po normativih IEC. |  |  |
| 7. Zaščita pred nihanjem omrežne električne napetosti. |  |  |
| 8. Odpornost proti defibrilaciji. |  |  |
| 9. Odporen na udarce |  |  |
| 10. Pritrditev monitorja na obstoječe stenske tirnice z gibljivo ročico, ki naj omogoča premik levo-desno in naprej-nazaj in tako, da bodo snemljivi brez uporabe orodja. Možnost samostoječega monitorja na polici. |  |  |
| 11. Senzorji in ustrezni kabli za merjenje zahtevanih funkcij. |  |  |
| 12. Upravljanje z alarmi mora omogočati vidni prikaz in slišno opozorilo v primeru odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti. Mejne vrednosti parametrov za aktiviranje alarma morajo biti vidne ob zapisu vrednosti parametra. |  |  |
| 13. Monitor povezan v centralno nadzorno postajo mora omogočati dostop do podatkov iz poljubnega monitorja, ki je priključen v isto mrežno povezavo (»Bed to Bed Overview«). Stanje alarmov iz drugih postelj mora biti nenehno vidno brez dodatnih klikov in naj prikazuje stanje iz vsaj 9 postelj vsaj eno krivuljo in številčne podatke. |  |  |
| 14. Kompatibilnost povezovalnega materiala, kablov, senzorjev, adapter kablov. |  |  |
| 15. Vsi monitorji naj imajo program za kontinuirano meritev QT/QTc segmenta, nastavljivi alarmi v skladu z protokoli. Merjenje naj bo avtomatsko na izbranih odvodih. |  |  |
| 16. Grafična ponazoritev ST segmenta za lažje prepoznavanje in lociranje sprememb. |  |  |
| 17. Nadzor aritmij, vključno z AF- atrijsko fibrilacijo |  |  |
| 18. Možnost prikaza 12 odvodov EKG-ja z dvema V odvodoma za pomoč pri diagnosticiranju bolezenskih sprememb srca |  |  |
| 19. Zamrznitev krivulj in možnost meritve vrednosti v izbrani točki |  |  |
| 20. Merjenje PPV (pulse pressure variation) |  |  |
| 21. Vsaj 48 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani točki, grafični in tabelarični prikaz. |  |  |
| 22. Možnost dokupa modulov |  |  |
| 23. Možnost kasnejše nadgradnje monitorja z integrirano (v pacientni monitor) in neodvisno delovno postajo za dostop do bolnišničnega informacijskega sistema in aplikacij, ki so na njem (PACS, lab, internet,…) |  |  |
| 24. Ponudnik mora predložiti reference iz vsaj treh univerzitetnih centrov v Evropski uniji |  |  |
| Preventivno vzdrževanje |  |  |
| Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, vendar najmanj 1x letno. Vzdrževanje je v času garancijske dobe (24 mesecev) brezplačno, v času pogarancijske dobe (36 mesecev) pa plačljivo |  |  |
| V ceno preventivnega vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni pri vsakokratnem vzdrževanju (originalni potrošni material in nadomestni deli, delo serviserje, kilometrina…) |  |  |

| SKLOP 1D: MONITORJI ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH ZNAKOV V EIT -travmatologija (oznaka sklop 0003 v obrazcu predračuna 845080102-100-18) | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Oprema |  |  |
| 1. Monitor za nadzor vitalnih funkcij z barvnim LCD TFT (po možnosti widescreen) zaslonom aktivnim na dotik – z diagonalo vsaj 15˝ |  |  |
| 2. Modularna zasnova , sočasni prikaz vsaj 6 krivulj in vseh nadzorovanih parametrov in njihovih vrednosti ter osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih |  |  |
| 3. Monitor mora imeti modularno zasnovo in integralno obliko ( napajalnik, procesorska enota in ekran morajo biti v enem ohišju) za večjo prilagodljivost in zmanjšanje stroškov |  |  |
| 4. Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov: - EKG/ respiracija z 3, 5 in 6 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov - Spo2 pulzno oksimetrijo z uporabo senzorjev proizvajalcev Nellcor in Masimo - Neinvazivno merjenje krvnega tlaka - Monitor mora omogočati merjenje vsaj 3 (treh) invazivnih tlakov - Merjenje telesne temperature - Merjenje EtCO2 |  |  |
| 5. Osnovni merilni modul /monitor naj naj bo opremljen z preglednim zaslonom, velikosti vsaj 3'', za spremljanje merjenih parametrov tudi med transportom. Zagotavlja kontinuiteto vsaj dveh invazivnih tlakov in osnovnih parametrov med transportom med operacijsko dvorano in enoto za intenzivno terapijo. Omogoča naj ohranitev nastavljenih alarmnih mej, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev. Omogočeno naj bo tudi vsaj 3 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta. |  |  |
| 6. Izvedba hlajenja mora biti brez gibljivih delov (npr. ventilatorjev) – pasivno hlajenje |  |  |
| 7. Stopnja električne zaščite po normativih IEC. |  |  |
| 8. Zaščita pred nihanjem omrežne električne napetosti. |  |  |
| 9. Odpornost proti defibrilaciji. |  |  |
| 10. Osnovni merilni modul naj bo odporen na udarce potrjen s standardom IEC TR 60721-4-7, IEC/EN 60068-2-29, izpolnjuje naj tudi test prostega pada vsaj 75 cm in so odporni na vlago vsaj IPX2 |  |  |
| 11. Pritrditev monitorja na obstoječe stenske tirnice z gibljivo ročico, ki naj omogoča premik levo-desno in naprej-nazaj in tako, da bodo snemljivi brez uporabe orodja. |  |  |
| 12. Senzorji in ustrezni kabli za merjenje zahtevanih funkcij. |  |  |
| 13. Upravljanje z alarmi mora omogočati vidni prikaz in slišno opozorilo v primeru odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti. Mejne vrednosti parametrov za aktiviranje alarma morajo biti vidne ob zapisu vrednosti parametra. |  |  |
| 14. Monitor povezan v centralno nadzorno postajo mora omogočati dostop do podatkov iz poljubnega monitorja, ki je priključen v isto mrežno povezavo (»Bed to Bed Overview«). |  |  |
| 15. Kompatibilnost povezovalnega materiala, kablov, senzorjev, adapter kablov. |  |  |
| 16. Vsi monitorji naj imajo program za kontinuirano meritev QT/QTc segmenta, nastavljivi alarmi v skladu z protokoli. Merjenje naj bo avtomatsko na izbranih odvodih. |  |  |
| 17. Grafična ponazoritev ST segmenta za lažje prepoznavanje in lociranje sprememb. |  |  |
| 18. Nadzor aritmij, vključno z AF- atrijsko fibrilacijo |  |  |
| 19. Možnost prikaza 12 odvodov EKG-ja z dvema V odvodoma za pomoč pri diagnosticiranju bolezenskih sprememb srca |  |  |
| 20. Zamrznitev krivulj in možnost meritve vrednosti v izbrani točki |  |  |
| 21. Merjenje PPV(pulse pressure variation) |  |  |
| 22. Vsaj 48 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani točki, grafični in tabelarični prikaz. |  |  |
| 23. Možnost dokupa modulov |  |  |
| 24. Možnost kasnejše nadgradnje monitorja z integrirano (v pacientni monitor) in neodvisno delovno postajo za dostop do bolnišničnega informacijskega sistema in aplikacij, ki so na njem (PACS, lab, internet,…). |  |  |
| 25. Možnost nadgradnje dodatnih funkcij z microstream tehnologijo. |  |  |
| 26. Kompatibilnost z obstoječo opremo na oddelku in osnovnimi merilnimi moduli/monitorji v OP bloku. |  |  |
| 27. Ponudnik mora predložiti reference iz vsaj treh univerzitetnih centrov v Evropski uniji |  |  |
| 28. Osnovni merilni modul/monitor naj bo opremljen s preglednim zaslonom, velikosti vsaj 3˝, za spremljanje merjenih parametrov tudi med transportom. Zagotavlja kontinuiteto vsaj dveh invazivnih tlakov in osnovnih parametrov med transportom med operacijsko dvorano in enoto za intenzivno terapijo. Omogoča naj ohranitev nastavljenih alarmnih mej, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev. Omogočeno naj bo tudi vsaj 3-urno avtonomno delovanje za potrebe transporta. |  |  |
| 29. Funkcija direktne meritve ICP in CPP direktno preko elektrode za nevromonitoring za spremljanje pO2, ICP in temperature, ki omogoča spremljanje 3 parametrov preko enega katetra z možnostjo brezžičnega katetra brez vmesnega monitorja-merilca ICP. |  |  |
| 30. Funkcija spremljanja in beleženja ICP in reaktivnostnega indeksa perfuzijskega tlaka (pressure reactivity index). |  |  |
| Preventivno vzdrževanje |  |  |
| Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, vendar najmanj 1x letno. Vzdrževanje je v času garancijske dobe (24 mesecev) brezplačno, v času pogarancijske dobe (36 mesecev) pa plačljivo |  |  |
| V ceno preventivnega vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni pri vsakokratnem vzdrževanju (originalni potrošni material in nadomestni deli, delo serviserje, kilometrina…) |  |  |

| SKLOP 1E: MONITORJI ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH ZNAKOV V EIT –kardiokirurgija (oznaka sklop 0004 v obrazcu predračuna 845080102-100-18) | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Oprema |  |  |
| - monitor za nadzor vitalnih funkcij z barvnim LCD TFT (po možnosti widescreen) zaslonom aktivnim na dotik – z diagonalo vsaj 15˝, ločljivostjo vsaj 1280*768 pixlov. |  |  |
| - Modularna zasnova , sočasni prikaz vsaj 6 krivulj in vseh nadzorovanih parametrov in njihovih vrednosti ter osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih |  |  |
| - Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov: |  |  |
| - EKG/ respiracija z 3, 5 in 6 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov |  |  |
| - Spo2 pulzno oksimetrijo z uporabo senzorjev proizvajalcev Philips, Nellcor in Masimo (možnost uporabe prstnih senzorjev) |  |  |
| - neinvazivno merjenje krvnega tlaka |  |  |
| - invazivno merjenje krvnega tlaka |  |  |
| - merjenje telesne temperature |  |  |
| - Osnovni merilni modul /monitor naj zagotavlja kontinuiteto vsaj enega invazivnega tlaka in osnovnih parametrov med transportom med operacijsko dvorano in enoto za intenzivno terapijo. Omogoča naj ohranitev nastavljenih alarmnih mej, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev. Omogočeno naj bo tudi vsaj 3 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta. |  |  |
| - Osnovni merilni modul /monitor naj bo opremljen z preglednim zaslonom, velikosti vsaj 6'', za spremljanje merjenih parametrov tudi med transportom. |  |  |
| - monitor mora imeti modularno zasnovo in integralno obliko( napajalnik, procesorska enota in ekran morajo biti v enem ohišju) za večjo prilagodljivost in zmanjšanje stroškov |  |  |
| - izvedba hlajenja mora biti brez gibljivih delov (npr. ventilatorjev) – pasivno hlajenje |  |  |
| - zaščita pred nihanjem omrežne električne napetosti. |  |  |
| - odpornost proti defibrilaciji. |  |  |
| - odporen na udarce(Class 7M3) |  |  |
| - posebna enota za module(rack) |  |  |
| - pritrditev monitorja na obstoječe stenske tirnice z gibljivo ročico, ki naj omogoča premik levo-desno in naprej-nazaj in tako, da bodo snemljivi brez uporabe orodja. |  |  |
| - senzorji in ustrezni kabli za merjenje zahtevanih funkcij. |  |  |
| - upravljanje z alarmi mora omogočati vidni prikaz in slišno opozorilo v primeru odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti. Mejne vrednosti parametrov za aktiviranje alarma morajo biti vidne ob zapisu vrednosti parametra. |  |  |
| - kompatibilnost povezovalnega materiala, kablov, senzorjev, adapter kablov |  |  |
| - vsi monitorji naj imajo program za kontinuirano meritev QT/QTc segmenta, nastavljivi alarmi v skladu z protokoli. Merjenje naj bo avtomatsko na izbranih odvodih. |  |  |
| - grafična ponazoritev ST segmenta za lažje prepoznavanje in lociranje sprememb |  |  |
| - nadzor aritmij, vključno z AF- atrijsko fibrilacijo |  |  |
| - možnost prikaza vsaj 6 odvodov EKG-ja z dvema V odvodoma za pomoč pri diagnosticiranju bolezenskih sprememb srca |  |  |
| - zamrznitev krivulj in možnost meritve vrednosti v izbrani točki |  |  |
| - merjenje PPV(pulse pressure variation) |  |  |
| - set kliničnih meritev: hemodinamske, oksigenacijske, ventilacijske. |  |  |
| - vsaj 48 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani točki, grafični in tabelarični prikaz. |  |  |
| - Monitor mora omogočati merjenje vsaj 3 (treh) invazivnih tlakov |  |  |
| - možnost nadgradnje dodatnih funkcij ( etCO2 - možnost uporabe microstream tehnologije, programske nadgradnje, dokup modulov…). |  |  |
| - Možnost kasnejše nadgradnje monitorja z integrirano (v pacientni monitor) in neodvisno delovno postajo za dostop do bolnišničnega informacijskega sistema in aplikacij, ki so na njem (PACS, lab, internet,…) |  |  |
| - kompatibilnost z obstoječo opremo v operacijskem bloku in v kardiovaskularni intenzivni terapiji )Philipsovi monitorji |  |  |
| Preventivno vzdrževanje |  |  |
| Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, vendar najmanj 1x letno. Vzdrževanje je v času garancijske dobe (24 mesecev) brezplačno, v času pogarancijske dobe (36 mesecev) pa plačljivo |  |  |
| V ceno preventivnega vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni pri vsakokratnem vzdrževanju (originalni potrošni material in nadomestni deli, delo serviserje, kilometrina…) |  |  |

| SKLOP 2A: NEINVAZIVNI MONITORJI S POSEBNO FIKSACIJO-ŠINO (oznaka sklop 0005 v obrazcu predračuna 845080102-100-18) | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Oprema |  |  |
| - Ekran integriran s procesorsko enoto |  |  |
| - LCD ekran z barvnim displejem vsaj 10 inch |  |  |
| - Integrirano 220 V napajanje z notranjim usmernikom |  |  |
| - Stopnja električne zaščite po normativih IEC |  |  |
| - Zaščita pred nihanjem omrežne električne napetosti |  |  |
| - Odpornost proti defibrilaciji |  |  |
| - Prikaz EKG v vsaj 3 različnih odvodih (1 odvod naenkrat) |  |  |
| - Neinvazivna meritev krvnega tlaka |  |  |
| - Pulzna oksimetrija z možnostjo uporabe senzorjev proizvajalcev Nellcor ali Masimo |  |  |
| - Nadzor (monitoring) dihanja |  |  |
| - Spremljanje CO2 v izdihanem zraku pri spontanem dihanju |  |  |
| - Merjenje telesne temperature |  |  |
| - Zvočni in numerični alarmi za vse funkcije |  |  |
| - Senzorji za merjenje zahtevanih funkcij |  |  |
| - Kabli za povezavo elektrod in senzorskih tipal z monitorjem |  |  |
| - Zapisovalec na papir, vgrajen v monitor |  |  |
| - Prikaz 24-urnih trendov |  |  |
| - Kabel za povezavo monitorja z električnim omrežjem |  |  |
| - Pritrditev monitorja na horizontalno tipsko stensko šino in možnost pritrditve na |  |  |
| - transportno posteljo. |  |  |
| - Način rokovanja: z dotikom na ekran |  |  |
| - Baterijsko polnjenje (integrirano v monitorsko ohišje) in avtonomno delovanje, najmanj 2uri |  |  |
| Preventivno vzdrževanje |  |  |
| Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, vendar najmanj 1x letno. Vzdrževanje je v času garancijske dobe (24 mesecev) brezplačno, v času pogarancijske dobe (36 mesecev) pa plačljivo |  |  |
| V ceno preventivnega vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni pri vsakokratnem vzdrževanju (originalni potrošni material in nadomestni deli, delo serviserje, kilometrina…) |  |  |

| SKLOP 2B: NEINVAZIVNI MONITORJI S TRANSPORTNIM VOZIČKOM (oznaka sklop 0006 v obrazcu predračuna 845080102-100-18) | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Oprema |  |  |
| - Ekran integriran s procesorsko enoto |  |  |
| - LCD ekran z barvnim displejem vsaj 10 inch |  |  |
| - Integrirano 220 V napajanje z notranjim usmernikom |  |  |
| - Stopnja električne zaščite po normativih IEC |  |  |
| - Zaščita pred nihanjem omrežne električne napetosti |  |  |
| - Odpornost proti defibrilaciji |  |  |
| - Prikaz EKG v vsaj 3 različnih odvodih (1 odvod naenkrat) |  |  |
| - Neinvazivna meritev krvnega tlaka |  |  |
| - Pulzna oksimetrija z možnostjo uporabe senzorjev proizvajalcev Nellcor ali Masimo |  |  |
| - Nadzor (monitoring) dihanja |  |  |
| - Spremljanje CO2 v izdihanem zraku pri spontanem dihanju |  |  |
| - Merjenje telesne temperature |  |  |
| - Zvočni in numerični alarmi za vse funkcije |  |  |
| - Senzorji za merjenje zahtevanih funkcij |  |  |
| - Kabli za povezavo elektrod in senzorskih tipal z monitorjem |  |  |
| - Zapisovalec na papir, vgrajen v monitor |  |  |
| - Prikaz najmanj 24-urnih trendov |  |  |
| - Kabel za povezavo monitorja z električnim omrežjem |  |  |
| - Transportni voziček s stabilnim podvozjem |  |  |
| - Možnost pritrditve na transportno posteljo |  |  |
| - Način rokovanja: z dotikom na ekran |  |  |
| - Baterijsko polnjenje (integrirano v monitorsko ohišje) in avtonomno delovanje, najmanj 2 uri |  |  |
| Preventivno vzdrževanje |  |  |
| Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, vendar najmanj 1x letno. Vzdrževanje je v času garancijske dobe (24 mesecev) brezplačno, v času pogarancijske dobe (36 mesecev) pa plačljivo |  |  |
| V ceno preventivnega vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni pri vsakokratnem vzdrževanju (originalni potrošni material in nadomestni deli, delo serviserje, kilometrina…) |  |  |

| SKLOP 2C: NEINVAZIVNI MONITORJI S POSEBNO FIKSACIJO-SAMOSTOJEČ NA POLICI (oznaka sklop 0007 v obrazcu predračuna 845080102-100-18) | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Oprema |  |  |
| - Ekran integriran s procesorsko enoto |  |  |
| - LCD ekran z barvnim displejem vsaj 10 inch |  |  |
| - Integrirano 220 V napajanje z notranjim usmernikom |  |  |
| - Stopnja električne zaščite po normativih IEC |  |  |
| - Zaščita pred nihanjem omrežne električne napetosti |  |  |
| - Odpornost proti defibrilaciji |  |  |
| - Prikaz EKG v vsaj 3 različnih odvodih (1 odvod naenkrat) |  |  |
| - Neinvazivna meritev krvnega tlaka |  |  |
| - Pulzna oksimetrija z možnostjo uporabe senzorjev proizvajalcev Nellcor ali Masimo |  |  |
| - Nadzor (monitoring) dihanja |  |  |
| - Spremljanje CO2 v izdihanem zraku pri spontanem dihanju |  |  |
| - Merjenje telesne temperature |  |  |
| - Zvočni in numerični alarmi za vse funkcije |  |  |
| - Senzorji za merjenje zahtevanih funkcij |  |  |
| - Kabli za povezavo elektrod in senzorskih tipal z monitorjem |  |  |
| - Zapisovalec na papir, vgrajen v monitor |  |  |
| - Prikaz 24-urnih trendov |  |  |
| - Kabel za povezavo monitorja z električnim omrežjem |  |  |
| - Samostoječ na polici in možnost pritrditve na transportno posteljo |  |  |
| - Način rokovanja: z dotikom na ekran |  |  |
| - Baterijsko polnjenje (integrirano v monitorsko ohišje) in avtonomno delovanje, najmanj 2uri |  |  |
| Preventivno vzdrževanje |  |  |
| Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, vendar najmanj 1x letno. Vzdrževanje je v času garancijske dobe (24 mesecev) brezplačno, v času pogarancijske dobe (36 mesecev) pa plačljivo |  |  |
| V ceno preventivnega vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni pri vsakokratnem vzdrževanju (originalni potrošni material in nadomestni deli, delo serviserje, kilometrina…) |  |  |

| SKLOP 3: MONITOR Z DEFIBRILATORJEM (oznaka sklop 0008 v obrazcu predračuna 845080102-100-18) | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Oprema |  |  |
| - Monitor za monitor za nadzor vitalnih funkcij z barvnim LCD zaslonom velikosti vsaj 8 inchov |  |  |
| - Modularnost monitorja, defibrilatorja in ob-posteljnega dela, ki se med sabo lahko ločijo. Vsak del mora imet samostojno delujočo baterijo, med sabo povezani z brezžično povezavo do razdalje 10m (možnost spremljanja vseh vitalnih parametrov na daljavo v kontaminiranem prostoru) |  |  |
| - Integrirano 220 V napajanje z notranjim usmernikom |  |  |
| - Stopnja električne zaščite po normativih IEC |  |  |
| - Zaščita pred nihanjem omrežne električne napetosti |  |  |
| - Odpornost proti defibrilaciji |  |  |
| - Set, ki omogoča merjenje Spo2, SpCO, SpMeth, SpHb tehnologija za merjenje EtCO2 pri intubiranih in neintubiranih pacientih |  |  |
| - Neinvazivno merjenje krvnega pritiska - oscilometrijska metoda z možnostjo nadgradnje za uporabo pri tlaku 3 bar |  |  |
| - Defibrilator: bifazni, 200 J maks, sinhrono ali asinhrono, možnost nadgradnje za defibrilacijo v hiperbarični komori (3 bar) |  |  |
| - Spodbujevalnik s pomočjo samolepilnih elektrod za zunanjo masažo srca, možnost uporabe FIx, Demand ali Overdrive funkcije |  |  |
| - 12-kanalni EKG, možnost snemanja in izpisa diagnostičnega 12-kanalnega EKG |  |  |
| - Intergriran tiskalnik z izpisom do 6 krivulj |  |  |
| - Spominska kartica (min 2 G) za shranjevanje vse podatkov o vsakem dogodku. |  |  |
| - Ponudnik mora predložiti reference iz vsaj treh univerzitetnih centrov v Evropski uniji |  |  |
| Preventivno vzdrževanje |  |  |
| Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, vendar najmanj 1x letno. Vzdrževanje je v času garancijske dobe (24 mesecev) brezplačno, v času pogarancijske dobe (36 mesecev) pa plačljivo |  |  |
| V ceno preventivnega vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni pri vsakokratnem vzdrževanju (originalni potrošni material in nadomestni deli, delo serviserje, kilometrina…) |  |  |

| SKLOP 4: MONITORSKA CENTRALA (oznaka sklop 0009 v obrazcu predračuna 845080102-100-18) | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Oprema |  |  |
| Monitorska centrala za nadzor za 6 bolnikov, na kontrolnem pultu, potrebno je povezati že obstoječe pacientne monitorje proizvajalca Philips IntelliVue MP50 |  |  |
| Omogočen retrospektivni pregled fizioloških parametrov |  |  |
| Možnost tiskanja na oddelčnem laserskem tiskalniku za izbrane podatke na A4 format s centralne postaje postaje in pacientnega monitorja |  |  |
| Beleženje in prikazovanje EKG krivulje, srčne frekvence in vrednosti Spo2 ter NBP kot tudi ostalih spremljanih parametrov |  |  |
| Centralna postaja naj ima za spremljanje podatkov, krivulj, parametrov v realnem času in vsaj 4 dnevnim pregledom shranjenih monitoriranih podatkov |  |  |
| Sprejem pacienta na centralni postaji ali na pacientnem monitorju |  |  |
| Monitoriranje bolnikov, nastavitve zaslona, spremembe alarmnih limitov, utišanje alarmov naj bo zagotovljeno s orodjem za konfiguracijo brez prekinitve spremljanja bolnika. Prav tako naj se shrani sistemska konfiguracija npr. pri nadgradnji programske opreme |  |  |
| Na zaslonu naj se tudi vidi možnost pomoči za podrobne informacije o tem, kako se uporabljajo aplikacije, optimiziranje monitoriranja in odpravljanja težav |  |  |
| Tabularni in grafični pregled |  |  |
| Možnost izvoza podatkov po protokolu HL7 v bolnišnično mrežo |  |  |
| Za povezavo s bolnišnično mrežo potreben požarni zid kot npr. Juniper ali podobno |  |  |
| Strojna oprema naj bo opremljena s SSD diskom |  |  |
| Zaslon naj bo 27'' s funkcijo na upravljanja na dotik, s stojalom in z možnostjo pritrditve na steno |  |  |
| Preventivno vzdrževanje |  |  |
| Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, vendar najmanj 1x letno. Vzdrževanje je v času garancijske dobe (24 mesecev) brezplačno, v času pogarancijske dobe (36 mesecev) pa plačljivo |  |  |
| V ceno preventivnega vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni pri vsakokratnem vzdrževanju (originalni potrošni material in nadomestni deli, delo serviserje, kilometrina…) |  |  |

| SKLOP 5: TRANSPORTNI MONITORJI (oznaka sklop 0010 v obrazcu predračuna 845080102-100-18) | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Oprema |  |  |
| - Naj ima vsaj 15 cm (6 inčni) zaslon na dotik, kateri naj ima možnost upravljanja na dotik v celoti (velja za krivulje in številke) in zmožnosti dostopanja direktno v nastavitev za željeni parameter, npr. dotik na krivuljo bo odprlo ustrezen meni za krivuljo, dotik za številke pa bo odprlo ustrezni meni za številko(ne splošni pregled menija). |  |  |
| - Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov: - EKG/ dihanje z 3, 5 in 6 žilnimi kabli in - možnostjo prikaza ustreznih odvodov in - s možnostjo prikaza 12 odvodov EKG-ja z vsaj dvema V odvodoma za pomoč pri diagnosticiranju bolezenskih sprememb srca |  |  |
| - Neinvazivno merjenje krvnega tlaka |  |  |
| - Mora omogočati merjenje vsaj 2 (dveh) invazivnih tlakov |  |  |
| - Merjenje telesne temperature |  |  |
| - Spo2 pulzno oksimetrijo z uporabo senzorjev proizvajalcev Philips, Nellcor in Masimo |  |  |
| - Prikaz vsaj 4 krivulje vitalnih funkcij z alarmi in orodjem za podporo pri sprejemanju kliničnih odločitev (prikaz bolnikovega stanja) na visoko resolucijskem ekranu s širokim poglednim kotom in s stalno vidnimi alarmnimi limiti in vsaj 6 prednastavljenih zaslonov glede na potrebe transporta |  |  |
| - Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta. |  |  |
| - Omogočena naj bo pritrditev na bolnikovo posteljo. Med transportom naj bo viden zaslon. |  |  |
| - Zaščiten naj bo pred vdorom vode vsaj IPX2 in standardom IEC 60529, ustrezati morajo higienskim in tehnološkim standardom |  |  |
| - Kompatibilen z monitorji na KO za kirurgijo srca in ožilja, monitorji morajo imeti med seboj kompatibilne kable, senzorje in potrošni material |  |  |
| - Možnost pogleda zaslona transportnega monitorja na dodatnem neodvisnem zaslonu za npr. tiskanja trendov |  |  |
| Preventivno vzdrževanje |  |  |
| Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, vendar najmanj 1x letno. Vzdrževanje je v času garancijske dobe (24 mesecev) brezplačno, v času pogarancijske dobe (36 mesecev) pa plačljivo |  |  |
| V ceno preventivnega vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni pri vsakokratnem vzdrževanju (originalni potrošni material in nadomestni deli, delo serviserje, kilometrina…) |  |  |

| SKLOP 6: MONITORJI ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH ZNAKOV S CENTRALNO NADZORNO POSTAJO (oznaka sklop 0011 v obrazcu predračuna 845080102-100-18) | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Oprema |  |  |
| 10 kos monitor |  |  |
| 1. Monitor za nadzor vitalnih funkcij z barvnim LCD TFT (po možnosti widescreen) zaslonom aktivnim na dotik – z diagonalo vsaj 15˝ |  |  |
| 2. Modularna zasnova , sočasni prikaz vsaj 6 krivulj in vseh nadzorovanih parametrov in njihovih vrednosti ter osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih |  |  |
| 3. Monitor mora imeti modularno zasnovo in integralno obliko ( napajalnik, procesorska enota in ekran morajo biti v enem ohišju) za večjo prilagodljivost |  |  |
| 4. Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov: EKG/ respiracija z 3, 5 in 6 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov - Spo2 pulzno oksimetrijo - Neinvazivno merjenje krvnega tlaka - Monitor mora omogočati merjenje vsaj 2 (dveh) invazivnih tlakov - Merjenje telesne temperature - Merjenje EtCO2 |  |  |
| 5. Osnovni merilni modul /monitor naj naj bo opremljen z preglednim zaslonom, velikosti vsaj 3'', za spremljanje merjenih parametrov tudi med transportom. Zagotavlja kontinuiteto vsaj dveh invazivnih tlakov in osnovnih parametrov med transportom Omogoča naj ohranitev nastavljenih alarmnih mej, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev. Omogočeno naj bo tudi vsaj 5 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta. |  |  |
| 6. Izvedba hlajenja mora biti brez gibljivih delov (npr. ventilatorjev) – pasivno hlajenje |  |  |
| 7. Stopnja električne zaščite po normativih IEC. |  |  |
| 8. Zaščita pred nihanjem omrežne električne napetosti. |  |  |
| 9. Odpornost proti defibrilaciji. |  |  |
| 10. Osnovni merilni modul naj bo odporen na udarce potrjen s standardom IEC TR 60721-4-7, IEC/EN 60068-2-27, izpolnjuje naj tudi test prostega pada vsaj 75 cm in so odporni na vlago vsaj IPX2 |  |  |
| 11. Pritrditev monitorja na stenske tirnice z gibljivo ročico, ki naj omogoča premik levo-desno in naprej-nazaj in tako, da bodo snemljivi brez uporabe orodja. |  |  |
| 12. Senzorji in ustrezni kabli za merjenje zahtevanih funkcij. |  |  |
| 13. Upravljanje z alarmi mora omogočati vidni prikaz in slišno opozorilo v primeru odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti. Mejne vrednosti parametrov za aktiviranje alarma morajo biti vidne ob zapisu vrednosti parametra. |  |  |
| 14. Monitor povezan v centralno nadzorno postajo mora omogočati dostop do podatkov iz poljubnega monitorja, ki je priključen v isto mrežno povezavo (»Bed to Bed Overview«). |  |  |
| 15. Kompatibilnost povezovalnega materiala, kablov, senzorjev, adapter kablov. |  |  |
| 16. Vsi monitorji naj imajo program za kontinuirano meritev QT/QTc segmenta, nastavljivi alarmi v skladu z protokoli. Merjenje naj bo avtomatsko na izbranih odvodih. |  |  |
| 17. Grafična ponazoritev ST segmenta za lažje prepoznavanje in lociranje sprememb. |  |  |
| 18. Nadzor aritmij, vključno z AF- atrijsko fibrilacijo |  |  |
| 19. Možnost prikaza 12 odvodov EKG-ja z dvema V odvodoma za pomoč pri diagnosticiranju bolezenskih sprememb srca |  |  |
| 20. Zamrznitev krivulj in možnost meritve vrednosti v izbrani točki |  |  |
| 21. Vsaj 48 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani točki, grafični in tabelarični prikaz. |  |  |
| 22. Priložen dodatni modul za merjenje invazivnega tlaka s priklopom na analogni signal |  |  |
| 23.Možnost dokupa modulov |  |  |
| 25. Kompatibilnost z obstoječo opremo na oddelku in osnovnimi merilnimi moduli/monitorji v OP bloku. |  |  |
| 26. Ponudnik mora predložiti reference iz vsaj treh univerzitetnih centrov v Evropski uniji |  |  |
| Centralna nadzorna postaja z laserskim tiskalnikom 1x |  |  |
| - Ponujeni sistem mora biti kompatibilen s obstoječimi pacientnimi obposteljnimi monitorji na oddelku (prenos podatkov in transport-Workflow) |  |  |
| - Povezava in komunikacija z vsemi monitorji na oddelku |  |  |
| - Omogočen retrospektivni pregled fizioloških parametrov |  |  |
| - Nazdorna monitorska postaja naj ima vsaj 24 '' LCD zaslona resolucije 1920x1080, s tipkovnico in miško |  |  |
| - Detekcija in analiza vsaj 23 srčnih motenj ritma |  |  |
| - Tiskanja na mrežni laserski tiskalnik za izbrane podatke na A4 format s centralne postaje in pacientnega monitorja |  |  |
| - Beleženje in prikazovanje EKG krivulje, srčne frekvence in vrednosti Spo2, invazivnih tlakov , ETCO2 ter NBP kot tudi ostalih spremljanih parametrov |  |  |
| - Centralna postaja naj ima za spremljanje podatkov, krivulj, parametrov v realnem času in vsaj 7 dnevnim pregledom shranjenih monitoriranih podatkov |  |  |
| - Sprejem pacienta na pacientnem monitorju ali na centralni postaji |  |  |
| - Tabularni in grafični pregled |  |  |
| - Možnost meritev (Caliper) na shranjenih krivuljah. |  |  |
| - Nastavljiv glavni zaslon za prikaz sektorjev z pacienti, ki naj bo prilagodljiv glede na število sprejetih - spremljanih pacientov. Minimizacija neuporabljenega sektorja |  |  |
| - Pacientni sektor naj prikazuje vsaj 16 krivulj in 50 številčnih podatkov o bolniku, ST mapo |  |  |
| - Željene krivulje naj določi uporabnik |  |  |
| - Možnost izklopov in nastavitev alarmnih limitov |  |  |
| - Centralna postaja mora imeti možnost, da omogoči ustvarjanje dnevnika, ki zajama vse spremembe alarmov iz pacientnih monitorjih za vsaj mesec |  |  |
| - Možnost pregleda 12 kanalnega EKG s 5-žilnim ali 6-žilnim kablom |  |  |
| - Možnost pogleda trenda izmerjenih podatkov, QT/QTc, podaljšanega QT sindroma |  |  |
| - Možnost spletne aplikacije, ki omogoča oddaljeni pogled krivulj, parametrov, alarmov in retrospektivnih podatkov za vse bolnike z uporabo spletnega brskalnika na različnih lokacijah |  |  |
| - HL7 povezava, požarni zid za povezavo s bolnišničnim omrežjem |  |  |
| - Povezava vseh že obstoječih centralnih nadzornih postaj v system |  |  |
| - Postaja mora omogočiti prikaz vsaj 10 monitorjev |  |  |
| Preventivno vzdrževanje |  |  |
| Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, vendar najmanj 1x letno. Vzdrževanje je v času garancijske dobe (24 mesecev) brezplačno, v času pogarancijske dobe (36 mesecev) pa plačljivo |  |  |
| V ceno preventivnega vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški, ki so potrebni pri vsakokratnem vzdrževanju (originalni potrošni material in nadomestni deli, delo serviserje, kilometrina…) |  |  |