Priloga 1: izpolnjevanje zahtev, meril in aplikacijski programi

Ponudnik izpolni polja označena z rumenim polnilom.

| Ponudnik (naziv ponudnika, naslov, poštna številka in kraj): |  |
| --- | --- |
| Ponujena naprava za računalniško tomografijo CT (proizvajalec, tip/kataloška številka): |  |

| št. | TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, CT NAPRAVA | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca, kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek: |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | SPLOŠNO |  |
|  | Konfiguracija mora imeti vsaj 64 vrst detektorjev in vsaj 128 vrst rezin hkrati v 360° |  |
|  | Aparat z rekonstrukcijsko enoto |  |
|  | GARANCIJA 2 leti + 6 let vzdrževalna pogodba po principu "vse vključeno" |  |
| 1.1.2. | GANTRY |  |
|  | Odprtina gantryja vsaj 70 cm |  |
|  | Omogočeno upravljanje z leve, desne in zadnje strani gantryja |  |
|  | Vgrajen monitor za spremljanje bolnikovega srčnega utripa |  |
|  | Omogočeno proženje akvizicije iz komand gantrya, vključno s stop gumbom |  |
|  | Integriran interkom |  |
| 1.1.3. | PREISKOVALNA MIZA - natančnost premika 0,5 mm ali manj |  |
|  | Nosilnost mize vsaj 220 kg |  |
|  | Nastavljivost po višini od vsaj 500 mm od tal (najnižji položaj) |  |
|  | Omogočati mora skeniranje vsaj 1950 mm |  |
|  | Omogočen izvlek mize ob prenehanju delovanja sistema (ročno deaktiviranje zavore) |  |
|  | Nožna stopalka za dviganje in spuščanje mize na obeh straneh |  |
| 1.1.4. | RTG CEV |  |
|  | Razpon toka vsaj med 20 mA in 740 mA |  |
|  | Nastavitve napetosti (v kV) v območju vsaj med 80 in 135, v vsaj 4 stopnjah |  |
|  | Čas rotacije RTG cevi/omogočeni vsaj trije časi, od tega najkrajši največ 0,29 s |  |
|  | Čas intrinzične časovne ločljivosti največ 140 msec |  |
| 1.1.5. | KOLIMATOR |  |
|  | Aktivno avtomatsko kolimiranje za zmanjšanje območja pred in po skeniranem volumnu (overranging, adaptive collimation) |  |
| 1.1.6. | DETEKTORSKI SISTEM - mora imeti vsaj 64 vrst detektorjev in 128 vrst rezin hkrati v 360° |  |
|  | Omogočeno zajemanje in rekonstruiranje vsaj 128 rezov v enem času rotacije |  |
|  | Omogočeno sekvenčno in spiralno slikanje |  |
|  | Maksimalni FOV vsaj 50 cm |  |
|  | Najnovejši detektorski sistem (enakovreden ali novejši kot: Stellar Infinity, Gemstone, NanoPanel Elite with ClearRay, Pure vision... ) |  |
|  | Aktivna širina detektorja pri spiralnem slikanju vsaj 3,8 cm |  |
| 1.1.7. | GENERATOR |  |
|  | moč generatorja v kW - moč najmanj 100 kW |  |
| 1.1.8. | AKVIZICIJSKA KONZOLA in MONITOR |  |
|  | Aparat mora biti opremljen z nadzorno konzolo, ki omogoča tudi osnovno postprocesiranje kot je našteto v postavki 17 (1.1.17) |  |
|  | Vsaj dva LCD monitorja velikosti vsaj 19˝, vsaj z 256 sivimi stopnjami, matrika prikaza 1240x1024 |  |
|  | Spominska kapaciteta računalniškega sistema - shraniti vsaj 60 CT (1000 slik/CT) preiskav dnevno za čas enega tedna |  |
|  | Omogočeno mora biti shranjevanje na spominski medij CD/DVD v DICOM formatu, s predvajalnikom DICOM slik |  |
|  | Omogočen mora biti izvoz slik/serije v JPEG in AVI formatu |  |
|  | Omogočen urgenten vpis bolnika |  |
|  | Omogočeno razvrščanje protokolov po anatomskih regijah in starostnih skupinah (otroci/odrasli) |  |
|  | Omogočeno prosto izbiranje parametrov za izvedbo preiskave (vsaj kV, mAs ali mA in časa, pitch-a, rekonstrukcijski algoritem) |  |
|  | Omogočeno dodatno shranjevanje vsaj 100 protokolov uporabnika |  |
|  | Aparat mora omogočati povezavo in proženje kontrastnega sredstva na injektorju |  |
| 1.1.9. | PREDSKENIRANJE (SPR - scanned projection radiograph) |  |
|  | Aparat mora imeti laserske markerje v vseh treh ravninah |  |
|  | Omogočeno mora biti predskeniranje za planiranje preiskave v AP, PA in LAT projekciji v realnem času |  |
|  | Omogočena mora biti širina polja vsaj 50 cm in dolžina vsaj 190 cm |  |
| 1.1.10. | SISTEMI ZA ZMANJŠEVANJE DOZNE OBREMENITVE |  |
|  | Omogočena mora biti avtomatska modulacija toka v x, y in z smeri |  |
|  | Omogočeno mora biti več stopenj EKG moduliranja dozne obremenitve, ki reducira tok izven srčne faze, ki je izbrana za prikaz volumna |  |
|  | Mora imeti nastavljiv pitch vsaj med 0,675 in 1,375 |  |
|  | Mora imeti otroške protokole v skladu z referenčnimi nivoji PiDRL (European Diagnostic Reference Levels for Paediatric Imaging) |  |
|  | Dodatna programska oprema za nadzor doze - dose alerts, obvestila o presegenju referenčnih nivojev, mora imeti adaptivno kolimacijo - overranging |  |
|  | Programska oprema mora omogočati avtomatično izbiro kV glede na protokol preiskave |  |
| 1.1.11. | SPREMLJANJE KONTRASTNEGA SREDSTVA |  |
|  | Omogočena sinhronizacija sistema za avtomatsko proženje kontrastnega sredstva glede na želeno vrednost HU |  |
|  | Omogočeno spremljanje pretoka KS v času vsaj 1,1 sek ali manj in omogočen izračun časa optimalnega proženja |  |
| 1.1.12. | SIHRONIZACIJA AKVIZICIJSKEGA SISTEMA S "FREKVENCO SRCA" |  |
|  | Omogočena sinhronizacija sistema za skeniranje med izbranimi fazami srčnega cikla |  |
|  | Omogočeno retrospektivno in prospektivno slikanje |  |
|  | Orodja za zmanjševanje vpliva aritmije na kvaliteto rekonstruiranih slik (motion correction) |  |
|  | Sistem mora omogočati slikanje srca (CCTA) v z osi vsaj 140mm in v največ dveh srčnih utripih (80 bpm) |  |
| 1.1.13. | DINAMIČNO SLIKANJE |  |
|  | Sistem mora omogočati perfuzijsko slikanje v z osi vsaj 80 mm |  |
|  | Sistem mora omogočati prikaz vsaj CBF, CBV, TTP in MTT z izračunom CTA angiografskih slik iz perfuzijskih podatkov in časovni MIP |  |
| 1.1.14. | REKONSTRUKCIJE |  |
|  | Omogočena rekonstrukcija slik v realnem času |  |
|  | Omogočeno izbiranje različnih rekonstrukcij v MPR in MIP tehniki v 3 ravninah |  |
|  | Omogočena rekonstrukcija v tehniki filtrirane povratne projekcije (FBP) |  |
|  | Omogočeno mora biti kombiniranje protokolov s sinhronizacijo sistema za skeniranje med izbranimi fazami srčnega cikla in brez sinhronizacije v času prehoda znotraj 6 sek (kombinacija Aorta EKG in angio abd aorta) ali druga opcija, ki to omogoča |  |
|  | Sistem mora imeti aplikacijo, ki izboljša kvaliteto slike ob prisotnosti osteosintetskega materiala ali drugih kovin tudi pri večjem FOV-u (kot npr. SEMAR, IMAR, O-MAR, MAR) |  |
|  | Sistem mora imeti aplikacijo za zmanjševane volumskih artefaktov (cone-beam) |  |
|  | Omogočena mora biti naknadna rekonstrukcija slik z različnimi FOV |  |
| 1.1.15. | OPTIMIZACIJA SLIKE – iterativna rekonstrukcija |  |
|  | Sistem mora biti opremljen z model-based ali hibridno iterativno rekonstrukcijo (kot npr. VEO/ASIR V, FIRST, ADMIRE ...) V primeru, da ponujeni aparat omogoča več stopenj/korakov, mora ponudnik v ponudbi zagotoviti uporabo vseh teh stopenj/korakov |  |
|  | Čas posamezne IR vsaj 20 fps |  |
| 1.1.16. | PRIKAZ SLIKE |  |
|  | Matrika vsaj 512 x 512 |  |
|  | Isotropni voxel velikosti 0,33 ali manj |  |
|  | HU območje vsaj med -1000 HU in +3000 HU |  |
|  | Sistem mora omogočati razširitev želenega HU območja |  |
| 1.1.17. | APLIKACIJSKA ORODJA NA KONZOLI - sistem mora omogočati naknadno rekonstrukcijo raw data |  |
|  | MPR, MIP, Mini MIP, inverted MIP, SSD in VRT tehnika prikaza slike, z možnostjo izbire debeline prikazanega reza v vseh tehnikah |  |
|  | Omogočeno odstranjevanje kosti in mize bolnika |  |
|  | Omogočeno nastavljanje centra in širine okna |  |
|  | Nastavitve za okna po specifičnih organih |  |
|  | Orodja za povečavo, premik, manipulacijo slike |  |
|  | Orodja za paralelno, statistično oceno slik (kot npr. Dynamic evaluation) |  |
|  | Orodja za merjenje razdalj, območja zanimanja (ROI), označevanje slik |  |
| 1.1.18. | DODATNE FUNKCIONALNOSTI |  |
|  | Sistem mora omogočati slikanje z dvema energijama v isti akviziciji |  |
|  | Delovna postaja z 2 diagnostičnima zaslonoma (vsaj 2MP) z istimi orodji naštetimi v točki 16. |  |
|  | CT floroskopija (omogočeno vodenje intervencijskih / punkcijskih posegov ali pomožno orodje za punkcije) z dodatnim monitorjem v diagnostičnem prostoru ter s proženjem v prostoru |  |
| 1.1.19. | DODATNA OPREMA |  |
|  | Omogočena mora biti daljinska kontrola in konfiguracija sistema |  |
|  | Aparat mora imeti programsko opremo in fantome za mesečno in dnevno preverjanje kakovosti sistema |  |
|  | Prikaz CTDI vol, DLP in opozorila za prekoračitev priporočene doze v fazi planiranja protokola |  |
|  | Dodatna oprema (minimalno): |  |
|  | blazinice za glavo: najmanj 3 različne velikosti za fiksiranje glave in 2 velikosti za podlaganje glave (2 za pod glavo) in 3 x 2 za ob straneh glave), |  |
|  | blazina za podlaganje pod koleni, |  |
|  | imobilizacijski trakovi: vsaj 4 velikosti, |  |
|  | trakovi za imobilizacijo premika rok (jeremni na ježke / 2 velikosti), |  |
|  | blazina za podlaganje pod koleni, |  |
|  | nosilec za torax/abd, |  |
|  | nosilec za noge, |  |
|  | nosilec za papir. |  |
| 1.1.20. | DICOM STANDARDI: |  |
|  | DICOM OMREŽNE POVEZAVE |  |
|  | DICOM SEND/StC |  |
|  | DICOM PRINT |  |
|  | DICOM QUERY/RETRIEVE |  |
|  | DICOM WORKLIST/MMPS |  |
|  | DICOM DOSE STRUCTURED REPORT |  |
|  | DICOM pregledovalnik - CD/DVD |  |
|  | Popolna integracija z obstoječimi HIS/RIS in PACS sistemom na lokaciji montaže sistema |  |

| št. merila | MERILA, IZPOLNJEVANJE DODATNIH TEHNIČNIH KRITERIJEV | ŠT. TOČK | IZPOLNJUJE DA/NE | Stran v kataloškem materialu/ponudbi iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Najnižja napetost 70 kV | 1 |  |  |
| 2. | Naprava omogoča več kot 4 izbore različne napetosti | 1 |  |  |
| 3. | Odprtina gantryja več kot 75 cm | 1 |  |  |
| 4. | Dodatni filter mehkih žarkov v ohišju RTG cevi pred primarnim kolimatorjem snopa | 1 |  |  |
| 5. | Maksimalni FOV 70 cm ali več | 1 |  |  |
| 6. | Aktivna širina detektorja vsaj 8 cm pri spiralnem slikanju | 1 |  |  |
| 7. | Obdelava podatkov v DE tehniki na akvizicijski konzoli | 1 |  |  |
| 8. | Naprava omogoča ročno prekinitev pregledne slike po prehodu želene anatomije | 1 |  |  |
| 9. | Naprava omogoča spreminjanje dozne obremenitve po posameznih organih (dojke, očesne leče) | 1 |  |  |
| 10. | Avtomatska modulacija toka v x, y, z smeri pri DE slikanju | 1 |  |  |

| št. programa | APLIKACIJSKI PROGRAMI (ponudnik v stolpec DA/NE vpiše če ponujena CT naprava omogoča navedeni program, v kolikor ga ne, vpiše informativno ceno za naknadno nadgradnjo za navedeni program) | Vključeni v osnovno ponudbo (DA) / opcijsko kot naknadna nadgradnja (NE): | Okvirna cena (vpisati v kolikor aplikacijski program ni vključen v osnovno ponudbo): |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | NEVRO PROGRAM - omogočena subtrakcija kostnih struktur za boljši prikaz možganskega in vratnega žilja, omogočena CTA aplikacijska orodja, omogočena segmentacija skeleta glave |  |  |
| b) | SKELET PROGRAM - zaželena je poljubna izbira znotraj preglednega območja in fuzija slik, ter ocena (kot dynamic eval.), z merjenjem kotov |  |  |
| c) | ANGIO PROGRAM - apl. program za planiranje stentov, omogočena subtrakcija ali odstranjevanje kostnih struktor za boljši prikaz ožilja v telesu, omogočena ocena in evaluacija žilja v 2D in 3D |  |  |
| d) | KARDIOTORAKALNI PROGRAM - Ca scoring, analiza koronark s curved MPR, analiza plakov, avtomatična segmentacija kor. žilja, TAVI planiranje, volumsko in funkcijsko analizo desnega in levega ventrikla, za oceno ishemije in dinamične perfuzije, perfuzija miokarda, orodje CAD za nodule, orodje za analizo volumna pljuč, analiza stenoz žilja |  |  |
| e) | ABDOMINALNI PROGRAM - omogočena volumetrija, virtualna kolonografija z omogočeno opcijo označevanja fecesa in polipov, perfuzija organov, virtualna endoskopija |  |  |
| f) | DUAL ENERGY PROGRAM s spektralno segmentacijo tkiva |  |  |
| g) | PERFUZIJA telesa (npr. jeter) - omogočeno segmentiranje arterijske in portalne faze, časovne mape (TTP, TTS, MTT, MIP, BV, BF, HI ...) |  |  |
| h) | PERFUZIJA možganov (obvezno prikaz v CBF, CBV, TTD in MTT …) z izračunom CTA angiografskih slik iz perfuzijskih podatkov in časovni MIP |  |  |
| i) | PERFUZIJA srca |  |  |
| j) | Omogočeno odstranjevanje kosti v predelu glave, s pomočjo subtrakcije (Nevro DSA tehnika) |  |  |
| k) | Avtomatsko odstranjevanje/subtrakcija kosti in prikaz žilja |  |  |