## rekapitulacija
REKAPITULACIJA - ENDOSKOPIRNICE KOGE, JAPLJEVA 2
|  | brez DDV | z DDV
A. | GRADBENA DELA
I. | Rušitvena dela | 0 | 0
II. | Zidarska dela | 0 | 0
GRADBENA DELA SKUPAJ: |  | 0 | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska dela | 0 | 0
II. | Mizarska dela | 0 | 0
III. | Avtomatska steklena vrata | 0 | 0
IV. | Keramičarska dela | 0 | 0
V. | Požarna steklena vrata | 0 | 0
VI. | Suhomontažne stene in stropovi | 0 | 0
VII. | Slikopleskarska dela | 0 | 0
VIII. | Tlakarska dela | 0 | 0
IX. | Tehnični stropovi | 0 | 0
X. | Razno | 0 | 0
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  | 0 | 0
C. | OPREMA
I. | Oprema po naročilu | 0 | 0
II. | Serijska oprema | 0 | 0
III. | Medicinska oprema | 0 | 0
OPREMA SKUPAJ: |  | 0 | 0
D. | ZAŠČITNI UKREPI | 0 | 0
E. | INSTALACIJE:
I. | Elektroinstalacije | 0 | 0
II. | Strojne instalacije | 0 | 0
INSTALACIJE SKUPAJ: |  | 0 | 0
F. | DOKUMENTACIJA | 0 | 0
SKUPAJ A + B + C + D + E + F: |  | 0 | 0
G. POGARANCIJSKO 5 LETNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE SKUPAJ
glej zavihek preventivno vzdrževanje |  | 0 | 0
H. STROŠEK POTROŠNEGA MATERIALA PRI PRANJU v garancijski dobi
glej zavihek potrošni material |  | 0 | 0
SKUPAJ A +B +C +D +E +F +G +H: |  | 0 | 0

## Splosno
S | SPLOŠNE ZAHTEVE ZA PONUDBO IN IZVEDBO DEL
Splošne zahteve veljajo za vsa dela, ki so predmet ponudbe in izvedbe, razen če je s popisom oz. obsegom del določeno drugače.
Obračuni se vršijo skladno z veljavnimi obračuni in dejanskimi izmerami, razen, če je razpis objavljen kot funkcionalni ključ.
PONUDBA :
Pri ponudbi in izvedbi vseh elementov oz. del je potrebno upoštevati vse splošne zahteve, ki so navedene v tehničnem poročilu, na začetku celotnega razpisa in glede na vrsto del dodatno na začetku vsakega poglavja.
Splošne zahteve veljajo za vsa dela, ki so predmet ponudbe in izvedbe, razen če je v posameznih postavkah oz. Z obsegom del to določeno drugače.
Pri ponudbi in izvedbi vseh elementov oz. del je potrebno upoštevati vse splošne zahteve iz splošnih opisov in celotne razpisne in projektne dokumentacije.
Ponudnik je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost postavk in količin glede na vso izdelano dokumentacijo, EN standarde ter SLO predpise, vključno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14), v nadaljevanju UZJN.
V primeru ev. neustreznosti podanih navedb je potrebna izvedba skladno s pravili stroke in normativov, ki zamenjujejo podane, brez odstopanja vrednosti del od ponudbe.
Ponudnik je dolžan ponuditi razpisane elemente in pri tem uporabiti originalni razpisni tekst, odstopanja so dopustna samo v enakovredni kategoriji kvalitete, oblike, obdelav, ipd., v primeru odstopanj je ponudnik vse spremembe dolžan prikazati in zajeti v sklopu ponudbe, tako da je objekt sposoben izvesti v skladu z namenom, dokumentacijo, razpisnimi pogoji in pogodbo ter vsemi EN standardi ter SLO predpisi, UZJN in pravili stroke, brez dodatnih ali večdel.
V kolikor v splošnih in podrobnejših zahtevah v posameznih postavkah niso definirane vse zahteve za posamezne elemente oz. dela, veljajo zahteve standardov in predpisov ter pravil stroke z upoštevanjem zadnjega stanja tehnike za tovrstne elemente, oblikovno in dimenzijsko skladne risbam in drugim opisom v dokumentaciji do popolne izvedbe vseh elementov oz. del za predvideni namen.
V kolikor posamezne postavke ne zajemajo celotnega opisa potrebnega dela oz. izdelka mora ponudnik le-tega vključiti v ceno po enoti, pri čemer mora vsa odstopanja jasno označiti ter na njih pridobiti potrditev naročnika.
Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete oz. izgleda kot je določeno s popisom (v popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete oz. izgleda), odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz. funkcije in izgleda ob pogoju predhodnje potrditve naročnika.
V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu v dokumentaciji niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev naročnika, kar velja tudi za vsa odstopanja od projektno predpisanih elementov.
Nepredvidena dela se nanašajo predvsem na ev. nevidne elemente znotraj obstoječih, ob. evidentiranju jih mora odobriti naročnik.
Kjer so opredeljene urne postavke se mora količina dejansko potrebnih ur pred vsakim tovrstnim posegom realno oceniti na objektu in predhodno potrditi s strani naročnika ter podrobno voditi v gradbenem dnevniku.
Ponudnik mora za vse prefabricirane elemente k ponudbi priložiti podrobno tehnično in slikovno gradivo. Gradivo je potrebno priložiti tudi za vse ostale v razpisu dodatno določene elemente. Gradivo mora biti predstavljeno ločeno za vsako postavko in mora jasno predstavljati ponujeni artikel. Gradivo mora biti označeno s številko pozicije in prostora, skladno z razpisom.
Točno lokacijo stativov dogovori izvajalec z uporabnikom.
V popisih so upoštevane tudi menjave vseh potrebnih vertikal na območju gradbišča z delnimi posegi v pritličje vključno z zamenjavo nekaterih sanitarnih elementov in inštalacij.
ELEMENTI :
Vsi ponujeni elementi morajo ustrezati zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju (ULRS 102/11, 02/13), razen če je z razpisnimi določili določeno drugače.
Elementi ne smejo vsebovati nevarnih snovi, še posebej pa snovi, ki niso kompatibilne z namenom prostorov.
Pri elementih mora biti zagotovljena čim nižja možna stopnja vsebnosti Formaldehida in Bisfenola A, razen kjer je posebej definirana ničelna vsebnost.
Finalne obdelave elementov morajo omogočati končni izbor različnih varIant površin, barv in toniranj površin, izgled pa mora slediti shemam, vse obdelave v visokem kvalitetnem razredu, celota pa mora odgovarjati standardom za predvideni namen uporabe in določilom UZJN.
Za elemente za katere je tekom izvedbe predpisana obnova (npr. radiatorji, vratna krila, ipd.) ali demontaža in ponovna montaža (npr. suhomontažna vrata) se priporoča demontaža in odvoz ter ponovna montaža v zaključni fazi del, kar se zajame v vrednosti del.
Vsi ponujeni in vgrajeni elementi morajo biti CE certificirani in predani na tehnični pregled oz. v uporabo z ustrezno dokumentacijo, skladnost z ustreznimi EU direktivami glede posebnega namena elementov mora zagotoviti dobavitelj oz. izvajalec, ki tudi zagotovi certlificiranje elementov ob izdelavi v tovarni pred in med in po montaži (FAT / IQ / PQ).
V kolikor za s popisom predpisane elemente niso razpoložljivi CE certifikati, jih mora izvajalec oz. dobavitelj ustrezno nadomestiti po predhodnjem obvestilu naročniku in prejemu njegove potrditve.
Skrben odnos do obstoječih elementov, ki se ohranijo, je obveznost izvajalca, v kolikor ni zmožen za to poskrbeti tekom izvedbe del, mora na lastne stroške izvesti zaščito ali začasno demontažo in ponovno montažo vseh elementov, ki se ohranijo.
Vsi elementi morajo biti izvedeni oz dobavljeni tako, da je možen njihov vnosi preko razpoložljivih odprtin in montirani tako, da je zagotovljeno njihovo posliževanje in vzdrževanje ter da s tem ne vplivajo na druge elemente.
Dimenzije elementov so podane v centimetrih, v kolikor ni drugače navedeno, pri novih elemntih so v načrtu predstavljene podrobnejše dimenzije.
Pred izvedbo oz. dobavo je potrebno preveriti izvedeno stanje na objektu in karakteristike projektiranih elementov ter po potrebi prilagoditi dimenzije in ev. inštalacijske priključke, kar pa ne sme biti v nasprotju s predvideno funkcionalnostjo in oblikovanostjo vseh tangiranih elementov in prostorov kot celote.
IZVEDBA DEL :
Pred izvedbo elementov del mora izvajalec pregledati vso dokumentacijo in samostojno izvesti uvedbo v delo s seznanitvijo s celotnim projektom, za izvajanje del pa zagotoviti strokovno usposobljen kader, sposoben samostojne izvedbe in branja dokumentacije brez dodatnega tolmačenja.
Izvajalec mora pri izvedbi posameznih del upoštevati vso izdelano projektno dokumentacijo, poleg načrtov za posamezno stroko še načrte za druge stroke in elaborate (požarna varnost, gradbena fizika oz. učinkovita raba energije, zvočna zaščita oz. gradbena in prostorska akustika, ipd.) ter predpise, standarde in tehnične smernice, kakor tudi pravila stroke in načela dobre prakse.
Izvajalec del oz. izvajalci, če jih je več, morajo imenovati OVD, ki skrbi za komunikacijo med izvajalci, naročnikom, nadzorom in projektanti, vodi gradbeni dnevnik, knjigo izmer, obračune in evidenco zaposlenih, hrani in podizvajalcem posreduje in tolmači dokumentacijo, zbira dokumentacijo o vgrajenih in odpadnih materialih, izvaja vrise sprememb v projektno dokumentacijo, organizira varstvo pri delu na gradbišču in vse zščitne ukrepe, zbiranje in odvoz odpadkov, izdela in vodi terminskim planom, organizira meritve, prijave ipd., skrbi za izvajanje zadolžitev in medsebojno koordinacijo izvajalcev ter izvaja vsa druga dela skladno s pravili stroke in ZGO.
Izvajalec mora vse mere, količine in trenutno stanje preverjati pred izvedbo oz. naročilom na licu mesta, pri čemer so v popisnih postavkah navedene okvirne dimenzije oz. količine vgrajenega materiala v komprimiranem stanju, podrobnejše so razvidne iz načrtov, realne pa na samem objektu tekom izgradnje.
V kolikor se posamezne dimenzije v risbah oz. med načrti oz. na objektu ne ujemajo oz. ne omogočajo kompatibilne izvedbe med posameznimi elementi oz. izvedbe skladne s standardi in predpisi, mora izvajalec o tem pred izvedbo tangiranega elementa obvestitinaročnika skupaj z analizo vzroka in s predlogom rešitve.
Izvajalec mora za naročnikovo opremo, ki jo mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma investicije, pridobiti soglasje naročnika.
Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso obstoječo in dobavljeno opremo in material.
Izvajalec mora o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, naročnika obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, ipd.).
Vsa dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi varstva pri delu, varstva pred požarom, predpisi varstva okolja, gradbenimi predpisi in standardi.
Vsa dela je potrebno izvajati brez škodljivih vplivov na okolico oz. preostale dele objekta in z upoštevanjem strokovnih služb naročnika, še posebej tehničnih služb in službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, pri čemer je potrebno izvesti vse ukrepe za vzdrževanje higiene (npr. prostorska osamitev predela adaptacije, postavitev protiprašne zaščite, uporaba sesalcev s filtriranim zrakom, redno mokro čiščenje, uporaba čistih zaščitenih sredstev in obutve, odstranjevanje gradbenih odpadkov v zaprtih kontejnerjih po poteh v omejenem času, ipd.).
Vsa dela je potrebno izvesti s kadri, ki bodo strokovno usposobljeni za ravnanje z elementi, ki so predmet projekta, še posebej za segment tehnologije.
Ob transportih je potrebno v ceni upoštevati zaščitne elemente in posebno previdnost ob ravnanju z obstoječimi in novimi elementi ter vse potrebne zaščite elementov in selitvene pripomočke.
Izvajalec mora na objektu upoštevati vse sisteme aktivne požarne zaščite, če so vgrajeni, se posega vanje ali so projektno predvideni, skladno s predpisi, npr. sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje; naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih; naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku; vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški; naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem; vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika; avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote; sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita; varnostna razsvetljava v celotnem objektu; naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal; krmiljenje avtomatske opreme, sistemov in elementov za požarno zaščito (požarna vrata, vrata na izhodih, deblokade vrat, požarne lopute in druge podobne naprave) ali drugih elementov v povezavi s sistemom ter daljinski prenos signala do sprejemnika, naprave za oskrbo z električno energijo, ki služijo za pogon naprav in opreme za požarno zaščito, črpalne postaje, namenjene za gašenje ali hlajenje z vodo in druge naprave
ENOTNA CENA :
Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dela, elemente in postopke, ki so potrebni glede na predmet gradnje, razen če so v popisu del eksplicitno definirana posebej oz. niso predmetna za obravnavana dela :
vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela (zaščita in označitev gradbišča, gradbiščna tabla, signalizacija, zaščita gradbiščnih vodov, ureditev pomožnih prostorov, ipd., vključno z vzpostavitvijo v provotno stanje),
vse potrebno delo, vključno z režijskim delom, delom OVD, osebnimi in drugimi stroški izvajalcev na objektu,
vse ukrepe varstva pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, ipd., skladno s predpisi, vključno z vodenjem vse predpisne dokumentacije,
vse ukrepe za zaščito in delovanje ostalih prostorov v objektu, upoštevajoč specifiko namena prostorov, vključno z zahtevano čistostjo in nemotenim obratovanjem,
vse zaščite vgrajenega in skladiščenega materiala do prevzema,
skladiščenje in varovanje opreme in elementov predvidenih za vgradnjo, do primopredaje,
vso potrebno higiensko tehnično preventivno zaščito delavcev,
vse stroške splošne, lokalne in specialne zaščite, vključno za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
zagotovitev vseh pomožnih gradbiščnih prostorov za čas izvajanja vseh del (sanitarije, garderoba, pisarna, ipd.), razen kjer je te prostore v soglasju z uporabnikom možno organizirati v sklopu prostorov, ki so predmet posegov,
vse stroške energentov in medijev v času izvajanja projekta, razen neposredno dostopnih v prostorih, ob pogoju soglasja naročnika,
zavarovanje gradbišča in vseh elementov, opreme, ipd. za čas izvajanja vseh del,
izvedbo vseh del skladno s tekoče veljavnimi standardi, predpisi, tehničnimi smernicami, pravili stroke, ipd.,
izvedbo vseh del za doseganje predpisnih, funkcionalnih, sanitarno tehničnih in estetskih meril glede na namen objekta oz. prostorov,
izdelavo oz. dobavo gotovih in končno finalno obdelanih izdelkov oz. elementov z vsemi potrebni deli in vso potrebno spremljajočo dokumentacijo za izvedbo oz. vgradnjo in obratovanje,
vse potrebne transporte (notranje in zunanje), nalaganje, razkladanje in transportne pripomočke (dvigala, škripci, rampe, ipd.) glede na naravo in obseg del,
vsa potrebna pomožna sredstva glede na naravo in obseg del (orodja, stroji, silosi, žerjavi, ipd.),
vsa potrebna sredstva za vgrajevanje in odstranjevanje elementov (lestve, odri, transportni kanali, kontejnerji, deponije, ipd.),
sprotno in končno čiščenje prostorov, kar velja tudi za prostore, kjer je s popisom opredeljeno specialno čiščenje,
ločeno zbiranje, brezprašno nakladanje in odvoz odpadnega materiala na najbližjo registrirano deponijo, vključno s plačilom vseh prispevkov in vodenje evidenc,
vso zaščito površin ožjega območja posegov in transportnih poti do roba gradbišča, s sprotnim in dnevnim čiščenjem ter vzdrževanjem reda na gradbišču,
vso zaščito širšega območja gradbišča in dovozov na gradbišče, z rednim čiščenjem in vzdrževanjem reda v okolici gradbišča,
popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku in drugim udeležencem,
popravilo nekvalitetno izvedenih del oz. zamenjavo elementov brez posledic za druge elemente in rok izvedbe del,
splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški
vse meritve in merjenja na objektu,
vse meritve in analize, ki so povezane s predmetom gradnje in povezane s funkcionalno uporabo prostorov,
vsa sekundarmo potrebna dela, preglede, meritve, analize, preizkuse oz. preizkusno obratovanje ipd., potrebna za funkcionalno delovanje,
spremljanje del s strani pooblaščenega geodeta, vključno z nastavitvami, zakoličenjem ter izdelavo geodetske dokumentacije za vpis v uradne evidence, v kolikor to zahteva narava projekta,
spremljanje temeljenja s strani pooblaščenega geomehanika, vključno z analizo in kontrolo zbitosti podloge, v kolikor to zahteva narava projekta,
spremljanje gradbenih sanacij oz. vseh posegov v obstoječo konstrukcijo s strani pooblaščenega statika, v kolikor to zahteva narava projekta,
ukrepi za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, vključno z varnostnim načrtom in spremljanjem gradnje z vsemi predpisnimi deli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču,
pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, ipd. za vse vgrajene elemente, vključno z vodenjem evidenc in izdelavo tabel,
odvzem in pregled vzorcev ter izvedbo vseh meritev, pregledov in validacij glede na specifiko predmeta izvedbe (npr. za betone, jeklene konstrukcije, inštalacije, čiste prostore, ipd., še posebej meritev in dokazil, ki so speecificirana v posebnih poglavjih), vključno z vso potrebno dokumentacijo za njihovo izvedbo,
v času gradnje posodobitev tehničnih rešitev, konfiguracij (npr. ev. računalniških komponent) v sklopu predvidenih elementov skladno z aktualno ponudbo na trgu, v smislu zadnjega stanja tehnike,
vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije,
stroške za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…),
preverjanje ustreznosti izvedene podlage (nosilnost, vlažnost, ravnost, sprimnost, ipd.) in v primeru ugotovljene neustreznosti zagotavljanje vseh postopkov, ukrepov in pomožnih del za kvalitetno, varno in trajno izvedbo posameznih vseh del,
vse minimalno potrebne rezervne oz. nadomestne dele za zagon in preizkušanje do predaje elementov v uporabo (npr. filtri, varovalke, ipd.),
ves potreben glavni, pomožni in vezni material ter komponente, ki skupaj s predpisanimi elementi tvori celoto za tehnično pravilno, funkcionalno in estetsko izvedbo del oz. predpisanih elementov (npr. pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, komponente, materiale, aditive, premaze, emulzije, izravnalne mase, zaključke, sestavne dele, fazonske kose, tesnila, tesnilne mase, prefabricirana ogrodja, profile, okovje, distančnike, ojačilne profile, dilatacije, slepe podboje, podkonstrukcije, ipd.),
celotno tehnično potrebno delo in tehnološke postopke (npr. vibriranje, zagladitev, nega in prekrivanje betonov, premazi in stabiliziranje opažev, kitanje, brušenje pleskanih elementov, ipd.),
izdelavo in izreze odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov z ev. potrebnimi ojačitvami,
vse medsebojne prilagoditve vseh izvajalcev, za doseganje funkcionalnosti, estetske in tehnične ustreznosti končnega izdelka,
izdelavo tehnoloških risb za proizvodnjo oz. montažo, z vsemi potrebnimi detajli,
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih elementov, katere je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del oz. grafično prezentirani, pa so ta dopolnilna dela nujna za estetsko in tehnično pravilno izvedbo in za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta,
izdelavo in prezentacijo vzorcev v izbor naročniku, v realnem merilu glede na velikost končnega izdelka, s pridobitvijo potrditev,
vodenje in koordinacijo del in izvajalcev na gradbišču, z vso administracijo in vodenjem vseh evidenc,
usklajevanje z dokumentacijo in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, naročnikom, investitorjem, uporabnikom, ipd.,
terminsko, tehnološko in prostorsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
izdelavo vseh izračunov, še posebej izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
sprotno vnašanje vseh sprememb v kopije in elektronske PZI načrte vključno s popisi izvedenih del ter dejansko vgrajenega materiala in opreme,
izvedbeno dokumentacijo v primeru sprememb s strani ponudnika in izvajalca,
dokumentacijo izvedenih del, IQ-OQ-PQ dokumentacijo in vso dokumentacijo za tehnični pregled, uporabo, obratovanje in vzdrževanje,
vsa dela in elemente, ki so še posebej definirani v sklopu uvodnih in posameznih popisnih postavk.
DOKUMENTACIJA :
Izvajalec oz. ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, tehnične rešitve, tehnologijo, ipd., ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške.
Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oz. območja gradbeno obrtniških, inštalacijskih del, tehnologije, opreme, ipd. na katere imajo spremembe direktni ali posredni vpliv (vse za funkcionalno delovanje in za validacijo prostora).
Izvajalec mora za vse elemente, za katere je potrebna izdelava podrobnejše dokumentacije (delavniške in tehnološke načrte, protokole preizkušanj, detajlne rešitve, sheme polaganja, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, ipd.), izdelati in naročniku pred izvedbo oz. naročilom posredovati celotno dokumentacijo v pregled, za vse prefabricirane elemente je oddaja tehničnega gradiva obvezna že ob oddaji ponudbe, detajlno pa pred izvedbo elementov.
Izvajalec ne sme samovoljno spreminjati projektih rešitev, za vse spremembe mora pridobiti predhodno odobritev naročnika.
Naročnik sme odobriti samo spremembe, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev in pogojev izdaje ev. gradbenega dovoljenja, tako da na zgrajenem objektu zagotovi vse ukrepe, ki zagotavljajo izpolnjevanje vseh točk izjave Priloga št. 4 po Pravilniku o projektni dokumentaciji (ULRS 55/08), kakor tudi na funkcionalno in oblikovno smiselno celoto.
V kolikor materiali, elementi, karakteristike, ipd. odstopajo od projektno predvidenih, jih izvajalec lahko vgradi samo po predhodni pisni odobritvi naročnika, pri čemer mora za potrditev predstaviti vse posledično potrebne spremembe oz. prilagoditve, ki jih mora izvesti v nespremenjeni vrednosti del.
Izvajalec mora izdelati celotno PID dokumentacijo na svoje stroške v primeru kakršnihkoli sprememb, če jih izvede v nasprotju s projektno dokumentacijo (6 papirnatih izvodov in 3 izvode na CD (v .doc, .xls, .dwg formatu), za kar mora imenovati pooblaščenega projektanta PID dokumentacije.
Izvajalec mora na podlagi odobritev sprotno pisno obveščati projektanta PID dokumentacije o vseh predvidenih spremembah z namenom dobre izdelave PID dokumentacije, hkrati pa vse spremembe vrisovati v gradbiščni izvod PZI dokumentacije, ki se projektantu PID dokumentacije preda ob zaključku del.
V kolikor so spremembe nastale na podlagi opreme, tehničnih rešitev, tehnologije, ipd., ki jo nudi izvajalec oz. ponudnik, če je drugačna od projektno predvidene, oz. če dela izvede v neskladju s projektno dokumentacijo, mora izdelati oz. popraviti PZI dokumentacijo za vse elemente, ki jih spremembe posledično tangirajo.
Izvajalec mora v primeru gradbenega dovoljenja voditi gradbeni dnevnik, v vsakem primeru pa vse predpisne evidence.
Izvajalec mora ob zaključku del v primeru gradbenega dovoljenja organizirati tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje, v primeru akreditacije pa dovoljenje akreditatorja.
Izvajalec mora ob zaključku del predati končno situacijo, v primeru izvajanja del izven ključa pa še gradbeno knjigo podpisano s strani nadzora.
Vsi pregledi sprememb s strani projektantov in spremembe dokumentacije so strošek predlagatelja spremembe.
MERITVE IN ANALIZE :
Izvajalec mora pred predajo objekta izvesti vse meritve in analize, ki so povezane s predmetom gradnje in povezane s funkcionalno uporabo prostorov, npr. meritve iz pogodbenega popisa, meritve iz protokola poizkusnega obratovanja, meritve in analize za akreditacijo, vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, ipd., meritve in analize za funkcionalno delovanje prostorov, karakteristikami vgrajene opreme, ipd. npr :
meritve iz pogodbenega popisa,
meritve iz protokola poizkusnega obratovanja,
meritve in analize za akreditacijo (npr. sevalne izolacije, ipd.),
meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, ipd.,
meritve za dobro izvedbo del (tlačni preizkusi, preizkusi materialov, ipd.),
meritve in analize za funkcionalno delovanje prostorov (npr. blower door za tesnost prostorov, brisi, število delcev za čistost prostorov, ipd.),
meritve za vodo (klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, analiza legionele, analiza psevdomonasa, ipd.) - izvajalec mora odvzeti vzorce vode za mikrobiološko analizo in predložiti dokazilo o zdravstveni neoporečnosti pitne vode; pri vzorčenju vode so zahtevani parametri povzeti po Pravilniku o pitni vodi (E. coli, koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 36°C) , vzorci morajo biti odvzeti tudi za Pseudomonas aeruginosa in legionele; mesta in števila odvzetih vzorcev mora izvajalec uskladiti s TVS službo naročnika; izvajalec mora odvzem vzorec uskladiti v skladu s sanitarno stroko, navodili IVZ in Programom preprečevanja legionele; zvajalec mora predložiti ATEST s katerim je zagotovil, da je vodovodno omrežje sposobno zagotoviti skladnost pitne vode,
meritve za mikroklimo (spor glive, dezinfekcija prezračevalnih kanalov, hrup, temperature, vlažnost, hitrost zraka, dezinfekcija prezračevalnih kanalov v kolikor pride do onesnaženja kanalov med samo gradnjo, meritve tlačnih razmer, pretokov zraka, ipd.),
meritve za elektro inštalacije (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, meritve ozemljitvene upornosti, meritve strelovodnih sistemov, meritve napetosti koraka in napetosti dotika, meritve padca napetosti in ocena blodečih tokov, meritve prevodnosti tal in sten, tudi v Ex prostorih, zagotavljanje varnosti pred statično elektriko, preverjanje prenapetostnih odvodnikov, meritve izolacije inštalacij, strojev, opreme postrojev in naprav, meritve uhajavih tokov inštalacij, strojev, opreme postrojev in naprav, meritve impedanc in kratkostičnih tokov bremen, zagotavljanje delovanja avtomatskega odklopa ob okvari, meritve kakovosti napetosti in moči, preizkus varnosti strojev, opreme postrojev in naprav, meritve osvetljenosti, svetilnosti in kontrastov, meritve hrupa naprav, ocena elektromarnetnega sevanja, meritve DEA in TP, obremenilni oziroma bremenski testi, meritve parametov računalniške mreže, telefonije, ipd.)
meritve CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, ipd.),
energetske meritve (tlačni testi, pretoki, merilne naprave, ipd.)
vse druge meritve in analize, tudi če niso popisno definirane, pa so potrebne za validacijo in funkcionalno delovanje prostorov kot celote glede na predvideni namen.
DOKAZILA :
Izvajalec mora sprotno arhivirati vso dokazno dokumentacijo za zanesljivost objekta in jo za tehnični pregled oz- ob primopredaji predati nadzoru oz. naročniku oz. uporabniku, npr. :
podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani OVD in OVP,
potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je treba pridobiti za vsako vrsto vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite (za novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne zaščite; za spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite; za razširjene sisteme aktivne požarne zaščite in to za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno; za vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju),
v kolikor se pridobiva uporabno dovoljenje vse izkaze povezane s predmetom gradnje in dokumentacijo (npr. ex certifikat, izkaz požarne varnosti, ipd.),
izkaze posameznih meritev, ki so v povezavi s predmetom izvajanja del oz. posegov,
dokazilo o zanesljivosti objekta oziroma projekta (vsi atesti, certifikati, meritve, dokazila, preizkusi, itd…) – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija), vključno z urejenimi in izpolnjenimi tabelami, mapo z garancijskimi listi – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija), navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (excel, word, pdf, autocad – dwg (odprta verzija).
Vsi ponujeni in vgrajeni elementi morajo biti CE certificirani in predani na tehnični pregled oz. v uporabo z ustrezno dokumentacijo.
V kolikor za s popisom predpisane elemente niso razpoložljivi CE certifikati, jih mora izvajalec oz. dobavitelj ustrezno nadomestiti po predhodnjem obvestilu projektantu in prejemu njegove potrditve.
Vsi ponujeni elementi morajo imeti dokazila, da ustrezajo zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju (ULRS 102/11, 02/13), razen če je z razpisnimi določili določeno drugače.
Tehnična dokumentacija mora biti predana za vse tehnične elemente in mora vsebovati osnovne podatke: identifikacijske oznake vseh elementov; podatke o proizvajalcu in serviserju; za prefabricirane elemente še tovarniško številko in leto izdelave; certifikate o vgrajenih materialih; seznam rezervih delov; garancijske liste; navodila za montažo oz. priklope; podatke o prevzemu in priklopu; navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, načrt vzdrževanja s podatki o izvajanju rednega vzdrževanja; načrt in veljavnost kalibracij, kadar so te potrebne; podatke o poškodbah, okvarah in popravilih, ipd. Navodila morajo biti dostopna in razumljiva laboratorijskemu osebju - uporabniku. V kolikor v ostalih delih razpisa ni določeno drugače, mora biti garancijski rok vsaj 36 mesecev.
Izvajalec mora ob zaključku del organizirati tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje v primeru gradbenega dovoljenja in dovoljenje akreditatorja v primeru akreditacije.
Izvajalec mora za vse vgrajene tehnične elemente zagotoviti servis oziroma pooblaščene serviserje z licenco, izdano s strani proizvajalca opreme ali naprave. V kolikor v ostalih delih razpisa ni določeno drugače, mora biti pooblaščeni servis zagotovljen v razdalji do 300km, servisiranje pa se mora izvajati na lokaciji objekta.
POSEBNOSTI :
Vsa dela se izvajajo v obstoječem objektu.
Dostop za potrebe gradbišča je za vsa dela preko kletnih hodnikov, delno če je to dogovorjeno preko dvigal.
Do centralne dostave objekta je omogočen dovoz in začasno parkiranje omejenega števila vozil po predhodnem dogovoru z upravljalcem.
Ureditev gradbiščnih deponij ni možna v neposredni bližini gradbišča temveč samo na lokaciji centralne dostave objekta, brez oviranja intervencijske površine in drugih funkcij, po predhodnem dogovoru z upravljalcem.
Možna je uporaba obstoječih sanitarij in gradbiščne pisarne v sklopu tangiranih prostorov pod pogoji vzdrževanja higiene oz. po predhodnem dogovoru z upravljalcem in SPOBO. Če to ni dovoljeno je potrebno urediti gradbiščno stranišče.
Za potrebe izvajanja del je možna uporaba razpoložljivih virov električne energije in vode.
Na vseh mejnih elementih je potrebna izvedba omejitev prehodov in protiprašne zaščite, tangirane prostore je pred izvedbo del potrebno protiprašno zaščititi na meji minimalnega možnega izvajanja del (projektno definirano).
Izvajanje del in zbiranje ter odstranjevanje odpadkov je potrebno izvajati skladno z vsemi predpisi in navodili strokovnih služb naročnika, še posebej je glede na starost objekta potrebna pozornost pri ev. materialih iz azbesta, ipd..
Celotno nalaganje in vsi interni transporti morajo potekati brezprašno, v zaprtih kontejnerjih oz. s folijskim obvitjem transportiranih prašnih elementov oz. po navodilih SPOBO, cevni transporti in močenje površin na gradbišču niso dopustni.
Za vse gradbeno obrtniško predvidene posege morajo biti s strani izbranega dobavitelja tehnične opreme predhodno posredovani vsi dimenzijski in tehnični podatki ter določene karakteristike vseh priključnih elementov.
Celotna izvedba je predvidena na osnovi razpoložljivih podatkov vsaj treh potencialnih dobaviteljev tehnološke opreme, in sicer kot kombinacija nejneugodnejših primerov, vsa odstopanja in prilagoditve, ki so potrebne ob izvedbi del, se izvedejo na račun končnega dobavitelja naprave, in morajo biti pravočasno usklajena, brez funkcionalno tehničnih vplivov na prostore, ki so predmet tega projekta.
Upoštevati strokovne zahteve za opremo

## gr.dela
A. | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | cena na enoto | skupaj
1. | Izpraznitev prostorov - demontaža opreme (pulti, omare, viseče
omarice). Skladiščenje v skladišče, ki ga določi nadzorni organ
oz. odvoz na deponijo. Določi se fiksni pavšal. Ocena.
- pr. 1 - Hodnik čakanje: odstranijo se vratna krila pri elektroomarah
- pr. 2 - Sprejem, administracija: demontira se delno sprejemni pult ,
pisalne mize, omare, omarice, regali
- pr. 3 - Ambulanta - Kolonoskopija I: demontira se pult iz nerjaveče
pločevine s koriti, pisarniški pult, viseče omarice,visoke omare,
podstavne omarice, viseče omarice
- pr. 6 - Ambulanta za Kolonoskopijo II: demontira se pult iz nerjaveče
pločevine s koriti, pisarniški pult, viseče omarice, podstavne omarice,
visoke omare
- pr. 4, 7 - Sanitarije za paciente: odstrani se sanitarna keramika
- pr. 8, 9 - Sanitarije za osebje: odstrani se sanitarna keramika
- pr. 12 - Čakanje ležečih pacientov: demontira se sestrski pult z
omaricami, visoke omare, viseče omarice, umivalnik
- pr. 13 - Ambulanta - gastroskopija: demontira se pult iz
nerjaveče pločevine s koriti, pisarniški pult, visoke omare,
vgrajena omara, podstavne omarice, viseče omarice
- pr. 14 - Ambulanta - rektoskopija: demontira se pult iz
nerjaveče pločevine s koriti, endoskopske omare, viseče
omarice, podstavne omarice
- pr. 15 - Pranje instrumentov: demontira se termodezinfektorje
(3x), pult iz nerjaveče pločevine s koritom, pisarniški pult,
podstavne omarice, viseče omarice
- pr. 16 - Ambulanta - gastroskopija: demontira se pult iz nerjaveče
pločevine s koriti, pisarniški pult, podstavne omarice, viseče
omarice, omara, vgrajena omara
- pr. 17 - Odvzem krvi: demontira se pisalna miza, visoke
omare
- pr. 18 - Čistilni servis: demontira se pult iz nerjaveče pločevine
s koriti, pisalna miza, visoke omare
- pr. 19, 20 - Sanitarije za paciente: odstrani se sanitarna keramika
| ur | 150 |  |  |  |  | 0
2. | Odklop in demontaža električnih inštalacij, demontaža luči,
stikal ter odnos vsega uporabnega in neuporabnega
materiala v skladišče ali na deponijo. Ocena.
| ur | 60 |  |  |  |  | 0
3. | Zaprtje vode, demontaža armature skupaj s sanitarno keramiko
z vsemi ventili in odtoki. Odnos uporabnega in neuporabnega materiala
na deponijo oz. v skladišče.
3.1. | 7x umivalnik, 7x dvojno korit, 6x WC školjka, 1x bide
| ur | 40 |  |  |  |  | 0
3.2. | 10x umivalnik, 2x dvojno korit, 5x WC školjka, 3x tuš
| ur | 20 |  |  |  |  | 0
4. | Demontaža termodezinfektorja skupaj z armaturo, z
vsemi ventili in odtoki. Odnos v skladišče (se ponovno
montirajo). Ocena.
| kosov | 3 |  |  |  |  | 0
5. | Demontaža tehničnega stropa "Dampa 10" skupaj z lučmi
in prezračevalnimi ventili, rešetkami. Odnos materiala na
deponijo. Obračun po m2.
| pr. 1 - Hodnik - čakanje |  |  | 62.5 | m2
| pr. 2 - Sprejem, administracija |  |  | 17.3 | m2
| pr. 5 - Hodnik |  |  | 8.4 | m2
| pr. 6 - Amb. za Kolonoskopijo |  |  | 15 | m2
| pr. 7 - WC pacienti |  |  | 2 | m2
| pr. 8 - WC osebje |  |  | 1.7 | m2
| pr. 9 - WC osebje |  |  | 1.7 | m2
| pr. 11 - Hodnik |  |  | 3.3 | m2
| pr. 12 - čakanje - ležeči pacienti |  |  | 43 | m2
| pr. 13 - Ambulanta |  |  | 20.6 | m2
| pr. 14 - Ambulanta |  |  | 18.1 | m2
| pr. 16 - Ambulanta |  |  | 20.6 | m2
| pr. 17 - Odvzem krvi |  |  | 8.75 | m2
| pr. 18 - Čistilni servis |  |  | 13.9 | m2
| pr. 19 - WC pacienti |  |  | 4 | m2
| pr. 20 - WC pacienti |  |  | 4 | m2
|  |  |  | 244.85 | m2
| m2 | 245 |  |  |  |  | 0
6.1. | Demontaža in ponovna montaža kovinskega tehničnega
stropa 60/60 sistem Clip-in v pr. 15 - ambulanta - za čas adaptacije
(nov razvod inštalacij). Odnos material v skladišče.Obračun po m2.
| m2 | 18 |  |  |  |  | 0
6.2. | Demontaža tehničnega stropa tip Armstrong na vidni
konstrukciji skupaj z lučmi in prezračevalnimi ventili,
rešetkami. Odnos materiala na deponijo. Obračun po m2.
| pr. 3 -Amb. za Kolonoskopijo I. |  |  | 13.1 | m2
| pr. 4 - WC pacienti |  |  | 2.35 | m2
|  |  |  | 15.45 | m2
| m2 | 16 |  |  |  |  | 0
7. | Demontaža radiatorjev z odnosom v skladišče, ki ga
določi nadzorni organ ali na deponijo. Obračun po
kosu.
| kosov | 8 |  |  |  |  | 0
8. | Razne rušitve
8.1. | Rušenje - odstranitev vratnih kril z izsekovanjem podbojev,
s prenosom na deponijo. Obračun po kosu. Velikost do 2m2.
- kovinski podboj
| kosov | 16 |  |  |  |  | 0
8.2. | Rušenje - odstranitev obstoječega tlaka - linolej oz.
elektroprevoden tlak, vključno s kotno zaokrožnico, kar
je zajeto v kvadraturi in ceni na m2. Odnos ruševin na
gradbeno deponijo. Obračun po m2.
| pr. 1 - Hodnik - čakanje (delno) |  |  |  | 62.5 | m2
| pr. 2 - Sprejem, administracija |  |  |  | 17.3 | m2
| pr. 3 - Ambulanta za Kolonoskopijo I. |  |  |  | 13.1 | m2
| pr. 5 - Hodnik |  |  |  | 8.4 | m2
| pr. 6 - Ambulanta za Kolonoskopijo II. |  |  |  | 15 | m2
| pr. 11 - Hodnik |  |  |  | 3.3 | m2
| pr. 12 - Čakanje - ležeči pacienti |  |  |  | 43 | m2
| pr. 13 - Ambulanta |  |  |  | 20.6 | m2
| pr. 14 - Ambulanta |  |  |  | 18.1 | m2
| pr. 15 - Pranje inštrumentov |  |  |  | 18.1 | m2
| pr. 16 - Ambulanta |  |  |  | 20.6 | m2
| pr. 17 - Odvzem krvi |  |  |  | 8.75 | m2
| pr. 18 - Čistilni servis |  |  |  | 13.9 | m2
262,65 m2 x 1,15
| m2 | 310 |  |  |  |  | 0
8.3. | Rušenje - odstranitev obstoječega tlaka v pritličju klinike
pri prenovi vodovodnih inštalacij - delno, pri umivalnikih
in koritih. Odnos ruševin na gradbeno deponijo. Obračun po m2.
| m2 | 20 |  |  |  |  | 0
8.4. | Rušenje - odstranitev kopilit stekla (lamele š = 30 cm,
v = 2,60 cm), z odnosom na deponijo. Obračun po m2.
| m2 | 3.5 |  |  |  |  | 0
8.5. | Rušenje - odstranitev ometa in oblog iz mavčno-kartonskih
plošč - na zunanjih stenah prostorov in stenah na hodniku.
Odstranitev se izvede do cca 300cm na vseh nosilnih stenah
vključno s čiščenjem fug, odnos
materiala na deponijo. Obračun po m2.
| m2 | 320 |  |  |  |  | 0
8.6. | Rušenje - AB estriha do podložnega betona skupaj z
inštalacijami (vodovod, kanalizacija), hidroizolacijo in
toplotno izolacijo v predvideni sestavi:
| - AB estrih |  | 8 cm
| - TI |  | 3 cm
| - hidroizolacijo |  | 1 cm
| skupaj cca |  | 9 cm
Odnos ruševin na gradbeno deponijo. Obračun po m2 v
kompletu. Prostori:
| pr. 1 - Hodnik (delno) |  |  | 30.5 | m2
| pr. 2 - Sprejem, administracija |  |  | 17.3 | m2
| pr. 3 - Ambulanta |  |  | 13.1 | m2
| pr. 4, 7 - WC pacienti |  |  | 4.35 | m2
| pr. 5, 11 - Hodniki |  |  | 11.7 | m2
| pr. 8, 9 - WC osebje |  |  | 3.4 | m2
| pr. 12 - Recovery |  |  | 43 | m2
| pr. 13 - Ambulanta |  |  | 20.6 | m2
| pr. 14 - Ambulanta |  |  | 18.1 | m2
| pr. 15 - Pranje inštrumentov |  |  | 18.1 | m2
| pr. 17 - Odvzem krvi |  |  | 8.75 | m2
| pr. 18 - Čistilni servis |  |  | 13.9 | m2
| pr. 19, 20 - WC pacienti |  |  | 8 | m2
210.8
| m2 | 211 |  |  |  |  | 0
8.7. | Izsekovanje podložnega betona na trasi talne kanalizacije
predvidene širine 60 cm in dolžine 35 m ter globine 20 cm.
Obračun po m3.
| m3 | 4.5 |  |  |  |  | 0
8.8. | Ročni izkop nasutja pri trasi talne kanalizacije z odvozom
na deponijo. Obračun po m3.
| m3 | 10 |  |  |  |  | 0
8.9. | Izsekovanje utorov v betonskem tlaku za vodovod in
kanalizacijo. Velikost do 20 x 8 cm. Obračun po tm.
| tm | 20 |  |  |  |  | 0
8.10. | Odstranitev obstoječih kovinskih pokrovov revizijskih jaškov
dim cca 60 x 60 cm. Obračun po kosih.
| kosov | 6 |  |  |  |  | 0
8.11. | Rušenje opečnih - obojestransko ometanih sten ali
obloženih s keramičnimi ploščami debeline do 18 cm,
z odnosom na gradbeno deponijo. Obračun po m2.
| m2 | 150 |  |  |  |  | 0
8.12. | Rušenje - odstranitev stenskih keramičnih ploščic z
odnosom na gradbeno deponijo. Obračun po m2.
| m2 | 85 |  |  |  |  | 0
8.13. | Rušenje - odstranitev stenskih keramičnih ploščic
v pritličju klinike z odnosom na gradbeno deponijo.
Obračun po m2.
| m2 | 40 |  |  |  |  | 0
9. | Razna dolbljenja in preboji v opečnih stenah, pozidave in
vzidave. Obračun po enoti mere, na podlagi predhodnega
določila projektanta in nadzora.
9.1. | Dolbljenje za elektroinstalacije v stenah, velikost utora do
10 x 10 cm, zametavanje po položitvi kablov, odnos ruševin.
Obračun po tm.
| tm | 100 |  |  |  |  | 0
9.2. | Dolbljenje za elektroinstalacije v armirano - betonskem estrihu.
Velikost utora 15 x 6 cm. Zabetoniranje po položitvi kablov, odnos
ruševin. Obračun po tm.
| tm | 10 |  |  |  |  | 0
9.3. | Dolbljenje za vodovod in kanalizacijo v opečnih stenah z
zametavanjem po montaži. Odnos ruševin. Obračun po tm.
9.3.1. | - velikost utora 15 x 10 cm
| tm | 25 |  |  |  |  | 0
9.3.2. | - velikost utora 30 x 20 cm (za prenovo inštalacij
v pritličju)
| tm | 60 |  |  |  |  | 0
9.4. | Dolbljenje tlaka - podložni beton - širina cca 20 cm za
razvod kanalizacije, z zabetoniranjem po položitvi.
Obračun po tm.
| tm | 15 |  |  |  |  | 0
9.5. | Dolbljenje za plinsko instalacijo - medicinski plini.
Velikost utora do 15 x 6 cm, z zametavanjem po
položitvi cevi. Obračun po tm.
| tm | 25 |  |  |  |  | 0
9.6. | Preboji v zidani steni d = 17 cm za montažo plinskih, električnih
in vodovodnih instalacij. Obračun na osnovi dejansko izvršenih
del. Preboji so velikosti do 15 x 15 cm, z zametavanjem po montaži.
Obračun po kosih.
| kosov | 16 |  |  |  |  | 0
9.7. | Preboji v stropni konstrukciji d = 50 cm (v predvideni sestavi:
leseni stropniki ali opečni obok, opaž, AB estrih, finalni tlak).
Preboji so velikosti 30 x 30 cm z zametavanjem po po montaži.
Obračun po kosih.
| kos | 12 |  |  |  |  | 0
9.8. | Preboj v zidani steni za razvod prezračevalnega kanala z
zametavanjem po montaži. Obračun po kosih.
9.8.1. | - zidana stena deb. 55 cm
dim cca 60 x 35 cm
| kosov | 4 |  |  |  |  | 0
9.8.2. | - zidana stena deb. 75 cm
dim cca 30 x 30 cm
| kosov | 6 |  |  |  |  | 0
9.8.3. | - zidana stena deb. 18 cm
dim cca 30 x 30 cm
| kosov | 6 |  |  |  |  | 0
9.9. | Izsekovanje utora v zidani steni - izdelava ležišč kovinskega
nosilca NPU 12 - dim cca 20 x 20 cm, globina 20 cm.
Obračun po kosu.
| kosov | 12 |  |  |  |  | 0
9.10. | Demontaža difuzorjev, rešetk. Odnos na deponijo.
Obračun po kosu.
| kosov | 26 |  |  |  |  | 0
10. | Nakladanje in odvoz odpadkov in ruševin na deponijo
v razdalji do 15 km. Obračun po m3.
10.1. | Pri adaptaciji ambulant v kleti.
| m3 | 50 |  |  |  |  | 0
10.2. | Pri zamenjavi inštalacij v pritličju
| m3 | 10 |  |  |  |  | 0
11. | Za nepredvidena dela se določi pavšalni znesek 5%
vrednosti rušitvenih del.
| Ocena 5% | [5 empty] | 0
RUŠITVENA DELA SKUPAJ | [6 empty] | 0
II. | ZIDARSKA DELA
1. | Nabava, transport, raznos, spuščanje v jarek, montaža,
preizkus in čiščenje plastičnih cevi fi 200 mm. Cevi se
polagajo s finim peskom.
| tm | 30 |  |  |  |  | 0
2. | Zasip izkopov za kanalizacijske cevi z lahko zemljino iz
izkopa z utrjevanjem, planiranjem dna kanalizacijskega
jaška s točnostjo + / - 3 cm, ročno.
| m3 | 6 |  |  |  |  | 0
3. | Izdelava priključka kanala fi 200 mm na obstoječi revizijski
jašek (montaža na obstoječi višini priključka z vodonepropustnim
obbetoniranjem).
| kosov | 12 |  |  |  |  | 0
4. | Naprava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije
prereza 0,08 - 0,12 m3/ m2/ m1 plastični beton granulacije 0-16 mm
C16 / 20, D max 16 - podložni beton.
| m3 | 5 |  |  |  |  | 0
5. | Izdelava horizontalne hidroizolacije pod tlakom v sestavi:
- hladni premaz (npr. Timbitol)
- bitumenski varilni trak z nosilcem iz steklene tkanine
v dveh slojih (npr. Timbitekt ST/4-SA-200 polno varjen).
Obračun po m2.
| m2 | 211 |  |  |  |  | 0
6. | Naprava plavajočega estriha. Izdelan je iz pranega
agregata 0-8 mm, v razmerju cement: agregat 1:4 ,
C 16/20; XC-1 deb. 8 cm. Zgorja površina je zaglajena in ravna.
V estrih je vložena mikro armatura: jeklena vlakna cca 15kg/m³.
Ločilni sloj je PE ekspandirana folija deb. = 0,5 cm,
ΔLnw = 18 dB (kot npr. GEFICELL TDZ-6-1 mm ali
enkovredno polaganje s preklopom). Toplotna izolacija:
expandirani polistiren (kot npr. Fragmat EPS 200 ali
enakovredno), deb. = 3 cm, [λ = 0,036 W/(mK), ρ = min. 20 kg/m³]
Estrih je ločen od zidov z rego širine 1 cm, zapolnjen
s striroporom. V ceni je zajeti ves material in delo.
Obračun po m2, vse kompletno.
| m2 | 211 |  |  |  |  | 0
7. | Popravilo betonskega estriha po odstranitvi talnih instalacij,
podbojev sten. Površina mora biti ravna in gladka - podlaga
za finalni tlak. Obračun po m2.
| m2 | 10 |  |  |  |  | 0
8. | Čiščenje in izravnava tal po odstranitvi obstoječih tlakov.
Izravnava mora biti izvedena strokovno pravilno in
kvalitetno, ker bo tako pripravljena podlaga služila
novemu finalnemu tlaku. V ceni je zajeto čiščenje tal,
"krpanje" tlakov na mestih, kjer je odstranjen del stene
in na mestih, kjer so možne razpoke, ter izravnava celotne
podlage s cementno mešanico 1 : 2, tako, da bo to ustrezalo
pogojem za polaganje finalnih tlakov I.a kvalitete. Obračun
po m2 - (80% površine).
| m2 | 90 |  |  |  |  | 0
9. | Dobava in vgradnja betona MB30, v armirano horizontalne
vezi v novih stenah siporeksa. Izdelava z vsemi pomožnimi deli.
9.1. | Vez v predelni steni d = 12 cm, preseka do 0,04 m3/m2/m´
dim 12 x 15 cm, l = cca 45 tm
| m3 | 1.2 |  |  |  |  | 0
9.2. | Steber v predelni steni
dim (12 x 15 cm x 320) x 16
| m3 | 1.2 |  |  |  |  | 0
10. | Dobava, čiščenje, polaganje in vezanje srednje
komplicirane armature. Obračun po kg.
| kg | 200 |  |  |  |  | 0
11. | Naprava, montaža in demontaža dvostranskega opaža
za vezi brez roba in stebre v predelnih stenah.
Obračun po m2.
| m2 | 55 |  |  |  |  | 0
12. | Zidanje - lepljenje novih predelnih sten iz siporeksa. V
ceni je zapopadeno tudi vezanje novih sten s starimi,
izdelava mikroometa (mrežica + lepilo + fina malta).
Obračun po m2.
siporeks d = 12,5 cm
- nove stene
- zazidava odprtin
| m2 | 155 |  |  |  |  | 0
13. | Dobava in montaža tipske prednapetostne preklade pri
obstoječi steni d = cca 12 cm (brez ometa). Obračun
po kosu.
- dolžina cca 150 cm
| kos | 1 |  |  |  |  | 0
14. | Izdelava sanirnega ometa na odstranjenih delih. Postopek se
izvaja po navodilih proizvajalca sanirnih ometov. Pred nanosom
ometa se fuge zaščitijo z hidro zaščito: spojnice med zidaki se
zakitajo s hidrokitom, na stene se nanese hidrotes plus v treh slojih.
Obračun po m2 v kompletu z vsemi navedenimi premazi in prepleskano
z barvo za vlažne prostore.
| m2 | 320 |  |  |  |  | 0
15. | Krpanje ometa na obstoječih stenah in stropovih po
odstranitvi sten, keramičnih ploščic, instalacij v p.c.m.
Obračun po m2.
15.1. | Pri adaptaciji ambulant v kleti.
| m2 | 70 |  |  |  |  | 0
15.2. | Pri zamenjavi inštalacij v pritličju.
| m2 | 70 |  |  |  |  | 0
16. | Razne vzidave
16.1. | Vgrajevanje kovinskega podboja z vsem potrebnim
materialom. Velikost do 2m2 (v zidano steno).
Obračun po kosu.
| kosov | 4 |  |  |  |  | 0
16.2. | Vgrajevanje kovinskega podboja za smučna vrata. Vrata
velikosti do 2m2. Obračun po kosu.
| kosov | 8 |  |  |  |  | 0
16.3. | Vgradnja konzolne WC školjke skupaj s podkonstrukcijo
in kotličkom. Obračun po kosu.
| kosov | 7 |  |  |  |  | 0
16.4. | Vgradnja tlanih sifonov. Obračun po kosu.
V vse wc-je in v KG006
| kosov | 8 |  |  |  |  | 0
16.5. | Vgradnja kamnite police pri parapetu v WC prostoru.
Obračun po kosu ( dim cca 150 x 15 cm).
| kosov | 6 |  |  |  |  | 0
16.6. | Vgrajevanje medeninaste letve - ločitev tlakov.
Obračun po tm.
| tm | 7 |  |  |  |  | 0
16.7. | Izdelava betonskih ležišč vključno z jekleno ploščo (po potrebi)
za vgradnjo NPU nosilcev (nosilna konstrukcija stropnih stativov).
Obračun po kosu nosilcev.
| kosov | 20 |  |  |  |  | 0
16.8. | Vgradnja konzol. Obračun po kosu.
| kosov | 20 |  |  |  |  | 0
16.9. | Vijačenje kovinskih izdelkov do 15 kg (stenske tirnice -
7x 2,50 m, kotniki). Obračun po kosu.
| kosov | 14 |  |  |  |  | 0
17. | Naprava, montaža in demontaža lahkih premičnih odrov,
višine do 2 m, za ves čas trajanja adaptacije, za gradbeno
obrtniška in instalacijska dela. Obračun od neto m2.
| m2 | 300 |  |  |  |  | 0
18. | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih
delih. Obračun po dejansko opravljenem delu in
porabljenem materialu.
| PKV | 42 | ur |  |  |  | 0
| KV | 36 | ur |  |  |  | 0
| Material: | 1 | komplet |  |  |  | 0
19. | Za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v predračun
in bodo izvršena na zahtevo naročnika oz. njegovega
nadzornega organa se določi pavšal v višini 5%
gradbenih del.
| 5% | [5 empty] | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0

## obr.dela
B. | OBRTNIŠKA DELA
[6 empty] | cena na enoto | skupaj
I. | Ključavničarska dela
1. | Izdelava in dobava kovinskega podboja z globoko brazdo,
izdelanega po detajlu iz pločevine d = 1,8 mm z vsem
pritrdilnim materialom, vse antikorozijsko zaščiteno.
Podane so svetle mere. Obračun po kosu.
Montaža v zidano steno.
1.1. | Vrata oznake V1 (pr. 14, 15, 003a, 006b)
- velikost 80 x 250 (200 + 50 nadsvetloba)
| kosa | 4 |  |  |  |  | 0
1.2. | Vrata oznake V3 (pr. 13)
- velikost 90 x 200
| kos | 1 |  |  |  |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih protipožarnih vrat - EI 30
skupaj s podbojem. Izdelana so iz hladno oblikovanih profilov z
osnovno stranico 50 mm, debelina pločevine 1,5 mm, z vsem
pritrdilnim materialom, vse antikorozijsko zaščiteno. Vogali
vratnih kril in podboja so varjene izvedbe. Tesnenje se izvede z
dvojnim tesnilom. Vrata so opremljena z vsem pripadajočim
okovjem in samozapirali. Podane so svetle mere. Obračun po kosu.
2.1. | Vrata oznakeVP1 (pr. 20)
- velikost 90 x 210 cm
- električna ključavnica na kartico
- panik kljuke oz. v primeru požara se elektroključavnica
sproži za bežanje
- požarna odpornost EI 30
- podboji (tip kot npr. Forster fuego)
- samozapiralo razreda C4 s 100.000 cikli zapiranja
v 10 letih
| kos | 1 |  |  |  |  | 0
2.2. | Vrata oznakeVP2 (pr. 11)
- velikost 110 x 210 cm
- panik kljuke
- požarna odpornost EI 30
- podboji (tip kot npr. Forster fuego)
- samozapiralo razreda C4 s 100.000 cikli zapiranja
v 10 letih
| kos | 1 |  |  |  |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža čelnega zaključka pri drsnih
vratih. Izdelan je iz nerjaveče pločevine d = min 2 mm.
Obračun po kosu.
- dim odprtine 95 x 200 cm, 120 x 200 cm
- razvita širina zaključka cca 200 mm,
l = cca 5000 mm oz. 5600 mm
| kosov | 8 |  |  |  |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža kovinske podkonstrukcije
za pritrditev stropnih stativov. Konstrukcija je izdelana
iz NPU 14, z vsem pritrdilnim materialol in Fe ploščami za stative
cca 700/900/8mmm (5 kosov)
| - dolžine: | l = 6 x 4,10 m
l = 2 x 5,30 m
l = 2 x 3,50 m
| kg | 800 |  |  |  |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih konzol.
Konzola je izdelana po detajlu iz pravokotnih profilov
50 x 40 x 3 mm, z navarjenim ploščatim železom
(50 x 40 x 3 mm) x 4, vse kompletno očiščeno in
1 x minizirano - oplesk s temeljno barvo. Konzola je
na koncih zaprta s privarjenimi kovinskimi ploščicami.
Obračun po kosu.
5.1. | Konzola K1 (C - oblike) (pr. 6a)
l = 640 + 950 + 400 mm
| kosov | 4 |  |  |  |  | 0
5.2. | Konzola K2 (L - oblike) (pr. 1,2,3,4,5,6)
l = 580 + 400 mm
| kosov | 18 |  |  |  |  | 0
5.23. | Konzola K3 (T - oblike) (pr. 1)
l = 850 + 950 + 700 mm
| kosov | 1 |  |  |  |  | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža kotnikov iz nerjaveče
pločevine. Obračun po kosu, s pritrdilnim materialom.
6.1. | Kotnik l = 550 mm
| kosov | 7 |  |  |  |  | 0
7. | Razna nepredvidena dela. Ocena do 5% ključavničarskih del.
| Ocena 5% | [5 empty] | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: | [6 empty] | 0
II. | Mizarska dela
Vratna krila:
1. | Naprava, dobava in montaža vratnih kril po opisu:
- vratna krila so polna ali delno zastekljena
- letvice rezane horizontalno 30 mm, 2 x vezana
plošča deb. 5 mm
- obojestransko ultrapas - (napr. MAX ali EGGER)
- zaključki pri vratih so ABS nalimki d = 2 mm, pri
širokih vratih je rob zaščiten z U profilom iz nerjaveče
pločevine
- kljuke in rozete glej obstoječa vrata - ali po dogovoru
npr. HOPE
- ključavnica cilindrična, ključ sistemski
- nasadila 3 kosi na vratnico ali 4 pri težkih vratih
- paziti pri težkih vratih
- pri smučnih vratih Geze ali Hawa ali Doorsoon ali Record
- podane so svetle mere, vse mere kontrolirati na mestu
- polna nadsvetloba je izdelana po enakih detajlih
kakor vratno krilo
- vrata v sanitarije so krajša za cca 1 cm - namesto rešetk
1.1. | Vrata oznake V1 (pr. 14, 15, 003a, 006b)
- velikost 80 x 200 + 50 cm
- vratno krilo polno
- nadsvetloba steklo d = 8 mm
- vrata v sanitarije
| kos | 4 |  |  |  |  | 0
1.2. | Vrata oznake V2 (pr.8 ,9, 18, 19)
- velikost 60 x 200 + 50 cm
- vratno krilo polno
- nadsvetloba steklo d = 8 mm
- vrata v sanitarije
| kosov | 6 |  |  |  |  | 0
Opomba: | Preveriti mere, vratna krila se montirajo v obstoječe podboje.
Nadsvetloba steklo po dogovoru ostane obstoječe !
1.3. | Vrata oznake V3 (pr. 13)
- velikost 90 x 200 cm
- vratno krilo polno
| kosov | 1 |  |  |  |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža lesenega podstavka pod
omarami. Izdelan je iz masivnega lesa 10 x 3 cm, s .
prečnimi ojačitvami. Montira se pred položitvijo finalnega
tlaka. Pri stiku tlaka in podstavka je po celi dolžini pritrjeno
ploščato železo dim 100 x 2 mm z robom (7 mm) -
glej detajl. Mere kontrolirati na mestu. Obračun po kosu
2.1. | Podstavek Pd 1 (pr. 11)
- dim 0,30 x 1,67 m (0,50 m2)
| kos | 1 |  |  |  |  | 0
2.2. | Podstavek Pd 2 (pr. 1, 3)
- dim 0,58 x 1,20 m (0,70 m2)
| kosa | 2 |  |  |  |  | 0
2.3. | Podstavek Pd 3 (pr. 2)
- dim 0,58 x 1,60 m (0,93 m2)
| kosov | 1 |  |  |  |  | 0
2.4. | Podstavek Pd 4 (pr. 3,4,5)
- dim 0,58 x 0,55 m (0,32 m2)
| kosov | 6 |  |  |  |  | 0
2.5. | Podstavek Pd 5 (pr. 13)
| - dim 0,40 x 1,80 m (0,72 m2) | [5 empty] | 0
| kos | 1 |  |  |  |  | 0
2.6. | Podstavek Pd 6 (pr. 10)
- dim 0,28 x 3,48 m (0,98 m2)
| kos | 1 |  |  |  |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža predajnega okna pri diagnostikah
KG001, KG002, KG003, KG004, KG005 na predajnih pultih
NP7, NP6, NP5 (predajno okno sestavljeno iz fiksnega dela
in premičnega dela
Okvir je izdelan iz nerjaveče pločevine d = cca 2 mm, širine 17 cm,
ob vertikalnih stranicah z obrobo sten, širine 12 cm (glej detajl).
Predajno okno je zaprto s steklenimi drsnimi vratci
(varnostno steklo d = 10 mm). Obračun v kompletu.
Material na 1 predajno okno:
| - nerjaveča ploč. |  |  | 1,00 m2
| - steklena drs. vratca |  |  | 1,00 m2
| - fiksno steklo |  |  | 1,00 m2
- vodilo, ročaji, tesnila, itd.
Vse za funkcionalno delovanje, s čimmanj robovi, da je
onemogočeno nabiranje smeti in umazanije, z vsemi
detajli ob stiku z inox pultom.
| kompletov | 5 |  |  |  |  | 0
4. | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek
5% vrednosti mizarskih del.
| Ocena 5% | [5 empty] | 0
MIZARSKA DELA SKUPAJ: | [6 empty] | 0
III. | Avtomatska steklena vrata
1. | Izdelava, dobava in montaža steklenih avtomatskih vrat.
Vsa vodila za vrata so samonosilna. Krmiljenje (v dogovoru
z izvajalcem vrat). Zagotovljeno mora biti ročno odpiranje
v primeru izpada elektrike. Steklena vrata so v okvirjih,
višina spodnjih vratnih profilov mora biti enake višine, ne
glede na izbrano steklo, ki mora biti varnostno. Profili vrat
in nadsvetlob so Al barvani s poliestrskimi barvamiv RAL-u.
Vrata in stene morajo biti izvedeni tako, da so kvalitetno
tesnjena za preprečitev prehoda zraka.
Vodila so prekrita z blendo.
Pri vratih so vključena tudi ostala dela za funkionalno delovanje
kot so:
- obesi za vratna krila
- vozički za tiho delovanje
- Alu profili s tesnilnimi gumami
- vratna krila
- kitanje med steno in alu profili vrat s higienskim fungicidnim
kitom
- priklop na požarni sistem, ID čitalec, nalepke, napisi, itd.
1.1. | Vrata oznake VDas 1 (pr. 13)
- velikost 150 x 200 cm, avtomatska
- enokrilna vrata - teleskopsko odpiranje - mimo stene
- varnostno jedkano steklo d = 10 mm
- krmiljenje vrat z AKU napajalnikom in mikroprocesorjem
- podboj - Alu sistemski, prašno barvan, RAL po izboru investitorja
- krmilna enota - digitalna z LCD prikazovalnikom
z osnovnimi funkcijami (avtomatsko, avtom. reducirano, itd.,…)
- varnostni senzor z dvojno tehnologijo (radar in IR)
- elektromagnetna ključavnica (po dogovoru)
- podboj - Alu sistemski, prašno barvan, RAL po izboru investitorja
- tipka za odpiranje z notranje strani (1 kos - po dogovoru senzorska)
- tipka za odpiranje z zunanje strani (1 kos - po dogovoru senzorska)
- zelena tipka za odpiranje vrat v sili
- evakuacijska s certifikatom,
- vrata morajo biti v skladu s standardom EN 16005
- vrata morajo biti zavarovana za odgovornost pred poškodbam
| kos | 1 |  |  |  |  | 0
1.2. | Vrata oznake VDas 2 (pr. 1, 3, 4, 5, 7, 10)
- velikost 120 x 200 cm, avtomatska
- enokrilna vrata - odpiranje - mimo stene
- varnostno jedkano steklo d = 10 mm
- krmiljenje vrat z AKU napajalnikom in mikroprocesorjem
- krmilna enota - digitalna z LCD prikazovalnikom
z osnovnimi funkcijami (avtomatsko, avtom. reducirano, itd.,…)
- varnostni senzor z dvojno tehnologijo (radar in IR)
- elektromagnetna ključavnica (po dogovoru)
- podboj - Alu sistemski, prašno barvan, RAL po izboru investitorja
- tipka za odpiranje z notranje strani (1 kos - po dogovoru senzorska)
- tipka za odpiranje z zunanje strani (NE NUDITI, KER SO
VRATA POVEZANA NA ČITALEC KARTIC)
- zelena tipka za odpiranje vrat v sili
- evakuacijska s certifikatom,
- vrata morajo biti v skladu s standardom EN 16005
| kosov | 6 |  |  |  |  | 0
1.3. | Vrata oznake VDas 3 (pr. 2)
- velikost 140 x 200 cm, avtomatska
- enokrilna vrata -odpiranje - mimo stene
- varnostno jedkano steklo d = 10 mm
- krmiljenje vrat z AKU napajalnikom in mikroprocesorjem
- podboj - Alu sistemski, prašno barvan, RAL po izboru investitorja
- krmilna enota - digitalna z LCD prikazovalnikom
z osnovnimi funkcijami (avtomatsko, avtom. reducirano, itd.,…)
- varnostni senzor z dvojno tehnologijo (radar in IR)
- elektromagnetna ključavnica (po dogovoru)
- tipka za odpiranje z notranje strani (1 kos - po dogovoru senzorska)
- tipka za odpiranje z zunanje strani (NE NUDITI, KER SO
VRATA POVEZANA NA ČITALEC KARTIC)
- zelena tipka za odpiranje vrat v sili
- evakuacijska s certifikatom,
- vrata morajo biti v skladu s standardom EN 16005
- vrata morajo biti zavarovana za odgovornost pred poškodbam
| kos | 1 |  |  |  |  | 0
AVTOMATSKA STEKLENA VRATA SKUPAJ: | [6 empty] | 0
IV. | Keramičarska dela
1. | Dobava in oblaganje sten s keramičnimi ploščicami
velikosti 20 x 25 cm, I. kvalitete. Polaganje stik na stik,
uporaba vodoodbojne fugirne mase obstojne na plesen in fungicide
fuga 3 mm. Višina polaganja je 205 cm, vogalni
zaključki ALU profili. Barva po dogovoru z uporabnikom
in projektantom. Obračun po m2.
Obračun po m².
1.1. | Lepljeno na ometano steno :
| 1 - ambulanta za gastroskopijo I. |  |  |  | 2,90 m2
| 2 - ambulanta za gastroskopijo II. |  |  |  | 2,70 m2
3 - urgentna ambulanta za gastroskopijo
| in kolonoskopijo |  |  |  | 2,50 m2
| 4 - ambulanta za kolonoskopijo I. |  |  |  | 4,00 m2
| 5 - ambulanta za kolonoskopijo II. |  |  |  | 2,90 m2
| 6 - čiščenje endoskopov (nečisti) |  |  |  | 15,00 m2
| 7 - čiščenje endoskopov (čisti) |  |  |  | 4,00 m2
| 13 - čakanje - ležeči pacienti |  |  |  | 3,30 m2
| 14 - WC pacienti |  |  |  | 11,70 m2
| 15 - WC pacienti |  |  |  | 11,70 m2
| 03a - WC pacienti |  |  |  | 11,70 m2
| 16 - WC osebje |  |  |  | 9,00 m2
| 17 - WC osebje |  |  |  | 9,00 m2
| 18 - WC pacienti |  |  |  | 19,40 m2
| 19 - WC pacienti |  |  |  | 19,40 m2
129,2 m2
| m² | 135 |  |  |  |  | 0
1.2. | Lepljeno na ometano steno v pritličju zaradi zamenjave
vodovodnih inštalacij.
| m2 | 40 |  |  |  |  | 0
2. | Dobava in montaža zaključnih PVC profilov keramičnih
ploščic po vseh robovih (tudi pri zaokrožnici), barva po
dogovoru. Obračun po tm.
2.1. | Pri adaptaciji ambulant v kleti.
| tm | 220 |  |  |  |  | 0
2.2. | Pri zamenjavi inštalacij v pritličju.
| tm | 60 |  |  |  |  | 0
3. | Izdelava, dobava in vgradnja kamnite police - granit,
d = 30 mm, zaokroženi robovi. Mere kontrolirati na
mestu. Obračun po kosu.
3.1. | Polica K-pol 1
- dim 13 x 126 cm
| kosa | 2 |  |  |  |  | 0
3.2. | Polica K-pol 2
- dim 13 x 144 cm
| kosa | 2 |  |  |  |  | 0
3.3. | Polica K-pol 3
- dim 13 x 150 cm
| kosa | 2 |  |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža talnega ALU zaključka - delitev
dveh različnih tlakov. Obračun po tm.
| tm | 8 |  |  |  |  | 0
5. | Krpanje keramične obloge tal ali sten, ki jo je potrebno odstraniti
pri zamenjavi vodovodne in ostale inštalacije v pritličju klinike.
ob menjavi vertikal v kleti. Krpanje mora biti izvedeno v keramiki
čimbolj identinčni obstoječi keramiki.
Obračun po m2.
| m2 | 10 |  |  |  |  | 0
KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: | [6 empty] | 0
V. | Požarna avtomatska steklena drsna vrata
1. | Dobava in montaža avtomatskih steklenih drsnih vrat - požarnih
Konstrukcija in vratno krilo sta sestavljena iz jeklene konstrukcije,
jeklenih okvirjev, stekla, okovja, samozapiral, kljuk, tesnil, vse
razreda odpornosti EI 30. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona so
v barvi RAL. Digitalno programsko stikalo z mikroprocesorjem in
LCD prikazovalnikom (8 režimov delovanja vrat, elektronski ključ)
Oprema pogona so vhodni in izhodni senzor gibanja in prisotnosti,
elektromehanska ključavnica, elektromehanski aktuatorji in mehanizem
prisilnega zapiranja. Varnostni senzor - z dvojno tehnologijo (radar in IR).
Baterija (vsaj 100 odpiranj oz. 24 urna pripravljenost v primeru
izpada elektrike.
Delovanje vrat:
Normalni drsni režim - delovanja vrat ustreza delovanju klasičnih
drsnih vrat. Vrata se odpirajo na tipko (4 tipke, 1 kos z notranje,
1 kos z zunanje strani, 1 kos receptorka sprejem, 1 kos zelena tipka
za odpiranje v sili). Za vse dodatne tipke izvesti potrebno elektroinštalacijo,
če ta ni upoštevana v EI delih).
Požarni režim - omogoča le ročno odpiranje krilnih vrat s pomočjo
naletne letve ali kljuke. Evakuacijsko krilo se zapira z vgrajenim
mehanskim samozapiralom. Evakuacijska s certifikatom. Vrata
morajo zadovoljiti standard EN 16005 in biti zavarovana za
odgovornost pred poškodbami.
Pri vratih so vključena tudi ostala dela za funkionalno delovanje
kot so:
- obesi za vratna krila
- vozički za tiho delovanje
- Alu profili s tesnilnimi gumami s funkcijo požarne zaščite
- vratna krila
- kitanje s požarnim kitom med steno in alu profili z vrat,
eventuelno polnjenje z volno,…
- priklop na požarni sistem, ID čitalec, nalepke, napisi, itd.
1.1. | Požarna drsna vrata VP1
- drsna steklena avtomatska vrata
- dim š/v = 180 (90 + 90) x 210 cm
| kos | 1 |  |  |  |  | 0
POŽARNA AVTOMATSKA DRSNA STEKLENA VRATA SKUPAJ: | [6 empty] | 0
VI. | Suhomontažne stene in stropovi
1. | Dobava in montaža predelne stene in parapeta iz mavčnih
plošč debeline 15 cm. Plošče so montirane na kovinsko
podkonstrukcijo, obojestranska obloga 2 x 12,5 mm, mavčne
plošče.
Zunanja plošča je od tal dvignjena za 10 cm, zaradi zaokrožnice,
rob je ojačan s tipskim zaščitnim profilom 31 x 31 mm, enako
robovi pri stiku plošč s kovinskimi podboji. V vmesni prostor je
vgrajena ojačitev za montažo opreme (npr. OSB) in
zvočna izolacija d = 8 cm (npr. Tervol).
Vse kompletno z vsemi zaključki, ojačitvami ter izolacijo in pripravo
za slikopleskarska dela.
1.1. | Stena d = 15 cm
- stene pri predajnih linah v pr. 1,2,3,4,5
- 7,75 x 3,20 = 24,80 m2 vratne odprtine so odštete
| m2 | 21 |  |  |  |  | 0
1.2. | stenska obloga d = 7,5 cm
- obloga obstoječih zidanih sten v pr. 12 13
- zaokrožnica se izdela na zidani steni
- odmik se zapre z mrežico (kroženje zraka - vlaga)
- stenske obloge so izdelane iz vodoodbojnih plošč
- 17,00 x 3,20 = 54,40 m2
| m2 | 55 |  |  |  |  | 0
2. | Izdelava in montaža novega tehničnega stropa v sanitarnih prostorih
in na hodnikih. Izdelan je iz vodoodbojnih mavčno - kartonskih
plošč d = 12,5 mm. Plošče so montirane na kovinsko
podkonstrukcijo, ki je sidrana na stropno konstrukcijo.
Obračun po m2 - vse kompletno z vsemi zaključki,
ojačitvami, predhodnimi izrezi za instalacijo. V strop
se vgradi 1 revizijska loputa.
| pr. 6a - | interni hodnik |  |  | 19.5 | m2
| pr. 10 - | interni hodnik |  |  | 12.4 | m2
| pr. 11 - | interni hodnik |  |  | 4.3 | m2
| pr. 14 - | WC - pacienti |  |  | 2.4 | m2
| pr. 15 - | WC - pacienti |  |  | 2.4 | m2
| pr. 003a - | WC - pacienti |  |  | 2.4 | m2
| pr. 16 - | WC - osebje |  |  | 1.74 | m2
| pr. 17 - | WC - osebje |  |  | 1.65 | m2
| pr. 18 - | WC - obiskovalci |  |  | 3.79 | m2
| pr. 19 - | WC - obiskovalci |  |  | 3.79 | m2
[5 empty] | 54.37 | m2
| m2 | 57 |  |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža revizijskih loput v spuščenem stropu
dim cca 40/40 cm. Glede na potrebo po funkcionalnem vzdrževanju
| kosov | 10 |  |  |  |  | 0
4. | Za manjša in nepredvidena suhomontažna dela se določi pavšalni
znesek do 5% vrednosti del.
| Ocena 5%: | [5 empty] | 0
SUHOMONTAŽNE STENE IN STROPOVI SKUPAJ: | [6 empty] | 0
VII. | Slikopleskarska dela
1. | Slikanje obstoječih zidanih sten s predhodnim umivanjem stare slikarije,
struganje oz. odstranjevanje stare barve,
izravnavo površin s kitanjem, 100 % glajenjem,
brušenje in barvanje s pralno barvo (npr. LATEKS).
V kolikor je potrebno predhodno emulziranje in osnovno
barvanje naj glede na tehnologijo barvanja to izvajalec
upošteva v ceni postavke
Ton po izbiri projektanta in uporabnika.
Obračun po m2.
1.1. | Pri adaptaciji ambulant v kleti.
| m2 | 360 |  |  |  |  | 0
1.2. | Pri zamenjavi inštalacij v pritličju
| m2 | 70 |  |  |  |  | 0
2. | Slikanje novih zidanih sten s predhodno izravnavo površin s kitanjem,
100 % glajenjem, brušenje in barvanje z barvo za
vlažne prostore vse po tehnologiji izvajalca. Obračun po m2.
| m2 | 150 |  |  |  |  | 0
3. | Slikanje novih mavčnih sten in stropov s potrebnim bandažiranjem
stikov, glajenjem, kitanjem in dvakratno slikanje s pralno barvo
(npr. LATEKS). Obračun po m2.
| m2 | 83 |  |  |  |  | 0
4. | Pleskanje vseh ključavničarskih izdelkov z napr.
TESAROL emajlom, čiščenje in osnovni premaz.
Ton je enak obstoječemu. Obračun po m2.
| NPU 14 |  |  | 17.85 | m2
| podboj 2,70 x 3 |  | = | 8.1 | m2
| 2,30 x 6 |  | = | 13.8 | m2
| konzole |  | = | 8.5 | m2
|  |  |  | 48.25 | m2
| m2 | 50 |  |  |  |  | 0
5. | Pleskanje cevi centralnega ogrevanja z ognjaodporno
barvo. Obračun po m2.
| m2 | 10 |  |  |  |  | 0
6. | Za nepredvidena slikopleskarska dela se določi pavšalni
znesek do 5% vrednosti del.
| Ocena 5%: | [5 empty] | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: | [6 empty] | 0
VIII. | Tlakarska dela
Vsi finalni materiali morajo ustrezati zahtevam SIST EN 651, 649 in 658
ter z njimi povezanimi standardi, biti homogeni po celotnem preseku
min. d 2mm, vodoneprepustni, odporni na madeže, odporni na ogorke po EN 1399,
enostavni za strojno ali ročno vdrževanje, visokoodporni na visoke obremenitve,
kolesa, udarce, ogorke, odporni na kemikalije po EN 423, vodo in olja,
dimenzijsko stabilni vsaj <0,05% po EN 434, odporni na obrabo T po EN660
z možnostjo brušenja in lokalnega popravila v sloju 0,7mm, brez dodatnih
zaščitnih premazov, primerni za polaganje z lepilom na estrih z izravnalno maso
oz. in hidroizolacijo in z vroče varjenimi spoji.
Vse obdelave tal na evakuacijskih poteh morajo biti razreda gorljivosti A2fl-s1
po SIST EN 13501, ostale pa vsaj Cfl-s1 po SIST EN 13501.
Protidrsnost vsaj R9 po EN 13893
Vsi finalni materiali v prostorih za medicinske posege morajo biti še
dodatno elektroprevodni 10´4 ohm vključno z elektroprevodnim lepilom,
polagani hkrati s Cu mrežo trakov z odvodi, protizdrsni R10 po EN 13893
1. | Dobava in polaganje elektroprevodnega tlaka deb. 2 mm,
upornost tlaka 10/4 Ohmov, ob stenah se tlak dvigne
10 cm kot zaokrožica.
V postavki je zajeto:
- dobava in polaganje bakrenega ozemljitvenega traku
- dobava in izdelava potrebne izravnave
- izdelava zaokrožice pri novih in obstoječih stenah
- elektroprevodno lepilo
- polaganje tlaka
Obračun po m2 položenega tlaka v razviti površini.
| pr. 1 - | ambulanta |  | 13.2 | m2
| pr. 2 - | ambulanta |  | 17.3 | m2
| pr. 3 - | ambulanta |  | 23.3 | m2
| pr. 4 - | ambulanta |  | 19.5 | m2
| pr. 5 - | ambulanta |  | 20 | m2
93,30 m2 x 1,15
| m2 | 107 |  |  |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje finalnega tlaka, linolej deb. 2,5 mm
položen v tekaču, skupno z izravnalno maso, brušenjem,
lepljenjem z lepilom in izvedbo zaključka ob steni. Višina
zaokrožice je 10 cm. Linolej je na stikih lepljen. Barva po
izboru uporabnika in projektanta. Linolej mora imeti ateste
in ga je potrebno po polaganju zaščititi s potrebnimi premazi
po tehnolgiji izvajalca. Končno čiščenje uskladiti s službo za higieno.
V obračunu je zajeta tudi izdelava zaokrožice pri novih in
obstoječih stenah. Obračun po m2 v razviti površini.
| pr. 6a - | interni hodnik |  |  | 20.9 | m2
| pr. 6b - | skladišče |  |  | 1.1 | m2
| pr. 7 - | čiščenje - čisto |  |  | 12.95 | m2
| pr. 9 - | hodnik (pred RTG) |  |  | 49.6 | m2
| pr. 10 - | interni hodnik |  |  | 12.4 | m2
| pr. 11 - | interni hodnik |  |  | 12 | m2
| pr. 12 - | čakalnica |  |  | 11.87 | m2
| pr. 13 - | čakalnica - ležeči pacienti |  |  | 26.3 | m2
| pr. 20 - | sprejem, administracija |  |  | 10.6 | m2
157,72 m2 x 1,15
| m2 | 190 |  |  |  |  | 0
3. | Izdelava barvnega samorazlivnega tlaka na osnovi epoksi
smol
- v ceni je upoštevan nanos veznega sloja, osnovni premaz, premaz za izravnavo
posip kot npr. (kot EPOXY SAND QBS 0,1-0,3 ali drugo z istimi karakteristikami)
nanos nosilnega sloja, 3 x finalni premaz, vgradnja "kosmičev"
izdelava potrebnih dilatacij, zarezov, kitanja, tesnenje sifonov, itd…
izdelava zaokrožnice pri stikih s steno, upoštevati padec proti sifonom,
Višina zaokrožnice je 10 cm, zadaj je 3,5 cm.
Barva po izboru investitorja
Obračun po m2 v razviti površini z vsem potrebnim materialom.
| pr. 6 - | čiščenje endoskopov - nečisto |  |  | 14 | m2
| pr. 14 - | WC pacienti |  |  | 2.8 | m2
| pr. 15 - | WC pacienti |  |  | 2.8 | m2
| pr. 03a - | WC pacienti |  |  | 2.8 | m2
| pr. 16 - | WC osebje |  |  | 1.74 | m2
| pr. 17 - | WC osebje |  |  | 1.65 | m2
| pr. 18 - | WC obiskovalci |  |  | 3.79 | m2
| pr. 19 - | WC obiskovalci |  |  | 3.79 | m2
33,37 x 1,15
| m2 | 40 |  |  |  |  | 0
4. | Krpanje tlaka, ki ga je potrebno odstraniti pri zamenjavi
vodovodne inštalacije v pritličju klinike. Krpanje mora biti
izvedeno v tlaku, ki je čimbolj identičen obstoječemu (linolej).
Obračun po m2.
| m2 | 20 |  |  |  |  | 0
5. | Za nepredvidena tlakarska dela se določi pavšalni
znesek do 5% vrednosti del.
| Ocena 5%: | [5 empty] | 0
TLAKARSKA DELA SKUPAJ: | [6 empty] | 0
IX. | Tehnični strop
1. | Dobava in montaža spuščenega kovinskega stropa,
(clip sistem) iz pločevine d = 0,6 do 0,8 mm, mrežni
raster plošč 600 x 600 mm. Podkonstrukcijo tvorijo
železni pocinkani profili in spust stropa je 60 cm.
Podkonstrukcija je nevidna. Vključno s stenskimi kotnimi
profili (12, 14, 20 mm). V ceni je potrebno upoštevati vse:
Zaključek ob steni, izreze za instalacije.
V ceni upoštevati tudi izdelavo knauf kaskad pri
preskokih in čelnih zaključkih vključno z obdelavo le teh
bandažiranjem in vsemi sklikopleskarskimi deli
Obračun po m2 - z naštetimi postavkami in vsem
pritrdilnim materialom.
| pr. 6 - | čiščenje endoskopov |  | 14 | m2
| m2 | 14 |  |  |  |  | 0
2. | Dobava in montaža akustičnega stropa izdelanega iz
kovinske konstrukcije iz glavnih in prečnih profilov
obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do
0,65 m. V konstrukcijo, ki je nevidna so vložene snemljive
plošče izdelane iz steklene volne dim 60 x 60 x 2 cm.
Vidna površina ter robovi so barvani z akustično belo
barvo, na zadnji strani je kaširan voal - za čiste prostore
razreda ISO 6 (kot npr. ECOPHON FOCUS DS- tip HIGIENIK).
V ceni upoštevati tudi izdelavo knauf kaskad pri
preskokih in čelnih zaključkih vključno z obdelavo le teh
bandažiranjem in vsemi sklikopleskarskimi deli
Obračun po m2 z vsemi zaključki, izrezi za inštalacije.
| pr. 1 - | ambulanta |  |  | 13.2 | m2
| pr. 2 - | ambulanta |  |  | 17.3 | m2
| pr. 3 - | urgentna ambulanta |  |  | 23.3 | m2
| pr. 4 - | ambulanta |  |  | 19.5 | m2
| pr. 5 - | ambulanta |  |  | 20 | m2
| pr. 7 - | čiščenje endoskopov-čisto |  |  | 12.95 | m2
| pr. 13 - | čakalnica - ležeči pacienti |  |  | 26.3 | m2
| pr. 20 - | sprejem, administracija |  |  | 17.3 | m2
[5 empty] | 149.85 | m2
| m2 | 152 |  |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža spuščenega stropa. Mrežni raster plošč
je 60/60 cm. Plošče so iz mineralnih snovi (npr. Armstrong HIGIENIK)
na vidni konstrukciji. Podkonstrukcijo tvorijo železni pocinkani
profili. Spust stropa je do 30 cm. Plošče imajo zvočno absorbcijo
NRC 0,6. Po obodu je montiran L profil.
V ceni je potrebno upoštevati vse: zaključke ob stenah, oknih,
izreze za inštalacije, izdelavo knauf kaskad pri
preskokih in čelnih zaključkih vključno z obdelavo le teh
bandažiranjem in vsemi sklikopleskarskimi deli
| pr. 9 - | hodnik - čakanje |  | 60,00 m2
| pr. 12- | čakalnica |  | 11,87 m2
71,87 m2
| m2 | 72 |  |  |  |  | 0
TEHNIČNI STROP SKUPAJ: | [6 empty] | 0
X. | Razno
1. | Dobava in montaža zaščitnih letev - tipski vinil profil
(napr. ACROVYN tip TP). Barva po dogovoru.
Obračun po tm. Montaža na dveh višinah.
1.1. | Zaščitna letev Zl 20
tip TP 200 L
| tm | 150 |  |  |  |  | 0
2. | Dobava in montaža tipske vogalne zaščite - tipski vinil
profil (napr. ACROVYN tip SO 75), montirana je 10 cm
od tal. Obračun po kosu.
2.1. | Dolžina 2,00 m
| kosov | 18 |  |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža stenskega vodila (npr. MEDICOP) z
vsem pritrdilnim materialom - za suhomontažno steno d = 20 cm.
Vodilo se pritrjuje na razdalji cca 50 cm. Montirano je na dveh
višinah. Upoštevati tudi ojačitve v knauf stenah.
3.1. | Vodilo MC - 1
l = 2500 mm
| kosov | 14 |  |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža samolepljive folije - na stekla oken pri
ambulantah. Obračun po m2.
| m2 | 6 |  |  |  |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene v pr. 20 -
administracija. Izdelana je iz inox nosilcev, sidranih v
talno in stropno konstrukcijo Ǿ 40 mm, l = cca 3200 mm,
kosa 2 in jedkanega kaljenega stekla d = 8 mm, dim cca
200 x 70 cm. Obračun v kompletu.
| komplet | 1 |  |  |  |  | 0
6. | Dobava in montaža pokrovov nad revizijskimi jaški razvoda
kanalizacije. Izdelani so iz litoželezne pločevine s smradno
zaporo predvidene dimenzije 600 / 600 mm (dimenzije preveriti
na objektu, ker se montirajo na obstoječe revizijske jaške).
Obračun po kosu.
| kosov | 6 |  |  |  |  | 0
7. | Dobava in montaža novih alumplast cevi za toplo in mrzlo
vodo pri obnovi vododvoda v pritličju klinike z vsemi ventili
in priključki ter izolacijskim materialom.
| tm | 60 |  |  |  |  | 0
8. | Dobava in montaža kanalizacijskih večplastnih cevi iz
umetnih mas vrste PP z vsemi obojkami in oblikovnimi
kosi iz PP - KV ter gumijastimi tesnili.
- DN 50
| tm | 50 |  |  |  |  | 0
- DN 100
| tm | 10 |  |  |  |  | 0
9. | Izdelava predajne dokumentacije in usklajevanje (6 papirantih izvodov in 2x CD):
- usklajevanje in vris sprememb ter obveščanje projektanta,
- izdelava NOV, DOZ (dokazilo o zanesljivosti projekta), Garancije
garancijska izjava, itd…
- izdelava PID projektov, upoštevati za vsa področja (arhitektura, elektro, strojne, itd..)
ter opremo, če ta postavka ni upoštevana pri strojnih in elektro inštalacijah ter opremi
- ostalo iz razpisne dokumentacije;
| komplet: | 1 |  |  | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
RAZNO SKUPAJ: | [6 empty] | 0
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | [6 empty] | 0

## rekapitulacija opreme
REKAPITULACIJA OPREME
|  | brez DDV | z DDV
I. | Oprema po naročilu | 0 | 0
II. | Serijska oprema | 0 | 0
III. | Vgradna in ostala medicinska oprema | 0 | 0
| OPREMA SKUPAJ | 0 | 0

## serijska oprema
D. | OPREMA |  | cena na enoto | skupaj
I. | Oprema po naročilu
1. | Izdelava, dobava in montaža pultov. Pulti so izdelani
iz iverke d = 28 mm, obojestransko ultrapas (npr.
EGGER ali MAX). Dezen po izboru uporabnika, ABS
zaključki d = 2 mm (glej detajl na listu d.3.1.).
1.1. | Pult oznake P1 (pr.6)
- na konzolah
- ob stenah zaščita v = 5 cm
š = 62 cm
l = 100 cm
v = 75 cm
| kos | 1 |  | 0
1.2. | Pult oznake P2 (pr. 20)
- na tipskih nogah, kotni pult
- nosilec račun. stolpa
- izrezi za instalacije
- ob stenah zaščita v = 5 cm
- 2x vogala zaokrožena r = 5 cm
š = 70 cm
l = 180 + 195 cm
v = 75 cm
| kos | 1 |  | 0
1.3. | Pult oznake P3 (pr.4, 5)
- na konzolah
- ob stenah zaščita v = 5 cm
- 1x vogal zaokrožen, r = 5 cm
- izrezi za instalacije
- nosilec računalniškega stolpa
š = 65 cm
l = 165 cm
v = 75 cm
| kosa | 3 |  | 0
1.4. | Pult oznake P4 (pr. 3)
- na konzolah
- ob stenah zaščita v = 5 cm
- 1x vogal zaokrožen, r = 5 cm
- izrezi za instalacije
- nosilec računalniškega stolpa
š = 65 cm
l = 200 cm
v = 75 cm
| kos | 1 |  | 0
1.5. | Pult oznake P5 (pr. 1)
- na konzolah
- ob stenah zaščita v = 5 cm
- 2x vogal zaokrožen, r = 5 cm
- izrezi za instalacije
- nosilec računalniškega stolpa,
polica za tipkovnico
š = 65 cm
l = 120 cm
v = 75 cm
| kos | 1 |  | 0
1.6. | Pult oznake P6 (pr. 13)
- dvovišinski pult, na podstavni omarici,
podstavnih deskah d = 3 cm, ki so na ABS
nogicah, nosilec račun. stolpa
- povezovalna deska d = 3 cm, š = 100 cm,
l = dolžina pulta
- 2x vogal zaokrožen, r = 5 cm
- zgornja polica ultrapas d = 30 mm, š = 22 cm
z zaokroženimi zaključki
š = 65 cm
l = 220 cm
v = 75 oz. 105 cm
| kos | 1 |  | 0
1.7. | Pult oznake P7 (pr. 20)
- na kotnikih
- zamenjava delovne plošče pri obstoječem
dvovišinskem pultu
- nosilec računalniškega stolpa,
polica za tipkovnico
- izrezi za instalacije
š = 62 cm
l = 180 cm
v = 75 cm
| kos | 1 |  | 0
1.8. | Pult oznake P8 (pr. 2)
- na konzolah
- ob stenah zaščita v = 5 cm
- 1x vogal zaokrožen, r = 5 cm
- izrezi za instalacije
- nosilec računalniškega stolpa
š = 65 cm
l = 160 cm
v = 75 cm
| kosov | 1 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža pulta iz nerjaveče pločevine
Cr/Ni 18/10. Pult je izdelan iz mediapana d = 19 mm,
oblečene v NP (kvaliteta AiSi 304, d = od 1 mm do 1,2 mm).
pult je tudi s spodnje strani oblečen z nerjavečo pločevino (proti vlagi).
v kolikor pulti vsebujejo inox omarice in predalnike morajo biti tudi vsi robovi
zaokroženi, stiki lepo varjeni, vodila predalnikov višje kvalitete,
- rob pulta v = 40 mm
- zavihki ob stenah v = 40 mm
- vsi vogali zavihkov so zaokroženi r = 2 mm
- vgrajena korita - vsi vogali v koritu so zaokroženi
(za medicino)
2.1. | Pult oznake NP 1 (pr. 1)
- na predalnikih
- ob stenah zavihek v = 5 cm
š = 62 cm
l = 120 cm
v = 90 cm
| kos | 1 |  | 0
2.2. | Pult oznake NP 2 (pr. 2)
- na predalnikih
- ob stenah zavihek v = 5 cm
š = 62 cm
l = 160 cm
v = 90 cm
| kos | 1 |  | 0
2.3. | Pult oznake NP 3 (pr. 3, 4, 5)
- na predalnikih
- ob stenah zavihek v = 5 cm
š = 62 cm
l = 200 cm
v = 90 cm
| kosov | 3 |  | 0
2.4. | Pult oznake NP 4 (pr. 6)
- kotni pult
- na konzolah, pred konzolami je blenda iz
mediapana, zaščitenega z nerjavečo pločevino v = 10 cm
- pult ima 2x vgrajeno korito iz nerjaveče
pločevine dim (850 x 500 x 200 mm) x 1 in
(dim 1600 x 500 x 200 mm) x 1
- ob stenah zavihek v = 5 cm
- v pult vgrajeni pištola za zrak in pištola za vodo
- v kolikor tehnologija ponudnika pranja endoskopov
pri predpranju s čistili uporablja agresivna čistila
ki so do uporabnika zdravju škodljiva, mora iz naslova
varstva zdravja pri delu upoštevati v ceni te postavke
izvedbo odsesovanja strupenih hlapov iz pulta.
š = 70 cm
l = 340 + 160 cm
v = 100 cm
| kos | 1 |  | 0
2.5. | Pult oznake NP 5 (pr. 6a)
- na konzolah in kotnikih, pred konzolami je blenda iz
mediapana, zaščitenega z nerjavečo pločevino v = 10 cm
- pri predajni lini pult razširjen v debelini stene
cca za 12 cm, v dolžini 80 cm
- ob stenah zavihek v = 5 cm, pri predajni
lini brez zavihka
š = 72 oz. 60 cm
l = 148 cm (80 + 68)
v = 102 cm
| kos | 2 |  | 0
2.6. | Pult oznake NP 6 (pr. 6a)
- na konzolah in kotnikih, pred konzolami je blenda iz
mediapana, zaščitenega z nerjavečo pločevino v = 10 cm
- ob stenah zavihek v = 5 cm
- izrez za steno pri predajni lini 80 x 12 cm (l/š) - 2x
(dve predajni lini), pri predajnih linah brez zavihka
š = 60 oz. 72 cm
l = 127 cm (64 + 64)
v = 102 cm
| kos | 1 |  | 0
2.7. | Pult oznake NP 7 (pr. 10)
- na konzolah in kotnikih, pred konzolami je blenda iz
mediapana, zaščitenega z nerjavečo pločevino v = 10 cm
- ob stenah zavihek v = 5 cm, pri obeh predajnih
linah brez zavihka
š = 100 oz. 88 cm
l = 155 cm
v = 102 cm
| kos | 1 |  | 0
2.8. | Pult oznake NP 8 (pr. 7)
- na konzolah, pred konzolami je blenda iz mediapana,
zaščitenega z nerjavečo pločevino v = 10 cm
- ob stenah zavihek v = 5 cm
- ponudnik mora pult prilagoditi glede na tehnologijo
(št. termodezinfektorjev in sušilne omare)
š = 70 cm
l = 170 cm
v = 100 cm
| kos | 1 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža podstavnih omaric. Omarice
so montirane na podstavku iz masivnega lesa v = 10 cm,
oblečenega v ultrapas in pri stiku z zaokrožnico je podstavek
zaokrožen oz. na predhodno izdelanem podstavku.
Izdelane so iz iverala (npr. EGGER, ISOVOLTA) d = 19 mm
z ABS nalimki d = 2 mm na vseh robovih. Hrbtišče omarice
je izdelano iz iverala d = 0,8 cm. Pomične police so iz
iverala d = 19 mm in imajo ABS nalimke d = 2 mm na vseh
4 robovih. Ročaji so kovinski, l = 12 - 13 cm, ključavnica,
glej obstoječo opremo.
3.1. | Podstavna omarica Po 1 (pr. 13)
- na predhodno izdelanem podstavku
- brez vrat, stranski izrez za elektroinštalacije
- omarica se uporabi za montažo račun. stolpa
š = 35 cm
v = 62 cm ( brez podstavka)
g = 62 cm
| kos | 1 |  | 0
3.2. | Podstavna omarica Po 2 (pr. 1)
- na predhodno izdelanem podstavku
- polna vrata, ključavnica
- 1x pomična polica
š = 60 cm
v = 77 cm (brez podstavka)
g = 60 cm
| kos | 1 |  | 0
3.3. | Podstavna omarica Po 3 (pr. 2)
- na predhodno izdelanem podstavku
- polna vrata, ključavnica
- 1x pomična polica
š = 100 cm
v = 77 cm (brez podstavka)
g = 60 cm
| kos | 1 |  | 0
3.4. | Podstavna omarica Po 4 (pr. 20)
- na podstavku
- brez vrat, 3x pomične police
- zgoraj skupna plošča čez 2 omarici d = 22 mm,
š = 35 cm, l = 180 cm
š = 90 cm
v = 105 cm (brez podstavka)
g = 35 cm
| kosa | 2 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža predalnikov. Montirani so
predhodno izdelan podstavek v = 10 cm, ali na kolesih.
Izdelani so iz iverala d = 19 mm (Egger, Isovolta), ABS
nalimki d = 2 mm, hrbtišče predalnika je
predalnika je izdelano iz iverala d = 0,8 cm, robovi
z nalimki iz ABS (tudi na hrbtni strani).
Notranji del predala je izdelan iz plastificirane kovinske
konstrukcije - dno iveral d = 0,8 cm, ali vezana plošča.
- teleskopska vodila
- centralno zaklepanje - po dogovoru
- ročaji so kovinski ali plastični (l = 12,8 cm)
4.1. | Predalnik oznake Pr 1 (pr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 20)
- na kolesih, ključavnica
- 3 x predali: 2 x v = 15 cm
1 x v = 25 cm
š = 45 cm
v = 62 cm ( s kolesi)
g = 60 cm
| kosov | 9 |  | 0
4.2. | Predalnik oznake Pr 2 (pr. 1, 2, 3, 4, 5)
- na predhodno izdelanem podstavku
- ključavnica
- 4 x predali: 2 x v = 15 cm
2 x v = 23,5 cm
š = 55 cm
v = 77 cm (brez podstavka)
g = 60 cm
| kosov | 8 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža visečih omaric. Izdelane so
iz iverala d = 19 mm (npr. MAX ali EGGER), z ABS nalimki
d = 2 mm, hrbet omaric je iveral d = 0,8 cm z ojačitvenimi
trikotniki za obešanje omaric (v barvi opreme).
Police so pomične na kovinskih čepih, ABS nalimki so na vseh
robovih. Perforacija sten za montažo polic po celi višini omarice
Vratna krila so polna ali zasteklena s toniranim steklom.
Vse omarice s krili imajo sistemske ključavnice.
Omaricam, pod katerimi so montirane stenske svetilke, se
montira snemljivo blendo v = 10 cm.
5.1. | Viseča omarica Vo1 (pr. 3, 6)
- brez vrat, 3 x pomična polica
š = 40 cm
v = 90 cm
g = 35 cm
| kosov | 2 |  | 0
5.2. | Viseča omarica Vo2 (pr. 20)
- brez vrat, 3 x pomične police
š = 120 cm
v = 90 cm
g = 35 cm
| kos | 1 |  | 0
5.3. | Viseča omarica Vo3 (pr. 1)
- 2 x pomična polica
- steklena vrata, ključavnica
š = 40 cm
v = 70 cm
g = 35 cm
| kos | 1 |  | 0
5.4. | Viseča omarica Vo4 (pr. 1)
- steklena vrata, ključavnica
- 2 x pomična polica
š = 60 cm
v = 70 cm
g = 35 cm
| kos | 1 |  | 0
5.5. | Viseča omarica Vo5 (pr. 2, 3, 4, 5)
- steklena vrata, ključavnica
- 2 x pomična polica
š = 80 cm
v = 70 cm
g = 35 cm
| kosov | 8 |  | 0
5.6. | Viseča omarica Vo6 (pr. 1, 6)
- polna vrata v = 70 cm, ključavnica po dogovoru
- 2 x pomična polica
š = 60 cm
v = 90 cm (70 + 20)
g = 35 cm
| kosov | 3 |  | 0
5.7. | Viseča omarica Vo7 (pr. 20)
- polna vrata v = 70 cm, ključavnica
- 2 x pomična polica
š = 70 cm
v = 90 cm (70 + 20)
g = 35 cm
| kos | 1 |  | 0
5.8. | Viseča omarica Vo8 (pr. 2, 3, 4, 5)
- polna vrata v = 70 cm, ključavnica
- 1x odprta polica, 2 x pomična polica
š = 80 cm
v = 90 cm (70 + 20)
g = 35 cm
| kosov | 8 |  | 0
5.9. | Viseča omarica Vo9 (pr. 3, 4, 5)
- brez vrat
- 2 x pomična polica
š = 40 cm
v = 70 cm
g = 35 cm
| kosov | 3 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža visokih omar. Omare so
montirane na predhodno izdelanem podstavku v = 10 cm.
Izdelane so iz iverala d = 19 mm, z ABS nalimki d = 2 mm.
Vrata omar imajo enak opis materiala. Vse police in zadnji
del omar morajo biti iz iverala - mokro čiščenje. Vrata
imajo odmične spone. Okovje mora biti kvalitetno zaradi
velike frekvence odpiranja. Ročaj l = 12 - 13 cm, fi cca 0,8 cm
- plastificiran ali kovinski. Vse omare imajo ključavnice.
Robovi so zaščiteni z ABS nalimki d = 2 mm.
6.1. | Visoka omara O1 (pr. 20)
- na podstavku
- delno omara garderobna (š = 60 cm),
delno omara z razdelitvijo: 3x za osebne
predmete (dim š/v/g = 30/40/40 cm)
in polna vrata v = 85 cm
š = 90 cm (60 + 30) cm
v = 205 cm (brez podstavka)
g = 40 cm
| kos | 1 |  | 0
6.2. | Visoka omara O2 (pr.13, 20)
- na predhodno izdelanem podstavku
- polna vrata na dveh višinah:
1 x v = 105 cm
1 x v = 100 cm
- ključavnica, 5 x pomične police
š = 90 cm
v = 205 cm (brez podstavka)
g = 40 cm
| kosov | 3 |  | 0
6.3. | Visoka omara O3 (pr. 3)
- na predhodno izdelanem podstavku
- polna vrata na dveh višinah:
1 x v = 105 cm
1 x v = 100 cm
- ključavnica, 5 x pomične police
š = 60 cm
v = 205 cm (brez podstavka)
g = 60 cm
| kos | 1 |  | 0
6.4. | Visoka omara O4 (pr. 3)
- brez dna in do v = 115 cm brez vrat,
zadaj izrez za elektriko
- 1x polna vrata v = 100 cm
- ključavnica, 3 x pomične police
š = 45 cm
v = 215 cm
g = 60 cm
| kos | 1 |  | 0
6.5. | Visoka omara O5 (pr. 3)
- na predhodno izdelanem podstavku
- polna vrata na dveh višinah: 2x 50 cm
- 1 del odprt za postavitev hladilnika
- izrezi za inštalacije
š = 65 cm
v = 205 cm (brez podstavka)
g = 60 cm
| kos | 1 |  | 0
6.6. | Visoka omara O6 (pr. 10,11)
- vgrajena omara na predhodno izdelanem podstavku
- distančne letve
- polna vrata : 1 x v = 110 cm
1 x v = 120 cm
- ključavnice
- 6x pomične police
š = 80 cm
v = 230 cm (brez podstavka)
g = 30 cm
| kosov | 6 |  | 0
6.7. | Visoka omara O7 (pr. 6B)
- vgrajena omara kotne oblike
- brez vrat
- 6 x pomične police
š = 40 cm
l = 130 + 80 cm
v = 230 cm
| kos | 1 |  | 0
7. | Izdelava, dobava in montaža garderobne stene. Izdelana je
iz iverala d = 19 mm (npr. Isovolta, Egger).
Zaključki so ABS nalimki d = 2 mm (tudi zadaj ob stenah).
7.1. | Garderobna stena Gs1 (pr.1, 2, 3, 4, 5)
- 3 x kljukice za obešanje garderobe
dim š/v = 40 x 195 cm
| kosov | 5 |  | 0
7.2. | Garderobna stena Gs2 (pr.12, 13)
- 5 x kljukice za obešanje garderobe
dim š/v = 70 x 195 cm
| kosov | 3 |  | 0
8. | Dobava in montaža polic oz. žičnatih mrež. Police so
izdelane iz nerjaveče žice (kvadrat velikosti cca 25 x 25 mm)
z ograjico iz nerjaveče žice (tip košara). Montirana so na
kovinske stojke 25 x 30 mm, l = 1000 mm. Možnost premikanja
polic. Stojke so montirane na steno. Obračun v kompletu.
1 komplet se sestoji:
- 2x kovinske stojke l = 1000 mm
- 4x police oz. košare dim š/l/v = 320 x 1150 x 50 mm
Prostori: KG006, čiščenje endoskopov
| kompleta | 2 |  | 0
9. | Izdelava, dobava in montaža ogledala s polico iz
nerjaveče pločevine. Izdelan po detajlu. Polica š = 7 cm.
Oznaka Ogl.
9.1. | Ogledalo Ogl1
dim š/v = 60/65 cm
| kosov | 9 |  | 0
10. | Izdelava, dobava in montaža drsnih vratnih kril pri
elektroomarah na hodniku. Krila se pritrdijo na obstoječo obrobo,
ki jo je potrebno ustrezno pregledati in obnoviti. Mere prekontrolirati.
- 1 x dim (2 x 80) x 250 cm (200 + 50)
- 1 x dim (2 x 95) x 250 cm (200 + 50)
Obračun v kompletu.
| komplet | 1 |  | 0
11. | Izdelava, dobava in montaža magnetne table z
osnovnim priborom.
11.1. | Magnetna tabla Mt1
dim cca 100 x 100 cm
| kos | 1 |  | 0
OPREMA PO NAROČILU SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | Serijska oprema
1. | Dobava vrtiljak stolov na kovinskem podnožju:
- tapeciran z blagom po izbiri uporabnika in
projektanta - npr. umetno usnje odporno na čiščenje
in razkužila ("medicinsko usnje").
- dvižni mehanizem
- kolesa - min.5
- brez naslonjal za roke
- hrbtno naslonjalo in sedišče iz umetnega usnja
1.1. | Stol oznake S1es (elektrostatičen)
- brez naslonjal za roke
kot naprimer ESD basic, ESD unitec, bimos solitec, Ergoles STYL antistatična kolesa,
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| kosov | 14 |  | 0
1.2. | Stol oznake S1 pisarniški
- brez naslonjal za roke
Daktilo Rondo SYN-V.RO, SINHRO CROM - 2000, DO 112SC,
Ergomat WS u.usnje, Ergoles umetno usnje,
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| kosov | 7 |  | 0
2. | Dobava stolov na kovinskem podnožju - na nogicah,
enaka obdelava kot pri vrtiljakih
2.1. | Stol oznake S2
- z naslonjali za roke in hrbet
- enaka obdelava kot pri vrtiljakih
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| kosov | 15 |  | 0
3. | Dobava in montaža teleskopskega nosilca zavese s pritrditvijo
na stensko vodilo skupaj z zavesami (2 kompleta na 1 nosilec).
Dim zavese cca 150 x 100 cm - brez gub. Zavese so iz pralnega
materiala, ki je primeren za bolnišnično uporabo.
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| kompleta | 2 |  | 0
4. | Hladilnik 90l za zdravila s tipalom in elementom
za nadzor temperature - kot npr. Liebher ali podobno (pr.3)
cca 90l, dim max š/v/g =56 x cca 85x54 cm-vgradnja po
tehničnih navodilih proizvajalca
- vrata steklena
- alarma (optični in akustični) pri izpadu električne energije ali v
primeru nepravilnega delovanja aparata
- digitalni prikaz temperature, zunanji
- nastavitev temperature od +2 stopinji C do 20 stopinj C, zunanji
termostat in zunanja regulacija temperature
- predpriprava za vgradnjo temperaturnega tipala
- ključavnica za zaklepanje
- dobavitelj mora zagotoviti 24-urno servisiranje
- v primeru dolgotrajnejšega servisa mora dobavitelj zagotoviti
nadomestni aparat
- barva bela
- avtomatsko odtaljevanje
- mehanska upravljalna enota
- avtomatsko izparjevanje kondenzata
- ventilatorsko hlajenje
- hladilniki morajo imeti zaščito pred minus temperaturo
- samodejno zapiranje vrat
- zvočni in optični alarm ob predolgo odprtih vratih
- držalo za etikete
- osvetlitev notranjosti
- prestavljive police, vsaj 2
- plitve vratne poličke, vsaj 2
- energijski razred min A
- nivo hrupa do 40 dB
- tipalo in komplet za povezavo z nadzornim sistemom EVISENSE
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| kos | 1 |  | 0
5. | Dobava sefa za narkotike (pr. 3)
- vgradni v omari
- dim cca 50 x 50 x 60 cm, 1x pomična polička
- zaklepanje s ključem
| kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža zložljive panelne stene. Stena je setavljena iz
ogrodja, ki je izdelano iz eliksiranega aluminija dim š/v = 30 x 165 cm,
polnilo je plexiglas d = 2 mm, trdote B1, odporen na rezanje. Barva
pleksiglasa po dogovoru. Ogrodje je pritrjeno na vertikalni INOX profil
dim cca 60 x 60 mm, l = 1650 mm, ki je sidran v talno ploščo s 4 vijaki iz
nerjavečega jekla. Panel je sestavljen iz 8 elementov na kolesih in ročajem
za premikanje. Dolžina izvlečenega panela je cca 240 cm. Obračun v kompletu
z vsem materialom in montažo.
Kot npr.: Ropimex ali Silentia, Kwick Screen…
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| kompleta | 2 |  | 0
7. | Dobava in montaža kovinskega regala. Regal je sestavljen iz kovinskih
profilov dim cca 50 x 50 mm, l = 2300 mm (profili so lahko sestavljeni)
in kovinskih polic dim cca 300 x 800 mm (vsi elementi so tipski).
1 regal je sestavljen: 8 x vertikale
16 x police
Obračun v kompletu z vsemi veznimi elementi in zavetrovanjem.
Prostor: KG 020
| kompleta | 2 |  | 0
8. | Drobna sanitarna oprema
(ni predmet razpisa)
8.1. | Komplet pri umivalniku - osebje
samo montaža:
- držalo za tekoče milo
- držalo za dezinfekcijo rok
- držalo za papirne brisače
dobava in montaža kompleta za:
- držalo za vrečke za odpadke - obroč
| kompletov | 8 |  | 0
8.2. | Komplet pri umivalniku - pacienti
samo montaža:
- držalo za tekoče milo
- držalo za papirne brisače
dobava in montaža kompleta za:
- držalo za vrečke za odpadke - obroč
| kompletov | 5 |  | 0
8.3. | Komplet pri WC-ju - (ž,m)
samo montaža:
- držalo za toaletni papir
- držalo za oblogo desk
- držalo za vrečke za vložke
- ščetka za čiščenje WC školjke
dobava in montaža kompleta za:
- držalo za vrečke za odpadke - obroč
| kompletov | 7 |  | 0
9. | Dobava in montaža kljukic za obešanje garderobe/sanitarije
- vključno pritrdilni material
- montaža na zidano steno
| kosov | 6 |  | 0
SERIJSKA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## medicinska oprema
III. Medicinska oprema - vgradna |  | št. | cena na enoto | skupaj
Opomba: V kolikor tehnologija ponudnika ne potrebuje določenih priključkov mora to ponudnik upoštevati v ponudbeni ceni.
Opomba: V kolikor tehnologija ponudnika potrebuje določene priključke mora te priključke zagotoviti ponudnik vključno s projektiranjem, izvedbo in zagonom v fazi izgradnje tega razpisa kot funkcionalna celota, ter to seveda upoštevati v svoji ponudbeni ceni.
Opomba: Prevzem opreme oziroma investicije je možen samo ob popolnem funkcionalnem delovanju opreme in sistema kot celote. Funkcionalnost delovanja se preveri v prisotnosti uporabnika in Službe za medicinsko opremo, vključno z nastavitvijo in prilagoditvijo glede na sistem dela uporabnika.
Opomba: Ponudnik mora vključiti vse licence, certifikate, itd…za funkcionalno in nemoteno delovanje celotnega sistema za doživljensko obdobje.
Opomba: V ceni vključiti tudi šolanje uporabnika in 2 oseb Službe za medicinsko opremo (nivo šolanja: samostojna uporaba sistema ter definicija in odprava osnovnih napak)
1. Stropni stativ, endoskopski (v prostorih gastroskopij, KG 001, KG 002
KG 003, KG 004, KG 005) - 5 kompletov
V prostorih:
1. Gastroskopije I., KG 001
2. Gastroskopije II., KG 002
3. Urgentne gastroskopije in kolonoskopije, KG 003
4. Kolonoskopije I., KG 004
5. Kolonoskopije II., KG 005
1.1. STROPNI STATIV - ENDOSKOPSKI Z DVEMA ROČICAMA, 5 kosov
Dvojna roka za endoskopski stativ
Tehnična specifikacija:
- horizontalna rotacija: > 325°
- horizontalni radij: cca. 850 + 850 mm (+/-10%)
- elektropnevmatski ali elektromagnetni zavorni sistem na dveh oseh
- nosilnost: najmanj 150kg (+100kg rezerva za anestezijski aparat!!!!)
- korpus višine vsaj 1200 mm, s šestimi paneli za priključke
- tečaji z valjčnimi ležaji za natančno in lahko pozicioniranje
- mehko in tiho ustavljanje na vsaki osi (shock absorbtion)
- lahko premikanje rok z ustavitvijo na zahtevani poziciji, možnost
urgentnega pomikanja rok brez zavornih komandnih tipk
- standardi: IEC 60601-1-2-41, CE (93/42/CEE - classe II b)
Dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo,
Opremljen s priključki :
- 12 x šuko vtičnica 1L+N+PE, 230 V, oranžna barva okvirja za oznako UPS napajanja
- 12 x vtičnica za izenačitev potenciala,
- 2 x priključek za šibki tok (tipa RJ45), cat.6A
- medicinski plini: 2 x O2, 2 x Kz5 (oksidula v objektu ni na voljo)
Dodatna oprema :
- 2 x polička (nosilnost 80 kg) s stranskimi tirnicami
- 1 x polička (nosilnost 80 kg) s stranskimi tirnicami, predalom (z varnostnim odpiranjem) in ročko s tipkami za elektropnevmatski zavorni sistem
- 1 x polička (nosilnost 80 kg) s stranskimi tirnicami, višjim predalom (z varnostnim odpiranjem)
- 3 x navijalec za el.vodnike (kable)
- 1x dvojna vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran dolžine 760 mm, vesa 75x100 adapter, nosilnost 15 kg
| kos | 5 |  | 0
1.2 NOSILNA ROČICA ZA LCD MONITOR + LCD monitor, 5 kosov
1.2.1 Tehnične zahteve za stropni stativ (dovoljena odstopanja +/- 15%);
- Nosilna pod konstrukcija v med stropovju v tehničnem stropu
- Pozicijsko območje roke: dvojna vrtljiva,
- Horizontalni radij vsaj 900 + 900 mm (+/-15%),
- Horizontalna rotacija: 325˚,
- Vertikalno območje pozicioniranja roke: 90°
- Nosilnost min 12 kg
1.2.2 Tehnične zahteve za LCD endoskopski monitor (dovoljena odstopanja +/- 15%);
- Tehnične zahteve za LCD monitor:
- izdelan v LED tehnologiji
- certificiran za medicinsko dejavnost
- zagotavljati mora endoskopsko reprodukcijo v tehnologiji visoke resolucije (High Definition)
- velikost ekrana mora biti najmanj 26 palcev
- ločljivost slike na monitorju mora biti najmanj 1920 x 1080 pik
- razmerje slike 16 : 9
- Število barv najmanj 16,8 milijona
- Minimalni vpadni kot 178˚
- Razmerje kontrasta najmanj 1400:1
- Napajanje 24V
- Digitalni video vhodi DVI-D, RGBS/VGA, S-VIDEO, COMPOSITE
- Digitalni video izhodi DVI-D, S-VIDEO, COMPOSITE
- sliko v sliki (Picture in Picture-PIP) in Slika izven slike (Picture-out-Picture-POP) za reprodukcijo dveh endoskopskih slik ene poleg druge.
- na monitorju naj bo možno nastavljati vsako posamezno sliko (PIP in POP)
- teža največ 10kg
- pritrditev monitorja mora biti po VESA standardu (100mm x 100mm)
- napajanje in ožičenje za vse možne video signale
| kos | 5 |  | 0
2. STROPNI REFLEKTOR ZA PREISKAVE - 5 kosov
2.1 Tehnične zahteve za stropno nosilno ročico za monitor (dovoljena odstopanja +/- 15%);
- Nosilna pod konstrukcija v med stropovju v tehničnem stropu
- Pozicijsko območje roke: dvojna vrtljiva,
- Horizontalni radij vsaj 900 + 900 mm (+/-15%),
- Horizontalna rotacija: 330˚,
- Vertikalno območje pozicioniranja roke: 90°
- Nosilnost min 10 kg oziroma prilagojeno glede na težo reflektorja.
2.2 Tehnične zahteve za OP svetilko za preiskave(dovoljena odstopanja +/- 15%;
- LED tehnologije
- Centralna svetilnost (iluminanca): vsaj 50.000 lux,
- nastavitev osvetlitve (dimming range): minimalno od 30% do 100%
- Življenjska doba LED žarnic, najmanj 40000h,
- premer osvetlitve d10: najmanj 160 mm.
- barvna temperatura 4.500 K
- vrednost barvnega indeksa Ra, vsaj 95
- vgrajen transformator,
- vgrajena kontrolna plošča za nastavitve svetilnosti in vklop/izklop
- pridobljen certifikat : IEC 60601-1:2012, 60601-1-2: 2007 in IEC 60601-2-41: 2013
- priklop na centralni UPS klinike
| kos | 5 |  | 0
3. TERMODEZINFEKTORJI ZA FLEKSIBILNE ENDOSKOPE
V prostorih:
Čiščenje endoskopov, KG 006, shranjevanje oziroma sušenje v KG007
OPIS:
Termodezinfektorji morajo zagotavljati termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov po sistemu ČISTO-NEČISTO, t.j. morajo zagotavljati prehodnost fleksibilnih endoskopov iz nečistega v čisti prostor.
Omogočati morajo istočasno termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov in zagotavljati sledenje endoskopov glede na časovne zahteve uporabnika. Uporabnik potrebuje toliko termodezinfektorjev, da izvedejo termodezinfekcijo vsaj 16 endoskopov v času 70min (odstopanje max +20%, lahko pa hitreje od 70min).
Zagotovljena kompatibilnost z obstoječo endoskopsko opremo in sistemom za sledenje fleksibilnih endoskopov.
Ponudnik novih termodezinfektorjev mora zagotoviti kompatibilnosti, zaradi sledenja endoskopov, tudi z novimi 4 sušilnimi omarami vse z namenom funkcionalnega delovanja in sledenja.
TEHNIČNE ZAHTEVE:
Prehodni termodezinfektor po principu nečisto-čisto,
Termodezinfektorji morajo omogočati kemično dezinfekcijo vsaj šestnajstih (16) fleksibilnih endoskopov in dodatne opreme endoskopov v času sedemdeset (70) minut (odstopanje max +20%, lahko pa hitreje od 70min). Ponudnik mora ponuditi tolikšno število dezinfektorjev, da izpolni zahtevo po številu izvedenih ciklov (vsaj 16 dezinfekcijskih ciklov v časovnem obdobju 70 minut). Dezinfektor(ji) ne smejo presegati skupne širine več kot cca 290 centimetrov (340cm minus globina inox pulta s koritom - glej tloris, kjer so kot osnova za projektiranje vrisani trije termodezinfektorji).
Če ponudnikova tehnologija termodezinfektorjev ne omogoča vračila čistih košar preko termodezinfektorja nazaj v nečisti prostor ali to ne omogočajo že pripravljene predajne line v samih endoskopirnicah mora ponudnik v steni med nečistim (KG006) in čistim (KG007) delom vgraditi povratno loputo.
Kompatibilnost tudi z obstoječimi fleksibilnimi endoskopi proizvajalcev, ki jih uporabnik trenutno uporablja (Olympus, Pentax, Fujinon, itd...).
Glej zavihek seznam endoskopov
V kolikor proizvajalec obstoječih fleksibilnih endoskopov ne poda vseh podatkov oziroma ne omogoči odprtost delovanja se lahko kompatibilnost doseže tudi na način, da se za vsak endoskop ob vstavitvi v košaro, komoro, sušilno omaro ali prevzemu skenira (RFID) in se na ta način sledi čas hrambe in mikrobiološko ustreznost enodskopov.
V kompletu strojev, morajo biti priloženi priključni adapterji za vse te proizvajalce. Menjava adapterjev mora biti ergonomična in hitra (quick-connect tehnologija). Priključni adapterji morajo zagotavljati sistem priklopa, ki preprečuje napake pri priklopu (npr. barvni kodirni sistem ipd.).
Priključni adapter mora zagotavljati priklop vsaj do 7 kanalov fleksibilnega endoskopa.
Stroj ima programirane referenčne pretoke za vse kompatibilne endoskope. V primeru novih drugačnih endoskopov mora biti omogočeno nastavljanje novih referečnih pretokov.
Vsak posamezen adapter mora imeti lasersko vgravirano sliko priključka na endoskopu za lažje prepoznavanje.
Priklop endoskopov v termodezinfektorje se naj vrši na stojni višini (da se osebju ni potrebno sklanjati). V kompletu strojev morata biti dva nalagalna/razlagalna vozička za čisto in nečisto stran, prilagojena na višino nalaganja - razlaganja košar za endoskope (lahko je višinsko prilagodljiv) za namen transporta (npr. od pulta do termodezinfektorja in od termodezinfektorja do sušilne omare). Voziček se lahko uporablja tudi za vstavljanje endoskopa v dezinfekcijsko komoro ni pa to zahteva oziroma pogoj.
Zaradi preprečevanja navzkrižne kontaminacije je priporočljivo, da, pri priklopu priključnih adapterjev na endoskope, tehnologija zagotavlja priklop adapterjev z vstavljanjem košare v pralno komoro stroja (montaža in priklop endoskopov v košari, nato vstavljanje košare v komoro stroja).
Vgrajen vmesnik LAN (TCP/IP) za »online« dokumentiranje s sistemom, ki zagotavlja sledenje fleksibilnih endoskopov in osebja.
Ponudnik novih termodezinfektorjev mora zagotoviti kompatibilnosti, zaradi sledenja endoskopov, tudi z novimi 4 sušilnimi omarami vse z namenom funkcionalnega delovanja in sledenja.
Ponudnik mora vključiti vse licence, certifikate, itd…za funkcionalno in nemoteno delovanje celotnega sistema za doživljensko obdobje vključno z licencami oz certifikati za varnost stroja, endoskopov in osebja. Nadgradnja programske opreme po priporočilih proizvajalca je vključena.
Kompatibilnost z obstoječim dokumentacijskim sistemom (Endobase) ali s ponujenim novim dokumentacijskim sistemom (programsko in strojno opremo) v sklopu tega javnega naročila (sklop dokumentacijski sistem). Dokumentacijski sistem mora omogočati tako sledljivost termodezinfekcije endoskopov, poti endoskopov, ročnega čiščenja endoskopov, sušenja in hrambe endoskopov, osebja, ki z endoskopi rokuje, kot tudi izvedbo pisanja izvidov endoskopskih preiskav z vključeno strukturirano terminologijo v slovenskem jeziku in z vključenimi endoskopskimi slikami posamezne preiskave.
Ponudnik mora z nadgradnjo obstoječega sistema Endobase ali s ponujenim novim dokumentacijskim sistemom zagotoviti poleg zgoraj omenjene sledljivosti tudi kompatibilnost in obojestransko povezljivost z bolniškim programom Hipokrat (sistemom HIS - vidni vsi podatki ne samo izvidi).
Izpisani morajo biti vsaj okvirno naslednji parametri na protokolu čiščenja (izpis tudi v dokumentacijskem sistemu, na LCD monitoriju termodezinfektorja, itd...):
1. ID termodezinfektorja
2. ID endoskopa
3. ID uporabnika
4. Čas cikla reprocesiranja
5. Vse napake
Ponudnik naj v dokumentacijskem sistemu omogoči tudi naknadno brezplačno dodajanje parametrov na protokolu čiščenja kot so naprimer: - ID protokola, - ime programa, - čas cikla, - čas pričetka in konca termodezinfekcije, - količina detergentov (realne in prednastavljene), - LOT številka detergentov/čistil - Količina vode porabljene za posamezno fazo čiščenja, - Rezultati testiranja tesnosti in pretočnosti "Flow control", - Vse ostale aktivnosti uporabnika (start, stop, prekinitev, zamnjkanje napajanja el. energije, itd...
Z uporabo LAN vmesnika je lahko zagotovljen priklop na mrežni tiskalnik ni pa to nujno, saj mora biti zagotovoljeno, da se lahko zadeve izpisujejo iz dokumentacijskega sistema in ne samo iz termodezinfektorja.
Komora za dezinfekcijo mora imeti dvoje vrat (ena na nečisti strani, druga na čisti), ki z vgrajenim oknom (vrata lahko izdelana tudi iz stekla v celoti), primerne velikosti, da je omogočen pogled na endoskope, zaradi vizualne kontrole procesa termodezinfekcije. Steklo vrat in vrata morajo ustrezati funkcionalni uporabi termodezinfektorjev in zahtevam varnosti pri uporabi uporabnika (npr. biti toplotno odporno, itd..).
Sušenje endoskopov po procesu termodezinfekcije endoskopov se izvaja v sušilnih omarah (v termodezinfektorjih samo prepihovanje).
Vgrajeni naslednji varnostni mehanizmi:
1. Avtomatska ali ročna identifikacija endoskopov, uporabnika (v obstoječem ali novem dokumentacijskem sistemu). Identifikacija mora biti na osnovi RFID tehnologije ali ekvivalentno.
2. Avtomatična kontrola procesa, avtomatično doziranje detergentov/čistil za vsako posamezno fazo termodezinfekcije,
3. Avtomatski tester tesnosti, preprečuje pričetek čiščenja fleksibilnega endoskopa, ki bi bil poškodovan-perforiran,
Tlak pri testiranju naj bo ustrezen in naj omogoča nadzor nad tesnostjo endoskopa pred in med pranjem.
4. Funkcija »Flow Control«, ki preverja pretok skozi vse kanale endoskopa. Ob zamašitvi enega od kanalov endoskopa, nepravilnega priklopa priključnega konektorja in v primeru, da priključni konektor ni priključen na endoskop, termodezinfektor ne dovoli vklopa procesa termodezinfekcije.
5. Avtomatičen zaklep vrat med procesom dezinfekcije mora zagotavljati, da se vrat dezinfektorja ne more odpreti med trajanjem dezinfekcijskega cikla.
6. Vgrajen LCD monitor, za kontrolo termodezinfektorja. Prikazovati mora realne vrednosti posameznega procesa termodezinfekcije. LCD monitor na nečisti strani lahko služi tudi za upravljanje termodezinfektorja. Na čisti strani naj bo vgrajen zaslon oziroma prikazovalnik, ki opozarja oziorma informira uporabnika, kdaj je oziroma bo konec cikla (namen je, da uporabnik ve kdaj lahko izprazni komoro oziroma prenese očiščen endoskop v sušilno omaro).
7. Temperatura vode za proces termodezinfekcije je 35˚C (+/- 20%), oziroma naj bo temperatura voda taka, da je moč opraviti popolno reprocesiranje kot to zahtevajo standardi in da ne bo poškodbe na endoskopih.
8. Zvočni in/ali svetlobni signal oz opozorilo v primeru napake med procesom.
9. Identifikacija posode s čistili (da se prepreči zamenjava čistil oziroma napačen priklop) in dokumentiranje na osnovi RFID tehnologije (rok uporabe čistila, vrste čistila, itd..),
10. Dodatna obdelava oziroma priprava vode, npr. z dodatnimi filtri, reverzno osmozo, UV žarnice, itd.. V kolikor je potrebna dodatna oprema za obdelavo vhodne vode (poleg obdelave, ki je razvidna iz strojnih inštalacij), jo mora ponudnik vključiti v ponudbo. Dodatna obdelava vode naj bo locirana v bližini strojev.
11. Stroj mora imeti varnostni mehanizem, ki detektira količino in porabo vode (npr., da v komoro pride premalo vode, itd..).
Zagotavlja naslednje programe za termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov:
1. Čiščenje in dezinfekcija endoskopov s prepihavanjem delovnega kanala
2. Termična samo-dezinfekcijo stroja
3. Možen naj bo odvzem vzorcev za higiensko kontrolo,
4. Servisni programi za potrebe servisa in vzdrževanja
Odvod preostalih par je urejeno s prisilnim odvajanjem v načrtu strojnih inštalacij (radilani ventilator, PVC cevi, rešetke, itd...) pri čemer mora ponudnik termodezinfektorjev predvideti električno krmiljenje teh ventilatorjev direktno preko termodezinfektorjev, saj se le ti vklapljajo v odvisnosti od potreb oziroma njihovega delovanja.
Zahteve za samo-dezinfekcijo stroja:
1. Avtomatična nastavitev zagona cikla in/ali ročni način zagona programa samodezinfekcije
Kompatibilen z naslednjimi standardi:
Certifikati:
1. EN ISO 15883-1: 2009
2. EN ISO 15883-4: 2009
3. DIN EN ISO 9001
4. DIN EN ISO 13485
5. CE oznaka glede na smernice 93/42
Varnost:
6. EN 61010-1
7. EN 61010-2-40
EMC:
8. 2004/108/EC direction, Fluid category 5, EMC
Termodezinfektor uporablja PAA detergente/čistila v skladu z Evropskimi standardi.
Posode s čistili so nameščene v stroju ali ob napravah kot centralni dozirni sistem za več strojev hkrati (zaprti prostor oziroma omara).
Ohišje stroja mora biti iz nerjavečega jekla ali ustreznega vzdržljivega materiala
Dimenzije termodezinfektorjev so odvisne: - od števila termodezinfektorjev glede na zahteve uporabnika, da potrebuje toliko termodezinfektorjev, da izvedejo termodezinfekcijo vsaj 16 endoskopov v času 70min (odstopanje max +20%, lahko pa hitreje od 70min), - od višine spuščenega stropa, - od razpoložljive širine prostora (KG006 in KG007) v katerega se umeščajo termodezinfektorji skladno s tlorisom arhitekture, to je cca 280cm + 60cm polička (izvajalec lahko delno glede na svojo tehnologijo prilagodi globino police v delu oziroma širini termodezinfektorjev - strošek prilagoditev je strošek izvajalca, ki jo mora ponudnik upoštevati že pri oddaji ponudb vendar je pri tem potrebno upoštevati širino povratne lopute v kolikor to tehnologija zahteva) - od tehnologije ponudnika.
Opomba: v arhitekturi je upoštevano umeščanje do 3 termodezinfektorjev okvirnih dimenzij cca 900x2130x840mm(šxvxg) z namenom določitve maximalne širine prostora in za namen nadaljnega projektiranja. Končno število termodezinfektorjev je odvisno od ponudnikove tehnologije in zahteve uporabnika, da potrebuje toliko termodezinfektorjev, da izvedejo termodezinfekcijo vsaj 16 endoskopov v času 70min (odstopanje max +20%, lahko pa hitreje od 70min), ter prostorske omejitve.
- Ponudnik mora zagotoviti zadostno količino identifikacijskih enot ("transponderjev, idetifiikacijskih kartic") za vse endoskope uporabnika ter identificiranje celotnega osebje pri delu s strojem oz. sistemom za dokumentiranje in sledljivost.
- Ponudnik mora zagotoviti primeren priklop vode za nemoteno delovanje stroja - naročnik omogoči vso infrastrukturo oz. dovod vode do lokacije strojev (mikrolokacijo in priklop pa izvede ponudnik)
- Ponudnik mora za brezhibno delovanje strojev zagotoviti ustrezno opremo za pripravo vhodne vodo v kolikor je to potrebno (npr. RO…ponudnik lahko predhodno preveri kvaliteto vode na odjemnih mestih).
- Ponudnik mora za nemoteno delovanje stroja zagotoviti primeren priklop odpadnih vod
- Ponudnik mora zagotoviti odvod pare iz stroja oz. napeljavo eksterne ventilacije skladno s projektom strojnih inštalacij (prisilno odvajanje pare z ventilatorjem).
Ponudnik mora ponuditi termodezinfektor, ki s samim čiščenjem in procesom termodezifnekcije ne vpliva na poslabšanje kvalitete endoskopov. V primeru, da v procesu termodezinfekcije pride do poškodbe endoskopa zaradi stroja, se izvajalec zavezuje, da v celoti krije stroške popravila oziroma nastale škode endoskopa (velja za celotno dobo delovanja termodezinfektorja ob rednem vzdrževanju).
Ponudnik zagotavlja letno validacijo stroja v skladu z evropskim standardom EN ISO 15883-1/4
Okvirna priključna moč za posamezen stroj (v kolikor ponudnik ponuja termodezinfektorje z drugačnimi karakteristikami in priključki mora le te upoštevati v ponudbi in jih urediti v fazi gradnje v ceni ponudbe oziroma pogodbe vse za funkcionalno delovanje):
1. Omrežna izmenična napetost; tri faze, 400V, 50Hz
2. Priključna moč; največ 10,5kW (ponudnik prilagodi z delavniškimi načrti PZI projekt elektro inštalacij glede na svojo tehnologijo).
3. Varovalke; 3x16A
4. Izvajalec mora izvesti inštalacijo in zagon termodezinfektorja v sklado z priporočili proizvajalca in z vsemi smernicami ter standardi. Termodezinfektor mora ob prvem priklopu delovati brezhibno in varno.
Opcija: Dostop servisa preko oddaljenega dostopa,
SPISEK ZAHTEVANE OPREME:
3.1. termodezinfektorji (ustrezno število termodezinfektorjev vpiše ponudnik v rumeno celico v odvisnosti od ponudnikove tehnologije, zahteve uporabnika, da potrebuje toliko termodezinfektorjev, da izvedejo termodezinfekcijo vsaj 16 endoskopov v času 70min (odstopanje max +20%, lahko pa hitreje od 70min), ter prostorskih omejitev)
3.1.1. nudimo (ponudnik v rumenih celicah navede tip termodezinfektorja in število kosov):
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| kos | 2 |  | 0
| 3.1.2. nudimo (v primeru, da ponudnik nudi še kak drug tip termodezinfektorja v kombinaciji s termodezinfektorji iz točke 1.1., ponudnik v rumenih celicah navede tip termodezinfektorja in število kosov): |  | paziti na število kosov
| Navedba proizvajalca, tip oz. model: |  | paziti na število kosov
| kos | 1 |  | 0
3.2. nalagalni/razlagalni voziček, 2kosa, za namen transporta (npr. od pulta do termodezinfektorja in od termodezinfektorja do sušilne omare). Voziček se lahko uporablja tudi za vstavljanje endoskopa v dezinfekcijsko komoro ni pa to zahteva oziroma pogoj.
| kos | 2 |  | 0
3.3. priključni adapter za priklop EUS fleksibilnega endoskopa proizvajalca Olympus, 1kos
| kos | 1 |  | 0
3.4. priključni adapter za priklop fleksibilnih endoskopov (gastroskop, kolonoskop in duedenoskop) proizvajalca Olympus, 6 kosov.
| kos | 6 |  | 0
3.5. priključni adapter za priklop fleksibilnih endoskopov (gastroskop, kolonoskop in duedenoskop) proizvajalca Pentax, 2 kosov.
| kos | 2 |  | 0
3.6. priključni adapter za priklop fleksibilnih endoskopov (gastroskop, kolonoskop in duedenoskop) ostalih proizvajalcev (Fujinon), 6 kosov
| kos | 6 |  | 0
3.7. Pregradna stena iz inox materiala (v katero so vgrajeni povratna loputa, termodezinfektorji, dodatna priprava oz obdelava vode, čistila, itd...), ki ločuje nečisti (KG006) in čisti del KG007
| kpl | 1 |  | 0
4. KONTROLNA ENOTA IN SISTEM ZA TELEMEDICINO
V prostorih:
1. Urgentne gastroskopije in kolonoskopije, KG 003
2. Kolonoskopije I., KG 004
3. prostor KG001, KG002, KG005
OPIS:
Oprema mora biti namenjena integraciji videokonferenčnega sistema in tehničnega panela. Sistem mora omogočati hiter potek dela endoskopske enote in povečati storilnost pri pripravi endoskopskega posega.
TEHNIČNE ZAHTEVE:
Centralizirano krmiljenje videokonferenčnega sistema, komunikacij in dokumentiranja (Dokumentiranje se opravi preko osebnega računalnika v ambulanti, na kateremu je inštaliran program za dokumentacijo),
Vmesnik za kontrolo je kontrolni monitor občutljiv na dotik, velikosti najmanj 19 palcev
Omogoča »Home Screen koncept«: enostavno upravljanje kontrolne enote preko grafičnih ikon na ekranu na dotik. Vsaka funkcija kontrolne enote naj ima svojo ikono.
Zagotovljene najmanj naslednje funkcije kontrolne enote:
1. Snemanje videa preko endoskopa (snemanje se vrši direktno v dokumentacijski sistem)
2. Izbor video vira
3. Zunanji osebni računalnik
4. Ambientalna kamera
5. Predvajanje glasbe
Omogoča usmerjanje HD in SD videosignala na različne destinacije: iz endoskopske kamere, ambientalne kamere, DVD snemalnikov ali drugih izvorov video signala na različne monitorje (npr. zdravniške sobe, prostori klinike 1, 2, 3, 4 in 5, itd...), kot tudi v dokumentacijski in videokonferenčni sistem (usklajeno mora biti z naročnikom!!!). Omogočen predogled vseh videosignalov na kontrolnem monitorju na dotik.
Kontrolna enota ima najmanj 8 videovhodov in 7 videoizhodov SDI (HD videosignal). Podpira HD-SDI standard videoprenosa.
Zagotovljena prednastavitev kontrolne enote glede na želje uporabnikov: npr. Izbor usmerjanja prenosa video signalov, snemanje slik in filmov (start/stop),
Povezava kontrolne enote z zunanjim osebnim računalnikom (npr.PACS ali HIS PC), preko računalniške (LAN) mreže. Upravljanje osebnega računalnika je omogočeno preko kontrolnega monitorja občutljivega na dotik.
Povezava kontrolne enote z ambientalno HD kamero, ki omogoča njeno upravljanje
HD kamera naj omogoča funkcijo obračanja in povečave (zoom).
»V živo« funkcija; svetlobno opozorilo ob vključitvi v videokonferenco
Katerikoli video SDI signal (rtg slika, endoskopska slika, ambientalna kamera, itd…) se preko monitorja na dotik in kontrolne enote preusmeri na katerikoli monitor oziroma računalnik v sklopu sistema za telemedicino (monitorji oziroma računalniki v ambulantah, oddelkih, knjižnice, sejne sobe, konferenčnih sobah, drugih bolnišnicah, itd...) - lokacije povezav oziroma prenosa se naknadno usklajuje z naročnikom (max do 20 mest).
sistem za video - avdio konferenčni prenos namenje za šolanje, konzultacije, itd…v ustanovi ali izven nje
Možnost priključitve zunanjega izvora glasbe (npr.MP3 prevajalnik, radio, I-pod...).
Vgrajen avdio ojačevalnik, najmanj 2x 7W, 3Ω. Možna nadgradnja z zunanjim audio ojačevalnikom.
Ponudnik mora zagotoviti funkcionalne povezave in delovanje na postavitvi opreme pri naročniku na osnovi certificirane opreme (oprema mora imeti certifikat).
SPISEK ZAHTEVANE OPREME:
4.1. Kontrolna enota
| kos | 2 |  | 0
4.2. Monitor občutljiv na dotik (montira se na ročico iz postavke 2.1 "nosilna ročica" pri postavki "Stropni reflektor za preizkave").
| kos | 2 |  | 0
4.3. HD Ambientalna kamera (lokacijo določi ponudnik v sodelovanju z uporabnikom)
| kos | 2 |  | 0
4.4. enkoder za HD ( IP signal)
| kos | 3 |  | 0
4.5. Pasivni vgradni zvočniki, moč min. 20W (lokacijo določi ponudnik v sodelovanju z uporabnikom)
| kos | 4 |  | 0
4.6. Brezžični mikrofon
| kos | 2 |  | 0
4.7. zagotovljen vir produkcije glasbe po izboru
| kos | 2 |  | 0
4.8. sistem za video - avdio konferenčni prenos
| kpl | 1 |  | 0
4.9. Vsi potrebni povezovalni kabli za medicinsko opremo, monitorji na stativih in zidnim monitorjem za nemoteno delovanje, vključno z izvedbo napajanja in ožičenja kot funkcionalna celota
| kpl | 1 |  | 0
5. VGRADNI ZIDNI MONITOR, 5 kompletov
V prostorih:
1. Gastroskopije I., KG 001
2. Gastroskopije II., KG 002
3. Urgentne gastroskopije in kolonoskopije, KG 003
4. Kolonoskopije I., KG 004
5. Kolonoskopije II., KG 005
OPIS:
Monitor z ohišjem bo vgrajen v steno prostora in mora zagotavljati in prikazovati prenos video signala iz endoskopskega videoprocesorja, ambientalne kamere ali videokonference. Monitor z ohišjem je sestavljen iz 3 delov: ohišja za vgradnjo v steno, LCD monitorja in steklenih vrat.
TEHNIČNE ZAHTEVE:
Ohišje za vgradnjo zagotavlja vgradnjo monitorja v steno, dimenzije ohišja najmanj 1300x1100x200 mm, omogočati mora dostop kabelskih povezav iz kontrolne enote, ohišje mora prevzeti vso potrebno težo.
LCD monitor velikost najmanj 42", zagotovljena kabelska videopovezava z kontrolnim monitorjem in videokonferenčnim sistemom, FULL HD ločljivost.
Vidni kot zaslona cca 175°.
Steklena vrata ohišja iz kaljenega stekla.
SPISEK ZAHTEVANE OPREME:
1. Vgradno ohišje, 5 kosov
2. Monitor, 5 kosov
3. Vrata ohišja, 5 kosov
4. Vsi potrebni povezovalni kabli z medicinsko opremo, monitorji na stativih in zidnim monitorjem.
| komplet | 5 |  | 0
6. VOZIČKI
6.1 . VOZIČEK ZA PRIPOMOČKE V AMBULANTAH, 5 kompletov
V prostorih:
1. Gastroskopije I., KG 001
2. Gastroskopije II., KG 002
3. Urgentne gastroskopije in kolonoskopije, KG 003
4. Kolonoskopije I., KG 004
5. Kolonoskopije II., KG 005
OPIS:
Voziček je na koleščkih (2 kolesi imajo štoperje). Voziček ima 2 polici, 2 predala in nadgradnjo z dvema policama oz. nosilci za košarice za drobne pripomočke. Košarice so iz PVC-ja. Pri delovni polici vozička so montirani nosilci za koše za odpadke
Izdelan naj bo iz materialov za zdravstvene namene, ki omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje s kemikalijami za površine (RF, itd…)
TEHNIČNE ZAHTEVE:
dimenzije vozička: š / v / g = 70 x 160 (90 + 70) x 60 cm, dovoljen odstopanja +/-10%
dimenzije polic: š / v / g = 70 x 70 x 25 cm, dovoljen odstopanja +/-10%
| kos | 5 |  | 0
6.2. Voziček za transport endoskopov s 4 kasetami za endoskope (2 kom za čisto in 2 kom za nečisto stran)
Voziček naj bo sledečih dimenzij: 50 x 60 x 90 cm (odstopanje 30%) - funkcionalne dimenzije
Ima naj vsaj eno zavoro
Vsak voziček naj ima kapaciteto za vsaj 4 endoskope
Vsak voziček naj ima vsaj 4 kasete s pokrovom (skupaj torej 16 kaset) za varno hrambo endoskopov v fazi transporta
Opcijsko lahko ponudnik ponudi PVC namenske vložke skupaj s PVC pokrivalom, ki jasno označujejo stanje ČISTO/NEČISTO.
Izdelan naj bo iz materialov za zdravstvene namene, ki omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje s kemikalijami za površine
| kos | 4 |  | 0
7. DOKUMENTACIJSKI SISTEM
Ponudnik mora zagotoviti kompatibilnost z obstoječim dokumentacijskim sistemom (Endobase) ali ponuditi nov dokumentacijski sistem (programsko in strojno opremo) v sklopu tega projekta (razpisa) glede na svojo tehnologijo oziroma opremo vse z namenom funkcionalnega delovanja celotnega delovnega procesa uporabnika. Dokumentacijski sistem mora omogočati tako sledljivost termodezinfekcije endoskopov, poti endoskopov, ročnega čiščenja endoskopov, sušenja in hrambe endoskopov, osebja, ki z endoskopi rokuje, kot tudi izvedbo pisanja izvidov endoskopskih preiskav z vključeno strukturirano terminologijo v slovenskem jeziku in z vključenimi endoskopskimi slikami posamezne preiskave.
Ponudnik mora vključiti vse licence, certifikate, itd…za funkcionalno in nemoteno delovanje celotnega sistema za doživljensko obdobje vključno z licencami oz certifikati za varnost stroja, endoskopov in osebja. Nadgradnja programske opreme po priporočilih proizvajalca je vključena v tej ponudbi.
Ponudnik mora z nadgradnjo obstoječega sistema Endobase ali s ponujenim novim dokumentacijskim sistemom zagotoviti poleg zgoraj omenjene sledljivosti tudi kompatibilnost in obojestransko povezljivost z bolniškim programom Hipokrat (sistemom HIS - vidni vsi podatki ne samo izvidi).
Programska oprema mora podpirati delovne procese na oddelku vključno s shranjevanjem slik, pregledov, sledljivost enoskopske opreme, kompatibilnost s Hipokratom (HIS (proizvajalec LIST), itd… in vsaj sledeče:
na področju arhiviranja:
- arhiviranje endoskopskih preiskav in izdelava poročila o preiskavi,
- vsak podatek oziroma informacijo (tudi videolinijo (ne glede na proizvajalca)) naj bo moč povezati na osebni računalnik vključno z nameščeno programsko opremo (za vse delovne postaje kot so koloskopije, gastroskopij, ERCP, EUS, kapsulna endoskopija, čisti in nečisti del, itd...).
- dnevni prikaz pacientov in razporeditev, ki jih pridobi iz Hipokrata, z možnostjo dodajanja pacientov za nujne primere kar iz računalnika v endoskopirnic,
- proženje, zajem in hranjenje slik ter filmov (če ponudnik njegova tehnologija to omogoča naj zagotovi te funckije dodatno še preko gumbov na endoskopu ali preko stopalke)
- slike (FULL HD) je možno obdelati, povečevati, prilagati k poročilu, itd…
- snemanje filmov v FULL HD,
- omogočati strukturirano terminologijo (za kolonoskopijo, gastroskopijo, itd…), terminologija mora biti skladna s standardom MKB10 (Klasifikacija bolezenskih stanj),
- prikaz anatomske skice pregledanega organa z možnsotjo označevanj in dopisovanj posebnosti s strani zdravnika, vpisovanje komentarjev, itd…
- enostaven vpogled v zgodovino pacienta (prejšnje preiskave, itd…),
- enostaven vpogled v zgodovino fleksibilnega endoskopa (servisni posegi, itd…) (število uporab naj se vidi vsaj na procesorju).
na področju sledenja:
- sledenje zagotovljeno v vseh fazah uporabe in obdelave endoskopov (endoskopski poseg, ročno čiščenje, strojno čiščenje, shranjevanje/sušenje, itd..),
- kompatibilnost z obstoječimi fleksibilnimi endoskopi proizvajalcev, ki jih uporabnik trenutno uporablja (Olympus, Pentax, Fujinon, itd...).
- kompatibilnost z obstoječimi sušilnimi omarami oziroma z novimi sušilnimi omarami (Ponudnik novih termodezinfektorjev mora zagotoviti kompatibilnosti, zaradi sledenja endoskopov, tudi z obstoječemi sušilnimi omarami Olympus. V kolikor tega ne more zagotoviti s svojim programom mora to zagotoviti z dobavo novih 4 kompatibilnih sušilnih omar, vse z namenom funkcionalnega delovanja in sledenja.)
- kompatibilnost s termodezinfektorji,
- tehnologija RFID ali ekvivalentno, ki zagotavlja povezljivost z dokumnetacijskim sistemom,
- spremljanje zgodovine endoskopa v procesu uporabe, čiščenja in shranjevanja
- spremljanje porabe materiala,
- omogočiti vpogled v podatke dokumentacijskega sistema iz oddaljene postaje ali drugega računalnika (do 20 mest),
- omogočati urejanje podatkov in posnetkov (tudi iz oddaljenih postaj),
- hranjenje podatkov iz vseh postaj in ostalih mest mora biti scentralizirano (npr. skupen strežnik), hranjenje podatkov do 20 let vključno z vpogledom uporabnika.
- zadostiti pogojem varnosti in zaščiti podatkov (npr. z raznimi uporabniškimi imeni, gesli, dodeljevanje pravic, evidentiranje vstopov, izstopov, vpogledov)
- za sledenje je željena kompatibilnost z uporabniškimi karticami od Četrte poti, ki jih uporabniki uporabljajo za registracijo delovnega časa, ni pa to pogoj. (za dostope v posamezne prostore preko kontrole pristopa, ki je predmet ostalih gradbeno obrtniških del pa se vrši preko kartic Četrte Poti).
| kpl | 1 |  | 0
8. SUŠILNE OMARE ZA ENDOSKOPE
Ponudnik mora naročniku v prostoru KG007 zagotoviti hranjenje endoskopov v sušilnih omarah za endoskope.
Ponudnik mora z nadgradnjo obstoječega sistema Endobase ali s ponujenim novim dokumentacijskim sistemom zagotoviti poleg zgoraj omenjene sledljivosti tudi kompatibilnost in obojestransko povezljivost z bolniškim programom Hipokrat (sistemom HIS - vidni vsi podatki ne samo izvidi).
Sušilne omare za shranjevanje endoskopov kot npr. (npr. Olymus EDC Plus, Steelco, Getinge, itd..).
Število endoskopov: 8 do 9
Specifikacije so okvirne:
dim.: dolžina cca 90 do130cm, širine od 45 do 80cm, višine od 200 do 230 cm.
možnost dodatne razširitve omare z dodatnimi endoskopi
Čas sušenja (privzeta nastavitev): 120 minut
Čas shranjevanja (privzeta nastavitev): 160 do 720 ur
Temperatura okolice: 25 ° C (+/- 5 ° C), za kratek čas 35 ° C
Relativna vlažnost: 30-75%
Globina komore: 350 do 800 mm
Prostor za endoskop: od 80 do 160mm
Električni priključki:
Napajanje: 220 - 240 V
Povezave: L1, N, PE
Frekvenca: 50-60 Hz
Dovod zraka: stisnjen zrak pod pritiskom,
razred zraka skladno z zahtevami veljavne zakonodaje in ustreznih smernic
Povezava: izvede in prilagodi ponudnik opreme s svojim strojnikom ali z glavnim izvajalcem pri izvedbo inštalacijskih del, npr od ½ "notranji navoj (cev ø 8 mm) do cevi PTFE 6x8mm.
Tlak: izvede in prilagodi uporabnik od 0.4/0.7 bara do 3-8 bara,
Dovod zraka v komoro - notranji ventilator od 12 do 30 m³ / h
HEPA filter H13, ali predfilter razred F5 in HEPA H14 filter
Odpornost HEPA filter: od 200 do 300 Pa
Omrežne povezave: TCP / IP; 10/100 (RJ45) in ostale potrebne povezave za sledenje
Vsi stroški prilagoditev vseh priključkov in pohištva zaradi tehnologije ponudnika mora biti upoštevan v tej postavki (funkcionalno delovanje opreme).
8.1.
Demontaža obstoječih sušilnih omar Olympus, odvoz na začasno skladišče naročnika in ustrezna zaščita za morebitno ponovno uporabo omar na drugih lokacijah (omare ne omogočajo priklopa na vse kanale fleksibilnega endoskopa).
| kpl | 1 |  | 0
8.2.
Dobava in montaža nove sušilne omare za shranjevanje endoskopov kot npr. (npr. Olymus EDC Plus, Steelco, Getinge, itd..).
nudimo (ponudnik v spodnji alineji izpolni celico z navedbo proizvajalca, tipa oz modela
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| kos | 4 |  | 0
9. OSTALA VZPOREDNA DELA
Vsa ostala potrebna dela, ki so potrebna za funkcionalno uporabo in delovanje izgrajenih oziroma adpatiranih prostorov in so posledica same tehnologije ponudnika (TEHNOLOGIJE TERMODEZINFEKTORJEV za endoskope), in jih mora ponudnik vkalkulirati že pri oddaji ponudbe (npr. prilagoditev mikrolokacij priključkov glede na končno število termodezinfektorjev, eventuelno potrebne črpalke, priklop na komprimiran zrak, dodatna priprava vode (RO), računalniki, itd...). Postavko mora ponudnik pri oddaji ponudbe razčleniti (kot dodatna priloga), da lahko naročnik vidi kaj je bilo upoštevano pri tej postavki.
| kpl | 1 |  | 0
10. PREVENTIVNO IN REDNO VZDRŽEVANJE V GARANCIJSKI DOBI
Vzdrževanje v garancijski dobi naj glede na ponudnika vsebuje vse potrebno za delovanje sistema in zadostitvi zakonodaje
pri čemer se upoštevaju tudi dodatne usmeritve in zahteve kot so:
- zamenjava vseh potrebnih delov z originalnimi deli,
- izvedbo vseh potrebnih del za varno in pravilno delovanje sistema,
- Izvajalec za vzdrževanje mora biti pooblaščen za servisiranje in vzdrževanje ponudnikove opreme,
(vključno s krmilno programsko opremo), razpolaga z ustrezno programsko opremo, originalnimi rezervnimi deli,
strokovnim znanjem in usposobljenimi kadri s strani proizvajalca opreme,
- Modernizacija opreme glede na spremembo zakonodaje,
- Opravljati redne preglede skladno z zakonodajo.
V primeru napake v garancijski dobi se izvajalec za odpravo napake zavezuje pod naslednjimi pogoji:
- odzivni čas za napako je do 2 uri po obvestilu oziroma klicu (sistem 7/24/365)
- delovni čas za odpravo napak je 7dni (sistem 7/24/365)
- odprava manjših napak takoj oziroma isti dan, lahko tudi na daljavo v kolikor to sistem omogoča
- večje napake v največ 48 urah
- odprava napak s strokovno usposobljenim osebjem,
- uporaba novih originalnih delov,
- vse ostalo za funkcionalno delovanje.
- Izvajalec na področju vzdrževanja oziroma servisiranja mora biti pooblaščen za servisiranje in vzdrževanje opreme (razpolaga z ustrezno programsko in krmilno opremo, programi, originalnimi rezervnimi deli, strokovnim znanjem in usposobljenimi kadri s strani proizvajalca opreme),
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi naslednje priloge:
- Servisna ura - priloga k ponudbi
- Cenik rezervnih delov - priloga k ponudbi
- Kalkulacije oziroma izračuni letnega vzdrževanja - priloge k ponudbi
OPOMBE:
- Cene rezervnih delov poleg cene rezervnega dela vključujejo tudi vse transportne in špediterske stroške, carine, dajatve, davke, garancije, drobni in vezni material, vse manipulativne stroške, stroške del iz pogodbe, predvidene in nepredvidene stroške, idr.., ki jih bo imel ponudnik oziroma izvajalec z realizacijo naročila.
- Cena delovne servisne ure zajema poleg stroškov dela, tudi transportne in potne stroške, stroške ogleda okvare, zamude, kilometrino, davke, režijo, eventuelna prenočišča, šolanja, stroške del iz pogodbe, ostala predvidena in nepredvidena dela, itd.., ki jih bo imel ponudnik oziroma izvajalec z realizacijo naročila.
- Odprava napak v garancijski dobi je strošek ponudnika.
10.1. Ponudnik mora v ponudbo vključiti ves potrebni material, rezervne dele in delo za redno preventivno vzdrževanje in delovanje naprav in celotnega sistema v garancijski dobi
| kpl | 1 |  | 0
10.2. Ponudnik mora v ponudbo vključiti vse redne preglede vključno z izdelavo poročil v garancijski dobi
| kpl | 1 |  | 0
10.3. Ostalo kar sodi v sklop rednega preventivnega vzdrževanja v garancijski dobi
| kpl | 1 |  | 0
Opomba: stroški 5 letnega preventivnega pogarancijskega vzdrževanja so zajeti v drugi postavki (glej zavihek "preventivno vzdrževanje")
11. LICENCE
11. Ponudnik mora vključiti vse licence, certifikate, itd…za funkcionalno in nemoteno delovanje celotnega sistema za doživljensko obdobje vključno z licencami oz certifikati za varnost stroja, endoskopov, sistema in osebja. Nadgradnja programske opreme po priporočilih proizvajalca je vključena v tej ponudbi.
11.1 Licence, certifikati, nadgradnje itd.. za dokumentacijski sistem
| kpl | 1 |  | 0
11.2. Licence, certifikati, nadgradnje itd.. za termodezinfektorje
| kpl | 1 |  | 0
11.3. Licence, certifikati, nadgradnje itd.. za sušilne omare
| kpl | 1 |  | 0
11.4. Licence, certifikati, nadgradnje itd.. za telemedicino
| kpl | 1 |  | 0
11.5. Licence, certifikati, nadgradnje itd.. za ostale sisteme in naprave
| kpl | 1 |  | 0
| VGRADNA in OSTALA MEDICINSKA OPREMA SKUPAJ |  |  | 0

## seznam endoskopov
inventarne številke endoskopov
KOLOSKOPI |  | datum nabave | serijska št. | tip aparata | opombe | proizv
K7 | 77501 | 2007-06-26 | 2700429 | CF-H180 AI | ZA ODPIS
K8 | 78186 | 2007-10-25 | 2700556 | CF-H180 AI | ZA ODPIS
K9 | 88465 | 2009-01-29 | 2801387 | CF-Q180 AI |  | olympus
K10 | 88466 | 2009-01-29 | 2801385 | CF-Q180 AI |  | olympus
K11 | 108013 | 2011-07-02 | 2102186 | CF-H180 AI |  | olympus
K12 | 111202 | 2011-06-29 | 2102214 | CF Q180 AI |  | olympus
K13 | 111201 | 2011-06-29 | 2102213 | CF Q180 AI |  | olympus
K14 | 124559 | 2014-03-19 | 2410577 | CFHQ190i |  | olympus
K15 | 124560 | 2014-03-19 | 2410567 | CFHQ190i |  | olympus
FK1 | 138815 | 2017-08-16 | 1C730K097 | EC-760ZP-V/M |  | fuji
FK2 | 138814 | 2017-08-16 | 1C730K091 | EC-760ZP-V/M |  | fuji
FK3 | 138813 | 2017-08-16 | 1C730K090 | EC-760ZP-V/M |  | fuji
FK4 | 138812 | 2017-08-16 | 1C730K089 | EC-760ZP-V/M |  | fuji
K16 | 142716 | 2017-08-23 | 2751873 | CF-HQ190I |  | olympus
K17 | 142717 | 2017-08-23 | 2751865 | CF-HQ190I |  | olympus
K18 | 142718 | 2017-08-23 | 2727815 | CF-HQ190I |  | olympus
DUODENOSKOPI |  | datum nabave | serijska št. | tip aparata | opombe | proizvajalec
D3 | 111079 | 2011-06-13 | A120364 | ED-3490TK | ZA ODPIS | olympus
D4 | 111080 | 2011-06-13 | A120367 | ED-3490TK | ZA ODPIS | olympus
V 4 | 77510 | 2007-06-26 | 2701409 | TJF 160 VR | ZA ODPIS | olympus
D1 | 85660 | 2008-12-19 | A120199 | EG36 80 TK | ZA ODPIS | olympus
D2 | 85661 | 2008-12-19 | A120200 | EG36 80 TK | ZA ODPIS | olympus
D5 | 119863 | 2013-09-10 | 2304217 | TJF-Q180V |  | olympus
D6 | 119864 | 2013-09-10 | 2304231 | TJF-Q180V |  | olympus
D7 | 124561 | 2014-03-19 | 2404783 | TJF-Q180V |  | olympus
GASTROSKOPI |  | datum nabave | serijska št. | tip aparata | opombe | vzorčenje
oly14 | 78185 | 2007-10-25 | 2701224 | GIF Q 40 | na torak krg | NI V UPORABI
P1 | 85657 | 2009-02-19 | A120215 | EG 3470K |  | NI V UPORABI
P2 | 85658 | 2009-02-19 | A120217 | EG 3470K |  | NI V UPORABI
P3 | 85659 | 2009-02-19 | A120218 | EG 3470K |  | NI V UPORABI
P13 | 7093 | 2005-03-07 | A120038 | EG 3480 K | CJB. V uničenje!!! | NI V UPORABI
P17 | 7227 | 2005-09-28 | A120044 | EG 3480 K |  | NI V UPORABI
P4 | 111077 | 2011-06-13 | A120192 | EG 3490K |  | NI V UPORABI
P5 | 111075 | 2011-06-13 | A120179 | EG-3490K |  | NI V UPORABI
P6 | 111078 | 2011-06-13 | A120193 | EG-3490K |  | NI V UPORABI
P7 | 111076 | 2011-06-13 | A120191 | EG-3490K |  | NI V UPORABI
H 2 | 78267 | 2008-02-05 | 2705415 | GIF H 180 | ZA ODPIS
H 1 | 78268 | 2008-02-05 | 2705428 | GIF H 180 | ZA ODPIS
H 3 | 78266 | 2008-02-05 | 2705424 | GIF H 180 | ZA ODPIS
H 4 | 78265 | 2008-02-05 | 2805835 | GIF H 180 |  | olympus
H5 | 124556 | 2014-03-19 | 2400595 | GIF H 170 |  | olympus
H6 | 124557 | 2014-03-19 | 2400604 | GIF H 170 |  | olympus
H7 | 124558 | 2014-03-19 | 2403024 | GIF 1TQ 160 |  | olympus
P8 | 121787 | 2014-04-25 | A120455 | EG-3490K |  | NI V UPORABI
P9 | 121788 | 2014-04-25 | A120462 | EG-3490K |  | NI V UPORABI
P10 | 124987 | 2014-04-25 | A110598 | EG29-i10 |  | NI V UPORABI
H8 | 138819 | ?.?.2017 | 2746494 | GIF-HQ190 |  | olympus
H9 | 138820 | ?.?.2017 | 2732914 | GIF-XP190N |  | olympus
H10 | 138817 | ?.?.2017 | 2731794 | GIF-1TH190 |  | olympus
H11 | 138818 | ?.?.2017 | 2731784 | GIF-1TH190 |  | olympus
FG1 | 138810 | 2017-08-16 | 1G402K630 | EG-760R |  | fuji
FG2 | 138808 | 2017-08-16 | 1G402K508 | EG-760R |  | fuji
FG3 | 138811 | 2017-08-16 | 1G403K263 | EG-760Z |  | fuji
FG4 | 138809 | 2017-08-16 | 1G402K509 | EG-760R |  | fuji
REKTOSKOPI |  | datum nabave | serijska št. | tip aparata
tubus-odr. | 7236 | 2005-09-05 |  | E- 18.030 | ZA ODPIS
tubus-odr. | 7237 | 2005-09-05 |  | E- 18.030 | ZA ODPIS
tubus-odr. | 7238 | 2005-09-05 |  | E- 18.030 | ZA ODPIS
tubus-odr. | 7239 | 2005-09-05 |  | E- 18.030 | ZA ODPIS
tubus-odr. | 7240 | 2005-09-05 |  | E- 18.030 | ZA ODPIS
tubus- otr. | 7241 | 2005-09-05 |  | E- 18.040 | ZA ODPIS
tubus- otr. | 7242 | 2005-09-05 |  | E- 18.040 | ZA ODPIS
tubus- otr. | 7243 | 2005-09-05 |  | E- 18.325 | ZA ODPIS
tubus- otr. | 7244 | 2005-09-05 |  | E- 18.325 | ZA ODPIS
proktosk. | 7245 | 2005-09-05 |  | E- 19.315
ENTEROSKOP
E1 | 111193 | 2011-07-08 | 2711038 | SIF-Q180

## zaščitni ukrepi
C. | ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU DEL |  | cena na enoto | skupaj
I. | Zaščite
1. | Dobava in montaža zaščitne stene sestavljena iz Knauf
obloge in PVC folije ali bandažirano, da se protiprašno
zaščiti gradbišče pred ostalimi prostori.
vključno z vgradnjo začasnih vhodnih gradbiščnih vrat
| m2 | 30 |  | 0
2. | Za vsak delovni dan mora izvajalec priskrbeti čisto mokro
rjuho, katera je nameščena pred izhodom iz prostorov
adaptacije.
| skupaj | 1 |  | 0
3. | Delavci morajo uporabljati čista zaščitna sredstva in
obutev. Preoblečejo se v predprostoru pred
gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in
obutvi po bolnici ni dovoljeno. V prostorih adaptacije in
garderobi izvajalec skrbi za čistočo (vsaj 2 x v osmih
urah mokro čiščenje).
| skupaj | 1 |  | 0
4. | Dovoz in odvoz gradbenega materiala in ruševin se
mora vršiti v posebej v zato namenjenih higijenskih
vozičkih (zaprti kontejner). Ruševine je potrebno
pred prevozom polniti v zaprte posode. Prevoz
ruševin je možen v času, ko ni obiskov.
Naloži se v vozilo za odvoz na komunalno urejeno
deponijo (zagotovi izvajalec).
| skupaj | 1 |  | 0
5. | Izvajalec del je pred pričetkom del dolžan zaščititi površino
tal predprostora, da se preprečijo mehanske poškodbe (filc, karton, folija, itd..).
| skupaj | 1 |  | 0
6. | V času gradnje mora izvajalec proti prašenju
uporabljati sesalec z vgrajenim HEPA filtrom.
Vsa rezanja betona naj bodo strojna z mokrim
postopkom. Vsa dela katera povzročajo hrup
in prašenje na oddelku v prostorih adaptacije ni
dovoljeno uporabiti, v kolikor je to možno opraviti
v delavnici. Vsa dela ki povzročajo hrup se vršijo
le v zato določenem času.
| skupaj: | 1 |  | 0
7. | Izvajalec del pred pričetkom del odstrani obstoječe
prezračevalne ventile D 100 mm, ter na mestu le teh
izvede neprodušno zaščito. Po končani montaži je
potrebno obstoječe PV ventile ponovno montirati
po predhodnem čiščenju le teh in pleskanju.
| kosov | 10 |  | 0
8. | V času gradnje mora izvajalec poskrbeti za požarno stražo
pri požarno nevarnih delih (varjenje, rezanje, itd…)
| skupaj: | 1 |  | 0
| ZAŠČITNI UKREPI SKUPAJ: |  |  | 0

## Dokumentacija
| DOKUMENTACIJA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Meritve:
1.1. | potrebne meritve na področju tehnologije in tehnološke opreme | kpl | 1 |  | 0
1.2. | CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd…); | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Meritve elektro inštalacij za dobro izvedbo del (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd…) | kpl | 1 |  | 0
Spodaj primeri meritev, izvedejo se le tiste, ki so potrebne glede na naravo oziroma obseg projekta:
Meritve ozemljitvene upornosti,
Meritve napetosti koraka in napetosti dotika,
meritve padca napetosti in ocena blodečih tokov,
zagotavljanje varnosti pred statično elektriko,
meritve izolacije inštalacij, strojev, opreme postrojev in naprav,
meritve uhajavih tokov inštalacij, strojev, opreme postrojev in naprav,
meritve impedanc in kratkostičnih tokov bremen,
zagotavljanje delovanja avtomatskega odklopa ob okvari,
meritve kakovosti napetosti in moči,
preizkus varnosti strojev, opreme postrojev in naprav,
meritve osvetljenosti
meritve parametov računalniške mreže, telefonije, ipd.
1.5. | Požarni izkazi: | kpl | 1 |  | 0
Izvedejo se le tisti, ki so potrebni glede na naravo oziroma obseg projekta:
Požarni izkazi – izkazi požarne varnosti. Izvajalec oziroma ponudnik mora pri vsaki spremembi ali novo gradnji na kateremkoli sistemu aktivne požarne zaščite pridobiti novo potrdilo oziroma izkaz požarne varnosti objekta za del, ki se je spreminjal ali bil izgrajen na novo, skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Pridobiti mora Potrdilo o brezhibnem delovanju za:
novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne zaščite;
spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;
razširjene sisteme aktivne požarne zaščite in to za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno;
vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju.
1.6. | Meritve iz protokola poizkusnega obratovanja (PQ); | kpl | 1 |  | 0
1.7. | OSTALE meritve, pregledi, zapisniki, dokumenti, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, itd…in da je projekt varen za uporabo. | kpl | 1 |  | 0
2. | Delavniški načrti. Ponudnik mora preveriti vse podatke iz naročnikovega PZI projekta (priložena dokumentacija na razpisu) ter podatke svoje tehnologije in nato glede na izbrano tehnološko opremo ponudnika z delavniškimi načrti prilagoditi tiste naročnikove PZI projekte na katere ima tehnologija ponudnika vpliv, vse z namenom funkcionalne izvedbe projekta oziroma gradnje, uporabe prostorov in opreme. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd…) v šestih (6) izvodih, 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija) | kpl | 1 |  | 0
4. | Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija) vključno z original bančno garancijo in krovno garancijsko izjavo. | kpl | 1 |  | 0
5. | Projekt izvedenih del PID – 6 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, autocad – odprta verzija) vključno z sprotnim vrisovanjem sprememb PZI projekta v času gradnje v PZI izvod načrtov s potrjevanjem nadzornega organa, vse z namenom dobre izdelave PID dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
6. | Navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija), vključno s šolanjem uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
7. | Pregledi, spremljanje, certifikati in dovoljenja raznih inštitucij za posamezne sklope, ki dokazujejo in dovoljujejo varno uporabo tehnološke opreme oziroma projekta (objekta - delovišča). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DOKUMENTACIJA: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SI
SKUPNA REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
Objekt: GASTROENTEROLOŠKA KLINIKA - endoskopirnice Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme: POPIS DEL IN MATERIALA Gastroenterološka klinika
brez DDV
1. | Radiatorsko ogrevanje | 0
2. | Ogrevanje in hlajenje klimata | 0
3. | Vodovod z vertikalno kanalizacijo | 0
4. | Medicinski plini | 0
5. | Prezračevanje | 0
S K U P A J : |  | 0
-
-
-

## Popis SI
4 POPIS MATERIALA IN DEL
[5 empty] | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
4.1. |  | RADIATORSKO OGREVANJE
Opomba: v količinah so upoštevane tudi rezerve, zaradi delnih zamenjav pri vertikalah in delnih posegih v pritličju.
| 0. 0. | Praznjenje sistema radiatorskega ogrevanja za zamenjavo radiatorskega ogrevanja. | pš | 1 |  | 0
0
| 0. 1. | Demontaža grela jekleni radiatorji, povprečno število členov na grelo 18, praznenje naprave vključno s transportom do zbirnega mesta in pripravo za ponovno uporabo. | kos | 8 |  | 0
0
| 1. 0. | Členasto grelo iz jekla, min. debelina stene 1,2 mm, toplotna moč preizkušena po EN 442, končno lakirano v standardni barvi, s priključki 4 x R 1/2", | kos | 8 |  | 0
|  | proizv. kot npr.: VOGEL&NOOT higienik izvedbe, model LASERLINE STANDARD ali podobno, vključno z nosilci za stensko pritrditev, čepi in odzračevalnim ventilom, višina/širina 4-600/750 |  |  |  | 0
| 1. 1. | Enako, razen višina/širina 3-600/250 , | kos | 2 |  | 0
| 1. 2. | Enako, razen višina/širina 3-600/400 , | kos | 1 |  | 0
| 1. 3. | Enako, razen višina/širina 3-600/560 , | kos | 1 |  | 0
| 1. 4. | Enako, razen višina/širina 3-600/600 , | kos | 4 |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 2. 0. | Termostatski ventil za grelo, kot npr.: Danfoss RA-N, za dvocevno instalacijo, z dvojno regulacijo, ravne oblike, brez termostatske glave, navojni priključek DN 15 | kos | 16 |  | 0
0
| 3. 0. | Zaporni priključek za grelo, ravne oblike, iz medi, prednastavljiv, z navojnim priključkom, DN 15 | kos | 16 |  | 0
0
| 4. 0. | Termostatska glava z vgrajenim tipalom , proizv./tip DANFOSS RA 2920, s plinskim polnjenjem, zaščita pred odstranitvijo z varnostnim obročem, | kos | 16 |  | 0
0
| 5. 0. | Cevovodi izdelani iz srednjetežkih varjenih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440), vključno s fazonskimi kosi , spajanje z varjenjem, | m | 24 |  | 0
|  | DN 15 (21,3 x 2,65 mm), |  |  |  | 0
0
| 6. 0. | Pleskanje cevovodov, konzol, enkrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine. Dvakrat z lakom odpornim proti visoki temperaturi. DN 15 | m | 24 |  | 0
0
| 7. 0. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
| 8. 0. | Poskusno obratovanje , pregled instalacije in armatur | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
| 9. 0. | Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del (PID), izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo. | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 10. 0. | Pripravljalna in zaključna in nepredvidena dela za vse opisane storitve. | % | 5 |  | 0
0
|  | Skupaj podskupina: 1 |  |  |  | 0
4.2. |  | OGREVANJE IN HLAJENJE KLIMATA
| 1. 0. | Obtočna črpalka za ogrevanje ali hlajenje | kos | 1 |  | 0
|  | -pretok 1,5 m3/h, |  |  |  | 0
|  | -tlačna višina 50 kPa, |  |  |  | 0
|  | z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev, z ECM elektromotorjem, z displejem, |  |  |  | 0
|  | proizv. kot npr.: WILO tip Stratos 25/1-6 |  |  |  | 0
|  | -priključna napetost 1x230V, |  |  |  | 0
|  | -el. priključna moč 7÷86 W, |  |  |  | 0
|  | nazivni tlak v okrovu PN 6, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji DN 25 |  |  |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 2. 0. | Obtočna črpalka za ogrevanje ali hlajenje | kos | 1 |  | 0
|  | -pretok 0,8 m3/h, |  |  |  | 0
|  | -tlačna višina 50 kPa, |  |  |  | 0
|  | z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev, z ECM elektromotorjem, z displejem, |  |  |  | 0
|  | proizv. kot npr.: WILO tip Stratos PICO 25/1-6 |  |  |  | 0
|  | -priključna napetost 1x230V, |  |  |  | 0
|  | -el. priključna moč 3÷40 W, |  |  |  | 0
|  | nazivni tlak v okrovu PN 10, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji DN 25 |  |  |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 3. 0. | Membranska tlačna ekspanzijska posoda, proizv. kot npr.: REFLEX tip N, po EN 12828, | kos | 1 |  | 0
|  | maks. delovni tlak 3,0 bar, |  |  |  | 0
|  | volumen posode je 12 l. |  |  |  | 0
0
| 4. 0. | Membranski vzmetni varnostni ventil, za zaprte ogrevalne naprave EN 12828, tlak odpiranja 3,0 bar, okrov iz medi, vstopna odprtina DN 20 | kos | 1 |  | 0
0
| 5. 0. | Avtomatski omejevalnik pretoka, sestavljen iz prehodnega ventila z ohišjem iz medenine, z merilnimi priključki, z navojnim priključkom, vključno priključne vijačne zveze, PN 16, | kos | 2 |  | 0
|  | proizv. kot npr.: DANFOSS tip AB-QM, DN 20 |  |  |  | 0
| 5. 1. | Enako, razen DN 25 | kos | 1 |  | 0
| 5. 2. | Enako, razen DN 32 | kos | 1 |  | 0
0
| 6. 0. | Zaporni regulacijski ventil, proizv. kot npr.: DANFOSS tip ASV-M, za prednastavitev pretoka, z ravnim sedežem, okrov iz medi, z navojnim priključkom, | kos | 1 |  | 0
|  | PN 16, DN 20 (R 3/4) |  |  |  | 0
0
| 7. 0. | Protipovratni ventil z notranjim navojnim priključkom, za navpično montažo, okrov iz medi, ravne oblike, | kos | 2 |  | 0
|  | PN 16, DN 20 (R 3/4) |  |  |  | 0
0
| 8. 0. | Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 20 | kos | 4 |  | 0
| 8. 1. | Enako, razen DN 25 | kos | 2 |  | 0
| 8. 2. | Enako, razen DN 32 | kos | 6 |  | 0
0
0
| 9. 0. | Krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo na verižici, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 10, vključno z varilno obojko, DN 15 | kos | 5 |  | 0
0
| 10. 0. | Avtomatski odzračevalnik proizv. Spirotech tip Spirotop, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 1/2 | kos | 8 |  | 0
0
| 11. 0. | Termometer s kazalcem, bimetalni, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, premer okrova 80 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 3% od vrednosti skale. | kos | 2 |  | 0
0
| 12. 0. | Termometer s kazalcem ___, bimetalni, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, premer okrova 80 mm, merilno območje 0 do 40°C, merilna natančnost 1% od vrednosti skale. | kos | 4 |  | 0
0
| 13. 0. | Manometer, vzmetni cevni, razred točnosti 1.6, premer okrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 6,0 bar. | kos | 3 |  | 0
0
| 14. 0. | Krogelna pipa z varovalom proti nepooblaščenem posluževanju po DIN 4751/2, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, s kapo, | kos | 1 |  | 0
|  | PN 16, DN 20 |  |  |  | 0
0
| 15. 0. | Cevovodi iz bakrenih cevi DIN EN 1057/DIN 1786, zunanji premer 22 x 1 mm, Vključno s fitingi in spojnimi kosi. Vključno pritrditev cevi s toplotno izoliranimi cevnimi pritrdili ___. | m | 12 |  | 0
0
| 16. 0. | Toplotna izolacija cevovodov izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe 0 do 105°C, koefic. parozapornosti min. 3000, proizv. ARMACELL tip ITS, debeline 13 mm, za premer cevi 22 mm. | m | 12 |  | 0
0
| 17. 0. | Cevovodi iz bakrenih cevi DIN EN 1057/DIN 1786, zunanji premer 22 x 1 mm, Vključno s fitingi in spojnimi kosi. Vključno pritrditev cevi s toplotno izoliranimi cevnimi pritrdili ___. | m | 20 |  | 0
| 17. 1. | Enako, razen zunanji premer 28 x 1,2 mm, | m | 6 |  | 0
| 17. 2. | Enako, razen zunanji premer 35 x 1,5 mm, | m | 15 |  | 0
0
| 18. 0. | Toplotna izolacija cevovodov izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, koefic. parozapornosti min. 3000, proizv. ARMACELL tip XG, debeline 19 mm, za premer cevi 22 mm. | m | 20 |  | 0
| 18. 1. | Enako, razen za premer cevi 28 mm. | m | 6 |  | 0
| 18. 2. | Enako, razen za premer cevi 35 mm. | m | 15 |  | 0
0
| 19. 0. | Konstrukcija iz profilnega jekla za podpore in obešala, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom. | kg | 19 |  | 0
0
| 20. 0. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, vključno izpiranje cevovodov. Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 21. 0. | Protizmrzovalna tekočina za polnjenje hladilnega sistema, za izdelavo mešanice z vodo v razmerju glikol 30%, voda 70%, polnjenje in odzračevanje naprave, vsebina mešanice | l | 32 |  | 0
0
| 22. 0. | Označevanje cevovodov z barvnimi oznakami, napis skladno z DIN 2405 | pš | 1 |  | 0
0
| 23. 0. | Poskusno obratovanje , pregled instalacije in armatur | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 24. 0. | Shema vezav z navodili za obratovanje , na papirju, vložena v mapo. | kos | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 25. 0. | Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del (PID), izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo. | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 26. 0. | Pripravljalna in zaključna in nepredvidena dela za vse opisane storitve. | % | 5 |  | 0
0
0
|  | Skupaj podskupina: 2 |  |  |  | 0
4.3. |  | VODOVOD Z VERTIKALNO KANALIZACIJO
Opomba: v količinah so upoštevane tudi rezerve, zaradi delnih zamenjav pri vertikalah in delnih posegih v pritličju.
| 1. 0. | Komplet WC, sestavljen iz: | kpl | 10 |  | 0
V količini 10 kompletov je upoštevana tudi rezerva za morebitne zamenjave v pritličju ob zamenjavi vertikal v kleti. V kolikor se v priltičju opreme ne menja se razliko (rezervo) pisno preda TVS-ju.
| 1. 1. | Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, proizv. kot npr.: DOLOMITE tip ATLANTIS, vključno s sedežno desko s pokrovom z anatomsko obliko, školjka v beli barvi. Pritrditev na nosilno ogrodje. |  |  |  | zajeto v poziciji 1
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| 1. 2. | Nosilno ogrodje za stenski WC, vklj. s podometnim splakovalnikom za aktiviranje spredaj, za vgradnjo v montažno steno, proizv. kot npr.: GEBERIT tip DUOFIX, |  |  |  | zajeto v poziciji 1
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| 1. 3. | Tipka za podometni splakovalnik, proizv. kot npr.: GEBERIT tip SAMBA, primerna za dvokoličinsko splakovalno tehniko, tipka iz plastike, barva bela, prekrivna plošča iz plastike, barva bela. |  |  |  | zajeto v poziciji 1
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 2. 0. | Komplet umivalnik , sestavljen iz: | kpl | 15 |  | 0
V količini 15 kompletov je upoštevana tudi rezerva za morebitne zamenjave v pritličju ob zamenjavi vertikal v kleti. V kolikor se v pritličju opreme ne menja se razliko (rezervo) pisno preda TVS-ju.
| 2. 1. | Umivalnik iz sanitarne keramike, proizv. kot npr.: DOLOMITE tip GRADO CLINICO, brez preliva, širina umivalnika 55 cm, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. |  |  |  | zajeto v poziciji 2
0
| 2. 2. | Enoročna stoječa armatura za umivalnik, proizv. kot npr.: ARMAL tip 58-710-100, s pokromano površino. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili in sifonom. |  |  |  | zajeto v poziciji 2
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 3. 0. | Komplet oprema umivalnika vgrajenega v pult (umivalnik zajet v opremi pulta) sestavljen iz: | kpl | 1 |  | 0
0
| 3. 1. | Enoročna stoječa armatura za umivalnik, proizv. kot npr.: ARMAL tip 58-710-100, s pokromano površino. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili in sifonom. |  |  |  | zajeto v poziciji 3
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 4. 0. | Komplet oprema za priključitev enojnega pomivalnega korita, sestavljena iz: | kpl | 2 |  | 0
0
| 4. 1. | Enoročna stoječa armatura za pomivalno korito, proizv. kot npr.: ARMAL tip 58-720-100, s pokromano površino. Vključno s kotnimi ventili. | kos | 2 |  | zajeto v poziciji 4
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 4. 2. | Odtočna garnitura za enojno pomivalno korito, s prelivom, iz plastike, odporne na vročo vodo, s sifonom, s priključnim kolenom. | kos |  |  | zajeto v poziciji 4
0
0
| 5. 0. | Enoročna stoječa profesionalna armatura za pomivalno korito, proizv. kot npr.: EYN AK1552, s pokromano površino. Vključno s kotnimi ventili. | kos | 2 |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| 6. 0. | Komplet oprema za priključitev pomivalnega stroja, sestavljena iz: | kpl | 1 |  | 0
0
| 6. 1. | Ventil za priključitev aparatov, DN 15, iz medenine, pokroman, ročaj iz plastike, pokroman, navoj za gibko cev R 3/4 |  |  |  | zajeto v poziciji 5
| 6. 2. | Sifon za pomivalni stroj, za podometno vgradjo, proizvajalec. kot npr.: LIV, s prekrivno ploščo iz nerjavnega jekla, s priključnim kolenom. |  |  |  | zajeto v poziciji 5
0
| 7. 0. | Cevovodi iz večplastnih plastičnih cevi iz PE, z veznim slojem iz aluminija, po EN 573-3 DIN 16892, v izolaciji iz penaste gume deb. 9 mm, v kolutu, premer d 16 mm, spajanje s fitingi za zatiskanje, vključno s spojnimi elementi. | m | 125 |  | 0
| 7. 1. | Enako, razen premer d 20 mm, | m | 100 |  | 0
| 7. 2. | Enako, razen premer d 25 mm, | m | 50 |  | 0
| 7. 3. | Enako, razen premer d 32 mm, | m | 45 |  | 0
0
| 8. 0. | Cevovodi za odpadno vodo iz PP cevi, z natičnimi obojkami, DIN 19560, EN 1451-1, DN 50, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi. | m | 100 |  | 0
0
| 8. 1. | Enako, razen DN 100, | m | 130 |  | 0
0
| 9. 0. | Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 15 | kos | 20 |  | 0
0
| 9. 1. | Enako, razen DN 20 | kos | 18 |  | 0
0
| 9. 2. | Enako, razen DN 25 | kos | 10 |  | 0
| 10. 0. | Dobava in namestitev lovilnega korita za termodezinvektor dimenzije cca 900x830mm s sifonskim kolenom in priključkom premera 110mm. Lovilno korito se izdela iz nerjaveče pločevine (crom-vanadijevo jeklo debeline 1,5mm). Izvajalec mora pred izdelavo korita dobiti od dobavitelja termodezinfektorja vse potrebne detajle. | kos | 3 |  | 0
0
| 11. 0. | Naprava za mehčanje vode z ionskim izmenjevalcem, proizv./tip, pretok 2,5 m3/h, | kos | 1 |  | 0
|  | količina omehčane vode med dvema regeneracijama pri trdoti vode 15dH 6,6m3/h m3, |  |  |  | 0
|  | priključna napetost 230 V, krmiljenje avtomatsko s časovno in volumsko odvisnostvo, posoda za solno raztopino iz mehkega PE, vsebine 250 l, vključno z notranjimi cevnimi povezavami in armaturami, s priključkom za trdo vodo DN 25, priključkom za mehko vodo 25, priključkom za odpadno vodo premer 20mm, vključno avtomatsko by-pass armaturo in dezinfektorjem za razkuževanje ionske mase, kot kompaktna naprava. |  |  |  | 0
V kolikor tehnologija ponudnika zahteva drugačne kapacitete mora ponudnik prilagoditi vse potrebno njegovi tehnologiji in to upoštevati v ceni te postavke.
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 12. 0. | Filter za vodo 3PL prozorni, | kos | 1 |  | 0
|  | pretočna količina 5 m3/h, |  |  |  | 0
|  | padec tlaka 0,02 bar, ohišje iz plastike za sanitarne potrebe, z izmenljivim filtrirnim vložkom 5 mikronov, PN 10, z navojnim priključkom, DN 25 (R 1) |  |  |  | 0
V kolikor tehnologija ponudnika zahteva drugačne kapacitete mora ponudnik prilagoditi vse potrebno njegovi tehnologiji in to upoštevati v ceni te postavke.
0
| 13. 0. | Izvedba priključka na obstoječe kanalizacijske razvode fekalne vode. | pš | 1 |  | 0
0
| 14. 0. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, vključno izpiranje cevovodov. Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 15. 0. | Poskusno obratovanje , pregled instalacije in armatur | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 16. 0. | Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del (PID), izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo. | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 17. 0. | Pripravljalna in zaključna in nepredvidena dela za vse opisane storitve. | % | 5 |  | 0
0
0
|  | Skupaj podskupina: 3 |  |  |  | 0
4.4. |  | MEDICINSKI PLINI
Opomba: v količinah so upoštevane tudi rezerve, zaradi delnih zamenjav pri vertikalah in delnih posegih v pritličju.
| 0. 0. | Omarica z ventili in kontrolnimi elementi za podometno montažo, sestavljena iz: | kos | 2 |  | 0
|  | -spodnjega dela omarice, ki je prirejen za vgradnjo pod-, nad-omet ali v izgotovljene stene. Izravnava z ometom možna do 15 mm. Spodnji del omarice izdelan iz nerjavne pločevine s pritrdilnimi klini za namestitev do treh ventilov, ali opreme za vakum, ali ene enote za znižanje tlaka plina, skupaj s prehodnimi odprtinami za cevi in električne kable ter zaščito proti prahu in umazaniji; |  |  |  | 0
|  | -prekrivnega gornjega dela omarice z vrati velikosti 350 x 350 mm, prirejenega za namestitev na spodnji del omarice, z možnostjo odprtja v sili skladno s CEN, ključavnico in ključem. Omarica op |  |  |  | 0
|  | leskana belo; |  |  |  | 0
|  | -inštalacijske enote za kisik, vključno z ventilom in s priključkoma za priklop merilnika ali tipala tlaka in stikala. Priključek F 15 x 1 mm; |  |  |  | 0
|  | -inštalacijske enote za stisnjen zrak, vključno z ventilom in s priključkoma za priklop merilnika ali tipala tlaka in stikala. Priključek F 15 x 1 mm; |  |  |  | 0
|  | -dveh stikal za medicinski plin, predviden za zaprti krogotok, vklopni tlak pri 4 barnad. Priključna velikost G 1/4, največja napetost 48 V. Obremenitev stikala: 24 V DC / 5A ali 24 VAC / 2,5 A; |  |  |  | 0
|  | -dveh elektro-magnetnih ventilov vrste N.O. (Normaly Open) – brez napetosti odprt, delovna napetost 24 VAC; |  |  |  | 0
|  | -dveh merilnikov tlaka z merilnim območjem 0 do 16 bar, razreda 1,6; |  |  |  | 0
|  | -prekrivnega pokrova z dvema odprtinama za merilnika tlaka z napisom vrste plina: KISIK in STISNJEN ZRAK5. |  |  |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 0. 1. | Izvedba priključka komprimiranega zraka (AIR 5) za endoskopsko omaro. Priključke se izvede z specialnimi bakrenimi cevmi, zahtevane za medicinske pline, za trdo lotanje, material in lastnosti v skladu z DIN EN 13348, vlečene iz celega, v notranjosti, specialno razmaščene in očiščene tako, da vsebnost maščob ne prekorači 0,2 mg/dm2, testirane na nepropustnost, material mora biti homogen in brez razpok, na konceh zaradi čistoče začepljene s plastičnimi čepi. Trde cevi se dobavljajo v dolžini 5m, mehke pa do 25 m. | kos | 3 |  | 0
|  | Fitingi (kolena, loki, reducirni kosi, T-kosi, mufe...)morajo odgovarjati DIN EN 1254 in se morajo spajkati z materialom po DIN 8512 kompletno z zapornim elementom. |  |  |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 1. 0. | Sklopka za kisik (O2) za dobavo plina na mesto potrošnje, primerne za vgradnjo podometno, nadometno, v stenske luči, panelne sisteme (kanale) ter stative. Da bi zagotovili pravilen plin na priključnem mestu, imajo sklopke za vsako vrsto plina posebno obliko vtične odprtine. Notranji mehanizem zagotavlja varnost. Sklopke morajo odgovarjati EN ISO 9170-1 in DIN 13260, del 2. Tehnični podatki so: | kos | 9 |  | 0
|  | - delovni tlak: 5 - bar, max. 10 bar (vakum 0,60 bar) |  |  |  | 0
|  | - pretok: 40 Nlit/min |  |  |  | 0
|  | - zaklepni mehanizem: v 2. stopnjah (v mirovanju in delovni) |  |  |  | 0
|  | - nepovratni ventil: možnost popravila pri delovnem tlaku |  |  |  | 0
|  | - priključek: Cu cev O 8 x 1 mm |  |  |  | 0
|  | Sestavni deli: |  |  |  | 0
|  | - pokrivna plošča |  |  |  | 0
|  | - potisni obroč |  |  |  | 0
|  | - vtična sklopka |  |  |  | 0
|  | - osnovna plošča sklopke |  |  |  | 0
|  | - označbena nalepka |  |  |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 2. 0. | Sklopka za komprimiran zrak (Air5) za dobavo plina na mesto potrošnje, primerne za vgradnjo podometno, nadometno, v stenske luči, panelne sisteme (kanale) ter stative. Da bi zagotovili pravilen plin na priključnem mestu, imajo sklopke za vsako vrsto plina posebno obliko vtične odprtine. Notranji mehanizem zagotavlja varnost. Sklopke morajo odgovarjati EN ISO 9170-1 in DIN 13260, del 2. Tehnični podatki so: | kos | 15 |  | 0
|  | - delovni tlak: 5 - bar, max. 10 bar (vakum 0,60 bar) |  |  |  | 0
|  | - pretok: 40 Nlit/min |  |  |  | 0
|  | - zaklepni mehanizem: v 2. stopnjah (v mirovanju in delovni) |  |  |  | 0
|  | - nepovratni ventil: možnost popravila pri delovnem tlaku |  |  |  | 0
|  | - priključek: Cu cev O 8 x 1 mm |  |  |  | 0
|  | Sestavni deli: |  |  |  | 0
|  | - pokrivna plošča |  |  |  | 0
|  | - potisni obroč |  |  |  | 0
|  | - vtična sklopka |  |  |  | 0
|  | - osnovna plošča sklopke |  |  |  | 0
|  | - označbena nalepka |  |  |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 3. 0. | Specialne bakrene cevi, zahtevane za medicinske pline, za trdo lotanje, material in lastnosti v skladu z DIN EN 13348, vlečene iz celega, v notranjosti, specialno razmaščene in očiščene tako, da vsebnost maščob ne prekorači 0,2 mg/dm2, testirane na nepropustnost, material mora biti homogen in brez razpok, na konceh zaradi čistoče začepljene s plastičnimi čepi. Trde cevi se dobavljajo v dolžini 5m, mehke pa do 25 m. |  |  |  | 0
|  | Fitingi (kolena, loki, reducirni kosi, T-kosi, mufe...)morajo odgovarjati DIN EN 1254 in se morajo spajkati z materialom po DIN 8512. |  |  |  | 0
|  | d=8 x 1 mm (max. del. tlak 163 bar) | m | 200 |  | 0
| 3. 1. | d=12 x 1 mm | m | 120 |  | 0
| 3. 2. | d=18 x 1 mm | m | 30 |  | 0
| 3. 3. | d=22 x 1 mm | m | 25 |  | 0
| 3. 4. | d=28 x 1,2 mm | m | 30 |  | 0
0
| 3. 5. | Spojni kosi iz bakra za spajkanje po DIN 2859, DIN 2861 in 2863, za spajanje cevi, izvedbo sprememb smeri cevovodov, izvedbo odcepov in izvedbo zmanjševanj cevovodov, skupaj z materialom za trdo spajkanje pri 710° C s spajko, ki vsebuje srebro.
|  | 65% vrednosti cevi |  |  |  | 0
| 3. 6. | Zaščitne cevi pri prehodu inštalacije medicinskih plinov skozi zidove ali medetažne konstrukcije, predvidene za vzidavo in protikorozijsko zaščito. | kos | 10 |  | 0
| 4. 0. | Priklop na obstoječe omrežje medicinskih plinov oz. krožni vod | kos | 2 |  | 0
0
| 5. 0. | Srebrni lot za spajkanje bakrenih elementov in cevi, za obratovalne temperature do 7100C. Lot v skladu z DIN EN 1044. Kolut je iz žice premera 1,5 mm ali v palčkah. | pš | 1 |  | 0
|  | Naročilo po zahtevnosti razvoda. |  |  |  | 0
0
| 6. 0. | Mast za pomoč pri trdem lotanju bakra in medeninastih materialov. | pš | 1 |  | 0
0
| 7. 0. | Sredstvo za testiranje tesnosti cevovodov, ventilov, itd. | kos | 1 |  | 0
0
| 8. 0. | Obešalni material za cevi, sestoječ iz: | kg | 8 |  | 0
|  | - cevnih objemk različnih dimenzij |  |  |  | 0
|  | - U-tirnice, za več cevi |  |  |  | 0
|  | - C-tirnice |  |  |  | 0
|  | - drsne matice |  |  |  | 0
|  | - stenski nosilci iz jeklene pločevine, pocinkani |  |  |  | 0
|  | - konzole iz jeklene pločevine, pocinkane |  |  |  | 0
|  | - sistemski vijaki z matico, podložko in plastično podlogo |  |  |  | 0
|  | - razni vijaki in matice, PVC vložki. |  |  |  | 0
0
| 9. 0. | Oznake cevi, samolepilne, s smernimi puščicami, simbolnimi oznakami, barve po ISO 32 in ISO 5359 ali nevtralne barve. | pš | 1 |  | 0
0
| 10. 0. | Tlačni preiskusi in preiskusi delovanja sistema ter kontrola pravilnosti na posameznih priključkih, uregulacija sistema, zagon, poiskusno obratovanje, z meritvami in zapisniki. | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 11. 0. | Izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi če potrebni detajli niso navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje sistemov in elementov objekta | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 12. 0. | AtestI, certifikati in poročila, ki so zakonsko zahtevani za vgrajeni material in posamezne sklope. | kos | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
| 13. 0. | Dodatno čiščenje in razmaščevanje cevi in spojnih kosov s tetraklorvodikom v časovnem trajanju 15 minut v dobro prezračevanem prostoru. | kos | 1 |  | 0
| 14. 0. | Čiščenje in prepihava posamezne inštalacije s stisnjenim zrakom ali dušikom iz jeklenke (brez olja!), pri čemer je tlak na izhodu iz jeklenke nastavljen na 20 bar. Pri tem morajo biti samozaporne vtičnice na odvzemnih mestih odstranjene. | kos | 1 |  | 0
| 15. 0. | Preskus kontrole identitete plina, dobavljenega na vsaki priključni enoti oz. vtičnici. Skladno s preskusom se izdela zapisnik. | kos | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
| 16. 0. | Preskus kontrole kvalitete in čistosti plina na vsaki priključni enoti oz. vtičnici. Skladno s preskusom se izdela zapisnik. | kos | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 17. 0. | Poskusno obratovanje , pregled instalacije in armatur | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 18. 0. | Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del (PID), izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo. | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 19. 0. | Pripravljalna in zaključna in nepredvidena dela za vse opisane storitve. | % | 5 |  | 0
0
|  | Skupaj podskupina: 4 |  |  |  | 0
4.5. |  | PREZRAČEVANJE
Opomba: v količinah so upoštevane tudi rezerve, zaradi delnih zamenjav pri vertikalah in delnih posegih v pritličju.
| 1. 0. | Klimatska naprava za dovod zraka, za notranjo vgradnjo, ležeča izvedba, stene ohišja dvoplaščne izvedbe, izdelane iz pocinkane pločevine in vmesno izolacijo deb. 35 mm, | kpl | 1 |  | 0
|  | Pretok zraka (1,205 kg/m3) 3140.00m3/h |  |  |  | 0
|  | Natočna hitrost (naprava) 2,34m/s |  |  |  | 0
|  | Eksterni padec tlaka 280Pa |  |  |  | 0
|  | Filter G4 |  |  |  | 0
|  | Vrtljaji ventilatorja 4306 |  |  |  | 0
|  | Motor 1,30kW |  |  |  | 0
|  | Napetost 3x400 V |  |  |  | 0
|  | Tok, Amp., nazivni 2x1,68A |  |  |  | 0
|  | Velikost dovodne naprave KLG 040a |  |  |  | 0
|  | Širina/višina/dolžina naprave 1050/450/4020mm |  |  |  | 0
|  | Masa 418 kg proizvajalec SYSTEMAIR tip FRIVENT. |  |  |  | 0
|  | Vse enote klimatske naprave so hygienic izvedbe skladno z naslednjimi standardi, ONORM H 6020, ONORM H 6021, ONORM EN 1886, ONORM EN 13053. Dovodni del klimat ima dovod svežega zraka z vrha in dovodni priključek s čelne strani naprave |  |  |  | 0
|  | 40-02-03 KLIMAT ENDOSKOPIJA GASTRO KLET Sestavljena iz naslednjih enot: |  |  |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
| 1. 1. | Žaluzija |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Padec tlaka 5Pa |  |  |  | 0
|  | Lopute žaluzije Standard z ročico za pritrditev elektromotornega pogona. |  |  |  | 0
0
| 1. 2. | Filter |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Računski padec tlaka 152 Pa |  |  |  | 0
|  | Začetni padec tlaka/Končni padec tlaka 54/250Pa |  |  |  | 0
|  | Filtrski razred G4 |  |  |  | 0
|  | Velikost filtra 1x287x287+1x592x592 |  |  |  | 0
|  | Dolžina filtra 490mm |  |  |  | 0
0
| 1. 3. | Glikolni rekuperator |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Pretok zraka 3140 m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka 185 Pa |  |  |  | 0
|  | Temperatura zraka pred/za -13.0/2,78 °C |  |  |  | 0
|  | Moč 16,11kW |  |  |  | 0
|  | Natočna hitrost 3,59m/s |  |  |  | 0
|  | Vrsta tekočine Etilenglikol (30%) |  |  |  | 0
|  | Temperatura tekočine vstop/izstop 13/3°C |  |  |  | 0
|  | Pretok tekočine 0.42 l/s |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka na strani tekočine 15,92kPa |  |  |  | 0
|  | Hitrost tekočine 0,78 m/s |  |  |  | 0
|  | Prostornina prenosnika 9,1l |  |  |  | 0
|  | Priključna stran Posluževalna stran |  |  |  | 0
|  | Dimenzije priključka vstop/izstop DN40/DN40 |  |  |  | 0
|  | Material cevi Cu |  |  |  | 0
|  | Material lemel Al |  |  |  | 0
|  | Medlamelna razdalja 2.0mm |  |  |  | 0
0
| 1. 4. | Grelnik, Tekočina |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Pretok zraka 3140m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka 57Pa |  |  |  | 0
|  | Temperatura zraka pred/za 2,78/22°C |  |  |  | 0
|  | Moč 19,62kW Natočna hitrost 3,59m/s |  |  |  | 0
|  | Temperatura tekočine vstop/izstop 75/55°C |  |  |  | 0
|  | Pretok tekočine 0,24l/s |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka na strani tekočine 8,99kPa |  |  |  | 0
|  | Hitrost tekočine 0,74m/s |  |  |  | 0
|  | Prostornina prenosnika 2,70l |  |  |  | 0
|  | Priključna stran Posluževalna stran |  |  |  | 0
|  | Dimenzije priključka vstop/izstop DN20/DN20 |  |  |  | 0
|  | Material cevi Cu |  |  |  | 0
|  | Material lemel Al |  |  |  | 0
|  | Medlamelna razdalja 2,0mm |  |  |  | 0
0
| 1. 5. | Hladilnik, Tekočina |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Pretok zraka 3140m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka 189Pa |  |  |  | 0
|  | Temperatura zraka pred/za 32/18°C |  |  |  | 0
|  | Moč 17,21kW Natočna hitrost 3,59m/s |  |  |  | 0
|  | Temperatura tekočine vstop/izstop 7/12°C |  |  |  | 0
|  | Pretok tekočine 0,82l/s |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka na strani tekočine 33,46kPa |  |  |  | 0
|  | Hitrost tekočine 1,52m/s |  |  |  | 0
|  | Prostornina prenosnika 4,90l |  |  |  | 0
|  | Priključna stran Posluževalna stran |  |  |  | 0
|  | Dimenzije priključka vstop/izstop DN20/DN20 |  |  |  | 0
|  | Material cevi Cu |  |  |  | 0
|  | Material lemel Al |  |  |  | 0
|  | Medlamelna razdalja 2,0mm |  |  |  | 0
0
| 1. 6. | Motor |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Tip motorja ACA80 A-2 |  |  |  | 0
|  | Zaščita motorja IP55/F |  |  |  | 0
|  | Nazivna moč 1,300kW |  |  |  | 0
|  | Število vrtljajev (nazivno) 2875RPM |  |  |  | 0
|  | Nazivni tok, 2x1,68A |  |  |  | 0
|  | Napetost 3x400V |  |  |  | 0
0
| 1. 7. | Ventilator, |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Prostotekoči Pretok zraka 3140m3/h |  |  |  | 0
|  | Eksterni padec tlaka 280Pa |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka 44Pa, Statični tlak 1079Pa |  |  |  | 0
|  | Totalni padec tlaka 1100Pa, Prejeta moč 2x0,75kW |  |  |  | 0
|  | Vrtljaji ventilatorja 4306 |  |  |  | 0
|  | Izkoristek pri totalnem tlaku 76,87% |  |  |  | 0
|  | K-faktor (p=1,2 kg/m3) 75 |  |  |  | 0
|  | Tip ventilatorja kot npr.: ZIEHL RH22C, direktni pogon |  |  |  | 0
0
| 1. 8. | Filter |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Računski padec tlaka 188Pa |  |  |  | 0
|  | Začetni padec tlaka/Končni padec tlaka 125/250Pa |  |  |  | 0
|  | Filterski Razred F7 |  |  |  | 0
|  | Velikost filtra 1x287x287+1x592x592 |  |  |  | 0
|  | Dolžina filtra 732,5mm |  |  |  | 0
0
| 1. 9. | Fleksibilni kanalski priključek, 20 mm LS profil |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Sveži 1050x450 mm |  |  |  | 0
|  | Dovod 1050x450 mm |  |  |  | 0
0
| 2. 0. | Klimatska naprava za odvod zraka, za notranjo vgradnjo, ležeča izvedba, stene ohišja dvoplaščne izvedbe, izdelane iz pocinkane pločevine in vmesno izolacijo deb. 35 mm, |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | proizv. |  |  |  | 0
|  | Pretok zraka (1,205 kg/m3) 3140.00m3/h |  |  |  | 0
|  | Natočna hitrost (naprava) 2,34m/s |  |  |  | 0
|  | Eksterni padec tlaka 280Pa |  |  |  | 0
|  | Filter G3 |  |  |  | 0
|  | Vrtljaji ventilatorja 3716 |  |  |  | 0
|  | Motor 2x0,75kW |  |  |  | 0
|  | Napetost 3x400 V |  |  |  | 0
|  | Tok, Amp., nazivni 2x1,68A |  |  |  | 0
|  | Velikost dovodne naprave KLG 040a |  |  |  | 0
|  | Širina/višina/dolžina naprave 2480/450/4020mm |  |  |  | 0
|  | Masa 418 kg proizvajalec SYSTEMAIR tip FRIVENT. |  |  |  | 0
|  | Vse enote klimatske naprave so hygienic izvedbe skladno z naslednjimi standardi, ONORM H 6020, ONORM H 6021, ONORM EN 1886, ONORM EN 13053. Dovodni del klimat ima priključek odvodnega in odpadnega zraka z vrhnje strani naprave. |  |  |  | 0
|  | 40-02-03 KLIMAT ENDOSKOPIJA GASTRO KLET Sestavljena iz naslednjih enot: |  |  |  | 0
0
| 2. 1. | Servisna sekcija |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Padec tlaka 2Pa |  |  |  | 0
|  | Dolžina 432mm |  |  |  | 0
0
| 2. 3. | Filter |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Računski padec tlaka 163Pa |  |  |  | 0
|  | Začetni padec tlaka/Končni padec tlaka 76/250Pa |  |  |  | 0
|  | Filtrski razred G3 |  |  |  | 0
|  | Velikost filtra 1x287x287+1x592x592 |  |  |  | 0
|  | Dolžina filtra 490mm |  |  |  | 0
0
| 2. 4. | Glikolni rekuperator |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Pretok zraka 3140m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka 222Pa |  |  |  | 0
|  | Temperatura zraka pred/za 22/12°C |  |  |  | 0
|  | Relativna vlažnost zraka pred /za 40/75% |  |  |  | 0
|  | Hladilna moč 10,32kW |  |  |  | 0
|  | Natočna hitrost 3,59m/s |  |  |  | 0
|  | Vrsta tekočine Propilenglikol (30%) |  |  |  | 0
|  | Temperatura tekočine vstop/izstop 3/13°C |  |  |  | 0
|  | Pretok tekočine 0.26 l/s |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka na strani tekočine 36,04kPa |  |  |  | 0
|  | Hitrost tekočine 0.80m/s |  |  |  | 0
|  | Prostornina prenosnika 10,2l |  |  |  | 0
|  | Priključna stran Posluževalna stran |  |  |  | 0
|  | Dimenzije priključka vstop/izstop DN40/DN40 |  |  |  | 0
|  | Material cevi Cu |  |  |  | 0
|  | Material lemel Al |  |  |  | 0
|  | Medlamelna razdalja 2,5mm |  |  |  | 0
|  | Material za banjo Standard |  |  |  | 0
0
| 2. 5. | Ventilator, Prostotekoči |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Pretok zraka 3140m3/h |  |  |  | 0
|  | Eksterni padec tlaka 285Pa |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka 44Pa |  |  |  | 0
|  | Statični tlak 719Pa |  |  |  | 0
|  | Totalni padec tlaka 1079Pa |  |  |  | 0
|  | Prejeta moč 2x0,75kW |  |  |  | 0
|  | Vrtljaji ventilatorja 3716 |  |  |  | 0
|  | K-faktor (p=1,2 kg/m3) 75 |  |  |  | 0
|  | Tip ventilatorja ZIEHL RH22C |  |  |  | 0
|  | Delovna frekvenca 64Hz, Direktni pogon |  |  |  | 0
0
| 2. 6. | Motor |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Tip motorja IE2 |  |  |  | 0
|  | Zaščita motorja IP55/F |  |  |  | 0
|  | Nazivna moč 2x0,75kW |  |  |  | 0
|  | Število vrtljajev (nazivno) 2875RPM |  |  |  | 0
|  | Nazivni tok, 2x1,68A |  |  |  | 0
|  | Izkoristek 78,0% |  |  |  | 0
|  | Napetost 3x400V |  |  |  | 0
0
| 2. 7. | Žaluzija |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Padec tlaka 3Pa |  |  |  | 0
|  | Lopute žaluzije Standard z ročico za pritrditev elektromotornega pogona. |  |  |  | 0
0
| 2. 8. | Fleksibilni kanalski priključek, 20 mm LS profil |  |  |  | zajeto v poziciji 1
|  | Izdelek Dimenzije (širina x višina) |  |  |  | 0
|  | Odvod 1050x450mm |  |  |  | 0
|  | Odpadni zrak 1050x450mm |  |  |  | 0
0
| 3. 0. | - PLC krmilnik z Modbus preko Ethernet TCP/IP, enakovredno GE Fanuc ali Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
|  | - dobavo električnega razdelilnika z digitalno posluževalno enoto, vso opremo za popolno ročno in avtomatsko obratovanje klimata, |  |  |  | 0
|  | - kabliranje (ožičenje) znotraj strojnice |  |  |  | 0
|  | - na razdelilnik se poveže tudi PPL in rekel si še ventilator za sanitarije |  |  |  | 0
|  | - izdelavo enopolne in vezalne sheme ter izgled razdelilnika, kar mora pred izvedbo potrditi predstavnik investitorja |  |  |  | 0
|  | - izvesti preverjanja v skladu s SIST HD 60364-6 |  |  |  | 0
|  | - izvedba testiranja na nivoju IQ (Installation qualification) in OQ (Operation qualification) na nivoju krmilnika in predaja ustrezne dokumentacije |  |  |  | 0
|  | - sodelovanje z izvajalcem na nadzornem nivoju. |  |  |  | 0
|  | - Y1 Ventil REGIN ZTV20 |  |  |  | 0
|  | - Y2 Ventil REGIN ZTR20 |  |  |  | 0
|  | - Y3 Ventil REGIN ZTR20 |  |  |  | 0
0
| 4. 0. | Komplet odvodni ventilator za odvod zraka iz sanitarij, v naslednji sestavi: | kpl | 1 |  | 0
0
| 4. 1. | Kanalski modulni radialni ventilator z EC motorjem, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, z ohišjem iz pocinkane pločevine, z izolacijo iz mineralne volne in ogrodjem iz aluminija, |  |  |  | zajeto v poziciji 4
|  | pretok zraka max 2100 m3/h, |  |  |  | 0
|  | totalni tlak 400 Pa, |  |  |  | 0
|  | s trifaznim elektromotorjem 400V 50Hz, motor je izven toka zraka, št. vrtljajev 1340 |  |  |  | 0
|  | nazivna moč 1,10 kW, |  |  |  | 0
|  | s kvadratnimi priključki, |  |  |  | 0
|  | proizv./tip kot npr.: SYSTEMAIR MUB 42 500EC A2, nazivna velikost 500 |  |  |  | 0
0
| 4. 2. | Glikolni izmenjevalnik |  |  |  | zajeto v poziciji 4
|  | Pretok zraka 2100m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka 206Pa |  |  |  | 0
|  | Temperatura zraka pred/za 22/13°C |  |  |  | 0
|  | Relativna vlažnost zraka pred /za 40/70% |  |  |  | 0
|  | Hladilna moč 6,21kW |  |  |  | 0
|  | Natočna hitrost 3,70m/s |  |  |  | 0
|  | Vrsta tekočine Propilenglikol (30%) |  |  |  | 0
|  | Temperatura tekočine vstop/izstop 3/13°C |  |  |  | 0
|  | Pretok tekočine 0.16 l/s |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka na strani tekočine 34,29kPa |  |  |  | 0
|  | Hitrost tekočine 0.740m/s |  |  |  | 0
|  | Prostornina prenosnika 6,90l |  |  |  | 0
|  | Priključna stran Posluževalna stran |  |  |  | 0
|  | Dimenzije priključka vstop/izstop DN40/DN40 |  |  |  | 0
|  | Material cevi Cu |  |  |  | 0
|  | Material lemel Al |  |  |  | 0
|  | Medlamelna razdalja 2,5mm |  |  |  | 0
|  | Material za banjo Standard |  |  |  | 0
0
| 4. 3. | Zračni filter za kanalski ventilator, |  |  |  | zajeto v poziciji 4
|  | razred filtracije EU 3 DIN 24185, z vrečastim filternim medijem, za vgradnjo v okrogli zračni kanal, vključno s pritrdilnim materialom, |  |  |  | 0
|  | proizv. kot npr.: SYSTEMAIR/FFR velikost 400 |  |  |  | 0
0
| 4. 5. | Odvodni ventilator se krmili preko DDC krmilnika regulacije klimata opisane v točki 3.0 |  |  |  | zajeto v poziciji 4
0
| 5. 0. | Protipožarna loputa z atestom za požarno odpornost 90 min, s termičnim sprožilom in ročico za premik lamele, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, | kos | 2 |  | 0
|  | proizv. kot npr.: IMP tip PL-12/E16, |  |  |  | 0
|  | dolžina 325 mm, |  |  |  | 0
|  | B = 600 mm, H = 300 mm |  |  |  | 0
0
| 6. 0. | Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine, s prirobnicama, z negorljivimi dušilnimi kulisami v okvirju iz pocinkane pločevine, zunanje površine polnil zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu, debelina kulise 100 mm, | kos | 1 |  | 0
|  | proizv. ___, |  |  |  | 0
|  | število kulis 4, B = 500 mm, H = 600 mm, |  |  |  | 0
|  | L = 1000 mm |  |  |  | 0
0
| 6. 1. | Enako, razen število kulis 4, B = 500 mm, H = 600 mm, L = 900 | kos | 1 |  | 0
0
0
| 7. 0. | Okrogli vrtinčni difuzor, za dovod zraka, s priključno komoro iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z radialno razporejenimi režami, barva RAL 9010, z nastavljivimi usmerniki zraka v beli barvi, s stranskim priključkom in regulacijsko loputo, | kos | 8 |  | 0
|  | proizv. kot npr.: HIDRIA tip OD-8K/Z/S/M, velikost 600/24 |  |  |  | 0
0
| 8. 0. | Okrogli vrtinčni difuzor, za odvod zraka, s priključno komoro iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z radialno razporejenimi režami, barva RAL 9010, z nastavljivimi usmerniki zraka v beli barvi, s stranskim priključkom in regulacijsko loputo, | kos | 3 |  | 0
|  | proizv. kot npr.: HIDRIA tip OD-8K/A/S/M, velikost 600/24 |  |  |  | 0
0
| 9. 0. | Okrogli vrtinčni difuzor, za dovod zraka, s priključno komoro iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z radialno razporejenimi režami, barva RAL 9010, s fiksnimi usmerniki zraka, s stranskim priključkom in regulacijsko loputo, | kos | 7 |  | 0
|  | proizv. kot npr.: HIDRIA tip OD-4K/Z/S/M, velikost 600 |  |  |  | 0
0
| 10. 0. | Okrogli vrtinčni difuzor, za odvod zraka, s priključno komoro iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z radialno razporejenimi režami, barva RAL 9010, s fiksnimi usmerniki zraka, s stranskim priključkom in regulacijsko loputo, | kos | 4 |  | 0
|  | proizv. kot npr.: HIDRIA tip OD-4K/A/S/M, velikost 600 |  |  |  | 0
0
| 11. 0. | Aluminijasta rešetka z mrežo, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki, s protismernimi lopaticami za regulacijo količine zraka, | kos | 9 |  | 0
|  | proizv. kot npr.: HIDRIA tip AR-5/F, |  |  |  | 0
|  | BxH = 225 x 125 mm |  |  |  | 0
0
| 12. 0. | Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, okrogle oblike, | kos | 6 |  | 0
|  | proizv. kot npr.: HIDRIA tip PV-1N, velikost 100 |  |  |  | 0
| 12. 1. | Enako, razen velikost 125 | kos | 2 |  | 0
0
| 13. 0. | Rešetka za prehod zraka med prostori, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki, | kos | 9 |  | 0
|  | proizv. kot npr.: HIDRIA tip AR-4/P, |  |  |  | 0
|  | BxH = 425 x 125 mm |  |  |  | 0
0
| 14. 0. | Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, robljeni, normalno tesnjeni, | m2 | 330 |  | 0
|  | nad/podtlak do 1000 Pa, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, daljša stranica 280 do 500 mm, min. debelina 0,6 mm. |  |  |  | 0
0
| 14. 1. | Enako, razen daljša stranica 560 do 1000 mm, min. debelina 0,8 mm. | m2 | 205 |  | 0
0
| 15. 0. | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 3000, proizv. kot npr.: ARMACELL tip XG, debelina 19 mm. | m2 | 180 |  | 0
0
| 16. 0. | Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premer 100 mm | m | 9 |  | 0
| 16. 1. | Enako, razen premer 125 mm | m | 20 |  | 0
| 16. 2. | Enako, razen premer 150 mm | m | 15 |  | 0
| 16. 3. | Enako, razen premer 160 mm | m | 15 |  | 0
| 16. 4. | Enako, razen premer 180 mm | m | 12 |  | 0
| 16. 5. | Enako, razen premer 200 mm | m | 45 |  | 0
| 16. 6. | Enako, razen premer 250 mm | m | 30 |  | 0
| 16. 7. | Enako, razen premer 315 mm | m | 3 |  | 0
0
| 17. 0. | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 3000, proizv. kot npr.: ARMACELL tip XG, debelina 10 mm. | m2 | 25 |  | 0
0
| 18. 0. | Cevni radialni ventilator, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, s pocinkanim ohišjem in rotorjem, | kos | 4 |  | 0
|  | pretok zraka maks. 180 m3/h, |  |  |  | 0
|  | totalni tlak 20 Pa, |  |  |  | 0
|  | z enofaznim elektromotorjem 230V 50Hz, z zunanjim rotorjem, |  |  |  | 0
|  | nazivna moč 29 W, |  |  |  | 0
|  | pritrjen z objemkami, |  |  |  | 0
|  | proizv./tip kot npr.: SYSTEMAIR/K-100M |  |  |  | 0
|  | nazivni premer 100 mm |  |  |  | 0
0
| 19. 0. | Okrogla zaščitna rešetka, z nosilnim okvirjem in prečnimi lamelami iz Al profilov, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice, pritrjena na steno, | kos | 4 |  | 0
|  | proizv. kot npr.: SYSTEMAIR tip IGC, premer 100 mm |  |  |  | 0
0
| 20. 0. | Okrogli zračni kanali iz trdih PVC cevi, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, debelina po DIN 8061/62, premer 110 mm | m | 32 |  | 0
0
| 20. 1. | Enako, razen premer 80 mm | m | 4 |  | 0
0
| 20. 2. | Razvlaževalnik zraka deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo točko rosišča, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v | kos | 3 |  | 0
|  | posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 oC višja kot na vhodni strani. |  |  |  | 0
|  | SESTAVA |  |  |  | 0
|  | - Razvlaževalnik je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošč |  |  |  | 0
|  | - Vsi zunanji deli ohišja so prašno lakirani. |  |  |  | 0
|  | - Razvlaževalnik je na steno pritrjen s pomočjo stenske |  |  |  | 0
|  | konzole, ki je dobavljena z enoto |  |  |  | 0
|  | - Kondenzacijski odtok je nameščen na dnu |  |  |  | 0
|  | - Dovod zraka preko filtra, ki je nameščen za čelno |  |  |  | 0
|  | ploščo |  |  |  | 0
|  | - Razvlažen zrak je izpihan ob straneh enote |  |  |  | 0
|  | - Recipročni hermetični batni kompresor |  |  |  | 0
|  | - Osni ventilator |  |  |  | 0
|  | Območje delovanja – vlaga % R 40 – 100 |  |  |  | 0
|  | Območje delovanja – temperatura °C 3 – 30 |  |  |  | 0
|  | Pretok zraka m3/h 220, Napajanje V/Hz 1x230/50 |  |  |  | 0
|  | Max. poraba toka A 2,1 Max. poraba moči kW 0,39 |  |  |  | 0
|  | Hladilno sredstvo R134a Količina hladilnega sredstva kg 0,190, Jakost zvoka (pri 1 metru) dB(A) 46 |  |  |  | 0
|  | Teža kg 28, Barva RAL 7024 / 9006 |  |  |  | 0
|  | Zaščitni razred IPX2 |  |  |  | 0
0
| 21. 0. | Demontaža obstoječih elementov prezračevanja (kanali, rešetke, difuzorji, odvodni ventilatorji) vključno obstoječi klimat in odvodni ventilator s toplotno izolacijo, ki jo je potrebno odstraniti posebej, vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. ___ | h | 120 |  | 0
0
| 22. 0. | Jeklena konstrukcija, za obešanje elementov, izdelana iz standardiziranih elementov, vključno pritrdilni material, | kg | 650 |  | 0
0
| 23. 0. | Preizkus delovanja, nastavitev in zagon, avtomatske regulacije, | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
| 24. 0. | Nastavitev količin zraka na dovodnih in odvodnih elementih | pš | 1 |  | 0
| 25. 0. | Meritev količin zraka, vklj. izdaja pismenega poročila, | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
| 26. 0. | Shema vezav z navodili za obratovanje , na papirju, vložena v mapo. | kos | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
| 27. 0. | Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del (PID), izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo. | pš | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
0
| 28. 0. | Pripravljalna in zaključna in nepredvidena dela za vse opisane storitve. | % | 5 |  | 0
0
0
| Skupaj podskupina: 5 |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
OPOMBA: Vsa oprema navedena v popisu s proizvajalcem in tipom je navedena samo in izključno kot primer! Pri ponudbi je mogoče ponuditi vsako opremo, ki odgovarja zahtevanim tehničnim lastnostim.

## elektrika
POPIS DEL IN MATERIALA
( dobava materiala in montaža )
zap.št. |  | opis | enota | kol. | en.cena | skupaj
A. |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
A.1 |  | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL
|  | - Svetilka kpl. s pritrdilnim in montažnim materialom, LED napajalno enoto, SMD LED izvori svetlobe, barva svetlobe 4000 K, če ni drugače navedeno, barvno odstopanje MacAdam <=3, 50.000 h L80 B10. Za svetilke nuditi 5 letno garancijo proizvajalca. Opis svetilk: |  |  |  | 0
| A1-D/M | LED 5350 lm, 53W, 70% barva 4000 K in 30% modra barva, dvojna regulacija DALI - ločeno 4000 K in ločeno modra barva, soft-light prizmatična optika, UGR<19, IP65, ali enakovredno Intra LG Alkon RPR LED 5350/840 49W bela/modra, 2xDALI, vgradna | kos | 21 |  | 0
| A2-D | LED 3250 lm, 30W, regulacija DALI, soft-light prizmatična optika, UGR<19, IP65, ali enakovredno tip Intra LG Alkon DPR, vgradna | kos | 4 |  | 0
| B1 | LED 3260 lm, 37W, FO, opalni PMMA difuzor, UGR<21, IP43, ali enakovredno tip 106 OP, Intra, vgradna | kos | 11 |  | 0
| B2 | LED 3260 lm, 37W, barva 3000K, FO, opalni PMMA difuzor, UGR<21, IP43, ali enakovredno tip 106 OP, Intra, vgradna | kos | 7 |  | 0
OPOMBA: Svetilke z oznakami A in B so vgrajene v tehnični strop tipa Armstrong Higienic! Navedeno je potrebno pred naročilom preverit!
|  | - Svetilke z oznakami A1-D/M bodo na eni strani krmiljene preko krmilne enote na dotik in pripadajočega krmilnika ter na drugi strani preko podometno vgrajenih vrtljivih nastavljalnikov! Upoštevati koordinacijo z dobaviteljem endoskopske tehnološke opreme, v katerega dobavi je tudi omenjeni krmilni panel s pripadajočim krmilnikom. | kpl | 1 |  | 0
| C1 | LED 1330 lm, 14W, downlighter, FO, soft-light prizmatična poglobljena optika, fi 240 mm, IP44, ali enakovredno tip Nitor Flat, Intra, vgradna | kos | 9 |  | 0
| C2 | LED 1800 lm, 21W, downlighter, FO, soft-light prizmatična poglobljena optika, fi 240 mm, IP44, ali enakovredno tip Nitor Flat, Intra, vgradna | kos | 12 |  | 0
| D1 | LED 780 lm, 11 W, opalni PC difuzor, direktna osvetlitev, ohišje iz Al, prašno barvano, bele barve, IP44, dolžina svetilke 575 mm, stenska montaža, ali enakovredno tip Kalis, Intra. | kos | 3 |  | 0
| D2 | LED 1170 lm, 16 W, opalni PC difuzor, direktna osvetlitev, ohišje iz Al, prašno barvano, bele barve, IP44, dolžina svetilke 855 mm, stenska montaža, ali enakovredno tip Kalis, Intra. | kos | 1 |  | 0
| D3 | LED 1560 lm, 21 W, opalni PC difuzor, direktna osvetlitev, ohišje iz Al, prašno barvano, bele barve, IP44, dolžina svetilke 1135 mm, stenska montaža, ali enakovredno tip Kalis, Intra | kos | 7 |  | 0
| E1-D | LED 2320 + 1320 lm, 34 W, DALI, satiniran opalni difuzor, indirektna in direktna razporeditev svetlobe, Al ohišje, dim. cca. 1250x185x45 mmna obešalih, ali enakovredno tip Taro SDI, Intra | kos | 1 |  | 0
|  | - Namizna svetilka s podstavkom, z LED izvorom, 3000K, enojnim premičnim nosilcem, dolžine cca. 55 cm, premičnim svetlobnim telesom, belo pobarvani Al, IP20, ali enakovredno tip ELVA 10-1523-21-21, Intra | kos | 1 |  | 0
Svetilke zasilne razsvetljave z AKU modulom, eno urna avtonomija, z nadzorno enoto DALI, predati 4 letno garancijo proizvajalca in sicer:
| Z1 | svetilka za osvetlitev evakuacijske poti LED 6.5W, 175lm, pripravni spoj, IP42, vgradna, ali enakovredno tip Lungaluce, Beghelli | kos | 11 |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| Z2 | svetilka za osvetlitev prostora LED 6.5W, 175lm, pripravni spoj, IP42, vgradna, ali enakovredno tip Largaluce, Beghelli | kos | 5 |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
| Z3 | svetilka za označitev smeri evakuacije - svetlobna plošča s piktogramom, LED 3.2W, 205 lm, trajni spoj, IP42, razpoznavnost na 30m, vgrajena v tehnični strop, tip Indica Beghelli | kos | 1 |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
|  | - Nadzorna enota, ali enakovredno Logica Beghelli. Modul za nadzor in spremljanje stanja največ 128 svetilk. S prikazovalnikom, tudi za vnos parametrov, s povezavo na PC preko USB vhoda, Etherneta, RS232 ali GSM vmesnika. Montaža na DIN letev v razdelilnik LMk2. | kos | 1 |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
0
|  | - Pretvornik Ethernet/RS485, montaža na DIN letev v razdelilnik LMk2. | kos | 1 |  | 0
0
|  | - Priključitev pretvornika na komunikacijsko vozlišče KV09.00. | kos | 1 |  | 0
0
|  | - Programska obdelava le na nivoju centralne enote. Gre za nadzor delovanja 17-tih svetilk. | kpl | 1 |  | 0
0
|  | - Plošča 7.5x 15cm z luminiscenčnim piktogramom, stenska | kos | 9 |  | 0
0
|  | - Plošča 7.5x 15cm z dvostranskim luminiscenčnim piktogramom, stropna | kos | 1 |  | 0
0
- Kablasti vodniki položeni deloma na kabelske police, deloma uvlečeni v zaščitne cevi:
|  | NYM-J 3x1.5 mm2 | m | 2700 |  | 0
|  | NYM-J 4x1.5 mm2 | m | 80 |  | 0
|  | NYM-J 5x1.5 mm2 | m | 290 |  | 0
|  | NYM-J 3x2.5 mm2 | m | 2900 |  | 0
|  | NYM-J 4x2.5 mm2 | m | 80 |  | 0
|  | NYM-J 5x2.5 mm2 | m | 130 |  | 0
|  | NYY-J 5x6 mm2; za povezavo razdelilnika R40-02-03 | m | 20 |  | 0
|  | NYY-J 5x16 mm2 | m | 30 |  | 0
|  | FG07R 5x16 mm2, 90°C | m | 10 |  | 0
|  | FG07R 5x25 mm2, 90°C | m | 15 |  | 0
|  | finožični oklopljeni YSLCY-JZ 4x2.5 mm2 | m | 40 |  | 0
|  | IY(St)y 1x2x0.8 mm | m | 80 |  | 0
|  | IY(St)y 3x2x0.8 mm | m | 40 |  | 0
|  | IY(St)y 4x2x0.8 mm | m | 80 |  | 0
|  | NYY-J 5x25 mm2, deloma uvlečen v cev kabelske kanalizacije in deloma položen na kabelske police; povezava med NNN polje v TP in LMK | m | 90 |  | 0
- PVC žica za povezavo kovinskih mas:
|  | . HO7V-K 1x 6 mm2 | m | 520 |  | 0
|  | . HO7V-K 1x 16 mm2 | m | 150 |  | 0
|  | - Izdelava priključkov na zbiralnico za izenačitev potencialov | kos | 60 |  | 0
|  | - Omarica za izenačitev potencialov, vključno s Cu zbiralnico, povezavami in označitvijo povezav, velikosti cca. 30x20 cm, z inox pokrovom, podometna izvedba | kos | 8 |  | 0
- Sistem za signalizacijo prisotnosti kisika in komprimiranega zraka, gre za prikaz stanja nizek, normalen, visok, z optičnim prikazom stanja tlaka posameznega plina, akustičnim javljanjem pri odstopanju od normalnega nivoja, tipko za resetiranje in tipko za zadržanje alarmnega stanja, priključna napetost 230VAC, povezava med enotami po sistemu CAN-BUS, izdelava sistema skladna z EN-7396-1, ali enakovredno sistem MEDICAN, Medicop, ki ga sestavlja:
|  | . kontrolno zaporna omarica za dva plina | kos | 1 |  | 0
|  | . signalna omarica za dva plina | kos | 2 |  | 0
Upoštevati izdelavo vezalne sheme za izvajalca in za potrebe PID načrta!
- Stikalo podometno, 16 A, 250 V, srednji nivo, iz termoplasta, bele barve - mreža in zelena obroba - agregat, ali enakovredno tip Mozaic, Legrand:
|  | . navadno | kos | 21 |  | 0
|  | . izmenično | kos | 6 |  | 0
|  | . križno | kos | 4 |  | 0
|  | . izmenično s signalno svetilko | kos | 12 |  | 0
|  | . križno s signalno svetilko | kos | 3 |  | 0
|  | . tipkalo s signalno svetilko | kos | 7 |  | 0
|  | . ročni nastavljalnik svetlobnega toka, ali enakovredno DALI MCU, Osram | kos | 12 |  | 0
|  | . stikalo 1-0-2, 10A, za vklop ventilatorja | kos | 3 |  | 0
|  | - IR senzor - senzor gibanja in osvetljenosti, notranja montaža, 16A, 230V | kos | 9 |  | 0
|  | - Doza z miniaturnim kontaktorjem 16A, 230V za krmiljenje razvetljave preko IR senzorja | kos | 9 |  | 0
|  | - Kombinacija stikala in tripolne vtičnice,16A, 3p, ali enakovredno tip GW 66 409, IP44, Gewiss | kos | 4 |  | 0
|  | - Kombinacija stikala in enopolne vtičnice, 16A, 1p, IP44, ali enakovredno Gewiss | kos | 1 |  | 0
- Bolniški kanal iz Al, brez vidnih vijakov, barva po izboru arhitekta, z vgrajeno spodaj opisano opremo. Dobaviti minimalno štiriprekatni kanal: prekat za indirektno razsvetljavo, prekat za direktno razsvetljavo, prekat za ostale električne inštalacije s kovinsko pregrado - ločeno za moč in ločeno za signalno komunikacijske inštalacije in prekat za medicinske pline. Dobavitelj bo moral izdelati izgled razporeda opreme na kanalih, predati enopolno in vezalno shemo električnih povezav v kanalu, prikazom povezav izenačitve potencialov. Kanali morajo biti dobavljeni z vso potrebno opremo za delovanje, kpl. z impulznimi releji, transformatorji, sponkami, galvanskimi povezavami, montažo in priključitvijo…
Barve okvirjev vtičnic 230V: bela mreža, zelena agregat. Upoštevati vijačni priklop kablov!
Upoštevati tudi vgradnjo doze za kasnejšo montažo informacijskih vtičnic. Vgraditi vtičnice za izenačitev potencialov ali enakovredno tip POAG- ID6, MC MULTICONTACT AG. Ni elementov klicnega komunikacijskega sistema!
Bolniški kanali spadajo v skupino medicinskih aparatov, zato za njih velja medicinska direktiva MDD 93/42 skupina IIa. Bolniški kanali morajo biti certificirani v skladu z naslednjimi standardi: EN11197; IEC 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60598-1; IEC 60598-2-25; EN 9170-1; EN 9170-2; EN 5359; EN 13348; EN15001. Vsak bolniški kanal mora biti testiran v skladu z zgoraj navedenimi standardi ter imeti poročilo o končni kontroli!
Ali enakovredno proizvod Thorsman, Zumtobel, Medicop Medicompact, ...
| BK1 | Bolniški kanal dolžine 2.8 m. Vgrajena oprema:
. prekat z 2 svetilkama direktne razsvetljave 1x24W, T16, EVG, dolžine 90cm, kpl s stikalom na kanalu, enostopenjsko krmiljenje
. prekat z 2 svetilkama indirektne razsvetljave 1x54W, T16, EVG, dolžine 120cm, enostopenjsko krmiljenje; vsaka svetilka mora imeti svoj EVG
. prekat z vtičnicami: 6x trojna vtičnica 1L+N+PE, upoštevati različne barve glede na vir napajanja, 4x vtičnica za izenačitev potencialov, dve dozi za vgradnjo dveh informacijskih vtičic RJ45,
|  | . prekat z vtičnicami za medicinske pline po načrtu strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
| BK2 | Bolniški kanal dolžine 0.7 m. Vgrajena oprema:
. prekat s svetilko direktne razsvetljave 1x24W, Dulux F, Quicktronic, 20.000 ur življenska doba sijalke, kpl. s stikalom na kanalu, enostopenjsko krmiljenje
. prekat s svetilko indirektne razsvetljave 1x36W, Dulux F, Quicktronic, 20.000 ur življenska doba sijalke, vklop preko zunanjega stikala
. prekat z vtičnicami: 2x dvojna vtičnica 1L+N+PE, upoštevati različne barve glede na vir napajanja, 2x vtičnica za izenačitev potencialov
|  | . prekat z vtičnicami za medicinske pline po načrtu strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
- Parapetni kanal iz aluminija, dvoprekatni, 130x52 mm, barva po izboru arhitekta:
|  | - dolžine 0.8 m | kos | 2 |  | 0
|  | - dolžine 1.0 m | kos | 1 |  | 0
|  | - dolžine 2.1 m | kos | 1 |  | 0
|  | - dolžine 2.6 m | kos | 1 |  | 0
- Elementi vgrajeni v parapetni kanal, bele barve - mreža, zelene barve - agregat, oranžne barve- NNN, ali enakovredno tip Mozaic Legrand, vijačni priklop vtičnic:
|  | . dvojna vtičnica 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 10 |  | 0
|  | . trojna vtičnica 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 18 |  | 0
|  | . doza za informacijsko vtičnico 2xRJ45 | kos | 26 |  | 0
- Vtičnica, plastična, podometna, srednji nivo, bele barve - mreža, zelene barve - agregat, oranžne barve - NNN, ali enakovredno tip Mozaic, Legrand, vijačni priklop kablov:
|  | . 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 31 |  | 0
|  | . dvojna 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 19 |  | 0
|  | . trojna 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 1 |  | 0
- Priključitev opreme:
|  | . preiskovalna svetilka | kos | 5 |  | 0
|  | . električni razdelilniki | kos | 2 |  | 0
|  | . električni razdelilnik klima naprave - ločeno dovod in krmilnik | kos | 1 |  | 0
|  | . termo dezinfektor z močjo 9 kW | kos | 3 |  | 0
|  | . endoskopska sušilna omara, 130W | kos | 3 |  | 0
|  | . stropni stativ | kos | 5 |  | 0
|  | . LCD zaslon | kos | 5 |  | 0
|  | . električne ure | kos | 6 |  | 0
|  | . temperaturna tipala, termostat, tlačna stikala, EMP žaluzij | kos | 10 |  | 0
|  | . EMP ventila | kos | 2 |  | 0
|  | . črpalka do 80W, z elektronsko enoto z Modbus komunikacijo | kos | 2 |  | 0
|  | . frekvenčni pretvornik za moč do 1.5 kW | kos | 2 |  | 0
|  | . ventilator za moč do 1.5 kW | kos | 3 |  | 0
|  | . posluževalna konzola klima naprave | kos | 1 |  | 0
|  | . omarica medicinskih plinov in signalni tablo | kpl | 1 |  | 0
|  | . električni razdelilnik | kos | 4 |  | 0
|  | . priključitev dodatnega paralelnega kabla 5x25 mm2 v NNN polju v TP na odklopnik 100A, 3p in na drugi strani na razdelilnik LMK z varovalkami 100A, 3p | kpl | 1 |  | 0
|  | - Označitev tokokrogov na elementih in kablih | kpl | 1 |  | 0
|  | - Dobava in dogradnja komunikacijske kartice Ethernet Modbus TCP/IP v UPS, model Newave ST80 | kos | 1 |  | 0
|  | - Kabel U/FTP, kat. 6., dolžine 10m, s konektorji, v PN cevi, za povezavo komunikacijske kartice s stikalom vgrajenim v omarici CNS-1k-KIB/U, ki je nameščena v neposredni bližini UPS naprave | kpl | 1 |  | 0
|  | - Konstrukcijsko pocinkano železo in HOP profili | kg | 30 |  | 0
- Kabelska polica, pocinkana , komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom:
|  | . PK100 | m | 50 |  | 0
|  | . PK200 | m | 40 |  | 0
|  | . PK300 | m | 15 |  | 0
|  | . PK400 | m | 5 |  | 0
- Instalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, položene podometno, vključno z vkopom v obstoječe stene:
|  | . Ø 16 mm | m | 420 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 400 |  | 0
|  | . Ø 29 mm | m | 80 |  | 0
|  | - Certificirana 60 minutna požarna tesnitev odprtine 20x20 cm, ki je 1/2 zapolnjena s kabli | kpl | 2 |  | 0
|  | - Preveritev obstoječih elek. inštalacij, ocena na podlagi ogleda. Demontaža elementov, kot so svetila, stikala, vtičnice, je zajeto v gradbeno obrtniških delih. | kpl | 1 |  | 0
- Izdelava posnetka obstoječih tokokrogov v celotnem območju razdelilnika LMK in LMK2, da se izvede preveritev opremljenosti predvidenega novega razdelilnika LMK2, ob upoštevanju dejstva, da se izvede demontaža obstoječega LMK2 (IT sistem) in popolni odklop obstoječega LMK, polje 2. Pridobiti je potrebno potrditev osebja Tehničnih služb UKC LJ. za navedeni posnetek stanja in za opremljenost novega razdelilnika LMK2!
Poleg obravnavanih prostorov so predmet posnetka še naslednji prostori: prostora RTG 1 in RTG 2, skupni stikalni prostor, administracija, delovna soba, strojnica, skladišče, administracija - triaža, skupni hodnik, tj. skupaj 7 prostorov v izmeri cca. 170 m2.
|  | Pričakovati je, da se bo po izvedenem posnetku stanja, število elementov v razdelilniku lahko malce zmanjšalo in oprema malce prilagodila! | kpl | 1 |  | 0
|  | - PID tehnična dokumentacija za vse vrste inštalacij v štirih izvodih, kar se tiče močnostnih inštalacij pa za vse prostore, ki jih zajema razdelilnik LMK2. Glej gornjo postavko. | kpl | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | - Preveritev varnosti električnih inštalacij - v skladu s standardom SIST IEC 60364-6. | kpl | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
|  | SKUPAJ A.1 | kpl | 1 |  | 0
A.2 |  | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Izdelava konstrukcijskih načrtov električnih razdelilnikov s prikazom vgrajenih elementov, za kar je potrebno pridobiti soglasje pooblaščenega predstavnika investitorja in projektanta!
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK LMK, glavni razdelilnik klinike
|  | Pri enovitem razdelilniku z dvema poljema je potrebno v polju 2 izvesti odklop vseh kablov, tj. tkg. endoskopskega diagnostičnega centra. Odklop kablov mrežnega dela: 13x (3x1.5 mm2), 33x (3x2.5 mm2), 3x 5x2.5 mm2 in dovodnega kabla 5x16 mm2. Odklop kablov agregatskega dela: 4x (3x1.5 mm2), 18x (3x2.5 mm2) in dovodnega kabla 5x16 mm2. | kpl | 1
|  | Izvesti prevezavo in podaljšanje kablov za prostore RTG, cca. 30 kablov preseka do 5x2.5 mm2, upoštevaje dobavo in montažo nadgradne omarice, ob upoštevanju vsega potrebnega veznega materiala, vključno sponk L, N in zbiralnice PE z označitvijo povezav. | kpl | 1
|  | Drobni in vezni material | kpl | 1
|  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK LMK2, IT sistem
|  | Demontaža obstoječega prostostoječega razdelilnika IT sistema napajanja dim. 800x2100x 300mm. Predaja trifaznega ločilnega transformatorja in kontrolnih elementov IT sistema investitorju. Odklop kablov in prevezava dela kablov na novi razdelilnik LMK2. | kpl | 1
|  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RK-MA-2, novi razdelilnik
Novi razdelilnik, prostostoječe izvedbe, nameščen v nišo, sestavljen iz mrežnega in agregatskega polja, za dovode se predvidi kabelske uvodnice, IP43, s ključavnico UKC. Dim.: 2x (800x2100x300 mm).
Upoštevati ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki- zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), tritočkovno zapiranje.
Mrežno polje:
|  | - stikalo 100A, 3p | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razred II, enopolni | kos | 4
|  | - merilni tokovni transformator 100/5A | kos | 3
|  | - A-meter 0-100(200)/5A, 72x72 mm, na vratih | kos | 3
|  | - trifazni rele za tipanje prisotnosti napetosti | kos | 1
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . B6A, 3p | kos | 1
|  | . B10A, 1p | kos | 15
|  | . C10 do 16A, 1p | kos | 34
|  | . C16A, 3p | kos | 5
|  | . C20A, 3p | kos | 2
|  | - tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok LS-FI, 10 kA, C16A, 1p+N, 30 mA | kos | 13
|  | - tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok LS-FI, 10 kA, C16A, 3p+N, 30 mA | kos | 4
|  | - impulzni rele 16A, 230V | kos | 1
|  | . signalne svetilke na vratih, 230V, bela | kos | 1
|  | - vrstne sponke L, N, zbiralnica PE, upoštevati označitev povezav | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
Agregatsko polje:
|  | - stikalo 80A, 3p | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razred II, enopolni | kos | 4
|  | - merilni tokovni transformator 50/5A | kos | 3
|  | - A-meter 0-50(100)/5A, 72x72 mm, na vratih | kos | 3
|  | - trifazni rele za tipanje prisotnosti napetosti | kos | 1
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . B6A, 3p | kos | 1
|  | . B10A, 1p | kos | 28
|  | . C10 do 16A, 1p | kos | 21
|  | . C16A, 3p | kos | 2
|  | . C35A, 3p | kos | 1
|  | - tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok LS-FI, 10 kA, C16A, 1p+N, 30 mA | kos | 12
|  | - tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok LS-FI, 10 kA, C16A, 3p+N, 30 mA | kos | 3
|  | - impulzni rele 16A, 230V | kos | 1
|  | . signalne svetilke na vratih, 230V, bela | kos | 1
|  | - le vgradnja in povezava dveh elementov sistema zasilne razsvetljave, nadzorne enote Logica in pretvornika | kpl | 1
|  | - vrstne sponke L, N, zbiralnica PE, upoštevati označitev povezav | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RK-N-2, NNN
Novi razdelilnik, podometne izvedbe, izdelan iz jeklene pločevine, prebarvan z barvo po izboru arhitekta, kpl. z gradbenimi deli potrebnimi za vzidavo v opečno steno debeline 60cm in gradbeno izvedbo, ki bo omogočila kabelsko povezavo do tehničnega stropa, s ključavnico UKC. Dim.: 800x1500x200 mm (Š x V x G).
Upoštevati ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki- zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), tritočkovno zapiranje.
Vgrajena oprema in dela:
|  | - kovinski del razdelilnika | kos | 1
|  | - gradbena dela za vgradnjo in izvedbo kabelskih povezav | kpl | 1
|  | - stikalo 63A, 3p | kos | 2
|  | - merilni tokovni transformator 30/5A | kos | 3
|  | - A-meter 0-30(60)/5A, 72x72 mm, na vratih | kos | 3
|  | - prenapetostni odvodnik razred II, enopolni | kos | 4
|  | - trifazni rele za tipanje prisotnosti napetosti | kos | 1
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . B6A, 1p | kos | 1
|  | . B6A, 2p | kos | 1
|  | . B6A, 3p | kos | 1
|  | . B10A, 1p | kos | 3
|  | . C10 do 16A, 1p | kos | 9
|  | - tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok LS-FI, 10 kA, C16A, 1p+N, 30 mA | kos | 11
|  | - pomožni rele 24VAC, s pomožnimi kontakti 2NO+ 2xNC | kos | 2
|  | - transformator 230/24VAC, 100 VA | kos | 1
|  | . signalne svetilke na vratih, 230V, bela | kos | 1
|  | - vrstne sponke L, N, zbiralnica PE, upoštevati označitev povezav | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ A.2 | kpl | 1 |  | 0
B. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
B.1 |  | TELEFONIJA, RAČUNALNIŠKA MREŽA
Za vgrajeno opremo pridobiti 25 letno garancijo proizvajalca opreme! Ali enakovredno R&M.
|  | - Dobava in polaganje kabla IY(St)y 100x2x0.6 mm večji del na kabelske police in na 30m trase v talno kineto | m | 420 |  | 0
|  | - Priključitev 100 paričnega kabla na dodatne Krone letvice v glavnem telefonskem delilniku objekta Hospital | kpl | 1 |  | 0
|  | - Priključitev 100 paričnega kabla na dodatne Krone letvice v telefonskem delilniku Gastroenterološke klinike | kpl | 1 |  | 0
|  | - Priključitev 11-ih kablov na dodatne Krone letvice obstoječega glavnega telefonskega delilnika objekta | kpl | 1 |  | 0
- Komunikacijsko vozlišče KV 09.00
Dobava nove komunikacijske omare, prestavitev obstoječe opreme, odklop obstoječih optičnih kablov, obstoječih Cu kablov, aktivne opreme in ponovna montaža ter priključitev 60-tih obstoječih kablov in 52 dodatnih kablov.
Vgrajena dodatna oprema in dela:
|  | . komunikacijska omara dim. 800x800 mm, višine 42 HE, s steklenimi vrati, tipsko ključavnico UKC, z voznim podnožjem, ali enakovredno tip X, ODM | kos | 1
|  | . v omari montirati vertikalna organizatorja kablov s pokrovom, horizontalni organizatorji kablov s pokrovom, žep za dokumentacijo, ozemljilna letev, 230V razdelilnik z osmimi vtičnicami, tri police, nosilci optičnih kablov | kpl | 1
|  | . demontaža obstoječe opreme, odklop obstoječi kablov in prestavitev uporabne opreme v novo omaro | kpl | 1
|  | . stikalni panel 48 portni, SFTP, kat. 6A, | kos | 2
|  | . prevezovalni kabel U/FTP 4P, kat. 6A, 1.5 m za potrebe računalniške mreže | kos | 35
|  | . povezovalni kabel U/FTP 4P, kat. 6A, 3.0 m | kos | 35
|  | . montaža in priključitev novega stikala | kos | 1
|  | . priklop komponent na omrežje, testiranje in vzpostavitev na skupno omrežje | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ KV | kpl | 1 |  | 0
|  | - Stikalo Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L, vključno z nadgradnjo programske opreme kot jo objavlja proizvajalec Cisco Systems | kos | 1 |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
|  | - Modul GE SFP LC conector SX transciever | kos | 2 |  | 0
- Informacijska vtičnica s pokrovom, vgrajena v dozo v parapetnem kanalu in stativu; doza je zajeta v poglaju A:
|  | . UTP 1xRJ45, kat. 6, telefonija | kos | 9 |  | 0
|  | . SFTP 1xRJ45, kat. 6A | kos | 19 |  | 0
- Informacijska vtičnica, kpl. z dozo, vgrajeno podometno:
|  | . UTP RJ45, kat. 6, telefonija | kos | 2 |  | 0
|  | . SFTP RJ45, kat. 6A | kos | 14 |  | 0
- Informacijska vtičnica, nadometna izvedba, z vgradnjo v električni razdelilnik klima naprave:
|  | . SFTP 2xRJ45, kat. 6A | kos | 1 |  | 0
|  | - Povezava treh kontrolnih enot sistema kontrole dostopa s KV 09.00 | kpl | 1 |  | 0
- Dobava in uvlačenje vodnikov v cevi, parapetni kanal in na police:
|  | . U/FTP 4x2x23 AWG, kat. 6A | m | 2450 |  | 0
|  | . UTP 4x2x24 AWG, kat. 6 | m | 210 |  | 0
|  | - Kabelska polica PK100, pocinkana, s pritrdilnim in montažnim materialom; položena na delu podzemnega hodnika | m | 30 |  | 0
|  | - Meritve 100 paričnega kabla in ostalih telefonskih povezav z merilnim poročilom | kpl | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
|  | - Meritve kat. 6A povezav z merilnim poročilom | kpl | 67 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B.1 | kpl | 1 |  | 0
OPOMBI:
|  | Ostali inštalacijski material je zajet pod tč. A. |  |  |  | 0
|  | Stropni stativi bodo dobavljeni kpl. z vtičnicami RJ45, skupaj 20 vtičnic! |  |  |  | 0
B.2 |  | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
Gre za priključitev na obstoječo centralo Siemens Sigmasys C Net.
- Adresibilni javljalnik, komplet s podnožjem, napisno ploščico:
|  | . optični javljalnik , vgrajen v tehnični strop | kos | 18 |  | 0
|  | . optični javljalnik , vgrajen nad tehnični strop z dodatno oznako | kos | 4 |  | 0
|  | . termični javljalnik , vgrajen v tehnični strop | kos | 3 |  | 0
|  | . vzorčna komora z optičnim javljalnikom | kos | 2 |  | 0
|  | - Alarmna sirena | kos | 1 |  | 0
|  | - Krmilni element z enim vhodom in enim izhodom, oznako | kos | 1 |  | 0
|  | - Krmilni element s štirimi vhodi in štirimi izhodi, oznako | kos | 1 |  | 0
- Kabel uvlečen deloma v zaščitno podometno cev, deloma položen na kabelsko polico:
|  | . JY(St)y 1x2x0.8 mm | m | 380 |  | 0
|  | . NYM 2x1.5 mm2 | m | 60 |  | 0
|  | - Priključitev elementov v obstoječo linijo javljanja požara | kpl | 1 |  | 0
|  | - Programiranje, testiranje in vključitev v obratovanje | kpl | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
|  | - Sodelovanje z dobaviteljem električnih drsnih vrat, dobaviteljem sistema kontrole dostopa, dobaviteljem video govornega sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | - Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja, kpl z delovanjem klima naprave in požarnih loput | kpl | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
|  | - Izdelava PID tehnične dokumentacije javljanja požara za celotni objekt, kar pripravi serviser sistema v UKC, tj. podjetje A Koda. | kpl | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B.2 | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Ostali inštalacijski material je zajet v poglavju A.
B.3 |  | ELEKTRIČNE URE |  |  |  | 0
Gre za priključitev na obstoječo matično uro z 24V bipolarnim signalom! Uporabiti tipe ur, ki so že vgrajene v UKC LJ.
- Električna sekundna in minutna brezšumna ura, stenska montaža, tip Analogue Clock, Solari:
|  | . dimenzij Ф 30 cm | kos | 5 |  | 0
|  | . dimenzij Ф 40 cm | kos | 1 |  | 0
- Kabel uvlečen deloma v zaščitno podometno cev, deloma položen na kabelsko polico:
|  | . finožični YSLY 2x1.5 mm2 | m | 130 |  | 0
|  | . finožični YSLY-JZ 3x1.5 mm2 | m | 100 |  | 0
|  | - Priključitev, nastavitev, testiranje in vključitev v obratovanje iz strani dobavitelja opreme, primopredaja uporabniku | kpl | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B.3 | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Ostali inštalacijski material je zajet v poglavju A.
B.4 |  | KONTROLA DOSTOPA IN PROTIVLOMNI SISTEM
Pri kontroli dostopa gre za enostranski dostop preko osmih električnih drsnih vrat in enih drsnih požarnih vrat, kjer je potrebno zagotoviti, da bodo vrata v toku delovanja centra stalno odprta, izven delovnega časa pa se bodo odpirala preko bralnega mesta.
Gre za sistem konstrole dostopa, ki ga v UKC izvaja podjetje Četrta pot.
|  | - Krmilna enota, ali enakovredno tip VT-500M, štirije vhodi in štirije brezpotencialni kontakti, Ethernet komunikacija | kos | 3 |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
|  | - Podometna omarica za vgradnjo opreme kontrole dostopa, tj. 3x VT-500M in ostale pripadajoče opreme. | kpl | 1 |  | 0
|  | - Bralno mesto tip CM03/TPL, brezkontaktno | kpl | 9 |  | 0
Navedba proizvajalca, tip oz. model:
|  | - Mirovna tipka s signalno svetilko, varnostna, za izjod v sili, za povezavo s krmilno enoto električnih vrat | kos | 3 |  | 0
- Kabel uvlečen deloma v zaščitno podometno cev, deloma položen na kabelsko polico:
|  | . finožični YSLY 2x1.5 mm2 | m | 230 |  | 0
|  | . finožični YSLY-JZ 3x1.5 mm2 | m | 200 |  | 0
|  | . U/FTP 4x2x23AWG, kat. 6 | m | 350 |  | 0
|  | - Izdelava vezalne sheme za potrebe izvedbe in za potrebe izdelave PID načrta | kpl | 1 |  | 0
|  | - Montaža in priključitev strojne opreme | kpl | 1 |  | 0
|  | - Vnos topologije, nastavitev naprav, priključitev na obstoječi strežnik, na obstoječo programsko opremo, predhodna izdelava programskih tabel, vnos vseh parametrov | kpl | 1 |  | 0
|  | - Priključitev, nastavitev, testiranje in vključitev v obratovanje iz strani dobavitelja sistema, primopredaja uporabniku | kpl | 1 |  | 0
|  | - Sodelovanje z dobaviteljem električnih drsnih vrat, dobaviteljem sistema javljanja požara, dobaviteljem video govornega sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | - Končno stikalo za signalizacijo statusa vrat na evakuacijskem prehodu | kos | 1 |  | 0
|  | - Priključitev končnega stikala na obstoječo protivlomno centralo, kar opravi Sintal | kpl | 1 |  | 0
|  | - Priključitev, nastavitev, testiranje in vključitev v obratovanje iz strani dobavitelja sistema, primopredaja uporabniku, kar izvede Sintal | kpl | 1 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B.4 | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Ostali inštalacijski material je zajet v poglavju A.
B.5 |  | VIDEO GOVORNI SISTEM, SISTEM POGOVORA PREKO STEKLA
Video govorni sistem, ki obsega tri zunanje enote in dve notranji enoti. Klic se mora prenašati iz zunanjega mesta prvo na eno notranje mesto in v primeru, da tam ni odziva se prenese signal na drugo notranje mesto. Iz enega notranjega mesta se deblokira eno električno ključavnico in v primeru druge notranje naprave lahko odpiramo dvoje vrat.
Nuditi digitalni sistem, ki dopušča razširitev; povezanost elementov preko komunikacijskega vodila.
V popisu je navedena oprema proizvajalca TCS, nudi se lahko enakovredna oprema.
|  | - Centralna naprava za napajanje in kontrolo, nastavljiv čas aktiviranja el. ključavnice, AC izhod 8-12V za odpiranje vrat, ali enakovredno tip BVS20-SG+NVG01 | kos | 1 |  | 0
|  | - Pozivna enota s tremi tipkami, kpl. z mikrofonom, zvočnikom in elektroniko, nadometna montaža, ohišje iz Al, naravno eloksiran Al, ali enakovredno tip B03av-EN | kos | 3 |  | 0
|  | - Video monitor za montažo na zid, iz umetne mase, brez slušalke, z barvnim ekranom 3.5¨, različne melodije za poziv, tipka za odpiranje vrat, izklopom zvonenja in aktiviranje kamere, tri dodatne tipke za posebne funkcije, možnost izklopa zvonenja z optično identifikacijo, možnost regulacije jakosti zvoka, zaščita pred prisluškovanjem, ali enakovredno tip IVX9001-0140 | kos | 3 |  | 0
|  | - Rele za direktno aktiviranje el. ključavnice preko komunikacije, programiranje s servisnim aparatom, ali enakovredno TOER2-SG | kos | 3 |  | 0
|  | - Komunikator, štirje vhodi, en izhod, napajanje preko komunikacije, ali enakovredno FVU1401-0400 | kos | 1 |  | 0
|  | - Razcepnik video signala - štirikanalni, ali enakovredno FVY1400-0400 | kos | 1 |  | 0
- Kabli z uvlečenjem v zaščitne cevi:
|  | . NYM-J 3x1.5 mm2 | m | 100 |  | 0
|  | . JY(St)y 2x2x0.8 mm | m | 100 |  | 0
|  | . JY(St)y 4x2x0.8 mm | m | 110 |  | 0
|  | - Izdelava vezalne sheme za potrebe izvedbe in za potrebe izdelave PID načrta | kpl | 1 |  | 0
|  | - Montaža in priključitev strojne opreme | kpl | 1 |  | 0
|  | - Priključitev, nastavitev, testiranje in vključitev v obratovanje iz strani dobavitelja sistema, primopredaja uporabniku | kpl | 1 |  | 0
|  | - Sodelovanje z dobaviteljem električnih drsnih vrat, dobaviteljem sistema javljanja požara, dobaviteljem sistema kontrole dostopa | kpl | 1 |  | 0
|  | - Govorna naprava za pogovor dveh oseb v dveh ločenih prostorih, ki zajema glavno notranjo enoto z elektroniko in zvočnikom, zunanjo enoto z mikrofonom in zvočnikom ter napajalno enoto, kpl. z ožičenjem, ali enakovredno tip SNP 3001, SEA | kpl | 1 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B.5 | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Ostali inštalacijski material je zajet v poglavju A.
C. |  | SISTEM VODENJA IN CNS (SV-CNS)
Gre za vključitev v SV-CNS klima naprave za diagnostiko, ki se nahaja v klima strojnici v kleti Gastroenterološke klinike. Dodatno sta priključena še 2xDI za signalizacijo prisotnosti medicinskih plinov.
Komunikacijsko se krmilnik poveže z obstoječo aktivno opremo v komunikacijski omari KV Gastro v klima strojnici!
Gre za vključitev UPS naprave v sistem CNS preko stikala, ki je vgrajeno v omarici CNS-1k-KIB/U, ki je namenjeno tudi energetskemu monitoringu v sklopu TP Infekcijska klinika.
CNS sistem mora vsebovati naslednje funkcije (tehnične zahteve):
- vizualizacija in nadzor UPS naprave, skladno z internimi standardi UKC
- krmiljenje in regulacija klimatske naprave
- vizualizacija in nadzor klimatske naprave
- arhiviranje delovanja v relacijsko bazo in arhivske datoteke
- izdelava grafičnih prikazov v resoluciji najmanj 1280x1024, prikaz podatkov procesa, parametriranje, alarmiranje, zgodovina (trendi), zgodovina alarmov, zgodovina dogodkov, generator poročil, časovni programi, urniki, sistem zaščit, prikaz obratovalnih ur in porabe, izdelava beležnice, ... vse ob predhodnem potrjevanju pooblaščenih predstavnikov uporabnika in v skladu z internimi predpisi uporabnika
- zagotovitev procesa skalabilnosti (širjenje in rast brez posega v obstoječi sistem) z inštalacijo nadgradnje sistemske in aplikativne opreme na obstoječem centralnem nadzornem sistemu v uporabnikovem centru vodenja, s prenosom slik na vse view postaje, ki so nameščene do dneva izvedbe del
- možnost spreminjanja posameznih parametrov regulacij sistema iz nadzornega računalnika - P, I, D parametre, čase, rampe odvisnosti
- možnost spreminjanja urnika delovanja naprav iz nadzornega računalnika
- večnivojsko alarmiranje in obveščanje operaterjev o odstopanju procesnih veličin od normalnih stanj (zvočni signal, alarmne liste, E-mail, SMS)
- večnivojski sistem zaščit preko uporabniških imen in gesel
- sodelovanje vseh izvajalcev pri funkcionalnem testiranju IQ, OQ, PQ s sistemskimi integratorji
- večnivojski sistem zaščit preko uporabniških imen in gesel
- dobaviti modularni krmilnik z zahtevanim številom vhodno/izhodnih signalov; razširljiv s prosto konfiguracijo vhodno/izhodnih enot
- vzpostavitev komunikacije v omrežju Ethernet TCP/IP in komunikacije z nadzornim sistemom
OPOZORILO:
Upoštevati interne standarde UKC, ki so sestavni del razpisne dokumentacije!
Centralni nadzorni sistem je že izveden, delujoč in v garanciji. Avtor obstoječega nadzornega sistema je podjetje METRONIK d.o.o. iz Ljubljane. V projektu gre za širitev obstoječega nadzornega sistema.
Nadzorni sistem: V uporabi je že izgrajen nadzorni sistem na osnovi SCADA opreme proizvajalca GE Digital. Nadzorni sistem je nameščen na UKC-jevemu virtulnem serverju. Dela, ki jih je potrebno izvesti se nanašajo na iFix SCADA server, Historian, Mepis Energy, Debeli odjemalci, Web odjemalci, Proficy Mobile, konfiguriranje OPC strežnika in poročila. Nadzorni sistem se z vsako nadgradnjo krmiljenja dopolnjuje in nadgrajuje v okviru postavljenega koncepta, kar izvaja avtor nadzornega sistema.
SMS alarmiranje: V okviru CNS se izvaja tudi SMS alarmiranje, ki teče neprekinjeno in javlja po posameznih v naprej določenih uporabnikih. Vsaka razširitev CNS sistema mora zajemati tudi pripravo podatkov za podatkovno bazo SMS alarmiranja in nadgradnjo sistema SMS alarmiranja. Sistem za alarmiranje teče na virtualnem serverju. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi preverjanju delovanja vsakega posameznega alarmnega signala ob postavitvi sistema krmiljenja in upravljanja. Na sistem SMS alarmiranja se tako dogradijo tudi alarmni signali vseh novih tehnoloških sklopov oz. naprav.
Zahteve za krmilniško opremo: - Projekt predvideva vgradnjo krmilnikov GE Automation&Control systems GE Versamax z ethernet komunikacijsko enoto ali Sauter z ethernet komunikacijsko kartico. - Dostop do krmilniškega programa je odprt posluževalnemu osebju investitorja, prav tako pa so pri investitorju arhivirani tudi programi s komentarji. Izvajalec mora predati izvorno kodo PLC programa uporabniku/investitorju. - Izvajalec PLC sistema mora predati investitorju/naročniku tabelo registrov/parametrov za prikazovanje in upravljanje preko nadzornega sistema. - Izvajalec PLC programa mora sodelovati pri testiranju signalov (IQ testi) Nadzornega sistema. Sodelovati je potrebno toliko časa, dokler niso stestirani vsi signali od senzorja/izvršnega člena vse do prikaza na nadzornem sistemu. - Izvajalec PLC programa mora sodelovati pri testiranju delovanja (OQ testiranje) Nadzornega sistema. Sodelovati je potrebno toliko časa, dokler niso stestirani vse funkcije nadzornega sistema, ki so povezane s PLC sistemom.
- Električni razdelilnik R40-02-03 za klima napravo
Nadometni električni razdelilnik, zaščita IP54, s ključavnico UKC, s posebnim prekatom za vgradnjo krmilnika.Vgrajena oprema mora omogočati popolno ročno ali avtomatsko delovanje klima naprave, PLC krmilnik bo priključen na UPS napajanje, kar je že zajeto v elektro načrtu. Dobava in izvedba naslednjega:
|  | . izdelava enopolne in vezalne sheme klima naprave ter izgleda razdelilnika. Dodatno se na krmilnik priključuje še 2xDI, kot signalizacija prisotnosti medicinskih plinov in 1xDI iz sistema javljanja požara; na shemo je potrebno pridobiti soglasje pooblaščene osebe investitorja - glej shemo klima naprave | kpl | 1
|  | . na razdelilnik priključiti tudi dve požarni loputi z EMP in zagotoviti priključitev ionske mehčalne naprave, ki bo nameščena v klima strojnici | kpl | 1
|  | . vgradnja in povezava močnostne in krmilne opreme za delovanje klima naprave: močnostnih in krmilnih stikal, zaščitnih elementov, kontaktorjev, relejev, napajalnikov, signalnih svetilk, transformatorjev, vrstnih sponk, kabelskih uvodnic, itd. | kpl | 1
|  | . vgradnja in povezava krmilnika, ki je naveden v nadaljevanju | kpl | 1
|  | . informacijska vtičnica 2xRJ45, kat. 6, kpl. s priključnimi kabli | kpl | 1
|  | . povezovalni kabel SFTP 4P, WS, 3.0 m | kos | 2
|  | . drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
- Komunikacijsko vozlišče KV Gastro
V obstoječem vozlišču je potrebno izvesti:
|  | . priključitev dveh kablov U/FTP 4x2x23 AWG, kat. 6 kablov, vključno s priključitvijo na pasivno in aktivno opremo. | kpl | 1
|  | . prevezovalni kabel SFTP 4P, 1.5 m | kos | 2
|  | . povezovalni kabel SFTP 4P, WS, 3.0 m | kos | 2
|  | . priklop komponent na omrežje, testiranje in vzpostavitev na skupno omrežje | kpl | 1
|  | . drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ KV | kpl | 1 |  | 0
- Mikroprocesorski krmilnik:
|  | . CPU (128k, 0.8 msek/K, RS232, RS485 Port) s 10 Base T Ethernet vmesnikom, ali enakovredno GE IP IC200CPUE05 | kos | 1 |  | 0
|  | . napajalnik 20/240VAC, eli enakovredno GE IP IC200PWR102 | kos | 1 |  | 0
|  | . nosilec modula - vijačne priključne sponke, ali enakovredno GE IP IC200CHS022 | kos | 4 |  | 0
|  | . 24V DC vhod, poz. logika (32 točk), eli enakovredno GE IP IC200MDL650 | kos | 1 |  | 0
|  | . relejski izhod 2A, izoliran (16 točk), ali enakovredno GE IP IC200MDL940 | kos | 1 |  | 0
|  | . analogni vhod 15 bit, tok, 15 kanalov, ali enakovredno GE IP IC200ALG266 | kos | 1 |  | 0
|  | . analogni izhod 13 bit, napetost, 8 kanalov, ali enakovredno GE IP IC200ALG325 | kos | 1 |  | 0
|  | . upoštevati opremo za priključitev dveh črpalk (gretje in hlajenje), ki bosta dobavljeni z elektronsko enoto z Modbus komunikacijo, gre le za nadzor črpalk | kpl | 1 |  | 0
- Prikazovalni paneli:
|  | . panel na vratih razdelilnika, Operatorski panel, TFT barvni, zaslon občutljiv na dotik, 4,3 , resolucija 480x272, komunikacija RS232, Ethernet, napajanje 24 V DC, ali enovredno MT-8050IE | kos | 1 |  | 0
|  | . posluževalna konzola v prostoru, Operatorski panel, TFT barvni, zaslon občutljiv na dotik 7", resolucija 800x480, komunikacija RS232, Ethernet, napajanje 24 V DC, ali enakovredno MT-8071IE | kos | 1 |  | 0
|  | . stabiliziran industrijski napajalnik 230VAC/24DC, eli enakovredno MTM HSA 50 S24 | kos | 2 |  | 0
- Frekvenčni pretvorniki:
|  | . za moč ventilatorja do 1.5 kW, 380-500V, omrežna dušilka, RFI filter razreda H, MF4, stenska montaža, ali enovredno Vacon ali Danfoss | kos | 3 |  | 0
- Izdelava del na krmilno regulacijskem sistemu:
|  | . izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju, vključno s konzolama | kpl | 1 |  | 0
|  | . izdelava testnih IQ tabel in testiranje IO signalov | kpl | 1 |  | 0
|  | . parametriranje komunikacijskih povezav | kpl | 1 |  | 0
|  | . testiranje delovanja, nastavitev parametrov, zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | . izdelava navodil in dokumentacije | kpl | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
|  | . šolanje uporabnikov in vzdrževalcev | kpl | 1 |  | 0
- Izdelava del na nadzornem sistemu:
|  | Instalacija in izdelava vizualizacijskih ekranskih prikazov na obstoječem SCADA iFIX nadzornem sistemu za nove sisteme z upoštevanjem navodil v splošnih pogojih: - na virtualnem strežniku v centru vodenja, - na Client postajah v centru vodenja (7x), - pri WEB odjemalcih (10x), - na mobilnih aplikacijah za pregled ključnih kazalnikov (10x), | kpl | 1 |  | 0
|  | Vključitev podatkov in izdelava aplikacije v Proficy Historian | kpl | 1 |  | 0
|  | Vključitev alarmov v obstoječi sistem za SMS alarmiranje | kpl | 1 |  | 0
|  | . izdelava aplikativne programske opreme nadzornega sistema za novi klimat, za medicinske pline, za črpalki, za požarni loputi | kpl | 1 |  | 0
|  | . izvedba IQ in OQ testiranja aplikativne programske opreme nadzornega sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | . vzpostavitev komunikacije in prenosa podatkov iz krmilno regulacijskega sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | . inštalacija aplikativne programske opreme nadzornega sistema v centru vodenja, klima delavnici, pri vodji strojnih sistemov in na prenosnem računalniku | kpl | 1 |  | 0
|  | . izdelava navodil in dokumentacije | kpl | 1 | ceno zajeti v zavihku dokumentacija
|  | . šolanje uporabnikov in vzdrževalcev | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ C. | kpl | 1 |  | 0
0
REKAPITULACIJA
| A. | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
| A.1 | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL | EUR |  |  | 0
| A.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI | EUR |  |  | 0
| B. | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
| B.1 | TELEFONIJA, RAČUNALNIŠKA MREŽA | EUR |  |  | 0
| B.2 | JAVLJANJE POŽARA | EUR |  |  | 0
| B.3 | ELEKTRIČNE URE | EUR |  |  | 0
| B.4 | KONTROLA DOSTOPA IN PROTIVLOMNI SISTEM | EUR |  |  | 0
| B.5 | VIDEO GOVORNI SISTEM, SISTEM POGOVORA PREKO STEKLA | EUR |  |  | 0
| C. | SISTEM VODENJA IN CENTRALNI NADZORNI SISTEM
|  | SISTEM VODENJA IN CENTRALNI NADZORNI SISTEM | EUR |  |  | 0
|  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  | Transportni in manupulativni stroški 3% | EUR |  |  | 0
|  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  | DDV 22% | EUR |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ | EUR |  |  | 0

## Preventivno vzdrževanje
Predvideni stroški rednega 5 letnega pogarancijskega preventivnega vzdrževanja opreme.
Preventivno vzdrževanje vsebuje vse potrebno za varno delovanje opreme in zadostitvi zakonodaje
pri čemer se upoštevaju tudi dodatne usmeritve in zahteve kot so:
- zamenjava vseh potrebnih delov z originalnimi deli,
- izvedbo vseh potrebnih del za varno delovanje opreme,
- Izvajalec za vzdrževanje mora biti pooblaščen za servisiranje in vzdrževanje
(vključno s krmilno programsko opremo), razpolaga z ustrezno programsko opremo, originalnimi rezervnimi deli,
strokovnim znanjem in usposobljenimi kadri s strani proizvajalca, če je to potrebno,
- Modernizacija opreme glede na spremembo zakonodaje,
- Opravljati redne preglede skladno z zakonodajo.
Upoštevati vse ostale pogoje skladno s pogodbo preventivnega vzdrževanja (odzivne čase, delovne čase, čas odprave napak, itd…)
OPOMBE:
- v rumene celice je potrebno vpisati ceno servisne ure in stroške preventivnega vzdrževanja za opremo, ki jo je potrebno preventivno vzdrževati
- Cene rezervnih delov poleg cene rezervnega dela vključujejo tudi vse transportne in špediterske stroške, carine, dajatve, davke, garancije, drobni in vezni material, vse manipulativne stroške, stroške del iz pogodbe, predvidene in nepredvidene stroške, idr.., ki jih bo imel ponudnik oziroma izvajalec z realizacijo naročila.
1. | Cena servisne ure znaša: | eur/h | brez DDV | dodatno se točkuje cenejša servisna ura
- Cena delovne servisne ure zajema poleg stroškov dela, tudi transportne in potne stroške, stroške ogleda okvare, zamude, kilometrino, davke, režijo, eventuelna prenočišča, ostale režijske stroške, deleže ostalih stroškov (npr. stroškov serviserja, stroškov monterja, stroškov računovodstva, itd...) šolanja, stroške del iz pogodbe, ostala predvidena in nepredvidena dela, itd.., ki jih bo imel ponudnik oziroma izvajalec z realizacijo naročila. Pri obračunu servisne ure se upošteva tisti čas, ko je serviser na delovišču naročnika.
2. | Strošek 5 letnega pogarancijskega preventivnega vzdrževanja opreme:
| vrsta opreme | strošek vzdrževanja posamezne opreme v 5 letih Za točkovanje pri vzdrževanju je osnova najnižja cena ponudnika za vzdrževanje, točke se zmanjšajo procentualno glede na razliko med ponujeno ceno vzdrževanja ponudnika, ki se ga ocenjuje, in najnižjo ponujeno ceno vzdrževanja. (cene vpiše ponudnik na osnovi kalkulacijskih tabel) |  |  |  |  | vse cene so brez DDV
zap.št. | vpiše ponudnik (spodaj navedeni samo primeri teksta), pri oddaji ponudbe morajo biti zapisani točni nazivi opreme, ki se redno vzdržujejo | 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto | skupaj
1 | termodezinfektor 1, tip ____ (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
2 | termodezinfektor 2, tip ____ (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
3 | termodezinfektor 3, tip ____ (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
4 | sušilna omara 1, tip ____ (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
5 | sušilna omara 2, tip ____ (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
6 | sušilna omara 3, tip ____ (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
7 | sušilna omara 4, tip ____ (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
8 | npr. telemedicina (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
9 | npr. stativi endoskopski (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
10 | npr. stativi anestezijski (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
11 | npr. stropna roka z LCD monitorjem (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
12 | npr. dokumentacijski sistem (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
13 | npr. vozički (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
14 | npr. monitorji (samo primer teksta) | [5 empty] | 0
15 | ostala oprema, ki potrebuje vzdrževanje | [5 empty] | 0
16 | ostala oprema, ki potrebuje vzdrževanje | [5 empty] | 0
17 | ostala oprema, ki potrebuje vzdrževanje | [5 empty] | 0
18 | ostala oprema, ki potrebuje vzdrževanje | [5 empty] | 0
19 | itd…dopisuje ponudnik | [5 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
| Vzdrževanje vse opreme skupaj v 5 letih brez DDV | [5 empty] | 0
| Vzdrževanje vse opreme skupaj v 5 letih z DDV | [5 empty] | 0
Dodatno se točkuje ponudba ponudnika, ki ima najcenejše vzdrževanje in cenejšo servisno uro.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi naslednje priloge:
- Cenik rezervnih delov - priloga k ponudbi
- Kalkulacije oziroma izračuni letnega vzdrževanja za vsako opremo posebej - priloge k ponudbi

## primer kalkulacijske tabele
Primer tabele za kalkulacijo oziroma izračun letnega vzdrževanja posamezne opreme
Ponudniki izpolnijo tabelo na sledeči način: - pri stolpcu "opis postavke, ki sodi v sklop rednega vzdrževanja" opiše postavko, ki je predmet vzdrževanja, - pri stolpcu "na leto" vpiše število ponovitev posamezne postavke vzdrževanja v enem letu, - pri stolpcu "material" vpiše strošek materiala, ki nastane pri posamezni postavki vzdrževanja, cena materiala vključuje ceno materiala oziroma rezervnega dela vključno z vsemi transportnimi in špediterskimi stroški, carino, dajatvami, davki, garancijami, drobnim in veznim materialom, vsemi manipulativnimi stroški, predvidenimi in nepredvidenimi stroški, idr.., ki jih bo imel ponudnik oziroma izvajalec z realizacijo vzdrževanja, - pri stolpcu "število ur" vpiše porabljen čas v urah za izvedbo posamezne postavke vzdrževanja, - pri stolpcu "urna postavka (servisna delovna ura)" vpiše ceno ure dela, - pri stolpcu "storitev, ki jo ne more izvajati sam izvajalec" vpiše strošek storitve. Pod ta stolpec spadajo storitve kot so stortive zavarovalnice, pregledi s strani pooblaščenih inštitucij, itd..). V ta stolpec ne sodijo dela izvajalcev in podizvajalcev, ki so direkno vezani na opremo iz razpisa.
- Servisna ura - ceno servisne ure ponudnik vpiše v zavihku preventivno vzdrževanje
- Cena delovne servisne ure zajema poleg stroškov dela, tudi transportne in potne stroške, stroške ogleda okvare, zamude, kilometrino, davke, režijo, eventuelna prenočišča, ostale režijske stroške, deleže ostalih stroškov (npr. stroškov super serviserja, stroškov monterja, stroškov računovodstva, itd...) šolanja, stroške del iz pogodbe, ostala predvidena in nepredvidena dela, itd.., ki jih bo imel ponudnik oziroma izvajalec z realizacijo naročila. Pri obračunu servisne ure se upošteva tisti čas, ko je serviser na delovišču naročnika.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti naslednje priloge:
- Cenik rezervnih delov - priloga k ponudbi
- Kalkulacije oziroma izračuni letnega vzdrževanja za vsako opremo oziroma kos posebej - priloge k ponudbi
- Cene rezervnih delov poleg cene rezervnega dela vključujejo tudi vse transportne in špediterske stroške, carine, dajatve, davke, garancije, drobni in vezni material, vse manipulativne stroške, stroške del iz pogodbe, predvidene in nepredvidene stroške, idr.., ki jih bo imel ponudnik oziroma izvajalec z realizacijo naročila.
Cene v tabeli so brez DDV
zap.št. | opis postavke, ki sodi v sklop rednega vzdrževanja | enota | na leto | material | število ur | urna postavka (servisna ura) | delo skupaj | storitev, ki jo ne more izvajati sam izvajalec | skupaj
1 | pumpica (samo primer teksta) | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | redni pregledi (samo primer teksta) | kpl | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | filter za…(samo primer teksta) | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | itd… | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | vse postavke opiše ponudnik | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
14 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
15 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
17 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
19 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
20 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
21 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
22 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
23 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
24 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
25 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
26 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
27 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
28 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
29 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
itd.. |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Vzdrževanje posamezne opreme za eno leto | [7 empty] | 0

## strošek pranja 1leto
Letni strošek čistil (detergentov) in potrošnega materiala pri pranju (reprocesiranju) endoskopov v garancijski dobi (1leto)
Uporabnik opere cca 75 endoskopov dnevno med ponedeljkom in petkom ter 25 endoskopov med vikendi, kar znese cca 400 endoskopov na teden, kar znese v povprečju 57 endoskopov dnevno.
zap.št. | vpiše ponudnik (spodaj navedeni samo primeri teksta), pri oddaji ponudbe morajo biti zapisani točni nazivi potrošnega materiala na endoskop, ki ga uporabnik potrebuje pri reprocesiranju | enota za čistilo oz potrošni material (vpiše ponudnik) | poraba enota/endoskop (vpiše ponudnik) | cena/enoto (vpiše ponudnik) | število endoskopov dnevno | število dni letno | skupaj
1 | čistilo tip 1:___________ (samo primer) | liter (samo primer) |  |  | 57 | 365 | 0
2 | čistilo tip 2:___________ (samo primer) | liter (samo primer) |  |  | 57 | 365 | 0
3 | dezinfekcijsko sredstvo tip…. | liter (samo primer) |  |  | 57 | 365 | 0
4 | folija za pokrivanje škatel | kos |  |  | 57 | 365 | 0
5 | ostali potrošni material | kpl |  |  | 57 | 365 | 0
6 | itd…dopisuje ponudnik glede na svojo tehnologijo | kpl |  |  |  |  | 0
| Letni strošek čistil in potrošnega materiala pri pranju (reprocesiranju) endoskopov v garancijski dobi (1leto) brez DDV | [5 empty] | 0
| Letni strošek čistil in potrošnega materiala pri pranju (reprocesiranju) endoskopov v garancijski dobi (1leto) z DDV | [5 empty] | 0
Dodatno se točkuje ponudba ponudnika, ki ima najcenejši strošek čistil (detergentov) in potrošnega materiala
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi naslednje priloge:
- Kalkulacija oziroma izračuni letnega stroška čistil (detergentov) in potrošnega materiala pri reprocesiranju (pranju) endoksopov (zgornja tabela)

## tabela za poročanje
Tabela za polletno poročanje evidence o servisiranju / pregledih posamezne opreme
oprema | storitev | Datum klica | Ura klica | Napaka | odzivni čas (prihod serviserja) | Pričetek servisa datum | Pričetek servisa ura | Konec servisa datum | Konec servisa ura | Število ur nedelovanja | Število opravljenih ur servisa | cena servisne ure | skupaj cena dela | Porabljen material- koda iz priloženega cenika | Porabljen material - opis | Količina porabljenega materiala | Cena porabljenega materiala v € (z DDV) | številka delovnega naloga
skupaj
Opombe:
Na delovnem nalogu mora biti na koncu servisa oziroma popravila jasno napisano, da je oprema brezhibna in varno za uporabo.
Število ur nedelovanja opreme je čas med uro klica do brezhibnega varnega delovanja opreme
Pri storitvah se zapiše za katero vrsto storitve gre ali odpravo napak ali preventivno vzdrževanje ali vandalizem
Roki in odzivni časi iz pogodbe so enaki za vse stroitve.
Cena porabljenega materiala v primeru odprave napak ali vandalizma mora biti iz priloženega cenika ponudnika, ki je sestavni del pogodbe
Cena porabljenega materiala v primeru rednega preventivnega vzdrževanja mora biti iz priloženih kalkulacij oziroma izračunov stroškov preventivnega vzdrževanja za vsako posamezno opremo, ki je sestavni del pogodbe
Cene ur so servisne ure skladno s pogodbo.
Vandalizem se mora dokumentirati s priloženimi fotografijami.