Razpisna dokumentacija za javno naročilo

»Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov«

Oznaka: JN 1/2019

Ljubljana, januar 2019

Kazalo:

1.	Predmet in podatki o javnem naročilu	5

2.	Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	5

3.	Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije	6

4.	Oblika, jezik in stroški ponudbe	6

5.	Veljavnost ponudbe	7

6.	Skupna ponudba	7

7.	Ponudba s podizvajalci	8

8.	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	8

9.	Posredovanje podatkov naročniku	9

10.	Sklenitev pogodbe	9

11.	Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila	9

12.	Merila in ponudbena cena	22

13.	Razlogi za izključitev in pogoji za ugotavljanje sposobnosti	25

14	Pravna podlaga in pravno sredstvo	31

15	Vsebina ponudbene dokumentacije	33

16	Priloge	34

14.	Reference	36

15.	Ponudbeni predračun	37

16.	Izjava o tehničnih specifikacijah ponujene naprave	38

17.	Menična izjava za resnost ponudbe	57

18.	Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - Pogodba o dobavi predmeta javnega naročila	58

19.	Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – Pogodba o dobavi predmeta javnega naročila	59

20.	Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi	61

21.	Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi	62

22.	Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - Pogodba o vzdrževanju predmeta javnega naročila	64

23.	Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – Pogodba o vzdrževanju predmeta javnega naročila	65

24.	Vzorec pogodbe	67

25.	Pogodba za vzdrževanje	76

NAVODILA PONUDNIKOM

# Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo. Predmet javnega naročila je nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov ter druge obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Variantne ponudbe niso dopustne. Ponudba mora biti popolna, vsebovati mora celotno blago in storitve ter izpolnjevati vsa druga določila, ki so navedena v tej razpisni dokumentaciji. Delnih ponudb naročnik ne bo upošteval. V okviru predmetnega javnega naročila bo naročnik skladno s pogoji in merili razpisne dokumentacije sklenil pogodbo za predmet javnega naročila z enim ponudnikom.

Kemijski inštitut je nosilec projekta nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov, ki vodi izvedbo javnega naročila na podlagi pooblastil partnerjev: Nacionalnega inštituta za biologijo in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.

# Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudniki morajo ponudbe oddati do roka za oddajo ponudb dne 5.2.2019 do 10.00.

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za oddano, ko je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »oddano«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana. Takšna ponudba naročniku ne bo vidna ali dostopna. V kolikor bo ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremenil, bo naročniku dostopna le zadnja verzija oddane ponudbe.

Ponudnik se mora za elektronsko oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je mogoč preko klika na označbo »e«, ki je zapisana na Portalu javnih naročil, ob navedbi konkretnega naročila.

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno preko portala e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, in sicer sistem ob izteku roka za oddajo ponudb samodejno prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Navedeni podatki bodo dostopni 60 min od roka za odpiranje ponudb. Ponudniki, ki bodo oddali ponudbe lahko do navedenih podatkov v informacijskem sistemu e-JN dostopajo v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Odpiranje ponudb bo, na način kot je naveden v prejšnjem odstavku, potekalo dne 5.2.2019 od 10.30 do 11:30 v informacijskem sistemu e-JN.

# Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 25. 1. 2019 do 10.00. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 28. 1. 2019 do 14.00. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način ter na vprašanja, ki ne bodo zastavljena do določenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Jasmina Štiftar, e-pošta: jasmina.stiftar@ki.si; tel: 01 47 60 200

# Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudniki ponudbo oddajo elektronsko.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku, pri čemer lahko ponudniki dele, ki jih je naročnik že v osnovni dokumentaciji zapisal v angleškem jeziku, oddajo v angleškem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik.

Ponudniki lahko v angleškem jeziku predložijo prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v naknadno določenem roku uradno prevesti v slovenski jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, na obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar ni izrecno zahtevano, ni potrebno predložiti originalnega dokumenta, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled originalni dokument. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, mora biti pooblastilo za podpis ponudbe priloženo v ponudbeni dokumentaciji.

Ponujeno blago in storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila, naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

# Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31. 7. 2019. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nedopustna izloči.

Naročnik lahko naknadno zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

# Skupna ponudba

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ponudbi. Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. Pri posameznem pogoju je določeno, katere pogoje mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev ter katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi poleg druge dokumentacije, ki je navedena v tej razpisni dokumentaciji, predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava vseh partnerjev, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- izjava, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak partner posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla, lahko pa tudi zoper kateregakoli partnerja. Partnerji za obveznosti naročniku odgovarjajo solidarno.

# Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ponudbi. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD in izpolnjevati pogoje, ki so v tej razpisni dokumentaciji določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom in izpolnitvijo ESPD obrazca ali z drugimi dokumenti, ki jih predvideva ta razpisna dokumentacija. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika, mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, ki ga mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- predložiti s strani podizvajalcev izpolnjene ESPD obrazce,

- priložiti zahtevo posameznega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti:

- izjavo podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,

- izjavo ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene dobave in storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo ponudnik nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti v tej razpisni dokumentaciji navedena dokazila. Navedena dokazila mora ponudnik predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v roku petih dni od spremembe.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca vplivala na nemoteno delo ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo naročnik zavrnil spremembo ali naknadno priglasitev podizvajalca v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

# Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov o specifikacijah ponujenega blaga in storitev in količine iz te specifikacije, cen na enoto, vrednosti posameznih postavk in skupne vrednost ponudbe ter vseh tistih podatkov, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru danih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku ter v veljavni zakonodaji navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne bo preklical zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« ali vsebinsko smiselno enako oznako umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku ali med izvajanjem pogodbenih obveznosti pridobijo zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja, ali pri izvajanju javnega naročila v osmih (8) dneh od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

# Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank.

Če ponudnik v roku osmih (8) dni po pozivu k podpisu pogodbe le-te ne bo podpisal in predložil naročniku, lahko naročnik šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi mu bilo to v interesu.

# Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila

Naročnik s to razpisno dokumentacijo vabi k oddaji ponudb za nakup, dobavo in instalacijo krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov, v nadaljnjem tekstu 'predmeta javnega naročila'. Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vključuje strojno in programsko opremo ter ustreza spodaj opisanim tehničnim zahtevam ter vključuje izvedbo drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji ali v njenih prilogah.

Ponudniki morajo ponuditi opremo, ki je nova in predhodno nerabljena.

Ponudniki imajo možnost, da si prostor, kjer bo nameščen predmet javnega naročila, predhodno ogledajo. Naročnik bo sam poskrbel za kompatibilnost obstoječih inštalacij in priključkov z predmetom javnega naročila.

Tabela, ki vsebuje tehnične specifikacije ter nekatere druge obveznosti ponudnika so napisane v dveh jezikih, slovenskem in angleškem. V izogib morebitnim nejasnostim je, zaradi pomanjkanja in/ali neustaljene uporabe ustrezne terminologije v slovenskem jeziku, v primeru dvoma merodajna angleška verzija.

Table 1

The offered goods must comply with all further technical requirements (all requirements in the table are submitted cumulatively):

State-of-the-art cryo transmission electron microscope operated at liquid nitrogen temperatures with automated cryo system for sample handling and loading and direct electron detection camera. The system should include multiple specimen loader under cryo conditions, low-dose imaging, single particle analysis, microED, and tomography capabilities and possibility of remote operation.

REQUIRED CHARACTERISTICS

A flexible accelerating voltage from 80-200 kV with alignments at 80, 120 and 200 kV

Mechanically stabilized column with 4 (four) integrated supporting anti-vibration compensators

Field-emission gun (FEG) capable of generating a high brightness of ≥ 8 x 108 A/cm2 sr, high coherence, and high stability electron beam

The microscope’s point-to-point resolution must be ≤ 0.30 nm

State-of-the-art high-stability high-tension tank

Objective lens optimized for cryo-application with a large polepiece gap suitable for high tilt of 70° The applicant must and specify the pole piece gap size: a) less than 10 mm b) equal or more than 10 mm

Oil free vacuum system

Motor driven apertures

Computerized 4-axes specimen stage suitable for tomography tilt series data collection with tilt ranges of 70°

Rotation free imaging upon magnification changes

State-of-the-art tunable phase plate and complete solution needed to operate it

Retractable CMOS camera with minimum requirements that correspond to one of the following options: Option 1: -suitable for the beam alignment and specimen screening -sensor size of at least 4096 x 4096 and more -pixel size of at least 14 x 14 m2 or more -16 bit digitization -1x, 2x, 4x, 8x binning -capable of recording at frame rates of at least 24 fps, or Option 2: -suitable for the beam alignment and specimen screening -sensor size of at least 2048 x 2048 -pixel size of at least 6.5 x 6.5 m2 or more -camera connection coupled to optical lens -capable of readout rate of at least 30 fps (readout all pixels) -16 bit digitalization

Retractable on-axis bottom port direct detection device for the direct detection of electrons in low-dose imaging applications with minimum requirements that correspond to one of the following options: Option 1: -capable of electron counting -sensor size 4096 x 4096 pixels -pixel size of 14 m2 -DQE @ 1/2 Nq in integrating mode ≥ 0.3 (200 kV) -frame rate to storage of 40 fps -radiation hardness: <10% decrease in DQE after being exposed to 200 Mpe/px -DQE > 0.65 Ny and capable of recording at frame rates of at least 35 fps or Option 2: -capable of electron counting -sensor size 5,760 x 4,092 pixels -24 megapixels -imaging frame rate of 1500 full fps -frame rate to storage of 75 fps -live online dark-subtraction -live in-line, in-camera, post-counting gain normalization

An automatic system for temperature control, liquid nitrogen autofill and scheduling of cool down after cryo cycle

Automated system for handling and loading of the grids into the microscope under cryo conditions. The autoloader must be capable to handle at least 12 grids or more at once

Stable specimen stage under cryo-conditions with the specimen drift rate of either less than 0.5 nm/s within 60 minutes or less than 0.25 nm/s within 30 min after specimen exchange

The lifetime of a frozen-hydrated specimen of at least 24 hours or better in the microscope loader without detectable deterioration in ice quality

During cryo-EM use the loss of electron transmission through a specimen due to ice growth must be less than 5 % in 8 hours (ice growth better than 1 nm per hour).

Low-dose acquisition software suite for minimized electron dose during cryo-TEM operation

Fully integrated software for automated single particle analysis acquisition

Functioning tomography data acquisition operation via Serial EM software including the initial proper setup of the acquisition software on the microscope

Capability to perform screening of the samples present in the autoloader in a complete automatic fashion

Possibility of recovering grid in the cryo-state for further review in the different cryo-EM

Environmental (acoustic) protection cover for the column, full column coverage

Fully functional MicroED application including all hardware and software for collecting diffraction patterns including MicroED suitable retractable CMOS camera with following minimum required specifications: -sensor size of at least 4096 x 4096 and more -pixel size of 14 x 14 m2 or more -16 bit digitization -1x, 2x, 4x, 8x binning -capable of recording at frame rates of at least 24 fps

Possibility of remote on-line diagnostics and support by the Contractor

Remote operation possibility directly via VPN and “share screen” or similar function, or all necessary remote operation software

Closed loop cooling water system

Uninterruptable power supply system with suitable power characteristics and power autonomy of at least 45 min

System should be supplied with all required peripherals to ensure a fully functioning system including but not limited to PC, at least 2 26” flat screen monitors, compressor, chiller, uninterruptable power supply system

All necessary latest version software that is required for operation and alignment of the microscope and acquisition of images with the option of free software upgrade within first 6 months after acceptance of the microscope. At least 1 (one) fully functional off-line version for every offered software package is required in case it is necessary for off-line post-processing.

Survey and assessment of the microscope installation site prior installation

Delivery and installation time until complete system acceptance at the customer site should not exceed 8 months

Accessories

REQUIRED CHARACTERISTICS

Separate fully PC-controlled Cryo EM plunge freezing device for fast vitrification of aqueous samples

Dual Chamber Glow Discharge System with an accessory kit including the following: -power and rotary pump leads -oil mist filter for rotary pump -stainless steel vacuum hose and KF16 clamps -10 x glass vials and caps -spare needle -fuses -sample slide tray x 2 -5m3hr-1 2 stage oil sealed rotary vane pump

Set of accessories and consumables necessary for the grid cryo preparation, cryo-transfer and observation of at least 1100 samples, compatible with the offered cryo EM plunge freezing device

Warranty, Maintenance and Support

REQUIRED CHARACTERISTICS

System acceptance test (SAT) should be provided free of charge by the Contractor to prove the main microscope and accessories specifications at the customer’s site. This should include at least X-ray safety, FEG probe current, information limit, Thon rings, drift after specimen exchange, ice growth, autoloader performance (loading/unloading cycle has to be performed at least hundred (100) times), as well as all data collection modes (single particle, tomography and microED). SAT should provide a workflow validation with a comprehensive quality test (with a sample). The quality test should consist in the Contractor taking a measurement of a reference sample provided by the Contractor (e.g. purified apoferritin preparation) as well as two standard samples provided by Tenderer, and comparing the measurement results with a known model. The Contractor shall be obliged to carry out an analysis of raw data, as well as to present its results and provide them to the Customer for the purposes of independent verification.

Warranty period of minimum 1 year including: -all parts and labour for the microscope and 3rd party items included in the offer -FEG exchange if necessary -at least one preventative maintenance visit per year -72 hours of targeted on-site response with unlimited number of visits at customer request, labour hours including travel -85 % uptime/year based on 24 h/7 days week calendar

Full coverage service contract for at least 5 (five) years after one year of warranty including: -all spare parts for the microscope and accessories as well as for the 3rd party items provided in the offer -1 preventative maintenance visit per year -all necessary FEG exchanges, with at least one obligatory FEG exchange in the 5th year of the contract -72 hours of targeted on-site response with unlimited number of visits at customer request, labour hours including travel -85 % uptime/year based on 24 h/7 days week calendar

At least 20 working days of on-site training after the acceptance of the microscope that can be used in blocks. Training must be conducted by an experienced experts in the fields including but not limited to -cryo sample preparation (vitrification) -general cryo-TEM operation, -phase plate operation, -single particle acquisition, -tomography, -mirco ED and other chosen topics. The visits will be split by the topics into blocks of several days/weeks during the first two years of the instrument operation.

The applicant must specify training options and duration: a) at least 20 working days during the first 2 (two) years b) at least 40 working days during first 2 (two) months past acceptance, 2 additional trainings at the 3rd party site to target specific application, 24 additional days of application specialist visits on site within first 2 (two) years after acceptance.

The applicant must specify the characteristic of the offered goods and write them down in the table or circle the suitable option and submit the suitable prospect documents or the confirmations from the producer of the goods to prove its statements. If the applicant does not fill in the entire table or if it does not submit the suitable prospect documents or the confirmations from the producer of the goods, he will be excluded from the further procedure without the invitation to amend the application.

Tabela 1

Ponujene blago mora biti v skladu z vsemi spodaj navedenimi tehničnimi zahtevami (vse zahteve v tabeli so predložene kumulativno):

Najsodobnejši krio presevni elektronski mikroskop, ki deluje pri temperaturah tekočega dušika z avtomatskim krio sistemom za nalaganje vzorcev ter kamero za neposredno detekcijo elektronov. Mikroskop mora vključevati sistem za avtomatsko upravljanje in nalaganje več vzorcev v kolono pod krio pogoji, zajemanje slik z nizko dozo elektronov, analizo posameznih delcev, MikroED, ter možnost tomografije in daljinskega upravljanja.

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE

Fleksibilna pospeševalna napetost od 80 kV - 200 kV, z prednastavitvami pri 80 kV, 100 kV in 200 kV.

Mehansko stabilizirana kolona s pomočjo štirih (4) integriranih antivibracijskih kompenzatorjev.

Puška na poljsko emisijo (ang. FEG), ki lahko generira visoko svetilnost, ≥8 x 108 A/cm2 sr, visoko koherentnost ter elektronski žarek z visoko stabilnostjo.

Točkovna ločljivost mikroskopa mora biti ≤0.30 nm.

Najsodobnejši visokonapetostni tank z visoko stabilnostjo toka in napetosti.

Objektna leča, optimizirana za krio- aplikacijo z veliko razdaljo med polovimi čevlji, ki je primerna za nagibe nosilca vzorca 70°. Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo in označiti ustrezno trditev: a) razdalja med polovimi čevlji je manj od 10 mm b) razdalja med polovimi čevlji je več ali enaka 10 mm

Vakumski sistem brez olja

Motorizirane objektne zaslonke

Računalniško voden 4-osni nosilec vzorca, ki je primeren za tomografijo in omogoča zajemanje podatkov v območju do 70°

Pri spreminjanju povečave slike ne smejo rotirati

Najsodbnejša nastavljiva fazna plošča in celostne rešitve, ki omogočajo njeno delovanje.

Vstavljiva CMOS kamera z naslednjimi minimalnimi zahtevami, ki ustrezajo eni izmed navedenih opcij: Opcija 1: -primernost za centriranje žarka in pregledovanje vzorcev -velikost senzorja najmanj 4096 x 4096 in več - velikost piksla najmanj 14 x 14 µm2 ali več - 16 bitna digitalizacija - 1x, 2x, 4x, 8x združevanje točk -možnost zajemanja slik z hitrostjo najmanj 24 slik na sekundo, ali Opcija 2: - primernost za centriranje žarka in pregledovanje vzorcev - velikost senzorja najmanj 2048 x 2048 - velikost piksla najmanj 6.5 x 6.5 µm2 ali več - priključki kamere sklopljeni z optično lečo - zmožnost bralne hitrosti najmanj 30 slik na sekundo (prebrani vsi piksli) - 16 bitna digitalizacija

Vstavljiva kamera za direktno detekcijo elektronov za slikanje pri nizkih dozah, nameščena v spodnjem delu optične osi, z naslednjimi minimalnimi zahtevami, ki ustrezajo eni izmed navedenih opcij: Opcija 1: - možnost štetja elektronov - velikost senzorja 4096 x 4096 pikslov - piksel velikosti 14 µm2 - DQE @ 1/2 Nq v integriranem načinu ≥ 0.3 (200 kV) - frekvenca shranjevanja 40 fps - odpornost na visokoenergijsko obsevanje z elektroni: <10% zmanjšanje v DQE po izpostavitvi 200 Mpe/px - DQE > 0.65 Ny in možnost snemanja s frekvenco najmanj 35 fps ali Opcija 2: - možnost štetja elektronov - senzor velikosti 5,760 x 4,092 pikslov - 24 megapikslov - slikanje s frekvenco zajemanja 1500 full fps - frekvenca shranjevanja 75 fps - v živo spremljanje odštevanje ozadja -neposredna normalizacija linijska normalizacija odziva kamere

Avtomatiziran sistem za kontrolo temperature, samodejno polnjenje tekočega dušika in program za ohlajanje po krio ciklu.

Avtomatiziran sistem za ravnanje in nalaganje mrežic v mikroskop pod krio pogoji. Avtomatsko nalaganje mora omogočati nalaganje vsaj 12 mrežic naenkrat.

Stabilnost nosilca vzorca pod krio pogoji, pri čemer je drift vzorca manj kot 0.5 nm/s v času 60 minut, ali manj kot 0.25 nm/s v času 30 min po menjavi preiskovanega vzorca.

Življenjska doba zamrznjenega hidriranega vzorca, ko je le-ta v mikroskopu, mora biti najmanj 24 ur, brez zaznavnega poslabšanja kakovosti ledu

Med delovanjem krio-EM mora biti izguba prenosa elektronov skozi vzorec zaradi rasti ledu manjša kot 5% v 8 urah (rast ledu mora biti manjša kot 1 nm na uro).

Programska oprema za nizkodozno pridobivanje podatkov pri minimalni dozi elektronov med krio-EM delovanjem.

Popolnoma integrirana programska oprema za automatizirano pridobivanje podatkov za analizo posameznih delcev (ang. SPA).

Funkcionalno zajemanje podatkov pri tomografiji preko Serial EM programske opreme, vključno z začetno ustrezno namestitvijo programske opreme za zajemanje podatkov na mikroskop.

Možnost popolnoma avtomatiziranega zaporednega opravljanja pregleda vzorcev, ki so prisotni v sistemu za avtomatsko upravljanje in nalaganje vzorcev v koloni. Ponudnik mora navesti, koliko vzorcev se lahko zaporedoma pregleda v popolnoma avtomatiziranem načinu.

Možnost ponovne uporabe mrežice v krio načinu za nadaljnje preiskovanje vzorcev v drugem krio-EM.

Okoljski (akustični) zaščitni pokrov za kolono, pri čemer mora biti kolona v celoti pokrita.

Popolnoma funcionalna aplikacija MicroED, vključno z vso strojno in programsko opremo za zbiranje difrakcijskih vzorcev, ter primerno vstavljivo kamero CMOS, pri čemer so zahtevane minimalne specifikacije: - velikost senzorja najmanj 4096 x 4096 ali več -piksel velikosti 14 x 14 µm2 ali več -16 bitna digitalizacija -1x, 2x, 4x, 8x združevanje točk - možnost snemanja s frekvenco najmanj 24 fps

Možnost daljinske on-line diagnostike in podpore uporabnika s strani pogodbenika

Možnost daljinskega delovanja direktno preko VPN in ‘’share screen’’ funkcije, ali podobne funkcije, ali vsa potrebna programska oprema za daljinsko upravljanje.

Vodni sistem hlajenja z zaprtim krogom delovanja

Neprekinjen sistem napajanja z ustreznimi karakteristikami in njegovo avtonomijo za najmanj 45 minut.

Mikroskop mora biti opremljen z vsemi potrebnimi dodatki, ki bodo zagotovili popolnoma delujoč sistem, ki vključuje, a ni omejen le na: PC, diagonala zaslona najmanj 26'', kompresor, hladilnik, sistem za neprekinjeno napajanje.

##### Celotna programska oprema najnovejše različice, ki je potrebna za delovanje in centriranje mikroskopa, ter za pridobivanje slik, z možnostjo brezplačne nadgradnje programske opreme v prvih 6 mesecih po primopredaji mikroskopa. Najmanj ena (1) popolnoma funkcionalna off-line različica za vsak ponujen programski paket, če je potrebno off-line naknadno procesiranje podatkov.

Pregled prostora in ocena stanja pred instalacijo mikroskopa.

Čas dostave in namestitve na mestu stranke do primopredaje ne sme preseči 8 mesecev.

Dodatna oprema

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE

Ločena naprava za potopitveno hitro zamrzovanje (vitrifikacijo) vodnih vzorcev za krio-EM, ki je popolnoma računalniško vodena

Sistem ‘Glow Discharge’ z dvema komorama in dodatki, kar vključuje sledeče: - električno napajanje in rotacijski črpalki - filter za rotacijsko črpalko - vakumska cev iz nerjavečega jekla in sponke KF16 - 10 x steklene viale s pokrovčki - rezervne igle - varovalke - drsni pladenj za vzorce x2 - 5m3hr-1 2-stopenjska oljna zaprta rotacijska črpalka

Komplet dodatkov in potrošnega materiala, ki je potreben za pripravo mrežic z zvorci, krio-prenos mrežic in opazovanje najmanj 1100 vzorcev, kar mora biti kompatibilno s ponujeno napravo za potopitveno hitro zamrzovanje (vitrifikacijo) vodnih vzorcev za krioEM

Garancija, vzdrževanje in podpora

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE

##### Sprejemni test delovanja sistema (ang. SAT), s katerim proizvajalec na mestu namestitve pri kupcu dokaže glavne mikroskopske specifikacije in specifikacije dodatne opreme. Ta test mora vključevati najmanj preverjanje varnosti rentgenskih žarkov, FEG toka, informacijki meja, Thon obroče, zamak (drift) po menjavi vzorcev, rast ledu, delovanje sistema za avtomatsko upravljanje in nalaganje v kolono več vzorcev pod krio pogoji (cikel vstavljanja/odstranejvanja vzorca mora biti ponovljen vsaj sto (100) krat), ter kontrola vseh načinov delovanja (slikanje posameznih delcev, tomografija in MicroED). SAT mora zagotoviti validacijo poteka dela s celovitim preizkusom kakovosti (z vzorcem). Preizkus kakovosti naj vsebuje merjenje referenčnega vzorca, ki ga priskrbi pogodbenik (npr. očiščen apoferitin), kot tudi dva standardna vzorca naročnika, in primerjavo rezultatov z znanim modelom. Izvajalec je dolžan opraviti analizo surovih podatkov, predstaviti rezultate in jih priskrbeti naročniku za namene neodvisnega preverjanja.

Garancijsko obdobje najmanj enega (1) leta vključuje: - vse rezervne dele za mikroskop in dodatno opremo, kot tudi za izdelke drugih proizvajalcev, vključenih v ponudbo - zamenjava FEG, če je potrebno - najmanj en (1) preventivni vzdrževalni pregled na leto - 85% je minimalni garantirani čas funkcionalne uporabnosti instrumenta izračunan na 24 ur / 7 dni za vse tedne v letu -maksimalni odzivni čas na mestu okvare je 72 ur

Pogodba o celotni pokritosti servisa za najmanj 5 (pet) let po enem (1) letu garancije, vključno z: - vsi rezervni deli za mikroskop in dodatno opremo, kot tudi za izdelke drugih proizvajalcev, vključenih v ponudbo - 1 preventivni vzdrževalni obisk na leto - vse potrebne zamenjave FEG, z vsaj eno obvezno menjavo FEG v petih (5) letih servisne pogodbe - 72 ur odzivni čas na mestu samem, z neomejenih številom obiskov na zahtevo kupca, kar vključuje delovne ure in potovalni čas - 85% je minimalni garantirani čas funkcionalne uporabnosti instrumenta, izračunan na 24 ur / 7 dni za vse tedne v letu

Najmanj 20 delovnih dni usposabljanja na kraju samem, po primopredaji mikroskopa. Usposabljanje se lahko uporabi v blokih, morajo ga voditi izkušeni strokovnjaki s področja, ter mora vključevati izobraževanje o (vendar ne izključno): - pripravi krio vzorca (vitrifikacija) - splošnem načinu dela na krio-EM - uporabi fazne plošče - pridobivanju podatkov za posamezne delce (SPA) - tomografiji - MikroED ter ostale izbrane teme. Obiski bodo razdeljeni v več blokih, po temah, po več dni/tednov v prvih dveh letih delovanja instrumenta.

Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo in navesti način in trajanje usposabljanja: a) najmanj 20 delovnih dni v prvih 2 (deh) letih, b) najmanj 40 delovnih dni v prvih dveh (2) mesecih po primopredaji instrumenta, 2 dodatni tedenski izobraževanji na tretjem mestu z namenom usposabljanja za specifično aplikacijo, 24 dodatnih dni za obisk strokovnjaka na kraju samem v prvih dveh (2) letih po predaji instrumenta.

Vlagatelj mora navesti značilnosti ponujenih izdelkov in jih zapisati v tabeli ali obkrožiti ustrezno opcijo in predložiti ustrezne dokumente, prospekte ali potrdila s strani proizvajalca blaga, ki izkazujejo navedene karakteristike. Če vlagatelj ne izpolni tabele v celoti ali če ne predloži ustreznih dokumentov, prospektov ali potrdil s strani proizvajalca blaga, ki izkazuje navedene karakteristike, bo izločen iz nadaljnjega postopka in ne bo pozvan k dopolnitvi vloge.

### Izobraževanje uporabnikov na strani naročnika

Izbrani ponudnik bo izvedel izobraževanje, ki bo uporabnikom predmeta javnega naročila omogočalo seznanitev s sistemom in njegovo uporabo. Izobraževanje bo potekalo v obsegu najmanj dvajsetih (20) delovnih dni, pri čemer posamezen dan predstavlja izobraževanje v trajanju osem (8) ur. Prvo izobraževanje v obsegu vsaj štirih (4) dni bo ponudnik organiziral po uspešno izvedeni instalaciji predmeta javnega naročila ter ko bo predmet javnega naročila že omogočal uporabo vseh njegovih funkcionalnosti. V okviru navedenega izobraževanja je ponudnik dolžan zagotoviti preverjanje funkcionalnosti predmeta javnega naročila, ob prisotnosti predstavnikov ponudnika, na standardnem vzorcu ponudnika. Preostali del izobraževanje bo ponudnik izvedel v obdobju dveh (2) let od podpisa končnega primopredajnega zapisnika, v 3 do 5 ločenih obiskih, v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom.

### Vzdrževanje predmeta javnega naročila

Ponudnik mora, skladno z vzorcem pogodbe o vzdrževanju in drugimi pogoji vzdrževanja, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji, za naročnika zagotoviti servis in vzdrževanje predmeta javnega naročila za obdobje petih (5) let po izteku garancijske dobe za predmet javnega naročila, na način, ki bo omogočal njegovo nemoteno delovanje, vključno z morebitno zamenjavo okvarjenih delov, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji. Podrobnejše obveznosti ponudnika ter drugi pogoji glede vzdrževanja so razvidni iz te razpisne dokumentacije in pogodbe o vzdrževanju, ki je priloga k tej razpisni dokumentaciji.

Vzdrževalna pogodba začne veljati naslednji dan po prenehanju garancijske dobe.

Skupni čas nedelovanja predmeta javnega naročila, v garancijskem obdobju ne sme znašati več kot 85 % celotnega predvidenega časa delovanja naprave. V skupni čas nedelovanja se šteje celoten čas, v katerem predmeta javnega naročila ni mogoče v celoti uporabljati ali ni mogoče uporabljati dela njegovih funkcionalnosti, ki so potrebne za izvedbo del, ki jih želi opravljati naročnik, ter čas, ko predmeta javnega naročila ni mogoče uporabljati zaradi servisnih, vzdrževalnih ali drugih del, ki jih ponudnik izvaja na njem. V čas nedelovanja se ne šteje čas, ko predmet javnega naročila ne deluje iz razlogov, ki so izključno na strani naročnika ter v primeru opravljanja rednega preventivnega vzdrževanja, ki pa lahko traja do največ pet (5) dni letno, v kolikor se ponudnik in naročnik pisno ne dogovorita drugače.

Skupni čas nedelovanja naprave se izračuna tako, da se seštejejo časi, ko naprava ni delovala skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije, in sicer začne čas teči ob 0:00 naslednji dan po obvestitvi ponudnika o okvari in teče do trenutka, ko je okvara odpravljena. Celotni predvideni čas delovanja naprave v urah, v obdobju enega leta, se izračuna tako, da se število dni v letu pomnoži s številom 24.

Ponudnik je dolžan v garancijskem obdobju in obdobju za katerega bo sklenjena vzdrževalna pogodba, brez dodatnih stroškov za naročnika zagotavljati:

- vsaj eno preventivno vzdrževanje letno, ki vključuje zamenjavo vseh potrebnih delov (zamenjavo FEG izvora, fazne plošče, zaslonk in njihovih delov, ipd.),

- odpravo napak, do katerih pride ob normalni uporabi predmeta javnega naročila,

- ponastavitve, ki jih je potrebno narediti zaradi sprememb, ki so nastale ob normalni uporabi predmeta javnega naročila,

- vse druge storitve, ki so povezani s storitvami preventivnega letnega vzdrževanja,

- vse originalne rezervne dele, ki so nujni za nemoteno delovanje predmeta javnega naročila ter vseh dodatnih naprav, ki so naštete v pogodbi ali razpisni dokumentaciji (hladilno napravo, kompresor, pumpe, ipd., kamere, računalnike, itd), še najmanj pet (5) let po poteku garancijskega obdobja,

- zamenjavo vseh morebitno okvarjenih delov, do okvare katerih je prišlo ob normalni uporabi predmeta javnega naročila, razen naslednjega potrošnega materiala: clips, clip rings in grid containers,

- opraviti vsaj eno izmenjavo FEG izvora,

- v času delovnih dni med 9. 00 in 17.00 zagotavljati časovno neomejeno pomoč na daljavo preko telefona ali primerljivih oblik komunikacije z odzivnim časom v roku štirih (4) ur od trenutka, ko naročnik prvič kontaktira ponudnika, ta podpora vključuje dajanje navodil ponudnika glede načina delovanja naprave in odprave napak, ki jih mogoče diagnosticirati ali odpraviti po telefonu,

- da v roku 72 ur od prejema obvestila začne odpravljati napake, in naročnika obvesti o pričakovanem času odprave napak,

- napake odpravi najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku desetih (10) dni od prejema obvestila, razen če se ponudnik in naročnik pisno sporazumeta drugače,

- neomejeno število obiskov servisnega osebja ponudnika, ki so potrebni za odpravo napak,

- možnost oddaljenega (on-line) nadzora za namene diagnostike napak in podpore pri uporabi,

- posodobitve različice programske opreme, ki je nameščena na predmetu javnega naročila

V pogodbeno vrednost vzdrževalne opreme so vključeni vsi elementi in storitve, ki so potrebni za izvajanje del, ponujena cena vključuje vse stroške (npr. morebitna zavarovanja, dostave delov, carine, instalacije, stroški dela, potni stroški, stroški predvidenih rezervnih delov,...), davke, neomejeno število obiskov ponudnika za namen izvajanja storitev vzdrževanja ter druge stroške, v kolikor za le-te v tej razpisni dokumentaciji ni izrecno navedeno, da jih nosi naročnik. Naročnik ne sprejema nikakršnih pogojev ponudnika, ki bi bili v nasprotju z to razpisno dokumentacijo ali pogodbo o vzdrževanju.

### Servisni odzivni časi

Izbrani ponudnik je tudi v primeru okvar ali nedelovanja predmeta javnega naročila, katerega razlog je napaka ali okvara, ki je povzročena s strani naročnika, tako v obdobju garancije, kot tudi v obdobju vzdrževanja predmeta javnega naročila, dolžan v času delovnih dni v med 9. 00 in 17.00 zagotavljati časovno neomejeno pomoč na daljavo preko telefona ali primerljivih oblik komunikacije z odzivnim časom v roku štirih (4) ur od trenutka, ko naročnik prvič kontaktira ponudnika. Stroški popravil, ki so potrebna zaradi odprave napak ali okvar, ki jih je povzročil naročnik, niso vključeni v vzdrževalno pogodbo. Pri čemer velja, da naročnik ne nosi stroškov popravil za napake ali okvare, do povzročitve katerih je prišlo s strani naročnika, če je le-ta predmet javnega naročila uporabljal skladno z navodili ponudnika ali kot dober strokovnjak in mu pri tem ni mogoče očitati krivde za nastanek napake ali okvare.

Ponudnik je dolžan servis naprave zagotoviti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku desetih (10) dni od prejema obvestila, razen če se ponudnik in naročnik pisno sporazumeta drugače.

### Programska oprema

Zaradi razvoja in posodobitev ter potrebnih nadgradenj operacijskega sistema računalnikov za uporabo predmeta javnega naročila, je ponudnik dolžan zagotavljati posodobitev programske opreme z namenom zagotavljanja popolne funkcionalnosti predmeta javnega naročila za obdobje šestih (6) let od podpisa končnega primopredajnega zapisnika.

Strošek posodobitev programske in strojne opreme je v obdobju prvih šestih (6) let od podpisa primopredajnega zapisnika vključen v ponudbeno ceno.

Isto verzijo (nadgrajene) programske opreme, ki jo bo zagotovil ponudnik, bo naročnik lahko uporabljal še na petih (5) delovnih postajah, ki bodo namenjene za obdelavo in procesiranje podatkov.

### Stroški inštalacije in vzdrževanja predmeta javnega naročila do predaje v uporabo (funkcionalna uporaba)

Ponudnik nosi vse stroške inštalacije in vzdrževanja predmeta javnega naročila, vključno z vsem potrošnim materialom, ki je potreben za zagon in stabilno delovanje predmeta javnega naročila do njegovega prevzema v funkcionalno uporabo ter podpisa primopredajnega zapisnika.

### Dobavni rok

Rok dobave predmeta javnega naročila je najkasneje šest (6) mesecev po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Ponudnik mora predmet pogodbe najkasneje v obdobju dveh (2) mesecev po dobavi ustrezno instalirati in poskrbeti, da predmet pogodbe dosega v razpisni dokumentaciji zahtevane specifikacije ter opraviti druge obveznosti, ki so v tej razpisni dokumentaciji predvidene za navedeno fazo.

Ponudnik mora predmet pogodbe predati v polno uporabo najkasneje v roku osmih (8) mesecev od podpisa pogodbe, pri čemer polna uporaba pomeni, da naprava dosega ter omogoča uporabo vseh funkcionalnosti, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji ter da je ponudnik opravil teste, iz katerih je razvidno, ali predmet naročila dosega tehnične specifikacije, kot so navedene v razpisni dokumentaciji ter da je ponudnik odpravil morebitne pomanjkljivosti. Ponudnik mora v navedenem roku osmih (8) mesecev opraviti še druge obveznosti, ki so za navedeno fazo predvidene v tej razpisni dokumentaciji.

### Preverjanje skladnosti

Naročnik lahko, v kolikor se mu zdi potrebno, po odpiranju ponudb zaradi preveritve skladnosti predmeta javnega naročila z razpisno dokumentacijo od ponudnika zahteva demonstracijo opreme glede na predpisane kriterije. Ponudnik mora naročniku demonstracijo omogočiti v roku osmih (8) dni od njegovega poziva. V kolikor ponudnik demonstracije ne omogoči, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil kot nepopolno. Demonstracija bo potekala v terminu in lokaciji, ki bo dogovorjena med ponudnikom in naročnikom.

### Primopredaja

Naročnik in ponudnik bosta, ko bo brezhibna oprema dostavljena na naslov Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija, v prostore naročnika, ki so določeni za postavitev predmeta pogodbe podpisala prvi primopredajni zapisnik.

Končni primopredajni zapisnik bosta naročnik in ponudnik podpisala, ko bo ponudnik zagotovil brezhibno delovanje opreme in njegovo funkcionalno uporabo, kar pomeni uporabo naprave na način, ki bo omogočal učinkovito uporabo vseh njenih funkcij ter nemoteno in pravilno delovanje naprave z vsemi lastnostmi, ki so navedene v razpisni dokumentaciji ter opravil izobraževanje, ki je predvideno v okviru navedenega roka in opravil druge obveznosti, ki so v tej razpisni dokumentaciji predvidene pred podpisom končnega primopredajnega zapisnika.

# Merila in ponudbena cena

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo na podlagi navedenih meril dosegel najvišje število točk.

Končna ponudbena cena brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je ponudba sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave…), davke, razen DDV, in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški povezani s predmetom javnega naročila, razen tistih, ki so izrecno predvideni v tej razpisni dokumentaciji. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.

Ponudnik mora v vse postavke obrazca »Ponudbeni predračun« vpisati cene, tj. mora navesti ceno za vsak v predračunu predvideni del posebej.

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vsega blaga in storitev, ali če ponujeno blago ne ustreza tehničnih zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, za katere bo ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, navedene v tej razpisni dokumentaciji.

Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, se izračuna tako, da se za vsako posamezno merilo izračuna število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, nato pa se točke, ki jih ponudba prejme za vsako posamično merilo, seštejejo.

Merila so napisana v dveh jezikih, slovenskem in angleškem. V izogib morebitnim nejasnostim je, zaradi pomanjkanja in/ali neustaljene uporabe ustrezne terminologije v slovenskem jeziku, v primeru dvoma merodajna angleška verzija.

The contract award criteria are:

Price

1. Price (relevant is a total tender price from APPLICATION FORM) – the price to two decimal places will be taken into consideration.

The applicant, who offers the lowest price, receives 40 points; other applications receive points calculated using this formula:

(the lowest offered price / offered price) x 40 = number of points

Technical characteristics

2. Objective lens pole piece gap size:

| Less than 10 mm | 0 points |
| --- | --- |
| Equal or more than 10 mm | 1 point |

3. Retractable on-axis bottom port direct detection device for the direct detection of electrons in low-dose imaging applications:

| Option 1 (technical specifications) | 0 points |
| --- | --- |
| Option 2 (technical specifications) | 1 point |

4. Capability to perform screening of the samples present in the autoloader in a complete automatic fashion:

| Manually, one sample at a time | 0 points |
| --- | --- |
| Automated sequential screening of all 12 or more samples is possible | 1 points |

5. Possibility of energy filtering:

| No energy filtering is possible | 0 points |
| --- | --- |
| Integrated energy filter | 2 points |

6. On-site training and application support:

| At least 20 working days during the first 2 (two) years | 1 points |
| --- | --- |
| At least 40 working days during first 2 (two) months past acceptance, 2 additional trainings at the 3rd party site to target specific application, 24 additional days of application specialist visits on site within first 2 (two) years after the acceptance | 3 points |

7. Price of full coverage service contract for the years 6-9:

| Full list price | 0 points |
| --- | --- |
| At least 20% discount based on current European Contractor list price, index corrected for the inflation | 1 points |

Merila za izbor najugodnejše ponudbe so:

Cena

1. Cena (relevantna je skupna cena iz obrazca PONUDBA) – upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno.

Ponudnik, ki ponuja najnižjo ceno, prejme 40 točk; druge aplikacije prejmejo točke, izračunane po naslednji formuli:

(najnižja ponujena cena / ponujena cena ocenjevane ponudbe) x 40 = število točk

Tehnične karakteristike

2. Razdalja med polovimi čevlji objektne leče:

| Manj kot 10 mm | 0 točk |
| --- | --- |
| Enako ali več kot 10 mm | 1 točka |

3. Vstavljiva kamera za direktno detekcijo elektronov za slikanje pri nizkih dozah:

| Opcija 1 | 0 točk |
| --- | --- |
| Opcija 2 | 1 točka |

4. Možnost popolnoma avtomatiziranega zaporednega pregledovanja vzorcev, ki so prisotni v sistemu za avtomatsko upravljanje in nalaganje v kolono več vzorcev pod krio pogoji:

| Ročno, en vzorec naenkrat | 0 točk |
| --- | --- |
| Avtomatsko zaporedno pregledovanje vseh 12 ali več vzorcev | 1 točka |

5. Možnost energijskega filtriranja elektronskega snopa:

| Energije ni možno filtrirati | 0 točk |
| --- | --- |
| Filter za energijo je integriran | 2 točki |

6. Usposabljanje pri naročniku in podpora pri aplikacijah:

| Najmanj 20 delovnih dni v prvih dveh (2) letih | 1 točka |
| --- | --- |
| Najmanj 40 delovnih dni v prvih dveh (2) mesecih po primopredaji, 2 dodatni izobraževanji za specifične aplikacije na tretjem mestu, 24 dodatnih dni za obiske strokovnjakov za aplikacije na mestu samem prvi dve (2) leti po predaji | 3 točke |

7. Cena vzdrževanja in servisiranja za obdobje od 6  do vključno 9 leta

| Cena brez popusta na cenik | ### 0 točk |
| --- | --- |
| Cena z najmanj 20% popusta na uraden cenik izvajalca storitev, ki velja za območje Evropske unije | 1 točka |

# Razlogi za izključitev in pogoji za ugotavljanje sposobnosti

#### Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

# Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in predloži(jo) potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa) ter za pravno osebo. V kolikor gre za skupno ponudbo ali ponudbo s podizvajalci, mora ponudnik ponudbi priložiti tudi potrdila za fizične in pravno osebo vsakega podizvajalca ali partnerja.

# Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

13.2.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na vsakega podizvajalca.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

13.2.2. Ponudnik na dan, ko izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo 50 evrov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Izrek globe v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Pretekla slaba izvedba

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je naročnik od prejšnje pogodbe o izvedbi javnega naročila predčasno odstopil od izvedbe naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije, ker so se pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Dajanje zavajajočih razlag in ne predložitev dokazil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Neupravičen vpliv na odločanje naročnika

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo ponudnik, njegov partner ali podizvajalec poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Hujša kršitev poklicnih pravil in velika strokovna napaka

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

Kot ustrezna sredstva med drugimi štejejo odločitve inšpekcijskih organov, sodišč, strokovnih združenj ipd.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je ponudnik zagrešil veliko strokovno napako. Veliko strokovno napako predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika; nekvalitetna izvedba storitev, izvedba storitev z neustreznimi kadri, izvajanje storitev v nasprotju s predpisi in navodili, kršitev predpisov področne zakonodaje ter podobno.

Naročnik bo veliko strokovno napako ugotavljal na podlagi pisnih dokazil; upravičeno unovčena jamstva (finančna zavarovanja), pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno in nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih letih pred rokom oddaje ponudbe, zapisniki o nekvalitetni izvedbi storitev, izrečene sankcije z dokončnimi akti izdanih s strani pristojnih organov, predčasno prekinjene pogodbe zaradi ravnanj ponudnika v nasprotju z določili pogodbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Sklenitev kartelnega dogovora

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo upravičeno sklepalo, da je z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, na način, kot je predvideno v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

  - Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

  - Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju izvedel vsaj dve dobavi primerljive raziskovalne opreme, v posamezni vrednosti vsaj 1.200.000 € brez DDV. Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih treh let pred rokom za oddajo ponudbe. Kot dobava primerljive opreme se upošteva dobava krio presevnih elektronskih mikroskopov s kamero za neposredno detekcijo elektronov v posamezni vrednosti vsaj 1.200.000 € brez DDV. Naročnik bo kot primerne upošteval tudi tiste referenčne posle, ki jih je izvedel proizvajalec ponujene opreme in bodo ustrezali zgoraj navedenim kriterijem.

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom in predložitvijo obrazca »Reference«.

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

Ponudnik lahko navedene pogoje preverja tudi na podlagi drugih dokazil, ki jih ponudnik ne priloži v ponudb, ne le na podlagi dokazil, ki so navedena pri posameznem pogoju.

  - Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme bistveno razlikovati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

- 13.13.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik v svoji ponudbi predloži menično izjavo za resnost ponudbe v višini 150.000,00 €. Menična izjava mora veljati do 31.7.2019.

Zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči, če pride do enega ali več od spodaj naštetih primerov:

- ponudnik po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,

- ponudnik zavrne sklenitev pogodbe, ali naročniku v danem roku ne predloži s strani zakonitega zastopnika podpisane pogodbe,

- ponudnik po sklenitvi pogodbe v roku 8 (osmih) dni po njeni sklenitvi ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kot obvezno prilogo k izpolnjenemu obrazcu »Menična izjava-resnost ponudbe« mora ponudnik v ponudbi predložiti 1 podpisano bianko menico.

- 13.13.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe  o dobavi predmeta javnega naročila

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih (8) dni po sklenitvi pogodbe o dobavi javnega naročila, kot pogoj za veljavnost pogodbe o dobavi javnega naročila, naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od končne ponudbene vrednosti z DDV. Pri izračunu ponudbene cene se upošteva celotna cena pogodbe o dobavi predmeta javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo, da bo v 8 (osmih) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki znaša 10% končne ponudbene cene z DDV, ki bo skladna z vzorcem v razpisni dokumentaciji (priloga). Ponudnik mora podpisati in ožigosati vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga)

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno najmanj deset (10) mesecev od dneva sklenitve pogodbe.

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik krši pogodbene obveznosti iz te razpisne dokumentacije ter pogodbe ali dodatkov k pogodbi ali ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila ali obveznosti ne poravna v celoti, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika ter v kolikor ponudnik v predvidenem času ne zagotovi delovanja predmeta javnega naročila skladno z vsemi v tej razpisni dokumentaciji navedenimi zahtevami ali ne opravi drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

- 13.13.3 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo, da bo v roku osmih (8) dni po podpisu končnega primopredajnega zapisnika naročniku izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% končne ponudbene cene z DDV, ki je skladna z obrazcem (priloga) ter veljavni, podpisani in ožigosani vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga). Pri izračunu ponudbene cene se upošteva celotna vrednost pogodbe o dobavi predmeta javnega naročila vključno z DDV.

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih (8) dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od končne ponudbene vrednosti z DDV.

Bančna garancija mora biti veljavna še 60 dni po koncu splošnega garancijskega roka za odpravo napak, ki znaša eno (1) leto po podpisanem končnem primopredajnem zapisniku.

Za predmet pogodbe bo ponudnik zagotovil odpravo napak in rezervne dele. V garancijski dobi je ponudnik dolžan na svoje stroške popraviti in odstraniti vse napake ali okvare, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala ali drugih pomanjkljivosti in napak.

Ponudnik je dolžan v času delovnih dni v med 9. 00 in 17.00 zagotavljati časovno neomejeno pomoč na daljavo preko telefona ali primerljivih oblik komunikacije z odzivnim časom v roku štirih (4) ur od  trenutka, ko naročnik prvič kontaktira ponudnika. Navedena podpora vključuje dajanje navodil ponudnika glede načina delovanja naprave in odprave napak, ki jih mogoče diagnosticirati ali odpraviti po telefonu. Ponudnik je v garancijskem obdobju dolžan v roku 72 ur od prejema obvestila začeti odpravljati napake, in naročnika obvestiti o pričakovanem času odprave napak in napake odpraviti najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku desetih (10) dni od prejema obvestila, razen če se ponudnik in naročnik pisno sporazumeta drugače,

V primeru zamude pri odpravljanju napake iz razlogov, ki so na strani ponudnika, bo ponudnik plačal naročniku pogodbeno kazen za vsak dan zamude v višini določeni v pogodbi o dobavi predmeta javnega naročila, ki je priloga k tej dokumentaciji.

Če ponudnik brez tehtnega razloga ne bo odpravil napake ali se ne bo odzval skladno z v tem poglavju navedenem roku, ima naročnik pravico izvesti odpravo napake z drugim strokovnjakom na stroške dobavitelja in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak. Če v takem primeru napako odpravi drug izvajalec, to ne vpliva na obveznosti, ki jih ima ponudnik iz naslova garancije.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom garancijskega roka, je ponudnik dolžan naročniku izročiti podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku vsaj osem (8) dni pred iztekom prvotne garancije, v kolikor pa bo naročnik napako odkril manj kot osem (8) dni pred iztekom garancijske dobe, je ponudnik dolžan naročniku izročiti podaljšano bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku štirih (4) delovnih dni od prejema obvestila o napaki. Garancija mora biti v obeh primerih iz tega odstavka podaljšana za obdobje, ki je potrebno za popolno odpravo napake. Če ponudnik podaljšane garancije ne izroči v navedenem roku, lahko naročnik uveljavi bančno garancijo upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V tem primeru se morebitni presežek uveljavljene garancije po obračunu dejanskih stroškov v 3 delovnih dneh nakaže na račun dobavitelja.

Ponudnik mora v okviru odprave napak vgrajevati le originalne dele opreme.

Po zaključenem posameznem posegu, mora ponudnik naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški, stroški namestitve serviserjev ter drugimi stroški povezani s servisom in stroške za povrnitev nastale škode, v celoti nosi ponudnik. Če je predmet javnega naročila v garancijskem roku bistveno popravljen, ali je oprema v celoti zamenjana, začne garancijski rok teči znova. Ponudnik je v tem primeru naročniku dolžan predložiti nov garancijski list. Na vse popravljene ali zamenjane dele začne eno (1) letni garancijski rok teči znova. Ponudnik se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tak del zamenjal z enakovrednim novim.

Naročnik bo finančno zavarovanje za odpravo napak unovčil v kolikor predmet javnega naročila v času garancijske dobe ne bo deloval ali omogočal funkcionalnosti, kot je zahtevano in predvideno v tej razpisni dokumentaciji ob pogoju, da ponudnik  ne bo izpolnil svojih obveznosti iz naslova odpravljanja napak v garancijski dobi ali drugih obveznosti ponudnika, h katerim se, skladno s to razpisno dokumentacijo in ponudbo, zaveže ponudnik.

Ponudnik lahko odda ponudbo le za predmet naročila v celoti. Delnih ponudb naročnik ne bo upošteval.

- 13.13.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe  o vzdrževanju predmeta javnega naročila

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku petnajstih (15) dni pred iztekom garancijske dobe, naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od končne ponudbene vrednosti z DDV. Pri izračunu ponudbene cene se upošteva celotna cena pogodbe o vzdrževanju predmeta javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo, da bo v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki znaša 10% končne ponudbene cene z DDV, ki bo skladna z vzorcem v razpisni dokumentaciji (priloga). Ponudnik mora podpisati in ožigosati vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga)

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno najmanj pet (5) let in trideset (30) dni  od dneva njene predložitve.

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik krši pogodbene obveznosti iz te razpisne dokumentacije ter pogodbe ali dodatkov k pogodbi ali ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila ali obveznosti ne poravna v celoti, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika ter v kolikor ponudnik v predvidenem času ne zagotovi storitev vzdrževanja predmeta javnega naročila skladno z vsemi v tej razpisni dokumentaciji navedenimi zahtevami ali ne opravi drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

# Pravna podlaga in pravno sredstvo

V postopku oddaje javnega naročila se uporabljajo sledeči predpisi:

Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3 s sprem.);

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št 43/2011, s spremembo, v nadaljevanju: ZPVPJN);

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Pravno sredstvo:

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku, postopku s predhodnih ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu in javnem natečaju 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

# Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente ter podpisan vzorec pogodbe.

prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

# Priloge

PONUDNIK: Naziv: ________________________________ naslov: ________________________________ ________________________________

PREJEMNIK: KEMIJSKI INŠTITUT HAJDRIHOVA 19 1000 LJUBLJANA

Navedba oznake javnega naročila: »Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov« Šifra zadeve: JN 1/2019

# Reference

Potrjujemo, da smo za javno naročilo »Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov«, na katerega se prijavljamo, v referenčnem obdobju izvedli vsaj dve dobavi istovrstne raziskovalne opreme, v posamezni vrednosti vsaj 1.200.000 € brez DDV. Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih treh let pred dnevom oddaje ponudbe.

| Zap. št. | Naročnik | Kontakt naročnika | Datum/obdobje izvedbe dobave | Vrednost dobave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

| Kraj in datum: |  |
| --- | --- |

Podpis in žig ponudnika:

# Ponudbeni predračun

Dobavo in storitve ter druge obveznosti, ki so predmet javnega naročila »Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov« bomo opravili in za naslednjo ceno:

|  | Končna ponudbena cena brez DDV v EUR | Vrednost DDV v EUR | Končna ponudbena cena z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa | ______________ | ______________ | ______________ |
| Fazna plošča (ang. phase plate) | ______________ | ______________ | ______________ |
| Kamera za neposredno detekcijo elektronov in naprava za vitrifikacijo vzorcev (ang. Retractable on-axis bottom port direct detection device for the direct detection of electrons in low-dose imaging applications and plunge freezing device for fast vitrification of aqueous samples) | ______________ | ______________ | ______________ |
| Vzdrževanje krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov za celotno obdobje petih (5) let | ______________ | ______________ | ______________ |
| SKUPAJ | ______________ | ______________ | ______________ |

SKUPAJ z besedo______________________________________________________(____/100) EUR.

Končna ponudbena cena brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, garancijo, dostave, carine, instalacije,...), davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# Izjava o tehničnih specifikacijah ponujene naprave

Ponudnik naj ponudbi predloži izpolnjeni izjavi v slovenskem IN angleškem jeziku.

Ponudnik______________________ izjavljam, da na javnem naročilu »Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov« ponujena naprava izpolnjuje vse kriterije, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije ter da ima spodaj ter v tej razpisni dokumentaciji zahtevane in navedene karakteristike.

Na poziv naročnika je ponudnik dolžan pri  posameznem merilu podati vrednosti in dokazila, da ponujena naprava dosega oz. izpolnjuje podane vrednosti. Ponudnik dokazila poda v obliki tehničnih listov naprave ali na podoben način iz katerega bo nedvoumno razvidno, da ponujena naprava podane vrednosti izpolnjuje.

Ponudnik mora naročniku omogočiti, da po potrebi in na naročnikovo izrecno zahtevo  preveri, če ponujena naprava dosega podane vrednosti. Preveritev lahko poteka na identični napravi, ki se nahaja na sedežu naročnika ali pri subjektu, ki mu je naročnik identično napravo že dobavil. Ponudnik mora preveritev omogočiti v roku osmih (8) delovnih dni od naročnikovega poziva.

Ponudnik mora izpolniti slovensko in angleško različico izjave, pri čemer se v primeru dvoma uporablja angleška različica.

Ponudnik mora navesti značilnosti ponujenih izdelkov in jih zapisati v tabeli ali obkrožiti ustrezno opcijo in predložiti ustrezne dokumente, prospekte ali potrdila s strani proizvajalca blaga, ki izkazujejo navedene karakteristike. Če vlagatelj ne izpolni tabele v celoti ali če ne predloži ustreznih dokumentov, prospektov ali potrdil s strani proizvajalca blaga, ki izkazuje navedene karakteristike, bo izločen iz nadaljnjega postopka in ne bo pozvan k dopolnitvi vloge.

Ponujene blago mora biti v skladu z vsemi spodaj navedenimi tehničnimi zahtevami (vse zahteve v tabeli so predložene kumulativno), razen kjer je izrecno navedeno, da ne gre za zahtevo naročnika

| Najsodobnejši krio presevni elektronski mikroskop, ki deluje pri temperaturah tekočega dušika z avtomatskim krio sistemom za nalaganje vzorcev ter kamero za neposredno detekcijo elektronov. Mikroskop mora vključevati sistem za avtomatsko upravljanje in nalaganje več vzorcev v kolono pod krio pogoji, zajemanje slik z nizko dozo elektronov, analizo posameznih delcev, MikroED, ter možnost tomografije in daljinskega upravljanja. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENEGA BLAGA |  |
| Fleksibilna pospeševalna napetost od 80 kV - 200 kV, z prednastavitvami pri 80 kV, 100 kV in 200 kV. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Mehansko stabilizirana kolona s pomočjo štirih (4) integriranih antivibracijskih kompenzatorjev. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Puška na poljsko emisijo (ang. FEG), ki lahko generira visoko svetilnost, ≥8 x 108 A/cm2 sr, visoko koherentnost ter elektronski žarek z visoko stabilnostjo. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Točkovna ločljivost mikroskopa mora biti ≤0.30 nm. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Najsodobnejši visokonapetostni tank z visoko stabilnostjo toka in napetosti. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Objektna leča, optimizirana za krio- aplikacijo z veliko razdaljo med polovimi čevlji, ki je primerna za nagibe nosilca vzorca 70°. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo in označiti ustrezno trditev: a) razdalja med polovimi čevlji je manj od 10 mm ##### b) razdalja med polovimi čevlji je več ali enaka 10 mm |  |
| Vakumski sistem brez olja | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Motorizirane objektne zaslonke | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Računalniško voden 4-osni nosilec vzorca, ki je primeren za tomografijo in omogoča zajemanje podatkov v območju do 70° | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Pri spreminjanju povečave slike ne smejo rotirati | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Najsodbnejša nastavljiva fazna plošča in celostne rešitve, ki omogočajo njeno delovanje. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Vstavljiva CMOS kamera z naslednjimi minimalnimi zahtevami, ki ustrezajo eni izmed navedenih opcij: Opcija 1: -primernost za centriranje žarka in pregledovanje vzorcev -velikost senzorja najmanj 4096 x 4096 in več - velikost piksla najmanj 14 x 14 µm2 ali več - 16 bitna digitalizacija - 1x, 2x, 4x, 8x združevanje točk -možnost zajemanja slik z hitrostjo najmanj 24 slik na sekundo, ali Opcija 2: - primernost za centriranje žarka in pregledovanje vzorcev - velikost senzorja najmanj 2048 x 2048 - velikost piksla najmanj 6.5 x 6.5 µm2 ali več - priključki kamere sklopljeni z optično lečo - zmožnost bralne hitrosti najmanj 30 slik na sekundo (prebrani vsi piksli) - 16 bitna digitalizacija | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo Opcija 1 Opcija 2 |  |
| Vstavljiva kamera za direktno detekcijo elektronov za slikanje pri nizkih dozah, nameščena v spodnjem delu optične osi, z naslednjimi minimalnimi zahtevami, ki ustrezajo eni izmed navedenih opcij: Opcija 1: - možnost štetja elektronov - velikost senzorja 4096 x 4096 pikslov - piksel velikosti 14 µm2 - DQE @ 1/2 Nq v integriranem načinu ≥ 0.3 (200 kV) - frekvenca shranjevanja 40 fps - odpornost na visokoenergijsko obsevanje z elektroni: <10% zmanjšanje v DQE po izpostavitvi 200 Mpe/px - DQE > 0.65 Ny in možnost snemanja s frekvenco najmanj 35 fps ali Opcija 2: - možnost štetja elektronov - senzor velikosti 5,760 x 4,092 pikslov - 24 megapikslov - slikanje s frekvenco zajemanja 1500 full fps - frekvenca shranjevanja 75 fps - v živo spremljanje odštevanje ozadja -neposredna normalizacija linijska normalizacija odziva kamere | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo: Opcija 1 Opcija 2 |  |
| Avtomatiziran sistem za kontrolo temperature, samodejno polnjenje tekočega dušika in program za ohlajanje po krio ciklu. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Avtomatiziran sistem za ravnanje in nalaganje mrežic v mikroskop pod krio pogoji. Avtomatsko nalaganje mora omogočati nalaganje vsaj 12 mrežic naenkrat. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Stabilnost nosilca vzorca pod krio pogoji, pri čemer je drift vzorca manj kot 0.5 nm/s v času 60 minut, ali manj kot 0.25 nm/s v času 30 min po menjavi preiskovanega vzorca. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Življenjska doba zamrznjenega hidriranega vzorca, ko je le-ta v mikroskopu, mora biti najmanj 24 ur, brez zaznavnega poslabšanja kakovosti ledu | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Med delovanjem krio-EM mora biti izguba prenosa elektronov skozi vzorec zaradi rasti ledu manjša kot 5% v 8 urah (rast ledu mora biti manjša kot 1 nm na uro). | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Programska oprema za nizkodozno pridobivanje podatkov pri minimalni dozi elektronov med krio-EM delovanjem. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Popolnoma integrirana programska oprema za automatizirano pridobivanje podatkov za analizo posameznih delcev (ang. SPA). | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Funkcionalno zajemanje podatkov pri tomografiji preko Serial EM programske opreme, vključno z začetno ustrezno namestitvijo programske opreme za zajemanje podatkov na mikroskop. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Možnost popolnoma avtomatiziranega zaporednega opravljanja pregleda vzorcev, ki so prisotni v sistemu za avtomatsko upravljanje in nalaganje vzorcev v koloni. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo in navesti, koliko vzorcev se lahko zaporedoma pregleda v popolnoma avtomatiziranem načinu. |  |
| Možnost ponovne uporabe mrežice v krio načinu za nadaljnje preiskovanje vzorcev v drugem krio-EM. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Okoljski (akustični) zaščitni pokrov za kolono, pri čemer mora biti kolona v celoti pokrita. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Popolnoma funcionalna aplikacija MicroED, vključno z vso strojno in programsko opremo za zbiranje difrakcijskih vzorcev, ter primerno vstavljivo kamero CMOS, pri čemer so zahtevane minimalne specifikacije: - velikost senzorja najmanj 4096 x 4096 ali več -piksel velikosti 14 x 14 µm2 ali več -16 bitna digitalizacija -1x, 2x, 4x, 8x združevanje točk - možnost snemanja s frekvenco najmanj 24 fps | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Možnost daljinske on-line diagnostike in podpore uporabnika s strani pogodbenika | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Možnost daljinskega delovanja direktno preko VPN in ‘’share screen’’ funkcije, ali podobne funkcije, ali vsa potrebna programska oprema za daljinsko upravljanje. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Vodni sistem hlajenja z zaprtim krogom delovanja | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Neprekinjen sistem napajanja z ustreznimi karakteristikami in njegovo avtonomijo za najmanj 45 minut. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Mikroskop mora biti opremljen z vsemi potrebnimi dodatki, ki bodo zagotovili popolnoma delujoč sistem, ki vključuje, a ni omejen le na: PC, diagonala zaslona najmanj 26'', kompresor, hladilnik, sistem za neprekinjeno napajanje. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| ##### Celotna programska oprema najnovejše različice, ki je potrebna za delovanje in centriranje mikroskopa, ter za pridobivanje slik, z možnostjo brezplačne nadgradnje programske opreme v prvih 6 mesecih po primopredaji mikroskopa. Najmanj ena (1) popolnoma funkcionalna off-line različica za vsak ponujen programski paket, če je potrebno off-line naknadno procesiranje podatkov. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Pregled prostora in ocena stanja pred instalacijo mikroskopa. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Čas dostave in namestitve na mestu stranke do primopredaje ne sme preseči 8 mesecev. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Dodatna oprema |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENEGA BLAGA |  |
| Ločena naprava za potopitveno hitro zamrzovanje (vitrifikacijo) vodnih vzorcev za krio-EM, ki je popolnoma računalniško vodena | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Sistem ‘Glow Discharge’ z dvema komorama in dodatki, kar vključuje sledeče: - električno napajanje in rotacijski črpalki - filter za rotacijsko črpalko - vakumska cev iz nerjavečega jekla in sponke KF16 - 10 x steklene viale s pokrovčki - rezervne igle - varovalke - drsni pladenj za vzorce x2 - 5m3hr-1 2-stopenjska oljna zaprta rotacijska črpalka | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Komplet dodatkov in potrošnega materiala, ki je potreben za pripravo mrežic z zvorci, krio-prenos mrežic in opazovanje najmanj 1100 vzorcev, kar mora biti kompatibilno s ponujeno napravo za potopitveno hitro zamrzovanje (vitrifikacijo) vodnih vzorcev za krioEM | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Garancija, vzdrževanje in podpora |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENEGA BLAGA |  |
| ##### Sprejemni test delovanja sistema (ang. SAT), s katerim proizvajalec na mestu namestitve pri kupcu dokaže glavne mikroskopske specifikacije in specifikacije dodatne opreme. Ta test mora vključevati najmanj preverjanje varnosti rentgenskih žarkov, FEG toka, informacijki meja, Thon obroče, zamak (drift) po menjavi vzorcev, rast ledu, delovanje sistema za avtomatsko upravljanje in nalaganje v kolono več vzorcev pod krio pogoji (cikel vstavljanja/odstranejvanja vzorca mora biti ponovljen vsaj sto (100) krat), ter kontrola vseh načinov delovanja (slikanje posameznih delcev, tomografija in MicroED). SAT mora zagotoviti validacijo poteka dela s celovitim preizkusom kakovosti (z vzorcem). Preizkus kakovosti naj vsebuje merjenje referenčnega vzorca, ki ga priskrbi pogodbenik (npr. očiščen apoferitin) , kot tudi dva standardna vzorca Naročnika, in primerjavo rezultatov z znanim modelom. Izvajalec je dolžan opraviti analizo surovih podatkov, predstaviti rezultate in jih priskrbeti naročniku za namene neodvisnega preverjanja. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Garancijsko obdobje najmanj enega (1) leta vključuje: - vse rezervne dele za mikroskop in dodatno opremo, kot tudi za izdelke drugih proizvajalcev, vključenih v ponudbo - zamenjava FEG, če je potrebno - najmanj en (1) preventivni vzdrževalni pregled na leto - 85% je minimalni garantirani čas funkcionalne uporabnosti instrumenta izračunan na 24 ur / 7 dni za vse tedne v letu -maksimalni odzivni čas na mestu okvare je 72 ur | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Pogodba o celotni pokritosti servisa za najmanj 5 (pet) let po enem (1) letu garancije, vključno z: - vsi rezervni deli za mikroskop in dodatno opremo, kot tudi za izdelke drugih proizvajalcev, vključenih v ponudbo - 1 preventivni vzdrževalni obisk na leto - vse potrebne zamenjave FEG, z vsaj eno obvezno menjavo FEG v petih (5) letih servisne pogodbe - 72 ur odzivni čas na mestu samem, z neomejenih številom obiskov na zahtevo kupca, kar vključuje delovne ure in potovalni čas - 85% je minimalni garantirani čas funkcionalne uporabnosti instrumenta, izračunan na 24 ur / 7 dni za vse tedne v letu | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |
| Najmanj 20 delovnih dni usposabljanja na kraju samem, po primopredaji mikroskopa. Usposabljanje se lahko uporabi v blokih, morajo ga voditi izkušeni strokovnjaki s področja, ter mora vključevati izobraževanje o (vendar ne izključno): - pripravi krio vzorca (vitrifikacija) - splošnem načinu dela na krio-EM - uporabi fazne plošče - pridobivanju podatkov za posamezne delce (SPA) - tomografiji - MikroED ter ostale izbrane teme. Obiski bodo razdeljeni v več blokih, po temah, po več dni/tednov v prvih dveh letih delovanja instrumenta. | DA | NE |
|  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo in navesti način in trajanje usposabljanja: a) najmanj 20 delovnih dni v prvih dveh (2) letih, b) najmanj 40 delovnih dni v prvih dveh (2) mesecih po primopredaji instrumenta, 2 dodatni tedenski izobraževanji na tretjem mestu z namenom usposabljanja za specifično aplikacijo, 24 dodatnih dni za obisk strokovnjaka na kraju samem v prvih dveh (2) letih po predaji instrumenta |  |

Dodatno – ni tehnična specifikacija

Cena vzdrževanja in servisiranja za obdobje od 6 do vključno 9 leta (ponudik obkroži eno izmed danih opcij)

### Možnost 1: Cena brez popusta na cenik

Možnost 2: Cena z najmanj 20% popusta na uradni cenik izvajalca storitev, ki velja za območje Evropske unije

| Kraj in datum: |  |
| --- | --- |

Podpis in žig ponudnika:

| State-of-the-art cryo transmission electron microscope operated at liquid nitrogen temperatures with automated cryo system for sample handling and loading and direct electron detection camera. The system should include multiple specimen loader under cryo conditions, low-dose imaging, single particle analysis, microED, and tomography capabilities and possibility of remote operation. |  |  |
| --- | --- | --- |
| REQUIRED CHARACTERISTICS | CHARACTERISTICS OF OFFERED GOODS |  |
| A flexible accelerating voltage from 80-200 kV with alignments at 80, 120 and 200 kV | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Mechanically stabilized column with 4 (four) integrated supporting anti-vibration compensators | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Field-emission gun (FEG) capable of generating a high brightness of ≥ 8 x 108 A/cm2 sr, high coherence, and high stability electron beam | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| The microscope’s point-to-point resolution must be ≤ 0.30 nm | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| State-of-the-art high-stability high-tension tank | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Objective lens optimized for cryo-application with a large polepiece gap suitable for high tilt of 70° | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option and specify the pole piece gap size: a) less than 10 mm b) equal or more than 10 mm |  |
| Oil free vacuum system | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Motor driven apertures | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Computerized 4-axes specimen stage suitable for tomography tilt series data collection with tilt ranges of 70° | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Rotation free imaging upon magnification changes | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| State-of-the-art tunable phase plate and complete solution needed to operate it | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Retractable CMOS camera with minimum requirements that correspond to one of the following options: Option 1: -suitable for the beam alignment and specimen screening -sensor size of at least 4096 x 4096 and more -pixel size of at least 14 x 14 m2 or more -16 bit digitization -1x, 2x, 4x, 8x binning -capable of recording at frame rates of at least 24 fps, or Option 2: -suitable for the beam alignment and specimen screening -sensor size of at least 2048 x 2048 -pixel size of at least 6.5 x 6.5 m2 or more -camera connection coupled to optical lens -capable of readout rate of at least 30 fps (readout all pixels) -16 bit digitalization | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option Option 1 Option 2 |  |
| Retractable on-axis bottom port direct detection device for the direct detection of electrons in low-dose imaging applications with minimum requirements that correspond to one of the following options: Option 1: -capable of electron counting -sensor size 4096 x 4096 pixels -pixel size of 14 m2 -DQE @ 1/2 Nq in integrating mode ≥ 0.3 (200 kV) -frame rate to storage of 40 fps -radiation hardness: < 10% decrease in DQE after being exposed to 200 Mpe/px -DQE > 0.65 Ny and capable of recording at frame rates of at least 35 fps or Option 2: -capable of electron counting -sensor size 5,760 x 4,092 pixels -24 megapixels -imaging frame rate of 1500 full fps -frame rate to storage of 75 fps -live online dark-subtraction -live in-line, in-camera, post-counting gain normalization | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option: Option 1 Option 2 |  |
| An automatic system for temperature control, liquid nitrogen autofill and scheduling of cool down after cryo cycle | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Automated system for handling and loading of the grids into the microscope under cryo conditions. The Autoloader must be capable to handle at least 12 grids or more at once | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Stable specimen stage under cryo-conditions with the specimen drift rate of either less than 0.5 nm/s within 60 minutes or less than 0.25 nm/s within 30 min after specimen exchange | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| The lifetime of a frozen-hydrated specimen of at least 24 hours or better in the microscope loader without detectable deterioration in ice quality | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| During cryo-EM use the loss of electron transmission through a specimen due to ice growth must be less than 5 % in 8 hours (ice growth better than 1 nm per hour). | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Low-dose acquisition software suite for minimized electron dose during cryo-TEM operation | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Fully integrated software for automated single particle analysis acquisition | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Functioning tomography data acquisition operation via Serial EM software including the initial proper setup of the acquisition software on the microscope | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Capability to perform screening of the samples present in the autoloader in a complete automatic fashion | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option and specify how many samples can be screened sequentially in a complete automatic fashion |  |
| Possibility of recovering grid in the cryo-state for further review in the different cryo-EM | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Environmental (acoustic) protection cover for the column, full column coverage | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Fully functional MicroED application including all hardware and software for collecting diffraction patterns including MicroED suitable retractable CMOS camera with following minimum required specifications: -sensor size of at least 4096 x 4096 and more -pixel size of 14 x 14 m2 or more -16 bit digitization -1x, 2x, 4x, 8x binning -capable of recording at frame rates of at least 24 fps | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Possibility of remote on-line diagnostics and support by the Contractor | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Remote operation possibility directly via VPN and “share screen” or similar function, or all necessary remote operation software | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option. |  |
| Closed loop cooling water system | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Uninterruptable power supply system with suitable power characteristics and power autonomy of at least 45 min | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| System should be supplied with all required peripherals to ensure a fully functioning system including but not limited to PC, at least 2 26” flat screen monitors, compressor, chiller, uninterruptable power supply system | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| All necessary latest version software that is required for operation and alignment of the microscope and acquisition of images with the option of free software upgrade within first 6 months after acceptance of the microscope. At least 1 (one) fully functional off-line version for every offered software package is required in case it is necessary for off-line post-processing. | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Survey and assessment of the microscope installation site prior installation | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Delivery and installation time until complete system acceptance at the customer site should not exceed 8 months | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Accessories |  |  |
| REQUIRED CHARACTERISTICS | CHARACTERISTICS OF OFFERED GOODS |  |
| Separate fully PC-controlled Cryo EM plunge freezing device for fast vitrification of aqueous samples | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Dual Chamber Glow Discharge System with an accessory kit including the following: -power and rotary pump leads -oil mist filter for rotary pump -stainless steel vacuum hose and KF16 clamps -10 x glass vials and caps -spare needle -fuses -sample slide tray x 2 -5m3hr-1 2 stage oil sealed rotary vane pump | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Set of accessories and consumables necessary for the grid cryo preparation, cryo-transfer and observation of at least 1100 samples, compatible with the offered cryo EM plunge freezing device | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Warranty, Maintenance and Support |  |  |
| REQUIRED CHARACTERISTICS | CHARACTERISTICS OF OFFERED GOODS |  |
| System acceptance test (SAT) should be provided free of charge by the Contractor to prove the main microscope and accessories specifications at the customer’s site. This should include at least X-ray safety, FEG probe current, information limit, Thon rings, drift after specimen exchange, ice growth, autoloader performance (loading/unloading cycle has to be performed at least hundred (100) times), as well as all data collection modes (single particle, tomography and microED). SAT should provide a workflow validation with a comprehensive quality test (with a sample). The quality test should consist in the Contractor taking a measurement of a reference sample provided by the Contractor (e.g. purified apoferritin preparation) as well as two standard samples provided by Tenderer, and comparing the measurement results with a known model. The Contractor shall be obliged to carry out an analysis of raw data, as well as to present its results and provide them to the Customer for the purposes of independent verification. | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Warranty period of minimum 1 year including: -all parts and labour for the microscope and 3rd party items included in the offer -FEG exchange if necessary -at least one preventative maintenance visit per year -72 hours of targeted on-site response with unlimited number of visits at customer request, labour hours including travel -85 % uptime/year based on 24 h/7 days week calendar | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| Full coverage service contract for at least 5 (five) years after one year of warranty including: -all spare parts for the microscope and accessories as well as for the 3rd party items provided in the offer -1 preventative maintenance visit per year -all necessary FEG exchanges, with at least one obligatory FEG exchange in the 5th year of the contract -72 hours of targeted on-site response with unlimited number of visits at customer request, labour hours including travel -85 % uptime/year based on 24 h/7 days week calendar | YES | NO |
|  | The applicant must circle the suitable option |  |
| At least 20 working days of on-site training after the acceptance of the microscope that can be used in blocks. Training must be conducted by an experienced experts in the fields including but not limited to -cryo sample preparation (vitrification) -general cryo-TEM operation, -phase plate operation, -single particle acquisition, -tomography, -mirco ED and other chosen topics. The visits will be split by the topics into blocks of several days/weeks during the first two years of the instrument operation. | YES | NO |
| Training | The applicant must circle the suitable option and specify training options and duration: a) at least 20 working days during the first 2 (two) years b) at least 40 working days during first 2 (two) months past acceptance, 2 additional trainings at the 3rd party site to target specific application, 24 additional days of application specialist visits on site within first 2 (two) years after acceptance. |  |

Additional – not a technical specification

Price of full coverage service contract for the years 6-9 (including), the applicant must circle the suitable option

### Option 1: Full list price

Option 2: at least 20% discount based on current European Contractor list price, index corrected for the inflation

| Kraj in datum: |  |
| --- | --- |

Podpis in žig ponudnika:

# Menična izjava za resnost ponudbe

Za resnost ponudbe za javno naročilo »Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov« izročamo naročniku Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

__________________________		_________________________________

(podpis pooblaščene osebe)

S to izjavo pooblaščamo Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da izpolni to bianco menico v višini 150.000,00 €. Obenem Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (resnost ponudbe). Menična izjava in menica je dana brez protesta, na prvi poziv in brezpogojno. Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana menice ne sme trasirati.

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da menico domicilira pri __________________________________(pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka_____________________________________ .

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do 16. 7. 2018.

Kraj in datum: 						Izdajatelj menice:

Obvezna priloga: 1 x podpisana in ožigosana bianko menica

# Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - Pogodba o dobavi predmeta javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom »Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave ____________.

___________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavlja, da bomo v 8 (osmih) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in vzorcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

# Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – Pogodba o dobavi predmeta javnega naročila

Za:    Kemijski Inštitut , Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Datum: _____________

VRSTA: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE: ___________

GARANT: _________________________ (ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ______________________________________________________(podatki dobavitelja)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: Za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) je dobavitelj ____________________________________________________, s katerim je naročnik dne _____________sklenil pogodbo:________________________________dolžan za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti , preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini ___________________ EUR, kar predstavlja 10% pogodbene vrednosti.

ZNESEK IN VALUTA:___________ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO:

originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

original Garancije št.__________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ______________(navede se SWIFT naslova garanta)

DATUM VELJAVNOSTI: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je veljavna 3 leta in 60 dni po podpisu Pogodbe o nakupu, dobavi in instalaciji krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov.

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:

__________________________________________(Dobavitelj vpiše svoje podatke)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega podpisnika, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma št. _____, sklenjen dne ______.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

garant												(žig in podpis)

# Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi

V zvezi z javnim naročilom »Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave ____________.

___________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavlja, da bomo v 8 (osmih) dneh po podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročili bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in vzorcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

# Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Naziv banke (izdajatelja garancije): ______________________________

Kraj in datum: _________

Upravičenec: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Naročnik garancije: ________________________________________

Garancija št. _________

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila »Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov« sklenjeno dne__________med upravičencem te garancije Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana in dobaviteljem __________________________, je dobavitelj dolžan po podpisu končnega primopredajnega zapisnika v garancijskem roku brezplačno odpravljati vse napake skladno z določili zgoraj citirane pogodbe ter razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v roku petnajstih (15) dni na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek ..................... EUR, ki predstavlja 10 % od končne pogodbene vrednosti (z DDV), če dobavitelj v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svojih obveznosti, ki izhajajo iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. zahtevek za unovčenje garancije

2. pisna izjava upravičenca, da dobavitelj v dogovorjenem roku ni odpravil napak

3. original garancije št. __________.

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 60 dni po koncu splošnega garancijskega roka za odpravo napak, ki znaša eno (1) leto po podpisu končnega primopredajnega zapisnika.

Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično preneha ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE:__________________Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se dobavitelju podaljša pogodbeni rok, ali če dobavitelju ne bo uspelo izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma dobavitelj in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig, podpis)

# Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - Pogodba o vzdrževanju predmeta javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom »Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave ____________.

___________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavlja, da bomo najkasneje trideset (30) dni pred potekom garancijske dobe izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in vzorcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

# Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – Pogodba o vzdrževanju predmeta javnega naročila

Za:    Kemijski Inštitut , Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Datum: _____________

VRSTA: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE: ___________

GARANT: _________________________ (ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ______________________________________________________(podatki dobavitelja)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: Za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) je dobavitelj ____________________________________________________, s katerim je naročnik dne _____________sklenil pogodbo:________________________________dolžan za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti , preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini ___________________ EUR, kar predstavlja 10% pogodbene vrednosti.

ZNESEK IN VALUTA:___________ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO:

originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

original Garancije št.__________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ______________(navede se SWIFT naslova garanta)

DATUM VELJAVNOSTI: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je veljavna 3 leta in 60 dni po podpisu Pogodbe o nakupu, dobavi in instalaciji krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov.

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:

__________________________________________(Dobavitelj vpiše svoje podatke)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega podpisnika, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma št. _____, sklenjen dne ______.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

garant												(žig in podpis)

# Vzorec pogodbe

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, kot naročnik

ki ga zastopa prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična številka: 5051592000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI33840890

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, Večna pot 11, 1000 Ljubljana, kot naročnik

ki ga zastopa prof. dr. Matjaž Kunaver, direktor

Matična številka: 5055784000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI83534784

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, kot naročnik

ki jo zastopa prof. dr. Jurij Svete, dekan

Matična številka: 1626990000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI65565754

in

__________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka:        _________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV):    _______________________________

Transakcijski račun (TRR):_______________________________________odprt pri

_____________________________

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepajo

Pogodbo o nakupu, dobavi in instalaciji krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov

člen – uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil dobavitelj izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila: »Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2018, pod št. objave _________________,

- je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

S to pogodbo naročnik oddaja, dobavitelj pa prevzema v izvedbo javno naročilo »Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov«.

člen – sestavni deli pogodbe

Sestavna dela te pogodbe sta tudi:

- razpisna dokumentacija objavljena na Portalu javnih naročil  dne _________, pod št. objave  ______, z vsemi morebitnimi dopolnitvami in popravki, v nadaljevanju: »razpisna dokumentacija«

- ponudba dobavitelja _______________ z dne__________.

člen – definicije splošnih pojmov

Za potrebe te pogodbe uporabljeni pojmi pomenijo:

- predmet pogodbe – nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov, specifikacije so navedene v razpisni dokumentaciji ter v dobaviteljevi ponudbi;

- dobava – dostava brezhibne opreme na naslov Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija, v prostore naročnika, ki so določeni za postavitev predmeta pogodbe, dostava vključuje obveznost dobavitelja priskrbeti primerno embalažo in transport ter pokriti vse druge stroške dostave na zgoraj navedeni kraj,

- funkcionalna uporaba – uporaba naprave, ki omogoča učinkovito uporabo vseh njenih funkcij ter nemoteno in pravilno delovanje naprave z vsemi lastnostmi, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

člen – predmet pogodbe

Naročnik kupuje predmet pogodbe, dobavitelj pa se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji, ter da bo predmet pogodbe dobavil, montiral, instaliral in izročil v razpolaganje in last ter v funkcionalno uporabo z lastnostmi, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije ter da bo opravil vse druge obveznost, ki so navedene v razpisni dokumentaciji ali v tej pogodbi in njenih morebitnih dodatkih.

Dobavitelj mora pred končno instalacijo predmeta javnega naročila zagotoviti in izročiti vso potrebno dokumentacijo, ki dokazuje ustreznost inštalirane opreme za doseganje specifikacij opredeljenih v razpisni dokumentaciji. Prav tako mora dobavitelj predložiti dokumentacijo, potrebno za zagotavljanje GMP okolja, garancijsko izjavo, navodila za vzdrževanje in obratovanje ter vso drugo dokumentacijo, potrebno za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje predmeta pogodbe.

Dobavitelj mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati vso veljavno slovensko zakonodajo.

člen – pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost za nakup, dobavo in instalacijo krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov ter za vse ostale obveznosti dobavitelja, ki izhajajo iz te pogodbe ali razpisne dokumentacije (Ponudbeni predračun), razen obveznosti, ki se nanašajo na vzdrževanje naprave in jih določa pogodba o vzdrževanju,  znaša:

|  | Končna ponudbena cena brez DDV v EUR | Vrednost DDV v EUR | Končna ponudbena cena z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa | ______________ | ______________ | ______________ |
| Fazna plošča (ang. phase plate) | ______________ | ______________ | ______________ |
| Kamera za neposredno detekcijo elektronov in naprava za vitrifikacijo vzorcev (ang. Retractable on-axis bottom port direct detection device for the direct detection of electrons in low-dose imaging applications and plunge freezing device for fast vitrification of aqueous samples) | ______________ | ______________ | ______________ |
| SKUPAJ | ______________ | ______________ | ______________ |

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na spremembe drugih kalkulativnih elementov cen. Dobavitelj ni upravičen do nobenih dodatnih plačil. Dogovorjena pogodbena cena je dokončna in vključuje nabavno ceno in druge morebitne stroške, ki bodo v zvezi s predmetom pogodbe nastali do izpolnitve te pogodbe.

člen - plačilni pogoji

Naročnik bo plačila izvedel v treh obrokih:

- 10% pogodbene vrednosti v roku tridesetih (30) dni po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del

- 60% pogodbene vrednosti v roku tridesetih (30) dni po izvršeni prvi vmesni pisni primopredaji ob dobavi opreme na kraj ter v prostor, ki ga določi naročnik

- 30 % pogodbene vrednosti v roku tridesetih (30) dni po podpisu končnega zapisnika o primopredaji, ki bo podpisan, ko bo stanje predmeta pogodbe omogočalo njegovo funkcionalno uporabo ter predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Dobavitelj bo naročniku po izpolnjenih obveznosti iz druge (2) alineje prejšnjega odstavka tega člena izdal račun v višini celotne pogodbene vrednosti. Naročnik bo plačila izvajal skladno s prejšnjim odstavkom.

Naročnik bo zneske nakazal na račun št.________________, odprt pri_________________.

(drugi in tretji odstavek se naknadno spremenita glede na deleže, ki jih prispeva posamezen naročnik)

člen – dobavni rok

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave najkasneje šest (6) mesece po obojestranskem podpisu pogodbe.

Dobavitelj mora predmet pogodbe instalirati in predati v funkcionalno uporabo najkasneje osem (8) mesecev po obojestranskem podpisu pogodbe, kar je potrjeno s primopredajnim zapisnikom, ki ga podpišeta naročnik in dobavitelj.

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša v primerih, ki niso posledica ravnanja dobavitelja, kar so: naravni dogodki (npr. požar, povodenj, potres), vojna, ukrepi pristojnih organov ter iz razlogov, ki so na strani naročnika.

Pogodbeni roki se lahko spremenijo le sporazumno in pisno v obliki dodatka k tej pogodbi. Če zaradi podaljšanja pogodbenih rokov pride pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti do prenehanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je pogoj za spremembo roka, da dobavitelj naročniku predloži ustrezno podaljšanje veljavnosti te bančne garancije.

člen – pogodbena kazen

V kolikor bo zaradi razlogov, ki so na strani dobavitelja, prišlo do zamude, ali bo imela izpolnitev takšne napake ali pomanjkljivosti, da predmeta pogodbe ne bo mogoče uporabljati, ali ne bo mogoča funkcionalna uporaba, bo dobavitelj naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,2 odstotka od pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno največ v višini 10 (deset) odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen za zamudo ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne škode zaradi  zamude dobavitelja bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni za zamudo. Pogodbeno kazen in morebitno škodo nastalo zaradi zamude naročnik lahko pobota pri končnem plačilu po tej pogodbi.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude dobavitelja stroške in škodo, ki presega v  prvem  odstavku tega člena določeno pogodbeno kazen, je dobavitelj poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi denarno odškodnino za vse nastale stroške in dejansko škodo zaradi zamude, ki jo bo naročnik  obračunal po prevzemu predmeta pogodbe.

člen - primopredajni zapisniki

Po uspešni dobavi dobavitelj in naročnik opravita vmesno pisno zapisniško primopredajo predmeta pogodbe, ki jo podpišeta naročnik in dobavitelj.

Ko predmet pogodbe omogoča funkcionalno uporabo ter so izpolnjene vse v razpisni dokumentaciji navedene karakteristike ter ko dobavitelj naročniku izroči vso potrebno dokumentacijo in opravi druge obveznosti skladno s to pogodbo in razpisno dokumentacijo, ki so predvidene pred podpisom končnega primopredajnega zapisnika, dobavitelj in naročnik podpišeta končni primopredajni zapisnik.

člen – obveznosti naročnika

Naročnik je dolžan:

- dobavitelju omogočiti izvedbo del po pogodbi,

- poravnati pogodbeno vrednosti skladno s šestim (6) členom te Pogodbe,

- izpolniti svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

člen - obveznosti dobavitelja

Dobavitelj je svoje obveznosti dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe in razpisne dokumentacije.

Dobavitelj je zlasti dolžan:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti predmet javnega naročila in zagotoviti njegovo funkcionalno uporabo ter opraviti druga dela, ki so predmet te pogodbe,

- naročniku izročiti dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme,

- popraviti napake pri dobavi opreme in povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak,

- prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo, strokovno pravilno, vestno in z visoko kakovostjo, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev,

- naročnika sproti obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

- zagotavljati rezervne dele v obdobju najmanj šestih (6) let po podpisu končnega primopredajnega zapisnika,

- usposabljati kadre naročnika skladno z pogoji iz razpisne dokumentacije.

V primeru, da dobavitelj med izvajanjem pogodbe ne spoštuje katere od dogovorjenih pogodbenih obveznosti, ali obveznosti, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren naknadni rok za izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti.

Če dobavitelj do poteka roka iz prejšnjega odstavka ne izpolni naročnikovih zahtev znotraj pogodbenih obveznosti, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode ter unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

člen – delo s podizvajalci

Dobavitelj bo pogodbena dela izvajal sam ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi.

V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Podatki o podizvajalcih in blagu, ki ga bodo dobavili in storitvah, ki jih bodo izvedli ter soglasja podizvajalcev za neposredno plačilo s strani naročnika, ki jih je dobavitelj predložil v svoji ponudbi, so sestavni del te pogodbe.

S podpisom te pogodbe dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi.

Dobavitelj mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev oziroma, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene za izvajanje predmeta te pogodbe pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj v petih (5) dneh po nastanku take spremembe naročniku predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu s strani naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

(če dobavitelj nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše)

člen - odprava napak v garancijski dobi

Garancijski rok za brezhibno delovanje in odpravo napak na celotno napravo je eno (1) leto. Rok začne teči z dnem obojestranskega podpisa končnega primopredajnega zapisnika.

Za predmet pogodbe bo dobavitelj zagotovil odpravo napak in rezervne dele. V garancijski dobi je dobavitelj dolžan na svoje stroške popraviti in odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala ali drugih pomanjkljivosti in napak.

V primeru zamude pri odpravljanju napak ali okvar iz razlogov, ki so na strani dobavitelja, ali ob neizpolnjevanju drugih obveznosti dobavitelja iz naslova garancije, bo dobavitelj naročniku plačal pogodbeno kazen za vsak dan zamude v višini določeni v 8. členu te pogodbe.

Če dobavitelj brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanjkljivosti ali se ne bo odzval v rokih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, ima naročnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroške dobavitelja in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak. Odprava napak po drugem izvajalcu ne vpliva na dobaviteljeve obveznosti iz naslova garancije.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom garancijskega roka, je dobavitelj dolžan naročniku izročiti podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku vsaj osem (8) dni pred iztekom prvotne garancije, sicer lahko naročnik uveljavi bančno garancijo upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V kolikor bo naročnik napako odkril manj kot osem (8) dni pred iztekom garancijske dobe, je dobavitelj dolžan naročniku izročiti podaljšano bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku štirih (4) delovnih dni od prejema obvestila o napaki. Garancija mora biti v primeru iz tega odstavka podaljšana za obdobje, ki je do popolne odprave napake. V tem primeru se morebitni presežek uveljavljene garancije po obračunu dejanskih stroškov v treh (3) delovnih dneh nakaze na račun dobavitelja.

Dobavitelj mora v okviru odprave napak vgrajevati le originalne dele opreme.

Po zaključenem posameznem posegu je potrebno naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški, stroški namestitve serviserjev ter drugimi stroški povezani s servisom in stroške za povrnitev nastale škode, v celoti nosi dobavitelj. Če je predmet javnega naročila v garancijskem roku bistveno popravljen ali je oprema v celoti zamenjana, začne garancijski rok teči znova. Dobavitelj je v tem primeru naročniku dolžan predložiti nov garancijski list. Na vse popravljene ali zamenjane dele začne 2-letni garancijski rok teči znova.

Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tak del zamenjal z enakovrednim novim.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev dobavitelja, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

člen – predstavniki pogodbenih strank

Vse tri pogodbene stranke, ki v tej pogodbi nastopajo kot naročniki, bo v razmerju do dobavitelja zastopal Kemijski inštitut. Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je ______________________.

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja za izvajanje te pogodbe je ________________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

člen – Prenos pravic na tretjo osebo

Dobavitelj ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe ali na podlagi le-te.

člen - Razdrtje pogodbe

Naročnik lahko od pogodbe odstopi v primeru, če:

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- dobavitelj prekine z deli po tej pogodbi brez pisnega soglasja naročnika,

- dobavitelj pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika,

- dobavitelj malomarno in nepravočasno opravlja pogodbena dela,

Dobavitelj je naročniku dolžan poravnati vso škodo, ki jo je naročnik utrpel zaradi razdrtja pogodbe, ki vključuje tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov dobavitelj in sicer v 30 dneh od prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če je pogodba razdrta, mora dobavitelj takoj ustaviti dobavo in izvajanje del po tej pogodbi.

člen – Protikorupcijska določila

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) dobavitelj sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

člen – revizijska sled

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo javnega naročila, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Dobavitelj mora tako za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj deset (10) let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj deset (10) let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Dobavitelj  se  zavezuje,  da  bo  zagotovil  dostop  do  celotne  dokumentacije  v  zvezi  s  projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

člen - Uporaba Obligacijskega zakonika

Za vsa vprašanja, ki s to pogodbo niso posebej opredeljena, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 97/07 s spremembami) in ostalih slovenskih pravnih predpisov.

člen – Reševanje sporov

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

člen – Veljavnost pogodbe

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Pogoj za veljavnost pogodbe je predložitev bančne garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak s strani dobavitelja.

člen – Končne določbe

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

Dobavitelj:									Kemijski inštitut

# Pogodba za vzdrževanje

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa akad. prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična številka: 5051592000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

__________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka:        _________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV):    _______________________________

Transakcijski račun (TRR):_______________________________________odprt pri

_____________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

Pogodbo o vzdrževanju krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov

- člen – uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila: »Nakup, dobava in instalacija krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2018, pod št. objave _________________,

- je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila,

- da je del predmeta javnega naročanja tudi vzdrževanje predmeta javnega naročila.

- člen – sestavni deli pogodbe

Sestavna dela te pogodbe sta tudi:

- razpisna dokumentacija objavljena na Portalu javnih naročil  dne _________, pod št. objave  ______, z vsemi morebitnimi dopolnitvami in popravki, v nadaljevanju: »razpisna dokumentacija«

- ponudba izvajalca _______________ z dne__________.

- člen – predmet pogodbe

Predmet pogodbe je vzdrževanje krio presevnega elektronskega mikroskopa s kamero za neposredno detekcijo elektronov, specifikacije so navedene v tej pogodbi, v razpisni dokumentaciji ter v izvajalčevi ponudbi.

Vzdrževanje obsega redno in izredno vzdrževanje naprave ter posodabljanje programske opreme, kot specificirano razpisni dokumentaciji. Redno servisiranje je tisto servisiranje, ki ga je predpisal proizvajalec v rednih periodičnih presledkih, kot izhaja iz ponudbe, izredno servisiranje pa je tisto, ki nastane zaradi okvare ali obrabe v okviru redne uporabe opreme.

Vzdrževanje obsega vse storitve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji in hkrati vključuje vse stroške, povezane z delom vzdrževalcev.

- člen – pogodbena vrednost

Skupna pogodbena vrednost za predmet te pogodbe, tj. vzdrževanje predmeta pogodbe za obdobje enega leta ter za druge obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe ali razpisne dokumentacije (Ponudbeni predračun) znaša letno:

EUR brez DDV: ______________________________

Vrednost DDV:______________________________

Pogodbena vrednost v EUR z DDV:_______________

Vrednost vzdrževalne pogodbe za celotno obdobje trajanja pogodbe (šest let) znaša:__________________ EUR brez DDV:

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na spremembe drugih kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil. Dogovorjena pogodbena cena je dokončna in vključuje vse stroške, tudi morebitne posredne stroške dnevnic, potne stroške, stroške rezervnih delov skladno z razpisno dokumentacijo, stroške transporta ipd, ki bodo v zvezi s predmetom pogodbe nastali do izpolnitve te pogodbe.

- člen - plačilni pogoji

Naročnik bo svoje finančne obveznosti iz naslova te pogodbe plačeval enkrat letno v znesku :__________EUR brez DDV, pri čemer se izvajalec in naročnik izrecno sporazumeta, da prvo leto po podpisu primopredajnega zapisnika, stroški vzdrževanja ne nastanejo ter ne bremenijo naročnika.

Izvajalec bo fakture za vzdrževanje izstavljal letno, in sicer vsako leto do izteka pogodbe v roku 30 dni od osnovnega datuma, ko je bil podpisan končni primopredajni zapisnik.

Rok za plačilo računa je 30 dni od dneva njegovega prejema.

Naročnik bo zneske nakazal na račun št.________________, odprt pri_________________.

- člen – trajanje pogodbe

Izvajalec bo storitve in druge obveznosti, ki so predmet te pogodbe, izvajal v obdobju petih (5) let od izteka garancijskega roka za predmet vzdrževanja.

- člen - rok za izvedbo

Redno servisiranje mora izvajalec izvesti vsaj enkrat letno, pri čemer mora o nameravanem servisu predhodno obvestiti naročnika. Točni datum servisa pogodbeni stranki določita sporazumno.

Izvajalec je dolžan storitve in dobave, ki so predmet vzdrževanja ter so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji, zagotavljati skladno z roki in pogoji navedeni v tej dokumentaciji.

Roki izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša v primerih, ki niso posledica ravnanja izvajalca, kar so: naravni dogodki (npr. požar, povodenj, potres), vojna, ukrepi pristojnih organov ter iz razlogov, ki so na strani naročnika ter v drugih primerih, ki so izrecno določeni v razpisni dokumentaciji.

- člen – pogodbena kazen

V kolikor bo zaradi razlogov, ki so na strani izvajalca, prišlo do zamude, ali bo imela izpolnitev takšne napake ali pomanjkljivosti, da predmeta pogodbe ne bo mogoče uporabljati, ali ne bo mogoča funkcionalna uporaba vseh funkcij lastnosti, ki so določena v razpisni dokumentaciji, bo izvajalec naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,2 odstotka od pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno največ v višini 10 (deset) odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen za zamudo ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne škode zaradi  zamude izvajalca bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni za zamudo. Pogodbeno kazen in morebitno škodo nastalo zaradi zamude naročnik lahko pobota pri končnem plačilu po tej pogodbi.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega v  prvem  odstavku tega člena določeno pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi denarno odškodnino za vse nastale stroške in dejansko škodo zaradi zamude, ki jo bo naročnik  obračunal po prevzemu predmeta pogodbe.

Če izvajalec brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanjkljivosti v roku 30 dni,  ima naročnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroške izvajalca in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen - primopredajni zapisniki

Po uspešni dobavi izvajalec in naročnik opravita vmesno pisno zapisniško primopredajo predmeta pogodbe, ki jo podpišeta naročnik in izvajalec.

Ko predmet pogodbe omogoča funkcionalno uporabo ter so izpolnjene vse v razpisni dokumentaciji navedene karakteristike ter ko izvajalec naročniku izroči vso potrebno dokumentacijo in opravi druge obveznosti skladno s to pogodbo in razpisno dokumentacijo, izvajalec in naročnik podpišeta končni primopredajni zapisnik.

- člen – obveznosti naročnika

Naročnik je dolžan:

- izvajalcu omogočiti izvedbo del po pogodbi,

- poravnati pogodbeno vrednosti skladno s petim (5) členom te Pogodbe,

- izpolniti svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z izvajalcem in razpoložljivo tehnično dokumentacijo oziroma načrte in informacije, kar zadeva instalacije, ki so povezane s predmetom pogodbe.

- člen - obveznosti izvajalca

Izvajalec je svoje obveznosti dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe in razpisne dokumentacije.

Izvajalec je zlasti dolžan:

- v dogovorjenih rokih opraviti dela in obveznosti, ki so predmet te pogodbe,

- popraviti napake pri dobavi opreme in povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak,

- prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo, strokovno pravilno, vestno in z visoko kakovostjo, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev,

- naročnika sproti obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti.

V primeru, da izvajalec med izvajanjem pogodbe ne spoštuje katere od dogovorjenih pogodbenih obveznosti, ali obveznosti, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren naknadni rok za izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec do poteka roka iz prejšnjega odstavka ne izpolni naročnikovih zahtev znotraj pogodbenih obveznosti, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode ter unovči finančna zavarovanja.

- člen – delo s podizvajalci

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal sam ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Podatki o podizvajalcih in blagu, ki ga bodo dobavili in storitvah, ki jih bodo izvedli ter soglasja podizvajalcev za neposredno plačilo s strani naročnika, ki jih je izvajalec predložil v svoji ponudbi, so sestavni del te pogodbe.

S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi.

Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev oziroma, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene za izvajanje predmeta te pogodbe pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v petih (5) dneh po nastanku take spremembe naročniku predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu s strani naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

(če izvajalec nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše)

- člen - zapisniki

Izvajalec mora o vsakem izvedenem servisu oziroma posegu na napravi pripraviti pisni zapisnik, ki ga potrdita obe pogodbeni stranki.

Izvajalec se zavezuje vzdrževati evidenco predmetnih zapisnikov in jo na pisni poziv naročnika, le-

temu izročiti najkasneje v 30 dneh od prejema poziva.

- člen – predstavniki pogodbenih strank

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je ______________________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ________________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

- člen – Prenos pravic na tretjo osebo

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe ali na podlagi le-te.

- člen - Razdrtje pogodbe

Naročnik lahko od pogodbe odstopi v primeru, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izvajalec prekine z deli po tej pogodbi brez pisnega soglasja naročnika,

- izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika,

- izvajalec malomarno in nepravočasno opravlja pogodbena dela,

Izvajalec je naročniku dolžan poravnati vso škodo, ki jo je naročnik utrpel zaradi razdrtja pogodbe, ki vključuje tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec in sicer v 30 dneh od prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če je pogodba razdrta, mora izvajalec takoj ustaviti dobavo in izvajanje del po tej pogodbi.

- člen – Protikorupcijska določila

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen – revizijska sled

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo javnega naročila, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec mora tako za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj  deset (10) let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj deset (10) let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se  zavezuje,  da  bo  zagotovil  dostop  do  celotne  dokumentacije  v  zvezi  s  projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

- člen - Uporaba Obligacijskega zakonika

Za vsa vprašanja, ki s to pogodbo niso posebej opredeljena, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 97/07 s spremembami) in ostalih slovenskih pravnih predpisov.

- člen – Reševanje sporov

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

- člen – Veljavnost pogodbe

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Pogoj za veljavnost pogodbe je predložitev bančne garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak s strani izvajalca.

- člen – Končne določbe

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

Izvajalec:									Kemijski inštitut