PRILOGA 2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V predloženi dokumentaciji mora ponudnik OZNAČITI, kje se nahajajo opisi za posamezne zahteve iz Specifikacije tehničnih zahtev ter to navesti v rubriki DOKAZILO.

Tabela 1: Specifikacija zahtev- Integriran analitski sistem za bio- in imunokemijo

|  | ZAHTEVA | IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE-obkrožite | DOKAZILO- ponudnik naj navede kje v priloženi dokumentaciji je navedeno izpolnjevanje zahteve | IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE (izpolni naročnik) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NOV integriran analitski sistem za biokemijo z ISE modulom in imunokemijo, povezani v enoten analitski sistem s centralnim upravljanjem in tiskalnikom. | DA / NE |  |  |
| 2. | Vključen NOV sistem za pripravo deionizirane vode s primerno kapaciteto proizvodnje, montažo tega sistema ter montažo dodatne pipe na pultu uporabnika za uporabo v procesu dela v laboratoriju; maksimalno 10L/dan; sistem naj bo sestavljen iz ene enote za pripravo laboratorijske vode, ki vsebuje predfiltracijo, reverzno osmozo, UV dezinfekcijo, elektrodeionizacijski (EDI) modul z večkratno notranjo recirkulacijo), sistem naj ima pred EDI modulom vgrajeno kartušo za mehčanje vode. Servis za sistem za pripravo deionizirane vode mora biti registriran v Sloveniji. Ponudnik vodnega sistema naj navede 5 ustanov v Sloveniji ali EU (4 različne države članice EU), kjer ponujeni sistem za pripravo deionizirane vode deluje in jih bo naročnik preveril. | DA / NE |  |  |
| 3. | Tloris, ki ga lahko zasede integriran analitski sistem, ne sme presegati 4,2 m × 1,2 m. | DA / NE |  |  |
| 4. | Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele še 8 let po postavitvi analitskega sistema. | DA / NE |  |  |
| 5. | Analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vseh vzorcev z možnostjo prednostne obravnave t.i. nujnih- STAT vzorcev, omogočati mora neprekinjeno dodajanje vzorcev. | DA / NE |  |  |
| 6. | Analitski sistem mora imeti možnost uporabe različnih velikosti standardnih epruvet ter manjših vsebnikov z vzorci ter analizo različnih tipov vzorca: serum, plazma, urin, likvor. | DA / NE |  |  |
| 7. | Analitski sistem mora omogočati identifikacijo vzorcev, kalibratorjev in kontrol preko črtnih kod. | DA / NE |  |  |
| 8. | Analitski sistem mora omogočati določanje t.i. HIL indeksa; za hemolizo, ikteričnost in lipemijo. | DA / NE |  |  |
| 9. | Analitski sistem mora biti povezljiv preko oddaljenega dostopa s servisno službo. Ponudnik mora zagotoviti prihod serviserja na mesto uporabnika v 4 urah. | DA / NE |  |  |
| 10. | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo. Reagenti na analitskem sistemu morajo biti hlajeni na primerni temperaturi, s konstantnim nadzorom temperature z možnostjo javljanja napak v primeru odstopanj. | DA / NE |  |  |
| 11. | Zmogljivost biokemijskega dela z ISE modulom naj bo vsaj 1000 testov/h, imunokemijski pa vsaj 150 testov/h | DA / NE |  |  |
| 12. | Analitski sistem mora omogočati mrežni priklop, ponudnik naj omogoči priklop aparata na mrežo naročnika- program LIS, dvosmerna komunikacija. | DA / NE |  |  |
| 13. | Analitski sistem mora imeti na pipetorjih detektorje za nivo tekočine in avtomatski sistem opozarjanja na potrebo po menjavi reagentov in ostalega potrošnega materiala. | DA / NE |  |  |
| 14. | Analitski sistem mora omogočati detekcijo strdkov v vzorcih in po potrebi avtomatsko spiranje le-teh. | DA / NE |  |  |
| 15. | Analitski sistem mora omogočati shranjevanje podatkov na računalniku aparata, back up le-tega ter možnost shranjevanja na zunanji elektronski medij, možnost arhiviranja rezultatov analiz pacientov, kontrol in kalibracij na zunanji elektronski medij. | DA / NE |  |  |
| 16. | Analitski sistem mora omogočati uporabo dveh nivojev kontrolnih serumov za vse analite ter grafični in tabelarični prikaz statističnih podatkov. Analitski sistem mora omogočati enostavno dodajanje preiskav za vzorce, ki so že v delu ter avtomatsko ponavljanje ali redčenje na istem vzorcu. | DA / NE |  |  |
| 17. | Analitski sistem mora zagotavljati sledljivost arhiviranih rezultatov pacientov po lotih reagentov, kalibratorjev in kontrol. | DA / NE |  |  |
| 18. | Primerna metoda izvedbe preiskav za imunokemijski del analitskega sistema je kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca. | DA / NE |  |  |
| 19. | Ponudnik naj zagotovi brezplačno postavitev integriranega sistema ter sistema za pripravo deionizirane vode. | DA / NE |  |  |
| 20. | Ponudnik naj zagotovi brezplačno količino materiala za zagon analitskega sistema, verifikacijo preiskav na analitskem sistemu ter šolanje neomejenega števila uporabnikov na mestu uporabe, po potrebi pa tudi v zunanjem laboratoriju, potreben čas šolanja opredeli uporabnik glede na osvojeno znanje. | DA / NE |  |  |
| 21. | Ponudnik naj bo po potrebi na voljo uporabniku še 1 mesec po zagonu analitskega sistema za eventualno telefonsko svetovanje ali pomoč na mestu uporabnika. | DA / NE |  |  |
| 22. | V ponudbo mora biti vključena strokovna aplikativna in servisna podpora za celoten čas uporabe analitskega sistema z zagotavljanjem varnosti podatkov. | DA / NE |  |  |
| 23. | Ponudnik mora ažurno obveščati uporabnika o novih metodah in posodobitvah v slovenskem jeziku ves čas uporabe analitskega sistema. | DA / NE |  |  |
| 24. | Analitski sistem mora omogočati nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov). | DA / NE |  |  |
| 25. | Ponudnik naj predloži tehnično dokumentacijo analitskega sistema s sledečimi podatki: proizvajalec in vzdrževalec opreme, tehnični podatki o opremi, varnostne listine, načrt vzdrževanja, navodila za uporabo, vzdrževanje in varno delo v angleškem jeziku in krajša navodila za delo in vzdrževanje na analitskem sistemu v slovenskem jeziku. | DA / NE |  |  |
| 26. | Ponudnik mora predložiti sledeče dokumente: spremne liste reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev; izpise ustreznih aplikacij za izvajanje preiskav, informacije o pakiranjih posameznih artiklov, informacije o naročanju oz. dobavi materiala. | DA / NE |  |  |
| 27. | Ponudnik naj za vso ponujeno opremo (analitski sistem, reagenti, kalibratorji, kontrole, potrošni material) potrdi skladnost z IVD direktivo (CE oznaka). | DA / NE |  |  |
| 28. | Imunokemijski del analitskega sistema mora omogočati popolno zaščito pred možno navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry-over). | DA / NE |  |  |
| 29. | Kalibracije imunokemijskih testov morajo biti 2-točkovne (ekonomski razlog- manjša poraba testov). | DA / NE |  |  |
|  | Ponudnik mora imeti na neprekinjeno na voljo klicni center z znano telefonsko številko za pomoč uporabnikom. | DA / NE |  |  |
| 30. | Ponudnik mora imeti na voljo najmanj dva ustrezno usposobljena serviserja ter enega aplikativnega specialista. Usposobljenost naj dokaže s priloženimi certifikati. | DA / NE |  |  |

Tabela 2: Specifikacija zahtev- Nadomestni analitski sistem za biokemijo

|  | ZAHTEVA | IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE-obkrožite | DOKAZILO- ponudnik naj navede kje v priloženi dokumentaciji je navedeno izpolnjevanje zahteve | IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE (izpolni naročnik) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NOV analitski sistem za biokemijo z ISE modulom in tiskalnikom. | DA / NE |  |  |
| 2. | Tloris, ki ga lahko zasede analitski sistem, ne sme presegati 1,5 m × 1,2 m. | DA / NE |  |  |
| 3. | Nadomestni analitski sistem za biokemijo mora uporabljati identične reagente za biokemijo kot integriran sistem. | DA / NE |  |  |
| 4. | Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele še 8 let po postavitvi analitskega sistema. | DA / NE |  |  |
| 5. | Analitski sistem mora imeti možnost uporabe različnih velikosti standardnih epruvet ter manjših vsebnikov z vzorci ter analizo različnih tipov vzorca: serum, plazma, urin, likvor. | DA / NE |  |  |
| 6. | Analitski sistem mora omogočati identifikacijo vzorcev, kalibratorjev in kontrol preko črtnih kod. | DA / NE |  |  |
| 7. | Analitski sistem mora biti povezljiv preko oddaljenega dostopa s servisno službo. Ponudnik mora zagotoviti prihod serviserja na mesto uporabnika v 4 urah. | DA / NE |  |  |
| 8. | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo. Reagenti na analitskem sistemu morajo biti hlajeni na primerni temperaturi, s konstantnim nadzorom temperature z možnostjo javljanja napak v primeru odstopanj. | DA / NE |  |  |
| 9. | Analitski sistem mora omogočati mrežni priklop, ponudnik naj omogoči priklop aparata na mrežo naročnika- program LIS, dvosmerna komunikacija. | DA / NE |  |  |
| 10. | Analitski sistem mora imeti na pipetorjih detektorje za nivo tekočine in avtomatski sistem opozarjanja na potrebo po menjavi reagentov in ostalega potrošnega materiala. | DA / NE |  |  |
| 11. | Analitski sistem mora omogočati detekcijo strdkov v vzorcih in po potrebi avtomatsko spiranje le-teh. | DA / NE |  |  |
| 12. | Analitski sistem mora omogočati shranjevanje podatkov na računalniku aparata, back up le-tega ter možnost shranjevanja na zunanji elektronski medij, možnost arhiviranja rezultatov analiz pacientov, kontrol in kalibracij na zunanji elektronski medij. | DA / NE |  |  |
| 13. | Analitski sistem mora omogočati uporabo dveh nivojev kontrolnih serumov za vse analite ter grafični in tabelarični prikaz statističnih podatkov. | DA / NE |  |  |
| 14. | Ponudnik naj zagotovi brezplačno postavitev analitskega sistema ter brezplačno količino materiala za zagon analitskega sistema, verifikacijo preiskav na analitskem sistemu ter šolanje neomejenega števila uporabnikov na mestu uporabe, po potrebi pa tudi v zunanjem laboratoriju, potreben čas šolanja opredeli uporabnik glede na osvojeno znanje. | DA / NE |  |  |
| 15. | Ponudnik naj bo po potrebi na voljo uporabniku še 1 mesec po zagonu analitskega sistema za eventualno telefonsko svetovanje ali pomoč na mestu uporabnika. | DA / NE |  |  |
| 16. | V ponudbo mora biti vključena strokovna aplikativna in servisna podpora za celoten čas uporabe analitskega sistema z zagotavljanjem varnosti podatkov. | DA / NE |  |  |
| 17. | Ponudnik mora ažurno obveščati uporabnika o novih metodah in posodobitvah v slovenskem jeziku ves čas uporabe analitskega sistema. | DA / NE |  |  |
| 18. | Analitski sistem mora omogočati nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov). | DA / NE |  |  |
| 19. | Ponudnik naj predloži tehnično dokumentacijo analitskega sistema s sledečimi podatki: proizvajalec in vzdrževalec opreme, tehnični podatki o opremi, varnostne listine, načrt vzdrževanja, navodila za uporabo, vzdrževanje in varno delo v angleškem jeziku in krajša navodila za delo in vzdrževanje na analitskem sistemu v slovenskem jeziku. | DA / NE |  |  |
| 20. | Ponudnik mora predložiti sledeče dokumente: spremne liste reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev; izpise ustreznih aplikacij za izvajanje preiskav, informacije o pakiranjih posameznih artiklov, informacije o naročanju oz. dobavi materiala. | DA / NE |  |  |
| 21. | Ponudnik naj za vso ponujeno opremo potrdi skladnost z IVD direktivo (CE oznaka). | DA / NE |  |  |

Tabela 3: Specifikacija zahtev- Nadomestni analitski sistem za imunokemijo

|  | ZAHTEVA | IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE-obkrožite | DOKAZILO- ponudnik naj navede kje v priloženi dokumentaciji je navedeno izpolnjevanje zahteve | IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE (izpolni naročnik) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NOV analitski sistem za imunokemijo s tiskalnikom. | DA / NE |  |  |
| 2. | Maksimalne dimenzije analitskega sistema naj ne presegajo dolžine 1,3 m in širine 1,2 m. | DA / NE |  |  |
| 3. | Nadomestni analitski sistem za imunokemijo mora uporabljati identične reagente za imunokemijo kot integriran sistem. | DA / NE |  |  |
| 4. | Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele še 8 let po postavitvi analitskega sistema. | DA / NE |  |  |
| 5. | Nadomestni analitski sistem mora imeti možnost uporabe različnih velikosti standardnih epruvet in manjših vsebnikov za vzorce ter analizo različnih tipov vzorca: serum, plazma. | DA / NE |  |  |
| 6. | Analitski sistem mora omogočati identifikacijo vzorcev, kalibratorjev in kontrol preko črtnih kod. | DA / NE |  |  |
| 7. | Analitski sistem mora biti povezljiv preko oddaljenega dostopa s servisno službo. Ponudnik mora zagotoviti prihod serviserja na mesto uporabnika v 4 urah. | DA / NE |  |  |
| 8. | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo. Reagenti na analitskem sistemu morajo biti hlajeni na primerni temperaturi, s konstantnim nadzorom temperature z možnostjo javljanja napak v primeru odstopanj. | DA / NE |  |  |
| 9. | Analitski sistem mora omogočati mrežni priklop, ponudnik naj omogoči priklop aparata na mrežo naročnika- program LIS, dvosmerna komunikacija. | DA / NE |  |  |
| 10. | Analitski sistem mora imeti na pipetorjih detektorje za nivo tekočine in avtomatski sistem opozarjanja na potrebo po menjavi reagentov in ostalega potrošnega materiala. | DA / NE |  |  |
| 11. | Analitski sistem mora omogočati detekcijo strdkov v vzorcih in po potrebi avtomatsko spiranje le-teh. | DA / NE |  |  |
| 12. | Analitski sistem mora omogočati shranjevanje podatkov na računalniku aparata, back up le-tega ter možnost shranjevanja na zunanji elektronski medij, možnost arhiviranja rezultatov analiz pacientov, kontrol in kalibracij na zunanji elektronski medij. | DA / NE |  |  |
| 13 | Analitski sistem mora omogočati uporabo dveh nivojev kontrolnih serumov za vse analite ter grafični in tabelarični prikaz statističnih podatkov. | DA / NE |  |  |
| 14. | Ponudnik naj zagotovi brezplačno postavitev analitskega sistema ter brezplačno količino materiala za zagon analitskega sistema, verifikacijo preiskav na analitskem sistemu ter šolanje neomejenega števila uporabnikov na mestu uporabe, po potrebi pa tudi v zunanjem laboratoriju, potreben čas šolanja opredeli uporabnik glede na osvojeno znanje. | DA / NE |  |  |
| 15. | Ponudnik naj bo po potrebi na voljo uporabniku še 1 mesec po zagonu analitskega sistema za eventualno telefonsko svetovanje ali pomoč na mestu uporabnika. | DA / NE |  |  |
| 16. | V ponudbo mora biti vključena strokovna aplikativna in servisna podpora za celoten čas uporabe analitskega sistema z zagotavljanjem varnosti podatkov. | DA / NE |  |  |
| 17. | Ponudnik mora ažurno obveščati uporabnika o novih metodah in posodobitvah v slovenskem jeziku ves čas uporabe analitskega sistema. | DA / NE |  |  |
| 18. | Analitski sistem mora omogočati nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov). | DA / NE |  |  |
| 19. | Ponudnik naj predloži tehnično dokumentacijo analitskega sistema s sledečimi podatki: proizvajalec in vzdrževalec opreme, tehnični podatki o opremi, varnostne listine, načrt vzdrževanja, navodila za uporabo, vzdrževanje in varno delo v angleškem jeziku in krajša navodila za delo in vzdrževanje na analitskem sistemu v slovenskem jeziku. | DA / NE |  |  |
| 20. | Ponudnik mora predložiti sledeče dokumente: spremne liste reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev; izpise ustreznih aplikacij za izvajanje preiskav, informacije o pakiranjih posameznih artiklov, informacije o naročanju oz. dobavi materiala. | DA / NE |  |  |
| 21. | Ponudnik naj za vso ponujeno opremo potrdi skladnost z IVD direktivo (CE oznaka). | DA / NE |  |  |
| 22. | Imunokemijski del analitskega sistema mora omogočati popolno zaščito pred možno navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry-over). | DA / NE |  |  |
| 23. | Kalibracije imunokemijskih testov morajo biti 2-točkovne (ekonomski razlog- manjša poraba testov). | DA / NE |  |  |

VSI PONUJENI APARATI lahko uporabljajo isti tiskalnik; če ponudnik to omogoča. Servis tiskalnikov in menjava kartuš tiskalnikov bo v domeni naročnika. SISTEM ZA PRIPRAVO DEIONIZIRANE VODE mora ponudnik priključiti na INTEGRIRAN SISTEM ter na NADOMESTNI APARAT za biokemijo.

Tabela 4: Specifikacija preiskav

|  | Preiskava | Zahtevana metoda | IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE-obkrožite | DOKAZILO- ponudnik naj navede kje v priloženi dokumentaciji je navedeno izpolnjevanje zahteve | IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE (izpolni naročnik) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Glukoza | Heksokinaza | DA / NE |  |  |
|  | Urea- sečnina | Ureaza/GLDH ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Kreatinin | Encimska kolorimetrična | DA / NE |  |  |
|  | Urat | Urikaza-PAP ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Natrij | ISE indir. potenciometrija | DA / NE |  |  |
|  | Kalij | ISE indir. potenciometrija | DA / NE |  |  |
|  | Klorid | ISE indir. potenciometrija | DA / NE |  |  |
|  | Kalcij-celokupni | NM-BAPTA kompleks ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Fosfat | Fosfomolibdat ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Magnezij | Xylidil modro ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Železo | Ferozin ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | UIBC | Direktna določitev s ferozinom ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | CRP | Imunoturbidimetrična | DA / NE |  |  |
|  | Bilirubin celokupni | DPD ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Bilirubin direktni | Diazo, Jendrassik-Groff ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Proteini-celokupni | Biuret s slepo ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Albumin | BCG ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Alkalna fosfataza | IFCC (pNPP+AMP) | DA / NE |  |  |
|  | AST | IFCC (s Piridoksal fosfatom) | DA / NE |  |  |
|  | ALT | IFCC (s Piridoksal fosfatom) | DA / NE |  |  |
|  | GGT | IFCC (glicin pufer, NaOH, brez TRIS) | DA / NE |  |  |
|  | Alfa amilaza | IFCC (EPS) | DA / NE |  |  |
|  | Lipaza | Encimska kolorimetrična | DA / NE |  |  |
|  | Kreatin kinaza | IFCC (NAC) | DA / NE |  |  |
|  | LDH | IFCC (smer reakcije laktat → piruvat) | DA / NE |  |  |
|  | Etanol | Encimska z ADH | DA / NE |  |  |
|  | Amoniak (Amonijev ion) | Encimska z GLDH | DA / NE |  |  |
|  | Holesteroli | Encimska kolorimetrična, CHOD-PAP ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Trigliceridi | Encimska kolorimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | HDL-Holesterol | Encimska kolorimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | LDL-Holesterol | Encimska kolorimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Proteini- urin, likvor | Turbidimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | ASO-Anti streptolizin | Imunoturbidimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | RF-Revma faktor | Imunoturbidimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Albumini- urin | Turbidimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | IgG | Imunoturbidimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | IgA | Imunoturbidimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Ig M | Imunoturbidimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Feritin | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | Mioglobin | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | Prokalcitonin | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | Visoko občutljivi troponin | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | NT-pro BNP | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | hCG | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | TSH | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | Prosti T3 | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | Prosti T4 | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | PSA celokupni | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | CEA | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | AFP | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | CA 125 | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | HE4 | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | CA 19-9 | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | Folati | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | Vitamin B12 | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | HBsAg | Imunokemijska | DA / NE |  |  |
|  | Digoksin | Imunokemijska, imunoturbidimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |  |
|  | Gentamicin | Imunokemijska, imunoturbidimetrična ali enakovr. | DA / NE |  |  |
|  | Vankomicin | Imunokemijska, imunoturbidimetrična ali enakovr. | DA / NE |  |  |
|  | Parathormon intaktni | Imunokemijska | DA / NE |  |  |

Tabela 5: Letno število testov za preiskave za vse aparate (vzorci + kontrola kakovosti + kalibracije)

| PREISKAVA | ŠTEVILO TESTOV ZA VZORCE LETNO | ŠTEVILO TESTOV ZA KONTROLO KAKOVOSTI LETNO | !! ŠTEVILO TESTOV ZA KALIBRACIJO LETNO- (v oklepaju je navedeno število aparatov na katerih se bo test izvajal) |
| --- | --- | --- | --- |
| Glukoza | 12.500 | 2200 | (2) |
| Sečnina | 16.000 | 2200 | (2) |
| Kreatinin | 18.000 | 2200 | (2) |
| Urat | 1.400 | 2200 | (2) |
| Natrij | 16.500 | 2200 | (2) |
| Kalij | 17.500 | 2200 | (2) |
| Klorid | 13.500 | 2200 | (2) |
| Kalcij | 2.500 | 2200 | (2) |
| Anorganski fosfat | 1.500 | 2200 | (2) |
| Magnezij | 5.000 | 2200 | (2) |
| Železo | 2.500 | 2200 | (2) |
| UIBC | 1.000 | 2200 | (2) |
| CRP | 19.500 | 2200 | (2) |
| Celokupni bilirubin | 10.500 | 2200 | (2) |
| Direktni bilirubin | 9.500 | 2200 | (2) |
| Proteini | 1.600 | 1600 | (1) |
| Albumini | 1.800 | 1600 | (1) |
| Alkalna fosfataza | 9.500 | 2200 | (2) |
| AST | 12.500 | 2200 | (2) |
| ALT | 12.500 | 2200 | (2) |
| GGT | 11.000 | 2200 | (2) |
| Alfa amilaza | 2.800 | 2200 | (2) |
| Lipaza | 2.400 | 2200 | (2) |
| CK | 500 | 1600 | (1) |
| LDH | 3.200 | 1600 | (1) |
| Etanol | 550 | 700 | (1) |
| Amoniak | 350 | 700 | (1) |
| Holesterol | 1.500 | 1600 | (1) |
| Trigliceridi | 1.500 | 1600 | (1) |
| HDL | 1.450 | 1600 | (1) |
| LDL | 1.450 | 1600 | (1) |
| Proteini- urin | 500 | 1600 | (1) |
| Anti streptolizin | 300 | 200 | (1) |
| Revma faktor | 150 | 200 | (1) |
| Albumini- urin | 170 | 120 | (1) |
| Ig G | 350 | 200 | (1) |
| Ig A | 370 | 200 | (1) |
| IgM | 350 | 200 | (1) |
| Feritin | 2.700 | 1600 | (1) |
| Mioglobin | 550 | 800 | (1) |
| Prokalcitonin | 2.700 | 1000 | (2) |
| Visoko občutljivi troponin | 5.000 | 1000 | (2) |
| NT-pro BNP | 3.600 | 1000 | (2) |
| hCG | 500 | 600 | (2) |
| TSH | 2.500 | 220 | (1) |
| Prosti T3 | 900 | 220 | (1) |
| Prosti T4 | 900 | 220 | (1) |
| PSA celokupni | 800 | 220 | (1) |
| CEA | 1.000 | 220 | (1) |
| AFP | 900 | 220 | (1) |
| CA 125 | 700 | 220 | (1) |
| HE4 | 400 | 220 | (1) |
| CA 19-9 | 1000 | 220 | (1) |
| Folati | 1000 | 220 | (1) |
| Vitamin B12 | 1100 | 220 | (1) |
| HBsAg | 600 | 220 | (1) |
| Digoksin | 150 | 150 | (1) |
| Gentamicin | 150 | 150 | (1) |
| Vankomicin | 150 | 150 | (1) |
| Parathormon intaktni | 150 | 150 | (1) |

*Ponudnik naj vpiše število testov potrebnih za kalibracijo na letnem nivoju glede na število aparatov, na katerih se bo določen test izvajal; na nadomestnem aparatu morajo biti vedno na voljo označeni testi (2).

Večina biokemijskih preiskav se izvaja dnevno (njihove kontrole 2x dnevno v 2 nivojih), etanol in amonijev ion do 4x/tedensko, Ig, ASO, RF, mioglobin, U,L- proteini in U-albumini do 3x/tedensko, ob tem se naredijo kontrole in kalibracija po potrebi. Analize troponina in NT-pro BNP se izvajajo dnevno, hCG do 4x/tedensko, ščitničnih hormonov in tumorskih markerjev ter folatov in vit. B12 se izvajajo 2x/tedensko, digoksina, garamicina, vankomicina in parathormona do 2x/tedensko.

Ponudnik naj pripravi predračun za nakup :

- integriranega analitskega  sistema za bio- in imunokemijo,

- nadomestnega analitskega sistema za biokemijo

- nadomestnega analitskega sistema za imunokemijo

- sistema za pripravo deionizirane vode.

Naročnik želi, da ponudnik ponudi možnost »ALL INCLUSIVE« garancijskega vzdrževanja (3 leta) ter pogarancijskega vzdrževanja (5 let) za vse sisteme: integriran analitski  sistem za bio- in imunokemijo, nadomestni analitski sistem za biokemijo, nadomestni analitski sistem za imunokemijo ter sistem za pripravo deionizirane vode. V ceno tega vzdrževanja naj bo vključeno:

- preventivno vzdrževanje vseh sistemov po navodilih proizvajalca

- izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov (razen potrošnega materiala). Rezervne dele, ki jih naročnik po navodilih servisa lahko zamenja sam, naj ponudnik zagotovi, da jih bo imel naročnik vedno po 1 kom na zalogi.

- stroški dela in s tem povezani stroški (servisna ura, čas na poti, potni stroški,…)

- ostali stroški, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.