## Povzetek_Summary
Predmet naročila / Subject of Tender: Nakup raznovrstne opreme za investicijski projekt "Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja" (9 sklopov) The purchase of diverse equipment for the needs of Innorenew CoE Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (9 Lots) Naročnik / Contracting Authority: InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, Livade 6, 6310 Izola - Isola
Povzetek ponudbe / Summary
Številka sklopa / Lot No. | Opis / Description | Znesek v EUR brez DDV/ Value excluding VAT | Znesek v EUR z DDV / Value with VAT
1. | Sistem za ocenjevanje adhezivnih vezi / Adhesive bond evaluation system | 0 | 0
2. | FT-NIR / FT-NIR | 0 | 0
3. | 3D digitalni mikroskop / 3D Digital Microscope | 0 | 0
4. | 3D Tiskalnik / 3D printer | 0 | 0
5. | Sistem za spremljanje aktivnosti / Activity monitoring system | 0 | 0
6. | Modeliranje (BIM) / Building information modeling software (BIM) | 0 | 0
7. | Tehtnice / Balance | 0 | 0
8. | Dinamična sorpcija hlapov (DVS) / Dinamic vapor sorption (DVS) | 0 | 0
9. | Protipožarna varnostna omara za shranjevanje vnetljivih tekočin (2 kom) / Fire safety devices for storage of flammable liquids (2 pieces) | 0 | 0
| SKUPAJ / TOTAL | 0 | 0
Navodila ponudnikom: Ponudnik izpolni za vsak sklop, ki ga ponuja, le sivo označene vrstice v posameznem zavihku za sklop, ki ga ponuja (cena na enoto brez DDV in stopnja DDV v %, proizvajalec, naziv in št. opreme)
Instructions to Tenderers: The Tenderers fill in only the gray marked Row for each Lot offered (unit price without VAT and the VAT rate in %, Manufacturer and Brand and No. of equipment)

## Sklop 1
SKLOP 1 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota / unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| Sistem za ocenjevanje adhezivnih vezi | Adhesive bond evaluation system | komplet / set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Avtomatizirani testni postopek, ki sledi standardu ASTM D7998-15 | Automated testing procedures adhering to ASTM D7998-15 |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery period:
| Temperatura segrevanja do 265 °C | Temperature functionality up to 265 °C |  |  |  | garancijski rok/warranty period:
| Pnevmatsko voden razrez vzorcev | Pneumatically driven sample cutting device
| Precizen nanašalni sistem lepila | Precision adhesive application system
| Sistem za kontroliranje temperature s tekočim medijem | Fluid injected temperature control system
| Čeljusti za testiranje mikro-materialov | Micro-material grips for mechanical testing
| Ponudba mora vključevati instalacijo opreme in izobraževanje oz. usposabljanje naročnikovega osebja na lokaciji naročnika | Installation and training must be included (at contracting authority's premises)
| Kot npr: Adhesive Evaluation Systems, Inc.; Model: "Automated Bonding Evaluation System (ABES)" | e.g.: Adhesive Evaluation Systems, Inc.; Model: "Automated Bonding Evaluation System (ABES)"
| Dobavni rok: v 10 tednih od podpisa pogodbe | Delivery within 10 weeks
| garancijski rok: najmanj 18 mesecev | waranty period: 18 months from date of delivery

## Sklop 2
Sklop 2 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota /unit | količina /quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
1 | FT-NIR | FT-NIR | komplet / set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Območje spektra: min. 11.500 – 4.000 cm-1 | Spectral range: min. 11.500 – 4.000 cm-1 |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery period:
| Ločljivost spektra: min. 2 cm-1 | Spectral resolution: min. 2 cm-1 |  |  |  | garancijski rok/warranty period:
| Natančnost valovnega števila: 0,1 cm-1 | Wavenumber accuracy: 0,1 cm-1
| Ponovljivost valovnega števila (RMS): boljša od 0.006 cm-1 | Wavenumber repeatability (RMS): better than 0.006 cm-1
| Hitrost merjenja: do 5 optičnih branj (scan)/sekundo pri ločljivosti 8 cm-1 | Measuring speed: up to 5 scans/s at 8 cm-1 resolution
| Detektor: Termoelektrično hlajen InGaAs | Detector: Thermoelectrically cooled InGaAs
| Interferometer: trajno nameščen, kakršnokoli dodatno ročno ali avtomatsko nameščanje (npr. dinamična namestitev) ni sprejemljivo, gibanje ogledala interferometra mora biti neobrabljiv (wear-free) (in brez trenja) | Interferometer: permanently aligned, any additional manual or automatic alignments (e.g. dynamic alignment) are not acceptable, motion of the interferometer mirror must be wear-free (frictionless)
| Povezava z računalnikom mora biti preko Etherneta in protokola TCP-IP. Instrument mora imeti svoj lastni naslov IP | Connection between the PC and must be provided via Ethernet and TCP-IP protocol. Instrument must have own IP address.
| Laser: diodni laser | Laser: diode laser
| Izvor: izvor Tungste hlajen z zrakom | Source: air cooled tungsten source
| Cepilec žarka: Quartz | Beam splitter: Quartz
| Spektrometer mora imeti možnost razširjenja na najmanj 5 z računalnikom kontroliranih kanalov za merjenje, ki omogočajo meritve v transmisiji, difuzijsko odsevnost z integracijsko (Ulbrichtovo) kroglo, 2 optična vlakna in zunanja odsevna glava za debele trde vzorce z avtomatskim menjalcemm vzorcev | Spectrometer has to be extendable to min 5 computer controlled measurement channels to enable use measurements in transmission, diffusive reflectance with integration sphere, 2 optical fibers and external reflection head for thick solid samples with automated sample changer.
| Neprekinjeno spremljanje notranjih komponent: najmanj izvora NIR-a, detektorja, laserja, interferometra – avtomatsko opozorilo in opis napake prek SW | Continuous monitoring of the internal components: min. NIR source, detector, laser, interferometer – automated warning and error description via SW
| Spektrometer mora vključevati enoto za validacijo notranjih instrumentov z notranjim referenčnim materialom, sistem mora preverjati valovno dolžino in fotometrično točnost ter natančnost | Spectrometer must incorporate internal instrument validation unit with the internal reference material, system must check the wavelength and photometric accuracy and precision.
1.1 | Možnosti merjenja in dodatna oprema | Measurement options and accessories
1.1.1 | Merjenje transmisije | Transmission measurements
| Predelek za vzorce z možnostjo segrevanja na temperaturo do najmanj 120°C | Heatable sample compartment to temperature up to min. 120°C
| Predelek za vzorce za meritve z vialami z zunanjim premerom 8mm | Sample compartment optimized of measurement of vials with 8mm outer diameter
| Viale (zunanji premer 8mm) 128 najmanj kosov | Vilas (outer diameter 8mm): min. 128 pc
| Stojalo za viale: z najmanj 96 mesti | Rack for vials: with min. 96 positions
1.1.2 | Difuzna refleksija za granularne in nehomogene vzorce | Diffuse reflection for granular and inhomogeneous samples
| Integracijska (Ulbrichtova) krogla s horizontalno pozicijo vzorca | Integrating sphere with horizontal sample position
| Integracijska krogla mora imeti pozicijo za meritev notranjega ozadja, ki je dostopna pod nadzorom programske opreme | The integrating sphere must have an internal background measurement position, which is accessible under software control.
| Običajno mesto za meritve mora imeti premer vsaj 12mm | The regular measurement spot must have a diameter of at least 12mm.
| Držalo za viale s ploskim dnom in premerom 22mm | Mount for vials with flat bottom and diameter 22 mm
| Steklene viale s ploskim dnom in premerom 22mm, vsaj 180 kosov | Glass vials with flat bottom and diameter 22mm, at least 180 pcs
| Rotator vzorcev za povečanje efektivne izmerjene površine vzorca. Možno avtomatsko rotiranje 97mm čaše za vzorce med meritvami, upravljano prek SW | Sample rotator for the enlargement of the effective measured sample surface. Possibility to automatically rotate the 97mm sample cup during the measurements, controlled via SW
| Čaša za vzorce za trdne in poltrdne vzorce s kvarčnim okencem, premera 97mm, vsaj 10 kosov | Sample cup for solid and semi-solid samples with quartz window, diameter 97 mm at least 10 pcs.
1.1.3 | Kanal za merjenje z optičnimi vlakni | Fiber optics measurement channel
| Razširitveni modul z najmanj dvema pozicijama sond | Extension module with hat least 2 probe positions
| Odsevna (refleksna) sonda za trdne snovi | Reflection probe for solids
| Glava sonde z dolžino 80mm, premer sonde maksimalno 10 mm | Probe head length 80 mm, probe diameter max. 10 mm
| Dolžina vlaken optičnega kabla vsaj 2 m | Length of fiber optic cable at least 2 m
| Temperaturno območje konice sonde: -40° C do 200° C | Temperature range of probe tip: -40°C to 200°C
| Možnost namestitve za tekočinske sonde za meritve transmisije in transflekcije | Possibility of mounting for liquid probes for transmission and transflection measurements
1.2 | Programska oprema | Software
| Programska prema mora biti kompatibilna z Windows 10 | Software must be compatible with Windows 10
| Programska oprema mora biti "vsa v enem" (all-in-one) za podatke | Software must be an "all-in-one" software for data
| Napredne nastavitve meritvenih parametrov in različni načini meritev | Advanced settings of measurement parameters and different measurement modes
| Tiskanje poročil | Printing of reports
| Stalni prikaz stanja spektrometra | Permanent display of spectrometer status
| Ravnanje (manipulacija) s spektri - predobdelava, standardna normalizacija vektorja, prvi in drugi derivat itd. | Manipulation with spectra – pre-processing, standard vector normalization, 1st and 2nd derivative etc.
| Programska oprema mora vsebovati možnost za multivariatno kvantifikacijo snovi, ki uporablja algoritem PLS. Programska oprema mora imeti samo-optimizacijske kalibracijske modele. | The software must contain option for multivariate quantification of substances using PLS algorithm. Software must have self-optimizing calibration models.
| Programska oprema mora vsebovati identifikacijo snovi in razredov snovi. Identifikacijski programski paket mora vključevati analizo grozdov in neomejeno število hierarhično strukturiranih knjižnic. | The software must contain identification of substances and substance classes. The identification software package must include cluster analysis and an unlimited number of hierarchical structured libraries.
| Programska oprema mora vsebovati namenski uporabniški vmesnik za rutinske meritve z vnaprej določenimi merilnimi parametri, kvalitativnimi in kvantitativnimi ocenami, pogoji skladiščenja in poročila, skladna z GMP. | Software must contain dedicated user interface for routine measurements with predefined measurement parameters, qualitative and quantitative evaluations, storage conditions and GMP compliant reports.
| Enostaven uvoz in izvoz rezultatov in spektrov. | Easy import and export of results and spectra.
1.3 | Specifikacije računalnika | PC specs
| procesor > 3 GHz | processor, >3 GHz
| minimalno 16GB RAM | min 16GB RAM
| 256GB SSD ali boljši in 1TB trdi disk ali boljši | 256GB SSD or better and 1TB Hard Drive or better
| minimalno 23,8-palčni zaslon TFT | 23.8" min. TFT display
| OS Windows 10 Enterprise | OS Windows 10 Enterprise
| 2 ali več USB 3.0, 4 ali več USB 2.0 (ali boljši); 2x RJ-45 Network | 2 or more USB 3.0, 4 or more USB 2.0 (or better); 2x RJ-45 Network
1.4 | Garancijska doba | Warranty
| Interferometer – min. 10 let | Interferometer – min. 10 years
| Laser – min. 10 let | Laser – min. 10 years
| Ponudba mora vključevati instalacijo opreme in izobraževanje oz. usposabljanje naročnikovega osebja na lokaciji naročnika | Installation and training must be included (at contracting authority's premises)
| kot npr: Bruker; Model: "MPA II FT-NIR Spectrometer" | e.g.: Bruker; Model: "MPA II FT-NIR Spectrometer"
| Dobavni rok: v 90 dneh od podpisa pogodbe | Delivery within 90 days
| Garancijska doba: najmanj 15 mesecev od datuma dobave, najmanj 12 mesecev od datuma montaže | Warranty period: min. 15 months after date of delivery, min. 12 months after date of installation
| Interferometer – min. 10 let | Interferometer – min. 10 years
| Laser – min. 10 let | Laser – min. 10 years

## Sklop 3
Sklop 3 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota / unit | količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| 3D digitalni mikroskop | 3D Digital Microscope | kos / piece | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Možnost velikega spektra globinskega polja | 1) View: large depth of field |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery period:
| Vidno polje: do 100 mm X 100 mm | a. Field of view: up to 100mm X 100mm |  |  |  | garancijski rok/warranty period:
| Globina polja: do 34 mm | b. Depth of field: up to 34mm
| Delovna razdalja: do 95 mm | c. Working distance: up to 95mm
| Nastavljiva svetloba | d. Adaptive lighting:
| Večsmerna osvetlitev: samodejno in ročno nastavljanje svetlobnega vira iz vseh smeri | i. Multi-direction-lighting: automatic and manual setting of the light-source from every direction
| Svetlo polje (osvetlitev z več smeri) | ii. Bright-field (Multi-direction-ring illumination)
| Temno polje (koaksialna osvetlitev) | iii. Dark-field (Coaxial illumination)
| Možnost koaksalne svetlobe in obodne svetlobe iz več smeri | iv. Mix of ring and coaxial light
| Prilagoditev svetlobnih pogoje po zajemanju slike | v. Adjust lighting conditions after the image has been captured
| LED osvetlitev: obodna in koaksialna svetloba | vi. LED Transmitted Illumination: mixable with ring and coaxial
| Možnost ročne upravljanje leče, za večje predmete, katere ni možno postaviti na mizico mikroskopsko | e. Hand-held observation: analyses of large objects without using the stage basement.
1.2 | Obseg povečave od 0,1 do 5000X | 2) Magnification range from 0.1X to 5000X
1.3 | Izbirno: endoskopske / boroskopske meritve: premer 10 mm, globina> 150 mm | 3) Optional endoscopic/boroscopic measurements: diameter 10mm, depth >150mm
1.4 | Napredno ostrenje: samodejno ostrenje z pritiskom/aktivacijo | 4) Advanced Focusing: automatic focus one push
| Globinska priprava slike v realnem času: Visoka ločljivost izostrtive slike za podrobnejše informacije, tudi pri velikih povečavah | a. Real-time depth composition: fully-focused images for more information detection, also with high magnifications
| Takojšna avtomatska detekcija "live depth-up" (vklučen 3D) | b. Live depth-up: one push instant-automatic detection (3D included)
1.5 | Globinski pogled + Multi-osvetlitev | 5) Depth composition+ Multi-lighting
1.6 | Opazovanje iz različnih osi: nagib leče do 90 ° | 6) Multi-angle observation: tilting lens up to 90°
1.7 | Ločljivost slike: | 7) Image resolution:
| HDR (High dynamic range imaging) (16 bits = 65536 shades) | a. High Dynamic Range (HDR) (16 bits = 65536 shades)
| Natavitev pikslov: od 2 mega slikovnih pik do 54 mega pikslov | b. Pixel shift mode: from 2 mega pixels up to 54 mega pixels
| Resolucija slike do 20000 × 20000 pikslov | c. Image resolution up to 20000X20000 pixels (stitching mode)
1.8 | Odstranjevanje odboja svetlobe, kar omogoča jasno sliko zaradi odstranjenega bleščanja | 8) Ring-reflection Removal: clear observation thanks to glare removal
1.9 | Hitro procesiranje in sestavljanja slike - samodejno premikate in združite sosednjih slike v realnem času | 9) High-Speed image stitching: automatically move and stitch together adjacent images in real-time
| Funkcija samodejnega popravljanja slik | a. Auto correct function: seamless stitched images
1.10 | Funkcija navigacije: avtomatska priprava navigacijskega okenca, za izboljšanje celotne površine analiziranega objekta | 10) Navigation Function: automatic creation of a navigation window, enhancing the overall surface of the object analyzed
1.11 | Sestavljanje slike v 3D: Omogočena natančno merjenje v Z osi | 11) 3D Image stitching: accurate Z measurement allowed
1.12 | Enostano snemanje in nastavljanje snemalnih nastavitev | 12) One-push recording/record setting
| Enostavno shranjevanje slik | a. Automatic saving imaging one push
| Video snemanje do 23:59 ur | b. Video recording: up to 23:59 hours
| Enostano poročanje rezultatov/analize | c. Report function one push
| Možnost deljenega zaslona za potrebe drugih oken | a. Split screen/comment entry function
| Avtomatsko shranjevanje nastavitev parametrov svetlobe in objektivov | b. Reproducing of captures parameters: automatic record setting of the light and camera parameters
| Uporaba koordina za opravljanje ponovljivosti | c. Register coordinates for repeated capture
2 | Meritve | 2) Measurement
| Meritve razdalje, kotov in površine v realnem času | a. Real-time measurement of distances, angles and areas
| Avtomatsko brezžično prepoznavanje Leč/povečave | b. Automatic, Cable-Free Recognition of Lens/Magnification
| Enostavna kalibracija | c. Simple Calibration
| Detekcija robov za točnejše meritve | d. Edge Detection Function for Improved Measurement Accuracy
| Avtomastko merjenje in naprednejše tehnike/analize | 3) AUTO MEASUREMENT: ADVANCED MEASUREMENT AND ANALYSIS
| Analiza kontaminacije (skladna z ISO 16232) na velikem območju | a. Contamination Analysis (ISO 16232 compliant) on Large Area
| Samodejno merjenje površine in števio delcev | b. Automatic Area Measurement and Particle Count
| Merjenje in analiza velikosti zrn | c. Grain Size Measurement and Analysis
4 | 3D prikaz in meritve | 4) 3D DISPLAY AND MEASUREMENT: VISUALIZE AND QUANTIFY 3D SURFACES
| Prikaz 3D | a. 3D Display Function
| Natančen D.F.D. Depth From the Focus) 2.0 Metoda | b. Accurate D.F.D. (Depth From the Focus) 2.0 Method
| Funkcija samodejnega prilagajanja glede na globinsko sestavo, tudi ko slikano pod kotom | c. Auto Adjust Function for Depth Composition even when Imaging at an Angle
| 3D Merjenje razdalj, kotov, območij in prostornin | d. 3D Measurement of distances, angles, areas and volumes
| Merjenje višine | e. Height Measurement
| Merjenje hrapavosti podlage (Ra, Rz, SA, SZ) | f. Roughness Measurement (Ra, Rz, SA, SZ)
5 | Vodenje / pomik v XYZ | 5) X-Y-Z Motorized Stage
| XY Razpon pomika: 100 x 100 mm, z ločljivostjo: ≤1 μm in maks. hitrost gibanja: 20 mm / s | a. XY Travel Range: 100 X 100 mm, with resolution: ≤1 μm and max. movement speed: 20 mm/sec
| Z razpon pomika : 49 mm, z ločljivostjo: ≤ 0,1 μm in maks. hitrost gibanja: 17 mm / s | b. Z travel range: 49 mm, with resolution: ≤0.1 μm and max. movement speed: 17 mm/sec
| Vertenje mizice | c. Rotation possibility of the table
| Nosilnost mizice 5 Kg | d. Load capacity: up to 5 kg
| Senzor vrtenja za zaznavanje natančnega položaja | e. Rotation Sensor for Accurate Position Recognition
6 | PC programska oprema | 6) PC software for:
| Povezljivost in prenos podatkov in slike | a. Communication and images/data transfer
| Vizualizacija, predvajanje | b. Visualization and playback
7 | LCD Zaslon | 7) LCD monitor:
| Velikost zaslona 23" | a. Monitor size: 23”
| Resolucija 1920 × 1080 Full HD | b. Number of pixels: 1920 (H) × 1080 (V) (FHD)
| Trdi disk kapacitete 500Gb | 8) Hard disk drive unit storage capacity 500 GB
| Format slike: JPEG (kompresiranje slike) TIFF (brez kompresije) | 9) Image format: JPEG (with compression), TIFF (without compression)
| Možnost SDK | SDK: available
| Ponudba mora vključevati instalacijo opreme in izobraževanje oz. usposabljanje naročnikovega osebja na lokaciji naročnika | Installation and training must be included (at contracting authority's premises)
| kot npr.: Keyence | e.g. Brand: Keyence
| Dobavni rok: v 4 tednih od podpisa pogodbe | Delivery within 4 weeks
| garancijski rok: najmanj 12 mesecev | waranty period: min. 12 months

## Sklop 4
Sklop 4 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota / unit | količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| 3D Tiskalnik | 3D printer | kos / piece | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| FDM tehnologija (tehnika nalaganja plasti) | Fused deposition modeling (FDM) |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery period:
| Možnost tiskanja materialov: najlon(PA), PLA, ABS, CPE, CPE+, PVA, PC, TPU, 95A, PP in mešanica lesa-plastike | Capable of printing nylon, PLA, ABS, CPE, CPE+, PVA, PC, TPU 95A, PP, and wood-plastic mixture |  |  |  | garancijski rok/warranty period:
| Možnost segrevanja osnovne steklene plošče od 20°C do 100°C in možnost aktivnega nastavljanja višine | 20°C to 100°C heated glass building plate with active levelling
| Tiskalna glava z dvema šobama, samodejnim dvižnim sistemom ter zamenljivimi tiskanimi jedri | Dual-extrusion print head with an auto-nozzle lifting system and swappable print cores
| Temperatura šobe od 180 ° C do 280 ° C | Nozzle temperature of 180°C to 280°C
| Premer šobe 0,25 mm, 0,40 mm, 0,80 mm | Nozzle diameters of 0.25mm, 0.40 mm, 0.80 mm
| Volumen (tiskanca) 215x215x200mm | Build volume of 215x215x200mm
| Wi-Fi, LAN, and USB povezljivost | Wi-Fi, LAN, and USB connectivity
| Live kamera za spremljanje tiska | Live monitoring camera
| Natančnost v XYZ do 12,5 x 12,5 x 2,5 mikronov | XYZ accuracy of 12.5 x 12.5 x 2.5 microns
| kot npr: Ultimaker; Model: "Ultimaker 3" | e.g. Brand: Ultimaker; Model: "Ultimaker 3"
| Dobavni rok: v 8 tednih od podpisa pogodbe | Delivery within 8 weeks
| garancijski rok: najmanj 12 mesecev | waranty period: min. 12 months

## Sklop 5
Sklop 5 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota / unit | količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| Sistem za spremljanje aktivnosti | Activity monitoring system | kos / piece | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Majhna teža z možnostjo nošenja vsaj teden dni | Light weight and capable of being worn by a human for 1 week |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery period:
| Spremljanje: odzivov na premikanja in vedenje uporabnika | Should log: dynamic acceleration, inclination |  |  |  | garancijski rok/warranty period:
| Programska oprema za določanje aktivnosti: sedenje, delovanje itd | Should include software to interpret stepping, sitting, standing, etc.
| Okvirni izračun porabljene energije | Should estimate energy expenditure
| Vsebovati mora: 3 - posamezne merilne naprave, 1 polnilno postajo, potrebno programsko opremo | Must include: 3X individual measurement devices, 1 charging station, required software
| kot npr.: PAL Technologies; Model: "activPAL" | e.g. Brand: PAL Technologies; Model: "activPAL"
| Dobavni rok: v 6 tednih od podpisa pogodbe | Delivery within 6 weeks
| garancijski rok: najmanj 12 mesecev | waranty period: min. 12 months

## Sklop 6
Sklop 6 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota / unit | količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| Modeliranje (BIM) | Building information modeling software (BIM) | kos /piece | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podpora BIM informacijski tehnologiji | Fully support the building information modeling (BIM) files |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery period:
| Parametrično modeliranje | Parametric modeling
| Arhitekturno modeliranje | architectural modeling
| Orodje za dostop do podatkovne baze | toolbox for connectivity to the databases
| Fizikalni in analitični model | Physical and analytical model
| Modeliranje konstrukcij | Construction modeling
| IFC data podpora | support IFC data exchange standard
| 1 licenca | 1 license
| vzdrževanje licence za obdobje 12 mesecev | license maintenance for a period of 12 months
| Ponudba mora vključevati izobraževanje oz. usposabljanje naročnikovega osebja na lokaciji naročnika | Training must be included (at contracting authority's premises)
| kot npr. "Autodesk Revit " | e.g. "Autodesk Revit "
| Dobavni rok: v 4 tednih od podpisa pogodbe | Delivery within 4 weeks

## Sklop 7
Sklop 7 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota / unit | količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand nad No. Of equipment
[9 empty] | 0 | 0
1 | 10 Kg tehtnica | 10 kg balance | kos / piece | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Maksimalna kapaciteta: 10.1 kg | Maximum capacity: 10.1 kg
| Natančnost delovanja: 0.1 g ali boljše | Precision: 0.1 g or better
| Ponovljivost: 40 mg | Repeatability: 40 mg
| Minimalna teža: 82 mg | Minimum weight: 82 mg
| Dimenzije površine tehtanja: 360 mm × 280mm | Dimensions of weighing plate: 360x280mm
| Linearnost +/- 200 mg | Linearity +/- 200 mg
| kot npr. Brand: Mettler Toledo; Model: "Mettler Toledo, XPR10001L/M" | e.g. Brand: Mettler Toledo; Model: "Mettler Toledo, XPR10001L/M"
2 | 300 g tehtnica | 300 g balance | kos / piece | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Maksimalna kapaciteta: 310 g | Maximum capacity: 310 g
| Natančnost delovanja: 1 mg ali boljše | Precision: 1 mg or better
| Ponovljivost: 0.5 mg | Repeatability: 0.5 mg
| Minimalna teža: 1 g | Minimum weight: 1g
| Dimenzije površine tehtanja: 127 mm × 127 mm | Dimensions of weighing plate: 127x127mm
| Linearnost +/- 2 mg | Linearity +/- 2 mg
| kot npr. Brand: Mettler Toledo; Model: "Mettler Toledo, XPR303S/M" | e.g. Brand: Mettler Toledo; Model: "Mettler Toledo, XPR303S/M"
3 | 300 kg tehtnica | 300 kg balance | kos / piece | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Maksimalna kapaciteta: 300 kg | Maximum capacity: 300 kg
| Natančnost delovanja: 50 g ali boljše | Precision: 50 g or better
| Ponovljivost: 5 g | Repeatability: 5 g
| Material: jeklo, prašno lakirano | Material: Powder coated carbon steel
| Dimenzije površine tehtanja: 500 mm × 650 mm | Dimensions of platform: 500 mm x 650 mm
| Ločena nadzorna plošča, povezana preko kabla | Control panel is separate, connected via cable
| kot npr. Brand: Mettler Toledo; Model: "Mettler Toledo, ICS425D-BC300/T, ICS425s-BC300/t/M Bench Scale" | kot npr. Brand: Mettler Toledo; Model: "Mettler Toledo, ICS425D-BC300/T, ICS425s-BC300/t/M Bench Scale"
| Dobavni rok: v 10 tednih od podpisa pogodbe | Delivery within 10 weeks |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery period:
garancijski rok/warranty period:
| garancijski rok: najmanj 12 mesecev | waranty period: min. 12 months

## Sklop 8
Sklop 8 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota / unit | količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| Dinamična sorpcija hlapov (DVS) | Dinamic vapor sorption (DVS) | kos / piece | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Omogoča merjenje sorpcijskih izoterm vode, organskih topil in plina | Capable of water, organic solvent, and gas sorption and desorption isotherms |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery period:
| Co-adsorpcijske izoterme z dvema parama | Co-adsorption isotherms using two vapors |  |  |  | garancijski rok/warranty period:
| Večkratni sorpcijski / desorpcijski in sušilni ali aktivacijski cikli | Multiple sorption/desorption and sample drying or activation cycles
| Masa vzorcev od 1 mg do 5000 mg | Sample masses from 1 mg to 5000 mg
| Zmogljivost meritev površin in celotnega telesa ter njihova analiza | Surface and bulk measurement capabilities and analyses
| Zmožnost merjenja parcialnega tlaka organskih hlapov neposredno z uporabo ultrazvočnega senzorja | Capable of measuring organic vapor partial pressure directly using ultrasonic sensor
| Odprto ohišje iz nerjavečega jekla za dostopnost in minimalno statično električno polnjenje | Open stainless steel stand design for accessability and minimizing static electric charging
| Široko temperaturno območje (5 ° C do 85 ° C) z natančnostjo +/- 0,1 ° C | Broad temperature range (5°C to 85 °C) with precision of +/-0.1°C
| Ohišje ima zaščito proti kondenzaciji | Enclosure has anti-condensation protection
| Zmožnost nadgradnje na 5 tehnic | Capable of upgrading to 5 balances
| Možnost nadgradnje za uporabo z IR, Raman in Video sliko z vgrajeno programsko opremo za nadzor | Capable of upgrading for use with IR, Raman and Video imaging with integrated control software
| Barvna kamera s 5 milijoni slikovnih pik z optičnim zoomom 200x in umerjanjem za merjenje dimenzijskih sprememb | 5 megapixel color camera with 200x optical zoom with calibration for measuring dimensional changes
| Visokotemperaturni predgrevalnik za sušenje, utrjevanje in ustvarjanje hlapov pri temperaturah do 200 ° C ter ustvarjanje vlage do 150 ° C | High temperature preheater for drying, curing, and vapor generation at temperatures up to 200°C, and humidity generation up to 150°C
| Vključuje programsko opremo za analizo | Includes analysis software
| Vključuje stojalo za varno namestitev | Includes stand for secure placement
| Vključeni so zbiralniki topil | Solvent reservoirs included
| Ponudba mora vključevati instalacijo opreme in izobraževanje oz. usposabljanje naročnikovega osebja na lokaciji naročnika | Installation and training must be included (at contracting authority's premises)
| Dobavni rok: v 12 tednih od podpisa pogodbe | Delivery within 12 weeks
| garancijski rok: najmanj 12 mesecev | waranty period: min. 12 months

## Sklop 9
Sklop 9 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota / unit | količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| PROTIPOŽARNA VARNOSTNA OMARA ZA SHRANJEVANJE VNETLJIVIH TEKOČIN, 30 minut, EN-30-120 | FIRE SAFETY DEVICES FOR STORAGE OF FLAMMABLE LIQUIDS, 30 minutes, EN-30-120 | kos /piece | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dvokrilna vrata | double leaf doors |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery period:
| enostenska čvrsta konstrukcija | one-sided solid construction |  |  |  | garancijski rok/warranty period:
| izdelano iz posebnega homogenega umetnega materiala, močno odpornega na vlago in kemikalije, ki se enostavno čisti | made from special homogeneous plastic material, highly resistant to moisture and chemicals, easy to clean
| avtomatsko hidravlično zapiranje vrat (v primeru požara) | automatic hydraulic closing of doors (in case of fire)
| samozapiralni mehanizem | self-locking mechanism
| zaklepanje s clilindrično ključavnico | lock with a clilip lock
| ozemljitev | earthing
| podstavek, primeren za premikanje omare z viličarjem | base, suitable for moving the cabinet with a forklift
| nivelirne nogice | leveling legs
| ventilacijski odvod na vrhu omare | ventilation drain at the top of the cupboard
| standard: primerno za shranjevanje hitro vnetljivh snovi, testirano za 30 minut (standard EN 14470-1) | standard: suitable for storage of highly flammable substances, tested for 30 minutes (standard EN 14470-1)
| notranja oprema: prestavljive perforirane police z robovi + kad | interior fittings: adjustable perforate shelves with edges + bath
| standardna barva: svetlo siva | standard color: light gray
| Zunanje mere (VxŠXG, mm): 1960 x 1200 x 595 | External dimensions (mm): 1960 x 1200 x 595
| Notranje mere (VxŠxG, mm): 1600 x 1116 x 483 | Internal dimensions (mm): 1600 x 1116 x 483
| Teža (kg): 226 | Weight (kg): 226
| Police: 3 + kad | Shelves: 3 + bath
| kot npr. Brand: "Prior" | such as Brand: "Prior"
| Dobavni rok: v desetih (10) tednih od podpisa pogodbe | Delivery within 10 weeks
| garancijski rok: najmanj 12 mesecev | waranty period: min. 12 months