Uporabnik:		UNIVERZITETNI

KLINIČNI CENTER

Ljubljana

Klinika za nuklearno medicino

DTS, F1 trakt, pritličje

Zaloška 7, Ljubljana

Projekt:					Adaptacija prostorov zaradi umestitve

novega SPECT CT aparata

Faza projekta:				Priključni  pogoji in opis potrebnih del           			pri priključitvi novega aparata

Datum: december 2018

TEKSTUALNI DEL

1.0.	UVOD

  - Uvod

Potrebno je izvesti priključitev novega SPECT CT 2 aparata na obstoječa priključna mesta in manjša obnovitvena dela v prostoru.

  - Lokacija

Novi SPECT CT aparat bo nameščen v Diagnostično terapevtsko servisnem objektu (DTS), F1 trakt, pritličje, v prostoru 14.

2.1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

2.2. Konstrukcija

Objekt je zgrajen v skeletni konstrukciji in je temeljen na AB temeljih. Stebri so dimenzije 50 x 100 cm, v rastru prečno 7,00, vzdolžno 12,00 oz. 12,52 m. Stropna konstrukcija je AB plošča d = 12 cm in ojačana s prečnimi in vzdolžnimi nosilci. Predelne stene so izdelane iz mavčno – kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji. Zaščita pred sevanjem med prostori je bila izdelana naknadno in je pritrjena na obstoječe suhomontažne stene. Izdelana je iz svinčene pločevine d = 2 mm, ki je na obodnih stenah pritrjena med dvema mavčno – kartonskima ploščama, pri naknadno izdelani zaščiti pa med dve iverki. Prostor ima na višini 2,70 m tehnični strop 60/60 cm.

2.3. Seznam in opis obstoječih prostorov s površinami

| Št. Pr. | Prostor | m2 |
| --- | --- | --- |
| 14 | SPECT CT diagnostika | 34,40 |
| 14a | Stikalni prostor | 4,35 |
|  | SKUPAJ NETO: | 38,75 |

3.0.	UPORABNIŠKE ZAHTEVE

3.1.	Opis in funkcionalne zahteve za prostore

Umestitev SPECT CT aparata se izvede tako, da se odstrani stari SPECT CT aparat in namesti novi v obstoječo diagnostiko 14. Točna mikrolokacija – smer osi aparata se določi skupaj: uporabnik in izbrani dobavitelj SPECT CT – aparata. Stikalni prostor za potrebe novega SPECT CT aparata ostane obstoječ pr. 14a.

3.2. 	Omejitve pri namestitvi novega SPECT CT aparata:

    - Dimenzije in namembnosti prostorov ostanejo obstoječe (tlorisi obravnavnih prostorov so del razpisne dokumentacije – PRILOGA 3.2.1.).

    - Vsa pohištvena oprema ostane obstoječa, zato je potrebna previdna demontaža, skladiščenje, kjer je to potrebno in nato ponovna montaža.

    - Iz načrta gradbene konstrukcije (priloga 3.2.2.) je razvidno, da je obtežba trenutnega aparata rahlo presežena, vendar še v mejah toleranc sedanjih veljavnih standardov. Teža sedanjega aparata je razvidna iz priloge 3.2.3.. Glede na mnenje o dodatni sevalni zaščiti (priloga 3.2.4.), je potrebno dodatno zaščititi stikalni prostor, kar ima za posledico večjo težo od že sedaj izračunane. Teža novega aparata vsled tega ne sme presegati teže obstoječega aparata. Če teža presega težo sedanjega aparata, mora ponudnik izdelati nov statični izračun in po potrebi ustrezno ojačati konstrukcijo pod mestom montaže aparata.

    - Elektroinštalacije

Naročnik bo priklop nove SPECT CT naprave omogočil na obstoječi elektro razdelnik A-P-F/5, kateri ima zadostne zmogljivosti.

Elektrorazdelilnik je fizično nameščen v obstoječi niši z elektro omarami na hodniku C-vhod za paciente.

Izbrani ponudnik v okviru svoje ponudbe zagotovi priključno elektroomarico naprave SPECT CT in priključni-dovodni kabel, to je povezavo do A-P-F/5.

Za napajanje splošnih porabnikov se predvidi delno obstoječa in delno nova inštalacija, ki se priključuje na obstoječe razdelinike , in sicer mrežni, dieselagregatski in neprekinjeni-UPS del.

    - Strojne inštalacije:

za obstoječi SPECT CT aparat je premer cevovoda hladilne vode DN 25 s temperaturnim razponom 7/12°C. Za potrebe novega SPECT CT aparata je predviden obstoječ priključek, zato naj ponudnik ponudi aparat, ki ne presega navedenih vrednosti.

    - Zaščitna dela pri izvedbi del:

Zaščitna dela se izvedejo v skladu z navodili komisije za preprečevanje bolnišničnih okužb SPOBO in zajemajo:

- prostorska osamitev predela adaptacije

- postavitev protiprašne zaščite

- uporaba sesalcev s HEPA filtrom

- redno mokro čiščenje

- uporaba zaščitnih sredstev in obutve

- odstranjevanje gradbenih odpadkov v zaprtih kontejnerjih po poteh in v času, ki ga določi naročnik.

3.3.	Seznam in opis prenovljenih prostorov (neto kvadrature)

| Št. Pr. | Prostor | m2 |
| --- | --- | --- |
| 14 | SPECT CT diagnostika | 34,40 |
| 14a | Stikalni prostor | 4,35 |
|  | SKUPAJ NETO: | 38,75 |

4.0.	OPIS PREDVIDENIH DEL

4.1. GOI dela 1:

Predvidena dela - ovrednoten popis del in materiala s predizmerami pripravi ponudnik glede na zahteve ponujenega aparata in jo priloži v ponudbo:

- Demontaža starega aparata in ustrezno uničenje oz. skladiščenje;

- Montaža novega aparata z vsemi potrebnimi deli kot so npr. rušitve zaradi izvedbe nove podložne plošče in talnih kanalov, izdelava nove podložne plošče in talnih kanalov, statična ojačitev v skladu z zahtevami statičnega poročila, nov elektroprevoden tlak z zaokrožnicami, napeljava vseh potrebnih strojnih in elektroinštalacij, meritve… Vzorce barv določa uporabnik.

- Izdelava PID, NOV dokumentacije in ostala poročila na podlagi dejansko izvedenih del.

4.2. GOI dela 2:

Predvidena dela so opisana v popisu del in materiala s predizmerami, ki je del razpisne dokumentacije (PRILOGA 4.2.?????).

Priloge