Zadeva: MNENJE GLEDE POTREBNE DODATNE ZAŠČITE SPECT/C

SPECT/CT: Na podlagi Poročila o pregledu rentgenskega aparata Siemens Symbia T2 (ZVD, 21.07.2017) in lastnih meritev, ki potrjujejo tam navedene vrednosti hitrosti doze, menimo, da je dodatna zaščita pred sevanjem potrebna v nadzornem prostoru. Predlagamo, da se stena z 2 mm svinca med aparatom in nadzornim prostorom poviša do stropa.

3 m x 0,5m

2mm Pb

0,9 m x 0,5m

2mm Pb

PRILOGE:

Izvleček iz Poročila o pregledu rentgenskega aparata Siemens Biograph/mCT

Izvleček iz Poročila o pregledu rentgenskega aparata Siemens Symbila T2

Izvleček iz delovnega poročila Radiološke meritve in ocene ščitov pri uporabi izotopa F-18

mag. Petra Tomše, univ.dipl.fiz.

Luka Jensterle, univ.dipl.inž.el.

Ljubljana, 21.junij, 2018