## STROKOVNE ZAHTEVE
NAROČNIK:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
ČERNELČEVA CESTA 15
8250 BREŽICE
STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA RAZPISANE VRSTE ŠIVALNEGA MATERIALA - Priloga k predračunu:
1. šivalni material mora imeti izjavo o skladnosti z direktivo (Declaration of Conformity) 93/42/EEC, iz katere mora biti razviden razred medicinskega pripomočka
2. v sklopih od številke 44 do številke 62, mora ponudnik v posameznem sklopu ponuditi artikle istega proizvajalca.
3. posamezne kirurške niti morajo biti iz visokokakovostnega opredeljenega materiala z ustrezno kemijsko sestavo
4. nit mora biti gladka, brez spomina
5. odlično/ustrezno rokovanje in vozlanje z materialom, ki izpolnjuje zahtevane lastnosti (natezna trdnost, čas resorbcije, barva)
6. natezna trdnost in resorbcijski čas kirurške niti ne sme odstopati od zahtev naročnika
7. v predračunu so zahteve glede niti navedene po sledečem vrstnem redu: debelina niti v USP, dolžina niti, ukrivljenost igle, vrsta igle, velikost igle.
8. debelina kirurške niti po USP standardizaciji ne sme odstopati od zahtevane
9. zahtevana dolžina kirurške niti je minimalna, ne sme biti krajša, lahko pa je daljša
10. velikost igle ne sme odstopati od zahtevane, razen pri velikostih nad 13mm lahko odstopa od zahtevane velikosti do +/- 7%
11. oblika igle in konice mora ustrezati zahtevanemu opisu
12. igla mora ustrezati zahtevi po dodatni obdelavi ; pri dodatno posnetih/priostrenih robovih konice igle mora biti masa konice zreducirana, kar vpliva na spremembo geometrije
konice igle
13. igla mora biti v določenih primerih ojačana/močnejše telo igle
14. igla mora zdržati določeno število vbodov oziroma dolžino niti in jakost vboda v tkivo, je odporna proti zvijanju in lomljenju
15. igla mora biti označena 1:1 (naravna velikost)
16. šivalni material mora biti posamezno ali v določenem številu sterilno pakiran, v primarnem zavitku, ki omogoča aseptično odpiranje, pri čemer mora biti označena smer odpiranja
17. primarni zavitki morajo biti pakirani v škatlice (osnovna embalaža) standardnih dimenzij, ki omogočajo enostavno izvlečenje primarnih zavitkov
18. na primarnem zavitku in osnovni embalaži morajo biti tekstovno in/ali grafično prikazani naslednji podatki: ime artikla, kat.št., vrsta/opis materiala, karakteristike (resorbtivnost,
mono oz. multifilamentni material), debelina (debelina niti po USP), dolžina (dolžina niti v m ali cm), barva niti, tip, krivina in velikost kirurške igle, tip konice, rok uporabe, podatki o
sterilizacijskem postopku, označeno mesto odpiranja osnovne embalaže
19. razpisan 1 kom ustreza 1 kirurški niti oziroma zahteva se cena na nit, tam kjer je v zavitku več niti

## SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA
NAROČNIK: | [11 empty] | OBRAZEC ŠT. 3
Javni zdravstveni zavod
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250 BREŽICE
Številka: 410-1/2019
Datum:
PONUDNIK:
Firma oz.ime:________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________
TR: ____________________________________________________________________
ID številka za DDV: __________________________________________________________
Matična številka: _____________________________________________________________
tel._________________, faks.________________
PREDRAČUN št.:
SKLOP 1
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - reducirke, za enkratno uporabo
1 | reducirke z raztegljivo membrano za 11/12mm trokar , kompatibilne z obstoječim operacijskim inventarjem | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | reducirke za 5mm trokar, kompatibilne z obstoječim operacijskim inventarjem | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Veresova igla, za večkratno uporabo, dolžina 120mm | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Veresova igla, za večkratno uporabo, dolžina 150mm | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | VF-resekcijska elektroda, zanka 24Fr – 12°, 0.35 premer žice, za večratno uporabo, kompatibilna z resektoskopom, proizvajalca Olympus | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 2
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - troakarji, za enkratno uporabo
1 | troakar - obturator z varovalom 12mm, kompatibilno z obstoječim operacijskim materialom | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | troakar - obturator z varovalom 5mm, kompatibilno z obstoječim operacijskim materialom | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | trokar z varovalom 5-12mm s kanilo -ribja kost proti zdrsu v trebušni steni, kompatibilni z obtoječim operacijskim materialom | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | trokar z varovalom 5-11mm s kanilo -ribja kost proti zdrsu v trebušni steni, kompatibilni z obtoječim operacijskim materialom | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | trokar podaljšan z varovalom, 5-12mm podaljšana s kanilo - ribja kost proti zdrsu v trebušni steni,kompatibilno z obstoječim operacijskim materialom | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Troakar z varovalom 5mm s kanilo - ribja kost proti zdrsu v trebušni steni, kompatibilno z obstoječim oper.materialom | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | trokar - obturator z varovalom 11mm, kompatibilno z obstoječim operacijskim materialom | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | trokar podaljšan z varovalom, 5mm podaljšana s kanilo - ribja kost proti zdrsu v trebušni steni,kompatibilno z obstoječim operacijskim materialom | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 3
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - optični trokarji, za enkratno uporabo, prozoren,dolžine 100mm,naguban ( v obliki ribje kosti ) tulec za boljšo stabilnost v steni, brez noža z retraktorji za odpiranje tkiva pri penetraciji skozi steno pod kontrolo kamere, s snemljivo kapico in univerzalno membrano
1 | trokar optični, 5mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | trokar optični, 12 mm, uporaba instrumenta 5 - 12mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 4
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
TROAKAR ZA ENKRATNO UPORABO
1 | Trokar z nožem; kanila premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Trokar z nožem; kanila premera 11mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Trokar z nožem; kanila premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Optični trokar; kanila premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Optični trokar; kanila premera 11mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Optični trokar; kanila premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | kanila premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | kanila premera 11mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | kanila premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | endoskopska vrečka za ekstrakcijo tkiv pri laparaskopskih posegih, premer 10mm, volumen minimalno 220mm, možnost ponovnega odpiranja vrečke z drsnikom za dodajanje tkiv v trebuh | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | endoskopska vrečka za ekstrakcijo večjih tkih pri laparaskopskih posegih, premer 12mm, volumen minimalno 1600ml, možnost ponovnega odpiranja vrečke z drsnikom za dodajanje tkiva v trebuh | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 5
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
TROAKARJI ZA VEČKRATNO UPORABO
1 | Trokar premera najmanj 5,5mm, z navojnim uvajalom, dolžina 80mm, v kompletu vodilo z triangularno špico | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Trokar premera najmanj 13mm z navojnim uvajalom in ventilom za insuflacijo, dolžina 80mm, v kompletu vodilo z triangularno špico | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Trokar premera najmanj 11mm z navojim uvajalom in ventilom za insuflacijo, dolžina 80mm, v kompletu vodilo z triangularno špico | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Redukcijska cevka za trokar iz 13/11mm na 5,5mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vodilo za trokar z triangularno špico, za trokar 5,5mm, dolžina 80mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vodilo za trokar z konično špico, za trokar 5,5mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Trokar cevka, High Flow 4mm, 2 ventila, vrtljiva | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vodilo za trokar cevko, High Flow 4mm, topi | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 6
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | Zanka endoskopska: monopolarna za LSH Starloop 200x100mm, 8mm ESU konektor, kabel 3m, podobno kot EL-200-8 Lina Gold Loop | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 7
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
Nevtralne elektrode, kompatibilne s kutorjem COVIDIEN - MEDTRONIC, tip FORCEFX Elektrokirurški generator in Valleylab elektro generatorjem in kablom za večkratno uporabo
1 | Deljena nevtralana elektroda. Velikost aktivne ploskve 137cm2 za enkratno uporabo. S hidrofilnim polihezivnim gelom debeline 2mm, ki zagotavlja učinkovito prevodnost. Velikost elektrode 18,3cm x 11,4cm (208cm2). Željeno pakiranje 50kos/sc razdeljeno v 5 vrečk po 10 kosov | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 8
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | VF-kabel – dolžina 3,5 m, za kutor Erbe international ali Valleylab, monopolar, enakovredno kot artikel kat. št. A0358 Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VF-kabel, dolžina 3,5 m, Erbe International ali Valleylab, bipolarni, enakovredno kot artikel kat. št. A60000C Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 9
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | CO2 filter za insuflator pri laparoskopijah – za enkratno uporabo, enakovredno kot artikel kat. št. A5663 proizvajalca Olympus | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 10
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
Endoskopski material: kabli za endoskopijo vezani na laparaskoski aparata proizvajalca Arthrex
1 | glava kamere iz titana, širokopasovna s 4K resolucijo in 3. čipi. Primerna za autoklaviranje, vodotesna. Glava ima dva gumba za upravljanje in nastavitev 14 funkcij/programov, vključno s funkcijo "izravnava belin". Dimenzija kamere 99 x 46 x 46 mm, teža 0.57kg | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | svetlobni kabel z Wolf nastavkom, 3.5 mm x 274 cm, modre barve, transparenten | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | svetlobni kabel z Wolf nastavkom, 5.0 mm x 274 cm, modre barve, transparenten | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4K Arthroscope, 30 stopinj, dimenzija 4.8 mm x 152.5 mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4K Laparaskop, 30 stopinj, dimanzija 10mm x 330mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4K Laparaskop, 30 stopinj, dimanzija 5.5mm x 330mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 11
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | endoskopska prijemalka za črevo 5mm, enakovredno Endoclinch, za laparoskopske posege, vrtljiva, čeljusti z odprtinami, čeljust se lahko stopenjsko zaklene ali prosto odpira in zapira,atravmatska | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | endoskopska prijemalka po Babcocku 10mm - za laparoskopske posege, vrtljiva,možnost zaklepanja ,atravmatska | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Laparoskopska kljukica z ročnikom, monopolarna, z aspiracijskim kanalom, premer 5mm, dolžina 330mm, kljukica naj bo ukrivljena po kotom 90°, enakovredno kot artikel kat. št. A6292 Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Laparoskopska disekcijska prijemalka, Maryland, monopolarna, premer 5mm, dolžina 330mm, dolžina čeljusti 17mm, ročnik z deaktivacijsko zaporo. Prijemalka je razstavljiva in za večkratno uporabo, enakovredno kot artikel kat. št. WA63342A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vložek za monopolarno Maryland prijemalko, premer 5mm, dolžina 330mm, dolžina čeljusti 17mm, enakovredno kot artikel kat. št. A64340A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Srajčka za monopolarno Maryland prijemalko, dolžina 330mm, enakovredno kot artikel kat. št. A60800A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ročnik z deaktivacijsko zaporo, monopolar, enakovredno kot artikel kat. št. WA60115A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Laparoskopske škarje, ukrivljene, Metzenbaum, dolžina 330mm, dolžina čeljusti 19mm, monopolar, enakovredno kot artikel kat. št. A63810A Olympus. Škarje so rasztavljive (trije deli) in za večkratno uporabo | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vložek za monopolarne Metzenbaum škarje, dolžina 330mm, dolžina čeljusti 19mm, enakovredno kot artikel kat. št. A64810A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Srajčka za monopolarne laparoskopske škarje Metzenbaum, dolžina 330mm, enakovredno kot artikel kat. št. A60800A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ročnik za monopolarne laparoskopske škarje Metzenbaum, brez zaklepa, enakovredno kot artikel kat. št. A60201A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 12
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | Laparoskopske škarje, ukrivljene, Metzenbaum, dolžina 330mm, dolžina čeljusti 19mm, monopolar, enakovredno kot artikel kat. št. A63810A Olympus. Škarje so rasztavljive (trije deli) in za večkratno uporabo | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vložek za monopolarne Metzenbaum škarje, dolžina 330mm, dolžina čeljusti 19mm, enakovredno kot artikel kat. št. A64810A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Srajčka za monopolarne laparoskopske škarje Metzenbaum, dolžina 330mm, enakovredno kot artikel kat. št. A60800A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ročnik za monopolarne laparoskopske škarje Metzenbaum, brez zaklepa, enakovredno kot artikel kat. št. A60201A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 13
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | Svetlobni kabel za 10mm laparoskop in teleskop, dolžine 3m, sterilizacija v avtoklavu, kompatibilen z Olympus izvorom svetlobe in teleskopom, enakovredno kot artikel kat. št. WA03310A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 14
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | Laparoskopski aspirator z ročnikom (pištolni prijem). Aspirator naj ima en gumb za aktivacijo aspiracije in izpiranja. Set naj vsebuje ročnik, aspiracijsko cevko, premer najmanj 5,3mm, dolžina najmanj 360mm, enakovredno kot artikel kat. št. WA51172S ter WA51131A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 15
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL - Laparoskopski aplikator za enkratno uporabo, za fiksacijo mrežice v kombinaciji s tkivnim lepilom. Lepilo v setu: kemična sestava: n-butil-2-cianoacrilate, hitra in učinkovita polimerizacija, hranjenje na sobni temperaturi, volumen 0,5 ml, modre barve.
1 | Laparoskopski aplikator za enkratno uporabo, 5 aplikatorjev in 5 lepil v setu | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Laparoskopski aplikator za enkratno uporabo, 1 aplikator in 2 lepil v setu | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 16
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | Laparoskopski retraktor v obliki pahljače s 5 prsti, dolžina 32cm, debelina inštrumenta 10mm, zložena konica širine 8mm, enakovredno kot Covidien 176647 | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Laparoskopski retraktor v obliki pahljače s 3 prsti, dolžina 32cm, debelina inštrumenta 10mm, zložena konica širine 8mm, enakovredno kot Covidien | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 17
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | Laparoskopska prijemalka, bipolarna, po Johann (z oknom), premer 5mm, dolžina 330mm, dolžina čeljusti najmanj 16,5mm, ročnik brez zapore. Prijemalka je razstavljiva in za večkratno uporabo. Prijemalka ima distalno izolacijo iz teflona, ki tudi ob odprti prijemalki ne propušča vdor tekočin v sklep čeljusti, in tako omogoča optimalno prevajanje električne energije na delovni del čeljusti. Ročnik naj bo brez zapore in tudi brez kakršnihkoli vzmeti, ki bi onemogočale silo pritiska in prenos le-te na distalni del prijemalk (čeljust), enakovredno kot artikel kat. št. WA63120C, Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vložek za bipolarno prijemalko po Johann, premer 5mm, dolžina 330mm, dolžina čeljusti najmanj 16,5mm, enakovredno kot artikel kat. št. WA64120C, Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Srajčka za bipolarno prijemalko po Johann, dolžina 330mm, bipolar, enakovredno kot artikel kat. št. WA60800C Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ročnik za bipolarno prijemalko po Johann, bipolar, enakovredno kot artikel kat. št. WA60101C Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 18
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | Vložek za grobo prijemalko, dolžina 330mm, dolžina čeljusti 26mm, enakovredno kot artikel kat. št. WA64180A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 19
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | Silikonska cevka za insuflacijo z integriranim filtrom, sterilna, za enkratno uporabo, enakovredno kot artikel kat. št. WA95005A Olympus | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 20
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | Laparoskopska pinceta, atravmatska, premer 5mm, dolžina 330mm, dolžina čeljusti najmanj 16mm, monopolar, enakovredno kot artikel kat. št. WA63012A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vložek za laparoskopsko pinceto, atravmatski, premer 5mm, dolžina 330mm, dolžina čeljusti najmanj 16mm, enakovredno kot artikel kat. št. A64010A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Srajčka za laparoskopsko pinceto, premer 5mm, dolžina 330mm, monopolar, enakovredno kot artikel kat. št. A60800A, Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ročnik za laparoskopsko pinceto, monopolar, enakovredno kot artikel kat. št. WA60115A, Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 21
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | Endoskopski šivalnik, ravni, premer 5mm, dolžina 330mm, ročnik z zaporo, enakovredno kot artikel kat. št. WA63708A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vložek za endoskopski šivalnik, dolžina 330mm, enakovredno kot artikel kat. št. WA64700A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ročnik z zaporo za endoskopski šivalnik, dolžina 330mm,enakovredno kot artikel kat. št. WA60120A Olympus | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 22
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | Retraktor z upogljivo konico, 3 prsti na konici, premer 5mm, dolžina 380mm, proizvajalec Olympus, koda WA51190A | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Retraktor z upogljivo konico, 5 prstov na konici, premer 10mm, dolžina 380mm, proizvajalec Olympus, koda WA51193A | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 23
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO
1 | TA Stapler 45mm spenjalne dolžine s ploščatimi sponkami odprte višine 4,8mm | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TA Stapler 45mm spenjalne dolžine s ploščatimi sponkami odprte višine 3,5mm | kos | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TA polnila za stapler TA 45, dolžina polnila 45mm in višina odprtih sponk 4,8mm | kos | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TA polnila za stapler TA 45, dolžina polnila 45mm in višina odprtih sponk 3,5mm | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TA Stapler 60mm spenjalne dolžine s ploščatimi sponkami odprte višine 4,8mm | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TA polnila za stapler TA 60 , dolžina polnila 60mm in višina odprtih sponk 4,8mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | TA polnila za stapler TA 60, dolžina polnila 60mm in višina odprtih sponk 3,5mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | TA spenjalnik 30mm dolžine, s ploščatimi sponkami, višina 4.8mm | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | polnila za linearni spenjalnik 30mm z nožem, višina ploščatih sponk 3.5mm | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | polnila za TA spenjalnik 30mm dolžine, višina ploščatih sponk 4.8mm | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 24
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - tesnila za troakar
1 | tesnila za troakar - sive barve, kompatibilno z obstoječim operacijskim inventarjem | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | tesnila za troakar - modre barve, kompatibilno z obstoječim operacijskim inventarjem | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | tesnila za troakar - rdeče barve, kompatibilno z obstoječim operacijskim inventarjem | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | tesnila za troakar premera 13mm - rumene barve, kompatibilno z obstoječim operacijskim inventarjem | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | tesnila za troakar premera 13mm - rumene barve, kompatibilno z ostalo opremo | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | notranje tesnila za 11mm trokar,rdeče,kompatibilno z obstoječim inventarjem | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | notranje tesnilo za 11mm trokar,modro,kompatibilno z obstoječim in ventarjem | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 25
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - LLETZ loop elektrode
1 | LLETZ loop elektorde 20 x 15mm | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LLETZ loop elektorde 15 x 12mm | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LLETZ loop elektorde 10 x 10mm | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LLETZ ball elektrode 5mm | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 26
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - ZANKE ZA KONIZACIJO Zanke za konizacijo ( širina x globina ) omogočajo incizijo cerviksa v pravilnem, prej določenem konusu, zaradi dobre 4 - točkovne fiksacije na cerviks pa naj onemogoča morebitno poškodbo vagine.
1 | 24 x 15mm | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 24 x 18mm | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 27
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL- ZDRAVLJENJE ŽENSKE INKONTINENCE
Omogoča nam posege brez kožnih incizij, vsaj na 10 točkah vzdolž vsake fiksirne roke ( sidra).Dolžina mrežice s fiksirnima rokama naj bo vsaj 10cm, posamezna fiksirna roka ne sme presegati dolžine 2cm, zaradi možnosti erozij fiksirnih sider.Vodilo za vstavitev mrežice naj bo minimalno invazivno.Mrežica zaa podporo naj bo neelastična, monofilamentna, iz 100% polipropilena(tip1). Za kontrolo pravilne pozicije imlantata naj bo sredina mrežice jasno označena. Po pozicioniranju naj omogoča tudi popustitev tenzije v primeru, da je le-ta prečvrsta. Popustitev tenzije naj bo omogočena na obeh fiksirnih rokah(levo in desno).
1 | Mini sling set za zdravljenje ženske inkontinence | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 28
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - avtomatični spenjalniki, linearni spenjalniki, stapler za laparaskopsko resekcijo kolona, polnila za stapler za laparaskopsko resekcijo kolona
1 | avtomatični laparaskopski klip aplikator - ravni, vrtljiva os 360 stopinj,10mm 20ML titanium klipov, čeljust prazna- možnost preparacije, polnjenje čeljusti z rahlim pritiskom na ročaj | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | avtomatični laparaskopski klip aplikator - ravni, vrtljiva os 360 stopinj,10mm 20 LARGE titanium klipov, čeljust prazna- možnost preparacije, polnjenje čeljusti z rahlim pritiskom na ročaj | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | vrečke za ekstrakcijo CHCE s kovinskim obročem in nitko za zategovanje vrečke | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | tampon preparirni 10mm | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ravni linearni spenjalnik 80mm polnila z nožem, višina ploščatih sponk 3,8mm | kos | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | polnila z nožem za linearni spenjalnik z dolžino 80mm, višina ploščatih sponk 3,8mm | kos | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | polnila z nožem za linearni spenjalnik dolžine 80mm, višina ploščatih sponk 4,8mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | univerzalni Stapler - ročaj za laparoskopske resekcije kolona , enakovredno EndoGiaUniversal 12mm, instrument vrtljiv 360 stopinj, možnost nagiba 45 stopinj, uporaba različnih polnil z nožem 30, 45 in 60mm ter različnih višin sponk. Možnost enoročnega odpiranja in zapiranja čeljusti. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | polnila vijolične barve za univerzalni lapar. stapler, dolžina polnila z nožem 45mm in 2x tremi vrstami titanium sponk višine sponk 3mm, 3,5mm in 4mm | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | polnila vijolične barve za univerzalni lapar. stapler, dolžina polnila z nožem 60mm in 2x tremi vrstami titanium sponk višine sponk 3mm, 3,5mm in 4mm | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | polnila z nožem žilna 45mm/2,5 višina sponk, kompatibilno z EndogioUniversal | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 29
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - rotacijski klip aplikator s polnili
1 | endoskopski klip aplikator, premer 10mm, rotacijski, posamična aplikacija srednje velikih klipov, enakovredno Ligaclip extra, za večkratno uporabo | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | polnila , zelena , 6 srednje velikih klipov iz titana (1kos = 1 kartuša v kateri je 6 klipov) | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 30
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - insuflacijske igle za večkratno uporabo
1 | insuflacijske igle - 12mm, za večkratno uporabo | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | insuflacijske igle - 15mm, za večktrano uporabo | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 31
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - stapler za hemeroide
1 | Stapler za hemeroide 33mm v kompletu z analnim dilatatorjem, glava ločljiva, na glavi 3 pozicije možnosti vstavljanja šiva, sponke titanium velikosti 3.5mm, varovalo, ki ne dopušča sprožanje instumenta pred zaprtjem | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 32
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - Cirkularni ali krožni stapler
1 | cirkularni ali krožni stapler EEA širine 28mm s tit-top padajočo glavo po sprožitvi, višina sponk 4,8mm, varovalo, ki onemogoča sprožitev ne dovolj zaprtega instrumenta, zvočni signal pri pravilno odprtem instrumentu po sprožitvi in barvna - zelena oznaka pravilno zaprtega instrumenta | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | cirkularni ali krožni stapler EEA širine 25mm s tit-top padajočo glavo po sprožitvi, višina sponk 4,8mm, varovalo, ki onemogoča sprožitev ne dovolj zaprtega instrumenta, zvočni signal pri pravilno odprtem instrumentu po sprožitvi in barvna - zelena oznaka pravilno zaprtega instrumenta | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | cirkularni ali krožni stapler EEA širine 21mm brez tit-top padajoče glave po sprožitvi, titanium sponke, višina sponk 4,8mm, | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 33
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - zanke, ligature loop, za enkratno uporabo
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1 | zanke, debeline 0 ligature loop, 3m, za enkratno uporabo, enakovredno Polysorb z vodilom in knot pusherjem | kos | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 34
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - cev za pumpo DISPENSER DP 20
1 | prozorna cev 60 x 4m z in fuzijskim sistemom,vezano na aparat DISPENSER DP 20, ZA ENKRATNO UPORABO | kos | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 35
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - filter za laparaskopski aspirator Gimmi
1 | Mikro filter (set) za laparaskopski aspirator Gimmi enakovredno 50EA | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 36
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - cevi za obstoječi laparaskopski aspirator Olympus UHI-3
1 | prozorna cev s filtorm za insuflacijo, vezana na insuflator Olympus UHI-3, sterilna, za enktarno uporabo | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Filter za insuflator, pretok 35l/min, odprtina 5-7mm, sterilna, za enkratno uporabo, vezan na insuflator Olympus UHI-3 | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 37
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - kožni stepler, pinceta
1 | kožni stepler 35W za enkratno uporabo, linear | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | odstranjevalec kožnih sponk za enkratno uporabo, sterilen | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 38
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - luknjač za kožo, brezšiven, z ostro jekleno konico
2 | 2,0mm,za enkratno uporabo | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 39
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - zanke za histerorektoskopije resekcijska zanka, resekcijska igla, resekcijska elektorda
1 | resekcijska zanka za 120, debeline 0,35, klik priklop na delovni element, monopolarna | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | resekcijska igla (nož) za 120 ali 300 optiko, nagnjena za 450, monopolarna, klik sistem priklopa na delovni element | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | resekcijska elektroda - roler, mali, za 120 ali 300, optiko, monopolaren, klik sistem priklopa na delovni element | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | resekcijska elektroda - roler, veliki, za za 120 ali 300, optiko, monopolaren, klik sistem priklopa na delovni element | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 40
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - instrumentn za bipolarno, ultrazvočno disekcijo in koagulacijo žil, podobno kot Thunderbeat
1 | Škarje, laparoskopske, premer instrumenta največ 5mm, dolžina instrumenta najmanj 35cm, ukrivljena čeljust, premera največ 5,5mm, z ergonomskim ročajem, nožna/ročna aktivacija, zagotavlja sočasno rezanje in koagulacijo tkiva z ultrazvočno in bipolarno energijo, ter lepljenje žil do premera 7mm z bipolarno energijo- brez sočasnega rezanja, kompatibilen s ponujenim ročnikom, priložen ključ za zaklepanje in stabilizator za kabel ročnika, sterilen instrument za enkratno uporabo | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Škarje za odprto kirurgijo, premer instrumenta največ 9mm, dolžina instrumenta najmanj 20cm, ukrivljena čeljust, premera največ 9,7mm, z ergonomskim ročajem, nožna/ročna aktivacija, zagotavlja sočasno rezanje in koagulacijo tkiva z ultrazvočno in bipolarno energijo, ter lepljenje žil do premera 7mm z bipolarno energijo- brez sočasnega rezanja, kompatibilen s ponujenim ročnikom, priložen ključ za zaklepanje in stabilizator za kabel ročnika, sterilen instrument za enkratno uporabo | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ročnik za večkratno uporabo, kompatibilen s ponujenimi instrumenti | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 41
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - endoskopske vrečke za ekstrakcijo CHCE s kovinskim obročem in nitko za zategovanje
1 | snemljiva vrečka, 260ml | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | snemljiva vrečka, 720ml | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 42
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - fiksator za mrežice, podobno kot Physiomesh Open
Instrument za fiksacijo mrežic za kilo za odprto tehniko, z 20- imi resorbilnimi fiksatorji- stapi iz PDS - a in kopolimerov glikolida in laktida, z nizkim zunanjim profilomm in dvema točkama oprijema, rahlo zavit za lažjo fiksacijo pod kotom.
1 | fiksator za mrežico | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 43
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO - DS klipi so namenjeni laparoskopki operaciji slepiča, so iz titanija, z dvojnim mostiščem, s posebnim diamantnim profilom za širše vraščanjev tkivo in sistemim zapiranja klipa, ki preprečuje zdrs tkiva in povečuje varnost
1 | ekstra - large ( XL ) | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Polnila s klipi za enkratno uporabo z čistega titana, s posebnim notranjim diamantnim profilom, ki preprečuje pri zaporanju klipa zdrs tkiva in omogoča maksimalno zraslost med klipi in steno krvne žile. Uporabljajo se za laparoskopske operacije žolčnika s kompatibilnim 5mm aplikatorjem za večkratno uporabo. Eno polnilo vsebuje 12 klipov.
1 | small - medium ( SM ) | kos | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Polnila s klipi za enkratno uporabo z čistega titana, s posebnim notranjim diamantnim profilom, ki preprečuje pri zapiranju klipa zdrs tkiva in omogoča maksimalno zraslost med klipi in steno krvne žile. Uporabljajo se za laparoskopske operacije žolčnika s kompatibilnim 10mm aplikatorjem za večkratno uporabo. Eno polnilo vsebuje 8 klipov.
1 | medium - large ( ML ) | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 44
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
RESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL- Pleten, prevlečen, poliglaktin 910 prevlečen s kalcijevim stearatom, čas resorbcije 56-70 dni
1 | 2, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, 43mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2, 5 X 45cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, snemljiva igla, 48mm | kos | 870 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2, 5 X 45cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, snemljiva igla, močna, 40mm | kos | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2, 5x60cm, vijol., snemljiva igla, 1/2 kroga,okrogla igla, 40mm, močnejša | kos | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2, 90cm, vijol., 1/2 kroga,okrogla igla, 37mm, močnejša | kos | 576 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2, 90cm, vijol., 1/2 kroga,okrogla, 48mm | kos | 576 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, močna, 27mm | kos | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla z naostreno konico, močna, 37mm | kos | 288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1, 70cm,vijol., 1/2 kroga, okrogla, močna, 40mm | kos | 612 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, 48mm | kos | 216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1, 5 x 70cm, vijol., snemljiva igla ,1/2 kroga,okrogla igla, 37mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1, 5 X 45cm, vijol., 1/2 kroga, snemljiva igla, okrogla igla, 37mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, 30mm | kos | 1620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, 37mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, močna, 40mm | kos | 576 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0, 4 x 45cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, močna, snemljiva, 40mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2/0, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, 22mm, | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2/0, 70cm, vijol., 1/2 kroga,okrogla igla, 30mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2/0, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla z naostreno konico, 25mm | kos | 1224 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2/0, 70cm nit, vijol., 5/8 kroga,okrogla igla, 27mm | kos | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2/0, 70cm, 3/8 igla, R-cutting, 25mm, brezbarvna nit | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2/0, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, 37mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 3/0, 70cm, vijol.,3/8 kroga, reverzno trikotna, 19mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 3/0, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, 26mm | kos | 1080 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 3/0, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, 21mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 3/0, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, 30mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4/0, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, 21mm | kos | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 5/0, 70cm, vijol., 1/2 kroga, okrogla, 17mm | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 45
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
RESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL- Pleten, prevlečen, poliglaktin 910 prevlečen s kalcijevim stearatom, natezna trdnost 25% po 4 tednih, čas resorbcije 56-70 dni
Uporablja se za ginekološke op, ker glede na izkušnje, zagotavlja varnost pri uporabi.
1 | 2, 70cm, vijolična, 1/2 kroga, 26mm, okrogla močnejša igla z modificirano sploščeno konico | kos | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2, 90cm, vijolična, 1/2 kroga, 45mm, okrogla igla s prilagojeno (ETHIGUARD) topo konico | kos | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2, 4 x 70cm, vijolična, 1/2 kroga, 36mm, okrogla močnejša z modificirano sploščeno konico, kontrolirano snemna | kos | 216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1, 90cm, vijolična, 1/2 kroga, 40mm, okrogla igla z modificirano sploščeno konico | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1, 4 x 70cm, vijolična, 1/2 kroga, 36mm, okrogla igla z modificirano sploščeno konico, kontrolirano snemna | kos | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1, 4 x 45cm, vijolična, 1/2 kroga, 36mm, okrogla igla z modificirano sploščeno konico, kontrolirano snemna | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2, vijolična, dolžina 150cm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1, vijolična, dolžina 150cm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 46
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
RESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL - Pleten, prevlečen, poliglaktin 910 z antibakterijsko prevleko enakovredno Triclostan
1 | 2, 90cm, 1/2 kroga, okrogla igla, 40mm, močnejša, antibakterijska prevleka | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1, 70cm, 1/2 kroga, okrogla igla, 40mm, močnejša, antibakterijska prevleka | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1, 70cm, 1/2 kroga, 31mm okrogla igla z modificirano sploščeno konico, z antibakterijsko prevleko | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1, 70cm, 1/2 kroga, 36mm okrogla igla z modificirano sploščeno konico, z antibakterijsko prevleko | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0, 90cm, 1/2 kroga, okrogla igla, 48mm, močnejša, antibakterijska prevleka | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0, 70cm, 36mm, okrogla igla z modificirano sploščeno konico, z antibakterijsko prevleko | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2/0, 70cm, 1/2 kroga, okrogla, modficirana s sploščeno konico, 26mm, antibakterijska prevleka | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2/0, 70cm, 5/8 kroga, okrogla igla, 27mm, antibakterijska prevleka | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3/0, 70cm, 1/2 kroga, okrogla, modificirana s sploščeno konico, 26mm, antibakterijska prevleka | kos | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3/0, 1/2 igle, 31mm ,okrogla igla z modificirano sploščeno konico, z antibakterijsko prevleko | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 47
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
RESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL- Pleten, prevlečen, poliglaktin 910 prevlečen s kalcijevim stearatom, čas resorbcije 56-70 dni
1 | 2, 1 x 140cm | kos | 528 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1, 1 x 140cm | kos | 528 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0, 1 x 250cm, na kolutu | kos | 456 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3/0, 6 x 45cm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3/0, 3 x 45cm | kos | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3/0, 1 x 250cm, kolut | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2/0, 6 x 45cm | kos | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2/0, 3 x 45cm | kos | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2/0, 1 x 250cm, na kolutu | kos | 288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4/0, ligature, 3 x 45cm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 48
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
HITRO RESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL - Pleten, prevlečen, poliglaktin 910 prevlečen s kalcijevim stearatom, čas resorbcije približno 42 dni
1 | 0, 90cm, 1/2 kroga, okrogla igla z ostro piramidalno konico, 44mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0, 70cm, 1/2 igle, okrogla igla, 48mm | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2/0, 70cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 24mm | kos | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2/0, okrogla igla, 26mm, 1/2 kroga | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3/0, 70cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 19mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3/0, 70cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 25mm | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3/0, 70cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z dodatno posnetimi robovi konice igle, 25mm | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4/0, 70cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 16mm | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4/0, 70cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z dodatno posnetimi robovi konice igle, 19mm | kos | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z dodatno posnetimi robovi konice igle, 13mm | kos | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 49
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
RESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL - Sintetični monofilament iz poliglekaprona, z antibakterijskim delovanjem, podobno kot Triclostan Irgacare MP
1 | 0,75cm,1/2 kroga,okrogla igla, 26mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2/0,75cm, 3/8 kroga,reverzno trikotna igla, 26mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3/0, 70cm, 1/2 kroga, okrogla igla z modificirani sploščeno konico, 20mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z mikrokonico/za plastično kirurgijo, 24mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z mikrokonico/za plastično kirurgijo, 19mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z mikrokonico/za plastično kirurgijo, 16mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4/0, 26mm,1/2 kroga , okrogla, igla z ostro konico | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z mikrokonico/za plastično kirurgijo, 17mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 50
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NERESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL- Sintetični, pleten in prevlečen material iz poliestra
1 | 2/0, 1/2, ostra igla, 60cm, 17mm igla, enakovredno TaperPoint | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3/0, 1/2 ostra igla, 60cm, 17mm igla, enakovredno TaperPoint | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4/0, 1/2 ostra igla, 60cm, 17mm igla, enakovredno TaperPoint | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 51
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
RESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL - Monofilament, obarvan, polidioksanon ali enakovredno, z antibakterijsko prevleko, enakovredno Triclostan
1 | 1, 48mm, ½ kroga, 150cm; okrogla igla na loop-u | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1, 36mm, ½ kroga, 90cm; okrogla igla z modificirano sploščeno konico; z antibakterijsko prevleko | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0, 31mm, ½ kroga, 70cm; okrogla igla z modificirano sploščeno konico; z antibakterijsko prevleko | kos | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2/0, 26mm, ½ kroga, 70cm; okrogla igla z modificirano sploščeno konico; z antibakterijsko prevleko | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3/0, 26mm, ½ kroga, 70cm; okrogla igla z modificirano sploščeno konico; z antibakterijsko prevleko | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4/0, 22mm, ½ kroga, 70cm; okrogla igla z modificirano sploščeno konico; z antibakterijsko prevleko | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0, 22mm, 70cm; ravna igla z okroglo konico, z antibakterijsko prevleko | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4/0, 20cm, ravna črna igla, običajna okrogla konico; z antibakterijsko prevleko, 19mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 52
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
RESORBTIVNI ŠIVI BREZ VOZLANJA - monofilament, glykomer 631, barven in brezbarven, po celotni dolžini v obliki ribje kosti, z zanko na koncu
1 | 2/0,19mm ostra igla,3/8 kroga,dolžina niti 15cm, brezbarven | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2/0,24mm ostra igla,3/8 kroga ,dolžina niti 30cm, brezbarven | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3/0, 30mm ostra igla, 3/8 kroga , brezbarven, dolžina niti 45cm (za podkožje) | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3/0, 24mm ostra igla, 3/8 kroga, dolžina niti 30cm, brezbarven | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4/0, 24mm ostra igla, 3/8 kroga, dolžina niti 45cm, brezbarven | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2/0, 27mm močna okrogla igla, 1/2 kroga , dolžina niti 15mm, violet (za laprosk. ginek. op.) | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2/0, 27mm močna okrogla igla, 1/2 kroga , dolžina niti 32mm, violet (za laprosk. ginek. op.) | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3/0, 26mm okrogla igla,1/2 kroga, dolžina niti 30cm, zelen | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4/0, 17mm okrogla igla,1/2 kroga, dolžina niti 30cm, zelen | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 53
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NERESORBTIVNI NARAVNI MATERIAL - Svilena vlakna, pletena, prevlečena s čebeljim voskom.
1 | 1, 75cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 39mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1, 75cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 48mm | kos | 576 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2/0, 75cm, 1/2 kroga, okrogla, 26mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2/0, 75cm, 1/2 kroga, okrogla, 30mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2/0, 45-75cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 24mm | kos | 468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2/0, 75cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 35mm | kos | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2/0, 75cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 38mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3/0, 45-75cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 24mm | kos | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3/0, 45-75cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla z dodatno posnetimi robovi/za plastično kirurgijo, 24mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 19mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 30mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4/0, 45-75cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 24mm | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 19mm | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 5/0, 70-75cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 16mm | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 54
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NERESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL - Monofilament, poliamid 6/6.6.
1 | 2/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 24mm | kos | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z mikrokonico/za plastično kirurgijo, 24mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 19mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 25mm | kos | 5076 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3/0, 75cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 24mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z mikrokonico/za plastično kirurgijo, 24mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z mikrokonico/za plastično kirurgijo, 16mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 19mm | kos | 1980 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z mikrokonico/za plastično kirurgijo, 19mm | kos | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 16mm | kos | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 5/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z mikrokonico/za plastično kirurgijo, 16mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 6/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z mikro konico/za plastično kirurgijo, 11mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 6/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna z mikro konico/za plastično kirurgijo, 13mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 6/0, 45cm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 16mm | kos | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 55
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NERESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIALI - Monofilament, polipropilen.
1 | 2/0, 90cm, 1/2 kroga, okrogla z naostreno - kardiovaskularno konico, 13mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2/0,1/2 kroga,okrogla igla, 20mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4/0, 75cm, dvojna, 1/2 kroga, okrogla z naostreno - kardiovaskularno konico, 13mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5/0, 60cm, dvojna 1/2 kroga, okrogla z naostreno - kardiovaskularno konico, 13mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6/0, 60cm, dvojna, 3/8 kroga, okrogla z naostreno - kardiovaskularno konico, 13mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6/0, 60cm, dvojna, 3/8 kroga, okrogla z naostreno - kardiovaskularno konico, 9.3mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7/0, 60cm, dvojna, 3/8 kroga, okrogla z naostreno - kardiovaskularno konico, 8mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 56
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NERESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL- Monofilament, polipropilen.
1 | 0, 100cm, modra nit, 1/2 kroga, okrogla igla, 36mm, naostrena konica | kos | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0, 75cm, modra nit, 1/2 kroga, okrogla iga, 26mm | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2/0, 75cm, modra nit, 1/2 kroga, okrogla igla, 26mm, | kos | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3/0, 75cm, modra nit, 1/2 kroga, okrogla igla, 22mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3/0, 75cm, 1/2 kroga, modra nit, okrogla igla, 26mm | kos | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3/0, 75cm, 1/2 kroga, modra nit, okrogla z naostreno konico, 26mm | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4/0, 90cm, 1/2 okrogla, modra nit, dvojna igla, 20mm | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4/0, 90cm, 1/2 okrogla, modra nit, dvojna igla, 25mm | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5/0, 90cm, 1/2 kroga, modra nit, okrogla, dvojna igla, 17mm | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 57
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
Monofilament, polipropilen
1 | 6/0, 75cm, modra nit, 3/8 kroga, okrogla igla z vaskularno naostreno konico, dvojna, 13mm, volfram-renijeva zlitina | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 58
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
Monofilament, polipropilen
1 | 6/0, 60cm, črna, okrogla, dvojna igla, 3/8 kroga, 9.3mm | kos | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7/0, 60cm, okrogla, dvojna igla, 3/8 kroga, 9.3mm, Multipass igla | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 59
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NERESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL- Monofilament, polipropilen.
1 | 0, 90cm, 1/2 kroga, okrogla igla z ostro piramidalno konico, 48mm | kos | 816 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2/0, 90cm, črna, dve ravni 60mm dolgi igli, taper point, vezano na instrument (Tabacco clamp 24cm) za mošnjati šiv | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 60
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SPECIALNI ŠIVALNI SETI - set za šivanje parenhimskih organov, poliglikolna kislina, trak
1 | 60cm X 3mm, 1/2 kroga, okrogla s topo konico, 45mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 60cm X 3mm, 1/2 kroga, okrogla s topo konico, 65mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SET ZA ŠIVANJE TETIV PO LENGEMANU, jeklena žica, zavita, neprevlečena, 1 perforiran silikonski gumb, 2 kovinska gumba, z iglo
3 | 3/0, 2 x 40cm, ravna reverzno trikotna, 40mm in 1/2 kroga reverzno trikotna, 18mm | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
NERESORBTIVNI MATERIAL - JEKLENA ŽICA ZA ŠIVANJE KIT
4 | Debeline 3/0 USP z 2 ravnima iglama 51mm na 20cm monof. + 3/8 igla, 26mm reverzno trikotna na 35cm pleteni žici | kos | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 61
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
HITRO RESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL - Pleten, poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370 in kalcijevim stearatom, natezna trdnost 50% po 5 dneh, resorbcija po 42 dneh
1 | 0, 90cm, brezbarvna, 1/2 kroga, 48mm, okrogla igla z ostro piramidalno konico | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4/0, 70cm, brezbarvna, 3/8 kroga, konvencionalno trikotna igla z dodatno posneto konico, igla večkrat silikonizirana, enakovredno Ethalloy | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 62
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
RESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL - Sintetični monofilament iz poli-4-hidroksibutirata, natezna trdnost min 50% po 90 dneh ali enakovreden material
1 | 1, 150cm, 1/2 kroga, okrogla igla, ojačana, 40mm na loop-u | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1, 150cm, 1/2 kroga, okrogla igla, 48mm na loop-u | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 63
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NERESORBTIVNI MATERIAL - TAMPONSKI SPECIALNI ŠIV (jeklena žica, prevlečena, z 2 ploščama)
1 | 1.3mm, 90cm, dvojna, 3/8 kroga, reverzno trikotna, 85cm, 2 plošči | kos | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 64
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NARAVNI RESORBTIVNI MATERIAL- Resorbtivni hemostat iz oksidirane regenerirane celuloze iz rajona (viskozna vlakna), z dokazanim baktericidnim delovanjem, resorbcija 7-14 dni, skladiščenje pri sobni temperaturi
1 | 5 X 35cm | kos | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 X 7,5cm | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Hemostat za analno uporabo, resorbilni 6x3 DIA | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2,5 x 5,0cm, mehek slojevit hemostat , vatka iz 7 plasti, PH nižji od 2,5 | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10,2 x 10,2cm, mehek slojevit hemostat , vatka iz 7 plasti, PH nižji od 2,5 | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.5 x 10.00cm, mehak slojevit hemostat - gosto tkana krpica | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 15.2 x 22.9cm, mehak slojevit hemostat - gosto tkana krpica | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 65
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NARAVNI RESORBTIVNI MATERIAL - Lokalni hemostat - kolagenska preja iz čistega kolagena, ki se v celoti resorbira. Za hitro in učinkovito hemostazo po naravni poti. Odlično se prilagodi obliki, kjer je potrebna aplikacija, ohranja svojo obliko, je mehak in odlično vpija.
1 | 3 x 5cm | kos | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 x 8cm | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 x 12cm | kos | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 x 30cm | kos | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 66
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NARAVNI RESORBTIVNI MATERIAL
RESORPTIVNA ŽELATINASTA GOBICA Hemostatična gobica - 100% svinjska želatina, ki se raztaplja v vodi, lahko prilagodljiva uporabi, umazano bele barve, možnost uporabe suhe ali namočene v fiziološko tekočino, velika znožnost vpijanja, lahko se reže. Na tržišču že več let, preizkušeno in podprto s studijami, ki morajo biti priložene k ponudbi.
1 | 7cm x 5cm x 1cm | kos | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 67
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NARAVNI RESORBTIVNI MATERIAL Kolagenska gobica na katero so nanešeni humani fibrinogen, humani trombin in riboflavin, ima dvojno delovanje:mehansko+aktivna hemostaza ter zatesnitev tkiv,ima izjemno adhezivno in razteznostno moč, ki omogoča, da gobica ostane na mestu aplikacije, deluje kot antibakterijska bariera med tkivi.
1 | 3.0 x 2.5cm siva kolagenska gobica za hemostazo | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9.5 x 4.8cm siva kolagenska gobica za hemostazo | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 68
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NARAVNI RESORBTIVNI MATERIAL Hemostat iz govejega kolagena,resorbilen v 3-4 tednih, obe strani aktivni. Primeren za vse vrste krvavitev, uporabiuti ga je mogoče pri odprtih in laparoskopsih operacijah, kombinira se lahko s fibrilarnimi lepili in antibiotiki.
1 | 3 X 5cm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 X 8cm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 69
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL - MREŽICE ZA HERNIJO
1 | Mrežica za kilo, 3-dimenzionalen čep, prozoren, polipropilen, oblikovan, srednje velik 12,5 x 5,5 x 3,5cm; kot 3DPM 3D patch ali enakovredno | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Polipropilenska mrežica za rekonstrukcijo hernij z debelino filamentov 0,6m, teže 80 - 85 g/m2 z velikostjo por 1 - 2mm. Mrežica mora biti transparentna ,mehka, udobna, enostavna za aplikacijo, za odptro in laparaskopsko tehniko.
2 | 6 x 11cm | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15 x 15cm | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 30 x 30cm | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Delno resorbtivna mrežica za rekonstrukcijo hernij, monofilamentni polipropilen in monofilamentni poliglekapron, teža 28g/m2, velikost por 3-4mm. Mrežica mora biti elastična po dolžini in širini, biti mora transparentna, mehka, udobna, močna in enostavna za aplikacijo, za odprto in laparaskopsko tehniko. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6x12cm | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15x15cm | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 30x30cm | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem delno resorbilne mrežice, ki je namenjena rekonstrukciji umbilikalnih kil in manjših ventralnih defektov na vbodnih mestih trokarjev. Zaradi svoje sestave : ORC - oksidirana regenerirana celuloza lahko pride v stik s črevesjem in hkrati vpliva na preprečevanje adhezij.
8 | Premer 4,3cm | kos | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Premer6,4cm | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 70
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL
MREŽICA ZA HERNIJO. Dvokomponentna mrežica, sestavljena iz polipropilena in polimlečne kisline. Mrežica delno resorbtivna. Teža pred resorbcijo 40g/m2. Velikost por 1,6x1,0mm.Režica ISO elastična in se prilagaja tkivu. Je ni potrebno fiksirati.
1 | 12 x 8cm leva | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12 x 8cm desna | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MREŽICA ZA HERNIJO. Dvokomponentna mrežica, sestavljena iz poliestra in polimlečne kisline. Mrežica delno resorbtivna. Teža po resorbcijo 38g/m2. Velikost por 1,1x1,7mm.Režica ISO elastična in se prilagaja tkivu. Je ni potrebno fiksirati. Lahko se uporablja za laparoskopsko inquinalno kilo.
3 | 15 x 9cm | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 20 x 15cm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 30 x 15cm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 71
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL
Delno resorbtivna mrežica namenjena ventralnim kilam. Sestavljena iz 3D monofilamentnega polyestra (PET) in zeleno oznako za lažje pozicioniranje in centriranje na eni strani ter na drugi strani iz biorazgradljivega hidro filma narejenega iz svinjskega kolagena in glicerola kateri preprečuje vrast črevesja v mrežico in je lahko v kontaktu z črevesjem. Velikost por tkanine je 3,3mm x 2,3mm. Možnost rezanja mrežice.
1 | 12cm (okrogla) | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15cm (okrogla) | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15 x 10cm (pravokotna) | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 20 x 15cm (pravokotna) | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 30 x 20cm (pravokotna) | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Delno resorbtivna mrežica namenjena ventralnim kilam. Sestavljena iz 3D monofilamentnega polyestra (PET) in obrobo zelene barve za lažje pozicioniranje in fiksiranje na eni strani ter na drugi strani iz biorazgradljivega hidro filma narejenega iz svinjskega kolagena in glicerola kateri preprečuje vrast črevesja v mrežico in je lahko v kontaktu z črevesjem. Velikost por tkanine je 3,3mm x 2,3mm.
6 | 15 x 10cm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 20 x 15cm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 25 x 20cm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 72
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
DELNO RESORBTIVNI MATERIAL - mrežica za hernijo
Mrežice za hernio iz 3D multifilamentnega poliestra z resorbtivnim kolagenskim filmom, možna aplikacija na visceralni del
1 | 20 x 15cm | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 25 x 20cm | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 20 x 30mm | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 73
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
Delno resorbtivna mrežica namenjena ventralnim kilam, z večjimi porami in majhnimi filamenti, ki omogočajo boljše vraščanje in zmanjšuje možnost nastanka visceralnih zarastlin. Sestavljena je iz Monocryl filma na obeh straneh; PDS film in marker v notranjosti ter polipropilenske plasti v sredini. Lahko se jo reže, uporablja na obeh straneh, je transparentna in ima marker za orientacijo.
1 | 15 x 15cm (kvadratna) | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15 x 20cm (pravokotna) | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 20 x 30cm (pravokotna) | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kirurška mrežica za odprte ventralne kile, z večjimi porami in majhnimi filamenti, sestavljena iz polipropilena in polidioksanona s poliglekapron filmom na eni strani z možnostjo aplikacije na črevo. Z zavihki za lažjo fiksacijo, transparentna.
4 | 15 x 20cm | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 20 x 30cm | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 74
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL - MREŽICE ZA HERNIO
Mrežica za ventralne kile, intraoperativna vstava, dovoljuje kontakt s črevesjem, dvokomponentna (polipropilen + poliviniliden fluorid), monofilamentna, različno raztegljiva v različne smeri, možnost oblikovanja
1 | 10 x 15cm | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 20 x 30cm | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mrežica za ventralne kile, ekstraperitonealna vstava, iz poliviniliden fluorida, monofilamentna,velikost por 3x3/3x2mm, različno raztegljiva v različne smeri, možnost oblikovanja
3 | 15 x 15cm | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mrežice za kile iz polipropilena , lahka (36g/m2), makroporozna (velikost por 1,6 x 2,6mm), možnost oblikovanja
4 | 6 x 11cm | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 15 x 15cm | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mrežica za ingvinalne kile, za odprto tehniko, iz poliviniliden fluorida, monifilamentna, oblikovana, moška, lahka, makroporozna, efektivana poroznost >65%, atravmatski rob razporka, elastični pas v predelu ki objame funikulus
6 | 6 X 11cm | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mrežica za operacijo ( laparoskopsko ) i nquinalne kile po tehniki TEP ali TAPP. Material PVDF.
Makroporozna ( tekstilna poroznost 70%, efektivna poroznost 65%). Enostavenprehod preko trokarja in enostavno razvitje v op. Polju. Fiksacija mrežice je izbira kirurga.
7 | 10 x 15cm | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 75
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
1. | Mrežica za ventralne kile, intraoperativna vstava, dovoljuje kontakt s črevesjem, za klasično in laparoskopsko oziroma IPOM tehniko, dvoslojna, lahka, delno razgradljiva iz polipropilena in resorbilne hidrogelne bariere iz (HA) hialuronske kisline, (CMC) karboksimetil celuloze in (PEG) polietilen glikola, monofilamentna, možnost oblikovanja.
| 10,2cm x 15,2cm | Kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15,2cm x 20,3cm | Kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Delno resorbilna makroporna mrežica, ki je namenjena rekonstrukciji umbilikalnih kil in manjših ventralnih defektov na vbodnih mestih trokarjev, za klasično in/ali laparoskopsko tehniko, iz monofilamentnega polipropilena in resorbilne hidrogelne bariere iz (HA) hialuronske kisline, (CMC) karboksimetil celuloze in (PEG) polietilen glikola, ki lahko pride v stik s črevesjem in hkrati vpliva na preprečevanje adhezij, s trakovoma za lažjo namestitev in fiksacijo ter resorbilnim obročkom, ki omogoča, da se mrežica razpre in drži obliko.
| 4,3cm x 4,3cm | Kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6,4cm x 6,4cm | Kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8,0cm x 8,0cm | Kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Mrežica iz monofilamentnega polipropilena namenjena rekonstrukciji umbilikalnih kil in manjših ventralnih defektov na vbodnih mestih trokarjev, za klasično in/ali laparoskopsko tehniko, z ePTFE bariero, ki trajno preprečuje adhezijo tkiva na visceralno stran mrežice in resorbilnim obročkom, ki omogoča, da se mrežica razpre in drži obliko, s trakovoma za lažjo namestitev in fiksacijo.
| 4,3cm x 4,3cm | Kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6,4cm x 6,4cm | Kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8,0cm x 8,0cm | Kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Mrežica iz polipropilena, monofilamentna, predoblikovana, neresorbilna, za klasično nenapetostno tehniko, z možnostjo oblikovanja in konstrukcijo pletenja, ki omogoča raztezanje mrežice v obe smeri, da ojača in se prilagodi defektom.
| 4,5cm x 10cm | Kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6cm x 13,7cm | Kos | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Mrežica iz polipropilena, monofilamentna, predoblikovana, neresorbilna, za klasično nenapetostno tehniko, z odprtino za semenovod, z možnostjo oblikovanja in konstrukcijo pletenja, ki omogoča raztezanje mrežice v obe smeri, da ojača in se prilagodi defektom.
| 4,5cm x 10cm | Kos | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6cm x 13,7cm | Kos | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Tridimenzionalna polipropilenska mrežica za ingvinalne kile, primerna za laparoskopsko tehniko TAPP, TEP, anatomsko prilagojena ingvinalnem kanalu, ukrivljena, monofilamentna, fiksacija po potrebi, z medialnim markerjem za lažje pozicioniranje ter zaključenim robom.
| leva 8,5cm x 13,7cm | Kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| leva 10,8cm x 16,0cm | Kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| leva 12,4cm x 17,3cm | Kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| desna 8,5cm x 13,7cm | Kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| desna 10,8cm x 16,0cm | Kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| desna 12,4cm x 17,3cm | Kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Tridimenzionalna lahka polipropilenska mrežica za ingvinalne kile, primerna za laparoskopsko tehniko TAPP, TEP, anatomsko prilagojena ingvinalnem kanalu, ukrivljena, monofilamentna, fiksacija po potrebi, z medialnim markerjem za lažje pozicioniranje ter zaključenim robom.
| leva 7,9cm x 13,4cm | Kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| leva 10,3cm x 15,7cm | Kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| leva 12,2cm x 17,0cm | Kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| desna 7,9cm x 13,4cm | Kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| desna 10,3cm x 15,7cm | Kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| desna 12,2cm x 17,0cm | Kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 76
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL - Mrežica za manjše ventralne kile iz 3D pletenega monofilamentnega polyestra z večjimi porami (1,5mm x 1,8mm ) na eni strani ter na drugi strani kolagenskim flmom, ki lahko pride v stik z črevesjem. Za lažje pozicioniranje mrežice vsebuje resorbilni PGLA ekspander, ter 4 fiksatorska mesta z odstranjivimi ročaji. <premer mrežice: 6,6cm.
1 | 6,6cm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8,6cm | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 77
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
KIRURŠKO LEPILO ZA FIKSACIJO MREŽIC PRI ODPRTI IN LAPAROSKOPSKI OPERACIJI KILE ( s pomočjo katetra ) - tkivno lepilo iz N- butil - 2 - Cianoakrilata - modre barve
1 | količina 0,5 ml, lepilo modre barve, hranjenje na sobni temperaturi | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 78
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
NERESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL - Samolepilni trakci za brezšivno zaporo ran na koži, izdelani so iz poroznega netkanega materiala, dodatno ojačanega z vzdolžnimi nitkami. Na spodnji strani je nanos hiopoalergenega lepila. 1 listič = 3 trakci
1 | 3mm x 75mm | listič | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6mm x 75mm | listič | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6mm x 38mm | listič | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6mm x 100mm | listič | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 12mm x 100mm | listič | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 79
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SILIKONSKI TRAK ZA ZAŠČITO ŽIVCA
1 | 2.5mm, 45cm x 2 niti v zavitku | kos | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 80
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
RESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL - VREČKA ZA VRANICO. Poliglikolna kislina, pletena, velikost por 1.4mm, teža 43 g/m2, natezna trdnost 20 dni po implantaciji 50%, čas resorbcije 60-90 dni, sterilizacija Etilen oksid
1 | 30 x 26cm | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 81
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
KIRURŠKI VOSEK ZA USTAVITEV KRVAVITEV IZ KOSTI
1 | Čebelji vosek z vazelinom, enakovredno Bonewax | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 82
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
KIRURŠKO POVRŠINSKO LEPILO ZA KOŽO - 2-oktil cianoakrilat ali monomerni n-butil 2-cianoakrilat, neboleče zapiranje ran. Hranimo na sobni temperaturi
1 | ampula 0,36ml - 0,5ml | kos | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 83
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
Hemostatik za zaustavitev krvavitve
1 | Prašek za preprečevanje nastanka adhezij in hemostazo (prašek rastlinskega izvora, ki v kombinaciji s fiziološko tekočino tvori viskozni gel, ki nato na poškodovanih površinah organov deluje, kot začasna mehanična bariera in preprečuje razvoj adhezij. Kot sam prašek pa na principu koncentracije faktorjev strjevanja krvi ustvari učinkovito hemostazo) | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 84
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL - STRIPER ZA VENE Pripomoček za manj traumatsko odstranjevanje safenske vene z enim samim rezom - brez potrebe po distalnem rezu, debelina katetra 7F, uporabne dolžine 60cm vrh v obliki metka premera 5mm.
| 7F / 60cm venski striper | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 85
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL - GRELEC ZA OPTIKO Grelec za endoskopske posege, omogoča enostavno aktivacijo gretja do 2 endoskopa istočasno, hitro gretje ( v 1,5 min po aktivaciji doseže tempr. 37 stopinj C, v 5 min. vsaj 50 stopinj C) , temp. do 37 stopinj C vzdržuje vsaj 2 uri.
1 | grelec za endoskopsko optiko | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 86
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL - MATERIAL ZA MORSELATOR
1 | tesnilo za ročaj morselatorja | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | valvula za motor morselatorja | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | nožek za morselator | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | nožek za morserator za enkratno uporabo | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 87
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL - APARAT ZA KRIOTERAPIJO. Prenosni sistem za ambulantno odstranjevanje bradavic, ki deluje na principu krioterapije, 60 nastavkov, dveh različnih dimenzij 36 x5mm in 24 x 2mm., podobno kot Histofreezer mix orasure
1 | prenosni aparat za odstranjevanje bradavic | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 88
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
Monopolarna zanka za rezanje
1 | Monopolarna zanka za rezanje enakovredno kot Lina Gold Loop. Za laparoskopsko supracervikalno histerektomijo in miomektomijo. Kompatibilno z obstoječim generatorjem Valleylab, ki ga uporablja naročnik. Dimenzija zanke: 200 x 100mm z 3m kablom, 8mm ESU konektor | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 89
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
ŠIVALNIKI, Pri hemostatskih in žilnih prijemalkah ter šivalnikih mora pri odpiranju in zapiranju inštrumentov obstajati rahel upor, ozirima se inštrument ne sme sam po sebi zapreti iz katerega koli izhodiščnega položaja. Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritrjena po vakumskem postopku ima trdoto po Vickersu najmanj 710 HV (po ISO 7741).
1 | TC DEBAKEY ŠIVALNIK 230MM GRIP 0,4, enakovredno kot BM036R | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TUNGSTENGRIP MAYO-HEGAR ŠIVALNIK 200MM, GRIP 0,5, enakovredno kot BM067R | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TUNGSTENGRIP DEBAKEY ŠIVALNIK 210MM GRIP 0,2, enakovredno kot BM064R | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TUNGSTENGRIP DEBAKEY ŠIVALNIK 210MM GRIP 0,4, enakovredno kot BM034R | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TUNGSTENGRIP MAYO-HEGAR ŠIVALNIK 300MM, GRIP 0,5, enakovredno kot BM069R | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TC DEBAKEY ŠIVALNIK 300-305MM GRIP 0,4 BM038R | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 90
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
ŠKARJE, Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena. Škarje morajo rezati po DIN standardih priporočeni material po 2/3 rezalne dolžine škarij. Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritrjena po vakumskem postopku in ima trdoto po Vickersu najmanj 710 HV (po ISO 7741).
1 | TUNGSTENCUT METZENBAUM ŠKARJE, 200MM, UKRIVLJENE, TOPE, enakovredno kot BC265R | kos | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TUNGSTENCUT METZENBAUM ŠKARJE, 300MM, UKRIVLJENE, TOPE, enakovredno kot BC289R | kos | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JAMESON-WERBER ŠKARJE 130MM, UKRIVLJENE, enakovredno kot BC175R | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TUNGSTENCUT ŠKARJE 145MM, RAVNE, OSTRE-TOPE, enakovredno kot BC224R | kos | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ŠKARJE 100MM, UKRIVLJENE, TOPE, enakovredno kot OK369R | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BUSCH ŠKARJE 160MM UKRIVLJENE, TOPE, enakovredno kot BC797R | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | TUNGSTENCUT METZENBAUM ŠKARJE, 180MM, UKRIVLJENE, TOPE, enakovredno kot BC271R | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | TUNGSTENCUT METZENBAUM ŠKARJE, 280MM, UKRIVLJENE, TOPE, enakovredno kot BC281R | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | TUNGSTENCUT ŠKARJE, 115MM, RAVNE, TOPE, enakovredno kot BC256R | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | TUNGSTENCUT METZENBAUM ŠKARJE, 145MM, UKRIVLJENE, TOPE, KERAMIK., NAZOBČENE, enakovredno kot BC259WB | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | TUNGSTENCUT METZENBAUM ŠKARJE, 200MM, UKRIVLJENE, TOPE, KERAMIK., NAZOBČENE, enakovredno kot BC275WB | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | BRAUN-STADLER ŠKARJE 145MM, UKRIVLJENE, TOPE, enakovredno kot ET140R | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | BRAUN-STADLER ŠKARJE 220MM, UKRIVLJENE, TOPE, enakovredno kot BC842R | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 91
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
PINCETE, Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritrjena po vakumskem postopku ima trdoto po Vickersu najmanj 710 HV (po ISO 7741).
1 | TC PINCETA 145MM 1X2 Grip 0,5, enakovredno kot BD164R | kos | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TC PINCETA 200MM 1X2 Grip 0,5, enakovredno kot BD165R | kos | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TC PINCETA 250MM 1X2 Grip 0,5, enakovredno kot BD166R | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TC POTTS-SMITH PINCETA 180MM GRIP 0,4, enakovredno kot BD156R | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TC POTTS-SMITH PINCETA 250MM GRIP 0,4, enakovredno kot BD159 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TC ADSON PINCETA 120MM, GRIP 0,4, enakovredno kot BD151R | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | IRIS PINCETA 100MM RAVNA 0,5MM, enakovredno kot OC020R | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 92
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
PRIJEMALKE, Inštrument mora imeti na notranji strani začetka krakov vidno narejeno vdolbino - tako imenovano olivo. Pri hemostatskih in žilnih prijemalkah ter šivalnikih mora pri odpiranju in zapiranju inštrumentov obstajati rahel upor, ozirima se inštrument ne sme sam po sebi zapreti iz katerega koli izhodiščnega položaja
1 | PRIJEMALKA125MM UKRIVLJENA 1X2, enakovredno kot BH119 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PRIJEMALKA 205MM, enakovredno kot FO118 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PRIJEMALKA 170MM, enakovredno kot FO116 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PRIJEMALKA 170MM, enakovredno kot FO124 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PRIJEMALKA 240MM, enakovredno kot FO125 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ALLIS PRIJEMALKA 155MM 4X5 ZOBJE, enakovredno kot EA015 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | OVUM PRIJEMALKA 250MM, enakovredno kot EO338 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KOSTNA PRIJEMALKA 145-150MM, enakovredno kot FO169 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | KOSTNA PRIJEMALKA 240MM, enakovredno kot FO171 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | KOSTNA PRIJEMALKA280MM, enakovredno kot FO173 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PRIJEMALKA 12,5CM UKRIVLJENA, enakovredno kot BH109 | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PRIJEMALKA 100MM UKRIVLJENA, enakovredno kot BH105 | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MIKULICZ PERITONEUM PRIJEMALKA 185MM UKRIVLJENA, enakovredno kot BJ304 | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Prijemalka Heywood-Smith, 210mm, enakovredno kot AN711 | kos | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Prijemalka Rochestner-Pean, ravna, 140-145mm, enakovredno kot BH424 | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Prijemalka Rochestner-Pean, ravna, 240-245mm, enakovredno kot BH450 | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Prijemalka Rochestner-Pean, ravna, 260mm, enakovredno kot BH472 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Prijemalka Rochester-Pean, ukrivljena, 160mm, enakovredno kot BH443 | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Prijemalka Backhaus, 90mm (hrošč), enakovredno kot BF431 | kos | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Prijemalka Kocher,130mm, enakovredno kot BH612 | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Prijemalka Kocher, 180-185mm, enakovredno kot BH644 | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Prijemalka Foerster-Ballenger, 245mm, enakovredno kot BF123 | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PINCETA 145MM, RAVNE, 1x2 ZOBJE, STANDARD, enakovredno kot BD557R | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PINCETA 145MM, RAVNE, 1x2 ZOBJE, MEDIUM, enakovredno kot BD537R | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | DEBAKEY PRIJEMALKA 200MM, RAVNA, 1,5MM, enakovredno kot FB412R | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | DEBAKEY PRIJEMALKA 300MM, RAVNA, 2,7-2,8MM, enakovredno kot FB417 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PAPAGAJKE 185-200mm, enakovredno kot LX174 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KOSTNA PRIJEMALKA 130-135MM, enakovredno kot FO115 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 93
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
ZABOJNIKI, Zabojnik mora biti sestavljen iz dna in pokrova. Oba morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje venitolv, ki so validirani za 5000 sterilizacijakih ciklusov. Pokrov mora imeti tudi možnost izbire šestih različnih barv.
1 | Sterilizacijski zabojnik z ventilom 1/1, 580x280x205mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sterilizacijski zabojnik z ventilom 1/1, 580x280x105mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sterilizacijski zabojnik z ventilom 3/4, 465x280x105mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mreža za inštrumente 1/1, 540x250x100mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mreža za inštrumente 1/1, 540x250x70mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mreža za inštrumente 3/4, 405x250x100mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Plomba za zabojnik | kos | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 94
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
DRŽALA ZA SKALPELE
1 | Držalo za skalpel, Fig 3, 125mm, enakovredno kot BB073R | kos | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Držalo za skalpel, Fig 3, 160mm, enakovredno kot BB077R | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Držalo za skalpel, Fig 4, 210-215mm, enakovredno kot BB085R | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Držalo za skalpel, Fig 3, 210-215mm, enakovredno kot BB075R | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 95
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
RAZPATORIJI
1 | RAZPATORIJ 185MM 3MM, enakovredno kot FK317 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RAZPATORIJ 200MM 20MM, enakovredno kot 23-437-20 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RAZPATORIJ 185-190 6MM, enakovredno kot FK321 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RAZPATORIJ 190-200MM 14MM, enakovredno kot FK324 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RAZPATORIJ 175-190MM 13MM, enakovredno kot FK323 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 96
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
Merilci
1 | Merilec mali dolžine vijakov ø2.0 Locking Screws do 50mm | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Merilec mali dolžine vijakov ø2.4 Locking Screws do 50mm | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Merilec mali dolžine vijakov ø2.7 Cortex Screws do 50mm | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Merilec veliki dolžine vijakov ø3.5 do 80mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Merilec veliki dolžine vijakov ø5.0 do 100mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 97
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
Retraktorji
1 | Retraktor 22CM 4, enakovredno kot BT254 | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Retraktor 22CM 2, enakovredno kot BT252 | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Retraktor 22CM 8, enakovredno kot BT258 | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Retraktor Doyen, enakovredno kot EL642 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 98
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
RAZPATORIJI
1 | RAZPATORIJ 2/6MM, 150-160MM, enakovredno kot FK117 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RAZPATORIJ 2/8MM, 150-160MM, enakovredno kot FK118 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RAZPATORIJ 4,5-5mm, 150-160MM, enakovredno kot FK113 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP99
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
OSTALI INŠTRUMETNI
1 | Grabljice, 160-165mm, 4 zobe, tope, enakovredno kot BT129 | kos | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zajemalka Luer Koerte, 320-325mm, 11mm, enakovredno kot EB174 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zajemalka Luer Koerte, 320-32mm, 6,7mm, enakovredno kot EB172 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | STRIPER NABATOFF SET, enakovredno kot FB030 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | VRV 90-120cm ZA NABATOFF STRIPER, enakovredno kot FB032 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Držalo za vainalni spec., enakovredno kot EL746 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Utež 400GR, enakovredno kot 32-302-10 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SCHERBACK 80X30MM, enakovredno kot EL741 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SCHERBACK 85X35MM, enakovredno kot EL742 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | AUVARD SPEK.75-80X38-42MM 1,4-1.5KG DETACHABLE, enakovredno kot EL738 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SIMON 240MM, 6,8MM, enakovredno kot ER101 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SIMON 240MM, 8,3-8,5MM, enakovredno kot ER102 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Naglavna luč Clar, 6V, z ogledalom ø 55mm, enakovredno kot AC461 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | kladivo 180-185MM 185 GRAMM, enakovredno kot 10-1624/01 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | COTTLE kljuka 145-160MM FIG.2, enakovredno kot OL619 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | IZVIJAČ , HEKSAGONALNI, ø2.0, enakovredno kot NYC1.C000.087 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | IZVIJAČ , HEKSAGONALNI, 20CM 4.5MM | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | IZVIJAČ , HEKSAGONALNI, 200MM 3.5MM | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | IZVIJAČ ZVEZDAST | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 100
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO
1 | endoskopski stapler 5mm za fiksacijo mrežice 5mm,dolžine 36cm s 30 resorbtivnimi sponkami višine 4,1mm vijačne oblike z navojem in luknjo v sredini,za enkratno uporabo | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Stapler za hernijo 5mm s 30 vijačnimi titanium sponkami enakovredno Protack 5mm, možnost odstranitve sponke s tkiva z obračanjem instrumenta v nasprotni smeri urinega kazalca | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stapler za hernijo 5mm, laparaskopski s 15 vijačnimi resorbtivnimi vijaki,višine 4,1mm, enkovredno Absortack | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 101
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO
1 | prijemalka 5mm za laparaskopske posege,širša čeljust za lepljenje žil do 7mm in vgrajen nož,ročna aktivacija lepljenja | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Prijemalka s čeljustmi - hand switching sealer / Diveder 18,8mm, enakovredno Ligasure Atlas za klasične operacije | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Prijemalka s čeljustmi - hand switching sealer / Diveder 10mm/37cm, enakovredno Ligasure Atlas za klasične operacije | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 102
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO
1 | enoročni instrument za odprte posege z vgrajenim nožem,dolžina instr. 18,8cm,naklon čeljusti 28 stopinj,dolžina čeljusti 16,6mm | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 103
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO
1 | SONISICION - ultrasonične škarje, brezžične, dolžine 39cm, 14,5mm dolžina aktivnega noža, dual mode gumb za energijo,kompatibilno z baterijami in generatorjem za resterilizacijo | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SONISICION - generator za 100 sterilizacij, vezano na instrument Sonisicion | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SONSICION - litium baterija, ki se polni , vezano na instrument Sonisicion | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | polnilec za litium baterije, vezano na instrument Sonisicion | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 104
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO
1 | mopolarni ročnik s kablom s tremi tipkami, rezanje, koagulacija, disekcija s 3 m kablom, za enkratno uporabo, sterilno pakiran, kompatibilen s hišnim inventarjem - Valeylab, | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 105
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO
1 | fleksi probe sonda s senzorjem za dopler,za ligaturo hemeroidalne arterije z dodatnim vodilom, možnost postavitve tekočega šiva vezano na aparata Creative | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0
SKLOP 106
Zap. št. | Naziv materiala | EM | Količina | CENA/EM brez DDV | % DDV | DDV/EM | CENA/EM z DDV | VREDNOST brez DDV (kos x cena) | VREDNOST z DDV (kos x cena) | Kosov / pakiranje | Proizvajalec | Kataloška št. ponujenega artikla | Opis artikla
MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO
1 | Elektroda za enkratno uporabo s kablom za lepljenje žil 7mm, uporabno s kovinskim 23cm instrumentom, 300 naklonom čeljusti, kompatibilno s hišnim inventarjem - Valeylab | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST | [6 empty] | 0 | 0