## Povzetek_Summary
Predmet naročila / Subject of Tender: Nakup raznovrstne opreme in licenc za investicijski projekt "Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja" (10 sklopov) The purchase of various equipment and licenses for the needs of Innorenew CoE Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (10 Lots) Naročnik / Contracting Authority: InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, Livade 6, 6310 Izola - Isola
Povzetek ponudbe / Summary
Številka sklopa / Lot No. | Opis / Description | Znesek v EUR brez DDV/ Value excluding VAT | Znesek v EUR z DDV / Value with VAT
1. | Inkubatorski stresalnik / Incubation shaker | 0 | 0
2. | Centrifuga / Centrifuge | 0 | 0
3. | Prenosni NIR spektrometer za analizo na terenu / Portable NIR spectrometer for field analysis | 0 | 0
4. | Prenosni NIR spektrometer za analitično analizo procesov / Portable NIR spectrometer for analytical process analysis | 0 | 0
5. | Stresalnik konstrukcij / Constrtuction shaker | 0 | 0
6. | Termografska kamera / Thermal camera | 0 | 0
7. | Sistem za ne-destruktivne teste stoječih drevesa, hlodovine, lesenih nosilcev / Non-destructive testing system for standing trees, logs, timber beams | 0 | 0
8. | Sistem pridobivanja podatkov v znanosti o življenju za psihofiziologijo / Life science data acquisition system for psychophysiology | 0 | 0
9. | Nakup in enoletno vzdrževanje licenc – LCA / Buying and a one year mantainance of the licenses – LCA | 0 | 0
10. | Nakup in enoletno vzdrževanje licenc – EcoInvent baza / Buying and a one year mantainance of the licenses – EcoInvent database | 0 | 0
| SKUPAJ / TOTAL | 0 | 0
Navodila ponudnikom: Ponudnik izpolni za vsak sklop, ki ga ponuja, le sivo označene vrstice v posameznem zavihku za sklop, ki ga ponuja (cena na enoto brez DDV in stopnja DDV v %, proizvajalec, naziv in št. opreme, dobavni rok, garancijski rok)
Instructions to Tenderers: The Tenderers fill in only the gray marked Row for each Lot offered (unit price without VAT and the VAT rate in %, Manufacturer and Brand and No. of equipment, delivery date, warranty period)

## Sklop 1
Izpolni ponudnik / To be completed by the tenderer:
SKLOP 1 / Lot 1 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | Enota / Unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| Inkubatorski stresalnik | Incubation shaker | komplet / set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Obseg orbite gibanja: 20mm | 20 mm orbital movement
| Temperaturni obsek 5°C to 60°C | Temperature range 5°C to 60°C
| Temperaturna odstopanja +/- 0.1°C | Temperature accuracy of +/- 0.1°C
| Prisilno kroženje zraka | Forced air circulation
| Želena hitrost od 40 do 300 rpm | Speeds capable of 40 to 300 rpm
| Kapacitivnost: 7x500 ml Erlenmajerica ali 4x1000 ml Erlenmajerica | Capacity of 7x500ml Erlenmeyer flasks OR 4x1000ml Erlenmeyer flasks
| Moč: 500W | 500 W power
| Pokrov iz pleksi stekla | Plexiglas hood
| Vključuje osnovno ploščo, na katero se s pritrdilnimi sponkami pripne Erlenmajerice | Includes baseplate to be used with fixing clips for Erlenmeyer-flasks
| Vključuje pritrdilne sponke za Erlenmajerice (16x 100 ml) | Includes 16X 100 ml Erlenmeyer fixing clips
| Vključuje pritrdilne sponke za Erlenmajerice (9x 200/250 ml) | Includes 9X 200/250 ml Erlenmeyer fixing clips
| Vključuje pritrdilne sponke za Erlenmajerice (9x 500 ml) | Includes 9X 500 ml Erlenmeyer fixing clips
| Vključuje pritrdilne sponke za Erlenmajerice (4x 1000 ml) | Includes 4X 1000 ml Erlenmeyer fixing clips
| Kot npr: Phoenix Instrument; Model: "Incubation Shaker IS-OS 20" | e.g.: Phoenix Instrument; Model: "Incubation Shaker IS-OS 20"
| Dobavni rok: v 4 tednih od sklenitve pogodbe | Delivery within 4 weeks after concluding the contract |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery date:
| garancijski rok: najmanj 12 mesecev | waranty period: min. 12 months from date of delivery |  |  |  | garancijski rok / warranty period:

## Sklop 2
Izpolni ponudnik / To be completed by the tenderer:
SKLOP 2 / Lot 2 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | Enota / Unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| Centrifuga | Centrifuge | komplet / set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Univerzalna namizna centrifuga standardnih kapacitet | Standard capacity universal benchtop centrifuge
| Kapaciteta: prilagodljiva za različne rotorje za 15 mL (min. 6) in 50 mL (min. 6) ter za manjše volumne vzorcev | Capacity: adaptable for different rotors for 15 mL (min. 6) and 50 mL (min. 6) and small volume samples.
| Rotorji kompatibilni s 15 in 50 mL falkonkami ali drugimi podobnimi centrifugirkami | Rotors compatible with 15 and 50 mL Falcon or other matching centrifuge tubes.
| Rotorji za različne aplikacije naj bodo možni hitre in enostavne menjave | Rotors for different applications should be fast/easy to switch.
| Maksimalna RPM/RCF naj bo okoli 15.000/21.382 (fiksen kot) | Max RPM/RCF should be around 15,000/21,382 (fixed angle)
| Tehnologija dušenja hrupa | Noise dampening technology
| Pokrov z zaščito pred padcem | Lid with drop protection
| Nadzorovanje temperature: med -20 ° C in 40 °C, s hitrim hladilnim sistemom | Temperature controlled: -20°C to 40°C with fast cooling system
| Primer: Hettich Universal 320R | e.g. Hettich Universal 320R
| Dobavni rok: v 4 tednih od sklenitve pogodbe | Delivery within 4 weeks after concluding the contract |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery date:
| Garancijski rok: najmanj 12 mesecev od datuma dobave | waranty period: min. 12 months from date of delivery |  |  |  | garancijski rok / warranty period:

## Sklop 3
Izpolni ponudnik / To be completed by the tenderer:
SKLOP 3 / Lot 3 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | Enota / Unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| Prenosni NIR spektrometer za analizo na terenu | Portable NIR spectrometer for field analysis | komplet / set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kompaktno, lahko ohišje | Compact, lightweight design
| Vgrajen vir svetlobe | Built-in illumination source
| Delovna razdalja vzorcev: med 0 do 15mm od okna | Sample working distance: from 0 to 15 mm from the window
| Prednostni linearni spremenljiv filter kot disperzijski element | Preferable linear variable filter as dispersing element
| Detekcija najman 128 slikovnih pik (spekter) | Detector at least 128 pixels (spectral)
| Spektrovna valovna dolžina z razponom od 950 do 1650 nm | Spectral wavelength range from 950 to 1650 nm
| Dinamični razpon (max) 1000:1 | Dynamic range (Max) 1000:1
| Kratki čas merjenja, max 0.5 sec | Short measurement time, max. 0.5 sec
| Razmerje: signal-šum vsaj 20.000 | Signal-to-noise ratio at least 20,000
| Najmanjši čas integracije <20 µsec | Minimum integration time <20 µsec
| Brezžično upravljanje na baterije, z možnostjo priklopa na žično omrežje | Wireless and battery operation, with option for wire power supply
| Bluetooth in USBpovezava z osbenim računalnikom | Bluetooth and USB communication with PC computer
| Oblika podatkov: ASCII text | Data format: ASCII text
| Kompatibilno z MS Windows osebnim računalnikom | Compatible with MS Windows PC
| Območje delovne temperature: -20°C - 50°C | Operating temperature -20 – 50°C
| Odportno proti vodi in prahu (najmanj po standardu IP 65) | Dust and water resistance IP 65 (at least)
| Odportno na vibracije in udarce | Shock and vibration resistance
| Programska oprema združjiva z dekoderjem | Software: compatible with unscrambler
| Vključena namestitev in usposabljanje | Installation and training included
| Primer: MicroNIR OnSite-W Wireless Handheld Spectrometer | e.g. MicroNIR OnSite-W Wireless Handheld Spectrometer
| Dobavni rok: v 4 tednih od sklenitve pogodbe | Delivery within 4 weeks after concluding the contract |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery date:
| Garancijski rok: najmanj 12 mesecev od datuma dobave | waranty period: min. 12 months from date of delivery |  |  |  | garancijski rok / warranty period:

## Sklop 4
Izpolni ponudnik / To be completed by the tenderer:
SKLOP 4 / Lot 4 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | Enota / Unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| Prenosni NIR spektrometer za analitično analizo procesov | Portable NIR spectrometer for analytical process analysis | komplet /set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kompaktno, lahko ohišje | Ultra-compact, lightweight design
| Vgrajen vir svetlobe | Built-in illumination source
| Ohišje iz nerjavečega jekla | Stainless steel cover
| Načini delovanja: difuzni odsev, prenos, transflekcija | Operating modes: diffuse reflection, transmission, transflection
| Delovna razdalja vzorcev: med 0 do 15mm od okna | Sample working distance: from 0 to 15 mm from the window
| Prednostni linearni spremenljiv filter kot disperzijski element | Preferable linear variable filter as dispersing element
| Detektor InGaAs fotodiodno polje, najmanj 128 slikovnih pik | Detector InGaAs photodiode array, at least 128 pixels
| Spektrovna valovna dolžina z razponom od 950 do 1650 nm | Spectral wavelength range from 950 to 1650 nm
| Dinamični razpon (max) 1000:1 | Dynamic range (Max) 1000:1
| Kratki čas merjenja, max 0.5 sec | Short measurement time, max. 0.5 sec
| Razmerje: signal-šum vsaj 20.000 | Signal-to-noise ratio at least 20,000
| Najmanjši čas integracije <20 µsec | Minimum integration time <20 µsec
| baterijsko brezžično upravljanje, z možnostjo žičnega napajanja | Wireless and battery operation, with option for wire power supply
| Bluetooth in USB komunikciranje z prenosnim računalnikom | Bluetooth and USB communication with PC computer
| Napajanje preko USB (<500 mA @5 V) | Powered USB powered (<500 mA @5 V)
| Oblika podatkov: ASCII text | Data format: ASCII text
| Kompatibilno z MS Windows osebnim računalnikom | Compatible with MS Windows PC
| Območje delovne temperature: -20°C - 50°C | Operating temperature -20 – 50°C
| Odportno proti vodi in prahu (najmanj po standardu IP 65) | Dust and water resistance IP 65 (at least)
| Odportno na vibracije in udarce | Shock and vibration resistance
| Programska oprema združjiva z dekoderjem | Software: compatible with unscrambler
| Vključena namestitev in usposabljanje | Installation and training included
| Primer: MicroNIR PAT-W Spectrometer | e.g. MicroNIR PAT-W Spectrometer
| Dobavni rok: v 4 tednih od sklenitve pogodbe | Delivery within 4 weeks after concluding the contract |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery date:
| Garancijski rok: najmanj 12 mesecev od datuma dobave | waranty period: min. 12 months from date of delivery |  |  |  | garancijski rok / warranty period:

## Sklop 5
Izpolni ponudnik / To be completed by the tenderer:
SKLOP 5 / Lot 5 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | Enota / Unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| Stresalnik konstrukcij | Constrtuction shaker | komplet /set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| električni pogon | electrically powered
| obseg frekvence: DC do 200 Hz | frequency range: DC to 200 Hz
| maksimalna sila: 440 N ali več | maximum force: 440 N or more
| maksimalna hitrost: 1000 mm/s ali več | maximum velocity: 1000 mm/s or more
| največji hod: 150 mm ali več | maximum stroke: 150 mm or more
| skupna teža (brez dodatnih mas): 75 kg ali manj | total weight (wothout additional mass): 75 kg or less
| dodatni sistem reakcijske mase | additional reaction mass assemblies
| sidrni sistem, ki omogoča horizontalno ali vertikalno stresanje konstrukcij, kjer je stresalnih pripet na konstrukcijo ali nanjo obešen | anchoring rigs to enable horizontal or vertical shaking of structures by a fixed or freehanging shaker
| mora vključevati vsi opremo potrebno za polno delovanje, neodvisno od predhodne opreme: napajanje, povezovalne kable itd. | must include all accessories necessary for full operation, independent of any prior components: power suply, connector cables etc.
| ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti najvišji razred energijske učinkovitosti, ki jo dosega na trgu | Bidder must provide the highest energy efficient equipment reached on the market
| Ponudba mora vključevati izobraževanje oz. usposabljanje naročnikovega osebja | Training must be included
| Kot npr: Elektro-Seis® Shaker APS 400 | e.g.: Elektro-Seis® Shaker APS 400
| Dobavni rok: v 10 tednih od sklenitve pogodbe | Delivery within 10 weeks after concluding the contract |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery date:
| garancijski rok: najmanj 12 mesecev | waranty period: min. 12 months from date of delivery |  |  |  | garancijski rok / warranty period:

## Sklop 6
Izpolni ponudnik / To be completed by the tenderer:
SKLOP 6 / Lot 6 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | Enota / Unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| Termografska kamera | Thermal camera | komplet /set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Infrardeči senzor, ločljivost: 1024 × 768 točkovni senzor | Infrared sensor, resolution: 1024 × 768 point sensor
| Izmenljivi objektivi; 45°, 28°, 12°, vsi zajeti v ponudbi | Exchangable lenses; 45°, 28°, 12°, all included in the offer
| Vrsta fokusa: avtomatično/ročno ostrenje slike | Focus type: automatic/manual
| Termična občutljivost: < 0,02° C | Thermal sensitivity: < 0,02° C
| Temperaturno območje: – 40° C do 2000° C | Temperature spectra: – 40° C do 2000° C
| Točnost meritve: ±1° C v območju 5 - 150°C, ±2° C v območju 150 - 2000°C | Precision: ±1° C within 5 - 150°C, ± 2° C within 150 - 2000°C
| Frekvenca obnavljanja slike: 30Hz | Refresh rate: 30Hz
| Zaslon na dotik: 4.3”, 800 x 480 točk | Touchscreen: 4.3”, 800 x 480 točk
| Vidna kamera 5 Mega Pixels | Visual camera 5 Mega Pixels
| Programska oprema za obdelavo meritev | Software for data processing
| ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti najvišji razred energijske učinkovitosti, ki jo dosega na trgu | Bidder must provide the highest energy efficient equipment reached on the market
| Ponudba mora vključevati izobraževanje oz. usposabljanje naročnikovega osebja | Training must be included
| Kot npr: Flir T1020 | E.g.: Flir T1020
| Dobavni rok: v 4 tednih od sklenitve pogodbe | Delivery within 4 weeks after concluding the contract |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery date:
| garancijski rok: najmanj 12 mesecev | waranty period: min. 12 months from date of delivery |  |  |  | garancijski rok / warranty period:

## Sklop 7
Izpolni ponudnik / To be completed by the tenderer:
SKLOP 7 / Lot 7 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | Enota / Unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT
| Sistem za ne-destruktivne teste stoječih drevesa, hlodovine, lesenih nosilcev | Non-destructive testing system for standing trees, logs, timber beams | komplet /set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. 3D akustični tomografski skener za oceno stoječih dreves, hlodov in lesenih nosilcev: | 1. 3D acoustic tomography scanner for assessment of standing trees, logs and timber beams: |  | 1 |  | naziv in št. opreme, proizvajalec / item name and No., manufacturer
| · 36 kanalov, vključno s časovnikom, ojačevalniki, visoko občutljivimi akustičnimi pretvorniki, optimiziranimi za merjenje lesa | · 36 channels including timers, amplifiers, high sensitivity acoustic transducers optimized for measurement of wood
| · Napajanje z akumulatorskimi (polnilnimi) baterijami | · powered with rechargeable batteries
| · Polnilec baterij | · battery charger
| · Vsi povezovalni kabli in pribor | · all the linking cables and accessories
| · Kladivo za vzbujanje | · hammer for excitation
| · Programska oprema (Windows PC in Android) za rekonstrukcije tomogramov (v angleščini) | · software (Windows PC and Android) for tomogram reconstructions (in English)
| · Komunikacija z osebnim računalnikom / tabličnim računalnikom prek povezave Bluetooth in / ali USB | · communication with PC/tablet via Bluetooth and/or USB
| 2. Digitalno kljunasto merilo za merjenje premera drevesa, združljiv s 3D skenerjem zvočne tomografije | 2. Digital Calliper for measurement of the tree diameter, compatible with 3D acoustic tomography scanner |  | 1 |  | naziv in št. opreme, proizvajalec / item name and No., manufacturer
| · Za premer drevesa od 0,01 do 1,99 m | · measured tree diameter from 0.01 to 1.99m
| · Ločljivost vsaj 1 mm | · resolution at least 1 mm
| · Natančnost najmanj 2 mm | · accuracy at least 2 mm
| · Komunikacija z osebnim računalnikom / tabličnim računalnikom prek povezave Bluetooth in / ali USB | · communication with PC/tablet via Bluetooth and/or USB
| 3. Detektor za korenine kot dodatek k 3D analizi zvočne tomografije | 3. Root Detector as extension for 3D acoustic tomography scanner |  | 1 |  | naziv in št. opreme, proizvajalec / item name and No., manufacturer
| · Primeren za odkrivanje korenin pod zemljo | · suitable for root detection in soil
| · Senzor za zagon z dolžino kabla najmanj 5m | · start sensor, with at least 5m cable length
| · Programska oprema za analizo podatkov | · software for data analysis
| 4. Elektronski impedančni tomograf za oceno stoječih dreves, hlodovine in lesenih nosilcev: | 4. Electro Impedance Tomograph for assessment of standing trees, logs and timber beams: |  | 1 |  | naziv in št. opreme, proizvajalec / item name and No., manufacturer
| · Do 32 elektrod | · up to 32 electrodes
| · Napajanje z akumulatorskimi (polnilnimi) baterijami | · powered with rechargeable batteries
| · Polnilec baterij | · battery charger
| · Programska oprema (Windows PC in Android) za meritve, kontrolo, vrednotenje in rekonstrukcijo tomogramov (v angleščini) | · software (Windows PC and Android) for measurement, control, evaluation and tomogram reconstructions (in English)
| · Komunikacija z osebnim računalnikom / tabličnim računalnikom prek povezave Bluetooth in / ali USB | · communication with PC/tablet via Bluetooth and/or USB
| 5. Mikrosekundni časovnik za merjenje mehanskih napetosti s pomočjo hitrosti valovanja v lesu: | 5. Microsecond timer for measurement of the mechanical stress wave velocity in wood: |  | 1 |  | naziv in št. opreme, proizvajalec / item name and No., manufacturer
| · Dva pretvornika, opremljena z 60 mm dolgima žebljema | · Two transducers, equipped with 60 mm long nail
| · Integriran vsaj 1,8 m dolg kabel | · integrated at least 1.8m long cable
| · Časovna ločljivost je +/- 1.2ms, | · time for resolution +/-1.2ms,
| · Nizka poraba energije | · low power consumption
| · Napajanje z akumulatorskimi (polnilnimi) baterijami | · powered with rechargeable batteries
| · Polnilec baterij | · battery charger
| · Nadzor nad procesorjem | · processor controlled,
| · Komunikacija RS232 z osebnim računalnikom | · RS232 communication with PC
| · Elektronski zaslon za prikazovanje | · electronic display unit
| 6. Zvočni časovnik za merjenje mehanskih napetosti v lesu s pomočjo hitrosti valovanja v lesu: | 6. Sonic timer for measurement of the mechanical stress wave velocity in wood: |  | 1 |  | naziv in št. opreme, proizvajalec / item name and No., manufacturer
| · Dva (start in stop) senzorja z drsnim kladivom | · two (start and stop) sensors with sliding hammer
| · Togi pretvorniki, opremljeni z 60 mm dolgim žebljem in integriranim kablom | · rigid transducers equipped with 60 mm long nail, integrated cable
| · Kovinsko kladivo (200 g) | · steel hammer (200 g)
| · Napajanje z akumulatorskimi (polnilnimi) baterijami | · powered with rechargeable batteries
| · Polnilec baterij | · battery charger
| · Časovna ločljivost je +/- 1.2ms, | · time resolution is +/-1.2ms,
| 7. Prenosni merilnik za ocenjevanje in razvrščanje glede na mehanskih lastnosti lesenih desk: | 7. Portable lumber grader for measurement of the mechanical properties of timber boards: |  | 1 |  | naziv in št. opreme, proizvajalec / item name and No., manufacturer
| · Možnost doseganja industrijske zmogljivost mase: 25 kg (največja teža lesa 50 kg) | · industrial balance capacity 25kg (max lumber weight 50 kg)
| · Resolucija ocene mase: 0,1% zmogljivosti | · balance resolution: 0.1 % of the capacity
| · Mikrofon z visoko občutljivostjo | · high sensitivity microphone
| · Kladivo za vzbujanje plošče | · hammer for board excitation
| · Pravila za razvrščanje, združljiva z oznako EN-338 | · grading rules compatible with EN-338 indication
| · Programska oprema za obdelavo signalov (Windows PC in / ali Android) (v angleščini) | · software for signal processing (Windows PC and/or Android) (in English)
| 8. Merilna napravo za merjenje upora sil s pomočjo vijaka, za določevanje mehanskih lastnosti | 8. Screw withdrawal resistance meter measurement of the timber mechanical properties |  | 1 |  | naziv in št. opreme, proizvajalec / item name and No., manufacturer
| · Zmogljivost pretvornika sile: 5 kN | · force transducer capacity: 5 kN
| · Maksimalna kapaciteta sile delovanja inštrumenta: 10kN | · maximum acting force instrument survives: 10kN
| · Napaka na histerezi manjša od 0,05% | · hysteresis error less than 0,05%
| · Napaka ponovitve manjša od 0,03% | · repetition error is less than 0,03%
| · Napajanje z akumulatorskimi (polnilnimi) baterijami | · powered with rechargeable batteries
| · Polnilec baterij | · battery charger
| · Komplet namenskih vijakov: | · set of dedicated screws:
| o premer: 4mm, dolžina navoja: 18 mm | o diameter: 4mm, length of the threads is 18 mm
| o premer 3 mm, dolžina navojev: 15 mm | o diameter 3mm, length of the threads is 15 mm
| Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti najvišji razred energijske učinkovitosti, ki jo dosega na trgu | Bidder must provide the highest energy efficient equipment reached on the market
| Ponudba mora vključevati izobraževanje oz. usposabljanje naročnikovega osebja | Training must be included
| Kot npr: Fakopp Enterprise | e.g.: Fakopp Enterprise
| Dobavni rok: v 4 tednih od sklenitve pogodbe | Delivery within 4 weeks after concluding the contract |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery date:
| garancijski rok: najmanj 12 mesecev | waranty period: min. 12 months from date of delivery |  |  |  | garancijski rok / warranty period:

## Sklop 8
Izpolni ponudnik / To be completed by the tenderer:
SKLOP 8 / Lot 8 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | Enota / Unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT
| Sistem pridobivanja podatkov v znanosti o življenju za psihofiziologijo | Life science data acquisition system for psychophysiology | komplet /set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Točka 1: Enota za zajem podatkov in dodatki | Item 1: Data acquisition unit and accessories |  | 1 |  | naziv in št. opreme, proizvajalec / item name and No., manufacturer
| Stacionarna enota: | Stationary unit:
| Analogni vhodi: 16 kanalov, 16-bitna A / D ločljivost, +/- 0,003% FSR Natančnost | Analog inputs: 16 channels, 16 bit A/D resolution, +/- 0.003 % FSR Accuracy
| Analogni izhodi: 2 kanala, 16 bitna A / D ločljivost, +/- 0,003% FSR Natančnost | Analog outputs: 2 channels, 16 bit A/D resolution, +/- 0.003 % FSR Accuracy
| Največja hitrost vzorčenja: najmanj 200 kHz (400 kHz agregat) | Max sample rate: at least 200 kHz (400 kHz aggregate)
| Vrsta serijskega vmesnika: Ethernet | Serial interface type: Ethernet
| Vrsta prenosa: Ethernet | Transmission type: Ethernet
| Programski sistem za dostop in analizo zbranih signalov (2 licenci) | Software system to access and analyse collected signals (2 licenses)
| Vmesniki programiranja aplikacij: strojna oprema, programska oprema | Application programming interfaces: Hardware, Software
| Prenos podatkov v omrežju | Network data transfer
| Ethernet-USB adapter za neposredno povezavo z računalnikom | Ethernet-USB adapter for direct PC connection
| Podpira izdelavo skript za samodejno zbiranje in analizo podatkov | Scripting support to customise and automate acquisition and analysis
| Podpora za 64-bitni računalniški sistem | 64-bit computer system support
| Kompatibilen prikaz stimulusov z izoliranim digitalnim vmesnikom, zahtevanimi kabli in pripadajočo programsko opremo | Compatible stimulus presentation with isolated digital interface, required cables, and related software
| Kompatibilen ojačevalnik za zbiranje podatkov o elektrokardiogramu (EKG) | Compatible Electrocardiogram (ECG) data collection amplifer
| Kompatibilen ojačevalnik elektrodermalne aktivnosti (EDA / GSR) | Compatible Electrodermal Acitivity (EDA/GSR) amplifer
| Kompatibilen ojačevalnik temperature (površina, jedro, zrak) in termistor | Compatible temerature amplifer (surface, core, air) and thermistor
| Brezžični zapisovalnik podatkov z: | Wireless Data logger with:
| * Podporo vsaj treh dvokanalnih oddajnikov | *Support at least three dual channel transmitters
| * Podporo za snemanje zvoka | *Support voice recording
| * Vgrajenim merilnikom pospeška | *Built in accelerometer
| * Vgrajenim zvočnim in haptičnim odzivom za uporabnike | *Built in auditory and haptic feedback to users
| * Kompatibilnim brezžičnim 2-kanalnim elektrokardiogram (EKG) ojačevalnikom in oddajnikom | *Compatible wireless 2-channel Electrocardiogram (ECG) data collection amplifer and transmitter
| * Kompatibilnim brezžičnim oddajnikom za foto-pletizmogram (FPG) in elektrodermalno aktivnost (EDA / GSR) | *Compatible wireless Photo Plethysmogram (PPG) and Electrodermal Acitivity (EDA/GSR) transmitter
| Elektrode: | Electrodes:
| 1000 pre-geliranih, za enkratno uporabo, s podlogo iz vinila. Brez lateksa. | 1000 pre-gelled, disposable, with vinyl backing. Latex free.
| 100 elektrod za EDA za enkratno uporabo | 100 disposable EDA electrodes
| 300 platnenih elektrod za enkratno uporabo za neskladne površine in električno stimulacijo | 300 disposable cloth electrodes for non-conforming surfaces and electrical stimulation
| Kontrolnik impedance elektrode | Electrode impedence checker
| Vodniki: | Leads:
| 2 - 45 cm elektrodni vodnik za brezžični zapisovalnik podatkov in komponente | 2 - 45 cm electrode lead for wireless data logger and components
| 3 - 45 cm elektrodni vodnik za brezžični zapisovalnik podatkov in komponente | 3 - 45 cm electrode lead for wireless data logger and components
| 2 - 25 cm vodnik za EDA | 2 - 25cm leads for EDA
| Neoklopljen svinčnik (1 m) | Unshielded pinch lead (1m)
| Neoklopljen svinčnik (3 m) | Unshielded pinch lead (3m)
| 2 Oklopljen svinčnik (1m) (vsak od različnih barv) | 2 Shielded pinch lead (1m) (each of different colours)
| Kompatibilni modulski podaljšek za biopotencialne ojačevalnike | Compatible Module extension cable for biopotential amplifiers
| Drugo: | Other:
| Pripravljalni gel za EEG / EKG / EMG / EOG | Prepatory gel for EEG/ECG/EMG/EOG
| Elektrodni gel (najmanj 200 g) | Electrode gel (at least 200 g)
| Izotonični gel za snemanje | Isotonic recording gel
| npr. stacionarni: BIOPAC MP160WSW; Podpora: BIOPAC EPM100W, Brezžični: BIOPAC BN-LOGGER | e.g., Stationary: BIOPAC MP160WSW; Stimulus: BIOPAC EPM100W, Wireless: BIOPAC BN-LOGGER
| Točka 2: Mobilna enota za pridobivanje biopotencialnih podatkov | Item 2: Mobile biopotential data acquisition unit |  | 1 |  | naziv in št. opreme, proizvajalec / item name and No., manufacturer
| Podpira 32 kanalov brezžičnega zbiranja podatkov | Support 32 channels of wireless data collection
| Vgrajen 3D merilnik pospeška | 3D accelerometer built in
| 24-bitna ločljivost podatkov | 24-bit data resolution
| Vgrajena telemetrija WiFI | WiFI-telemetry built in
| Najmanj 16 GB notranjega pomnilnika podatkov | At least 16 GB internal data storage
| Akumulatorska baterija | Rechargeable battery
| EEG kapa z 10/20 elektrodno razporeditvijo, v velikosti za normalne odrasle osebe, z raztegljivim materialom in trakom | EEG cap with 10/20 arrangement for electrode position, sized for normal adults, with stretch material and strap
| Sprožilni kanal | Trigger channel
| Trdna konstrukcija za uporabo pri aktivnem testiranju (npr. šport, ročna dela itd.) | Sturdy construction for use in active testing (e.g., sports, manual labour jobs, etc.)
| Mora biti nosljiv. | Must be wearable.
| npr. BIOPAC MOBITA-20EEG + CAP100C | e.g., BIOPAC MOBITA-20EEG + CAP100C
| Točka 3: Neinvazivna enota za nadzor krvnega tlaka | Item 3: Non-invase blood pressure monitoring unit |  | 1 |  | naziv in št. opreme, proizvajalec / item name and No., manufacturer
| Vse meritve od utripa do utripa | All beat-to-beat measurements
| Samodejna kalibracija ravni srca | Automatic heart level calibration
| Podpira celoten spekter krvnega tlaka in hemodinamskih parametrov: | Support a full range of blood pressure and hemodynamic paramaters:
| * sistolični, diastolični, srednji arterijski tlak, srčni utrip | * systolic, diastolic, mean arterial pressure, pulse rate
| * vaskularna upornost, variacija / indeks volumna kapi, srčni volumen, srčni indeks | * vascular resistance, stroke volume variation/index, cardiac output, cardiac index
| * variacija pulznega tlaka | * pulse pressure variation
| Adapterji, potrebni za povezavo z enotami za zajemanje podatkov | Adapters necessary to interface with data acquisition units
| npr. BIOPAC NIBP100D-HD | e.g., BIOPAC NIBP100D-HD
| Dobavni rok: do 8 tednov od sklenitve pogodbe | Delivery within 8 weeks after concluding the contract |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery date:
| garancijski rok: najmanj 12 mesecev od dneva dostave | waranty period: min. 12 months from date of delivery |  |  |  | garancijski rok / warranty period:

## Sklop 9
Izpolni ponudnik / To be completed by the tenderer:
SKLOP 9 / Lot 9 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | Enota / Unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| Nakup in enoletno vzdrževanje licenc – LCA | Buying and a one year mantainance of the licenses – LCA | komplet /set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Točka 1: GaBi Professional (perpetual) ali enakovredno | Item 1: GaBi Professional (perpetual) or equivalent
| Programu naj bo dodano tudi: | The offer must include also:
| Extension database XIV: Construction materials (perpetual) | Extension database XIV: Construction materials (perpetual)
| vzdrževanje licence za obdobje 12 mesecev od dobave licence | license maintainance for 12 months after delivery
| Dobavni rok: do 4 tednov od sklenitve pogodbe | Delivery within 4 weeks after concluding the contract |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery date:

## Sklop 10
Izpolni ponudnik / To be completed by the tenderer:
SKLOP 10 / Lot 10 | Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | Enota / Unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
| Nakup in enoletno vzdrževanje licenc – EcoInvent baza | Buying and a one year mantainance of the licenses – EcoInvent database | komplet /set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Točka 1: Ecoinvent database for OpenLCA software ali enakovredno | Item 1: Ecoinvent database for OpenLCA software or equivalent
| vzdrževanje licence za obdobje 12 mesecev od dobave licence | license maintainance for 12 months after delivery
| Dobavni rok: do 4 tednov od sklenitve pogodbe | Delivery within 4 weeks after concluding the contract |  |  |  | ponujeni dobavni rok / delivery date: