## List1
S k l o p | Naziv sklopa / naziv artikla | Opis /Način izbora | Nadaljevanje opisa | EM | LTO
ARL1401 | MATERIAL ZA RESPIRATORNO TERAPIJO | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1401
ARL1401 | Balon dihalni z varnostno | valvulo za dojenčke. Ročni dihalni balon za dojenčke volumna 280 ml (komplet). Ne vsebuje lateksa. | Cevka vsebuje notranji zvezdasti premer za preprečitev mašenja. Kolenčasta spojka med masko in dihalnim balonom vsebuje varovalni ventil, ki se odpira pri pritisku 40 cm H2O in ima rezervoar za kisik ter obrazno masko. Na balonu mora biti držalo za možnost izvajanja predihavanja z eno roko. | KOM | 5
ARL1401 | Balon dihalni z varnostno | valvulo za otroke. očni dihalni balon za otroke volumna 550 ml (komplet). Noben del ne sme vsebovati | lateksa. Cevka vsebuje notranji zvezdasti premer za preprečitev mašenja. Kolenčasta spojka med masko in dihalnim balonom vsebuje varovalni ventil, ki se odpira pri pritisku 40 cm H2O in ima rezervoar za kisik ter obrazno masko. Na balonu mora biti držalo za možnost izvajanja predihavanja z eno roko. | KOM | 5
ARL1401 | Balon dihalni z varnostno | valvulo. Volumen 1000 ml, vsi deli brez lateksa, cevka mora imeti zvezdasti notranji premer za | preprečitev mašenja. Kolenčasta spojka med masko in dihalnim balonom vsebuje varovalni ventil, ki se odpira pri pritisku 40 cm H2O, ima rezervoar za kisik in obrazno masko. Na balonu mora biti držalo za možnost izvajanja predihavanja z eno roko. | KOM | 12
ARL1401 | Balon dihalni | Balon dihalni brez varnostne valvule. Ročni dihalni balon za odrasle volumna 1500 ml (komplet). | Noben del ne sme vsebovati lateksa, cevka mora imeti zadostni notranji premer zvezdaste oblike za preprečitev mašenja. Ima rezervoar za kisik ter obrazno masko. Na balonu mora biti držalo za možnost izvajanja predihavanja z eno roko. | KOM | 40
ARL1401 | Balon za anest., volumen 2l | Balon za anestezijo z volumnom 2 l in zaščitno mrežico proti kolenčenju. Brez lateksa |  | KOM | 100
ARL1401 | Cevka za CO2, dolžina 0,8 m | Notranjega premera 1,2 mm, prozorna, brez lateksa, ter spojko Luer- Lock na obeh koncih. |  | KOM | 5
ARL1401 | Cevka za CO2, dolžina 1,8 m | Notranjega premera 1,2 mm, prozorna, brez lateksa. ter spojko Luer- Lock na obeh koncih. |  | KOM | 20
ARL1401 | Cevka za CO2, dolžina 2,45 m | Notranjega premera 1,2 mm, prozorna, ne vsebuje lateksa, ter s spojko Luer- Lock na obeh koncih. |  | KOM | 20
ARL1401 | Cevka za kisik, dolžina 1,8 m | Cevka za kisik z zvezdastim notranjim lumnom, dolžina 1,8 m |  | KOM | 70
ARL1401 | Cevka za kisik, dolžina 4 m | Cevka za kisik z zvezdastim notranjim lumnom, dolžina 4 m |  | KOM | 90
ARL1401 | Držalo za cevi - odrasli | Držalo za cevi, ki ne vsebuje kovinskih delov z upogljivim nosilcem in ima na koncu nosilec s | štirimi utori notranjega premera 22 mm, dva utora premera 22 mm in dva premera 15 mm. | KOM | 4
ARL1401 | Držalo za cevi - otroci | Držalo za cevi, ki ne vsebuje kovinskih delov z upogljivim nosilcem in ima na koncu nosilec z | utorom 30 mm. | KOM | 1
ARL1401 | Dvorogi nosni kateter za kisik | neonatalni, dolžina 2m. Nastavek za priključitev na povezovalno cev. Cevka za kisik ima notranjo | steno zvezdaste oblike. | KOM | 50
ARL1401 | Dvorogi nosni kateter za kisik | odrasle, dolžina 2m. Cevka za kisik ima notranjo steno zvezdaste oblike. |  | KOM | 2200
ARL1401 | Dvorogi nosni kateter za kisik | za odrasle, dolžina 5m. Z izboklino pod nosom proti premikanju. Cevka za kisik ima notranjo steno | zvezdaste oblike. | KOM | 465
ARL1401 | Dvorogi nosni kateter za kisik | otroški, dolžina 1.8 m z izboklino pod nosom, ki preprečuje premikanje. Cevka za kisik z notranjo | steno zvezdaste oblike. | KOM | 10
ARL1401 | Filter viralno bakteriološki , | vlažilni, elektrostatski. Filter mora biti za dihalne volumne od 200 do 1500ml. Volumen filtra | največ 68 ml. Padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30l/min ne sme biti večji od 125Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur sme biti največ 14Pa. Na filtru Luer-Lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 45g. Preizkušen mora biti na učinkovitost filtracije TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000;55:458-65). Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,999%, po prej navedenem postopku.. Vlaženje mora biti vsaj 28mg H2O/I. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1:1997. Preizkušen mora biti tudi s testom po standardu ISO 23328-1, pri katerem sme biti prepustnost največ 0,65%. | KOM | 5300
ARL1401 | Filter viralno bakteriološki | Filter viralno – bakteriološki, elektrostatičen. Filter mora biti za dihalne volumne od 200 do | 1500 ml. Volumen filtra je največ 70ml. Padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30l/min ne sme biti večji od 120 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh sme biti največ 5 Pa. Na filtru Luer – Lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 42g. Preizkušen mora biti na učinkovitost filtracije TBC, Bacillus subtillis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000;55:458-65). Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,999%, po prej navedenem postopku. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1:1997. Preizkušen mora biti tudi s testom po standardu ISO 23328-1, pri katerem sme biti prepustnost največ 0,60%. | KOM | 1340
ARL1401 | Filter virusni in | bakteriološki, otroški. Filter viralno – bakteriološki, vlažilni, elektrostatski. Filter mora biti | za dihalne volumne od 75 do 200 ml. Volumen filtra največ 28 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 15l/min ne sme biti večji od 93 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur sme biti največ 17 Pa. Na filtru Luer – Lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 22g. Preizkušen je na učinkovitost preprečevanja okužbe z Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55;45/8-65). Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,34%, po prej navedenem postopku. Vlaženje mora biti vsaj 30 mg H2O/l, merjeno po ISO 936-2::2003. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1:1997. Preizkušen mora biti tudi s testom po standardu ISO 23328-1, pri katerem sme biti prepustnost največ 2%. | KOM | 280
ARL1401 | Supraglotični pripomoček št.1 | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa. Mešiček mora biti iz termoplastičnega | elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 5
ARL1401 | Supraglotični pripom. št.1,5 | Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije. | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa.Mešiček mora biti iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 40
ARL1401 | Supraglotični pripomoček št.2 | Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije. | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa.Mešiček mora biti iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 50
ARL1401 | Supraglotični pripomoč. št.2,5 | Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije. | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa.Mešiček mora biti iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 30
ARL1401 | Supraglotični pripomoček št.3 | Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije. | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa.Mešiček mora biti iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 120
ARL1401 | Supraglotični pripomoček št.4 | Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije. | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa.Mešiček mora biti iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 920
ARL1401 | Supraglotični pripomoček št.5 | Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije. | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa.Mešiček mora biti iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 370
ARL1401 | Maska z visoko (60 do 90%) | inspiratorno vsebnostjo kisika za odrasle. Maska mora vsebovati idikator dihanja in enosmerni | ventil. V kompletu cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina cevi je med 1,8 in 2m. | KOM | 70
ARL1401 | Maska z visoko (60 do 90%) | inspiratorno vsebnostjo kisika za otroke. Maska mora vsebovati idikator dihanja in enosmerni | ventil. V kompletu cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina cevi je med 1,8 in 2m. | KOM | 20
ARL1401 | Maska za kisik z Venturijevimi | ventili za odrasle. Maska ne sme vsebovati PVC-ja in Di(2 ethylhexil) phtalhata. Priloženi morajo | biti venturi ventili za 24%, 28%, 31%, 35%, 40% in 60% kisika. V kompletu cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina cevi je med 1,8 in 2,1m. | KOM | 970
ARL1401 | Maska za kisik za odrasle z | indikatorjem dihanja. Maska za kisik namenjena odraslim, ki vsebuje indikator dihanja. Komplet | vsebuje cev za priključitev na kisik dolžine 1,8 m. | KOM | 5
ARL1401 | Maska za kisik za odrasle, | ki ne vsebuje pvc, brezbarvna, s cevko za kisik z zvezdastim notranjim premerom |  | KOM | 2370
ARL1401 | Maska za kisik otroška | Maska za kisik za otroke. Maska ne sme vsebovati PVC-ja in Di(2 ethylhexil)phtalhata. V kompletu | cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina med 1,8 in 2m. | KOM | 70
ARL1401 | Maska obrazna za anestezijo | za otroke, velikost št.1, za 1xuporabo, barvno kodirana |  | KOM | 30
ARL1401 | Maska obrazna za anestezijo | za otroke, velikost št.2, za 1xuporabo, barvno kodirana |  | KOM | 70
ARL1401 | Nastavek za tubus z gibljivim | komolčkom. raztegljiv od 70 mm do 150 mm. Mrtvi prostor je možno spreminjati od 20 ml do 40 ml. | Komolček je brez odprtin. | KOM | 800
ARL1401 | Nastavek za tubus z gibljivim | komolčkom.Gibljivi komolček s podaljškom in odprtino za aspiracijo. Nastavek za tubus je raztegljiv | od 70 mm do 150 mm. Mrtvi prostor je možno spreminjati od 20 ml do 40 ml. Na komolčku je odprtina za aspiracijo premera 9 mm z dvema raztegljivima pokrovoma. Konekt pri dihalnem sistemu ima 22 mm notranji premer. | KOM | 1040
ARL1401 | Nastavek za aerosol terapijo | 22M/ 22F. Nastavek za vbrizgavanje aerosola med ventilacijo,spojka premera 22 mm na obeh straneh, | ki vsebuje gibljivo šobo za razprševanje | KOM | 100
ARL1401 | Nos umetni s cevko za kisik | Izmenjevalnik toplote in vlage za tubus in kanilo. Povračilo vlage vsaj 26 mg H2O/l pri VT 500 ml. | Zavarovana odprtina za aspiracijo s pokrovom pritrjenim na rob odprtine. Varovalni mehanizem proti zadušitvi, pri kašlju propusten. Gibljiv priključek za cevko za kisik. Cevka za kisik je v kompletu. | KOM | 30
ARL1401 | Nos umetni | Izmenjevalnik toplote in vlage namenjen za tubus in kanilo. Povračilo vlage vsaj 26 mg H2O/l | pri VT 500 ml. Zavarovana odprtina za aspiracijo s pokrovom pritrjenim na rob odprtine. Varovalni mehanizem proti zadušitvi, pri kašlju propusten. Priključek za cevko za kisik je gibljiv. | KOM | 3700
ARL1401 | Optični laringoskop za 1Xupor. | za odrasle.Optični laringoskop za enkratno uporabo s kanalom v katerega se uvede tubus,svetilko in | sistemom proti zarositvi na spodnjem delu optičnega laringoskopa. Primeren za tubuse velikosti od 6 do 7,5. | KOM | 25
ARL1401 | Optični laringoskop za 1xupor. | za odrasle- manjši.Optični laringoskop za enkratno uporabo s kanalom v katerega se uvede tubus, | svetilko in sistemom proti zarositvi na spodnjem delu optičnega laringoskopa. Primeren za tubuse velikosti 7 in več. | KOM | 25
ARL1401 | Razpršilec s T spojko za | ventilirane paciente. Razpršilec za zdravila - z ustnikom in T spojko dimenzij 22M/15F-22M-22F. | Zagotavlja, da so pri pretoku 8l/min delci manjši od 5 mikronov. Komplet vsebuje tudi cevko za kisik | KOM | 30
ARL1401 | Razpršilec za zdravila z | masko za odrasle. Biti mora brez PVC-ja, cevko za kisik in spojko za priklop cevke za kisik na | stenski kisikov priključek. Cevka za kisik mora imeti na obeh koncih navoj in notranjo objemalko. Zagotavljati mora, da so pri pretoku 8l/min delci manjši od 5 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,50g/min. Razpršilec mora imeti navoj za pritrditev cevke. | KOM | 10
ARL1401 | Razpršilec za zdravila z | masko za otroke. Biti mora brez PVC-ja, cevko za kisik in spojko za priklop cevke za kisik na | stenski kisikov priključek.Cevka za kisik mora imeti na obeh koncih navoj in notranjo objemko. Zagotavljati mora, da so pri pretoku 8l/min delci manjši od 5 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,50 g/min. Razpršilec mora imeti navoj za pritrditev cevke. | KOM | 360
ARL1401 | Sistem dihalni krožni | otroški za anestezijo 1,6m. Krožni dihalni sistem za otroke za anestezijo. Rebraste cevi premera | 15 mm, dolžina 1,6 m. Krak za balon dolžine 0.8 m, balon volumna 1 l z zaščitno mrežo proti mašenju, brez lateksa. Spojka na balonu ima 15 mm notranji premer. | KOM | 75
ARL1401 | Sistem dihalni za anestezijo | otroški. Sistem dihalni za anestezijo-otroški, T piece z APL ventilom. Komplet vsebuje dva balona | 1l in 0.5 l, brez lateksa | KOM | 5
ARL1401 | Sistem dihalni krožni za | anestezijo, za odrasle. Dolžina sistema je med 1,5 in 1,7 m, premer cevi je 22 mm. Krak za dihalni | balon je dolg med 1,5 in 1,7 m. V kompletu z dihalnim balonom 2L brez lateksa. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Učinkovitost mora biti testirana na 24 ur in 7 dni in biti mura v obeh časovnih obdobjih vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. | KOM | 10
ARL1401 | Sistem dihalni krožni za | anestezijo, za odrasle. Dolžina sistema je med 1,5 in 1,7m. Premer cevi je 22mm. Krak za dihalni | balon je dolg med 1,5 in 1,7m. V kompletu z dihalnim balonom 2L brez lateksa, anest. Masko, ki mora biti brez PVC-ja, vel. št. 4, držaloma za enkratno uporabo za cevi in krak za balon. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Učinkovitost mora biti testirana na 24 ur in 7 dni in biti mora v obeh časovnih obdobjih vsaj 99,99% na prej navedene bakterije. | KOM | 270
ARL1401 | Sistem dihalni krožni | koaksialni za anestezijo . Krožni dihalni sistem za anestezijo, za odrasle. Znotraj ekspiratorne | cevi se nahaja inspiratorna cev. Dolžina sistema je od 1,4 do 1,7m. Sistem vsebuje krak za balon dolžine med 0,8 in 1,2m, balon prostornine 2L in raztegljiv krak za povezavo sistema z ekspiratornim delom aparata, dolžine vsa 0,4m. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko srebrovih ionov in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z Acinetobacter calcoaceticus, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae. Učinkovitost mora biti testirana po 24 urah in 7 dnevih. V obeh časovnih obdobjih mora biti vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. V sistemu mora biti cevka za merjenje koncentracije CO2, ki se mora nahajati v notranjem lumnu ekspiratornega dela cevi in ima luer lock priključek ob priključku sistema na aparat. V kompletu mora biti priloženo zamašek za zamašitev notranjega lumna sistema med samim testiranjem. | KOM | 330
ARL1401 | Sistem dihalni koaksialni | Sistem krožni dihalni, za odrasle. Znotraj ekspiratorne cevi se nahaja inspiratorna cev. Dolžina | sistema je od 1,4 do 1,7m. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko srebrovih ionov in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z Acinetobacter calcoaceticus, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermodis, Klebsiell pneumoniae. Učinkovitost mora biti testirana po 24 urah in 7 dnevih. V obeh časovnih obdobjih mora biti vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. V sistemu mora biti cevka za merjenje koncentracije CO2, ki se mora nahajati v notranjem lumnu ekspiratornega dela cevi in ima luer lock priključek ob priključku sistema na aparat. V kompletu mora biti priloženo zamašek za zamašitev notranjega lumna sistema med samim testiranjem. | KOM | 10
ARL1401 | Sistem dihalni za anestezijo | Krožni dihalni sistem 1,6 m z dodatnim notranjim lumnom v inspiratornem kraku, posodo z | abosrbentom za CO2 in varnostnim ventilom. | KOM | 5
ARL1401 | Sistem dihalni s samodejno | vlažilno komoro in dvojno grelno žico mora biti dolžine med 1,5 in 1,7m in mora vsebovati vlažilno | komoro z avtomatskim polnjenjem. Vlažilna komor mora biti avtomatska, z dvema plovcema, ki samodejno regulirata dotok tekočine. Vsebovati mora dodatni neodvisni barvni gibljivi plovec, ki služi kot indikator nivoja vode in mora biti drugačne barve od ostalih delov komore. Rob grelne plošče mora biti termično izoliran. Cev za dotok vode mora biti neločljiva od komore in mora vsebovati 0,3 milimetrski filter za filtracijo tekočin v komoro. Odprtina za temperaturno tipalo na sistemu na strani vlažilca mora biti kompatibilna s temperaturnim tipalom vlažilca Fisher & Pykel MR 850. | KOM | 55
ARL1401 | Sistem dihalni za intenzivne | oddelke, za odrasle. Dolžina sistema je med 1,5 in 1,7m, premer cevi je 22mm. Sistem mora biti | prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Učinkovitost mora biti testirana na 24 ur in 7 dni in biti mora v obeh časovnih obdobjih vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. | KOM | 200
ARL1401 | Sistem dihalni z ekspiratorno | valvulo. Valvula ima dodatno cevko za krmiljenje, ki je spojena na dihalni aparat, sistem je | dolžine 1,6m | KOM | 10
ARL1401 | Sistem dihalni dolgi za magnet | Sistem dihalni krožni za anestezijo, za odrasle. Dolžina sistema je med 4 in 4,8m, premer cevi je | 22mm. Krak za dihalni balon je dolg med 2,2 in 2,4m. V kompletu z balonom 3L, brez lateksa. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Učinkovitost mora biti testirana na 24 ur in 7 dni in biti mora v obeh časovnih obdobjih vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. | KOM | 5
ARL1401 | T spojka dimenzij 22M/15F- | 22M-22F. T spojka dimenzij 22M/15F-22M-22F |  | KOM | 5
ARL1401 | Tubus Guedel št. 0 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 10
ARL1401 | Tubus Guedel št. 1 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 10
ARL1401 | Tubus Guedel št. 1,5 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 10
ARL1401 | Tubus Guedel št. 2 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 10
ARL1401 | Tubus Guedel št. 3 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 90
ARL1401 | Tubus Guedel št. 4 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 270
ARL1401 | Tubus Guedel št. 5 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 90
ARL1401 | Absorbent za CO2 | Absorbent lahko vsebuje največ 1,5 % natrijevega hidroksida in biti mora brez kalcijevega klorida. | Pakiranje v kanistrih za 1x uporabo za aparate proizvajalca GE (Aespire, Avance, Aisys, ADU) | KG | 6
ARL1401 | Tubus Guedel št. 000 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 50
ARL1401 | Tubus Guedel št.00 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena | KOM | 10
ARL1401 | Maska oblazinjena, brezbarvna, | prozorna, rob ni napihljiv in ne vsebuje zraka. Maska ne sme vsebovati PVC-ja in | Di(2ethylhexil) phtalhata. Velikost št: 3. Velikost maske mora biti barvno označena. | KOM | 100
ARL1401 | Maska oblazinjena, brezbarvna, | prozorna, rob ni napihljiv in ne vsebuje zraka. Maska ne sme vsebovati PVC-ja in | Di(2ethylhexil) phtalhata. Velikost št: 4. Velikost maske mora biti barvno označena. | KOM | 480
ARL1401 | Maska oblazinjena, brezbarvna, | prozorna, rob ni napihljiv in ne vsebuje zraka. Maska ne sme vsebovati PVC-ja in | Di(2ethylhexil) phtalhata. Velikost št: 5. Velikost maske mora biti barvno označena. | KOM | 10
ARL1401 | Maska oblazinjena, | brezbarvna, prozorna, rob ni napihljiv in ne vsebuje zraka. Maska ne sme vsebovati PVC-ja in | Di(2ethylhexil) phtalhata. Velikost št: 6. Velikost maske mora biti barvno označena. | KOM | 10
ARL1402 | MATERIAL ZA RESPIRATORNO TERAPIJO - TUBUSI | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1402
ARL1402 | Tubus št. 5, za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 10
ARL1402 | Tubus št. 5,5 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 10
ARL1402 | Tubus št. 6,0 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 20
ARL1402 | Tubus št. 6,5 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 20
ARL1402 | Tubus št. 7,0 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 220
ARL1402 | Tubus št. 7,5 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 1190
ARL1402 | Tubus št. 8,0 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 215
ARL1402 | Tubus št. 8,5 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 1110
ARL1402 | Tubus št. 9,0 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 5
ARL1402 | Tubus št. 9,5 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 5
ARL1402 | Tubus št.7 | Za dolgotrajno intubacijo, silikonizirani; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO 10993-1), | silikoniziran PVC material. Murphyevo oko. Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani (atravmatsko zaobljeni zaključki). Radiopačna nitka, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Konektor kompatibilen s sistemi (ISO 5356-1). Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5 do 10 mm notranjega premera ( razlika v notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavljati centralno lego tubusa v traheji. Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 5
ARL1402 | Tubus št.8 | Za dolgotrajno intubacijo, silikonizirani; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO 10993-1), | silikoniziran PVC material. Murphyevo oko. Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani (atravmatsko zaobljeni zaključki). Radiopačna nitka, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Konektor kompatibilen s sistemi (ISO 5356-1). Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5 do 10 mm notranjega premera ( razlika v notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavljati centralno lego tubusa v traheji. Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 13
ARL1402 | Tubus št.8,5 | Za dolgotrajno intubacijo, silikonizirani; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO 10993-1), | silikoniziran PVC material. Murphyevo oko. Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani (atravmatsko zaobljeni zaključki). Radiopačna nitka, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Konektor kompatibilen s sistemi (ISO 5356-1). Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5 do 10 mm notranjega premera ( razlika v notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavljati centralno lego tubusa v traheji. Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 15
ARL1402 | Tubus št.9 | Za dolgotrajno intubacijo, silikonizirani; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO 10993-1), | silikoniziran PVC material. Murphyevo oko. Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani (atravmatsko zaobljeni zaključki). Radiopačna nitka, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Konektor kompatibilen s sistemi (ISO 5356-1). Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5 do 10 mm notranjega premera ( razlika v notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavljati centralno lego tubusa v traheji. Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 7
ARL1402 | Stileta za lažjo intubacijo | Dolžina 335 mm + - 5%, za velikosti tubusov od 5.0 do 8.0; Aluminijasta s prevleko (polietilen), ki | omogoča enostavno vstavljanje in odstranjevanje iz tubusa. Enostavna za spreminjanje oblike. Mehkejšim zaključkom ene konice. Zaobljene konice. Različne dimenzije primerne za uporabo pri tubusih od št.2,5 do 11. Sterilno pakirana. Za enkratno uporabo. Brez lateksa. | KOM | 70
ARL1402 | Stileta za lažjo intubacijo | Dolžina 365 mm + - 5%, za velikosti tubusov od 8.5 do 11.0; Aluminijasta s prevleko (polietilen), ki | omogoča enostavno vstavljanje in odstranjevanje iz tubusa. Enostavna za spreminjanje oblike. Mehkejšim zaključkom ene konice. Zaobljene konice. Različne dimenzije primerne za uporabo pri tubusih od št.2,5 do 11. Sterilno pakirana. Za enkratno uporabo. Brez lateksa. | KOM | 170
ARL1402 | Tubusi brez mešička št. 2,0 | Termosenzibilni, biokompatibilni ( ISO 10993-1 ), silikonizirani PVC material za zaščito občutljive | sluznice. Murphyevo oko. Atravmatsko zaobljeni robovi tubusa in Murphyevega očesa. Radiopačna nitka po dolžini tubusa. Črna markacija nad konico (referenčna linija), ki omogoča kontrolo globine lege tubusa. Stopenjske oznake na tubusu (10mm). Dimenzije od 2.5 do 4.5mm (razlike v notranjem premeru 0.5mm). S konektorjem (15mm) kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1). Primerni za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 10
ARL1402 | Tubusi brez mešička št. 2,5 | Termosenzibilni, biokompatibilni ( ISO 10993-1 ), silikonizirani PVC material za zaščito občutljive | sluznice. Murphyevo oko. Atravmatsko zaobljeni robovi tubusa in Murphyevega očesa. Radiopačna nitka po dolžini tubusa. Črna markacija nad konico (referenčna linija), ki omogoča kontrolo globine lege tubusa. Stopenjske oznake na tubusu (10mm). Dimenzije od 2.5 do 4.5mm (razlike v notranjem premeru 0.5mm). S konektorjem (15mm) kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1). Primerni za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 5
ARL1402 | Tubusi brez mešička št. 3,0 | Termosenzibilni, biokompatibilni ( ISO 10993-1 ), silikonizirani PVC material za zaščito občutljive | sluznice. Murphyevo oko. Atravmatsko zaobljeni robovi tubusa in Murphyevega očesa. Radiopačna nitka po dolžini tubusa. Črna markacija nad konico (referenčna linija), ki omogoča kontrolo globine lege tubusa. Stopenjske oznake na tubusu (10mm). Dimenzije od 2.5 do 4.5mm (razlike v notranjem premeru 0.5mm). S konektorjem (15mm) kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1). Primerni za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 10
ARL1402 | Tubusi brez mešička št. 3,5 | Termosenzibilni, biokompatibilni ( ISO 10993-1 ), silikonizirani PVC material za zaščito občutljive | sluznice. Murphyevo oko. Atravmatsko zaobljeni robovi tubusa in Murphyevega očesa. Radiopačna nitka po dolžini tubusa. Črna markacija nad konico (referenčna linija), ki omogoča kontrolo globine lege tubusa. Stopenjske oznake na tubusu (10mm). Dimenzije od 2.5 do 4.5mm (razlike v notranjem premeru 0.5mm). S konektorjem (15mm) kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1). Primerni za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 10
ARL1402 | Tubusi brez mešička št. 4,0 | Termosenzibilni, biokompatibilni ( ISO 10993-1 ), silikonizirani PVC material za zaščito občutljive | sluznice. Murphyevo oko. Atravmatsko zaobljeni robovi tubusa in Murphyevega očesa. Radiopačna nitka po dolžini tubusa. Črna markacija nad konico (referenčna linija), ki omogoča kontrolo globine lege tubusa. Stopenjske oznake na tubusu (10mm). Dimenzije od 2.5 do 4.5mm (razlike v notranjem premeru 0.5mm). S konektorjem (15mm) kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1). Primerni za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 5
ARL1402 | Tubusi brez mešička št. 4,5 | Termosenzibilni, biokompatibilni ( ISO 10993-1 ), silikonizirani PVC material za zaščito občutljive | sluznice. Murphyevo oko. Atravmatsko zaobljeni robovi tubusa in Murphyevega očesa. Radiopačna nitka po dolžini tubusa. Črna markacija nad konico (referenčna linija), ki omogoča kontrolo globine lege tubusa. Stopenjske oznake na tubusu (10mm). Dimenzije od 2.5 do 4.5mm (razlike v notranjem premeru 0.5mm). S konektorjem (15mm) kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1). Primerni za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 5
ARL1402 | Stileta za lažjo intubacijo | Dolžina 225 mm + - 5%, za velikosti tubusov od 2.5 do 4.5; Aluminijasta s prevleko (polietilen), ki | omogoča enostavno vstavljanje in odstranjevanje iz tubusa. Enostavna za spreminjanje oblike. Mehkejšim zaključkom ene konice. Zaobljene konice. Različne dimenzije primerne za uporabo pri tubusih od št.2,5 do 11. Sterilno pakirana. Za enkratno uporabo. Brez lateksa. | KOM | 20
ARL1402 | Stileta za lažjo intubacijo | "Bongie"; 15Fr, 700mm, size 6-11mm |  | KOM | 70
ARL1403 | MATERIAL ZA DRENAŽE - DRENI TORAKALNI
ARL140301 | Dreni torakalni | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL140301
ARL140301 | Dren torakalni Ch10 | s trokarjem. Dolžina 23cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek, | sterilen, dovoljeno odstopanje +- 2cm. Trokar mora biti dobro premakljiv, da se pri vstavitvi ne zalepi na dren. Lahko se pnudijo dreni, ki nimajo heparinizirane notranjosti. | KOM | 10
ARL140301 | Dren torakalni Ch16 | s trokarjem. Dolžina 23cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek, | sterilen, dovoljeno odstopanje +- 2cm. Trokar mora biti dobro premakljiv, da se pri vstavitvi ne zalepi na dren. Lahko se pnudijo dreni, ki nimajo heparinizirane notranjosti. | KOM | 10
ARL140301 | Dren torakalni Ch20 | s trokarjem. Dolžina 40cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek, | sterilen, dovoljeno odstopanje +- 2cm. Trokar mora biti dobro premakljiv, da se pri vstavitvi ne zalepi na dren. Lahko se pnudijo dreni, ki nimajo heparinizirane notranjosti. | KOM | 10
ARL140301 | Dren torakalni Ch24 | s trokarjem. Dolžina 40cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek, | sterilen, dovoljeno odstopanje +- 2cm. Trokar mora biti dobro premakljiv, da se pri vstavitvi ne zalepi na dren. Lahko se pnudijo dreni, ki nimajo heparinizirane notranjosti. | KOM | 10
ARL140301 | Dren torakalni Ch28 | s trokarjem. Dolžina 40cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek, | sterilen, dovoljeno odstopanje +- 2cm. Trokar mora biti dobro premakljiv, da se pri vstavitvi ne zalepi na dren. Lahko se pnudijo dreni, ki nimajo heparinizirane notranjosti. | KOM | 10
ARL140302 | Dren okrogli | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL140302
ARL140302 | Dren okrogel 19Fr | Rebrast, silikonski, radiopačni s štirimi vzdolžnimi med seboj neodvisnimi kanali (po celotni | dolžini drena). Za učinkovitejšo drenažo in nebolečo odstranitev, s trdno sredico namesto običajnega lumna, ki preprečuje kolaps in omogoča nemoteno sukcijo. | KOM | 10
ARL1404 | MATERIAL ZA DRENAŽE - DRENI ABDOMINALNI | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1404
ARL1404 | Dren abdominalni Ch15 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 20
ARL1404 | Dren abdominalni Ch18 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 120
ARL1404 | Dren abdominalni Ch21 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 120
ARL1404 | Dren abdominalni Ch24 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 530
ARL1404 | Dren abdominalni Ch27 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 110
ARL1404 | Dren abdominalni Ch30 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 10
ARL1404 | Dren abdominalni Ch33 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 10
ARL1404 | Dren abdominalni Ch36 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 10
ARL1405 | DRENI ZA DRENAŽO MALIH POSEGOV | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1405
ARL1405 | Dren redon Ch 10 | Perforacija 140mm - dolžina 50cm / PVC, sterilen, RTG nitka |  | KOM | 280
ARL1405 | Dren redon Ch 12 | Perforacija 150mm - dolžina 50cm / PVC, sterilen, RTG nitka |  | KOM | 270
ARL1405 | Dren redon Ch 14 | Perforacija 150mm - dolžina 50cm / PVC, sterilen, RTG nitka |  | KOM | 200
ARL1405 | Dren redon Ch 16 | Perforacija 150mm - dolžina 50cm / PVC, sterilen, RTG nitka |  | KOM | 20
ARL1405 | Redivac 50ml mini | harmonika,kompl.z drenom CH6 in iglo za dren, vacuum 80mm/Hg,sterilen |  | KOM | 40
ARL1405 | Redon plastenka 200ml + 50ml | Varnostni volumen, s povezovalno cevjo. Iintigriran indikator vakuma z graduacijo min-max, | vacuum 2000 Pa, povezovalna cev s prozornim konekt. za redon drene,nosilec, sterilno | KOM | 300
ARL1405 | Redon plastenka 400ml + 50ml, | Varnostni volumen. Intigriran indikator vakuma z graduacijo min-max, | vacuum 2000 Pa, povezovalna cev s prozornim konekt. za redon drene,nosilec, sterilno | KOM | 540
ARL1405 | Cev povezovalna za redon | drenažo. Cev iz PVC, z konektom CH 6-18 |  | KOM | 80
ARL1405 | Redon plastenka 200ml + 50ml | Varnostni volumen, brez povezovalne cevi. Intigriran indikator vakuma z graduacijo min-max, | vacuum 2000 Pa, brez povezovalne cevi, nosilec, sterilno | KOM | 50
ARL1405 | Redon plastenka 400ml + 50ml, | Varnostni volumen brez povezovalne cevi. Intigriran indikator vakuma z graduacijo min-max, | vacuum 2000 Pa, brez povezovalne cevi, nosilec, sterilno | KOM | 330
ARL1405 | Dren redon Ch 8 | Perforacija 140mm - dolžina 50cm / PVC, sterilen, RTG nitka |  | KOM | 70
ARL1405 | Dren redon Ch 18 | Perforacija 150mm - dolžina 50cm / PVC, sterilen, RTG nitka |  | KOM | 1
ARL1406 | MAT.ZA ENTERALNO PREHRANO - SONDE
ARL140601 | Sonde za hranjenje | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL140601
ARL140601 | Sonda za hranjenje Ch 6 | Dolžina 50cm, PVC, cilindrična z dvema stranskima očesoma, označena, sterilna |  | KOM | 50
ARL140601 | Sonda za hranjenje Ch 8 | Dolžina 50cm, PVC, cilindrična z dvema stranskima očesoma, označena, sterilna |  | KOM | 10
ARL140602 | Sonde želodčne | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL140602
ARL140602 | Sonda želodčna Ch 14 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 4
ARL140602 | Sonda želodčna Ch 16 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 120
ARL140602 | Sonda želodčna Ch 18 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 190
ARL140602 | Sonda želodčna Ch 20 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 84
ARL140602 | Sonda želodčna Ch 22 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 105
ARL140602 | Sonda želodčna Ch 25 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 5
ARL140602 | Sonda želodčna Ch 26 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 5
ARL140603 | Sonde želodčne za izpiranje | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL140603
ARL140603 | Sonda želod. za izpiranje Ch24 | Z brizgo 140 ml, PVC, dve stranski očesi |  | KOM | 5
ARL140603 | Sonda želod. za izpiranje Ch34 | PVC; dve stranski očesi, dolžina 150 cm; zaokrožen zaprt vrh. Sterilno enojno pakiranje. |  | KOM | 200
ARL140604 | Za hranjenje - tropotne | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL140604
ARL140604 | Sonda za hranjenje Ch24 | gastrostoma z Y portom. Graduirana cev, ki omogoča merjenje globine stome, barvno označena odprtina | za hranjenje. Želodčni balon za notranje tesnenje stome brez DEHP. Obroček, ki omogoča fiksacijo stome na kožo. | KOM | 5
ARL140604 | Sonda za hranjenje Ch18 | gastrostoma z Y portom. Graduirana cev, ki omogoča merjenje globine stome, barvno označena odprtina | za hranjenje. Želodčni balon za notranje tesnenje stome brez DEHP. Obroček, ki omogoča fiksacijo stome na kožo. | KOM | 5
ARL1407 | MAT.ZA ENTERALNO PREHR.- SONDE DUODENALNE | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1407
ARL1407 | Sonda duodenalna Ch 12 | cilindrična, zaprta, s štirimi stranskimi očesi, z oznako na dolžini 45, 55, 75cm, dolžina 120 do | 125cm, PVC, sterilna | KOM | 10
ARL1407 | Sonda duodenalna CH 18 | cilindrična, zaprta, s štirimi stranskimi očesi, z oznako na dolžini 45, 55, 75cm, dolžina 120 do | 125cm, PVC, sterilna | KOM | 10
ARL1408 | SONDE HRANILNE POLIURETANSKE | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1408
ARL1408 | Sonde poliuretanske Ch10 | Sonda hranilna poliuretanska, z mandrenom in z Y končnim nastavkom za dodajanje zdravil, | dolžina 110 do 120cm | KOM | 10
ARL1408 | Sonde poliuretanske Ch8 | Sonda hranilna poliuretanska, z mandrenom in z Y končnim nastavkom za dodajanje zdravil, | dolžina 90 do 100cm | KOM | 10
ARL1408 | Sonde poliuretanske Ch16 | Sonda hranilna poliuretanska, z Y končnim nastavkom za dodajanje zdravil, dolžina 90 do 100cm |  | KOM | 10
ARL1409 | SONDE ČREVESNE | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1409
ARL1409 | CH18; 30cm cilindrična. | S centralno odprtino, z enim ali dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna |  | KOM | 630
ARL1409 | CH20; 30cm cilindrična. | S centralno odprtino, z enim ali dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna |  | KOM | 950
ARL1409 | CH25; 30cm cilindrična. | S centralno odprtino, z enim ali dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna |  | KOM | 580
ARL1409 | CH28; 30cm cilindrična. | S centralno odprtino, z enim ali dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna |  | KOM | 10
ARL1409 | CH22; 30cm cilindrična. | S centralno odprtino, z enim ali dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna |  | KOM | 420
ARL1410 | TUBUSI NASOPHARYNGEALNI | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1410
ARL1410 | Tubusi nasopharyngealni Ch 24 | Mehek material (wirupren), brez lateksa, za enkratno uporabo |  | KOM | 5
ARL1410 | Tubusi nasopharyngealni Ch 26 | Mehek material (wirupren), brez lateksa, za enkratno uporabo |  | KOM | 5
ARL1410 | Tubusi nasopharyngealni Ch 30 | Mehek material (wirupren), brez lateksa, za enkratno uporabo |  | KOM | 5
ARL1410 | Tubusi nasopharyngealni Ch 34 | Mehek material (wirupren), brez lateksa, za enkratno uporabo |  | KOM | 5
ARL1411 | SONDE ENTERALNE S KAVELJČKI | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1411
ARL1411 | Enteralna nosna sonda 14F, | 155cm za tanko zgornje črevo s stranskimi valvulami za samopomikanje, material mehak poliuretan, | 5 stranskih odprtin,oznake na vsakih 10 cm na predelu 40 - 100cm. | KOM | 5
ARL1411 | Oporni kateter za enteralno | nosno sondo za tanko zgornje črevo premera 0.065'' dolžine 170cm ravnega vrha |  | KOM | 5
ARL1412 | RAZBREMENILNE SONDE
ARL141201 | Silikonske | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL141201
ARL141201 | Silikonska razbremenilna sonda | z dvojnim lumnom, kompatibilna z AR valvulo. Dolžina 90cm, globinske oznake na 10cm od 45 do 75cm | od konice sonde. Imeti mora atravmatsko konico in 10 lateralnih luknjic. CH10; radiopačna, sterilna. Imeti mora 3 zaščitne kapice, ki dobro tesnijo, tako da želodčna vsebina ne more iztekati in se ne smejo sami odpirati. Uvedena lahko ostane 30 dni. Enakovredna Cardinal Health 8888265108. | KOM | 10
ARL141202 | Poliuretanske | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL141202
ARL141202 | Poliuretanska razbremenilna | sonda; nazogastrična, Ch 14, Y-konekt, radiopačna, sterilno pakirana, prozorna, dolžina 80-120cm |  | KOM | 85
ARL141202 | Poliuretanska razbremenilna | sonda; nazogastrična, Ch 12, Y-konekt, radiopačna, sterilno pakirana, prozorna, dolžina 80-95cm |  | KOM | 5
ARL1413 | TUBUSI S KAFOM
ARL141301 | Trahealni | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL141301
ARL141301 | Tubus s kafom Ch 4,5 | Tubus trahealni za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega biokompatibilnega | PVC-ja, z mehko konico in mrfijevim očesom, nizkotlačnim in visoko volumskim mešičkom, ki omogoča mehko tenenje, z radiopačno nitko. | KOM | 10
ARL141301 | Tubus s kafom Ch 4,0 | Tubus trahealni za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega biokompatibilnega | PVC-ja, z mehko konico in mrfijevim očesom, nizkotlačnim in visoko volumskim mešičkom, ki omogoča mehko tenenje, z radiopačno nitko. | KOM | 10
ARL141301 | Tubus s kafom Ch 3,0 | Tubus trahealni za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega biokompatibilnega | PVC-ja, z mehko konico in mrfijevim očesom, nizkotlačnim in visoko volumskim mešičkom, ki omogoča mehko tenenje, z radiopačno nitko. | KOM | 20
ARL141302 | Žični | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL141302
ARL141302 | Tubus žični s kafom Ch 4,5 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 5
ARL141302 | Tubus žični s kafom Ch 5,5 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 10
ARL141302 | Tubus žični s kafom Ch 6,5 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | SC | 1
ARL141302 | Tubus žični s kafom Ch 7 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 5
ARL141302 | Tubus žični s kafom Ch 7,5 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 20
ARL141302 | Tubus žični s kafom Ch 8 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 5
ARL141302 | Tubus žični s kafom Ch 8,5 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 20
ARL1414 | RAZNO
ARL141401 | Sistem dihalni za prenosni ventilator | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL141401
ARL141401 | Sistem dihalni za prenosni | ventilator, premer 19mm, dolžina 1,80m; cev z nadzorno linijo in monitor / kisikovo linijo | 3,5x5mm+ventil | KOM | 20
ARL141402 | Priključna cev za Endotest pripomoček | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL141402
ARL141402 | Priključna cev iz PVC | materiala za Endotest pripomoček za spremljanje pritiska v mešičku, transparentna, z Luer konektom, | 2.0x3.0mm, dolžine 100cm, ne vsebuje lateksa, sterilna. | KOM | 55
ARL141403 | Set za kriko-koniko tomijo
ARL141403 | Set za kriko-koniko tomijo | Sterilni set za enkratno uporabo, ki vsebuje vse potrebne pripomočke za urgentno konikotomijo: 6,0mm | velika trehealna kanila, ki vsebuje dilatator in iglo za hitro vstavitev. Igla naj ima varnostno vzmet in indikator. Kanila nam mora omogočiti, da bolnika lahko ventiliramo z ventilatorjem. Set vsebuje skalpel, 10 ml brizgo, iglo z varnostnim vzmetenjem in indikatorjem položaja igle, dilatator, kanilo z mešičkom, gel za lubrifikacijo, trak za fiksacijo kanile, nit in iglo za šivanje, filter za kanilo. | KOM | 2
ARL1415 | SISTEM ZA DIHANJE ZA PRENOSNI APARAT OXYLOG | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1415
ARL1415 | Sist.dihalni za 1xupo.-odrasli | 1,5 m; Kompatibilno z aparatom Oxylog 3000 Plus |  | KOM | 50
ARL1415 | Sist.dihalni za 1xupo.-otroci | 1,9 m; Kompatibilno z aparatom Oxylog 3000 Plus |  | KOM | 5
ARL1416 | SISTEM ZA SEDACIJO Z AnaConDo | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1416
ARL1416 | AnaConDa sistem z brizgo za | inhalacijo anestetika. Vsebuje mikrobiološki filter, vlažilec vdihanega zraka, evaporizator. | Kompatibilen z ventilatorji Sb Sg. | KOM | 20
ARL1416 | Brizga AnaConDa |  |  | KOM | 90
ARL1416 | Flurasorb filter |  |  | KOM | 10
ARL1416 | Fulladapter |  |  | KOM | 1
ARL1416 | Posodica waterlock2 |  |  | KOM | 24
ARL1417 | POTROŠNI MATERIAL ZA VENTILATOR ELISA 800 | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1417
ARL1417 | Dihalni sistem za ventilator | za odrasle. |  | KOM | 5
ARL1417 | Cevka RT merilna za | spremljanje CO2 |  | KOM | 3
ARL1417 | Subkutani fiksater za | periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch3. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo | perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. Za katetre velikost 3Ch | KOM | 5
ARL1417 | Subkutani fiksater za | periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch4. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo | perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. Za katetre velikost 4Ch | KOM | 5
ARL1417 | Subkutani fiksater za | periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch5. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo | perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. Za katetre velikost 5Ch | KOM | 5
ARL1417 | Subkutani fiksater za | periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch6. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo | perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. Za katetre velikost 6Ch | KOM | 5
ARL1417 | Subkutani fiksater za | periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch7. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo | perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. Za katetre velikost 7Ch | KOM | 5
ARL1417 | Subkutani fiksater za | periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch8. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo | perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. Za katetre velikost 8Ch | KOM | 5
ARL1418 | POTROŠNI MAT. KOMPATIBILEN Z EKRANOM AMBU | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1418
ARL1418 | Video-bronhoskop za 1xuporabo | velik (5,8/2,8). Fleksibilni videobronhoskop; z delovnim in aspiracijskim kanalom, z led kamero. | Sterilen, pripravljen za takojšnjo uporabo, z nastavkom za fiksacijo tubusa na proksimalnem delu bronhoskopa. Fleksibilnost upogiba navzgor do 180 stopinj in navzdol do 160 stopinj, vidno polje vsaj 85 stopinj. Notranji diameter delovnega kanala 2,8mm, zunanji premer bronhoskopa 5,8mm. | KOM | 5
ARL1418 | Video-bronhoskop za 1xuporabo | srednji (5,0/2,2). Fleksibilni videobronhoskop; z delovnim in aspiracijskim kanalom, z led kamero. | Sterilen, pripravljen za takojšnjo uporabo, z nastavkom za fiksacijo tubusa na proksimalnem delu bronhoskopa. Fleksibilnost upogiba navzgor in navzdol do 180 stopinj, vidno polje vsaj 85 stopinj. Notranji diameter delovnega kanala 2,2mm, zunanji premer bronhoskopa 5,0mm. | KOM | 5
ARL1418 | Video-bronhoskop za 1xuporabo | mali (3,8/1,2).Fleksibilni videobronhoskop; z delovnim in aspiracijskim kanalom, z led kamero. | Sterilen, pripravljen za takojšnjo uporabo, z nastavkom za fiksacijo tubusa na proksimalnem delu bronhoskopa. Fleksibilnost upogiba navzgor in navzdol do 180 stopinj, vidno polje vsaj 85 stopinj. Notranji diameter delovnega kanala 1,2mm, zunanji premer bronhoskopa 3,8mm. | KOM | 5
ARL1419 | EN FIT PRIPOMOČKI ZA HRANJENJE | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1419
ARL1419 | Sonda za hranjenje 8FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, Y konekt. Poliutretanska, radiopačana, s portom za aplikacijo zdravil, | prozorna, z vodilom, cm oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 8FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL1419 | Sonda za hranjenje 10FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, Y konekt. Poliutretanska, radiopačana, s portom za aplikacijo zdravil, | prozorna, z vodilom, cm oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 10FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL1419 | Sonda za hranjenje 12FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, Y konekt. Poliutretanska, radiopačana, s portom za aplikacijo zdravil, | prozorna, z vodilom, cm oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 12FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL1419 | Sonda za hranjenje 15FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, Y konekt. Poliutretanska, radiopačana, s portom za aplikacijo zdravil, | prozorna, z vodilom, cm oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 15FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL1419 | Sonda za hranjenje 8FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, enojni konekt. Poliutretanska, radiopačana, prozorna, z vodilom, cm | oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 8FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL1419 | Sonda za hranjenje 10FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, enojni konekt. Poliutretanska, radiopačana, prozorna, z vodilom, cm | oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 10FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL1419 | Sonda za hranjenje 12FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, enojni konekt. Poliutretanska, radiopačana, prozorna, z vodilom, cm | oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 12FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL1419 | Sonda za hranjenje 15FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, enojni konekt. Poliutretanska, radiopačana, prozorna, z vodilom, cm | oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 15FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL1419 | Brizga EN Fit 60ml, trodelna | Kompatibilna s hranilno sondo En Fit konektom namenjna za hranjenje in aplikacijo zdravil. |  | KOM | 100
ARL1419 | Brizga EN Fit 20ml, trodelna | Kompatibilna s hranilno sondo En Fit konektom namenjna za hranjenje in aplikacijo zdravil. |  | KOM | 160
ARL1419 | Zamašek za brizgo EN Fit | Sterilen, enojno pakiran |  | KOM | 160
ARL1419 | Slamica/palčka EN Fit PVC | za aspiracijo zdravil, tekočin 10 cm |  | KOM | 10
ARL1419 | Slamica/palčka EN Fit PVC | za aspiracijo zdravil, tekočin 15 cm |  | KOM | 10
ARL1419 | Adapter EN Fit za aspiracijo | zdravil iz vial. Z nastavkom za EN Fit brizgalko. |  | KOM | 10
ARL1419 | Igla EN Fit za aspiracijo | zdravil, tekočin. |  | KOM | 160
ARL1420 | SET KOMPATIBILEN Z APARATOM RANGER | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1420
ARL1420 | 150ml, High Flow, a10 | Set za segrevanje inf.tekočin |  | SC | 1
ARL1420 | 20ml, Pediatric/Neonate, a10 | Set za segrevanje inf.tekočin |  | SC | 1
ARL1420 | 44ml, Standard, a10 | Set za segrevanje inf.tekočin |  | SC | 15
ARL1421 | MED.PRIPOMOČEK KOMPATIBILEN Z APARATOM NeuOptics | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop ARL1421
ARL1421 | Okular smart guard za | izvajanje meritev |  | KOM | 10