OBČINA VITANJE

Grajski trg 1, 3205 Vitanje

tel.: 03 757 43 50; fax: 03 757 43 51

e.mail: info@vitanje.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila: dobava nujnega reševalnega vozila TIP B

po postopku naročila male vrednosti

April 2019

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

KAZALO

1.	NAROČNIK	5

2.	OZNAKA, PREDMET IN FINANCIRANJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	5

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	5

4.	rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	5

5.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	6

6.	PRAVNA PODLAGA	6

7.	TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	6

7.1	dostop do razpisne dokumentacije	6

7.2	obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	6

8.	ugotavljanje sposobnosti	7

8.1	ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila	7

8.1.1	Razlogi za izključitev	7

8.1.2	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	8

8.1.3	Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja	9

8.1.4	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	9

8.1.5	Drugi pogoji	9

9.	merila ZA IZBOR	9

10.	ponudba	11

10.1	ponudbena dokumentacija	11

10.2	sestavljanje ponudbe	11

10.2.1	Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij	11

10.2.2	Obrazci »Izjave«	12

10.2.3	Obrazec 2 »Predračun«	12

10.2.4	Finančna zavarovanja	12

10.3	druga določila za pripravo ponudbe	13

10.3.1	Skupna ponudba	13

10.3.2	Variantne ponudbe	14

10.3.3	Jezik ponudbe	14

10.3.4	Veljavnost ponudbe	14

10.3.5	Stroški ponudbe	14

10.3.6	Protikorupcijsko določilo	15

11.	obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	15

12.	odstop od izvedbe javnega naročila	15

13.	pogodba	15

14.	pravno varstvo	15

NAROČNIK

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za »DOBAVO NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA TIP B«.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

OZNAKA, PREDMET IN FINANCIRANJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Oznaka javnega naročila: 4300-0002/2019

Predmet: dobava nujnega reševalnega vozila TIP B (v nadaljevanju reševalno vozilo).

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij (Obr-9).

Financiranje: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana je v Ur.l.RS št.: 16/19 z dne 15.3.2019 razpisalo javni razpis za sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je nakup nujnega reševalnega vozila tipa B (v nadaljevanju – NRV-B), v letu 2019.

Prejemnik sredstev je Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, sofinancer pa Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice.

Naročnik v trenutku objave javnega naročila še nima zagotovljenih sredstev, zato javno naročilo izvaja pod odložnim pogojem, da bo javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, v kolikor bo sredstva pridobil na javnem razpisu.

Stroške oddaje ponudbe nosi vsak posamezen ponudnik.

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 29.4.2019 do 14.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29.4.2019 in se bo začelo ob 14:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 25.4.2019 do 14.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

ugotavljanje sposobnosti

ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem).

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3).

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila«

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja.

Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb, ni imel blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila«.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja.

Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

- Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom):

-vsaj 3 primerljive dobave, od katerih je bila vsaka v vrednosti ponujenega blaga.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec 8 »Reference

- Ponudnik predloži potrjen obrazec 9 »Tehnične specifikacije«

Drugi pogoji

Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec 6 »Izjava o lastniških deležih«

merila ZA IZBOR

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba z uporabo sledečih meril, ki bodo podana na obrazcu PREDRAČUN:

1.	CENA					80%	= 80 točk

2.	GARANCIJA za osnovno vozilo	             10%	= 10 točk

3.	GARANCIJA za nadgradnjo		10%	= 10 točk

----------------------------------------------------------------------------------

skupaj					100%	= 100 točk

merilo 1:   Cena vozila  se obračuna v točke (T) z uporabo naslednje formule:

Pri merilu cena je najvišje možno število točk 80. Upošteva se cena v EUR brez DDV, ki jo ponudnik navede  pod ponudbeno ceno v EUR brez DDV na obrazcu PREDRAČUN.

Pri ocenjevanju predstavlja ponudba z najnižjo ponudbeno ceno Cmin. Vsaka ostala ponudba zase pa C.

Ocenjevanje (preračun v točke) se izvede po spodaj navedeni formuli:

Cmin

t =          ------------------- X 80

C

Pri čemer je:

t – število točk za merilo cena,

Cmin – najnižja ponudbena cena za merilo cena,

C – obravnavana cena za merilo cena.

merilo 2:   Garancijska doba za osnovno vozilo se obračuna v točke na sledeči način:

Naročnik zahteva najmanj 24 mesecev garancijske dobe.

Pri tem merilu se ocenjuje garancijska doba v mesecih, ki jo ponudnik navede in potrdi v obrazcu PREDRAČUN.

Pri točkovanju po tem merilu je največje možno število točk deset (10). Garancijska doba se preračuna v točke, in sicer na sledeči način:

-	za ponujeno garancijo 24 mesecev se dodeli = 0 točk,

-	za ponujeno garancijo 36 mesecev se dodeli = 5 točk,

-	za ponujeno garancijo 48 mesecev se dodeli = 10 točk.

merilo 3:   Garancijska doba za nadgradnjo se obračuna v točke na sledeči način:

Naročnik zahteva najmanj 24 mesecev garancijske dobe.

Pri tem merilu se ocenjuje garancijska doba v mesecih, ki jih ponudnik navede in potrdi v obrazcu PREDRAČUN.

Pri točkovanju po tem merilu je največje možno število točk deset (10). Garancijska doba se preračuna v točke, in sicer na sledeči način:

-	za ponujeno garancijo 24 mesecev se dodeli = 0 točk,

-	za ponujeno garancijo 36 mesecev se dodeli = 5 točk,

-	za ponujeno garancijo 48 mesecev se dodeli = 10 točk.

KONČNI IZRAČUN MERIL

Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki prejme največ točk na podlagi meril (cena, garancijska doba za osnovno vozilo in garancijska doba za nadgradnjo). Največje možno število točk je 100.

Končno število točk = t (cena) + t (garancijska doba za osnovno vozilo) + t (garancijska doba za nadgradnjo)

ponudba

ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec 1 »Ponudba« ter prilogami:

-obrazec 1a Podatki o partnerju v primeru skupne ponudbe;

-obrazec 1b Podatki o podizvajalcu v primeru nastopa s podizvajalci;

-obrazec 1c Izjava in soglasje podizvajalca;

- izpolnjen obrazec 2 »Predračun«

- Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila«

- Izpolnjen obrazec 4 »Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«

- Izpolnjen obrazec 5 »Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«

- Izpolnjen obrazec 6 »Izjava o lastniških deležih«

- Potrjen obrazec 7 »Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«

- Potrjen obrazec 7/1 »Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku«

- Izpolnjen obrazec 8 »Reference«

- Potrjen obrazec 9 »Tehnične specifikacije«

- Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe

- Tehnična dokumentacija ponujenega reševalnega vozila.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

sestavljanje ponudbe

Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazci »Izjave«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila«  v razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila« v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«.

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec 2 »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Finančna zavarovanja

- Naročnik finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne zahteva.

#### Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora v roku 10 dni od podpisa pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, za ves čas trajanja pogodbe. Uporabi se oblika finančnega zavarovanja, ki je navedena v razpisni dokumentaciji (vzorec). Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, dela ali storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.

Pogodba je veljavna ob predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ga lahko unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in količini. Vzorec finančnega zavarovanja je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik parafira vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer jamči, da se je seznanil z vsebino garancije, ki jo bo moral izročiti naročniku v primeru, da bo izbran.

Ponudnik predloži parafiran vzorec finančnega zavarovanja (s strani ponudnika), ki je priložen v razpisni dokumentaciji.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Ob primopredaji vozila mora dobavitelj naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik predloži na unovčenje, če ponudnik:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak;

- če dobavljeno blago nima lastnosti/certifikatov h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

V kolikor ponudnik naročniku ob primopredaji ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, si naročnik pridržuje pravico zadržati plačilo v višini 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV dokler finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ne bo predloženo.

druga določila za pripravo ponudbe

Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi posebej.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi skupaj.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba«.

Vsi podizvajalci morajo izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje obrazca 1c.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene izjave obrazca 1c teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 9.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema je: tehnična dokumentacija, ki je lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

pogodba

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Občini Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.

Občina Vitanje

Slavko Vetrih, župan

Obrazec 1

# PONUDBA

# Podatki o ponudniku, izvajalcih v skupnem nastopu, podizvajalcih

Na podlagi Obvestila o naročilu male vrednosti za dobavo nujnega reševalnega vozila TIP B, ki ga je naročnik Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, objavil na Portalu javnih naročil z dne  ______________, pod št. objave: ______________________, dajemo ponudbo in prilagamo dokumentacijo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

- Podatki o ponudniku /samostojni ponudnik, glavni izvajalec, poslovodeči partner pri skupni ponudbi/

- SMO vodilni partner   (ponudnik obkroži, v kolikor je vodilni partner pri skupni ponudbi)

| FIRMA OZIROMA IME: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: | _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |
| Ponudnik je MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje): DA NE (ustrezno obkroži) Zakoniti zastopniki ponudnika (potrebno je navesti vse zastopnike z navedbo morebitnih omejitev): 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Za izvedbo predmetnega naročila dajemo (ustrezno obkroži): - samostojno ponudbo – kot samostojni ponudnik, brez podizvajalcev in brez drugih izvajalcev v skupni izvedbi naročila; - skupno ponudbo – pri izvedbi naročila bomo sodelovali z izvajalci v skupni izvedbi in sicer: 1.. 2.. 3.. (ponudnik – vodilni partner mora k ponudbi priložiti list (Obrazec 1a) – priloga Partner v skupni ponudbi k obrazcu 1 za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi) - ponudbo s podizvajalci 1.. 2.. 3.. (ponudnik mora ponudbi priložiti list (Obrazec 1b) – priloga Podizvajalec k obrazcu 1 za vsakega od podizvajalcev) Z oddajo svoje ponudbe potrjujemo, da sprejemamo vse zahteve naročnika, navedene v Dokumentaciji za oddajo in javni objavi predmetnega naročila. Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični ter da fotokopije predloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnosti, in ustreznost fotokopij, prevzemamo popolno odgovornost. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila – Dobavo nujnega reševalnega vozila TIP B. |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |  |
|  |  | (žig in podpis) |  |

Priloge:

- Obrazec št. 1a: Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik predloži, v kolikor daje ponudbo skupina izvajalcev)

- Obrazec št. 1b: Podatki o podizvajalcu (ponudnik predloži, v kolikor nastopa s ponudbo s podizvajalci)

Obrazec 1a

- Podatki o partnerju v skupni ponudbi:

- NISMO vodilni partner   (označi in v nadaljevanju izpolni ponudnik ki je eden izmed partnerjev, vendar ni vodilni partner pri skupni ponudbi)

| POPOLNI NAZIV: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |
| E-POŠTA: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PARTNERJA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Področje oz. vrsta ter obseg del, za katerega bo zadolžen partner v skupni ponudbi: |  |  |

Obrazec 1b

- Podatki o podizvajalcu:

| POPOLNI NAZIV: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |  |
| E-POŠTA: |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| DEL IZVEDBE NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |  |  |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec: |  |  |  |
| Obseg v %: |  |  |  |
| Vrednost: |  |  |  |
| Kraj izvedbe: |  |  |  |
| Rok izvedbe: |  |  |  |

Obrazec 1c

- IZJAVA in soglasje podizvajalca

- izpolnjevanje pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom za dobavo nujnega reševalnega vozila TIP B, ki ga je naročnik Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, objavil na Portalu javnih naročil z dne  ______________, pod št. objave: ______________________,

podizvajalec (naziv in naslov):  _______________________________________________________________

občina sedeža podizvajalca: ________________________

matična številka: _____________________, ID za DDV: _____________________________

s podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da:

- naši družbi ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/12- UPD in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za odhodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;

- v obdobju treh let pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža;

- sprejemamo plačilni rok: v roku trideset (30) dni od datuma uradnega prejema in pravilne izstavitve elektronskega računa na transakcijski račun izbranega ponudnika/dobavitelja;

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb, ni imel blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Hkrati izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z Navodili za izdelavo ponudb po Dokumentaciji za oddajo naročila s pogoji za izvedbo ter merili za dodelitev naročila in da z njimi v celoti soglašamo.

- zahtevamo neposredna plačila:       DA        NE          (podizvajalec ustrezno označi)

Strinjamo se, da lahko naročnik v fazi oddaje tega naročila od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Občino Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, da iz uradnih evidenc, za namen izvedbe tega javnega naročila, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje v tej izjavi oziroma predmetni dokumentaciji za oddajo naročila postavljenih pogojev. Na zahtevo naročnika in v kolikor bo to potrebno bomo naročniku predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila – Dobavo nujnega reševalnega vozila TIP B.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe podizvajalca: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 2

# PREDRAČUN

Za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za dobavo nujnega reševalnega vozila TIP B objavljenega  na  Portalu javnih naročil št. _____________ z dne ____________, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka: __________________

Datum: ___________________

- Ponudnik:

_________________________________________________________

Naslov: ___________________________________________________

Matična številka: ___________________________________________

Identifikacijska številka: ______________________________________

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (označite):

  - samostojno - kot samostojen ponudnik

  - skupno ponudbo - kot vodilni partner v skupni ponudbi

- Vrednost ponudbe (merilo 1):

V skladu z razpisno dokumentacijo ponujamo dobavo vozila po naslednji  ceni (v EUR):

| PONUDBENA CENA vozila brez DDV v EUR |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV v EUR |  |
| Ponudbena cena vozila z vključenim DDV v EUR |  |

- Garancija za osnovno vozilo  (merilo 2):

Zagotavljamo garancijski rok za osnovno vozilo (v mesecih):

| ZAGOTAVLJAMO GARANCIJSKI ROK za osnovno vozilo: označiti z X | - 24 mesecev - 36 mesecev - 48 mesecev |
| --- | --- |

- Garancija za nadgradnjo (merilo 3):

Zagotavljamo garancijski rok za nadgradnjo (v mesecih):

| ZAGOTAVLJAMO GARANCIJSKI ROK za nadgradnjo: označiti z X | - 24 mesecev - 36 mesecev - 48 mesecev |
| --- | --- |

Ponujamo vozilo Tip_____________________________________

Proizvajalec osnovnega vozila je __________________________

Predelavo bo izvedel ____________________________________

*Specifikacije vozila izhajajo iz priložene dokumentacije

Veljavnost ponudbe je do	.

| Kraj in datum: ______________________ | Ponudnik:___________________ |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: _________________ |

Obrazec 3

- IZJAVA ponudnika

- o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom za dobavo nujnega reševalnega vozila TIP B, ki ga je naročnik Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, objavil na Portalu javnih naročil z dne  ______________, pod št. objave: ______________________, _______________________________________________________________________,..

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi, glavnega izvajalca pri ponudbi s podizvajalci)

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje in zahteve iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila ter da:

- naši družbi ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 50/12- UPD in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za odhodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;

- v obdobju treh let pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža;

- sprejemamo plačilni rok: v roku trideset (30) dni od datuma uradnega prejema in pravilne izstavitve elektronskega računa na transakcijski račun izbranega ponudnika/dobavitelja;

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb, ni imel blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev);

Strinjamo se, da lahko naročnik v fazi oddaje tega naročila od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Občino Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, da iz uradnih evidenc, za namen izvedbe tega javnega naročila, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje v tej izjavi oziroma predmetni dokumentaciji za oddajo naročila postavljenih pogojev. Na zahtevo naročnika in v kolikor bo to potrebno bomo naročniku predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |

Obrazec 4

# Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(firma), _________________(naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Občino Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 5

# Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Občino Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 6

# Izjava o lastniških deležih

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/11, v nadaljevanju: ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/glavni izvajalec pri ponudbi s podizvajalci/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. ...................., katerega predmet je dobava nujnega reševalnega vozila TIP B  - podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

____________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opombe: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika ____________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

_________________________________________________   ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE / DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da  s ponudnikom ______________________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

____________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Kraj: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Žig: |  |
|  | Podpis zakonitega zastopnika: |

Obrazec 7

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:   Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene na podlagi izvedenega javnega naročila št. ……………………………., objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave: JN__________/2019, katerega predmet je dobava reševalnega vozila.

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče  po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.)

garant											           (žig in podpis)

Obrazec 7/1

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:   Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje ( (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi izvedenega postopka

z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec 8

Reference

Naziv gospodarskega subjekta: ________________________________________________________________

| Naročnik | Naziv blaga in lokacija dobave | Vrednost del v EUR brez DDV | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba:

- v zadnjih (3) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil je ponudnik izdobavil vsaj 3 enakovredna reševalna vozila primerljiva razpisanim, od katerih je bila vsaka v vrednosti ponujenega blaga.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 9

Tehnične specifikacije

Nujno reševalno vozilo Tip B – modularna izvedba bolniškega prostora

USTREZNOST ZAHTEV ZA REŠEVALNO VOZILO

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789-2007+A2:2015 tip B. Iz tega sledi, da morajo posamezni sklopi izpolnjevati naslednje zahteve:

      - Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015.

      - Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.3.

      - Sistem za zračenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.4.

      - Sistem za gretje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.5.1.

      - Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.5.2.

      - Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.6.

      - Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presega zahtev SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.7.

      - Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.9.

      - Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015.

      - Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1865.

      - Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015.

      - Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015.

      - Predelna stena mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.4.

      - Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.5.

Vozilo modularne izvedbe bo namenjeno za izvajanje reševalnih prevozov v sklopu nujne medicinske pomoči. Vozniški in bolniški del morata biti med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti minimalno 0,24 m2. Okno mora omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oziroma ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015.

Vozilo mora biti v RAL 1016 barvi in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi. Zunanje označbe morajo biti  iz samolepilne folije proizvajalca 3M v rdeči odsevni barvi ter napisi v modri barvi. Znak NMP Slovenija morata biti nameščeni na zadnjih bočnih straneh, zadnjih vratih ter na strehi vozila in sprednje strani. Dodatni napisi in lokalne oznake naročnika se bodo izvedle po predlogi naročnika.

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni.

V ponudbeni dokumentaciji morajo biti predložena dokazila, ki dokazujejo skladnost s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015:

- Dokazilo o opravljenem varnostnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015.

- Predložena morajo biti poročila o testiranju ponujenega vozila iz katerega je nedvoumno razvidno, da so testiranja bila opravljena na vozilu, ki je predmet ponudbe ponudnika ter po vseh točkah navedenih v Annex-u C standarda SIST EN 1789-2007+A2:2015.

- Vsi zahtevani certifikati morajo biti izdani s strani akreditirane organizacije po standardu EN ISO / IEC 17025:2005, skladno s standardom EN 1789-2007+A2:2015.

- Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg.

- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.

- Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg.

- katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:

dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu EN ISO /IEC 17025:2005, registrirane v eni izmed držav Evropske unije. Kot priloga je zahtevana akreditacija.

Na zahtevo naročnika mora ponudnik v roku treh (3) dni dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo, s katerim dokazuje usposobljenost za izvedbo predmeta javnega naročila.

OSNOVNO VOZILO

Zunanje mere reševalnega vozila:

Dolžina: 	 		min. 5.550 mm in max. 5.800mm.

Širina:	    			min. 2.050mm in max. 2.120mm  (brez ogledal).

Višina:    			min. 2.600 mm in max. 2.630 mm (vključno s strešnim ventilatorjem).

Oblika: 			Šasija, modularna izvedba bolniškega prostora.

Motor:  		dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm max. 2.100ccm, min, EURO 6.

Moč motorja: 		min. 146 kW.

Pogon: 	 		stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.

Menjalnik: 			6 stopenjski ročni menjalnik.

Pospeški: 			v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.2.1.

Mere bolniškega prostora:

Dolžina: 			min. 2930 mm.

Širina: 				min. 1950 mm.

Višina: 	min. 1.870 mm merjeno v področju Ia, IIa, IIIa po standardu SIST EN 1789:2007+A1/2010 TIP B.

Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 3.500 kg.

Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015 ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789-2007 po osnih obremenitvah.

V skupno maso vozila se šteje:

- Masa predelanega vozila pripravljenega za vožnjo.

- 5 oseb po 75 kg/osebo - skupaj 375 kg.

- 260 kg za medicinsko opremo ( po standardu EN 1789:2007+A2:2014 tip B).

Oprema osnovnega vozila:

- Celoletne pnevmatike min. 215/60R17 s povišano nosilnostjo. Hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore. Okrasni kolesni pokrovi.

- Klimatiziran vozniški prostor (tovarniška pol-avtomatska klima).

- Ojačan akumulator.

- Povišana nosilnost osnovnega vozila.

- Zračno vzmetenje, kot VB- Airsuspension ali Goldschmitt sistem zračnega blaženja z možnostjo spuščanja zadnjega dela vozila in samodejni dvig vozila pri vožnji (priloga izjava proizvajalca osnovnega vozila, ki dokazuje, da je vgrajeno vzmetenje preizkušeno in odobreno s strani proizvajalca osnovnega vozila in da predelava podvozja ne vpliva na garancijska jamstva osnovnega vozila). Sistem mora omogočati vožnjo ob ročni spremembi višine vozila do hitrosti 25km/h, nato se samodejno poravna na tovarniško nastavljeno višino. Vgradnja zračnega vzmetenja mora omogočati povišanje NDM na 3.500kg.

- Električni vmesnik za zunanje porabnike.

- Več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.

- Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala, ki so naj prilagojena širini vozila.

- Dodatno so naj nameščena ogledala za nadzor nad mrtvim kotom.

- Daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat vključno z zunanjimi boksi. Avtomatsko zaklepanje bolniškega dela med vožnjo (Childlock).

- Monitor v vzvratnem ogledalu v povezavi z kamerami.

- Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:

  - namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,

  - funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,

  - funkcija zrcaljenja slike,

  - klimo-mehanska izvedba: Vodoodporna, za zunanjo montažo na RV.

  - Kamera za bolniški del z ročnim vklopom/izklopom:

    - namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje v RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,

    - funkcija zrcaljenja slike.

- Sistem ogrevanja v bolniškem prostoru ob delujočem motorju.

- Avtoradio z USB predvajalnikom 2 DIN zaslonom v povezavi z navigacijo in kamerami, v kvaliteti enaki ali boljši kot Blaupunkt buenos Aires 200. Kamere morajo biti priklopljene na monitor v vzvratnem ogledalu za zagotavljanje uporabnosti vozila.

- Dva DIN odprtina za namestitev avtoradia nad armaturo vozila.

- Voznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiv po višini in z ledveno oporo ter tritočkovnim varnostnim pasom.

- Dodatni akumulator. Meglenke spredaj.

- Konzola na armaturni plošči. Ogrevane šobe za pranje stekel.

- Servo volan - hidravlični, nastavljiv po višini in globini.

- Led žarometi z pranjem žarometov. Bifunkcijski žarometi spredaj. Avtomatska regulacija višine svetlobnega snopa.

- Kontinuiran tek motorja.

- Zračni blazini za voznika in sovoznika. Stranski zračni blazini.

- Pregradna stena s pomičnim oknom med vozniškim in bolniškim prostorom.

- ABS (antiblokirni sistem).

- ASR (uravnava pogonskega zdrsa).

- EDS (elektronska zapora diferenciala),

- ESP (elektronski sistem za regulacijo vozne dinamike).

- Električni pomik prednjih stekel.

- Podvozje prirejeno za nosilnost po predelavi - ojačani stabilizatorji spredaj in zadaj.

- Odpiranje zadnjih krilnih vrat do 1800; v primeru odprtja vrat do prve stopnje, ko so vrata poravnana z vozilom, mora biti omogočen  zadrževalni sistem. Desna bočna drsna vrata s pomičnim steklom.

- Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.

- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.

- Osnovna barva vozila RAL 1016.

- Tempomat.

- Komplet za hitro popravilo pnevmatik v sili.

- Gasilni aparat na prah 2 kg.

- Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 230 V z blokado zagona.

- Dodatna bralna lučka na sovoznikovi strani na stebru v kvaliteti enaku ali boljši kot Hella.

- Prenosna svetilka z akumulatorjem in polnilcem v LED tehnologiji v kvaliteti enaki ali boljši kot Fenix.

- Parkirni senzorji zadaj in spredaj.

NADGRADNJA Z OPREMO REŠEVALNEGA VOZILA

  - Izvedba modula oz nadgradnje:

- Nadgradnja reševalnega vozila mora biti modularna oz tako imenovana »kontejnerska nadgradnja v nadaljevanju »modul«. Modul mora biti zgrajen iz panelnih sendvič plošč ter aluminijastih nosilnih stebrov in aluminijastega nosilnega ogrodja.

- Zaradi enostavnega postopka popravila mora biti obloga panelov na zunanji in notranji strani iz kompozitnih materialov. Vsi kompozitni materiali vključno s paneli in streho morajo biti v končno barvo obdelani z nanosom barvnega gelcoat-a RAL 1016.

- Streha modula mora biti narejena iz kompozitnih materialov s prostorom za integrirane modre luči ter kanalom za namestitev ventilatorja na streho vozila ter ojačana z 6 varnostnimi loki za povečano varnost v primeru prevračanja vozila.

- B-Steber mora imeti aerodinamično oblogo, ki mora pokrivati spoj med kabino in modulom.

- V predelno steno mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno površine min. 0,24m2.

- Zaradi zaščite modularne nadgradnje v primeru poškodb spodnjega dela nadgradnje ter enostavnih popravil mora biti na spodnji strani celotne nadgradnje (modula) nameščena obloga iz UV obstojnega vakumiranega ABS materiala debeline cca. 4mm ( paneli se morajo končati na spodnji strani tal v bolniškem prostoru oz s podkonstrukcijo katera mora biti pritrjena na šasijo vozila). Zaščitna obloga mora biti enostavno odstranljiva v primeru zamenjave. Obloga mora pokrivati predel od višine tal bolniškega prostora do višine praga osnovnega vozila. Zaščitna obloga mora biti nameščena tudi na vsa vrata modula.

- Vsa vrata na modulu morajo imeti centralno zapiranje v povezavi z originalnim daljinskim zaklepanjem osnovnega vozila.

- V notranjosti mora biti vgrajen mehanski sistem za odpiranje vseh vrat v sili.

- Ročaj za vstopanje na predelni steni ob desnih drsnih bočnih vratih.

Dodatno mora biti v streho vgrajeno:

- Integrirana Alu ploščo za vgradnjo antene za UKV površine 0,8m2.

- Prostor za vgradnjo integriranih modrih in belih opozorilnih luči.

- Prostor za vgradnjo osvetljenega napisa »Ambulance«.

- Prostor za vgradnjo zadnjih in bočnih delavnih luči.

- Difuzor za vgradnjo ventilatorja – maksimalna višina pod zgornjim nivojem strehe.

- Okno na desni strani takoj za drsnimi vrati ob desnem bočnem sedežu. Okno mora imeti dovolj veliko površino, da omogoča neoviran pogled izven vozila ob sedenju na desnem sedežu v smeri vožnje.

- Drsna vrata na desni strani z drsnim oknom. Vrata morajo imeti možnost odpiranja vrat na zunanji in notranji strani. Na notranji strani mora biti nameščen ročaj za pomoč pri zapiranju drsnih vrat iz bolniškega prostora.

- Ob desnih drsnih vratih mora biti nameščena električna bočna stopnica s samodejnim odpiranjem, zaščitena pred poškodbami in z varnostno signalizacijo na centralni konzoli. Ob desnih drsnih vratih mora biti nameščeno stikalo za ročno zapiranje električne stopnice za servisne posege. Stikalo ne sme nameščeno na zunanji strani zabojnika. Nosilnost stopnice mora biti min 225kg. Stopnica mora biti kvalitetna in min. v kvaliteti STEM ali boljše.

- Cevna zaščite z zadnje strani vozila.

- Dvojna krilna vrata na zadnji strani z fiksnim oknom na levi in desni strani ter ročnim gumbom za zasilni izhod v primeru odpovedi električnega sistema odpiranja vrat. Imobilizacijska / transportna sredstva ne smejo biti nameščena na zadnja krilna vrata.

Dva zunanja boksa na straneh vozila zadaj za hrambo opreme za delo na terenu: Vrata zunanjih boksov morajo biti z odpiranjem 1700 in z varnostnim sistemom za pridržanje.

- Boks na levi strani zadaj s prostorom za spravilo sledeče opreme – v boksu morajo biti nameščeni ustrezni nosilci za pritrditev opreme. Nosilci morajo biti predmet ponudbe in kot taki vključeni v ponudbo:

  - Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej in plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa.

  - Prostor za 2 kos jeklenki za kisik 10 lit z enostavnim dostopom do ventilov jeklenk tudi iz bolniškega prostora.

  - Potrebna inštalacija za priklop na jeklenke (2 kos reducirna ventila, sistem za avtomatski preklop jeklenk, aktivne jeklenke etc ).

  - Nosilec za kardiološki stol .

- Boks na desni strani zadaj s prostorom za spravilo sledeče opreme – v boksu morajo biti nameščeni ustrezni nosilci za pritrditev opreme. Nosilci za pritrditev navedene opreme morajo biti predmet ponudbe in kot taki so vključeni v ponudbo:

  - Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej, plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa.

  - Nosilec za pobiralna nosila z oporo za glavo in pasovi.

  - Prostor za opremo za imobilizacijo hrbtenice.

  - Prostor za opremo za imobilizacijo otrok.

  - Prostor za vakuumske opornice.

  - Prostor za 3x mrežo za čelade.

  - Prostor za  namestitev travma torbe.

Opozorilna signalizacija

Naročnik zavrača postavitev in pritrditev svetlobnih blokov in ostalih signalnih elementov, ki bi bili pritrjeni na streho vozila.

- Modre opozorilne luči morajo biti integrirane v streho reševalnega vozila brez odstopanja od osnovne linije strehe, signalizacije nameščena na spojlerje ali na streho ni. Vidnost mora biti zagotovljena v območju 360° okoli vozila. Svetlobni moduli vgrajeni v streho vozila morajo biti izdelani v LED tehnologiji.

  - Modre luči na sprednji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran):

    - centralni svetlobni modul z 12 LED svetlobnimi telesi.

    - Dodatni svetlobni moduli z usmerjeno svetilnostjo naprej naj vsebuje 2 modula z po 4 svetlobnimi telesi – LED elementov, ki so naj nameščeni v vertikalni smeri na sprednji strani strehe.

    - Za bočno osvetlitev modra luč dodatno vsebuje 1 posamični svetlobni telesi – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila.

    - Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč so izključno v LED tehnologiji.

  - Modre luči na zadnji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran):

    - centralni svetlobni modul z min. 12 LED svetlobnimi telesi.

    - Za bočno osvetlitev mora modra luč dodatno vsebovati posamično svetlobno telo – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila.

    - Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč morajo biti izključno v LED tehnologiji.

- 2 modri signalni luči morata biti vgrajeni na boku vozila, vgradnja levo in desno v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby.

- 2x modri LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby.

- 2x beli LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby 4.

- 2 modri signalni luči morata biti vgrajeni v vetrobransko steklo vozila, vgradnja levo in desno v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby.

- Integrirana luč v streho vozila spredaj z znakom reševalnega vozila/napis AMBULANCE.  Luč ne sme odstopati od osnovne linije strehe.

- Dodatno mora biti v streho integrirano poleg integriranega osvetljenega napisa »Ambulance« modul z po 4 elementoma POWER LED belih luči usmerjenih naprej za dnevno uporabo – v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby. Namestitev levo in desno od luči »Ambulance«.

- Na zadnjem delu reševalnega vozila so naj nameščene 4x zavorne luči, 4x smerne utripalke – oranžne, 4x pozicijske luči, 1x vzvratna luč, 1x luč za meglo.

- Na streho zadaj sta naj nameščeni 2 delovni luči v LED tehnologiji z min. 6 svetilnimi elementi.

- Na boku vozila mora biti  levo in desno nameščena po ena delovna luč v LED tehnologiji ter z zadnje strani s po 6 svetlobnimi elementi. Upravljanje delovnih luči mora biti preko CAN BUS sistema. Modul za upravljanje mora nahajati v vozniški kabini, desnih drsnih vratih ter pri zadnjih vratih na desni strani v bolniškem prostoru. Indikacija delovanja delovnih luči mora biti vizualna na vsakem modulu posebej ter dodatno na grafičnem zaslonu v vozniški kabini. Vklop zadnjih delovnih luči mora biti avtomatski ob vzvratni vožnji.

- Sirena 2x100 W nameščena v odbijač vozila. Hrup v kabini zaradi siren ne sme presegati 75 dBA. Zvočniki so naj nameščeni v razmiku  80cm oziroma glede na razpoložljiv prostor v vozilu.

- Ojačevalnik sirene v kvaliteti enaki ali boljši kot Federal 200W z možnostjo govora.

- Oranžna luč integrirana v zadnja vrata za opozarjanje ob odprtih zadnjih krilnih vratih.

- Dodatna zvočna izolacija bolniškega dela vozila in vozniške kabine, kjer hrup ne sme presegati dovoljenih vrednosti iz standarda SIST EN 1789:2007+A2:2015.

Bolniški prostor – osnovna oprema

Splošno:

- Klimatizacija bolniškega prostora z ločenim upravljanjem od klimatizacije vozniškega prostora mora ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015. Klimatska naprava mora biti nameščena pod strop v prostor nad vozniško kabino. Delovanje in nastavitev temperature/ventilatorja se mora uravnavati preko CAN BUS sistema v vozniškem in bolniškem prostoru.

- Notranje obloge bolniškega prostora morajo biti v celoti izdelane iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 brez vidnih pritrditev in ostrih robov z možnostjo izbire barvnih kombinacij s strani naročnika.

- Električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru. Vsa električna inštalacija mora biti nameščena v posebnih kanalih ter omogočena enostavna zamenjava katerekoli žice ali kabelskega seta po celotnem reševalnem vozilu.

- Na levi strani mora biti od tal do sredine boka omara z izvlečnim predalom v širini 30cm. Zgornji del mora biti izdelan kot bočna omara z izvlečnim ampularijem in prostorom za namestitev električnega sistema Canbus.

- Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni mora biti nameščena omara z štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem mora biti nameščen grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala mora ostati še dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala.

- Na desni strani od sedeža na predelni steni mora biti omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom. Predvidena sta reanimacijski nahrbtnik in zdravniška torba. Predviden prostor za posamezno torbo je širine po 280mm. Na zgornji strani mora biti odlagalna polica z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS. Na polici je predviden odlagalni prostor za prenosni ultrazvok last naročnika model Sonosite, ki zavzema 40x30x15cm. V izvlečnem predalu je nameščeno 12V napajanje za polnjenje polnilca za laringoskop, last naročnika.

- Na desni strani mora biti dodatno nameščena omara z tremi (3) odlagalnimi poličkami in označenim prostorom za rokavice, omara se mora nadaljevati do predala dol.

- Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjeni profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju.

- Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju.

- Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi.

- Tla morajo izdelana iz talne obloge brizgane izvedbe v barvi usklajeni z notranjo bolniškega prostora, nedrseča, odporna za mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do višine 60 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo. Vsi spoji morajo biti izdelani iz enakega materiala in zavarjeni. Nabrizgan mora biti tudi nedrseč nanos, ter obloga mora biti UV obstojna.

- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno a-termično  folijo, 85% prepustnost svetlobe, ter dodatno z notranje strani prevlečeno z mat folijo do 2/3 višine vseh oken. Zatemnjeno okno na predelni steni.

- Pomična (levo/desno) izvlečna miza za glavna nosila s podvozjem. Bočni pomik mora imeti 3 pozicije fiksacije. Podnožje nosil mora imeti enostavno nastavljiv nakladalni kot. Pod izvlečno mizo mora biti odlagalni prostor za rjuhe. Boks mora biti certificiran skladno s standardom SIST EN1789:2007+A2:2015.

- V prostoru, ki mora biti dostopen z zunanje strani morata biti prostor za dve 10 l tlačni posodi za kisik z dvema pretočnima ventiloma za kisik povezanima s sklopko za kisik in notranjim razvodom kisika. Kontrola polnosti tlačnih posod mora biti omogočena iz bolniškega prostora preko računalniško vodenega sistema.

- Prostor z vratci nad vozniško kabino po celotni širini od leve proti desni. Notranjost mora biti obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov.

- Koš za kužne odpadke(namestitev na levi konzoli pod medicinskimi aparati), ter kontejner za ostre predmete (z kovinskim nosilcemm) morata biti funkcionalno integrirani v bolniški prostor, da ne ovirajo vstopanja/izstopanja skozi stranska vrata bolniškega prostora, rokovanja z opremo oz. ne ovirajo dela ekipe reševalnega vozila.

- Ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja gretja (predal mora omogočati pravilno delovanje v vseh zunanjih temperaturnih pogojih), volumen predala mora zadoščati za 6 plastenk 500 ml. temperatura ogrevanja med 30 0C in 40 0C.

- Kompresorski hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora pravilno delovati v vseh zunanjih temperaturnih pogojih) in zagotavljati temperature 4 0C z dopustno toleranco +-1 0C, volumen predala mora biti 30l. Predvideno mesto za namestitev je v izvlečnem predalu na predelni steni.

- Sedež na predelni steni z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v črni barvi.

Strop

- Stropna konzola s prostorom za:

  - Zložljiv nosilec za 6 infuzijskih steklenic montiran v strop.

  - Dva vzdolžna drogova na stropu bolniškega prostora za oprijem osebja pri delu. Med seboj sta naj na sprednji strani povezana polkrožno.

  - Izhod za aplikator kisika 1 in 2 ločeno.

  - Mrežica za spravilo maske za inhalacijo.

  - 4 x LED spot luči povezane v sistem CAN BUS.

  - Sklopka.

Leva stran ( v smeri vožnje ):

- Na levem boku stene mora biti prostor/konzola z nosilci za namestitev medicinske opreme na levem boku bolniškega prostora:

  - EKG monitor/defibrilator

  - prenosni ventilator (ob nosilcu za ventilator direktni izvod za priklop na centralni razvod kisika),

  - namestitvena šina za namestitev infuzijskih perfuzorjev (dva 2 kosa) in dozatorjev za na šino,

  - pri tleh koš za smeti.

  - Nosilec za prenosni aspirator.

  - Pod nosilcem za prenosni aspirator je na koloteku predvideno mesto za aparat za oživljanje

Desna stran ( v smeri vožnje ):

- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.

- Vrtljiv in zložljiv sedež z integriranim varnostnim pasom na desni strani vozila v smeri vožnje. Sedež mora imeti zložljivo sedišče. Naslon za hrbet mora imeti integrirano oporo za glavo. Oblazinjeni deli se lahko zamenjajo zaradi morebitnih poškodb, naslon za roke, pritrditev za 3-točkovni varnostni pas in integriran 3-točkovni avtomatski varnostni pas. Sedež mora omogočati vrtenje v levo proti nosilom in fiksacijo. Oblazinjenje črno.

Osvetlitev bolniškega prostora

- Notranje luči v LED tehnologiji so naj montirane v kanal na levi, desni in sprednji strani. Avtomatski vklop luči ob odprtju katerihkoli vrat v bolniškem prostoru - avtomatski vklop in izklop se  uravnava s svetlobnim senzorjem preko računalniškega sistema CAN BUS z možnostjo ročnega vklopa in izklopa vseh luči. Luči morajo biti postavljene tako, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.

- 4 kos stropnih spot luči v LED tehnologiji za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta, vgrajene morajo biti v konzoli na stropu. Snop žarkov se mora usmerjati  med  glavo in pasom pacienta.

- Nočna / modra osvetlitev bolniškega prostora v stropu skladno s standardom EN 1789-2007 +A2:2014.

Elektro oprema in stikala

- Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila.

- V bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temp območju od -30 do +70 stopinj C.

- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.

- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.

- Konzola med sedežema v vozniški kabini za električna elemente.

- Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije:

  - Svetlobno opozorilno signalizacijo:

    - Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči ).

    - Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila ).

    - Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene ).

  - Zvočna opozorilna signalizacija:

    - Vklop / izklop sirene.

    - Izbira tona.

    - Horn.

  - Klimatska naprava za bolniški prostor:

    - Vklop / izklop klimatske naprave

  - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

  - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

  - Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru

  - Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj ).

  - Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu

  - Barvni zaslon:

    - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev.

    - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela.

    - Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto ).

    - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej.

    - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej.

- Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik :

  - Zaslon vsebuje naslednje podatke:

- Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej.

- Grafični prikaz jeklenke v funkciji.

- Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.

- Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije.

- Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente.

- Ura in datum.

- Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop.

- Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki.

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Halogenke.

- Strešni ventilator - smer vrtenja levo.

- Strešni ventilator - smer vrtenja desno.

- Klimatska naprava za bolniški prostor ( Nastavljena in Aktualna temperatura ).

- Nastavitev temperature ( Nastavljena in Aktualna temperatura ).

- Nastavitev ventilatorja.

- Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature hladilnika za zdravila  (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature kaloriferja  (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (box, bočna, zadnja)

- Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko.

- Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih v :

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora

- Vklop / izklop odpiranja bočne stopnice

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) .

- Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih :

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).

- Izklop / vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih

- Odklepanje kardiološkega stola (v primeru da je vgrajeno električno zaklepanje kardiološkega stola)

- Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).

      - Sistem za zagon motorja v sili, ki se naj aktivira preko dodatnega akumulatorja.

      - UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru.

      - Omogočeno mora biti  v primeru vzvratne vožnje avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk,

      - Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%.

      - Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila.

      - Zunanja vtičnica 220 V z avtomatskim izmetom ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V. V kompletu mora biti še min. 5 metrov 2,5mm2 zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu.

      - 3 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem.

      - 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku.

      - 2 x 12V vtičnica v vozniški kabini za uporabo z Garminom.

      - Zvočniki za bolniški del v povezavi z avtoradiem.

      - Ura digitalna v bolniškem delu v povezavi z GPS.

      - Postaja radijska UKV v kvaliteti enaki ali boljši kot Motorola DMR4601. Nosilec za postajo montiran v armaturo vozila.

      - Mehanski odklopnik sistema v bolniškem delu.

      - Nosilec za namestitev tablice do 10 inč v vozniški kabini.

Gretje in klimatizacija vozila

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN-BUS sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila.

- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno razporejenimi izpušnimi šobami z možnostjo usmerjanja toplega zraka za optimalno ogrevanje prostora.

- Električni grelec 220V kalorifer min.2.000w  bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS pred-nastavljeno vklopno območje je med 15-25oC.

- Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

Zunanje označbe reševalnega vozila

- Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati:

    - rdeče oznake reševalnega vozila iz rdeče odsevne folije (v dogovoru z naročnikom),

    - dodatne odsevne oznake spredaj od strani in z zadnje strani s pasom rumeno rdečih poševnih odsevnih linij.

    - znak sistema NMP SLOVENIJA na zadnjih bočnih stenah, zadnjih krilnih vratih, s sprednje strani in na strehi vozila,

    - napis v skladu z dogovorom z naročnikom na voznikovih in sovoznikovih vratih ter na zadnjih krilnih vratih Zdravstveni dom naročnika,

    - zrcalni napis  URGENCA 112 na pokrovu motorja.

Medicinska oprema:

- Prostor za 2 x 10l jeklenki za kisik. Umeščeni morata biti levem boku zadaj dostopom za zamenjavo od zunaj. Z dobavo 2 kos jeklenki 10L, navoj 21/8.

- Centralna inštalacija za kisik od jeklenk do sklopk za kisik. Inštalacija mora biti v posebnih kanalih zaradi zaščite cevi in morebitne zamenjave.

- 2 x sklopka za kisik po DIN standardu  in CE0123. Sklopki morata biti nameščeni na centralnem stenskem mestu na levi strani.

- Dodatna sklopka v stropu.

- 2 x reducirni ventil s tipalom za vsebnost kisika v jeklenki.

- Avtomatski mehanski preklopnik med obema jeklenkama. Preklopnik mora zaznavati tlak v jeklenki in ob padcu pritiska v jeklenki avtomatsko preklopi na jeklenko z višjo vsebnostjo kisika. Preklop ne sme rabiti nobenega električnega napajanja za delovanje.

- Dva (2) aplikatorja kisika z možnostjo stopenjske regulacije pretoka eden 0-25 l in drugi 0-15l na minuto in nastavkom za kisikovo masko (brez vlažilca kisika). Oba izhoda kisika morata biti v stropu .

- Sklopka za respirator.

- Nosilec šinski za dozator ali perfuzor.

- Atestiran nosilec za defibrilator (naročnik uporablja Lifepak 15)

- Stenski nosilec za ponujen aspirator (naročnik uporablja Weinmann Accuvac).

- Nosilec za respirator, kot naveden v STK.

Preostala oprema, ki  bo dobavljena in ustrezno vgrajena oz. nameščena v dobavljeno reševalno vozila je razvidna v nadaljevanju iz posebne tabele.

DOBAVLJENO REŠEVALNO VOZILO TIP B - MORA IMETI POLEG OSNOVNE KONFIGURACIJE ŠE NASLEDNJO DODATNO MEDICINSKO OPREMO

MEDICINSKA OPREMA:

- Opora za glavo za zajemalna nosila, 5 pasov za zajemalna in zajemalna nosila v rumeni barvi, zložljiva v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno 65 EXL. Skladnost EN 1865.

- Stol kardiološki v rumeni barvi z gosenicami. Teža stola max. 15 kg, nosilnost min. 227kg, višina 95cm, globina max. 71cm, zložena globina 20cm. V kvaliteti enaki ali boljši kot EZ GLIDE.

- Čelada v kvaliteti enaka ali boljša kot Pab Mp1 standard model 13100, v rumeni barvi z pripadajočim adapterjem za svetilko in naglavno svetilko, vse 3 kos.

- Prenosna prazna 2L jeklenka O2 z navojem 21/8, v namenski torbi z reducirnim ventilom s stopenjsko regulacijo, v kvaliteti enaki ali boljši kot Oxymed 2L.

- Glavna nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno Mondial Rs.2, ki morajo ustrezati  tehničnim specifikacijam  in so naj univerzalna nosila/stol z oporo za noge, blazino +  pasovi za pacienta  + pritrditve za blazino na glavna nosila.  Ustreza CE in EN 1865, EN 1789. Nosilnost nosil min. 269kg.

- Reševalne škarje v kvaliteti enaki ali boljši kot Wero safety boy.

- Vakuumske opornice treh velikosti s črpalko v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno AS190.

- Aspirator v kvaliteti enaki ali boljši kot Accuvac pro

- Prenosna svetilka, nameščena v vozniški kabini v kvaliteti enaki ali boljši kot Fenix

Vzorec pogodbe

## POGODBA ZA DOBAVO NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA TIP B

sklenjena med

NAROČNIKOM: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, ki jo zastopa župan Slavko Vetrih

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |

in

DOBAVITELJEM: ___________________________________,
ki ga zastopa _______________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbo se sklepa na podlagi: ponudbe ponudnika _________________številka _ _ _ _ _ _ _, z dne _ _ _ _ _ _ _ , naročnikove »Odločitve o oddaji naročila« št. _ _ _ _ _ _ _, z dne_ _ _ _ _ _ _ za javno naročilo za »DOBAVO NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA TIP B«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ________________, pod številko __________________.

2. člen

Sestavni deli te pogodbe so:. - razpisna dokumentacija z vsemi dopolnitvami,. - tehnična dokumentacija,. - ponudba dobavitelja.. Citirana hierarhija sestavnih delov ponudbe se upošteva tudi v primeru tolmačenja morebitnih kolizij v posamičnih dokumentih oz. zahtevah naročnika..

II. PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno dobavil in izročil v razpolaganje in last ter v funkcionalno uporabo reševalno vozilo, s tehničnimi karakteristikami ter pripadajočo opremo, kot izhajajo iz tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe. Dobava blaga, ki je predmet javnega naročila se bo izvedla po podpisu pogodbe, pri čemer bosta naročnik in dobavitelj opravila primopredajo.. Dobava se izvede v 180 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe..

III. POGODBENA CENA

4. člen

Vrednost predmeta pogodbe, opredeljenega v 3. členu te pogodbe, znaša:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR. z besedo:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR..

5. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve od izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.. Dobavitelj je upravičen do izdaje računa po uspešno izvršeni primopredaji blaga naročniku.. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ odprt pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v 30 dneh od prejema pravilnega računa.

IV. ROK ZA DOBAVO NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

6. člen

Dobava nujnega reševalnega vozila TIP B, ki je predmet te pogodbe, se izvede v 180 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, pri čemer mora do navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehničnih parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom in primopredajo vozila.

7. člen

V času teka roka za dobavo nujnega reševalnega vozila si naročnik pridržuje pravico izvajati stalno kontrolo nad potekom dobave vozila.

8. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 2 (dveh) odstotkov pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno največ v višini 20 (dvajset) odstotkov celotne pogodbene vrednosti, ki je opredeljena v 4. členu te pogodbe.

V. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

9. člen

Dobavitelj bo izpolnil predmet pogodbe v dogovorjeni kvaliteti in obsegu kot je določen v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji..

10. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:. - vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama..

11. člen

Prav tako se dobavitelj zavezuje:. - da reševalno vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih oziroma pravnih napak;. - da je reševalno vozilo v celoti skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in izpolnjuje vse parametre, ki so predmet tega javnega naročila in jih predpisuje veljavna zakonodaja;. - da bo za dobavljeno blago skladno s to pogodbo zagotavljal servis blaga ter nadomestne dele..

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

12. člen

Naročnik se obvezuje poravnati pogodbeno ceno v skladu z določili te pogodbe..

VII. PREDAJA IN PREVZEM BLAGA

13. člen

Po uspešni dobavi dobavitelj in naročnik opravita primopredajo vozila in pripadajoče opreme. S predajo blaga pridobi naročnik vozilo s pripadajočo opremo, ki je predmet te pogodbe v polno last in posest..

VIII. GARANCIJE

14. člen

Garancija: osnovno vozilo: ______ mesecev. Garancija predelava/nadgradnja: _____ mesecev. Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo oziroma končnim primopredajnim zapisnikom..

15. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela, jo mora dobavitelj odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.. Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost vozila oziroma pripadajoče opreme.. Če je napaka bistvena, ki vpliva na rabo, povzročena po krivdi dobavitelja, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi ne obratovanja vozila..

IX. ZAVAROVANJA

16. člen

Dobavitelj mora najkasneje 10 dni od podpisa pogodbe, naročniku izročiti ustrezno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _ _ _ _ _ _ _ _ EUR.. Zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni po končnem primopredajnem zapisniku.. Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje predvsem v naslednjih primerih:. - nepravočasne dobave blaga v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, - dobaviteljevega enostranskega odstopa od pogodbe pred izvedbo dobave ali med njo..

X. PREDSTAVNIKI STRANK

17. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika: Gorazd Fric. Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..

XII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

18. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

| Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 19. člen Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: o plačilom za delo, o delovnim časom, o počitki, o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe (okvirnega sporazuma) še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. |  |  |
| --- | --- | --- |

XIII. ODSTOP OD POGODBE

20. člen

Naročnik ima s pisno izjavo pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:. - pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - dobavitelj po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe ne prične izvajati pogodbenih aktivnosti, kar izkazuje riziko ne dokončanja pogodbenih obveznosti skladno s terminskim planom in končnim rokom.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti..

XIV. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Za vsa razmerja med dobaviteljem in naročnikom, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).

22. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

23. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in potem, ko dobavitelj naročniku predloži ustrezno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno določili te pogodbe. Rok za predložitev predmetnega zavarovanja je 10 dni od podpisa pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

24. člen

Ta pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih eni izvod prejme naročnik, enega pa dobavitelj.

V/na ________________, dne _______________

Št.:………………….

Dobavitelj:                                                                    Naročnik: Občina Vitanje

………………………………………..                             Župan: Slavko Vetrih

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)