Specifikacije za izvedbo javnega naročila – nakup aparata za obsevanje komponent krvi, celic in tkiv z X žarki ter vzdrževanje in popravila aparata

Splošno

Ponudnik mora zagotoviti ponudbo zahtevanega aparata in vse dodatne opreme.

Aparat in oprema morajo biti povsem kompatibilni in zagotavljati kontinuirano izvajanje obsevanja  komponent krvi, celic in tkiv, ki morajo dosegati zahtevane nacionalne in evropske standarde.

Zahteve za aparat za obsevanje komponent krvi, celic in tkiv, vzdrževanje in popravila aparata

- Aparat mora biti ob dobavi nov in nerabljen (potrebno priložiti tehnično dokumentacijo ponujenega aparata in dokumentacijo o datumu proizvodnje aparata, ki ne sme biti pred letom 2014).

- Aparat mora imeti CE oznako in mora biti narejen za uporabo v transfuzijskih ustanovah.

- Pripravljene obsevane komponente krvi morajo dosegati nacionalne in evropske standarde kakovosti  (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19. izdaja  l. 2017).

- Ponudnik mora izkazovati vsaj 2 referenci uporabe aparata v transfuzijskih ustanovah v državah EU.

- Aparat mora delovati na principu popolno avtomatiziranega postopka.

- Aparat mora biti enostaven za uporabo, ergonomski, z ekranom za jasno berljivost informacij, biti mora enostaven za čiščenje.

- Aparat mora imeti ekran z enostavnimi navodili ob njegovi uporabi.

- Aparat zagotavlja nadzorovan proces obsevanja.

- Aparatu pripada optični čitalec, ki bere ISBT kodo in codabar.

- Aparat mora imeti tudi podporni računalniški program  (data management system), ki mora omogočati popolno sledljivost postopkov, izvajalcev in komponent krvi. Možnost tiskanja v obliki, ki je razumljiva uporabniku. Možnost izvoza za nadaljnjo obdelavo za potrebe uporabnika. Možnost povezovanja v transfuzijski informacijski sistem.

- Strojna in programska oprema, ki je potrebna za delovanje aparata, mora biti del ponudbe (npr. računalnik/strežnik z OS in zaslonom, program, čitalec črtne kode, tiskalnik) in dobavljena hkrati z aparatom.

- Kvalifikacije aparata: ponudnik mora na lastne stroške po dobavi aparata izvesti kvalifikacijo postavitve in delovanja  ter mapping aparata pred uporabo na lokaciji naročnika. Na lastne stroške mora sodelovati tudi pri kvalifikaciji delovanja aparata in validaciji postopkov pred uporabo aparata, pri čemer mora nuditi vso strokovno in tehnično pomoč.

- Izvedba usposabljanja: ponudnik mora na lastne stroške izvesti usposabljanje vsaj dveh (2) uporabnikov za samostojno rokovanje z aparatom v obsegu, ki ga dogovorita z naročnikom in izdati potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju. Izvajalec usposabljanja mora predložiti pooblastilo proizvajalca za usposabljanje uporabnikov. V času trajanja pogodbe mora biti na voljo za eventualna dodatna usposabljanja in pomoč.

Ponudnik mora  zagotoviti tudi vso potrebno dokumentacijo za uporabo obsevalnika (navodila za uporabo v slovenskem jeziku).

- Vzdrževanje: Ponudnik mora zagotavljati redno planirano vzdrževanje aparata in pripadajoče opreme (vsakih 6 mesecev) za obdobje trajanja pogodbe.

Ponudnik mora zagotavljati servise na zahtevo oz. izredno vzdrževanje aparata in pripadajoče opreme po izteku podaljšane garancije do konca trajanja pogodbe.

- Ponudnik mora ponuditi podaljšano garancijo na aparat in pripadajoče dele, ki mora veljati za obdobje 3 let, in sicer osnovno proizvajalčevo garancijo vsaj 1 leto in podaljšano garancijo 2 leti ali osnovno proizvajalčevo garancijo 2 leti in podaljšano garancijo 1 leto.

- V primeru okvar ponudnik zagotavlja maksimalno odzivnost v 24ih urah po prijavi okvare. Odziv v smislu prihoda na sedež naročnika (kadar je glede na okvaro to potrebno) je maksimalno 2 dni od prijave oz. po dogovoru. Rok za odpravo napake je maksimalno 5 dni. V primeru, da se napake v tem roku ne odpravi, bo naročnik izvajal storitve obsevanja za čas popravila pri drugem izvajalcu na stroške ponudnika.

- Ponudnik je serviser oziroma ima s serviserjem (podizvajalec) sklenjeno pogodbo o servisiranju ponujenega predmeta javnega naročila, in mora predložiti pogodbo s servisom ali predložiti listino, iz katere je razvidno, da je sam za ponujen predmet naročila certificiran serviser. Servisni inženirji morajo predložiti certifikat o usposobljenosti za izvajanje servisnih del na ponujenih aparatih in pooblastilo za delo na ponujenih aparatih.

Ob vsakem posegu, vzdrževanju ali servisu aparata mora biti izdano poročilo o  posegu in dodana izjava o ustreznosti delovanja aparata v rutinski rabi.

- V primeru  odkrite sistemske napake (reklamacije uporabnikov pri drugih naročnikih) pri delovanju aparata, ki vpliva na kakovost in varnost obsevane komponente je ponudnik dolžan o tem nemudoma obvestiti naročnika in napako odpraviti v čim krajšem možnem času ali dostaviti ustrezen nadomestni aparat.

- Če so v času trajanja pogodbe na voljo nadgradnje v delovanju aparata, ki omogočajo pripravo bolj kakovostnih in varnih komponent krvi je dobavitelj dolžan obvestiti naročnika in omogočiti nadgradnjo tudi pri naročniku. Dobavitelj krije vse stroške nujnih in za funkcijo potrebnih nadgradenj aparata v času trajanja pogodbe.

- Rok dobave: aparat mora biti dobavljen naročniku v 6-ih tednih od podpisa pogodbe.  Kvalifikacija postavitve, kvalifikacija obratovanja in usposabljanje uporabnikov se izvede v roku 4-ih tednov po dobavi oz. po dogovoru z naročnikom.

- Strokovne/medicinske zahteve:

- Aparat za obsevanje komponent krvi, celic in tkiv z X žarki

- Deluje na X žarke, brez radioaktivnega sevanja

- CE oznaka aparata

- Samostoječ, na kolesih

- Velikost- maksimalne dimenzije: višina 195 cm x dolžina 135 cm x širina 100 cm

- Zagotavlja enakomerno obsevanje komponent krvi z 30 Gy (min.25- max.50 Gy) v ne več kot  10 min

- Omogoča istočasno obsevanje vsaj 6 enot komponent krvi po 300 ml ali 4 enot po 450 ml oz. minimalno 1800 ml skupnega volumna

- Omogoča obsevanje celic in tkiv ter vzorcev

- Maksimalna teža do 1.500 kg

- Samodejno ogrevanje aparata pred začetkom obsevanja

- Vgrajen sistem za hlajenje aparata ali hlajenje s pomočjo priključenega aparata za hlajenje. V kolikor aparat nima vgrajenega sistema za hlajenje, morajo biti dodatni aparat za hlajenje in vsi pripadajoči deli ter montaža del ponudbe in dobavljeni hkrati z aparatom za obsevanje.

- Kontejner za komponente krvi iz materiala, ki omogoča enostavno čiščenje

- Računalnik z LCD zaslonom, omogoča računalniški nadzor delovanja aparata in shranjevanje podatkov ter polno sledljivost delovanja obsevalnika. Podatki, ki se shranjujejo: ime izvajalca, vrsta komponente, številka komponente, status obsevanja, čas trajanja obsevanja, datum, ura obsevanja

- Več nivojske pravice za dostop in nastavitve aparata

- Identifikacija uporabnika/izvajalca

- Možnost prekinitve postopka obsevanja- STOP gumb

- Aparat mora samostojno ustaviti proces obsevanja ter z zvočnim in/ali svetlobnim opozorilom opozoriti na okvaro aparata ali napako v procesu obsevanja

- Zvočno/svetlobno opozorilo za konec procesa obsevanja

Ponudnik mora predložiti natančen opis ponujenega aparata v slovenskem jeziku (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga), prav tako mora predložiti tudi originalne prospekte oziroma drugo ustrezno tehnično dokumentacijo za ponujeni aparat (lahko v angleškem jeziku) in navesti iz katerega dela ponudbene dokumentacije je izpolnjevanje tehničnih karakteristik razvidno. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določil naročnik.