Aparat za hitro zamrzovanje plazme

Specifikacije in zahteve za kontaktni zamrzovalnik za hitro zamrzovanje enot humane plazme z zunanjo kompresorsko enoto, vodnim ali zračno hlajenim kondenzatorjem, računalnikom, optičnim čitalcem in programsko opremo, ki omogoča popolno sledljivost postopkov. Ponudnik lahko ponudi en aparat ali več enot aparata, ki zadostijo zahtevanim kapacitetam zamrzovanja

Ponudnik mora zagotoviti ponudbo zahtevanega aparata in vse dodatne opreme ter redno vzdrževanje in servise na zahtevo

Aparat

- Aparat mora biti ob dobavi nov in nerabljen.

- Aparat mora imeti CE certifikat kot medicinski pripomoček.

- Delovanje aparata mora biti takšno, da sredica enote plazme doseže temperaturo -30 0 C v manj kot 1 uri pri maksimalno naloženem aparatu.

- Kapaciteta zamrzovanja mora biti vsaj 90 enot na cikel zamrzovanja, pod pogojem, da so enote plazme naložene v enem nivoju

- Aparat mora omogočati zamrzovanje enot plazme katerih volumen je do 1000 ml.

- Delovno temperaturo mora biti možno prednastaviti.

- Aparat mora imeti priključek za senzor s testnimi vrečkami (dummy) s priloženo merilno enoto in osmimi (8) testnimi vrečkami

- Aparat mora omogočati zaporedno zamrzovanje brez vmesnega odtajanja plošč.

- Dodanih naj bo 6 pomožnih pladnjev za nalaganje vrečk z vozičkom.

- Aparat mora biti narejen iz nerjavečega jekla, ergonomsko oblikovan, enostaven za uporabo, čiščenje in dezifekcijo. Vgrajene mora imeti varnostne mehanizme, ki preprečijo nepravilno uporabo in poškodbo uporabnika.

- Obremenitev s hrupom med delovanjem mora biti manjša od 70 dB. Uporabljeno hladilno sredstvo mora biti brez CFC/HCFC.

- Kompresorska enota mora biti zunanja, kondenzator je lahko vodno ali zračno hlajen.

- Notranja enota aparata ne sme preseči maximalne površine: dolžine 5,20 m, širine 1,6 m in višine 2,2 m.

Zahteve za sledljivost in zapise

- Računalnik, računalniški program (data management system) in optični čitalec morajo biti del ponudbe in dobavljeni hkrati z aparatom.  Program mora omogočati popolno sledljivost postopkov, izvajalcev in pripravljenih enot. Podatke se mora natisniti v uporabniku prijazni in razumljivi obliki. Možnost izvoza podatkov za nadaljnjo obdelavo. Možnost  povezljivosti v transfuzijski informacijski sistem. Optični čitalec mora podpirati vsaj naslednje standardne formate (codabar, ISBT 128).

Zahteve za dobavo in postavitev aparata ter vzdrževanje in popravila aparata z vso pripadajočo opremo

- Rok dobave aparata z vso pripadajočo opremo je 8 tednov od podpisa pogodbe.

- Ponudnik mora na lastne stroške pred montažo novega aparata demontirati in odstraniti obstoječi aparat z vso pripadajočo opremo. Ponudnik mora na lastne stroške izvesti kvalifikacijo postavitve in kvalifikacijo obratovanja dobavljenega aparata. Po postavitvi mora ponudnik na lastne stroške izvesti še usposabljanje vsaj 6 uporabnikov za samostojno rokovanje z aparatom in izdati potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju. Izvajalec usposabljanja mora predložiti pooblastilo proizvajalca. Rok za izvedbo v tej točki navedenih nalog je 3 tedne od dobave aparata. Natančen datum dogovorita naročnik in ponudnik.

V času trajanja pogodbe mora biti ponudnik oz. izvajalec usposabljanja na voljo za dodatna usposabljanja oziroma strokovno pomoč.

- Garancija za aparat in pripadajoče dele mora biti vsaj 2 leti

- Ponudnik mora zagotavljati redni servis 1 krat letno in izredno vzdrževanje za obdobje 5-ih let.

- V primeru okvare aparata mora serviser priti na lokacijo naročnika v roku 36 ur od prijave okvare. Rok za odpravo napake je 5 delovnih dni oz. daljši v dogovoru z naročnikom.

Če je okvara aparata takšna, da je ogrožene 50 % ali več zahtevane kapacitete aparata in okvare ni možno odpraviti v 24 urah, mora ponudnik zagotoviti nadomestni aparat za čas popravila.

- Ponudnik je serviser oziroma ima s serviserjem (podizvajalec) sklenjeno pogodbo o servisiranju ponujenega predmeta javnega naročila, in mora predložiti pogodbo s servisom ali predložiti listino, iz katere je razvidno, da je sam za ponujen predmet naročila certificiran serviser. Servisni inženirji morajo predložiti certifikat o usposobljenosti za izvajanje servisnih del na ponujenih aparatih in pooblastilo za delo na ponujenih aparatih. Ob vsakem posegu, vzdrževanju ali servisu aparata mora biti izdano poročilo o  posegu in dodana izjava o ustreznosti delovanja aparata v rutinski rabi.

- Ponudnik mora predložiti dokazila, da se aparati, ki jih ponuja, uporabljajo v državah Evropske unije v vsaj 3 transfuzijskih ustanovah v primerljivem obsegu uporabe vsaj 50.000 enot zamrznjene plazme letno, in sicer v obdobju zadnjih treh let, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Ponudnik mora predložiti natančen opis ponujenega aparata v slovenskem jeziku (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga), prav tako mora predložiti tudi originalne prospekte oziroma drugo ustrezno tehnično dokumentacijo za ponujeni aparat (lahko v angleškem jeziku) in navesti iz katerega dela ponudbene dokumentacije je izpolnjevanje tehničnih karakteristik razvidno. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določil naročnik.