NAROČNIK:

Kemijski Inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Dokumentacija v zvezi z naročilom:

»Nakup raziskovalne opreme – NMR spektrometri«

Ljubljana, september 2019

KAZALO

1. Predmet in podatki o javnem naročilu	4

2. Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	4

3. Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije	5

4. Oblika, jezik, stroški ponudbe in ESPD	5

5. Veljavnost ponudbe	6

6. Skupna ponudba	7

7. Ponudba s podizvajalci	7

8. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	8

9. Posredovanje podatkov naročniku	8

10. Sklenitev pogodbe	9

11. Tehnične specifikacije	9

12. Merila za izbor	24

12.1 Točkovanje in izbira ponudbe za nadgradnjo 800 MHz NMR sistema (David)	26

12.2. Točkovanje in izbira ponudbe za nadgradnjo 600 MHz NMR sistema (Lara)	30

12.3. Točkovanje in izbira ponudbe za nakup novega 600 MHz NMR sistema (Oro)	33

12.4. Točkovanje in izbira ponudbe za nakup novega 400 MHz NMR sistema (Nika)	39

13. Razlogi za izključitev in pogoji za ugotavljanje sposobnosti	47

13.1 .Predhodna nekaznovanost	47

13.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK	47

13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	48

13.4.  Izrek globe v zvezi s plačilom za delo	48

13.5. Pretekla slaba izvedba	48

13.6. Dajanje zavajajočih razlag in nepredložitev dokazil	48

13.7. Neupravičen vpliv na odločanje naročnika	49

13.8. Hujša kršitev poklicnih pravil in velika strokovna napaka	49

13.9. Sklenitev kartelnega dogovora	49

13.10. Registracija dejavnosti	50

13.11. Reference	50

14. Dobavni rok	50

15. Garancija	50

16.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	51

16.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	52

17. Pravna podlaga	52

18. Pravno sredstvo	52

Priloge	54

Ponudbeni predračun	55

Podrobni ponudbeni predračun	56

Reference	58

Izjava o tehničnih specifikacijah ponujene naprave	59

Menična izjava za resnost ponudbe	64

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	65

Vzorec pogodbe	66

Izjava po 35. členu ZIntPK	75

NAVODILA PONUDNIKOM

# 1. Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, s spremembo, v nadaljevanju: ZJN-3), Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

Predmet javnega naročila je nakup raziskovalne opreme – NMR (Nuklearna Magnetna Resonanca) spektrometri. Predmet obsega nadgradnjo obstoječih NMR spektrometrov in nakup novih . Tehnične zahteve naročnika so razvidne iz poglavja Tehnične specifikacije.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudnik mora ponuditi vso zahtevano opremo. Variantne ponudbe so dopustne in so ovrednotene v poglavju Merilo. Vsak ponudnik lahko ponudi samo eno vrsto opreme, pri čemer lahko ponudi opremo v razponu tehničnih specifikacij skladno s tehničnimi zahtevami in merilom za izbor.

# 2. Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudniki morajo ponudbe oddati do roka za oddajo ponudb dne 7.10 .2019 do 10.00.

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana. Takšna ponudba naročniku ne bo vidna ali dostopna. V kolikor bo ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremenil, bo naročniku dostopna le zadnja verzija oddane ponudbe.

Ponudba se šteje za oddano, ko je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »oddano«.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je mogoč preko klika na označbo »e«, ki je zapisana na Portalu javnih naročil, ob navedbi konkretnega naročila.

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 7.10. 2019 ob 10.01 v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

# 3. Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 19.9.2019 do 10.00. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 22.9.2019 do 16.00. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način do določenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

# 4. Oblika, jezik, stroški ponudbe in ESPD

Ponudnik ponudbo odda elektronsko.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v naknadno določenem roku uradno prevesti v slovenski jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, na obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar ni izrecno zahtevano, ni potrebno predložiti originalnega dokumenta, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled originalni dokument. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, mora biti pooblastilo za podpis ponudbe priloženo v ponudbeni dokumentaciji.

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdil ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov (enotnem informacijskem sistemu), ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročila, lahko naročnik ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddajo ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uprave informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

# 5. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31.3.2020. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

# 6. Skupna ponudba

# Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. Pri posameznem pogoju je določeno, katere pogoje mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev ter katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi poleg druge dokumentacije, ki je navedena v tej razpisni dokumentaciji, predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava vseh partnerjev, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- izjava, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak partner posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla, lahko pa tudi zoper kateregakoli partnerja. Partnerji za obveznosti naročniku odgovarjajo solidarno.

# 7. Ponudba s podizvajalci

Predmet naročila je dobava blaga, zato lahko ponudnik nominira podizvajalca v kolikor to želi. V tem primeru mora ponudnik to navesti v ponudbi. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD in izpolnjevati pogoje, ki so v tej razpisni dokumentaciji določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom in izpolnitvijo obrazca ESPD ali z drugimi dokumenti, ki jih predvideva ta razpisna dokumentacija. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika, mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, ki ga mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- predložiti s strani podizvajalcev izpolnjene obrazce ESPD,

- priložiti zahtevo posameznega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti:

- izjavo podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,

- izjavo ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene dobave in storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo ponudnik nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti v tej razpisni dokumentaciji navedena dokazila. Navedena dokazila mora ponudnik predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v roku petih dni od spremembe.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca vplivala na nemoteno delo ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo naročnik zavrnil spremembo ali naknadno priglasitev podizvajalca v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

# 8. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov o specifikacijah ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količine iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam. Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi sklep o varovanju poslovne skrivnosti.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# 9. Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v roku, ki ga določi naročnik posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

# 10. Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank.

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo za vso morebitno dodatno nastalo škodo zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko in tehnično najugodnejšim ponudnikom.

# 11. Tehnične specifikacije

Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vključuje opremo ter ustreza vsaj spodaj opisanim tehničnim zahtevam ter vključuje izvedbo drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji ali v njenih prilogah:

11.1. Tehnične specifikacije, ki jih mora izpolnjevati ponudba za nadgradnjo 800 MHz NMR spektrometra (David):

11.1.1. NMR spektrometer (ang. console)

- Štiri kanalni RF sistem z možnostjo nadgraditve

- Vsaj 100 W ojačevalec, za visokofrekvenčni 1H kanal

- Dva 500 W ojačevalca, ki omogočata širokopasovno frekvenčno območje med 30 in 350 MHz z možnostjo zajemanja in razklapljanja heterojedrnem načinu snemanja NMR eksperimentov na vsaj dveh kanalih.

- 250 W ojačevalec za 2H jedro, ki omogoča razklapljanje jedra ter uporabo najsodobnejših tehnik gradientnega zagotavljanja homogenosti magnetnega polja (ang. gradient shimming on 2H nucleus)

- Linearno upravljanje amplitude, frekvence in faze

- Nadzor oblikovanja frekvence na osnovi sestavljenih pulzov v pogojih sinhronega in asinhronega delovanja na vseh štirih kanalih

- 2H kanal za vzdrževanje konstantne frekvence spektrometra (ang. lock channel). Sistem mora biti združljiv z gradientnim določanjem toka v tuljavah za vzdrževanje homogenega magnetnega polja v vzorcu in devterijskim razklapljanjem.

- Sistem oddajnik/sprejemnik z visokim dinamičnim območjem in možnostjo vzporednega zajemanja signalov na vsaj dveh kanalih

- Visokopasovni in nizkopasovni GaAs predojačevalci z nizkim šumom za 1H in za širokopasovne kanale. Predojačevalci morajo omogočati vse sodobne heteronuklearne eksperimente na bioloških vzorcih

- Avtomatsko uglaševanje sond za vsa jedra

- Gradientna enota za ustvarjanje gradienta magnetnega polja vzdolž Z osi, ki omogoča celovito podporo za uporabo sond

- Visoko stabilna enota za regulacijo temperature vzorca. Sistem mora biti opremljen z najmodernejšo temperaturno enoto, ki zagotavlja stabilnost temperature vzorca ≤ 0.1°C

- Sistem za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca v sondi do vsaj -40 °C

- 1H, 2H, 13C, 15N in 31P pasovno prepustni filtri

- Posamezne komponente spektrometra morajo zagotoviti celovito podporo ponujene opreme, ki je predmet razpisne dokumentacije za doseganje tovarniških specifikacij

11.1.2. Avtomatski menjalec vzorcev

Menjalec vzorcev mora imeti možnost držanja in zamenjave vsaj 24 vzorcev ob tem, da ponudnik zagotovi enako število nosilcev NMR vzorcev (ang. spiner), kot jih določa avtomatski menjalnik. Ob tem je potrebno poudariti, da magnet, ki je predmet nadgradnje ni senčen (ang. non-actively shielded magnet) in mora biti menjalec vzorcev sposoben delovati v močnem magnetnem polju.

11.1.3. Visoko občutljiva trojno resonančna (H, C, N) kriogena merilna sonda

- Visoko občutljiva kriogena merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi s povečano občutljivostjo za 1H in 13C jedra ter z dodatnima 15N in 2H kanaloma, ki omogoča snemanje bioloških trojno-resonančnih NMR eksperimentov z možnostjo razklapljanja devterijevega jedra

- 5 mm 800 MHz večresonančna kriogena sonda, ki omogoča istočasno zajemanje vsaj 1H, 13C in 15N jeder

- Vodno hlajen zaprt in cikličen helijev kriogen sistem, ki omogoča neprekinjeno uporabo in je podprt z UPS sistemom

- Gradient magnetnega polja vzdolž Z osi z močjo vsaj 50 G/cm

- Razklapljanje 2H jeder (ang. 2H decoupling)

- 1H občutljivost ≥ 7000:1 (0.1% etilbenzen v CDCl3, cevka Wilmad 545 PP)

- 13C občutljivost ≥ 770:1 (40% para-dioksan v 60% devterobenzenu - ASTM, cevka Wilmad 545 PP)

- 90° dolžina pulza za 1H ≤ 8 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 13C ≤ 15 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 15N ≤ 35 mikro-s

- Širina signala brez vrtenja (signal 0.3% CHCl3 v acetonu-d6) na 50%/0.55%/0.11% višini signala maksimalno 1/12/24 Hz

- Temperaturno območje vsaj med 0 do +60 °C

11.1.4. Visoko ločljiva trojno resonančna merilna sonda (1H/2H, 13C in 15N z inverzno konfiguracijo tuljav) z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi

- 5 mm 800 MHz sonda, ki omogoča snemanje 1H z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo in heterojedrnem načinu snemanja

- Gradient magnetnega polja vzdolž Z osi z močjo vsaj 50 G/cm

- razklapljanje 2H jeder (ang. 2H decoupling)

- 1H občutljivost ≥ 1500:1 (0.1% etilbenzen v CDCl3, tankoplastna cevka)

- 90° dolžina pulza za 1H ≤ 10 mikro-s 90° dolžina pulza za 13C ≤ 13 mikro-s90° dolžina pulza za 15N ≤ 38 mikro-sTemperaturno območje vsaj med -20 do +100 °C

11.1.5. Nosilci za NMR cevke (ang. spiner)

Vsi nosilci morajo biti zmožni uporabe pri nizkih in visokih temperaturah, kot jih določa temperaturno območje sond, ki so predmet javnega naročila.

11.1. 6. Programska oprema

- Programska oprema za NMR spektrometer mora biti zmožna izvajanja eksperimentov, ki se uporabljajo v najsodobnejši NMR spektroskopiji vključno z zmožnostjo procesiranja in analiziranja večdimenzionalnih spektrov

- Programska oprema mora podpirati možnost izvajanja in analiziranja difuzijskih NMR eksperimentov in relaksacijskih eksperimentov

- Programska oprema mora biti zmožna obdelave podatkov posnetih na ostalih NMR spektrometrih v okviru NMR centra

- Programska oprema mora vsebovati knjižnice pulznih sekvenc za uporabo najzahtevnejših eno in več dimenzionalnih eksperimentov vključno s trojno-resonančnimi eksperimenti za študij bioloških makromolekul

- Programska oprema mora omogočati dekonvolucijo spektrov v primeru močno prekrivajočih se 1H-1D NMR eksperimentov (metabolne NMR študije celic in organizmov)

11.1.7. Računalniški sistem za krmiljenje NMR spektrometra

Računalniški sistem mora delovati v okolju Windows in mora podpirati programsko opremo za vodenje NMR spektrometra.

11.1.8. Druge specifikacije in obveznosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ponujenega NMR spektrometra:

Izobraževanje uporabnikov na strani naročnika

Izbrani ponudnik bo izvedel izobraževanje, ki bo uporabnikom spektrometra na strani naročnika omogočalo seznanitev s sistemom in njegovo uporabo. Izobraževanje bo potekalo v ločenih ciklih vsaj trikrat po pet dni na novih NMR spektrometrih, ki so predmet nadgradnje, po uspešno izvedeni inštalaciji.

Vzdrževanje kriogenega sistema in visoko občutljive kriogene merilne sonde

Ponudnik mora v obdobju garancije, ki znaša pet let po podpisu dokončnega primopredajnega zapisnika,vzdrževati kriogeni sistem in visoko občutljivo kriogeno merilno sondo za obdobje petih let na način, ki bo omogočal njeno nemoteno delovanje, vključno z morebitno zamenjavo okvarjenih delov.

Programska oprema

Zaradi razvoja in posodobitev ter potrebnih nadgradenj operacijskega sistema računalnika za krmiljenje NMR spektrometra je izbrani ponudnik dolžan zagotavljati nadgradnjo programske opreme z namenom zagotavljanja popolne funkcionalnosti NMR spektrometra za obdobje desetih let od njegove inštalacije. Ponudnik bo v tem obdobju desetih let od instalacije za naročnika zagotavljal potrebno zamenjavo strojne opreme na konzoli NMR spektrometra za delovanje najnovejše verzije programske opreme za krmiljenje NMR spektrometra, kar pa ne vključuje obveznosti ponudnika po zamenjavi celotne konzole. Strošek nadgradenj programske in strojne opreme v prvih petih letih od podpisa končnega zapisnika o primopredaji NMR spektrometra vključen v postavko programska oprema.

Isto verzijo (nadgrajene) programske opreme, ki jo bo zagotovil ponudnik, bo naročnik lahko uporabljal še na petih delovnih postajah, ki bodo namenjene za obdelavo in procesiranje NMR podatkov.

Servisni odzivni časi v obdobju garancije

Izbrani ponudnik je ob morebitni okvari spektrometra dolžan v roku 72 ur odgovoriti telefonsko ali po elektronski pošti na poziv naročnika. V roku 14 dni je izbrani ponudnik dolžan zagotoviti garancijski  servis in rezervne dele, ki so predmet okvare sistema in sistem povrniti v delujoče stanje.

Podpora magnetu

Od izbranega ponudnika se pričakuje vsaj delna nadgradnja kontrolnega sistema magneta. V pričakovanem sklopu nadgradnje sistema se pričakuje vsaj posodobitev programske opreme, ki omogoča merjenja kriogenih tekočin, temperature magneta, kontroliranje tlakov zgornje in spodnje posode s kriostatom ter obveščanja o morebitnih okvarah črpalk, ki zagotavljajo temperaturo 2.2 K znotraj kriostata.

11.2. Tehnične specifikacije, ki jih mora izpolnjevati ponudba za nadgradnjo 600 MHz NMR spektrometra (Lara):

11.2.1. NMR spektrometer (ang. console)

- Štiri kanalni RF sistem z možnostjo nadgraditve

- Dva 100 W ojačevalca, ki omogočata dva visokofrekvenčna kanala 1H,19F z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja.

- Dva 300 W ojačevalca, ki omogočata širokopasovno frekvenčno območje vsaj med 10 in 250 MHz z možnostjo zajemanja in razklapljanja heterojedrnem načinu snemanja NMR eksperimentov na vsaj dveh kanalih.

- 150 W ojačevalec za 2H jedro, ki omogoča razklapljanje jedra ter uporabo najsodobnejših tehnik gradientnega zagotavljanja homogenosti magnetnega polja (ang. gradient shimming on 2H nucleus)

- Linearno upravljanje amplitude, frekvence in faze

- Nadzor oblikovanja frekvence, amplitude in faze pulzov ter razklapljanje na osnovi sestavljenih pulzov v pogojih sinhronega in asinhronega delovanja na vseh štirih kanalih

- 2H kanal za vzdrževanje konstantne frekvence spektrometra (ang. lock channel). Sistem mora biti združljiv z gradientnim določanjem toka v tuljavah za vzdrževanje homogenega magnetnega polja v vzorcu in devterijskim razklapljanjem.

- Sistem oddajnik/sprejemnik z visokim dinamičnim območjem in možnostjo vzporednega zajemanja signalov na vsaj dveh kanalih

- Visokopasovni in nizkopasovni GaAs predojačevalci z nizkim šumom za 1H/19F in za širokopasovne kanale. Predojačevalci morajo omogočati izvedbe 1H/19F NMR eksperimentov, prav tako pa vse sodobne heteronuklearne eksperimente na bioloških vzorcih

- Avtomatsko uglaševanje sond za vsa jedra

- Gradientna enota za ustvarjanje gradienta magnetnega polja vzdolž Z osi, ki omogoča celovito podporo za uporabo sond

- Visoko stabilna enota za regulacijo temperature vzorca. Sistem mora biti opremljen z najmodernejšo temperaturno enoto, ki zagotavlja stabilnost temperature vzorca ≤ 0.1°C

- Sistem za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca v sondi do vsaj -40 °C

- 1H/19F, 2H, 13C, 15N in 31P pasovno prepustni filtri

- Posamezne komponente spektrometra morajo zagotoviti celovito podporo ponujene opreme, ki je predmet razpisne dokumentacije za doseganje tovarniških specifikacij

- Avtomatski menjalec vzorcev

- Menjalec vzorcev mora imeti možnost držanja in zamenjave vsaj 24 vzorcev ob tem, da ponudnik zagotovi enako število nosilcev NMR vzorcev (ang. spiner), kot jih določa avtomatski menjalnik.

11.2.2. Visoko občutljiva kriogena merilna sonda

- 5 mm 600 MHz več resonančna kriogena sonda, ki omogoča istočasno zajemanje vsaj 1H/19F, 13C in 15N jeder

- Visoko občutljiva kriogena merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž Z osi s povečano občutljivostjo za 1H in 13C jedra ter z dodatnima 15N in 2H kanaloma, ki omogoča snemanje bioloških trojno-resonančnih NMR eksperimentov z možnostjo razklapljanja devterijevega jedra

- Vodno hlajen zaprt in cikličen helijev kriogen sistem, ki omogoča neprekinjeno uporabo in je podprt z UPS sistemom

- Gradient magnetnega polja vzdolž Z osi z močjo vsaj 50 G/cm

- Razklapljanje 2H jeder (ang. 2H decoupling)

- 1H občutljivost ≥ 5000:1 (0.1% etilbenzen v CDCl3, cevka Wilmad 545 PP)

- 13C občutljivost ≥ 770:1 (40% para-dioksan v 60% devterobenzenu - ASTM, cevka Wilmad 545 PP)

- 90° dolžina pulza za 1H ≤ 8 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 13C ≤ 15 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 15N ≤ 35 mikro-s

- Širina signala brez vrtenja (signal 0.3% CHCl3 v acetonu-d6) na 50%/0.55%/0.11% višini signala maksimalno 1/12/24 Hz

- Temperaturno območje vsaj med 0 do 60°C

11.2.3. Nosilci za NMR cevke (ang. spiner)

Vsi nosilci morajo biti zmožni uporabe pri nizkih in visokih temperaturah, kot jih določa temperaturno območje sond, ki so predmet javnega naročila.

Od ponudnika se zahteva, da priloži vsaj 50 cevk, ki omogočajo izboljšanje občutljivosti na vzorcih s povečano koncentracijo soli ter vsaj 24 ustreznih nosilcev.

11.2.4. Programska oprema

- Programska oprema za NMR spektrometer mora biti zmožna izvajanja eksperimentov, ki se uporabljajo v najsodobnejši NMR spektroskopiji vključno z zmožnostjo procesiranja in analiziranja večdimenzionalnih spektrov

- Programska oprema mora podpirati možnost izvajanja in analiziranja difuzijskih NMR eksperimentov in relaksacijskih eksperimentov

- Programska oprema mora biti zmožna obdelave podatkov posnetih na ostalih NMR spektrometrih v okviru NMR centra

- Programska oprema mora vsebovati knjižnice pulznih sekvenc za uporabo najzahtevnejših eno in več dimenzionalnih eksperimentov vključno s trojno-resonančnimi eksperimenti za študij bioloških makromolekul

- Programska oprema mora omogočati dekonvolucijo spektrov v primeru močno prekrivajočih se 1H-1D NMR eksperimentov (metabolne NMR študije celic in organizmov)

11.2.5. Računalniški sistem za krmiljenje NMR spektrometra

Računalniški sistem mora delovati v okolju Windows in mora podpirati programsko opremo za vodenje NMR spektrometra.

11.2.6. Druge specifikacije in obveznosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ponujenega NMR spektrometra:

Vzdrževanje kriogenega sistema in visoko občutljive kriogene merilne sonde

Ponudnik mora na lastne stroške vzdrževati kriogeni sistem in visoko občutljivo kriogeno merilno sondo za obdobje petih let na način, ki bo omogočal njeno nemoteno delovanje, vključno z morebitno zamenjavo okvarjenih delov.

Programska oprema

Zaradi razvoja in posodobitev ter potrebnih nadgradenj operacijskega sistema računalnika za krmiljenje NMR spektrometra je izbrani ponudnik dolžan zagotavljati nadgradnjo programske opreme z namenom zagotavljanja popolne funkcionalnosti NMR spektrometra za obdobje desetih let od njegove inštalacije. Ponudnik bo v tem obdobju desetih let od instalacije za naročnika zagotavljal potrebno zamenjavo strojne opreme na konzoli NMR spektrometra za delovanje najnovejše verzije programske opreme za krmiljenje NMR spektrometra, kar pa ne vključuje obveznosti ponudnika po zamenjavi celotne konzole.

Strošek nadgradenj programske in strojne opreme v prvih petih letih od podpisa končnega zapisnika o primopredaji NMR spektrometra vključen v postavko programska oprema.

Isto verzijo (nadgrajene) programske opreme, ki jo bo zagotovil ponudnik, bo naročnik lahko uporabljal še na petih delovnih postajah, ki bodo namenjene za obdelavo in procesiranje NMR podatkov.

Servisni odzivni časi v garancijskem obdobju

Izbrani ponudnik je ob morebitni okvari spektrometra dolžan v roku 72 ur odgovoriti telefonsko ali po elektronski pošti na poziv naročnika. V roku 14 dni je izbrani ponudnik dolžan zagotoviti garancijski servis in rezervne dele, ki so predmet okvare sistema in sistem povrniti v delujoče stanje.

11.3. Tehnične zahteve za nakup novega 600 MHz NMR spektrometra (Oro)

Naročnik s to razpisno dokumentacijo vabi k oddaji ponudb za nakup dobavo in instalacijo 600 MHz NMR spektrometra. Od ponudnika se pričakuje, da bo oddal ponudbo za strojno opremo, ki ustreza spodaj opisanim tehničnim zahtevam.

11.3.1. NMR magnet

- Superprevoden magnet z jakostjo 14.1 Tesla ter magnetnim ščitom za zmanjšanje dosega magnetnega polja (ang. superconducting actively shielded magnet)

- Premer centralne cevi znotraj magneta (ang. magnet bore size) minimalno 54 mm

- Maksimalno zmanjševanje jakosti magnetnega polja (ang. magnet drift) 6 Hz/uro pri 1H frekvenci v obdobju dveh mesecev po inštalaciji

- Merilnik nivoja tekočega helija in dušika z alarmom nizkega območja kriogenih plinov

- Interval polnjenja tekočega helija ne manj kot 150 dni

- Interval polnjenja tekočega dušika ne manj kot 15 dni

- Sistem tuljav za zagotavljanje homogenosti magnetnega polja (ang. room temperature shims), s katerim dosežemo predpisano obliko signalov in zadostimo pogojem specificiranih vrednosti spektrometra

- Integriran anti-vibracijski sistem

- Oprema za polnjenje tekočega helija in dušika

Možnost postavitve magneta v prostor z višino stropa do 3.0 metrov

11.3.2. NMR spektrometer (ang. console)

- Tri kanalni RF sistem z možnostjo nadgraditve

- Dva 100 W ojačevalca, ki omogočata dva visokofrekvenčna kanala 1H,19F z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja.

- 500 W ojačevalec, ki omogoča širokopasovno frekvenčno območje vsaj med 10 in 250 MHz z možnostjo zajemanja in razklapljanja v heterojedrnem načinu snemanja NMR eksperimentov.

- 150 W ojačevalec za 2H jedro, ki omogoča razklapljanje jedra ter uporabo najsodobnejših tehnik gradientnega zagotavljanja homogenosti magnetnega polja (ang. gradient shimming on 2H nucleus)

- Linearno upravljanje amplitude, frekvence in faze

- Nadzor oblikovanja frekvence, amplitude in faze pulzov ter razklapljanje na osnovi sestavljenih pulzov v pogojih sinhronega in asinhronega delovanja na vseh kanalih.

- 2H kanal za vzdrževanje konstantne frekvence spektrometra (ang. lock channel). Sistem mora biti združljiv z gradientnim določanjem toka v tuljavah za vzdrževanje homogenega magnetnega polja v vzorcu in devterijskim razklapljanjem.

- Sistem oddajnik/sprejemnik z visokim dinamičnim območjem in možnostjo vzporednega zajemanja signalov na vsaj dveh kanalih

- Visokopasovni in nizkopasovni GaAs predojačevalci z nizkim šumom za 1H/19F in za širokopasovne kanale. Predojačevalci morajo omogočati izvedbe 1H/19F NMR eksperimentov, prav tako pa vse sodobne heteronuklearne eksperimente na raznovrstnih spojinah in bioloških vzorcih.

- Avtomatsko uglaševanje sond za vsa jedra

- Gradientna enota za ustvarjanje gradienta magnetnega polja vzdolž Z osi, ki omogoča celovito podporo za uporabo sond

- Kontrola vrtenja, ki je potrebna za podporo visoko ločljive 4 mm sonde za meritve geliranih in tkivnih vzorcev.

- Visoko stabilna enota za regulacijo temperature vzorca. Sistem mora biti opremljen z najmodernejšo temperaturno enoto, ki zagotavlja stabilnost temperature vzorca ≤ 0.1°C

- Sistem za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca do vsaj -80°C

- 1H/19F, 2H, 13C, 15N in 31P pasovno prepustni filtri

- Posamezne komponente spektrometra morajo zagotoviti celovito podporo ponujene opreme, ki je predmet razpisne dokumentacije za doseganje tovarniških specifikacij

11.3.3. Avtomatski menjalec vzorcev

Menjalec vzorcev mora imeti možnost držanja in zamenjave vsaj 24 vzorcev ob tem, da ponudnik zagotovi zadostno število držalcev NMR vzorcev (ang. spiner). Avtomatski menjalec mora imeti možnost ohlajanja v času hranjenja vzorcev.

11.3.4. Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav)

- 5 mm 600 MHz sonda, ki omogoča snemanje 1H, 19F jeder z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja

- Gradient magnetnega polja vzdolž Z osi z močjo vsaj 50 G/cm

- Razklapljanje 2H jeder (ang. 2H decoupling)

- 1H občutljivost ≥ 1100:1 (0.1% etilbenzen v CDCl3, cevka Wilmad 545 PP)

- 90° dolžina pulza za 1H ≤ 12 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 13C ≤ 15 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 15N ≤ 35 mikro-s

- Temperaturno območje vsaj med -40 do +150 °C

11.3.5. Visoko ločljiva trojno resonančna MAS (ang. Magic Angle Spinning) 4 mm sonda za meritve geliranih in tkivnih vzorcev ter gradientom vzdolž Z osi (1H, 13C in 15N)

- Gradient magnetnega polja vzdolž Z osi z močjo vsaj 50 G/cm

- Razklapljanje 2H jeder (ang. 2H decoupling)

- 1H občutljivost ≥ 150:1 (0.1% etilbenzen v CDCl3, cevka Wilmad 545 PP)

- 13C občutljivost ≥ 30:1 (40% para-dioksan v 60% devterobenzenu - ASTM, cevka Wilmad 545 PP)

- 90° dolžina pulza za 1H ≤ 5 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 13C ≤ 7 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 15N ≤ 10 mikro-s

- Temperaturno območje vsaj med -20 do +80 °C

11.3.6. Nosilci za NMR cevke (ang. spiner)

Vsi nosilci morajo biti zmožni uporabe pri nizkih in visokih temperaturah.

Od ponudnika se zahteva, da priloži vsaj 75 nosilcev vzorcev za 4 mm visoko ločljivo MAS sondo, vsaj 200 pokrovčkov za te nosilce ter vse potrebne pripomočke za pripravo in menjavo vzorcev v nosilcih.

11.3.7. Programska oprema

- Programska oprema za NMR spektrometer mora biti zmožna izvajanja eksperimentov, ki se uporabljajo v najsodobnejši NMR spektroskopiji vključno z zmožnostjo procesiranja in analiziranja večdimenzionalnih spektrov

- Programska oprema mora podpirati možnost izvajanja in analiziranja difuzijskih NMR eksperimentov

- Programska oprema mora biti zmožna obdelave podatkov posnetih na ostalih NMR spektrometrih v okviru NMR centra

- Za zagotavljanje GMP okolja (ang. Good Manufacturing Practice) mora programska oprema omogočati sledenje zaporedju dogodkov (t.i. audit trail) in podpirati elektronske zapise po odločbi 21 CFR del 11

- Programska oprema mora vsebovati knjižnice pulznih sekvenc za uporabo najzahtevnejših eno in več dimenzionalnih eksperimentov vključno s trojno-resonančnimi eksperimenti za študij bioloških makromolekul ter kompleksnih materialov in zmesi spojin

- Programska oprema mora omogočati dekonvolucijo spektrov v primeru močno prekrivajočih se 1H-1D NMR eksperimentov (metabolne NMR študije celic in organizmov)

- Programska oprema mora biti povsem pripravljena za delo v GMP okolju

- Strošek nadgradenj programske in strojne opreme v prvih petih letih od podpisa končnega zapisnika po primopredaji vključen v postavko programska oprema.

11.3.8. Računalniški sistem za krmiljenje NMR spektrometra

Računalniški sistem mora delovati v okolju Windows (za zagotavljanje GMP okolja) in mora podpirati programsko opremo za vodenje NMR spektrometra.

11.3.9.	Dokumentacija potrebna za zagotavljanje GMP okolja (IQ, OQ in PQ)

Proizvajalec mora pripraviti vso potrebno dokumentacijo, ki omogoča 600 MHz NMR spektrometru delovanje v GMP okolju.

11.3.10. Izobraževanje uporabnikov

Proizvajalec mora izvesti potrebno izobraževanje, ki uporabnikom omogoča seznanitev s sistemom in njegovo uporabo. Prav tako mora proizvajalec izvesti izobraževanje, ki vsaj dvema uporabnikoma omogoča odpravo osnovnih težav strojne opreme ob priznavanju garancije.

11.3.11. Druge specifikacije in obveznosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ponujenega NMR spektrometra:

Izobraževanje uporabnikov na strani naročnika

Izbrani ponudnik bo izvedel izobraževanje, ki bo uporabnikom spektrometra na strani naročnika omogočalo seznanitev s sistemom in njegovo uporabo. Izobraževanje bo potekalo v ločenih ciklih vsaj trikrat po pet dni na novem NMR spektrometru, po uspešno izvedeni inštalaciji.

Programska oprema

Zaradi razvoja in posodobitev ter potrebnih nadgradenj operacijskega sistema računalnika za krmiljenje NMR spektrometra je izbrani ponudnik dolžan zagotavljati nadgradnjo programske opreme z namenom zagotavljanja popolne funkcionalnosti NMR spektrometra za obdobje desetih let od njegove inštalacije. Ponudnik bo v tem obdobju desetih let od instalacije za naročnika zagotavljal potrebno zamenjavo strojne opreme na konzoli NMR spektrometra za delovanje najnovejše verzije programske opreme za krmiljenje NMR  spektrometra, kar pa ne vključuje obveznosti ponudnika po zamenjavi celotne konzole.

Strošek nadgradenj programske in strojne opreme v prvih petih letih od podpisa končnega zapisnika po primopredaji NMR spektrometra vključen v postavko programska oprema.

Isto verzijo (nadgrajene) programske opreme, ki jo bo zagotovil ponudnik, bo naročnik lahko uporabljal še na petih delovnih postajah, ki bodo namenjene za obdelavo in procesiranje NMR podatkov.

Servisni odzivni časi v garancijskem obdobju

Izbrani ponudnik je ob morebitni okvari spektrometra dolžan v roku 72 ur odgovoriti telefonsko ali po elektronski pošti na poziv naročnika. V roku 14 dni je izbrani ponudnik dolžan zagotoviti garancijski servis in rezervne dele, ki so predmet okvare sistema in sistem povrniti v delujoče stanje.

11.4. Tehnične zahteve za nakup novega 400 MHz NMR spektrometra (Nika)

Naročnik s to razpisno dokumentacijo vabi k oddaji ponudb za nakup dobavo in instalacijo 400 MHz NMR spektrometra. Od ponudnika se pričakuje, da bo oddal ponudbo za strojno opremo, ki ustreza spodaj opisanim tehničnim zahtevam.

11.4.1. NMR magnet

- Superprevoden magnet z jakostjo 9.4 Tesla ter magnetnim ščitom za zmanjšanje dosega magnetnega polja (ang. superconducting actively shielded magnet)

- Premer centralne cevi znotraj magneta (ang. magnet bore size) minimalno 54 mm

- Maksimalno zmanjševanje jakosti magnetnega polja (ang. magnet drift) 6 Hz/uro pri 1H frekvenci v obdobju dveh mesecev po inštalaciji

- Merilnik nivoja tekočega helija in dušika z alarmom nizkega območja kriogenih plinov

- Interval polnjenja tekočega helija ne manj kot 300 dni

- Interval polnjenja tekočega dušika ne manj kot 15 dni

- Sistem tuljav za zagotavljanje homogenosti magnetnega polja (ang. room temperature shims), s katerim dosežemo predpisano obliko signalov in zadostimo pogojem specificiranih vrednosti spektrometra

- Integriran anti-vibracijski sistem

- Oprema za polnjenje tekočega helija in dušika

- Možnost postavitve magneta v prostor z višino stropa do 3.0 metrov

- Posamezne komponente spektrometra morajo zagotoviti celovito podporo ponujene opreme, ki je predmet razpisne dokumentacije za doseganje tovarniških specifikacij

11.4.2. NMR spektrometer (ang. console)

- Tri kanalni RF sistem z možnostjo nadgraditve

- Dva 100 W ojačevalca, ki omogočata dva visokofrekvenčna kanala 1H,19F z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja.

- 500 W ojačevalec, ki omogoča širokopasovno frekvenčno območje vsaj med 25 in 250 MHz z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja NMR eksperimentov na vsaj treh kanalih.

- 100 W ojačevalec za 2H jedro, ki omogoča razklapljanje jedra ter uporabo najsodobnejših tehnik gradientnega zagotavljanja homogenosti magnetnega polja (ang. gradient shimming on 2H nuclei)

- Linearno upravljanje amplitude, frekvence in faze

- Nadzor oblikovanja frekvence, amplitude in faze pulzov ter razklapljanje na osnovi sestavljenih pulzov v pogojih sinhronega in asinhronega delovanja na vseh kanalih

- 2H kanal za vzdrževanje konstantne frekvence spektrometra (ang. lock channel). Sistem mora biti združljiv z gradientnim določanjem toka v tuljavah za vzdrževanje homogenega magnetnega polja v vzorcu in devterijskim razklapljanjem.

- sistem, ki bo omogočal snemanje SNIF NMR eksperimentov. Sistem mora omogočati 19F kanal za vzdrževanje konstantne frekvence spektrometra (ang. lock channel)

- Sistem oddajnik/sprejemnik z visokim dinamičnim območjem in možnostjo vzporednega zajemanja signalov na vsaj dveh kanalih

- Visokopasovni in nizkopasovni GaAs predojačevalci z nizkim šumom za 1H/19F in za širokopasovne kanale. Predojačevalci morajo omogočati izvedbe 1H/19F NMR eksperimentov, prav tako pa vse sodobne heteronuklearne eksperimente na bioloških vzorcih ter vzorcih pijač in hrane, materialov in spojin v trdnem agregatnem stanju in v raztopini.

- Avtomatsko uglaševanje sond za vsa jedra

- Gradientna enota za ustvarjanje gradienta magnetnega polja vzdolž Z osi, ki omogoča celovito podporo za uporabo sond

- Visoko stabilna enota za regulacijo temperature vzorca. Sistem mora biti opremljen z najmodernejšo temperaturno enoto, ki zagotavlja stabilnost temperature vzorca ≤ 0.1°C

- Sistem za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca do vsaj -80 °C

- 1H, 2H, 13C, 15N in 31P pasovno prepustni filtri

11.4.3. Avtomatski menjalec vzorcev

Menjalec vzorcev mora imeti možnost držanja in zamenjave vsaj 24 vzorcev ob tem, da ponudnik zagotovi zadostno število nosilcev NMR vzorcev (ang. spiner). Avtomatski menjalec mora imeti možnost ohlajanja v času hranjenja vzorcev.

11.4.4. Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem, najvišjo občutljivostjo na heterojedrnem (15N/31P) in protonskem kanalu ter gradientom vzdolž Z osi

- 5 mm 400 MHz sonda, ki omogoča snemanje 1H, 19F jeder z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja

- Gradient magnetnega polja vzdolž Z osi z močjo vsaj 20 G/cm

- Razklapljanje 2H jeder (ang. 2H decoupling)

- 1H občutljivost ≥ 500:1 (0.1% etilbenzen v CDCl3, cevka Wilmad 545 PP)

- 19F občutljivost ≥ 400:1 (0.05% trifluorotoluen v CDCl3, cevka Wilmad 545 PP)

- 13C občutljivost ≥ 200:1 (40% para-dioksan v 60% devterobenzenu - ASTM, cevka Wilmad 545 PP)

- 31P občutljivost ≥ 180:1 (0.0485 M trifenilfosfat v acetonu, cevka Wilmad 545 PP)

- 90° dolžina pulza za 1H ≤ 10 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 13C ≤ 12 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 15N ≤ 25 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 31P ≤ 10 mikro-s

- Temperaturno območje vsaj med -80 do +150 °C

11.4.5. Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav)

- 5 mm 400 MHz sonda, ki omogoča snemanje 1H, 19F jeder z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja

- Gradient magnetnega polja vzdolž Z osi z močjo vsaj 20 G/cm

- Razklapljanje 2H jeder (ang. 2H decoupling)

- 1H občutljivost ≥ 550:1 (0.1% etilbenzen v CDCl3, cevka Wilmad 545 PP)

- 90° dolžina pulza za 1H ≤ 10 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 31P ≤ 30 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 13C ≤ 20 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 15N ≤ 30 mikro-s

- Temperaturno območje vsaj med -80 do +150 °C

11.4.6. Visoko ločljiva 10 mm merilna sonda z možnostjo snemanja devterija ob sočasnem zagotavljanju homogenosti magnetnega polja s pomočjo 19F jedra (uporaba za SNIF-NMR)

- 10 mm 400 MHz sonda, ki omogoča snemanje 1H, 19F in 2H jeder

- Gradient magnetnega polja vzdolž Z osi z močjo vsaj 20 G/cm

- Razklapljanje 1H jeder (ang. 1H decoupling)

- 2H občutljivost ≥ 10000:1 (10% D2O; tankostenska cevka)

- 90° dolžina pulza za 1H ≤ 30 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 2H ≤ 25 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 19F ≤ 300 mikro-s

- Temperaturno območje vsaj med -80 do +150 °C

11.4.7. Visoko ločljiva dvojno resonančna 4 mm (1H, 31P/15N) MAS ( ang. Magic Angle Spinning) merilna sonda za meritve vzorcev v trdnem

- Dvokanalna (1H, 31P/15N) 4 mm 400 MHz MAS sonda, ki omogoča snemanje trdnih vzorcev

- 90° dolžina pulza za 13C ≤ 3.0 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 15N ≤ 4.0 mikro-s

- 90° dolžina pulza za 31P ≤ 2.5 mikro-s

- 13C občutljivost ≥ 300:1 (vzorec α-glicina ob naslednjih parametrih snemanja: 2 ms Hartmann-Hahn kontakt optimiziran za 13C α jedro, 300 ppm širina spektra, 2K podatkovnih točk, optimizirano SPINAL-64 razklapljanje, 64 ponovitev ob 5 kHz vrtenju vzorca, procesiranje brez uporabe LB funkcije)

- 15N občutljivost ≥ 60:1 (vzorec α-glicina ob naslednjih parametrih snemanja: 4 ms Hartmann-Hahn kontakt optimiziran za 15N amino skupino, 400 ppm širina spektra, 2K podatkovnih točk, optimizirano SPINAL-64 razklapljanje, 64 ponovitev ob 5 kHz vrtenju vzorca, procesiranje brez uporabe LB funkcije)

- Vrtenje vzorca ≥ 15kHz

- Oprema, ki omogoča temperaturno regulacijo vzorca

- Temperaturno območje sonde vsaj med –50 do +80 °C

11.4.8. Nosilci za NMR cevke (ang. spiner)

Vsi nosilci 5 in 10 mm NMR cevk morajo biti zmožni uporabe pri nizkih in visokih temperaturah

Od ponudnika se zahteva, da priloži vsaj 50 nosilcev vzorcev za 4 mm visoko ločljivo MAS sondo, ter vse potrebne pripomočke za pripravo in menjavo vzorcev v nosilcih.

11.4.9. Programska oprema

- Programska oprema za NMR spektrometer mora biti zmožna izvajanja eksperimentov, ki se uporabljajo v najsodobnejši NMR spektroskopiji vključno z zmožnostjo procesiranja in analiziranja večdimenzionalnih spektrov

- Programska oprema mora podpirati možnost izvajanja in analiziranja difuzijskih NMR eksperimentov

- Programska oprema mora biti zmožna obdelave podatkov posnetih na ostalih NMR spektrometrih v okviru NMR centra

- Za zagotavljanje GMP okolja (ang. Good Manufacturing Practice) mora programska oprema omogočati sledenje zaporedju dogodkov (t.i. audit trail) in podpirati elektronske zapise po odločbi 21 CFR del 11

- Programska oprema mora vsebovati knjižnice pulznih sekvenc za uporabo najzahtevnejših eno in več dimenzionalnih eksperimentov vključno s trojno-resonančnimi eksperimenti za študij bioloških vzorcev ter vzorcih pijač in hrane, materialov in spojin v trdnem agregatnem stanju in v raztopini.

- Programska oprema mora omogočati dekonvolucijo spektrov v primeru močno prekrivajočih se 1H-1D NMR eksperimentov (metabolne NMR študije celic in organizmov)

- Programska oprema mora vsebovati knjižnice, ki so potrebne za analizo hrane. Prav tako mora omogočati najmodernejše matematične modele, ki se uporabljajo za ugotavljanje avtentičnosti prehranskih proizvodov (ang. Food-Profiling)

11.4.10. Računalniški sistem

Računalniški sistem mora delovati v okolju Windows (za zagotavljanje GMP okolja) in mora podpirati programsko opremo za vodenje NMR spektrometra.

11.4.11 Dokumentacija potrebna za zagotavljanje GMP okolja (IQ, OQ in PQ)

Proizvajalec mora pripraviti vso potrebno dokumentacijo, ki omogoča 400 MHz NMR spektrometru delovanje v GMP okolju.

11.4.12. Izobraževanje uporabnikov

Proizvajalec mora izvesti potrebno izobraževanje, ki uporabnikom omogoča seznanitev s sistemom in njegovo uporabo. Prav tako mora proizvajalec izvesti izobraževanje, ki vsaj dvema uporabnikoma omogoča odpravo osnovnih težav strojne opreme ob priznavanju garancije.

11.4.13. Druge specifikacije in obveznosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ponujenega NMR spektrometra:

Izobraževanje uporabnikov na strani naročnika

Izbrani ponudnik bo izvedel izobraževanje, ki bo uporabnikom spektrometra na strani naročnika omogočalo seznanitev s sistemom in njegovo uporabo. Izobraževanje bo potekalo v ločenih ciklih vsaj trikrat po pet dni na novih NMR spektrometrih, po uspešno izvedeni inštalaciji.

Programska oprema

Zaradi razvoja in posodobitev ter potrebnih nadgradenj operacijskega sistema računalnika za krmiljenje NMR spektrometra je izbrani ponudnik dolžan zagotavljati nadgradnjo programske opreme z namenom zagotavljanja popolne funkcionalnosti NMR spektrometra za obdobje desetih let od njegove inštalacije. Ponudnik bo v tem obdobju desetih let od instalacije za naročnika zagotavljal potrebno zamenjavo strojne opreme na konzoli NMR spektrometra za delovanje najnovejše verzije programske opreme za krmiljenje NMR spektrometra, kar pa ne vključuje obveznosti ponudnika po zamenjavi celotne konzole.

Strošek nadgradenj programske in strojne opreme v prvih petih letih od podpisa končnega zapisnika o primopredaji NMR spektrometra bo vključen v ponudbo.

Isto verzijo (nadgrajene) programske opreme, ki jo bo zagotovil ponudnik, bo naročnik lahko uporabljal še na petih delovnih postajah, ki bodo namenjene za obdelavo in procesiranje NMR podatkov.

Servisni odzivni časi v garancijskem obdobju

Izbrani ponudnik je ob morebitni okvari spektrometra dolžan v roku 72 ur odgovoriti telefonsko ali po elektronski pošti na poziv naročnika. V roku 14 dni je izbrani ponudnik dolžan zagotoviti garancijski servis in rezervne dele, ki so predmet okvare sistema in sistem povrniti v delujoče stanje.

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila - tehnične specifikacije opreme, iz katerih je jasno razvidno, da naprava dosega zgoraj navedene karakteristike oziroma karakteristike določene v okviru merila kakovosti.

# 12. Merila za izbor

Naročnik bo izbral ekonomsko in tehnično najugodnejšo ponudbo skladno z merilom za izbor. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk. Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam določenim v poglavju Tehnične zahteve. V kolikor bo ponudnik ponudil opremo, ki presega minimalne tehnične zahteve bo v elementih, ki so merilo za izbor prejel dodatne točke.

Izmed dopustnih ponudbo bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko in tehnično najugodnejše ponudbe.

Merilo ekonomsko in tehnično najugodnejše ponudbe je sestavljeno iz merila cena ter meril kakovosti, ki so natančneje opredeljena v nadaljevanju.

Ponudbi z najnižjo skupno ceno (brez DDV) bo dodeljenih 240 točk. Ostalim ponudbam bo dodeljeno število točk, izračunano po formuli: 240*(najnižja ponudbena cena /ocenjevana ponudba).

Končna ponudbena cena brez DDV (vseh elementov javnega razpisa: nadgradnja 800 MHz NMR spektrometra (David), nadgradnja 600 MHz NMR spektrometra (Lara), nakup novega 600 MHz NMR spektrometra (Oro) in nakup novega 400 MHz NMR spektrometra (Nika) mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje.. Ponudnik mora v obdobju garancije  zagotavljati nemoteno delovanje opreme.  Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslovagarancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Nabava predmetne opreme je oproščena plačila DDV skladno s 7. točko prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 ter 5. točko 7. člena Izvedbenega sklepa Komisije z dne 24. junija 2014 o ustanovitvi Srednjeevropskega konzorcija raziskovalne infrastrukture (CERIC-ERIC) (2014/392/EU).

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vsega blaga in storitev, ali če ponujeno blago ne ustreza tehničnih zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. Ponudnik mora podati ponudbene cene za vsako postavko podrobnega ponudbenega predračuna, sicer bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, za katere bo ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, navedene v tej razpisni dokumentaciji. Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, se izračuna tako, da se za vsako posamezno merilo izračuna število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, nato pa se točke, ki jih ponudba prejme za vsako posamično merilo, seštejejo.

V okviru meril tehnične kakovosti, lahko posamezni ponudnik prejme 160 točk, kot je določeno v točkah 12.1. do 12.4. Najvišje število točk, ki jih lahko posamezna ponudba prejme po merilu ekonomsko in tehnično najugodnejše ponudbe je 400 točk.

Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, se izračuna tako, da se za vsako posamezno merilo izračuna število točk, ki jih prejme posamezni sklop ocenjevane ponudbe, nato pa se točke, ki jih ponudba prejme za vsako posamično merilo, seštejejo.

Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk.

12.1 Točkovanje in izbira ponudbe za nadgradnjo 800 MHz NMR sistema (David)

Najvišje število točk po merilu kakovosti znaša 40 točk, ki se dodelijo:

- Konzola do 10 točk

- Avtomatski menjalec vzorcev do 6 točk

- Visoko občutljiva merilna trojno resonančna (H, C, N) sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi do 20 točk

- Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav) do 4 točke

12.1.1	Konzola (do 10 točk za 800 MHz NMR sistem (David))

Točke za posamezno ponudbo za alinejo 12.1.1. se dodelijo proporcionalno po formuli:

število točk = 10*(vsota točk 12. 1.1. a do 12.1.1. i)/(najvišja vsota točk 12.1.1. a do 12.1.1. i). Vsoto točk 12.1.1. a–12.1.1. i za posamezno ponudbo se izračuna na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.1.1. a 	Frekvenčno območje visokofrekvenčnega RF kanala (MHz) (do 2 točki)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.1.1. b 	Frekvenčno območje širokopasovnih RF kanalov (MHz) (do 2 točki)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.1.1. c	 Najkrajši čas generiranja RF sunka (ns) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.1.1. d 	Najmanjši časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude (ns) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.1.1. e 	Najmanjši fazni inkrement (stopinj) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.1.1. f 	Število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.1.1. g 	 Natančnost temperaturnega kontrolerja čez celotno temperaturno območje (K) (do 2 točki)

Ponudba z najnižjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najnižja vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra)

12.1.1. h 	Najnižja temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca (K) (do 2 točki)

Ponudba z najnižjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.1.1. i	Ločljivost dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja (bit) (do 1 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 1* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.1.2.	Avtomatski menjalec vzorcev (do 6 točk)

12.1.2. a 	Število vzorcev v avtomatskem menjalcu vzorcev ob uporabi standardnih nosilcev (kom) (do 6 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 6 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 6* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.1.3 	Visoko občutljiva trojno resonančna (H, C, N) kriogena merilna sonda (do 20 točk)

Točke za posamezno ponudbo za alinejo 12.1.3. dodeli proporcionalno po formuli:

število točk = 20*(vsota točk 12.1.3. a do 12.1.3. h)/(najvišja vsota točk 12.1.3. a do 12.1.3. h). Vsoto točk 12.1.3. a–12.1.3. h za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12. 1.3. a 	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka) (do 20 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 20* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.1.3. b 	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo (ASTM; tankostenska cevka) (do 20 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 20* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.1.3. c 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.1.3. d	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.1.3. e 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.1.3. f 	Temperaturno območje sonde (K) (do 20 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 20* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.1.3. g	Jakost gradienta (G/cm) (do 20 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 20* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.1.3. h 	Čas obnove gradienta po najmočnejšem gradientnem pulzu (mikrosekunde) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.1.4. 	Visoko občutljiva merilna trojno resonančna (H, C, N) sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (do 4 točk)

Točke za posamezno ponudbo za alinejo 12.1.4. se dodeli proporcionalno po formuli:

število točk = 4*(vsota točk 12.1.4. a–12.1.4. g)/(najvišja vsota točk 12.1.4. a–12.1.4. g).

Vsoto točk 12.1.4. a–12.1.4. g za posamezno ponudbo se izračuna na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.1.4. a	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka) (do 20 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 20* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.1.4. b 	Širina signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.1.4. c 	Širina signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.1.4. d 	Širina signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.1.4. e 	Temperaturni razpon sonde (K) (do 20 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 20* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.1.4. f 	Jakost gradienta (G/cm) (do 20 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 20* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.1.4. g 	Čas obnove gradienta po najmočnejšem gradientnem pulzu (mikrosekunde) (mikrosekunde) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.2. Točkovanje in izbira ponudbe za nadgradnjo 600 MHz NMR sistema (Lara)

Najvišje število točk po merilu kakovosti znaša 40 točk, ki se dodelijo:

- Konzola do 10 točk

- Avtomatski menjalec vzorcev do 6 točk

- Visoko občutljiva merilna trojno resonančna (H, C, N) sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi do 24 točk

12.2.1.	Konzola (do 10 točk za 600 MHz NMR sistem (Lara) )

Točke k vsaki ponudbi za alinejo 12.2.1. dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 10*(vsota točk 12.2.1. a–12.2.1. i)/(najvišja vsota točk 12.2.1. a–12.2.1. i).

Vsoto točk 12.2.1. a–12.2.1. i za posamezno ponudbo se izračuna na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.2.1. a 	Frekvenčno območje visokofrekvenčnega RF kanala (MHz) (do 2 točki)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.2.1. b 	Frekvenčno območje širokopasovnih RF kanalov (MHz) (do 2 točki)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk,izračunano po formuli: število točk = 2* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.2.1. c	Najkrajši čas generiranja RF sunka (ns) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.2.1. d 	Najmanjši časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude (ns) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.2.1. e 	Najmanjši fazni inkrement (stopinj) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.2.1. f 	Število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12. 2.1. g 	 Natančnost temperaturnega kontrolerja čez celotno temperaturno območje (K) (do 2 točki)

Ponudba z najnižjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk,izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najnižja vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra)

12.2.1. h 	Najnižja temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca (K) (do 2 točki)

Ponudba z najnižjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.2.1. i	Ločljivost dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja (bit) (do 1 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk,izračunano po formuli: število točk = 1* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.2.2.	Avtomatski menjalec vzorcev (do 6 točk)

12.2.2. a 	Število vzorcev v avtomatskem menjalcu vzorcev ob uporabi standardnih nosilcev (kom) (do 6 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 6 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk,izračunano po formuli: število točk = 6* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.2.3 	Visoko občutljiva trojno resonančna (H, C, N) kriogena merilna sonda (do 24 točk)

Točke za posamezno ponudbo za alinejo 12.2.3. dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 24*(vsota točk 12.2.3. a–12.2.3. h)/(najvišja vsota točk 12.2.3. a–12.2.3. h).

Vsoto točk 12.2.3. a–12.2.3. h za posamezno ponudbo se izračuna na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.2.3. a 	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka) (do 20 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk,izračunano po formuli: število točk = 20* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.2.3. b 	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo (ASTM; tankostenska cevka) (do 20 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 20* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.2.3. c 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.2.3. d	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.2.3. e 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.2.3. f 	Temperaturno območje sonde (K) (do 20 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 20 * (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.2.3. g	Jakost gradienta (G/cm) (do 20 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 20* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.2.3. h 	Čas obnove gradienta po najmočnejšem gradientnem pulzu (mikrosekunde) (mikrosekunde) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3. Točkovanje in izbira ponudbe za nakup novega 600 MHz NMR sistema (Oro)

Najvišje število točk po merilu kakovosti znaša 40 točk, ki se dodelijo:

- Magnet, Shim, Lock do 10 točk

- Konzola do 10 točk

- Avtomatski menjalec vzorcev do 4 točke

- Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav) do 8 točk

- Visoko ločljiva trojno resonančna MAS (ang. Magic Angle Spinning) 4 mm sonda za meritve geliranih in tkivnih vzorcev ter gradientom vzdolž Z osi (1H, 13C in 15N ) do 8 točk

12.3.1.	Magnet, Shim, Lock (do 10 točk)

Točke vsaki ponudbi za alinejo 12.3.1. dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 10*(vsota točk 12.3.1.a–12.3.1. f za posameznega ponudnika)/(najvišja vsota točk 12.3.1. a–12.3.1. f).  Vsoto točk 12.3.1. a–12.3.1. f za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.3.1. a	Radialno sipano magnetno polje – 5G črta (cm) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.1. b 	Aksialno sipano magnetno polje – 5G črta (cm) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.1. c 	Hitrost odparevanja tekočega helija (mL/h) (do 65 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 65 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 65* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.1. d 	Interval polnjenja tekočega helija (dnevi) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.1. e 	Volumen tekočega helija za inštalacijo (L) (do 20 točk)

V primeru, da ponudnik sam poskrbi za dobavo in plačilo stroškov tekočega helija potrebnega za zagon in stabilno delovanje magneta prejme 20 točk, v nasprotnem primeru prejme 0 točk.

12.3.1. f 	Maksimalno spreminjanje magnetnega polja (drift; Hz/h) (do 10 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 10 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 10* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.2	Konzola (do 10 točk)

Točke k vsaki ponudbi za alinejo 12.3.2. dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 10*(vsota točk 12.3.2. a–12.3.2. i)/(najvišja vsota točk 12.3.2. a–12.3.2. i). Vsoto točk 12.3.2.a–12.3.2. i za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.3.2. a 	Frekvenčno območje visokofrekvenčnega RF kanala (MHz) (do 2 točki)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.2. b 	Frekvenčno območje širokopasovnih RF kanalov (MHz) (do 2 točki)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.2. c	 Najkrajši čas generiranja RF sunka (ns) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.2. d 	Najmanjši časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude (ns) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.2. e 	Najmanjši fazni inkrement (stopinj) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.2. f 	Število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.2. g 	Natančnost temperaturnega kontrolerja čez celotno temperaturno območje (K) (do 2 točki)

Ponudba z najnižjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najnižja vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.2. h 	Najnižja temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca (K) (do 2 točki)

Ponudba z najnižjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.2. i	Ločljivost dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja (bit) (do 1 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 1* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.3.	Avtomatski menjalec vzorcev (do 4 točk)

Točke posamezni ponudbi za alinejo 12.3.3 dodelimo proporcionalno po formuli: število točk = 4*(vsota točk 12.3.3. a–12.3.3. c)/(najvišja vsota točk 12.3.3. a–12.3.3. c). Vsoto točk 12.3.3. a–12.3.3. c za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.3.3. a	Število vzorcev v avtomatskem menjalcu vzorcev ob uporabi standardnih nosilcev (kom) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.3. b 	Možnost temperaturne kontrole vzorcev v avtomatskem menjalcu (do 5 točk)

V primeru, da avtomatski menjalec omogoča temperaturno regulacijo ponudnik prejme 5 točk, v nasprotnem primeru prejme 0 točk.

12.3.3. c 	Temperaturni razpon v avtomatskem menjalcu vzorcev (K) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.4.	Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav) do 8 točk

Točke za posamezno ponudbo za alinejo 12.3.4. dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 8*(vsota točk 12.3.4. a–12.3.4. h)/(najvišja vsota točk 12.3.4. a–12.3.4. h).

Vsoto točk 12.3.4. a–12.3.4. h za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.3.4. a 	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka) (do 20 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 20* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.4. b 	Frekvenčno območje oglaševane zunanje tuljave sonde (X kanal v MHz) (do 3 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 3 točke, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 3* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.4. c 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.4. d	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.4. e 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.4. f 	Temperaturno območje sonde (K) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.4. g	Jakost gradienta (G/cm) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.4. h 	Čas obnove gradienta po najmočnejšem gradientnem pulzu (mikrosekunde) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.5. 	Visoko ločljiva trojno resonančna MAS (ang. Magic Angle Spinning) 4 mm sonda za meritve geliranih in tkivnih vzorcev ter gradientom vzdolž Z osi (1H, 13C in 15N ) do 8 točk

Točke za posamezno ponudbo za alinejo 12.3.5. dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 8*(vsota točk 12.3.5. a–12.3.5. f)/(najvišja vsota točk 12.3.5. a–12.3.5. f).

Vsoto točk 12.3.5. a–12.3.5. f za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.3.5. a	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (2 mM saharoza v 10% D2O) (do 20 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 20 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 20* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.5. b	Širina signala (1% CHCl3 v acetonu) pri 0.55 % višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.3.5. c	Temperaturni razpon sonde (K) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.5. d	Jakost gradienta (G/cm) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.5. e	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C (40% para-dioksan v 60% devterobenzenu -ASTM vzorec) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk,izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.3.5. f	Maksimalno vrtenje vzorca (kHz) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4. Točkovanje in izbira ponudbe za nakup novega 400 MHz NMR sistema (Nika)

Najvišje število točk po merilu kakovosti znaša 40 točk, ki se dodelijo:

- Magnet, Shim, Lock do 10 točk

- Konzola do 10 točk

- Avtomatski menjalec vzorcev do 4 točke

- Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem, najvišjo občutljivostjo na heterojedrnem (15N/31P) in protonskem kanalu ter gradientom vzdolž Z osi do 4 točke

- Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav) do 4 točke

- Visoko ločljiva 10 mm merilna sonda z možnostjo snemanja devterija ob sočasnem zagotavljanju homogenosti magnetnega polja s pomočjo 19F jedra (uporaba za SNIF-NMR) do 4 točke

- Visoko ločljiva dvojno resonančna 4 mm (1H, 31P/15N) MAS ( ang. Magic Angle Spinning) merilna sonda za meritve vzorcev v trdnem do 4 točke

12.4.1.	Magnet, Shim, Lock (do 10 točk)

Točke vsaki ponudbi za alinejo 12.4.1 dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 10*(vsota točk 12.4.1. a–12.4.1. f za posameznega ponudnika)/(najvišja vsota točk 12.4.1. a–12.4.1. f). Vsoto točk 12.4.1. a–12.4.1. f za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.4.1. a	Radialno sipano magnetno polje – 5G črta (cm) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

1.4.1. b 	Aksialno sipano magnetno polje – 5G črta (cm) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk,  izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.1. c 	Hitrost odparevanja tekočega helija (mL/h) (do 65 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 65 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 65* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.1. d 	Interval polnjenja tekočega helija (dnevi) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.1. e 	Volumen tekočega helija za inštalacijo (L) (do 20 točk)

V primeru, da ponudnik sam poskrbi za dobavo in plačilo stroškov tekočega helija potrebnega za zagon in

stabilno delovanje magneta prejme 20 točk, v nasprotnem primeru prejme 0 točk.

12.4.1. f 	Maksimalno spreminjanje magnetnega polja (drift; Hz/h) (do 10 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 10 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 10* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.2.	Konzola (do 10 točk)

Točke k vsaki ponudbi za alinejo 12.4.2. dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 10*(vsota točk 12.4.2. a–12.4.2. i)/(najvišja vsota točk 12.4.2. a–12.4.2. i). Vsoto točk 12.4.2. a–12.4.2. i za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.4.2. a 	Frekvenčno območje visokofrekvenčnega RF kanala (MHz) (do 2 točki)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.2. b 	Frekvenčno območje širokopasovnih RF kanalov (MHz) (do 2 točki)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.2. c	Najkrajši čas generiranja RF sunka (ns) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.2. d	Najmanjši časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude (ns) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.2. e	Najmanjši fazni inkrement (stopinj) (do 2 točki)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.2. f 	Število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.2. g 	 Natančnost temperaturnega kontrolerja čez celotno temperaturno območje (K) (do 2 točki)

Ponudba z najnižjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najnižja vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra)

12.4.2. h 	Najnižja temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca (K) (do 2 točki)

Ponudba z najnižjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 2* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.2. i	Ločljivost dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja (bit) (do 1 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 1* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.3.	Avtomatski menjalec vzorcev (do 4 točke)

Točke posamezni ponudbi za alinejo 12.4.3. dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 4*(vsota točk 12.4.3. a–12.4.3. c)/(najvišja vsota točk 12.4.3. a–12.4.3. c). Vsoto točk 12.4.3. a-12.4.3. c za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.4.3. a	Število vzorcev v avtomatskem menjalcu vzorcev ob uporabi standardnih nosilcev (kom) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.3. b 	Možnost temperaturne kontrole vzorcev (do 5 točk)

V primeru, da avtomatski menjalec omogoča temperaturno regulacijo ponudnik prejme 5 točk, v  nasprotnem primeru prejme 0 točk.

12.4.3. c 	Temperaturni razpon v avtomatskem menjalcu vzorcev (K) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.4.	Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem, najvišjo občutljivostjo na heterojedrnem (15N/31P) in protonskem kanalu ter gradientom vzdolž Z osi (do 4 točke)

Točke za posamezno ponudbo za alinejo 12.4.4. dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 4*(vsota točk 12.4.4. a–12.4.4. h)/(najvišja vsota točk 12.4.4. a–12.4.4. h). Vsoto točk 12.4.4. a–12.4.4. h za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.4.4. a 	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka) (do 5 točk). Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.4. b	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo (ASTM; tankostenska cevka) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk,izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.4. c	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujenavrednost parametra).

12.4.4. d	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.4. e	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena

vrednost parametra).

12.4.4. f	Temperaturno območje sonde (K) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.4. g	Jakost gradienta (G/cm) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.4. h	Čas obnove gradienta po najmočnejšem gradientnem pulzu (mikrosekunde) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.5.	Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav) (do 4 točke)

Točke za posamezno ponudbo za alinejo 12.4.5. dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 4*(vsota točk 12.4.5. a–12.4.5. h)/(najvišja vsota točk 12.4.5. a–12.4.5. h). Vsoto točk 12.4.5. a–12.4.5. h za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.4.5. a 	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.5. b 	Frekvenčno območje oglaševane zunanje tuljave sonde (X kanal v MHz) (do 3 točke)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 3 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 3* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.5. c 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.5. d	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.5. e 	Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.5. f 	Temperaturno območje sonde (K) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.5. g	Jakost gradienta (G/cm) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.5. h 	Čas obnove gradienta po najmočnejšem gradientnem pulzu (mikrosekunde) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.6. 	Visoko ločljiva 10 mm merilna sonda z možnostjo snemanja devterija ob sočasnem zagotavljanju homogenosti magnetnega polja s pomočjo 19F jedra (uporaba za SNIF-NMR) (do 4 točke)

Točke za posamezno ponudbo za alinejo 12.4.6. dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 4*(vsota točk 12.4.6. a- 12.4.6. d)/(najvišja vsota točk 12.4.6. a–12.4.6. d). Vsoto točk 12.4.6. a–12.4.6. d za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.4.6. a 	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 2H z eno ponovitvijo (10% D2O, tankostenska cevka) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.6. b	Širina 2H signala brez vrtenja ( 10% D2O) pri 50% višini signala (Hz) (do 5 točk)

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.6. c	Jakost gradienta (G/cm) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.6. d	Temperaturno območje sonde (K) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.7.	Visoko ločljiva dvojno resonančna 4 mm (1H, 31P/15N) MAS ( ang. Magic Angle Spinning) merilna sonda za meritve vzorcev v trdnem (do 4 točke)

Točke za posamezno ponudbo za alinejo 12.4.7. dodelimo proporcionalno po formuli:

število točk = 4*(vsota točk 12.4.7. a–12.4.7. d)/(najvišja vsota točk 12.4.7. a–12.4.7. d). Vsoto točk 12.4.7. a–12.4.7. d za posamezno ponudbo izračunamo na osnovi vrednosti posameznih parametrov na naslednji način:

12.4.7. a	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C jedra (vzorec α-glicina ob naslednjih parametrih snemanja: 2 ms Hartmann-Hahn kontakt optimiziran za 13C α jedro, 300 ppm širina spektra, 2K podatkovnih točk, optimizirano SPINAL-64 razklapljanje, 64 ponovitev ob 5 kHz vrtenju vzorca, procesiranje brez uporabe LB funkcije) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost  parametra).

12.4.7. b	Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 15N jedra (vzorec α-glicina ob naslednjih parametrih snemanja: 4 ms Hartmann-Hahn kontakt optimiziran za 15N amino skupino, 400 ppm širina spektra, 2K podatkovnih točk, optimizirano SPINAL-64 razklapljanje, 64 ponovitev ob 5 kHz vrtenju vzorca, procesiranje brez uporabe LB funkcije) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk,  izračunano po formuli: število točk = 5* (od vseh ponudb najmanjša vrednost parametra)/(ponujena vrednost parametra).

12.4.7. c	Temperaturni razpon sonde (K) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

12.4.7. d	Maksimalno vrtenje vzorca (kHz) (do 5 točk)

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 5 točk, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk, izračunano po formuli: število točk = 5* (ponujena vrednost parametra)/(od vseh ponudb največja vrednost parametra).

Ponudnik izpolni obrazec Ponudbeni predračun in ga naloži v zavihek »Predračun« v sistemu e-JN.

Naročnik izpostavlja, da mora ponudnik vso dokumentacijo, iz katere izhajajo tehnični podatki vezani na elemente merila predložiti v sami ponudbi, saj dopolnitev ponudbe v delu meril skladno z določilom 89. člena ZJN-3 ni dopustna.

# 13. Razlogi za izključitev in pogoji za ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

13.1 .Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in predloži(jo) overjeno lastno izjavo, da na dan poteka roka za oddajo ponudbe ponudbe, niso bili pravnomočno kaznovani v obsegu, kot je določeno v tej točki in 75. členu ZJN-3.

13.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo  50 evrov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.4.  Izrek globe v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo za oddajo ponudb ali prijav, pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delom, delovnim časom, počitku, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.5. Pretekla slaba izvedba

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je naročnik od prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije, ker so se pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.6. Dajanje zavajajočih razlag in nepredložitev dokazil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.7. Neupravičen vpliv na odločanje naročnika

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo ponudnik, njegov partner ali podizvajalec poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.8. Hujša kršitev poklicnih pravil in velika strokovna napaka

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.

Veliko strokovno napako predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika; nekvalitetna izvedba storitev, izvedba storitev z neustreznimi kadri, izvajanje storitev v nasprotju s predpisi in navodili, kršitev predpisov področne zakonodaje ter podobno.

Naročnik bo veliko strokovno napako ugotavljal na podlagi pisnih dokazil;  upravičeno unovčena jamstva (finančna zavarovanja), pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno in nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih letih pred rokom oddaje ponudbe, zapisniki o nekvalitetni izvedbi storitev, izrečene sankcije z dokončnimi akti izdanih s strani pristojnih organov, predčasno prekinjene pogodbe zaradi ravnanj ponudnika v nasprotju z določili pogodbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.9. Sklenitev kartelnega dogovora

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo upravičeno sklepala, da je z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, na način, kot je predvideno v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.10. Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

## 13.11. Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju vsaj enkrat dobavil in instaliral raziskovalno opremo, tj spektrometre, kjer je vrednost dobave znašala vsaj 1.800.000 € brez DDV. Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih treh let pred dnevom oddaje ponudbe. Kot ustrezne reference se bodo šteli le referenčni posli, ki so bili v referenčnem obdobju zaključeni (zaključene dobave: dobave o katerih obstoji prevzemni zapisnik oziroma potrjena dobavnica.)

Dokazilo: Ponudnik predloži obrazec z referencami.

V primeru skupne ponudbe/nastopa s podizvajalcem lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

# 14. Dobavni rok

Rok za dokončno dobavo celotnega predmeta javnega naročila je 10 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Če ob dobavi in testiranju predmet javnega naročila ne bo dosegal tehničnih zahtev, ki so zahtevane v tej razpisni dokumentaciji, mora ponudnik v roku 30 dni po prejemu obvestila odpraviti pomanjkljivosti. Naročnik pridrži pravico, da dokončno plačilo izvede, ko naprava ustreza vsem zahtevanim tehničnim specifikacijam in elementom merila ter omogoča uporabo vseh funkcij, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji. Naročnik mora o morebitnih nepravilnostih pri delovanju ali o nedoseganju vseh funkcionalnosti naprave ponudnika obvestiti v roku 15 dni od dobave predmeta naročila, kar ne velja za skrite napake.

Ponudnik, ki se prijavlja mora za opremo, ki je predmet dobave nuditi garancijo vsaj 1 (eno) leto po dokončnem prevzemu opreme (podpis primopredajnega zapisnika), sicer se njegova ponudba izloči kot nedopustna.

# 15. Garancija

V garancijskem obdobju, ki znaša 60 mesecev od primopredaje opreme (potrjen zapisnik o prevzemu) se garancija razteza na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev, določenih v tehničnih zahtevah,  v okviru garancijske dobe pa mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene raziskovalne opreme ter odpravo posledic nastalih zaradi nepravilnega delovanja ali vgradnje opreme.

Ponudnik mora predložiti garancijsko izjavo proizvajalca opreme, v kolikor opreme ne izdeluje sam. V kolikor proizvajalec izdaja garancijo za krajše obdobje, mora ponudnik kriti časovno razliko garancije proizvajalca do zahtevanega garancijskega obdobja.

Ponudnik mora v času garancijskega obdobja zagotavljati brezplačno servisiranje in popravilo opreme.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom ESPD

16. Finančno zavarovanje

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

# 16.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti brezpogojno, in na prvi poziv unovčljivo menico z menično izjavo v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV.

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati najmanj do 31.3.2020, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

v roku, določenem s strani naročnika ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- če ne predloži novega finančnega zavarovanja  na poziv naročnika v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora do roka za oddajo ponudbe v fizični obliki prispeti na naslov naročnika, sicer bo naročnik ponudbo označil kot nepravočasno in jo bo izločil.

Neunovčeno zavarovanje se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku na njegovo zahtevo.

# 16.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora v roku 10 delovnih dneh po podpisu končnega primopredajnega zapisnika naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki mora veljati 30 dni po poteku petih let po podpisu primopredajnega zapisnika.

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% ponudbene vrednosti brez DDV za obdobje 30 dni po poteku petih let po podpisu primopredajnega zapisnika.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji na podpisati in ožigosati obrazec Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

# 17. Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila se uporabljajo določila:

  - Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3)

  - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št 43/2011, s spremembo, v nadaljevanju: ZPVPJN)

  - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

  - vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

# 18. Pravno sredstvo

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v naročilu v odprtem postopku 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

prof. dr. Gregor Anderluh,  direktor

Priloge

Ponudbeni predračun

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila  »Nakup raziskovalne opreme -  NMR spektrometri« ponujam opremo po ponudbeni ceni:

| SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |
| --- | --- |

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

Ponudnik naloži izpolnjen obrazec v zavihek »Predračun«, ostala dokumentacija se naloži v zavihek »Druge priloge«, ESPD obrazec pa v zavihek »ESPD«.

Podrobni ponudbeni predračun

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v

postopku oddaje javnega naročila  »Nakup raziskovalne opreme -  NMR spektrometri« ponujam opremo po postavkah po ponudbeni ceni

| Postavka ponudbenega predračuna | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| 1. Nadgradnja 800 MHz NMR spektrometra (David) |  |
| 1.1. NMR spektrometer |  |
| 1.2. Avtomatski menjalec vzorcev |  |
| 1.3. Visoko občutljiva trojno resonančna (H, C, N) kriogena merilna sonda |  |
| 1.4 Visoko ločljiva trojno resonančna merilna sonda (1H/2H, 13C in 15N z inverzno konfiguracijo tuljav) z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi |  |
| 1.5. Nosilci za NMR cevke (ang. Spiners) |  |
| 1.6 Programska oprema |  |
| 2. Nadgradnja 800 MHz NMR spetrometra (David) |  |
| 2.1. NMR spektrometer |  |
| 2.2 2.2. Visoko občutljiva kriogena merilna sonda |  |
| 2.3. Nosilci za NMR cevke |  |
| 2.4. Programska oprema |  |
| 3. Nov 600 MHz NMR spektrometer (Oro) |  |
| 3.1. NMR magnet |  |
| 3.2 3. 2. NMR spektrometer |  |
| 3.3. Avtomatski menjalec vzorcev |  |
| 3.4. Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav) |  |
| 3.5. Visoko ločljiva trojno resonančna MAS (ang. Magic Angle Spinning) 4 mm sonda za meritve geliranih in tkivnih vzorcev ter gradientom vzdolž Z osi (1H, 13C in 15N) |  |
| 3.6. Nosilci za NMR cevke |  |
| 3.7. Programska oprema |  |
| 4. Nov 400 MHz NMR spektrometer (Nika) |  |
| 4.1. NMR magnet |  |
| 4. 2. NMR spektrometer |  |
| 4.3. Nosilci za NMR cevke |  |
| 4.4. Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem, najvišjo občutljivostjo na heterojedrnem (15N/31P) in protonskem kanalu ter gradientom vzdolž Z osi |  |
| 4.5. Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav) |  |
| 4.6. Visoko ločljiva 10 mm merilna sonda z možnostjo snemanja devterija ob sočasnem zagotavljanju homogenosti magnetnega polja s pomočjo 19F jedra (uporaba za SNIF-NMR) |  |
| 4.7. Visoko ločljiva dvojno resonančna 4 mm (1H, 31P/15N) MAS ( ang. Magic Angle Spinning) merilna sonda za meritve vzorcev v trdnem |  |
| 4.8. Nosilci za NMR cevke |  |
| 4.9. Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav) |  |
| 4.10. Programska oprema |  |
| SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

Ponudnik naloži izpolnjen obrazec v zavihek »Druge priloge«

Reference

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila  »Nakup raziskovalne opreme -  spektrometri«  priglašam naslednje reference:

| Naročnik |  |
| --- | --- |
| Kontakt naročnika |  |
| Datum/obdobje izvedbe dobav |  |
| Vrednost dobavljene opreme |  |
| Vrsta dobavljene opreme |  |

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

Izjava o tehničnih specifikacijah ponujene naprave

Ponudnik______________________ izjavljam, da ponujena naprava zadosti vsem kriterijem tehničnih zahtev, kot izhaja iz točke 11. »Tehnične zahteve«

Ponudnik naj pri posameznem merilu poda vrednosti, ki jih dosega napravo, ki je predmet ponudbe.

- Specifikacije ponudnika za nadgradnjo 800 MHz NMR sistema (David)

NMR spektrometer (ang. Console):

- Frekvenčno območje visokofrekvenčnega RF kanala                                      (MHz)

- Frekvenčno območje širokopasovnih RF kanalov                                       (MHz)

- Najkrajši čas generiranja RF sunka                                      (ns)

- Najmanjši časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude          (ns)

- Najmanjši fazni inkrement                                     (stopinj)

- Število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov

- Natančnost temperaturnega kontrolerja čez celotno temperaturno območje                       (K)

- Najnižja temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca

(K)

- Ločljivost dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja                                          (bit)

Avtomatski menjalec vzorcev

- Število vzorcev v avtomatskem menjalcu vzorcev ob uporabi standardnih nosilcev           (kom)

Visoko občutljiva trojno resonančna (H, C, N) kriogena merilna sonda

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo                        (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka)

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo                       (ASTM; tankostenska cevka)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala                            (Hz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala                            (Hz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala                            (Hz)

- Temperaturno območje sonde                            (K)

- Jakost gradienta                            (G/cm)

- Čas obnove gradienta po najmočnejšem gradientnem pulzu                            (mikrosekunde)

Visoko občutljiva merilna trojno resonančna (H, C, N) sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo                        (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala                            (Hz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala                            (Hz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala                            (Hz)

- Temperaturno območje sonde                            (K)

- Jakost gradienta                            (G/cm)

- Čas obnove gradienta po najmočnejšem gradientnem pulzu                            (mikrosekunde)

- Specifikacije ponudnika za nadgradnjo 600 MHz NMR sistema (Lara)

- Frekvenčno območje visokofrekvenčnega RF kanala                                      (MHz)

- Frekvenčno območje širokopasovnih RF kanalov                                       (MHz)

- Najkrajši čas generiranja RF sunka                                      (ns)

- Najmanjši časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude          (ns)

- Najmanjši fazni inkrement                                     (stopinj)

- Število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov

- Natančnost temperaturnega kontrolerja čez celotno temperaturno območje                       (K)

- Najnižja temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca

(K)

- Ločljivost dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja                                          (bit)

Avtomatski menjalec vzorcev

- Število vzorcev v avtomatskem menjalcu vzorcev ob uporabi standardnih nosilcev           (kom)

Visoko občutljiva trojno resonančna (H, C, N) kriogena merilna sonda

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo                        (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka)

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo                       (ASTM; tankostenska cevka)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala                            (Hz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala                            (Hz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala                            (Hz)

- Temperaturno območje sonde                            (K)

- Jakost gradienta                            (G/cm)

- Čas obnove gradienta po najmočnejšem gradientnem pulzu                            (mikrosekunde)

- Specifikacije ponudnika za nakup novega 600 MHz NMR sistema (Oro)

Magnet, Shim, Lock

- Radialno sipano magnetno polje – 5G črta                            (cm)

- Aksialno sipano magnetno polje – 5G črta                            (cm)

- Hitrost odparevanja tekočega helija                             (mL/h)

- Interval polnjenja tekočega helija                            (dnevi)

- Volumen tekočega helija za inštalacijo                            (L)

- Maksimalno spreminjanje magnetnega polja                            (drift; Hz/h)

NMR spektrometer (ang. Console):

- Frekvenčno območje visokofrekvenčnega RF kanala                                      (MHz)

- Frekvenčno območje širokopasovnih RF kanalov                                       (MHz)

- Najkrajši čas generiranja RF sunka                                      (ns)

- Najmanjši časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude          (ns)

- Najmanjši fazni inkrement                                     (stopinj)

- Število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov

- Natančnost temperaturnega kontrolerja čez celotno temperaturno območje                       (K)

- Najnižja temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca

(K)

- Ločljivost dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja                                          (bit)

Avtomatski menjalec vzorcev

- Število vzorcev v avtomatskem menjalcu vzorcev ob uporabi standardnih nosilcev           (kom)

- Možnost temperaturne kontrole vzorcev v avtomatskem menjalcu DA / NE

- Temperaturni razpon v avtomatskem menjalcu vzorcev                      (K)

Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav)

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo                        (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka)

- Frekvenčno območje oglaševane zunanje tuljave sonde                        (X kanal v MHz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala                            (Hz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala                            (Hz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala                            (Hz)

- Temperaturno območje sonde                            (K)

- Jakost gradienta                            (G/cm)

- Čas obnove gradienta po najmočnejšem gradientnem pulzu                            (mikrosekunde)

Visoko ločljiva trojno resonančna MAS (ang. Magic Angle Spinning) 4 mm sonda za meritve geliranih in tkivnih vzorcev ter gradientom vzdolž Z osi (1H, 13C in 15N )

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo                        (2 mM saharoza v 10% D2O)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala                            (Hz)

- Temperaturno območje sonde                            (K)

- Jakost gradienta                            (G/cm)

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C                            (40% para-dioksan v 60% devterobenzenu -ASTM vzorec)

- Maksimalno vrtenje vzorca                            (kHz)

- Specifikacije ponudnika za nakup novega 400 MHz NMR sistema (Nika)

Magnet, Shim, Lock

- Radialno sipano magnetno polje – 5G črta                            (cm)

- Aksialno sipano magnetno polje – 5G črta                            (cm)

- Hitrost odparevanja tekočega helija                             (mL/h)

- Interval polnjenja tekočega helija                            (dnevi)

- Volumen tekočega helija za inštalacijo                            (L)

- Maksimalno spreminjanje magnetnega polja                            (drift; Hz/h)

NMR spektrometer (ang. Console):

- Frekvenčno območje visokofrekvenčnega RF kanala                                      (MHz)

- Frekvenčno območje širokopasovnih RF kanalov                                       (MHz)

- Najkrajši čas generiranja RF sunka                                      (ns)

- Najmanjši časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude          (ns)

- Najmanjši fazni inkrement                                     (stopinj)

- Število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov

- Natančnost temperaturnega kontrolerja čez celotno temperaturno območje                       (K)

- Najnižja temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca

(K)

- Ločljivost dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja                                          (bit)

Avtomatski menjalec vzorcev

- Število vzorcev v avtomatskem menjalcu vzorcev ob uporabi standardnih nosilcev           (kom)

- Možnost temperaturne kontrole vzorcev v avtomatskem menjalcu DA / NE

- Temperaturni razpon v avtomatskem menjalcu vzorcev                      (K)

Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem, najvišjo občutljivostjo na heterojedrnem (15N/31P) in protonskem kanalu ter gradientom vzdolž Z osi

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo                        (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka)

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo                       (ASTM; tankostenska cevka)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala                            (Hz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala                            (Hz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala                            (Hz)

- Temperaturno območje sonde                            (K)

- Jakost gradienta                            (G/cm)

- Čas obnove gradienta po najmočnejšem gradientnem pulzu                            (mikrosekunde)

Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav)

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo                        (0.1% etilbenzen; tankostenska cevka)

- Frekvenčno območje oglaševane zunanje tuljave sonde                        (X kanal v MHz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 50% višini signala                            (Hz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.55% višini signala                            (Hz)

- Širina 1H signala brez vrtenja (0.3% CHCl3) pri 0.11% višini signala                            (Hz)

- Temperaturno območje sonde                            (K)

- Jakost gradienta                            (G/cm)

- Čas obnove gradienta po najmočnejšem gradientnem pulzu                            (mikrosekunde)

Visoko ločljiva 10 mm merilna sonda z možnostjo snemanja devterija ob sočasnem zagotavljanju homogenosti magnetnega polja s pomočjo 19F jedra (uporaba za SNIF-NMR)

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 2H z eno ponovitvijo                        (10% D2O, tankostenska cevka)

- Širina 2H signala brez vrtenja ( 10% D2O) pri 50% višini signala                        (Hz)

- Jakost gradienta                              (G/cm)

- Temperaturno območje sonde                             (K)

Visoko ločljiva dvojno resonančna 4 mm (1H, 31P/15N) MAS ( ang. Magic Angle Spinning) merilna sonda za meritve vzorcev v trdnem

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C jedra                        (vzorec α-glicina ob naslednjih parametrih snemanja: 2 ms Hartmann-Hahn kontakt optimiziran za 13C α jedro, 300 ppm širina spektra, 2K podatkovnih točk, optimizirano SPINAL-64 razklapljanje, 64 ponovitev ob 5 kHz vrtenju vzorca, procesiranje brez uporabe LB funkcije)

- Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 15N jedra                        (vzorec α-glicina ob naslednjih parametrih snemanja: 4 ms Hartmann-Hahn kontakt optimiziran za 15N amino skupino, 400 ppm širina spektra, 2K podatkovnih točk, optimizirano SPINAL-64 razklapljanje, 64 ponovitev ob 5 kHz vrtenju vzorca, procesiranje brez uporabe LB funkcije)

- Temperaturno območje sonde                            (K)

- Maksimalno vrtenje vzorca                            (kHz)

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

Menična izjava za resnost ponudbe

po pogodbi št.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

___________________________________________________________________________

izbranega ponudnika

(firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika)

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje resnosti ponudbe v postopku oddaje javnega naročila, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR (3% ponudbene vrednosti brez DDV). Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 31.3.2020.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, št._____________________________, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:  							Podpisnik (ime in priimek)

Podpis in žig:

Obvezna priloga: bianco menica

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom tega zavarovanja in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvajal storitve potrebne za nemotenemo delovanje opreme v garanciski dobi  petih let po podpisu primopredajnega zapisnika, po pogodbi, sklenjeni v postopku oddaje javnega naročila  Nakup raziskovalne opreme -  spektrometri (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti __________ EUR. ( 5% vrednosti ponudbe brez davka).

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektrok

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: 30 (štirideset) dni po preteku roka, ki znaša 5 let po podpisu dokončnega primopredajnega zapisnika.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali brez ugovora, na prvi poziv, katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta

Vzorec pogodbe

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa akad. prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična številka: 5051592000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik __________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka:        _________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV):    _______________________________

Transakcijski račun (TRR):_______________________________________odprt pri

_____________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

Pogodbo o dobavi spektrometrov

1. člen – Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila »Nakup raziskovalne opreme -  spektrometri«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2019, pod št. objave  JN______/2019,

- da je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila,

- s to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo, ki vključuje dobavo in instalacijo ter izvajanje storitev v garancijskem obdobju,

- je ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija javnega naročila sestavni del te pogodbe.

2. člen – Predmet pogodbe

Naročnik kupuje, dobavitelj pa se zaveže, da bo opravil vse njegove obveznosti, ki izhajajo iz  javnega naročila za  predmet pogodbe »Nakup raziskovalne opreme -  spektrometri«, objavljenem na Portalu javnih naročil  z dne _________ 2019, pod št. objave  ______________________ .

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo dobavljeno blago skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila ter z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami in dobavljeno na naslov naročnika: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

3. člen – Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost za dobavo in instalacijo opreme znaša:

  - ____________________________________________________(EUR brez DDV)

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na spremembe drugih kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

Pogodbena cena brez DDV (vseh elementov javnega razpisa: nadgradnja 800 MHz NMR spektrometra (David), nadgradnja 600 MHz NMR spektrometra (Lara), nakup novega 600 MHz NMR spektrometra (Oro) in nakup novega 400 MHz NMR spektrometra (Nika) vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena in vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom pogodbe. V pogodbeni vrednosti so vključeni vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: dobava, dostava in montaža opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroški dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije ,zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje. Dobavitelj mora na lastne stroške v garancijskem obdobju petih let omogočiti nemoteno delovanje. Vsi stroški nastali v garancijski dobi navedeno primeroma, a ne izključno (stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v pogodbeno ceno in dobavitelj iz naslova storitev v garancijski dobi ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Nabava predmetne opreme je oproščena plačila DDV skladno s 7. točko prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 ter 5. točko 7. člena Izvedbenega sklepa Komisije z dne 24. junija 2014 o ustanovitvi Srednjeevropskega konzorcija raziskovalne infrastrukture (CERIC-ERIC) (2014/392/EU).

4. člen – Obveznosti naročnika

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izvedbo del po pogodbi,

- spremljal in nadziral izvajanje dobave,

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

5. člen - Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dobavo in instalacijo predmeta te pogodbe dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz zgoraj navedene razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. Izvajalec se obvezuje, da bo blago dostavil in montiral skladno z navodili naročnika, po potrebi pa bo dela izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji, pod kateri bo blago dobavil in montiral in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za dobavo in montažo ter se zavezuje, da bo morebitne pomanjkljivosti, prilagoditve ali dodatna dela, ki bi nastala zaradi zahtev po učinkoviti montaži opreme ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del ali funkcionalnost in tehnična brezhibnost opreme.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Izvajalec je zlasti dolžan izvesti naslednje:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti opremo ter opraviti druga dela, ki so predmet te pogodbe,

- naročniku izročiti potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme,

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava,

- prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo naročnika, strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti:

- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

- na poziv naročnika pred pričetkom del predložil dokazila, certifikate o ustreznosti elementov, ki izhaja iz tehničnih zahtev iz popisa blaga,

- vsa dela izvajal v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in z dobrimi običaji v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo,

- za vgrajeno opremo predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti,

- po končani montaži opreme odstranil vso embalažo, ki je ostala po izvajanju del in počistil prostore,

- poskrbel za ustrezno zavarovanje objektov v neposredni bližini vgradnje opreme,

- izvajalec se zaveže poskrbeti za varnost ljudi in premoženja ter vseh ostalih morebitnih škod nastalih kot posledica izvajanja tega posla, saj v primeru nastanka škode nosi vso kazensko in civilno odgovornost,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del,

- hranil vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta,

- 60 mesecev po podpisu dokončnega prevzemnega zapisnika v okviru garancije odpravljati morebitne pomanjkljivosti vgrajenega blaga, ki se raztezajo na vse karakteristike opreme, kot izhaja iz tehničnih zahtev, določenih v popisu del ter na brezhibno delovanje vse vgrajene opreme in na odpravo posledic nastalih zaradi neustrezne vgradnje opreme,

- po montaži opreme izvedel izobraževanje za uporabnike montirane opreme. Izvajalec bo moral, v kolikor ga bo naročnik pozval, ves čas garancijskega obdobja brezplačno izvajati izobraževanje o uporabi opreme oziroma o uporabi morebitno nadgrajene opreme.

Izvajalec je dolžan dela izvajati na način, da je nemoteno delovanje raziskovalno-razvojnega objekta in omogočen varen dostop do objekta.

6. člen – Dobavni rok

Za celotno blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dokončne dobave in instalacije najkasneje 10 mesecev  po obojestranskem podpisu pogodbe.

Rok za dokončno dobavo celotnega predmeta javnega naročila je 10 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Izvajalec lahko dobavi posamezne kose opreme (po postavkah v ponudbenem predračunu).

Če ob dobavi in testiranju predmeta oziroma dela predmeta pogodbe ugotovi, da ne bo dosegal tehničnih zahtev, ki so zahtevane v tej razpisni dokumentaciji, mora izvajalec v roku 30 dni po prejemu obvestila odpraviti pomanjkljivosti. Naročnik pridrži pravico, da plačilo izvede, ko dobavljena oprema ustreza vsem zahtevanim tehničnim specifikacijam in elementom merila ter omogoča uporabo vseh funkcij, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji. Naročnik mora o morebitnih nepravilnostih pri delovanju ali o nedoseganju vseh funkcionalnosti naprave ponudnika obvestiti v roku 15 dni od dobave dela predmeta naročila, kar ne velja za skrite napake.

V primeru, da izvajalec izvede dobavo in montažo z zamudo po svoji krivdi, ali če ima izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da predmeta naročila ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, ko izvajalec zamuja z dobavo oziroma montažo opreme oziroma le-te ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi pogodbene vrednost brez DDV.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del brez DDV.

Izvajalec se  zaveže poravnati vse stroške, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega dobavnega roka.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu.

Uveljavitev pogodbene kazni bo naročnik štel za veliko strokovno napako ter posledično za dokazano slabe izkušnje s ponudnikom, zaradi česar bo takega izvajalca v obdobju naslednjih treh let izločil iz postopkov javnega naročanja.

7. člen – Zapisnik o delni dobavi in primopredajni zapisnik

Naročnik bo ob delni dobavi (dobavi dela opreme, ki je definirana v posameznih postavkah ponudbenega predračuna) po dobavi dela opreme podpisal zapisnik o delni dobavi. Zapisnik o delni dobavi, po kakovostnem pregledu dobavljene opreme podpišeta naročnik in izvajalec.

Ko bo v celoti dobavljena in montirana vsa oprema po tej pogodbi bosta stranki popisala dokončni primopredajni zapisnik.

Ob prevzemu sta naročnik ter izvajalec dolžna pregledati dobavljeno opremo. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o delni dobavi oziroma dokončnem prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v prevzemnem zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.  Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Primopredajni zapisnik o dokončnem prevzemu se naredi, ko je dobavljena in montirana vsa oprema posameznega spektrometra in je izveden zagon opreme.

8. člen – Način plačila

Za vsako dobavo dela opreme bo izvajalec izstavil račun in sicer v roku 5 dneh po podpisu zapisnika o delni dobavi s strani naročnika, ki ga naročnik podpiše, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, ki jih je po delni dobavi zaznal naročnik, o njih izvajalca notificiral v pisni obliki in določil rok za odpravo.

Od vsakega zneska delnega računa bo naročnik zadržal plačilo 10% vrednosti računa, ki se zadržijo  do uspešne dokončne primopredaje predmeta pogodbe in predaje ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Obvezna priloga k posameznemu računu je podpisan zapisnik o delni dobavi, za plačilo končnega računa pa podpisan dokončni primopredajni zapisnik. Zadržana sredstva so izplačana po prejemu finančnega zavarovanja za dobro izvedbi pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo plačilo po računu poravnal v roku 30 dni po prejemu računa.

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z Navodili ponudnikom so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. V primeru, da je izvajalec nominiral podizvajalca in podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3. V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih dobav, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedene storitve.

9. člen –Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v roku desetih delovnih dneh po podpisu dokončnega primopredajnega zapisnika izročiti zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 5% vrednosti pogodbenih del brez DDV oziroma vrednosti iz aneksa, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del-storitev servisiranja v obdobju garancije

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- v primeru, da ne izvaja obveznosti po tej pogodbi,

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 30 dni  po veljavnosti te pogodbe.

V kolikor izvajalec ne bo predložil zahtevanega zavarovanja v roku, bo naročnik zadržal zadržana sredstva.

10. člen –Garancija

Po dokončnem prevzemnem zapisniku začne teči garancija za obdobje 60 mesecev, za vso dobavljeno in montirano opremo. Garancija se razteza na brezhibno delovanje dobavljene opreme in odpravo posledic, nastalih zaradi neustrezne kvalitete oziroma montaže.

Izvajalec jamči, da bo obveznosti po pogodbi izvajal tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstno blago.

V primeru, da se ob tehničnem pregledu izvedenih dobav in montaže pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne zamenjave, spremembe oz. popravila, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora v obdobju 60 mesecev po prevzemnem zapisniku v okviru garancijske dobe odpravljati napake dobavljene in montirane oprem, sicer lahko naročnik unovči dano finančno zavarovanje.

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

Storitve v obdobju garancije  mora izvajati usposobljen serviser, pooblaščen s strani proizvajalca opreme, z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

Izvajalec se zavezuje, da bo v 72 urah po obvestilu naročnika o okvari instrumenta odgovoril in v roku 14 dni zagotovil servis in rezervne dele, ki so predmet okvare sistema ter sistem povrnil v delujoče stanje.

Po zaključenem posegu je potrebno naročniku izročiti zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Vse stroške garancijskih popravil v celoti nosi izvajalec.

Če je predmet javnega naročila v garancijskem roku bistveno popravljen oziroma je oprema zamenjana, začne garancijski rok 60 mesecev teči znova. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžan predložiti nov garancijski list. Garancija začne teči od podpisa zapisnika o izvedenem servisu s strani naročnika.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob prevzemu del. V primeru, da se v odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če oprema po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov sme naročnik unovčiti dano finančno zavarovanje.

Naročnik bo izvajalca o neustreznem delovanju dobavljene in montirane opreme obvestil preko navadne, telefaks ali elektronske pošte ali po telefonu.

11 člen – Razdrtje pogodbe

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja in montira opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

12. člen – Razvezni pogoj

Pogodba preneha veljati, če se bo tekom izvajanja pogodbe ugotovilo, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogodba preneha veljati s podpisom pogodbe o dobavi za predmet naročila s ponudnikom, ki je bil izbran po predhodno izvedenemu postopku oddaje javnega naročila, v kolikor naročnik ne bi pričel z novim postopkom oddaje javnega naročila, pa po preteku 30. dne od seznanitve s kršitvijo.

13 člen –  Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

14. člen – Končne določbe

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je ______________________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ________________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

15. člen

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporablja slovensko pravo.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. Za razlago posameznih določb te Pogodbe se uporabljajo predpisi Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba velja do poteka obdobja, v katere je določena obveznost odprav napak in storitev potrebnih za nemoteno delovanje opreme v obdobju garancije.

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme ta izvajalec in naročnik po dva izvoda.

| Ponudnik: | Kemijski inštitut |
| --- | --- |

# Izjava po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila ……………………………………………………………………………….

ponudnik: ………………………………………………………………………………….

izjavljam, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:							Žig in podpis ponudnika: