## PREDRAČUN
Objava javnega naročila 845080101-002-19
Nakup materiala za interventno nevroradiološko dejavnost
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | ASPIRACIJSKI KATETRI A | Katetri za aspiracijo trombov, dolžine 132 cm, 139 cm, 153 cm, notranjega premera 0.068 ", 0.064", 0.060", 0.054", 0.041". Poleg katetrov mora biti dodan tudi aspiracijska cev za povezavo s črpalko. | dolžine 132 cm, notranjega premera 0.068 ", 0.064". |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 130 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33641
20 |  |  | dolžine 132 cm, notranjega premera 0.060". |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33642
30 |  |  | dolžine 132 cm, notranjega premera 0.054". |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33643
40 |  |  | dolžine 139 cm, notranjega premera 0.041". |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33644
50 |  |  | dolžine 153 cm, notranjega premera,0.035''. |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33645
60 |  | Separator za fragmentacijo, sprostitev trombov zunanjega premera 0.030" , 0.035" in 0.045", dolžine 175 in 190 cm. |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33646
70 | ASPIRACIJSKI KATETRI B | Aspiracijski kateter za distalni dostop, distalnega lumna 0.060" , dolžina konice 14 cm, 15 prehodnih con, premer distalne deformacije v obliki osmice manj od 1mm . Dolžina katetra 137 cm, zunanji premer proksimalno/disatlno: 6F/5.4F. |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33647
80 |  | Aspiracisjka cev za povezavo aspiracijskega katetra in črpalke. Dolžina cevi 300 cm, notranji premer 0.218 inc. |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 80 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 33648
90 |  | Aspiracijska posoda z zbiralnikom za strdke. |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 160 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33649
100 | ASPIRACIJSKI KATETRI C | Kateter za aspiracijo znotrajmožganskih strdkov. Zgradba katetra iz polimera, pletene spiralne konstrukcije, proksimalni del katetra je zgrajen iz vodilne žice debeline 0.020" , distalni del je namenjen aspiraciji. Notranji premeri 0.036", 0.043", 0.057", 0.069" ; celotna dolžine katetrov 163 cm, 150 cm, 145 cm, dolžine aspiracijskih delov 43 cm, 30 cm, 25 cm. |  |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33650
110 |  |  | Cev za aspiracijo dolžine 285 cm, notranjega premera 0.110 ". |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33651
120 | KAROTIDNI BALON PTA A | Nizkoprofilni PTA baloni za žico 0.014", premera 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, in 7 mm. Dolžina balonov 15, 20, 30 in 40 mm. Sistem hitre izmenjave z mikrožico. Maksimalni tlak do 14 atm. |  |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 140 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33652
130 | KAROTIDNI BALON PTA B | Karotidni post-dilatacijski balonski kateter z integrirano embolično zaščito, nizkoprofilen, multi-komplianten balon iz najlona, distalno integriran zaščitni filter iz nitinola, koncentričnega pletenja, velikosti por 40 µm. Filter ima prilagodljiv premer, največ 7 mm. Na voljo katetrski sistem z balonom premera 5 in 5,5 mm, dolžine 20 in 30 mm, nom. tlaka 8 atm, za žico 0,014'',190 cm in uvajalo 6F. |  |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33653
140 | KAROTIDNI BALON PTA C | PTA balonski kateter, za hitro izmenjavo žice, kompatibilen z mikrožico 0.014", prevlečen s SILK plaščem. Dimenzije balonov ; premeri balonov: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6 in 7 mm; dolžine balonov: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 22 cm. Dolžina katetra 150 cm (ali 155 cm pri dimenziji dolžine balonov 15 in 22 cm). |  |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33654
150 | ZNOTRAJMOŽGANSKI BALON PTA A | Nizkoprofilen znotrajmožganski balon za PTA, kompatibilen z žico prem. 0.014", zgradba katetra preko vodilne žice, nominalnega pritiska 6 atm. Premeri 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm ; dolžine 9, 15, 20 mm. |  |  |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33655
160 | ZNOTRAJMOŽGANSKI BALON PTA B | Balonski mikrokateter za dilatacijo znotrajmožganskih stenoz, nizkoprofilni sistem balona ( premer balona 0.023"-0.026" ); sistem za hitro izmenjavo, z dvema radioopačnima markerjema, dolžina katetra 160 cm. Premer balona od 1.25, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 mm; dolžina baloma 10, 15, 20, 25, 30 in 40 mm. |  |  |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33656
170 | ZNOTRAJMOŽGANSKI BALON PTA C | Znotrajmožganski balonski mikrokateter, notranjega premera 0.024", zunanjega premera 2.7 F.Kateter omogoča uvajanje žilne opornice. Visokopodajen balon dimenzij 6 x 20 mm.Dolžina katetra 160 cm. |  |  |  |  | 0009 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33657
180 | ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA A | Preusmerjevalec pretoka za znotrajmožganske anevrizme, samoeskpanzijske pletene konstrukcije. Možnost delnega uvlečenja opornice. Premeri od 2, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5,5 mm ; dolžine 15, 20, 25, 30, 35 in 40 mm. Koničasta različica premerov 3-4 mm, 3-4.5 mm in 3.5-4.5 mm. |  |  |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33658
190 | ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA B | Znotrajmožganska žilna opornica, preusmerjevalec pretoka, za izključevanje znotrajmožganskih anevrizem. Zunanji rob opornice je v celoti radioopačna, kompozitne zgradbe nitinol – jedro iz platine. Opornica ima na vsakem koncu 3 radiopačne markerji. Površina nitinolovega pletenja obdelana z » modro« tehnologijo za zagotavljanje gladkega prehoda po katetru in nižje trombogenosti. Premeri od 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 in 6.0 mm, dolžine od 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm. |  |  |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33659
200 | ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA C | Znotrajmožganska žilne opornica, preusmerjevalec pretoka, v obliki pahljače za zdravljenje širokobaznih anevrizem. Aktivni gost segment mora zagotavljati 30% pokritost površine vratu anevrizme. Samoekspanzijska, nitinolova, možnost repozicioniranja, elektrolitičnega sproščanja. Kompatibilno z žico 0,014. Sestava iz dveh segmentov, aktivni gosti segment dolžine 7.5 mm, segment za učvrsttiev dolžine 5.5 mm. Celotna širina 3.6 mm. |  |  |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33660
210 |  |  | Sistem za elektrolitično sproščanje, sistem kablov in škatle. |  |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33661
220 |  |  | Mikrouvajalo za postavljanje žilne opornice. Efektivna dolžina 168cm, zunanji premer 1,9F, notranji premer 0,017 ". |  |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33662
230 |  |  | Mikrokateter za postavljanje instrumenta za zdravljenje. Efektivna dolžina mikrokatetra 145cm, zunanji premer 3,6F, notranji premer 0,034 ". |  |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33663
240 | ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA Č | Znotrajmožganska žilna opornica, preusmerjevalec pretoka. Zgradba krom kobalt. Gostota pletenja odvisna od premera, 48-64 gostota pletenja (za zagotavljanje konstatnte gostote žic glede na premer).Dimenzije: premer 2.5mm, dolžina 12,15 in 20 mm; premer 3.25 mm, dolžina 12,15, 17, 20 in 25 mm; premer 4 mm, dolžina 12, 15,17, 20,25,30 mm ; premer 4.5 mm, dolžina 12, 15, 17, 20,25,30,40 in premer 5 mm, dolžina 15, 20,25,30 in 40 mm. |  |  |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33664
250 | ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA D | Znotrajmožganska žilna opornica, prusmerjevalec pretoka za zdravljenje širokobaznih in vretenastih anevrizem. Samoekspanzijska, standardne zgradbe in z tehnologijo »ščita«, specifično obdelavo površine, s sintetičnim fosforilholinskim polimerom kovalento vezanim na osnovno pletenje opornice, za zmanjševanje trombogensoti. Premeri v mm : 2, 2.5, 2.75 , 3 , 3.25 , 3.5 ,3.75 , 4 , 4.25, 4.5, 4.75 , 5 mm. Dolžine v mm: 10, 14, 12, 16, 18, 20, 25, 30, 35 mm. |  |  |  |  | 0014 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33665
260 | ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA E | Znotrajmožganska žilna opornica, preusmerjevalec pretoka za izključevanje širokobaznih možganskih anevrizem, narejen iz nitinola z dvoplastnim teleskopskim dizajnom pletenja, 4 radiopačni markerji distalno in proksimalno ter dodatni dve radiopačni helični niti po dolžini, razširjeni robovi 3 mm. Povprečna prekrivnost kovinske notranje mrežice je 37%. Kompatibilen z 0.027'' mikrokatetrom, možnost izvleka do 50%, premera 3,5 do 5,5 mm, dolžine 13 do 62 mm, delovne dolžine 7 do 56 mm. |  |  |  |  | 0015 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33666
270 | ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA F | Bifurkacijska znotražilna opornica, samoekspanzijska iz nitinola. 8 radioopačnih markerjev. Mora imeti možnost kontroliranega elektrolitičnega sproščanja. Mora biti dveh oblik, »T« in »Y« konfiguracije, dimenzije distalnega loka 8,6 mm in 10,6 mm. Priporočen za premer žile od 2.0 – 4.5 mm . Zraven priložen sistem kablov in škatle za elektrolitično sproščanje . |  |  |  |  | 0016 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33667
280 | ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA G | Znotrajmožganska žilna opornica za začasno implantacijo, namenjena endovaskularni podpori žičkanja širokobaznih anevrizem. Opornica mora imeti enoročno sproščanje in ponovnega uvlečenja, pletene konstrukcije, 100% radioopačnosti strukture. Kompatibilnost z mikrokatetrom notranjega premera 0.021", 0.017". Dimenzije opornice: premer 1.5-4.5 mm, dolžine 32 mm premer 1.5-3.5 mm, dolžine 24 mm premer 0.5-3 mm, dolžine 22 mm |  |  |  |  | 0017 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33668
290 | ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA H | Preusmerjevalec pretoka za znotrajmožganske anevrizme, samoeskpanzijske pletene konstrukcije. Možnost delnega uvlečenja opornice. Premeri 2.25 , 2.75, 3.25 mm ; dolžine : 10, 15, 20, 25 mm. Kompatibilen z mikrokatetrom premera 0,017 ". |  |  |  |  | 0018 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33669
300 | ŽILNA OPRNICA ZA ODSTRANJEVANJE TROMBOV A | Znotrajmožganska žilna opornica za odstranjevanje stvrdkov. Sestavljena iz treh hibridnih segmentov, distalni konec za zadržanje tromba, srednji del s širokimi odprtinami za ujetje tromba, proksimalni segment z večjo radialno silo za integracijo tromba. Radioopačni markerji v srednjem delu. Dolžine opornice: 38, 39, 48, 57 mm ; premeri 4, 4.5 mm , različne oblike glede na lokacijo delovanja, dolžina vodilne žice 180 in 300 cm. |  |  |  |  | 0019 |  |  | KO |  | 70 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33670
310 | ŽILNA OPRNICA ZA ODSTRANJEVANJE TROMBOV B | Znotrajmožganska žilna opornica za mehanično izvlečenje trombov. Nitinolove zgradbe. Premeri X dolžine: 3x15, 4x20 in 6x30 mm. Kompatibilen z mikrokatetri notranjega premera 0.017 ", 0.021" in 0.024". |  |  |  |  | 0020 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33671
320 | ŽILNA OPRNICA ZA ODSTRANJEVANJE TROMBOV C | Znotrajmožganska žilna opornica za odstranjevanje strdkov, parametrične zasnove. Dimenzije 4 x 15, 4 x 20, 4 x 40, 6 x 20 in 6 x 30 mm. |  |  |  |  | 0021 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33672
330 | ŽILNA OPRNICA ZA ODSTRANJEVANJE TROMBOV Č | Žilna opornica za odstranjevanje možganskih stvrdkov, radioopačna po celotni dolžini, proksimalni del v obliki stožca.Fleksibilna oblika kovinskega pletenja, por. Dimenzije 3x20 mm, 4x20 mm, 4x30 mm in 6x25 mm. |  |  |  |  | 0022 |  |  | KO |  | 85 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33673
340 | ŽILNA OPRNICA ZA ODSTRANJEVANJE TROMBOV D | Znotrajmožganska žilna opornica za odstranjevaje strdkov, namenjena endoluminalni trombektomiji znotrajmožganskih arterij. Opornica mora imeti možnost stopenjske kontrole premera, pletene konstrukcije, 100% radioopačnost strukture. Konica opornice v obliki »J«. Kompatibilnost z mikrokatetrom notranjega premera 0.021", 0.017", 0.016"/0.013". | Dimenzije opornice: premer 1.5-6 mm, dolžine 32 mm |  |  |  | 0023 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33674
350 |  |  | premer 0.5-3 mm, dolžine 23 mm |  |  |  | 0023 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33675
360 |  |  | premer 0.5-2.5 mm, dolžine 20.5 mm. |  |  |  | 0023 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33676
370 | BRIZGE A | Brizge iz polikarbonatnega tulca, različne barve batov in fiksnim moškim navojem. Prostorine brizg 1 ml, 3 ml, 6 ml, 10 ml, 20 ml, 30ml, 60 ml. Različne barvne kombinacije brizg za hitrejši zbor: bela, modra, zelena, rumena, rdeča, vijolična |  |  |  |  | 0024 |  |  | KO |  | 90 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33677
380 | BRIZGE B | Vakumska brizga iz polikarbonatnega tulca z možnostjo zaklepa v 4 ali 6 pozicijah. Bela barva bata, fiksen moški navoj, prostornine 10 ml, 20 ml, 30 ml in 60 ml. |  |  |  |  | 0025 |  |  | KO |  | 80 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33678
390 | DIAGNOSTIČNI KATETRI A | Diagnostični katetri, zgradba katetra z notranjim pletenjem, koničastega vrha, radioopačni, hidrofilni ovoj. Premeri katetrov 4F in 5F, dolžine 100cm, 125 cm. Oblika vrha: Headhunter 1; Simmons 1,2; ; Bentson 1,2; Mani, Bernstein, Vertebralni, Cobra. |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 70 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33679
400 | DIAGNOSTIČNI KATETRI B | Diagnsotični katetri iz poliuretana, premera 4, 5 F; dolžine katerov , 80, 100, 125 cm; oblike konice JB2, JB1, BERN, BERN 2, C1, C2, C3, H3, MAN 1, MPB, HN3, HN4, SIM1, SIM2,SIM3, JB3, H1, VERT. |  |  |  |  | 0027 |  |  | KO |  | 800 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33680
410 | DIAGNOSTIČNI KATETRI C | Diagnostični kateter dolžine 125 cm, zunanjega premera 5F, oblika konice »vertebralna« in »Simmons«. |  |  |  |  | 0028 |  |  | KO |  | 150 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33681
420 | HEMOSTATSKA KRPICA | Krpica za zunanjo hemostazo z aktivno snosvjopGlcNAc, velikosti 3x3 cm (ali krpica z aktivno snovjo chitosan, velikosti 3.5x3.5 cm). |  |  |  |  | 0029 |  |  | KO |  | 250 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33682
430 | INDEFLATOR A | Deflatorji volumna 20 ml, 30 bar. |  |  |  |  | 0030 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33683
440 |  | Komplet rotacijske valvule, torkerja in uvajalne igle. Kompatibilno z žico 0.009-0.018". |  |  |  |  | 0030 |  |  | KO |  | 250 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33684
450 |  | Torker za žico 0.009-0.018". |  |  |  |  | 0030 |  |  | KO |  | 300 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33685
460 | INDEFLATOR B | Plastično lijakasto uvajalo za mikrokatetre |  |  |  |  | 0031 |  |  | KO |  | 300 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33686
470 | ROTACIJSKA ZAKLOPKA | Rotacijska hemostatska zaklopka kompatibilna z žilnimi uvajali, vodilnimi katetri, mirkokatetri. Namenjena uvajanju mikrožic in ostalih endovaskularnih inštrumentov. Dolžina zaklopke 7.39 cm, notranjega premera 0.073 ". |  |  |  |  | 0032 |  |  | KO |  | 500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33687
480 | KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP A | Katetri za distalni dostop z notranjo pleteno ojačitvijo iz nitinola in koničastim notranjim lumnom. Dolžine 115, 125 in 130 cm, kombinacija notranjihproksimalnih–distalnih premerov 0.064"-0.054" in 0.064"-0.041". |  |  |  |  | 0033 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33688
490 | KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP B | Vmesni kateter za distalni dostop, ovoj sestavljen iz več polimerov, 5 prehodnih con. Notranji premer 0.039, 0.052 in 0.065 ". Dolžine 105, 115, 125, 135 in 145 cm. |  |  |  |  | 0034 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33689
500 | KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP C | Vmesni katetri za distalni dostop, distalneflexibilne konice dolžine 5 cm, 12 prehodnih con, atravmatske konice, notranja prevleka iz PTFE. Dolžina katetra 115 cm, premer notranjega lumna 0,058". Zunanji premeri prokdimalno/distalno : 5.6F/5.3F. |  |  |  |  | 0035 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33690
510 | KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP Č | Kateter za distalni dostop, ki ima pri premeru 5F mehak distalni del dolžine 17 cm, pri premeru 6F pa mehak distalni del dolžine 19 cm, hibridnega ojačanja, distalno hidrofilen, notranji premer 0.055" in 0.070", z ravnim vrhom, označen z markerjem, dolžine 115 in 125 cm. |  |  |  |  | 0036 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33691
520 | KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP D | Aspiracijski kateter, premera 6F, hibridnega ojačanja, mehak distalni del dolžine 19 cm, distalno hidrofilen, notranji premer 0.070", z ravnim vrhom, označen z markerjem, dolžine 125 in 131 cm. |  |  |  |  | 0037 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33692
530 | KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP E | Keter za distani dostop, omogoča atravmatski dostop 6F katetrov; distalni del dolžine 1.1 cm je širši, premera 0.068"; s tremi radioopačnimi markerji; notranji lumen katetra znaša 0.021" , delovne dolžine 160 cm. |  |  |  |  | 0038 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33693
540 | KATETRI ZA KAROTIDNO ZAŠČITO | Kateter za proksimalno možgansko zaščito, sestavljen iz vodilnega katetra in dveh balonov. Zunaji premeri katetra 8 F in 9 F, notranji delovni lumen premera 0,083 inch. Baloni morajo biti kompliantni, omogočati zaporo, tesnenje žile: 5-13 mm premera proksimalen balon, 3-6 mm premera distalni balon. |  |  |  |  | 0039 |  |  | KO |  | 35 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33694
550 | MIKROKATETRI A | Mikrokateter z dvoplastnim hidrofilnim ovojem, polimerne zgradba iz 5 prehodnih fleksibilnih segmentov. Notranji premaz iz PTFE. Distalna 2 ali eden radioopačen marker. Notranji premeri 0.0165", 0.021" , 0.027". Dolžina 155 cm. |  |  |  |  | 0040 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33695
560 | MIKROKATETRI B | Mikrokatetri: proksimalna pletena notranja konstrukcija/distalni del ojačan s spiralo. Notranja prevleka iz PTFE, hidrofilna zunanja prevleka. Dolžina 150 cm in 170 cm. Notranjega premera 0.015" , 0.0165", 0.021" in 0.027". Konica ravna, 45˚, 90˚, J. |  |  |  |  | 0041 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33696
570 | MIKROKATETRI C | Mikrokatetri pletene sestave, notranjega premera 0.017 ", 0,021", 0.024", 0.029", 0.032", 0.040". Dolžine 135, 140 in 155 cm, ravne in MP konice. |  |  |  |  | 0042 |  |  | KO |  | 70 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33697
580 | MIKROKATETRI Č | Mikrokatetri za superselektivno embolizcijo, distalno morajo imeti 3 prehodne cone, notranjega premera 0,008", 0.009" , 0.010" . Dolžine 155, 160, 165, 180 cm. |  |  |  |  | 0043 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33698
590 | MIKROKATETRI D | Mikrokater za embolizacijo, DMSO kompatibilen, konica se mora sprostiti. Dolžine 167 cm in 190 cm. Dolžina sprostitvene konice 1.5 cm, 2.5 cm , 3.5 cm. Premeri notranji: 0.007", 0.008", distalni zunanji premer: 1,2 F in 1.5 F. Priložena mora biti mikrožica debeline 0.007" in 0.008". |  |  |  |  | 0044 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33699
600 | MIKROKATETRI E | Mikrokateter z dvojnim lumnom dolžine 140 cm, notranjega lumna 0.014". |  |  |  |  | 0045 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33700
610 | MIKROKATETRI F | Mikrokateter notranjega lumna 0,027", dolžine 135cm in 150 cm, sestavljen iz petih prehodnih segmentov,zunanjega premera proksimalno 2,9F in distalno 2,7F. Dolžina distalnega segmenta 6 in 18 cm, ravne in zavkrivljene oblike konice,kompatibilen z žico 0,010“, 0,014“ in 0,018“. |  |  |  |  | 0046 |  |  | KO |  | 35 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33701
620 | MIKROKATETRI G | Mikrokateter notranjega lumna 0,0165", dolžine 150 cm, zunaji premer proximalno/distalno 2.4/1.7F, zunanji ovoj izhrofimega ovoja"Hidrolena. “. Proksimalni zunanji premer 2,4F, distalni zunanji premer 1,7F, uporabne dolžine 150cm, distalni mehki del dolžine 6 cm. Atravmatkse zaobljene konice, konica brez pletenja, oblika konice ravna, 45˚ , 90˚, J, C in S. |  |  |  |  | 0047 |  |  | KO |  | 160 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33702
630 | MIKROKATETRI H | Mikrokateter notranjega lumna 0,017", dolžine 150 cm, zunaji premer proximalno/distalno 2.4/1.7F. Zgradba distalnega ovoja iz ploščate žice križnega-spiralstega pletenja. Distalni del dolžine 7.5 cm in 15 cm, atravmatska okrogla konica, oblika distalne konice: ravna, 45˚ , 90˚, J. |  |  |  |  | 0048 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33703
640 | MIKROKATETRI I | Mikrokateter kompatibilen z preusmerjevalcem pretoka. Proksimalni del katetra ojačan s spiralo. Notranji premeri 0.027 ̎, zunanji premeri distalno/proksimalno 2.8/3.2F, dolžina 105, 135, 150 cm. |  |  |  |  | 0049 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33704
650 | MIKROKATETRI J | Mikrokatetri za aplikacijo tekočega embolizacisjekga sredstva, DMSO kompatibilni. Proskimalni del ojačan z spiralo, distalni del zgrajen iz nitinolove prevleke za večjo trdnost. Dolžina distalnega dela 25 cm. Notranji premer 0.013 inch, zunaji premer 2.7/1.5 F, dolžine 170 cm. |  |  |  |  | 0050 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33705
660 | MIKROKATETRI K | Mikrokatetri za aplikacijo tekočega embolizacisjekga sredstva, DMSO kompatibilni. Proskimalni del ojačan z spiralo, distalni del zgrajen iz nitinolove prevleke za večjo trdnost. Možnost konice s sproščanjem. Dolžina konice 1.5, 3 in 5 mm. Notranji premer 0.013 inch, zunaji premer 2.7/1.5 F, dolžine 165 cm. |  |  |  |  | 0051 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33706
670 | MIKROKATETRI L | Mikrokatetri, DSMO kompatibilen, z variabilnim nitinolovim pletenjem, flexibilni distalni vrh. Zunanji premeri 2.1/1.7 F ; 2.4/1.9 F, notranji premer 0.017 ̎, dolžine 155. Konica ravna, 45 ˚, 90 ˚. |  |  |  |  | 0052 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33707
680 | MIKROKATETRI M | Adapter za DMSO kompatibilen kateter. |  |  |  |  | 0053 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33708
690 | MIKROKATETRI N | Mikrokateter s koničastim PTFE premazom notranjega lumna, ojačan, sestave 7 segmentov, atraumatske konice, 2 radiopačna markerje, DMSO kompatibilen, notranji premer 0.017'', zunanji premer prok./dist. 2.4/1.7F, dolžine 150 cm. Na voljo katetri z ravnim vrhom v dveh različnih podporah in tri različice vrha krivine 45°, 90° in J. |  |  |  |  | 0054 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33709
700 | MIKROKATETRI O | Mikrokateter za postavljanje preusmerjevalca pretoka, sestave 8 segmentov, hibridnega ojačanja, ravnega vrha, notranji lumen s PTFE premazom. Na voljo mikrokateter notranjega premera 0.021'', zunanjega premera prok./dist. 2.5F/2.0F in mikrokateter notranjega premera 0.027", zunanjega premra prox./dist. 3.1F/2.6F, dolžine 156 cm. |  |  |  |  | 0055 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33710
710 | MIKROKATETRI P | Mikrokateter hibridnega ojačanja, hidrofilen, DMSO kompatibilen. Distalni ravni vrh progresivno mehak dolž. 30 cm, ravne konice .Na voljo kateter z dvema markerjema, dolžine 156 cm, notranjega premera 0.0165'', zunanjega premera prox./dist. 2.1F/1.6F; in kateter z enim markerjem, dolžine 167 cm, notranji premer prox./dist. 0.0165''/0.013'', zunanji premer prox./dist. 2.1F/1.3F. |  |  |  |  | 0056 |  |  | KO |  | 35 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33711
720 | MIKROKATETRI R | Balonski okluzijski mikrokater za remodeliranje, postavljanje znotrajmožganske žilne opornice,DMSO kompatibilen. Hidrofilni balon iz poliuretana, ima dva radiopačna markerja, ojačan koaksialni kateter z dvojnim lumnom, distalni vrh 5 mm z markerjem, Premeri: notranji 0.0165'', zunanji premeri proksimalno/distalno 2.8F/2.1F, na vrhu odprtina za odvod zraka, kompatibilen z žico 0,014''. Na voljo podajen balon premera 4 mm, dolžine 10, 15 in 20 mm; in zelo podajen balon premera 4,0 X 11 mm. |  |  |  |  | 0057 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33712
730 | MIKROKATETRI S | Mirkokrakateter kompatibilen z žilno opornico za odstanjevanje možganskih stvrdkov. Zunanji premeri 2.4/2.0F , notranji premer 0.017 inch, dolžine 157 cm. Znanji premer 2.7/2.4 F, notranji premer 0.021 inch, dolžine katetra 150 cm. Zunanji premer 2.9/2.7 F, notranji lumen 0,027 inch, dolžine kkatetra 150 cm, sesdtavljen iz 5 prehodnih segmentov, distalni segment dolžine 6 cm. |  |  |  |  | 0058 |  |  | KO |  | 140 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33713
740 | MIKROKATETRI Š | Mikrokateter dolžine 150 cm, notranjega lumna 0.025 inch, proksimalni/ distalni zunaji premer 2,95/2,6 F, oblika konice 45, 90 in 130 kotnih stopinj. |  |  |  |  | 0059 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33714
750 | MIKROKATETRI T | Mikrokateter za uvajanje aspiracisjkega katetra, delovne dolžine 160 cm, notranjega premera 0.025", proksimalni / distalni zunanji premer 2.95F/2.6F . |  |  |  |  | 0060 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33715
760 | SEPARATOR | Žica za fragmentacijo in odtstranjevanje znotrajmožganskih strdkov, distalna konica zadebeljena, atravmatksa. Debelina distalnega funkcionalnega dela se mora prilegati katetru premera 0.026 , 0.032, 0.041, 0.054 inch. Celotna dolžina žice 200 cm. |  |  |  |  | 0061 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33716
770 | MIKROŽICE A | Mikrožica, hidrofilnega ovoja, koničaste konice. Spirala iz platine/volframa. Debeline 0.010" , 0.014" , 0.016" . Distalna konica dolžine 33, 36, 38, 42, 44, 45 cm . Dolžine žice 195 cm, 205 cm, 175 cm, 350 cm. Dveh trdot: mehka, standardna. |  |  |  |  | 0062 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33717
780 | MIKROŽICE B | Mikrožice hibridne sestave, variabilne debeline, hidrofilnega ovoja. Debeline : 0.007" , 0.008" , 0.012" , 0.014" , 0.010" , dolžine 200 cm, 220 cm, 310 cm, ravne in ukrivljene konice |  |  |  |  | 0063 |  |  | KO |  | 70 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33718
790 | MIKROŽICE C | Mikrožica: proksimalni del s spiralnim PTFE ovojem, debeline 0,014" in 0.018", flexibilna konica 1 cm, dolžine 180 in 300 cm. |  |  |  |  | 0064 |  |  | KO |  | 500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33719
800 | MIKROŽICE Č | Mikrožica debeline 0.014" , z polimernim vrhom, hidrofilnega ovoja, teža konice 2.1 g, dolžine 182 in 300 cm, vrh ravne in J oblike. |  |  |  |  | 0065 |  |  | KO |  | 290 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33720
810 | MIKROŽICE D | Mikrožica debeline 0.010 " in 0.014 " . Zgradba žice kovinsko jedro obdano s spiralo iz platine-tungstanove zlitine, distalni zunanji ovoj iz nitinolovih mikrovlaken, proksimalni ovoj iz PTFE. Trdota konice mehka, standardna in trda za oporo, dolžine 200 in 300 cm. |  |  |  |  | 0066 |  |  | KO |  | 370 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33721
820 | MIKROŽICE E | Mikrožica debeline 0,010“ in 0,014“. Zgradba žice kovinsko jedro iz zlitinescitanij, hidrofilni distalni del, radioopačna dolžina konice 35, 39 in 61 cm. Trdota konice standardna, mehka, upogljiva, platinasta in suportivna. Celotne dolžine žice 182cm, 205cm in 300 cm. |  |  |  |  | 0067 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33722
830 | MIKROŽICE F | Kompatibilen podaljšek mikrožice dolžine 115 cm. |  |  |  |  | 0068 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33723
840 | MIKROŽICE G | Hibridna vodilna mikrožica, distalno iz nitinola, debeline 0,012'', prevlečena s hidrofil polimerom, proksimala zgradba iz nerjavečega jekla debeline 0,014'', prevlečena s PTFE slojem. Celotne dolžine 200 cm, dolžina vrha 1,4 cm. Na voljo dve različici mehke žice, 40 in 97 cm hidrofilne prevleke in radiopačnim vrhom dolžine 3 cm; ter žica z večjo podporo, 40 cm hidrofilne prevleke in 6 cm radioopačnim vrhom dolžine 6 cm. |  |  |  |  | 0069 |  |  | KO |  | 130 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33724
850 | MIKROŽICE H | Mikrožica debeline 0,008/0.012 inch, dolžine 200 cm, iz nerjavečega jekla, hidroflna, konica mora imeti možnost oblikovanja. |  |  |  |  | 0070 |  |  | KO |  | 35 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33725
860 | MIKROŽICE I | Mikrožica prevlečena s plaščem, namenjena za podporo, dolžine 190 cm, debeline 0.014", dolžina mehke konice 3 cm. |  |  |  |  | 0071 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33726
870 | SISTEMI ZA ZAŠČITO MOŽGANOV A | Filtri za distalno zaščito pri stentiranju karotidnih arterij. Sestava filtra: kovinska opora iz platinaste zlitine, filter iz njlona, velikost por 120 mikom, hidrofilnega ovoja. Premer filtra 5 mm in 7 mm. |  |  |  |  | 0072 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33727
880 |  |  | 3 različne trdote vodilne 0,014" žice, dolžina vodilne žice 190 cm in 315 cm. |  |  |  | 0072 |  |  | KO |  | 160 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33728
890 | SISTEMI ZA ZAŠČITO MOŽGANOV B | Filter za distalno zaščito pri karotidni angioplastiki. Zanka filtra iz nitinola, velikost por 110 mikrom, predhodno uložen v kateter, sistem hitre izmenjave. Premer katetra 3.2 F, koničast distalni vrh. Dolžine 190 in 300 cm. |  |  |  |  | 0073 |  |  | KO |  | 80 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33729
900 | SISTEMI ZA ZAŠČITO MOŽGANOV C | Filter za distalno zaščito pri karotidni angioplastiki, zgrajen iz nitinola, hibridnega pletenja, s tantalum radiopačnimi markerji, filter koncentričnega dizajna, pore velikosti <150µ, na integrirani uvajalni žici prem. 0,014'', dolžine 190 cm, kompatibilen s katerokoli 0,014'' žico, sočasno zapiranje filtra ob izvlačenju. Premer sistema 4.5F, 150 cm dolžine katetra. Na voljo filter premera 7.2 mm za žile premera 4,5 - 6,5 mm in filter premera 5.2 mm za žile premera 3,0 do 4,5 mm. |  |  |  |  | 0074 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33730
910 | SPIRALE EMBOLIZACIJSKE | Embolizacijske spirale, aplikacija s pretokom, premera 2,5 mm , dolžine 5, 10 in 15 mm. Morajo biti kompatibilne s katetrom notranjega lumna 0.007 ". |  |  |  |  | 0075 |  |  | KO |  | 70 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33731
920 | TEKOČE EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO A | Tekoče polimerizacisjko embolizacijsko sredstvo, EVOH copolimer z DMSO topilom , gostote 12 cP in 18 cP, standardne in nizke radioopačnosti. |  |  |  |  | 0076 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33732
930 | TEKOČE EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO B | Tekoče emolizacijsko sredstvo, co polimer EVOH, topilo DMSO. Različne gostote, 500 HD, 18, 20 in 34. |  |  |  |  | 0077 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33733
940 | TEKOČE EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO C | Adapter za DMSO kompatibilen kateter. |  |  |  |  | 0078 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33734
950 | TEKOČE EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO Č | Tekočinsko dvokomponentno embolizacijsko sredstvo. Neadheziven kopolimer hidroksietil metakrilat (pHEMA) 1ml brizga in DMSO topilo v 1 ml brizgi. Radioopačnost zagotavlja jonska komponentna vezana na kopolimer. Na voljo material treh viskoznosti oz. tri različne koncentracije: 25 , 30 in 35%. |  |  |  |  | 0079 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33735
960 | VODILNE ŽICE A | Žica z atravmatsko 1.5 mm »J« konico za transradialni dostop. Hidrofilnega ovoja. Debeline 0.035", dolžine 180 cm. |  |  |  |  | 0080 |  |  | KO |  | 2400 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33736
970 | VODILNE ŽICE B | Vodilna žica z 5 cm konico zgrajene iz spirale platine/nikelj sestave. Dolžine 190 in 300cm, debelina 0,018". |  |  |  |  | 0081 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33737
980 | VODILNE ŽICE C | Vodilne žice za izmenjavo, debeline 0.025 inch, 0.035 inch, 0.038 inch. Dolžine žic 180, 260 in 300 cm. Mora imeti 3 različne trdote, visoko, srednjo in standardno; dolžina mehke konice 1 in 3 cm, oblika konice ravna in J. |  |  |  |  | 0082 |  |  | KO |  | 1000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33738
990 | VODILNE ŽICE Č | Teflonska žica za uvajanje, dolžine 150 cm, debeline 0,035 ", J oblike konice |  |  |  |  | 0083 |  |  | KO |  | 3000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33739
1000 | VODILNI KATETRI A | Vodlini katetri z membransko hemostatsko valvulo, z notranjim pletenjem in prehodno hibridno cono med katetrom in uvajalom. Širine 6F-9F, dolžine 55, 90 in 95 cm. Oblika konice ravna, MP, MPC, MPD, CBL in Hockeystick |  |  |  |  | 0084 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33740
1010 | VODILNI KATETRI B | Vodilni katetri z notranjo pleteno ojačitvijo po celotni dolžini, distalna fleksibilna konica dolžine 4 cm.Distalni ovoj mora imeti hidrofilno prevleko.Dolžine katetrov 80 in 90 cm, zunanji premer 6F, notranji premer 0.088", oblika konice ravna in MP. |  |  |  |  | 0085 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33741
1020 | VODILNI KATETRI C | Katetri za distalni dostop v kombinaciji z vodilnim 6F kaktetrom, zunanjega premera 5.6F/ 6 F / 5F, dolžine 105 , 125 cm, konice BER, H1, SIM, SIM-V |  |  |  |  | 0086 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33742
1030 | VODILNI KATETRI Č | Vodilni katetri iz njlona/poliuretana, kovinske pletene notranje kostrukcije. Mehka distalna radioopačna konice . Premera 5F, 6F, 7F dolžine 90, 100 cm. Oblika konice ravna, MPC, MPD, CBL, H1, SIM2. |  |  |  |  | 0087 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33743
1040 | VODILNI KATETRI D | Vodilni kateter z okluzijskim balonom distalno, zunanjega premera 6F in 8F, dolžine 100 in 110 cm. |  |  |  |  | 0088 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33744
1050 | VODILNI KATETRI E | Vodilni okluzijski kateetr z balonom, premera 8F, notranji premer 0.084 inch, dolžine 85 in 95 cm. Kompliabilen balon dolžine 10 mm. Zravek katetra mora biti še dilatator, valvula, brizga in podaljšek. |  |  |  |  | 0089 |  |  | KO |  | 150 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33745
1060 | VODILNI KATETRI F | Vodilni kateter z integriranim diagnostičnim katetrom z zaklepnim mehanizmom. Vodilni kateter mora biti ojačan in prekrit s tankim PTFE slojem, diagnostični kateter pa radiopačen, proksimalno ojačan, distalno mehak s 15 cm hidrofilno prevleko. Na voljo morajo biti naslednje krivine vodilnega katetra: raven, MP2 in BUR; krivine diagnostičnega katetra: JB2, VTR, SIM2. Dimenzije: -Vodilni kateter 5F, dolžine 95 cm, notranji premer 0.059'' z diag. kat. 4F, dolžine 117 cm. -Vodilni kateter 6F, dolžine 95 cm, notranji premer 0.071'' z diag. kat. 5F, dolžine 117 cm. |  |  |  |  | 0090 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33746
1070 | VODILNI KATETRI G | Vodilni okluzijski kateter z balonom, zunaji premer 9F, premer notranjega lumna 0.085". Dolžina 80 cm in 95 cm. |  |  |  |  | 0091 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33747
1080 | VODILNI KATETRI H | Vodilni kateter namenjen podpori, uvajanju aspiracijskega katetra. Zgradba iz več prehodnih segmentov, pletene konstrukcije. Notranji premer 0,09 ", dolžine 80 cm, 90 in 95 cm. |  |  |  |  | 0092 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33748
1090 | ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE A | Znotrajmožganska žilna opornica, samoekspanzijska, nitinolove zgradbe, debelina nitinolovestrukture 50-70 mikrom. Možnost uvlečenja in ponovnega izvlečenja. Premeri 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6.5 mm, dolžin 15, 20, 25, 30 in 35 mm. |  |  |  |  | 0093 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33749
1100 | ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE B | Znotrajmožganska žilna opornica, samoekspanzijska, zaprte celične strukture, zgradba celic izmenična 8/12 vrstic. Minimalno skrajšanje ob vgraditvi, do 6.3 % . Dimenzije: širina 3 mm, dolžine 15, 21, 24 mm ; širina 4 mm, dolžina 15, 24 in 30 mm; premer 4.5 mm, dolžina 21 in 30 mm. |  |  |  |  | 0094 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33750
1110 | ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE C | Znotrajmožganska samoekspanzijska žilna opornica, mora imeti možnost popolnega sproščanja in ponovnega vlečenja v mikrokateter. Kompatibilna z mikrokatetrom premera 0.021 ̎ in 0,027 ̎. Možnost elektrolitičnega sproščanja. Premeri 3,4,5,6 mm. Dolžine 14,20,30,40 mm. Priložen sistem za sproščanje, škatla in kabli. |  |  |  |  | 0095 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33751
1120 | ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE Č | Znotrajmožganska žilna opornica , zaprtih celic, narejen iz nitinola, velikost celic 0,8 mm, z možnostjo izvleka do 80%, 4 radiopačni markerji distalno in proksimalno ter dodatni dve radiopačni helični niti za boljšo vizualizacijo, razširjeni robovi 2 mm. Kompatibilen z 0,021'' mikrokatetrom. Raprta žilna opornica premera 3.5, 4.5 in 5.5 mm, dolžine 17 do 58 mm, delovne dolžine 13 do 54 mm. |  |  |  |  | 0096 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33752
1130 | ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE D | Znotrajmožganska žilna opornica zaprtih celic, narejen iz nitinola, velikost celic 1,5 mm, z možnostjo izvleka do 75%, 3 radiopačni markerji distalno in proksimalno ter dodatne tri radiopačne helične niti za boljšo vizualizacijo, razširjeni robovi 2,5/1.5 mm prox./distal. Kompatibilen z 0,017'' mikrokatetrom. Raprta žilna opornica premera 2,5 in 3,5 mm, dolžine 13 do 40 mm, delovne dolžine 9 do 36 mm. |  |  |  |  | 0097 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33753
1140 | ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE E | Znotrajžilna opornica, lasersko rezana, samoekspanzijska iz nitinola. Na vsakem koncu mora imeti 4 radiopačne markerje. Kompatibilna z mikrokatetrom 0.021" . Mora imeti možnost distalne konice ali brez distalne konice. Premera 4.0 mm , dolžine 16, 23, 30, 39 mm. |  |  |  |  | 0098 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33754
1150 | ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE F | Znotrajžilne intrakranilne opornice, samoekspanzijske, pletene kontrukcije. Premeri: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.5, 5.5 mm, dolžine: 12, 18, 25, 30, 35, 40, 50 , 60 in 75 mm. |  |  |  |  | 0099 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33755
1160 | KAROTIDNE ŽILNE OPRNICE A | Karotidna žilna opornica, sestava crom-kobalt, zaprtih celic. Zunanji premer katetra 5.0 in 5.9 F, dimenzije opornice: premer x dolžina 6x22; 8 x 21mm, 8 X 29mm, 8 X 36mm ; 10 x 24 mm, 10 x31 mm, 10 x 37 mm. |  |  |  |  | 0100 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33756
1170 | KAROTIDNE ŽILNE OPRNICE B | Karotidni stent iz nitinola, zaprtih celic, dvoplastne teleskopske zgradbe pletenja; notranja mrežica z majhnimi celicami (375 - 700 µm), možen izvlek in repozicija do 50% izvlečenj. Nizkoprofilen uvajalni sistem 5F za žico 0,014''. Stenti premera 5 - 10 mm, celotne dolžine 22 - 47 mm, dolžina dvoplastne mrežice 16 - 40 mm. |  |  |  |  | 0101 |  |  | KO |  | 120 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33757
1180 | KAROTIDNE ŽILNE OPRNICE C | Samoekspazijska žilna opornica za karotidne stenoze, nitinolove konstrukcije, ozkega profila ( 5.7F). Možnost enoročnega sproščanja. Širine 7,8,9 in 10 mm, dolžine 20, 30 mm. Konične konfiguracije širine prox/distal: 8-6 mm, dolžine 30 mm ; 9-7 mm, dolžine 30 mm; 10-8 mm, dolžine 30 mm ; 8-6 mm dolžine 40 mm; 9-7 mm, dolžine 40 mm; 10-8 mm dolžine 40 mm. |  |  |  |  | 0102 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33758
1190 | KAROTIDNE ŽILNE OPRNICE Č | Samoekspazijska žilna opornica za karotidne stenoze, nitinolove konstrukcije, dvoplastne strukture; zunanja struktura odprtih celic, notranja mikromreža zgradbe PET. Premeri: 6,7,8,9 in 10 mm, dolžine 20, 30, 40, 60 mm. Uvajalni sistem premera 6F. kompatibilen z mikrožico 0,014''. |  |  |  |  | 0103 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33759
1200 | ŽILNA UVAJALA A | Žilna uvajala, z membransko hemostatsko valvulo, 3 cm distalna atravmatska konica z radiopačnim markerjem. Premeri 4-11 F, dolžine kanile 5.5, 11 in 23 cm. |  |  |  |  | 0104 |  |  | KO |  | 35 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33760
1210 | ŽILNA UVAJALA B | Žilna uvajala, z membranskohemostatskovalvulo, atravmatična 3 mm konica z radioopačnim distalnim markerjem. Premeri 5-9 F , dolžine kanile 35 cm, 45 cm, 55 cm in 90 cm. |  |  |  |  | 0105 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33761
1220 | ŽILNA UVAJALA C | Žilna uvajala atravmatske konice, ojačane konstrukcije s spiralo, notranja PTFE prevleke. Širine 5F, 6F, 7F, 8F. dolžine45 cm, 65 in 90 cm. Možnost dveh hemostatskih zaklopk, membranske in rotacijske. Oblika konice ravna, MP, HS, RDC, LIMA. |  |  |  |  | 0106 |  |  | KO |  | 200 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33762
1230 | ŽILNA UVAJALA Č | Žilna uvajala za transradialni pristop z hidrofilnim ovojem premera 5,6 in 7F. Dolžine 10 in 16 cm. |  |  |  |  | 0107 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33763
1240 | ŽILNA UVAJALA D | Žilna uvaja za transfermoralni dostop, širine 4-9 F, dolžine 6, 10 in 25 cm. |  |  |  |  | 0108 |  |  | KO |  | 2500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33764
1250 | ŽILNA UVAJALA E | Žilno uvajalo, ojačano s pletenjem iz nerjavečega jekla, fleksibilni 9,5 cm distalni del;distalni del dolžine 10 cm je hidrofilen. Notranji lumen 0,088 incha, zunanji premer 8F, dolžine 70, 80 in 90 cm, v setu z dilatatorjem in valvulo. |  |  |  |  | 0109 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33765
1260 | ŽILNA UVAJALA F | Žilna uvajala za karotidni dostop, dolžine 90 cm, premeri 5 in 6 F. Možnost fiksne (ali snemljive) membranske valuve in snemljive valvule. |  |  |  |  | 0110 |  |  | KO |  | 120 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33766
1270 | ŽILNA UVAJALA G | Žilna uvajala z zunanjo kovinsko ojačitvijo po celotni dolžini, radioopačne konice. Premeri 5,6,7,8,9,10 in 11F, dolžine 7.5, 11, 24, 45, 65, 80 in 90 cm. |  |  |  |  | 0111 |  |  | KO |  | 380 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33767
1280 | SISTEM ZA DISTALNO ZAŠČITO | Sistem za distalno zaščito pri karotidni angioplastiki, kompatibilen z žico 0.014" ali 0.018". Sistem je zgrajen iz vodilne žice dolžine 190 cm ali 320 cm na kateri je pritrjena nitinolova mrežica filtra in dovodnega katetra z dvema koncema za dovod in odstranitev filtra. Dimenzije, premeri filtra: 3 ,4, 5, 6, 7, mm.* |  |  |  |  | 0112 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33768
1290 | ŽILNA ZAPIRALA A | Inštrument za perkutano zapiranje žilnega vbodnega mesta, za premere 5-8F. Inštrument mora imeti monofilamenti šiv iz polipropilena, samozatezni mehanizem šiva. Priložen inštrument za zategovanje šiva. |  |  |  |  | 0113 |  |  | KO |  | 760 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33769
1300 | ŽILNA ZAPIRALA B | Inštrument za perkutano zapiranje žile, v dveh dimenzijah, 6F in 8F. Inštrument omogoča zaporo arteriotomijskega mesta z mehanizmom sedviča med bio-resorbilnim sidrom in kolagensko spužvo, ki se mora resorbirati. |  |  |  |  | 0114 |  |  | KO |  | 3200 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33770
1310 | ŽILNA ZAPIRALA C | Sistem za perkutano zašitje vbodnega mesta na arteriji s šivom. Sistem ima dva ojačana poliestrska šiva in štiri nitinol igle, ki namestijo šiv.Sistem vsebuje porivalo za zategnitev vozla. Sistem do 10 Fr, šivanje vbodnega mesta premera najmanj 12 Fr. |  |  |  |  | 0115 |  |  | KO |  | 230 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33771
1320 | ZANKA ZA ODTSTRANJEVANJE ZNOTRAJŽILNIH TUJKOV | Žica z distalno zanko za odstranjevanje in manipulocaijo znotrajžilnih tujkov, vsadkov. Zanka ima 90 st. kot, nitinolove strukture. Dobavljiva mora biti v setu z pripadajočim katetrom. Premeri zanke 2,4 in 7 mm, dolžina žic 175 in 200 cm; pemeri katerov 2.3 – 3 F. |  |  |  |  | 0116 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33772
1330 | PREVLEČENE AORTNE ŽILNE OPORNICE A | Pokrita žilna opornica za torakalno aorto, premera od 24- najmanj 40 mm, iz nitinola in poliestra, brez kljukic, tubularne in konusne. Z najmanj 3 radioopačnimi markerji, s sistemom za nadzorovano sproščanje in hidrofilnim premazom dovodnega sistema, delovne dolžine najmanj 95 cm. Dovodni sistem do 24 Fr. Dolžina pokritega dela 13-23 cm. | Izbira velikosti po meri. |  |  |  | 0117 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33773
1340 | PREVLEČENE AORTNE ŽILNE OPORNICE B | Pokrita žilna opornica za torakalno aorto, premera od 22- najmanj 46 mm, iz nitinola in poliestra, brez kljukic, tubularne in konusne. Delovne dolžine najmanj 90 cm. Dovodni sistem do 26 Fr. Dolžina pokritega dela 10-25 cm (lahko 9 do 25 cm). | Izbira velikosti po meri. |  |  |  | 0118 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33774
1350 | PERIFERNI BALONSKI KATETRI A | Balonski kateter skladen z žico 0,035 incha, dovodni kateter dolžine od 80-130 cm, dolžina balona med 20 in 200 mm. Sistem OTW, balon iz semikristalnega kopolimerja, kateter, balon in lumen za žico morajo imeti hidrofobni premaz, RBP več kot 10 atmosfer. Skladni z žilnim uvajalom 5 Fr. |  |  |  |  | 0119 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33775
1360 | PERIFERNI BALONSKI KATETRI B | Balonski kateter OTW, dolžine dovodnega katetra 100-150 cm, dolžine balona 20-200 mm za premere do 6 mm, večje dimenzije (7,8 mm) do 40 mm, premer balona od 2-8 mm, skladni z žico 0,018 incha in 4Fr žilnimi uvajali vsaj do premera balona 6 mm in dolžine 200 mm. Hidrofilni ovoj, najmanj dva markerja, crossing profile do 0,057 incha za balon premera 8 mm. |  |  |  |  | 0120 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33776
1370 | PERIFERNI BALONSKI KATETRI C | Balonski kateter OTW, dolžine dovodnega katetra 80-140 cm, dolžine balona 20-200 mm za premere do 6 mm, večje dimenzije (7,8, 9,10, 12 mm) do 60 mm, premer balona od 3-12 mm, skladni z žico 0,035 incha in 5Fr žilnimi uvajali vsaj do premera balona 7 mm in dolžine 80 mm. Najmanj dva markerja, crossing profile do 0,083 incha za balon premera 12 mm. |  |  |  |  | 0121 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33777
1380 | PERIFERNI BALONSKI KATETRI Č | Balonski kateter skladen z žico 0,014 incha, dovodni kateter dolžine od 100 (ali 90) -150 cm, dolžina balona med (ali 12) 15 in najmanj 120 mm. Sistem OTW, premaz s silicijem (ali hidrofoben premaz katetra, balon premazan s silikonom), RBP več kot 13 atmosfer. Skladni z žilnim uvajalom 4 Fr. |  |  |  |  | 0122 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33778
1390 | PERIFERNE ŽILNE OPORNICE A | Kobakt krom žilna opornica na balonu, OTW, dolžina katetra 80- 140 cm, skladne z uvajalom 6 Fr in žico 0,035 incha, dolžine 18-58 mm, premera 5-10 mm, debeline struta 125-150 mikrometrov. |  |  |  |  | 0123 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33779
1400 | PERIFERNE ŽILNE OPORNICE B | Samoraztezna žilna opornica na balonu, OTW, odprte celice, na robu 3 mm zaprte celice, 8 radioopačnih označevalcev. Dolžina katetra 80- 140 cm, skladne z uvajalom 6 Fr in žico 0,035 incha, dolžine 40-200 mm vsaj za premere 5-7 mm, večje max. Dolžine vsaj 100 mm premera 5-10 mm, debeline struta 190 mikrometrov (ali 180 do 190 mikrometrov). |  |  |  |  | 0124 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33780
1410 | PERIFERNE ŽILNE OPORNICE C | Periferni žilni stent graft na semikompliantnem balonu, graft iz PTFE, stent nerjaveče jeklo, prevlečeni s heparinom Dovodni sistem 135 cm, skladen z žico 0,035". Premer 5-11 mm, ki se lahko razširi do 16 mm. (ali žilna endoproteza fiksirana na balonskem katetru, graft iz PTFE, stent nerjaveče jeklo, dovodni sistem 120cm, skladen z žico 0.035, premer 5-10mm). |  |  |  |  | 0125 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33781
1420 | SISTEM ZA BIOPSIJO KOSTI | Sistem za biopsijo kosti, ki vsebuje penetracijski sistem, sistem za biopsijo ter sveder ustrezne dolžine za punkcijo trše kortikalne kosti pri globokoležečih strukturah ter pripomoček-adapter- za hitrejše vrtanje. Sistem mora omogočati koaksialni odvzem vzorcev v sterilnih pogojih za 1x uporabo. | Dolžina: - Biopsijski inštrument: penetracijska globina 10-20 mm, premer 18 in 20 G, dolžine 10, 16 in 20 cm.- Biopsijski inštrument: penetracijska globina 10-20 mm, premer 14 in 16 G, dolžine 10 in 16 cm; premer 18 G, dolžina 10,16,20 in 25 cm; premer 20 G, dolžine 10,16 in 20 cm- Koaksialna igla 13 in 15 G, dolžina 7,8 in 13,8 cm - Koaksialna igla 17 in 19 G, dolžina 7,8, 13,8 cm in 17,8 cm- Adapter: kompatibilen s 12 G in 14 G svedrom. |  |  |  | 0126 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33782
1430 | ŽILNE OPORNICE (STENTI)- samoraztezne A | Samoraztezna iz nitinola, z gladko tanko steno, fleksibilna, obliko zadrži tudi po kompresiji, skladna z MR, najmanj 6 označevalcev na opornici, s poliranimi robovi opornice. S trislojnim dovodnim katetrom, skladnim z uvajalom 6 Fr in z vodilno žico 0,035'', dolžine 80 in 135 cm. (ali žilna opornica 6 F, premera 5-10 mm, dolžine 20-80 mm, na katetru dolžine 80 in 130 cm ter ustrezno žilno opornico 5 F, premera 5-7 mm, dolžine 20-80 mm, na katetru dolžine 80 in 135 cm); (ali opornica, s trislojnim dovodnim katetrom, skladnim z uvajalom 6Fr in z vodilno žico 0,035, dolžine 90 in 135 cm). |  |  |  |  | 0127 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33783
1440 | ŽILNE OPORNICE (STENTI)- samoraztezne B | Samoekspanzijski stent v RX izvedbi, 6 radiopačnih zlatih markerjev, nitinol konstrukcija. Dolžina katetra 135cm. Različna zasnova 8 celic za 6-8mm premera in 9 celic za 9-10mm premera |  |  |  |  | 0128 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33784
1450 | ŽILNE OPORNICE (STENTI)- pletene iz žičke | Samoraztezna, dizajn zaprtih celic, iz šestih prepletenih nitinolovih žičk, OTW, dovodni kateter z markerji, skladna z vodilnim katetrom največ 7 Fr, vodilna žica 0,014'' ali 0,018''. |  |  |  |  | 0129 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33785
1460 | ŽILNE OPORNICE NA BALONU A | Iz nerjavečega jekla, gladke površine, postavljena na balon PTA katetra, kompatibilna z vodilno žico .035 in žilnim uvajalom 6F, z minimalnim krčenjem, s tantalum GPS radiopačnimi markerji na obeh koncih, skladna z MR. |  |  |  |  | 0130 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33786
1470 | ŽILNE OPORNICE NA BALONU B | Iz nerjavečega jekla, 316L, odprtih celic s trojno helično geometrijo, fleksibilna, minimalnega krčenja 0-2 mm, za uvajalo 6-7F, dovodni sistem 80 in 120 cm, skladen z žico 0,035'', RBP 12-14 bar. |  |  |  |  | 0131 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33787
1480 | ŽILNE OPORNICE NA BALONU C | Iz nerjavečega jekla , medium in large, stent Palmaz dizajna, medium do premera najmanj 23 mm, skladni z žilnim uvajalom 6 Fr, large do premera najmanj 73 mm, skladni z uvajalom 7 Fr. Dovodni kateter 80-135cm. |  |  |  |  | 0132 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33788
1490 | BILIARNE POKRITE ŽILNE OPORNICE (stent grafti) A | Samoraztezna žilna endoproteza za TIPS, zgrajena iz nitinola in PTFE materiala, portalni del je prost ( nepokrit ). | Premer: 8 - 12 mm (ali 8-10 mm) Dolžine: 60 - 80 mm (ali 40-80mm) |  |  |  | 0133 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33789
1500 | BILIARNE POKRITE ŽILNE OPORNICE (stent grafti) B | Biliarna endoproteza iz nitinola ter PTFE in FEP, z možnostjo odstranitve do 1 leta, na katetru 40 cm. | Premer: 8-10 mm Dolžina : 4-10 cm |  |  |  | 0134 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33790
1510 | AORTNE POKRITE ŽILNE OPORNICE (aortni stent-grafti) - TREBUŠNA AORTA | Dvokračna endoproteza za zdravljenje bolezni trebušne aorte, zgrajena iz nitinola in Dakrona. Fiksacija z radialno silo in 10 kljukicami na petih mestih, možnost postavitve pod in nad izstopišče ledvičnih arterij, s sistemom sproščanja v dveh korakih za natančno postavitev. Set vsebuje tudi ipsilateralni krak, izbira velikosti po meri. Dovodni sistem do 20 Fr. | Izbira velikosti po meri. |  |  |  | 0135 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33791
1520 | BALONSKI KATETRI Z ZDRAVILOM - DCB | Balonski kateter z ureo in Paclitaxelom- 3,5 ?g/mm2 (ali DCB s paclitaxelom v dekstrozi), skladen z žico 0,018'', dovodni kateter 80 in 130 cm, dovodni kateter 5-6 Fr, RBP vsaj 12 atm. | Premer: 4- 7mm Dolžina: 40 - 120 mm |  |  |  | 0136 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33792
1530 | Periferne POKRITE ŽILNE OPORNICE BALONSKE (stent grafti) | Endoproteza s fiksacijo na balonskem katetru, opornica iz 316L nerjavečega jekla, prekrita s PTFE materialom. | Premer: 4- 12 mm Dolžine: 12-58 mm |  |  |  | 0137 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33793
1540 | BALONSKI KATETRI A | OTW kateter s profilom konice do 0,54 mm, z dvema tungsten integriranima fleksibilnima markerjema, skladen z žico 0,014’’ ter uvajalom 4 Fr, RBP 14 bar. Dovodni kateter 90-150 cm. | Premer: 1,5-4 mm Dolžina: 20 – 200 mm |  |  |  | 0138 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33794
1550 | BALONSKI KATETRI B | OTW kateter s profilom konice do 0,54 mm, z dvema tungsten integriranima fleksibilnima markerjema, hidrofilni premaz v katetru, v lumnu, skladen z žico 0,014’’ ter uvajalom 5-7 Fr, RBP bar. Dovodni kateter 80-135 cm. OTW balonski kateter s profilom konice do 1,26mm, z dvema radiopačnima markerjema , hidrofilni premaz na balonu, katetru in notranjem lumnu katetra, skladen z žico 0,035, uvajalom 5-7 F ter RBP do 28 atm. Dovodni kateter 80 cm in 135 cm. | Premer: 3-14 mm Dolžina: 20 – 250 mm |  |  |  | 0139 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33795
1560 | BALONSKI KATETRI C | Nizkoprofilen semikomplianten balonski kateter iz najlona s sistemom dog-bone za ponovno zlaganje z dvama markerjema, skladen z vodilno žico 0,018'', RBP 18 bar (ali 11 do 18 bar). Premer balona 7 mm, dolžine vsaj 120 mm (ali dolžine 80 mm) mora biti skladen z uvajalom 4 Fr ali manj. Dovodni kateter dožine od 90-150 cm. | Premer: 2– 7mm Dolžina: 20 – 220 mm |  |  |  | 0140 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33796
1570 | BALONSKI KATETRI D | nekomplianten balonski kateter velikega premera iz najlona (ali iz PET materiala) s sistemom dog-bone za ponovno zlaganje z dvama markerjema, skladen z vodilno žico 0,0135' (ali skladen z vodilno žico 0,035 inch), RBP 10 bar (ali 4 do 10 bar). Uvajalo 6-12 Fr. | Premer: 12– 28 mm Dolžina: 20 – 40 mm |  |  |  | 0141 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33797
1580 | DIAGNOSTIČNI, VODILNI, TERAPEVTSKI KATETRI | Kateter za vračanje v lumen žile pri subintimalnem prehodu zapore, T in L markerja dolžine 120 cm, z mikroiglo distalno, skladen z uvajalom 6 fr. |  |  |  |  | 0142 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33798
1590 | RAZNO A | Set za sistem AVANTA (Medrad) z brizgo in ročnim proženjem za največ 5 pacientov ter z zaščitnim sterilnim ovojem in setom ločenih linij za enkratno uporabo. |  |  |  |  | 0143 |  |  | KO |  | 500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33799
1600 | RAZNO B | Kateter za renalno denervacijo s spiralno razporeditvijo vsaj 4 elektrod, za arterije premera 3-8 mm, skladen z vodilnim katetrom 6 Fr preko 0,014'' žice, Monorail sistem. |  |  |  |  | 0144 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33800
1610 | RAZNO C | Mikrobalonski okluzivni kateter za kemoembolizacijo. Koaksialne zasnove, distalni premer 1,8F dolžine 110, 130 in 150cm. Dolžina balona 10mm, 3,5mm distanca med konico in začetkom balona. 2 markerja v razmaku 12mm. |  |  |  |  | 0145 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33801
1620 | SET ZA PRIPRAVO BOLNIKA A | glej opise v RD pod:DODATNE ZAHTEVE ZA PREDMET JAVNEGA NAROČILA (po sklopih) | RTG DRENAŽNI SET |  |  |  | 0146 |  |  | KO |  | 1850 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33802
1630 | SET ZA PRIPRAVO BOLNIKA B | glej opise v RD pod:DODATNE ZAHTEVE ZA PREDMET JAVNEGA NAROČILA (po sklopih) | SET PREPARIRNI- HYBRID PACK |  |  |  | 0147 |  |  | KO |  | 150 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33803
1640 | Embolizacijske spirale-UVODNE A | Embolizacijske spirale iz platine, sproščanje s termomehanskim enoročnim sistemom brez kablov, sferične 3D oblike, standardne in mehke konsistence, debeline 0,010'' in sproščenem premeru od 2 mm do 10 mm so dolge od 2 cm do 37 cm; debeline 0,018'' in sproščenem premeru od 6 mm do 24 mm so dolge od 19 cm do 68 cm. |  |  |  |  | 0148 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33804
1650 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0148 |  |  | KO |  | 4 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33805
1660 | Embolizacijske spirale-UVODNE B | Embolizacijske spirale iz platine, sproščanje s termomehanskim enoročnim sistemom brez kablov, kompleksne 3D oblike, mehke konsistence, debeline 0,010'' , sproščenem premeru od 2 mm do 6 mm so dolge od 3 cm do 18 cm. |  |  |  |  | 0149 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33806
1670 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0149 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33807
1680 | Embolizacijske spirale-UVODNE C | Embolizacijske spirale iz platine, sproščanje s termomehanskim enoročnim sistemom brez kablov, 2D obročaste oblike, standardne in mehke konsistence, debeline 0,010'' in sproščenem premeru od 2 mm do 7 mm, dolžine od 4 cm do 18 cm; spirale stanardne konsistence debeline 0,018'' in sproščenem premeru od 11 mm do 20 mm, dolžine 28 cm do 50 cm. |  |  |  |  | 0150 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33808
1690 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0150 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33809
1700 | Embolizacijske spirale-UVODNE Č | Embolizacijske spirale iz platine, sproščanje s termomehanskim enoročnim sistemom brez kablov, 3D oblike, zelo mehke konsistence, debeline 0,010'' , sproščenem premeru od 1 mm do 5 mm, dolžine od 2 cm do 15 cm. |  |  |  |  | 0151 |  |  | KO |  | 280 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33810
1710 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0151 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33811
1720 | Embolizacijske spirale-UVODNE D | Spirale s sistemskim termomehanskim sproščanjem, izključno iz platine, 360° oblike, standardne konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,010” in sproščenem premeru od 3 mm do 15 mm so dolge od 6 cm do 40 cm. |  |  |  |  | 0152 |  |  | KO |  | 180 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33812
1730 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0152 |  |  | KO |  | 26 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33813
1740 | Embolizacijske spirale-UVODNE E | Spirale s sistemskim termomehanskim sproščanjem, izključno iz platine 3D oblike, standardne konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,010” in sproščenem premeru od 3 mm do 10 mm so dolge od 6 cm do 30 cm. |  |  |  |  | 0153 |  |  | KO |  | 150 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33814
1750 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0153 |  |  | KO |  | 21 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33815
1760 | Embolizacijske spirale-UVODNE F | Spirale s sistemskim elektromehanskim sproščanjem, izključno iz platine 360° oblike, standardne konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,014” in sproščenem premeru od 6 mm do 24 mm so dolge od 20 cm do 50 cm. |  |  |  |  | 0154 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33816
1770 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0154 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33817
1780 | Embolizacijske spirale-UVODNE G | Spirale s sistemskim elektrolitičnim sproščanjem, iz platine, triangularne strukture na obodu, naslednjih velikosti: pri debelini 0,015” in sproščenem premeru od 3 mm do 24 mm so dolge od 12 do 60 cm. |  |  |  |  | 0155 |  |  | KO |  | 130 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33818
1790 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral s priloženim kablom |  |  |  |  | 0155 |  |  | KO |  | 19 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33819
1800 | Embolizacijske spirale-UVODNE H | Spirale s sistemskim elektrolitičnim sproščanjem iz platine, standardne konzistence, kompleksne oblike. Velikosti pri debelini 0,011" do 0,012", sproščenem premeru od 2 do 10 mm, dolžine od 3 mm do 34 mm. |  |  |  |  | 0156 |  |  | KO |  | 250 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33820
1810 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral s priloženim kablom |  |  |  |  | 0156 |  |  | KO |  | 38 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33821
1820 | Embolizacijske spirale-UVODNE I | Spirale s sistemskim elektrolitičnim sproščanjem iz platine, standardne konzistence, kompleksne oblike. Velikosti pri debelini 0.015", sproščenem premeru od 6 do 15 mm, dolžine od 16 mm do 50 mm |  |  |  |  | 0157 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33822
1830 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral s priloženim kablom |  |  |  |  | 0157 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33823
1840 | Embolizacijske spirale-UVODNE J | Spirale z mehanskim sproščanjem, izključno iz platine, standardne konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,020 ” in sproščenem premeru od 3 mm do 32 mm so dolge od 6 cm do 60 cm. |  |  |  |  | 0158 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33824
1850 |  | Sistem za mehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0158 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33825
1860 | Embolizacijske spirale-UVODNE K | Znotrajmožganske spirale progresivne trdote,kompleksne oblike, distalne standardne konzistence; primarna debelina spirale 0,010 ", sekundarni premer spirale 4,5,6,7 in 8 mm. Dolžina spirale 8,10,15,20,25 in 30 cm. |  |  |  |  | 0159 |  |  | KO |  | 200 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33826
1870 |  | Sistem za elektrolitično sproščanje. |  |  |  |  | 0159 |  |  | KO |  | 29 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33827
1880 | Embolizacijske spirale-UVODNE L | Znotrajmožganske spirale, standardne konzistence, kompleksne oblike zavojev, debelina primarne spirale 0,010", sekundarni premeri spiral 5,6,7,8,9 in 10 mm, dolžina spirale 11,13,16, 17,20,23,27,30 in 34 cm. |  |  |  |  | 0160 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33828
1890 |  | Sistem za elektrolitično sproščanje. |  |  |  |  | 0160 |  |  | KO |  | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33829
1900 | Embolizacijske spirale-UVODNE M | Znotrajmožganske spirale standardne konzistence; primarna debelina spirale 0.014", sekundarni premeri (sproščeni premeri) spirale od 2 do 12 mm, primarne dolžine spirale 9,12,15,20 in 30 cm. |  |  |  |  | 0161 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33830
1910 |  | Sistem za elektrolitično sproščanje. |  |  |  |  | 0161 |  |  | KO |  | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33831
1920 | Embolizacijske spirale-UVODNE N | Embolizacijske spirale iz platine, obdane s hidrogelom, sproščanje s termomehanskim enoročnim sistemom brez kablov, kompleksne oblike, mehke konsistence, debeline 0,010'' in sproščenem premeru od 4 mm do 10 mm so dolge od 5 cm do 36 cm. |  |  |  |  | 0162 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33832
1930 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0162 |  |  | KO |  | 7 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33833
1940 | Embolizacijske spirale-UVODNE O | Embolizacijske spirale iz platine, obdane s hidrogelom, sproščanje s termomehanskim enoročnim sistemom brez kablov, kompleksne oblike, standardne konsistence, debeline 0,018'' in sproščenem premeru od 6 mm do 20 mm so dolge od 19 cm do 50 cm. |  |  |  |  | 0163 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33834
1950 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0163 |  |  | KO |  | 7 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33835
1960 | Embolizacijske spirale-POLNITVENE A | Polnitvene spirale, iz zmesi platine in volframa, sproščanje s termomehanskim enoročnim sistemom brez kablov, mehke in zelo mehke konzistence, izmenične oblike zank, progresivne debeline 0.011'' do 0.014'', sproščenega premera 1 do 20 mm, dolžine 3 do 40 cm. |  |  |  |  | 0164 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33836
1970 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0164 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33837
1980 | Embolizacijske spirale-POLNITVENE B | Embolizacijske spirale iz platine, sproščanje s termomehanskim enoročnim sistemom brez kablov, helične oblike, standardne in mehke konsistence, debeline 0,010'' in sproščenem premeru od 2 mm do 10 mm so dolge od 2 cm do 30 cm; debeline 0.018 " sproščenega premera 2 do 20 mm, dolžine 4 do 30 cm. |  |  |  |  | 0165 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33838
1990 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0165 |  |  | KO |  | 4 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33839
2000 | Embolizacijske spirale-POLNITVENE C | Spirale s sistemskim termomehanskim sproščanjem, izključno iz platine, 360° oblike, mehke konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,010” in sproščenem premeru od 2 mm do 14 mm so dolge od 4 cm do 30 cm. |  |  |  |  | 0166 |  |  | KO |  | 235 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33840
2010 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0166 |  |  | KO |  | 34 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33841
2020 | Embolizacijske spirale-POLNITVENE Č | Spirale s sistemskim elektromehanskim sproščanjem, izključno iz platine 360° oblike, mehke konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,014” in sproščenem premeru od 2 mm do 20 mm so dolge od 3 cm do 50 cm. |  |  |  |  | 0167 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33842
2030 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0167 |  |  | KO |  | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33843
2040 | Embolizacijske spirale-POLNITVENE D | Spirale s sistemskim elektrolitičnim sproščanjem, iz platine triangularne strukture na obodu, mehke konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,0105” in sproščenem premeru od 1,5 mm do 9 mm so dolge od 4 cm do 25 cm. |  |  |  |  | 0168 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33844
2050 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral s priloženim kablom |  |  |  |  | 0168 |  |  | KO |  | 4 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33845
2060 | Embolizacijske spirale-POLNITVENE E | Spirale s sistemskim elektrolitičnim sproščanjem iz platine, mehke konzistence, helične oblike. Velikosti pri debelini 0,011" do 0,012", sproščenem premeru od 3 do 10 mm, dolžine od 4 mm do 30 mm. |  |  |  |  | 0169 |  |  | KO |  | 45 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33846
2070 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral s priloženim kablom |  |  |  |  | 0169 |  |  | KO |  | 6 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33847
2080 | Embolizacijske spirale-POLNITVENE F | Spirale s mehanskim sproščanjem, izključno iz platine, mehke konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,020” in sproščenem premeru od 3 mm do 16 mm so dolge od 3 cm do 45 cm. |  |  |  |  | 0170 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33848
2090 |  | Sistem za mehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0170 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33849
2100 | Embolizacijske spirale-POLNITVENE G | Znotrajmožganske spirale progresivne trdote,kompleksne oblike, distalne mehke konzistence; primarna debelina spirale 0,010 ", sekundarni premer spirale 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7 in 8 mm. Dolžina spirale 3,4,6,8,10,15 in 20 cm. |  |  |  |  | 0171 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33850
2110 |  | Sistem za elektrolitično sproščanje. |  |  |  |  | 0171 |  |  | KO |  | 14 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33851
2120 | Embolizacijske spirale-POLNITVENE H | Znotrajmožganske spirale mehke konzistence, vodilna žica z pozicijskim markerjem; primarna debeline spirale 0.010", sekundarni premer ( sproščeni premer) spirale 16 mm. Primarna dolžina spirale 10, 20 in 30 cm. |  |  |  |  | 0172 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33852
2130 |  | Sistem za elektrolitično sproščanje. |  |  |  |  | 0172 |  |  | KO |  | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33853
2140 | Embolizacijske spirale-POLNITVENE I | Znotrajmožganske spirale, mehke konzistence, kompleksne oblike zavojev, debelina primarne spirale 0,010", sekundarni premeri spiral 2, 2.5, 3 , 4, 5, 6, 7 in 8 mm, dolžina spirale 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 24, 27 cm. |  |  |  |  | 0173 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33854
2150 |  | Sistem za elektrolitično sproščanje. |  |  |  |  | 0173 |  |  | KO |  | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33855
2160 | Embolizacijske spirale-POLNITVENE J | Znotrajmožganske spirale, mehke konzistence, helične oblike zavojev, debelina primarne spirale 0,010", sekundarni premeri spiral 3, 4, 5, 6 mm, dolžina spirale 4, 6, 8, 10 cm. |  |  |  |  | 0174 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33856
2170 |  | Sistem za elektrolitično sproščanje. |  |  |  |  | 0174 |  |  | KO |  | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33857
2180 | Embolizacijske spirale-POLNITVENE K | Embolizacijske spirale iz platine, obdane s hidrogelom, sproščanje s termomehanskim enoročnim sistemom brez kablov, helične oblike, mehke konsistence, debeline 0,010'' in sproščenem premeru od 2 mm do 10 mm so dolge od 6 cm do 30 cm. |  |  |  |  | 0175 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33858
2190 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0175 |  |  | KO |  | 7 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33859
2200 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE A | Embolizacijske spirale iz platine, sproščanje s termomehanskim enoročnim sistemom brez kablov, helične oblike,zelo mehke konsistence, debeline 0,010'' in sproščenem premeru od 1.5 mm do 6 mm so dolge od 1 cm do 8 cm. |  |  |  |  | 0176 |  |  | KO |  | 400 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33860
2210 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0176 |  |  | KO |  | 57 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33861
2220 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE B | Spirale s sistemskim elektromehanskim sproščanjem, izključno iz platine 360° oblike, zelo mehke konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,010” in sproščenem premeru od 2 mm do 5 mm so dolge od 3 cm do 15 cm. |  |  |  |  | 0177 |  |  | KO |  | 375 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33862
2230 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0177 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33863
2240 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE C | Spirale s sistemskim termomehanskim sproščanjem, izključno iz platine, oblike 360 st., mehke konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,010” in sproščenem premeru od 1 mm do 3.5 mm so dolge od 2 cm do 6 cm. |  |  |  |  | 0178 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33864
2250 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0178 |  |  | KO |  | 14 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33865
2260 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE Č | Spirale s sistemskim elektrolitičnim sproščanjem, iz platine triangularne strukture na obodu, zelo mehke konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,0098” in sproščenem premeru od 1,5 mm do 4 mm so dolge od 1 cm do 8 cm. |  |  |  |  | 0179 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33866
2270 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral s priloženim kablom |  |  |  |  | 0179 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33867
2280 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE D | Spirale s sistemskim elektrolitičnim sproščanjem iz platine, zelo mehke konzistence, helične oblike. Velikosti pri debelini 0,011" do 0,012", sproščenem premereu od 1 do 6 mm, dolžine od 1 mm do 10 mm. |  |  |  |  | 0180 |  |  | KO |  | 150 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33868
2290 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral s priloženim kablom |  |  |  |  | 0180 |  |  | KO |  | 21 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33869
2300 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE E | Spirale s sistemskim elektrolitičnim sproščanjem iz platine, mehke konzistence, kompleksne oblike. Velikosti pri debelini 0,011" do 0,012", sproščenem premeru od 1 do 5 mm, dolžine od 1 mm do 13 mm. |  |  |  |  | 0181 |  |  | KO |  | 450 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33870
2310 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral s priloženim kablom |  |  |  |  | 0181 |  |  | KO |  | 64 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33871
2320 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE F | Spirale s mehanskim sproščanjem, izključno iz platine, zelo mehke konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,020” , in sprošenemu premeru od 2 do 4 mm, dolžine od 2 cm do 10 cm. |  |  |  |  | 0182 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33872
2330 |  | Sistem za mehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0182 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33873
2340 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE G | Znotrajmožganske spirale progresive trdote, kompleksne oblike, distalne zelo mehke konzistence; primarna debelina spirale 0,010 ", sekundarni premer spirale 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5. Dolžina spirale 1, 1.5, 2, 3, 4, 6,8, 10 in 12 cm. |  |  |  |  | 0183 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33874
2350 |  | Sistem za elektrolitično sproščanje. |  |  |  |  | 0183 |  |  | KO |  | 7 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33875
2360 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE H | Znotrajmožganske spirale progresive trdote, helične valovite oblike, distalne zelo mehke konzistence; primarna debelina spirale 0,010 ", sekundarni premer spirale 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5. Dolžina spirale 1, 2, 3, 4, 6,8,10 cm. |  |  |  |  | 0184 |  |  | KO |  | 150 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33876
2370 |  | Sistem za elektrolitično sproščanje. |  |  |  |  | 0184 |  |  | KO |  | 21 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33877
2380 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE I | Znotrajmožganske spirale zelo mehke konzistence; vodilna žica z pozicijskim markerjem, primarna debelina spirale 0.010", sekundarni premer ( sproščeni premer ) spirale 16 mm. Primarna dolžina spirale 10 in 15 cm. |  |  |  |  | 0185 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33878
2390 |  | Sistem za elektrolitično sproščanje. |  |  |  |  | 0185 |  |  | KO |  | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33879
2400 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE J | Znotrajmožganske spirale zelo mehke konzistence; primarna debelina spirale 0.010", sekundarni premeri (sproščeni premeri) spiral 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 in 4 mm. Primarna dolžina spiral od 1, 2, 3, 4, 6, 8 cm. |  |  |  |  | 0186 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33880
2410 |  | Enoročni sistem elektrilitičnega sproščanja. |  |  |  |  | 0186 |  |  | KO |  | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33881
2420 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE K | Znotrajmožganske spirale, zelo mehke konzistence, komplesne oblike zavojev, debelina primarne spirale 0,010", sekundarni premeri spiral 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ,3.5, 4 in 5 mm, dolžina spirale 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 in 13 cm. |  |  |  |  | 0187 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33882
2430 |  | Sistem za elektrolitično sproščanje. |  |  |  |  | 0187 |  |  | KO |  | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33883
2440 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE L | Znotrajmožganske spirale, zelo mehke konzistence, helične oblike zavojev, debelina primarne spirale 0,010", sekundarni premeri spiral 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm, dolžina spirale 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 cm. |  |  |  |  | 0188 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33884
2450 |  | Sistem za elektrolitično sproščanje. |  |  |  |  | 0188 |  |  | KO |  | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33885
2460 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE M | Embolizacijske spirale iz platine, obdane s hidrogelom, sproščanje s termomehanskim enoročnim sistemom brez kablov, helične oblike,zelo mehke konsistence, debeline 0,010'' in sproščenem premeru od 1.5 mm do 6 mm so dolge od 1 cm do 20 cm. |  |  |  |  | 0189 |  |  | KO |  | 150 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33886
2470 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0189 |  |  | KO |  | 21 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33887
2480 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE N | Embolizacijske spirale iz platine, obdane s hidrogelom, sproščanje s termomehanskim enoročnim sistemom brez kablov, 3D oblike,zelo mehke konsistence, debeline 0,010'' in sproščenem premeru od 1 mm do 3 mm so dolge od 2 cm do 10 cm. |  |  |  |  | 0190 |  |  | KO |  | 150 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33888
2490 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0190 |  |  | KO |  | 21 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33889
2500 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE O | Spirale s sistemskim termomehanskim sproščanjem, izključno iz platine, helične oblike, zelo mehke konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,010” in sproščenem premeru od 1 mm do 3 mm so dolge od 1 cm do 8 cm. |  |  |  |  | 0191 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33890
2510 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0191 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33891
2520 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE P | Spirale s sistemskim elektromehanskim sproščanjem, izključno iz platine helične oblike, zelo mehke konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,014” in sproščenem premeru od 5 mm do 10 mm so dolge od 15 cm do 40 cm. |  |  |  |  | 0192 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33892
2530 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0192 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33893
2540 | Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE R | Spirale s sistemskim elektromehanskim sproščanjem, izključno iz platine helične oblike, zelo mehke konsistence, naslednjih velikosti: pri debelini 0,010” in sproščenem premeru od 2 mm do 4.5 mm so dolge od 1 cm do 15 cm. |  |  |  |  | 0193 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 33894
2550 |  | Sistem za termomehansko enoročno sproščanje spiral brez kablov |  |  |  |  | 0193 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33895

## REKAPITUALCIJA
Naziv strok.krit. nivo1 | Sklop | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV
ASPIRACIJSKI KATETRI A | 0001 | 0 | 0
ASPIRACIJSKI KATETRI B | 0002 | 0 | 0
ASPIRACIJSKI KATETRI C | 0003 | 0 | 0
KAROTIDNI BALON PTA A | 0004 | 0 | 0
KAROTIDNI BALON PTA B | 0005 | 0 | 0
KAROTIDNI BALON PTA C | 0006 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKI BALON PTA A | 0007 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKI BALON PTA B | 0008 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKI BALON PTA C | 0009 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA A | 0010 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA B | 0011 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA C | 0012 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA Č | 0013 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA D | 0014 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA E | 0015 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA F | 0016 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA G | 0017 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKA ŽILNA OPORNICA, PREUSMERJEVALCI PRETOKA H | 0018 | 0 | 0
ŽILNA OPRNICA ZA ODSTRANJEVANJE TROMBOV A | 0019 | 0 | 0
ŽILNA OPRNICA ZA ODSTRANJEVANJE TROMBOV B | 0020 | 0 | 0
ŽILNA OPRNICA ZA ODSTRANJEVANJE TROMBOV C | 0021 | 0 | 0
ŽILNA OPRNICA ZA ODSTRANJEVANJE TROMBOV Č | 0022 | 0 | 0
ŽILNA OPRNICA ZA ODSTRANJEVANJE TROMBOV D | 0023 | 0 | 0
BRIZGE A | 0024 | 0 | 0
BRIZGE B | 0025 | 0 | 0
DIAGNOSTIČNI KATETRI A | 0026 | 0 | 0
DIAGNOSTIČNI KATETRI B | 0027 | 0 | 0
DIAGNOSTIČNI KATETRI C | 0028 | 0 | 0
HEMOSTATSKA KRPICA | 0029 | 0 | 0
INDEFLATOR A | 0030 | 0 | 0
INDEFLATOR B | 0031 | 0 | 0
ROTACIJSKA ZAKLOPKA | 0032 | 0 | 0
KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP A | 0033 | 0 | 0
KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP B | 0034 | 0 | 0
KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP C | 0035 | 0 | 0
KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP Č | 0036 | 0 | 0
KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP D | 0037 | 0 | 0
KATETRI ZA DISTALNI DOSTOP E | 0038 | 0 | 0
KATETRI ZA KAROTIDNO ZAŠČITO | 0039 | 0 | 0
MIKROKATETRI A | 0040 | 0 | 0
MIKROKATETRI B | 0041 | 0 | 0
MIKROKATETRI C | 0042 | 0 | 0
MIKROKATETRI Č | 0043 | 0 | 0
MIKROKATETRI D | 0044 | 0 | 0
MIKROKATETRI E | 0045 | 0 | 0
MIKROKATETRI F | 0046 | 0 | 0
MIKROKATETRI G | 0047 | 0 | 0
MIKROKATETRI H | 0048 | 0 | 0
MIKROKATETRI I | 0049 | 0 | 0
MIKROKATETRI J | 0050 | 0 | 0
MIKROKATETRI K | 0051 | 0 | 0
MIKROKATETRI L | 0052 | 0 | 0
MIKROKATETRI M | 0053 | 0 | 0
MIKROKATETRI N | 0054 | 0 | 0
MIKROKATETRI O | 0055 | 0 | 0
MIKROKATETRI P | 0056 | 0 | 0
MIKROKATETRI R | 0057 | 0 | 0
MIKROKATETRI S | 0058 | 0 | 0
MIKROKATETRI Š | 0059 | 0 | 0
MIKROKATETRI T | 0060 | 0 | 0
SEPARATOR | 0061 | 0 | 0
MIKROŽICE A | 0062 | 0 | 0
MIKROŽICE B | 0063 | 0 | 0
MIKROŽICE C | 0064 | 0 | 0
MIKROŽICE Č | 0065 | 0 | 0
MIKROŽICE D | 0066 | 0 | 0
MIKROŽICE E | 0067 | 0 | 0
MIKROŽICE F | 0068 | 0 | 0
MIKROŽICE G | 0069 | 0 | 0
MIKROŽICE H | 0070 | 0 | 0
MIKROŽICE I | 0071 | 0 | 0
SISTEMI ZA ZAŠČITO MOŽGANOV A | 0072 | 0 | 0
SISTEMI ZA ZAŠČITO MOŽGANOV B | 0073 | 0 | 0
SISTEMI ZA ZAŠČITO MOŽGANOV C | 0074 | 0 | 0
SPIRALE EMBOLIZACIJSKE | 0075 | 0 | 0
TEKOČE EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO A | 0076 | 0 | 0
TEKOČE EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO B | 0077 | 0 | 0
TEKOČE EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO C | 0078 | 0 | 0
TEKOČE EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO Č | 0079 | 0 | 0
VODILNE ŽICE A | 0080 | 0 | 0
VODILNE ŽICE B | 0081 | 0 | 0
VODILNE ŽICE C | 0082 | 0 | 0
VODILNE ŽICE Č | 0083 | 0 | 0
VODILNI KATETRI A | 0084 | 0 | 0
VODILNI KATETRI B | 0085 | 0 | 0
VODILNI KATETRI C | 0086 | 0 | 0
VODILNI KATETRI Č | 0087 | 0 | 0
VODILNI KATETRI D | 0088 | 0 | 0
VODILNI KATETRI E | 0089 | 0 | 0
VODILNI KATETRI F | 0090 | 0 | 0
VODILNI KATETRI G | 0091 | 0 | 0
VODILNI KATETRI H | 0092 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE A | 0093 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE B | 0094 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE C | 0095 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE Č | 0096 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE D | 0097 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE E | 0098 | 0 | 0
ZNOTRAJMOŽGANSKE ŽILNE OPORNICE F | 0099 | 0 | 0
KAROTIDNE ŽILNE OPRNICE A | 0100 | 0 | 0
KAROTIDNE ŽILNE OPRNICE B | 0101 | 0 | 0
KAROTIDNE ŽILNE OPRNICE C | 0102 | 0 | 0
KAROTIDNE ŽILNE OPRNICE Č | 0103 | 0 | 0
ŽILNA UVAJALA A | 0104 | 0 | 0
ŽILNA UVAJALA B | 0105 | 0 | 0
ŽILNA UVAJALA C | 0106 | 0 | 0
ŽILNA UVAJALA Č | 0107 | 0 | 0
ŽILNA UVAJALA D | 0108 | 0 | 0
ŽILNA UVAJALA E | 0109 | 0 | 0
ŽILNA UVAJALA F | 0110 | 0 | 0
ŽILNA UVAJALA G | 0111 | 0 | 0
SISTEM ZA DISTALNO ZAŠČITO | 0112 | 0 | 0
ŽILNA ZAPIRALA A | 0113 | 0 | 0
ŽILNA ZAPIRALA B | 0114 | 0 | 0
ŽILNA ZAPIRALA C | 0115 | 0 | 0
ZANKA ZA ODTSTRANJEVANJE ZNOTRAJŽILNIH TUJKOV | 0116 | 0 | 0
PREVLEČENE AORTNE ŽILNE OPORNICE A | 0117 | 0 | 0
PREVLEČENE AORTNE ŽILNE OPORNICE B | 0118 | 0 | 0
PERIFERNI BALONSKI KATETRI A | 0119 | 0 | 0
PERIFERNI BALONSKI KATETRI B | 0120 | 0 | 0
PERIFERNI BALONSKI KATETRI C | 0121 | 0 | 0
PERIFERNI BALONSKI KATETRI Č | 0122 | 0 | 0
PERIFERNE ŽILNE OPORNICE A | 0123 | 0 | 0
PERIFERNE ŽILNE OPORNICE B | 0124 | 0 | 0
PERIFERNE ŽILNE OPORNICE C | 0125 | 0 | 0
SISTEM ZA BIOPSIJO KOSTI | 0126 | 0 | 0
ŽILNE OPORNICE (STENTI)- samoraztezne A | 0127 | 0 | 0
ŽILNE OPORNICE (STENTI)- samoraztezne B | 0128 | 0 | 0
ŽILNE OPORNICE (STENTI)- pletene iz žičke | 0129 | 0 | 0
ŽILNE OPORNICE NA BALONU A | 0130 | 0 | 0
ŽILNE OPORNICE NA BALONU B | 0131 | 0 | 0
ŽILNE OPORNICE NA BALONU C | 0132 | 0 | 0
BILIARNE POKRITE ŽILNE OPORNICE (stent grafti) A | 0133 | 0 | 0
BILIARNE POKRITE ŽILNE OPORNICE (stent grafti) B | 0134 | 0 | 0
AORTNE POKRITE ŽILNE OPORNICE (aortni stent-grafti) - TREBUŠNA AORTA | 0135 | 0 | 0
BALONSKI KATETRI Z ZDRAVILOM - DCB | 0136 | 0 | 0
Periferne POKRITE ŽILNE OPORNICE BALONSKE (stent grafti) | 0137 | 0 | 0
BALONSKI KATETRI A | 0138 | 0 | 0
BALONSKI KATETRI B | 0139 | 0 | 0
BALONSKI KATETRI C | 0140 | 0 | 0
BALONSKI KATETRI D | 0141 | 0 | 0
DIAGNOSTIČNI, VODILNI, TERAPEVTSKI KATETRI | 0142 | 0 | 0
RAZNO A | 0143 | 0 | 0
RAZNO B | 0144 | 0 | 0
RAZNO C | 0145 | 0 | 0
SET ZA PRIPRAVO BOLNIKA A | 0146 | 0 | 0
SET ZA PRIPRAVO BOLNIKA B | 0147 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE A | 0148 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE B | 0149 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE C | 0150 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE Č | 0151 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE D | 0152 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE E | 0153 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE F | 0154 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE G | 0155 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE H | 0156 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE I | 0157 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE J | 0158 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE K | 0159 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE L | 0160 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE M | 0161 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE N | 0162 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-UVODNE O | 0163 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-POLNITVENE A | 0164 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-POLNITVENE B | 0165 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-POLNITVENE C | 0166 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-POLNITVENE Č | 0167 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-POLNITVENE D | 0168 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-POLNITVENE E | 0169 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-POLNITVENE F | 0170 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-POLNITVENE G | 0171 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-POLNITVENE H | 0172 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-POLNITVENE I | 0173 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-POLNITVENE J | 0174 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-POLNITVENE K | 0175 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE A | 0176 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE B | 0177 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE C | 0178 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE Č | 0179 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE D | 0180 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE E | 0181 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE F | 0182 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE G | 0183 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE H | 0184 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE I | 0185 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE J | 0186 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE K | 0187 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE L | 0188 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE M | 0189 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE N | 0190 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE O | 0191 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE P | 0192 | 0 | 0
Embolizacijske spirale-ZAKLJUČNE R | 0193 | 0 | 0
SKUPAJ: |  | 0 | 0