## Vsebina
DTS - pritličje
URGENTNI BLOK - Urgentni kirurški blok - Faza 3a
OPISI OPREME - SKLOPI
Vsebina
št. sklopa | JN: OPREMA za URGENTNI BLOK - UKB Faza 3a
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
Sklop 1 | VOZIČKI ZA PREVOZ BOLNIKOV
Sklop 2 | VOZIČKI ZA PREVOZ MATERIALA, NEGO IN OSKRBO PACIENTOV
Sklop 5 | PREGLEDOVALNE MIZE IN ZDRAVNIŠKI STOLI
Sklop 6 | OPREMA MAVČARNE
Sklop 7 | RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
Sklop 8 | SVETILKE - OPERACIJSKE, PREGLEDOVALNE
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
Sklop 9 | RAZNE NAPRAVE IN APARATI
Sklop 10.1 | NAPRAVE IN APARATI ZA REANIMACIJO
Sklop 11 | MONITORJI
Sklop 12 | ANESTEZIJSKI APARATI
Sklop 13 | VENTILATORJI - RESPIRATORJI
Sklop 14 | ČRPALKE - INFUZIJSKI SISTEM
Sklop 16 | ROČNI IN POCT ANALIZATORJI
Sklop 17 | GINEKOLOŠKE NAPRAVE
Sklop 18.1 | UZ APARAT
Sklop 18.2 | UZ APARAT
Sklop 18.3 | UZ APARAT
POMEMBNO:
1. | Ponudnik mora v ponudbeno ceno za montažo opreme vključiti GOI izvajalce za vso opremo,
ki zahteva poseganje v dokončan objekt (stene, strop, tla, konstrukcijo....) in priključevanje
na pripravljene instalacijske priključke .
2. | Izbrani ponudnik mora po končani montaži opreme izvesti teste / meritve vseh izvedenih
instalacij (elektro, strojne, medicinski plini) s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci
meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložiti ustrezna poročila.
3. | Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je to označeno z rumeno barvo.
4. | Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop-celoten komplet, ki gre v skupen
seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov vsakega kompleta-v barvno
označene celice . Cene se vpisujejo v stolpec E.

## 1.Vozički za prevoz bolnikov
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
Sklop 1 | VOZIČKI ZA PREVOZ BOLNIKOV
Skladnost s standardi
1. | Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
2. | Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
10.0 | VOZIČKI (stretcher) ZA PREVOZ BOLNIKOV
SPLOŠNI POGOJI
1. | Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži originalen prospekt ponujene opreme. Iz posredovane dokumentacije mora biti razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
2. | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda
in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino - dostava na lokacijo uporabnika po
pisnem pozivu
3. | Ponudnik mora zagotoviti servis in originalne nove rezervne dele v času garancijskega
roka oz. za predvideno življenjsko dobo proizvoda
4. | Možnost kasnejše nabave pripadajoče dodatne opreme
5. | Ponudnik mora zagotoviti brezplačno usposabljanje osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s
proizvodom na lokaciji naročnika (z izdajo potrdila)
6. | Vsa dokumentacija, vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo,
demontažo, čiščenje, mora biti v slovenskem jeziku ali izjemoma v angleškem (tudi v slikovni obliki)
10.2.4 | voziček (stretcher) za pregled in prevoz bolnika | 35 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 1x 200.002, 1x 200.010, 1x 200.011,
1x 300.012, 1x 300.013, 6x 400.020, 1x 400.025.1, 1x 400.025.2, 4x 400.026, 4x 400.031, 1x 400.049
12x dodatna oprema KUB
Opis:
Voziček (stretcher) mora omogočati reanimacijo in prevoz pacienta
- voziček izdelan iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za čiščenje
in razkuževanje, ogrodje z antibakterijsko zaščito
- podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma
- hidravlično nastavljive vse pozicije
- velikost ležišča / blazine: širina najmanj 74 cm, dolžina najmanj 190 cm (možno odstopanje
dolžine do +10%),
- širina blazine mora ustrezati širini ležišča
- dvig / spust najmanj 30 cm
- trendelenburg / antitrendelenburg nagib najmanj 17°
- hrbtno del / naslon nastavljiv brezstopenjsko od 0° do 90º
- varna delovna nosilnost najmanj 300kg
- ležišče prepustno za RTG žarke, s prostorom za RTG kaseto
- velikost RTG kasete: vzdolž celotne dolžine ležišča, prostor mora biti dovolj visok za
kaseto
- konstrukcija vozička mora omogočati slikanje z RTG - C lokom
- blazina za ležišče iz enega dela, debeline maksimalno 80 mm iz spominske pene
s prevleko iz umetnega usnja, gladke obdelave, antistatična, radiotransparentna in
udobna za paciente
- blazina odstranljiva, blazina ne sme drseti po podlagi
- blazina izdelana iz antistatičnega materiala, odpornega na kri, blato in urin, omogočeno
čiščenje z močnimi razkužili
- 4 antistatična kolesa velikosti min 200 mm
- centralni zavorni sistem, vsaj na dveh straneh
- peto kolo za lažje manevriranje in usmerjanje
- nožne stopalke nedrsne, za varno opravljanje hidravlične funkcije vozička
- integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku
- ergonomski ročaji za potiskanje in vlečenje
- možnost CPR položaja v manj kot 10 sek.
- prostor za shranjevanje bolnikovih osebnih stvari
- prostor in nosilec za kisikovo jeklenko
- prostor za shranjevanje infuzijskega stojala
- nosilci za infuzijsko stojalo na vseh štirih straneh
- mesto za event. namestitev police za monitor
- vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov
- vsi potrebni pritrdilni elementi za dodatno opremo
Dodatna oprema:
- polica za namestitev monitorja ali defibrilatorja
- infuzijsko stojalo, izvlečno - teleskopsko z zanko
- komplet varnostnih trakov z nosilci in zaponkami'
- nosilec za rolo zaščitnega papirja
- pokončni nosilec za kisikovo jeklenko
- vsi potrebni pritrdilni elementi za dodatno opremo
10.3.6 | pult za previjanje dojencev, dim: 70x75x90 cm | 2 |  |  | 0
Prostor: 1x 200.010, 1x 200.011
Opis:
Pult za previjanje dojencev, dim. 70x75x90 cm
- trije robovi dvignjeni, robovi in pult oblazinjeni v materialu, ki omogoča razkuževanje
- pod pultom predal in odlagalna polica
10.4.2 | voziček za prevoz sedečega pacienta | 15 |  |  | 0
Prostori: 15x dodatna oprema KUB
Opis:
Voziček za prevoz gibalno oviranih ljudi s spremstvom, za uporabo v objektu in zunaj
objekta (odporni na temperaturo od -25ºC do +70ºC in vlago 30 - 70%)
- višina sedeža v območju med 49 in 54 cm
- širina sedeža ne manj kot 45 cm
- velikost vozička: cca. 96x71x99cm (dxšxv)
- nosilnost do 150 kg
- omogočati mora varno, udobno vsedanje in vstajanje s pomočjo avtomatske zavore,
- enostavno sedanje in vstajanje zaradi višjega sedišča,
- manevriranje vozička mora biti enostavno, voziček mora biti lahko vodljiv, s čim manjšim
obračalnim krogom (npr. 885 mm) - pomembno pri uporabi stranskih zasilnih izhodov
- voziček naj ne bo zložljivi, zaradi manjše možnosti okvar in odtujitve
- oblikovan kot modularen za verižni sistem zlaganja,
- “Smart Lock” verižni sistem z različno možnostjo prevzema vozička (kovanec, kartica),
Ogrodje:
- izdelano iz necevnega nerjavnega jekla oznaka X5CrNi 18 -10, Ø 32x2 mm, odporno na
korozijo, popolnoma zvarjeno v enem kosu/brez vijakov, elektro polirano, higienska
površina, odporno na čiščenje z razkužili in vročo vodo pod pritiskom
Material:
- naslon za roko, naslon in sede - visoko kakovostna poliuretanska pena,
antimikrobna prevleka na držalu in zavorni ročki, požarno odporna, v skladu s
SIST EN 1021-1, SIST EN 1021-2, DIN 66084
Nasloni za roke: dvižni sistem, obremenitev do 95kg na vsak naslon
Zavorni sistem: varnostni avtomatski zavorni sistem, ki preprečuje morebitne padce ob
vstajanju ali nenadzorovanem premiku vozička
- integrirana avtomatska aktivirana zavora ob izpustu zavorne ročke - varnostni
mehanizem,
Nožna stopalka: avtomatski dvig nožne stopalke ob sestopu, požarno odporna
Kolesa: PU pnevmatike, brez dodatnega vzdrževanja, odporna na udarce in abrazijo,
odporna na UV žarke, na smejo puščati sledi
- zadnji kolesi lahko vrtljivi po horizontalnih in vertikalnih oseh, velikost Ø 310x55mm,
- sprednji kolesi trdno pritrjeni na ogrodje, velikost Ø150x33mm
Dodatna oprema:
- varnostni pas
- izvlečno infuzijsko stojalo za pritrditev na voziček, vključno pritrdila
- logotip uporabnika na zunanji strani hrbtnega naslona
- parkirna postaja
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2.Vozički za prevoz materiala
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
Sklop 2 | VOZIČKI ZA PREVOZ MATERIALA, NEGO IN OSKRBO PACIENTOV
Skladnost s standardi
1. | Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
2. | Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Cene se vpisujejo v stolpec D. Vrednosti v stolpcu E se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
VOZIČKI ZA PREVOZ MATERIALA, NEGO IN OSKRBO PACIENTOV
SPLOŠNI OPIS:
1. | izdelani iz materialov enostavnih za čiščenje in razkuževanje - odporni za razkužila, izdelani
iz materialov, ki ne rjavijo,
2. | Če je konstrukcija vozičkov iz nerjavnega jekla, mora biti jeklo št.14301
oznaka X5CrNi 18-10, SIST EN 10088, AISI 304
- varjeni s postopkom, ki zagotavlja gladke vare
- če so izdelani iz aluminija oz. litin aluminija mora biti površina tako obdelana oz. zaščitena,
da je možno čiščenje in razkuževanje
- površine iz nerjavne jeklene pločevine obdelane tako, da ne odbijajo svetlobe
3. | Vsa kolesa vrtljiva v vse smeri, razen, kjer ni navedeno drugače
- vsa kolesa s krogličnimi ležaji
- kolesa in odbojniki iz materialov, ki ne pušča sledi na dotiku z drugim materialom
(npr. na talni oblogi, stenah, opremi in drugo),
- zavorni mehanizem za kolesa mora biti enostaven, zanesljiv ter enostaven za zaviranje
in sprostitev zavor
- pri manipulaciji vozička kolesa ne smejo povzročati hrupa, tiho delovanje
- vozički tekoče in enostavno vodljivi
- na izpostavljenih delih, voziček ali kolesa, opremljeni z odbojniki
- kolesa ne smejo povečevati širine vozička, vendar ne na račun stabilnosti, ne smejo
omogočati spotikanja ob urgentnem delu
4. | Vozički s predali - centralno zaklepanje, neslišno in tekoče odpiranje/zapiranje predalov,
kovinska vodila s koleščki ali boljše,
5. | Barve vozičkov, kjer ni navedeno v besedilu, izbereta in potrdita odgovorni projektant in
in uporabnik,
6. | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčne primere proizvoda
in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino - dostava na lokacijo uporabnika po
pisnem pozivu
10.6.1.1 | voziček za instrumente (tri police) | 4 |  |  | 0
Prostori: 1x 300.013, 2x 400.020, 1x 400.026
Opis:
- voziček za instrumente, s 3 policami z dvignjenim na vogalih zaobljenim robom
(poglobljenim približno 1 cm)
- velikosti cca 60x50x85 cm
- 4 elektroprevodna kolesa cca Ø 75 mm, 2x z zavoro, odbojniki
Material:
- nosilno ogrodje in police iz nerjavnih jeklenih profilov in pločevine, brez ostrih robov
in brez vidnih zvarov
10.6.1.2 | voziček večnamenski, 3 police/nivoji, z obročem za 5l kontejner za infektivne ostre predmete | 10 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 1x 200.002, 1x 200.010, 1x 200.011, 1x 300.012, 1x 310.011
3x 400.020, 1x 400.026
Opis:
Voziček za medicinske pripomočke s 3 policami z ograjico, stabilen:
- velikost uporabne površine police najmanj 49x48 cm in ne več kot 55x55 cm
- višina vozička naj ne presega 90 cm
- ogrodje vozička izdelano iz nerjavnega jekla
- vse 3 police z ograjico iz nerjavnih jeklenih okroglih profilov
- vse brez ostrih robov in vidnih zvarov
- police izdelane iz mehansko in kemično odpornega materiala
- zgornja polica mora imeti kovinski obroč za pritrditev 5 litrskega kontejnerja za ostre
infektivne odpadke
- police naj nosita le dva stebra
- ročaj za vodenje vozička
- antistatična kolesa premera 10 cm, z odbojniki, dve kolesi z zavoro
- kolesa ne smejo izstopati iz vozička
10.6.8 | voziček za zdravila | 2 |  |  | 0
Prostor: 2x 400.028
Opis:
Material vozička: ALU konstrukcija in ABS plastika (akrilnitril-butadien-stirol)
- omogočeno mora biti enostavno in učinkovito čiščenje in razkuževanje
- delovna površina in vsi vogali vozička (po celi dolžini in širini vozička) morajo biti
zaobljeni, da je onemogočeno nalaganje prahu in umazanije hkrati pa zaščita pred
udarci
Dimenzije vozička: širina 76 cm, z zaščito pred poškodbami; globina 58 cm z zaščito
pred poškodbami, višina s kolesi 100 cm;
- delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, zadaj in ob straneh
naraščajoče dvignjena in mora omogočati varno rokovanje z zdravili in onemogočati
prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička
- voziček je z odbijačem za zaščito pred poškodbami in je v celoti obdan z zaščito
pred poškodbami. Varovano je ogrodje vozička, predali in ročaji. V primeru trka je
onemogočena poškodba ogrodja ali odstranitev barve
- voziček opremljen z dvojnimi antistatičnimi kolesi premera 110 mm odstopanje ±15%,
pomična v vse smeri in ne smejo puščati sledi; dve kolesi z zavoro
Oprema vozička
Predali:
- 5 predalov, zgornji predal višine 16 cm s pregradami za ampule, srednji predali (3) višine
12,8 cm, spodnji predal 22,4 cm s pregradami za steklenice
- na sprednji strani nastavek za centralno zaklepanje vozička
- predali vozička opremljeni z vakuumskim mehanizmom, ki omogoča samostojno zapiranje
predalov; onemogočeno mora biti prevračanje vozička ob odprtem in polnem predalu,
Leva stran vozička:
- aluminijasta konzola za držalo za kontejner za iglice, držalo vključeno
- koš za odpadke s pokrovom, volumen 23l
Desna stran vozička:
- dodatna dvižna delovna mizica z zatičem
Nadgradnja vozička:
- aluminijasto ogrodje (kot npr. HAEBERLE TIPPER), ki vsebuje plastične kontejnerje
- zgornja vrsta 5 majhnih in spodnja vrsta 3 velikih kontejnerjev
- ogrodje pritrjeno nad delovno površino vozička.
Barva:
- ogrodje vozička je svetlo sivo, stranice in ročaji barve po izbiri projektanta in uporabnika
10.6.16 | voziček za preveze in manjše posege | 3 |  |  | 0
Prostor: 1x 400.020, 1x 400.026, 1x 400.050
Opis:
Material vozička:
- ALU konstrukcija in ABS plastika (akrilnitril-butadien-stirol), ki naj omogoča enostavno
in učinkovito čiščenje in razkuževanje
- delovna površina in vsi vogali vozička (po celi dolžini in širini vozička) morajo biti
zaobljeni, da je onemogočeno nalaganje prahu in umazanije hkrati pa zaščita pred
udarci
Velikost vozička:
- širina 76 cm z zaščito pred poškodbami; širina delovne plošče 68 cm, globina 58 cm
z zaščito pred poškodbami, višina s kolesi 110 cm
- delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, zadaj in ob straneh
naraščajoče dvignjena in mora omogočati varno rokovanje s pripomočki in onemogočati
prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička
- voziček je z odbijačem za zaščito pred poškodbami in je v celoti obdan z zaščito
pred poškodbami. Varovano je ogrodje vozička, predali in ročaji. V primeru trka je
onemogočena poškodba ogrodja ali odstranitev barve
- voziček opremljen z dvojnimi antistatičnimi kolesi premera 110 mm odstopanje ±15%,
pomična v vse smeri in ne smejo puščati sledi; dve kolesi z zavoro
Oprema vozička
Predali:
- 4 predali višine 16 cm, v prvih dveh predalih pregrade
Leva stran vozička:
- ročaj za pomikanje vozička
Desna stran vozička:
- dve aluminijasti konzoli, za dve vreči za ločeno shranjevanje odpadkov
Barva:
- ogrodje vozička je svetlo sivo, stranice in ročaji barve po izbiri projektanta in uporabnika
10.6.26 | voziček za mavčenje | 1 |  |  | 0
Prostor:1x 400.049
Opis:
Material: nerjavni material / nerjavno jeklo
- delovna površina ravna brez dvignjenih robov
- stabilno podnožje z dvojnimi antistatičnimi kolesi s krogličnimi ležaji, z zavoro iz materialov,
ki ne puščajo sledi in prenesejo večje obremenitve, lahko vodljiv
Velikost vozička
- širina 58 cm, dolžina 93 cm, višina s kolesi 85 cm
Oprema vozička
Predali:
- podpultni predal višine 15 cm, ki je predeljen na velikosti, v katerih se lahko namesti mavec
v embalaži velikosti: 8, 10, 12, 15 in 20 cm
- 2 širša predala višine 15 cm in 30 cm (sprednja desna stran)
- 3 ožji predali višine 15 cm (sprednja leva stran),
- vodila za predale nosilnosti za veliko težo (da ne bodo popustili pod težo materiala),
gladko vodljivi, omogočen izvlek predala
Leva stran vozička:
- spredaj naj bo nameščeno snemno korito za vodo, velikosti 33x35 cm, izdelano iz
nerjavne jeklene pločevine
Desna stran vozička:
- sklopna dodatna delovna površina dim. 55x85cm, ki se dvigne na višino delovne površine
10.7.1.1 | voziček za inštrumente, dve polici, dim: 60x45x80 cm | 1 |  |  | 0
Prostor: 310.011
Opis:
Voziček za instrumente, majhen, z 2 policama z dvignjenim robom in na vogalih zaobljen,
delovna površina poglobljena približno 1 cm
Velikost vozička: 60x45x80(85) cm
- 4 antistatična kolesa cca Ø 75 mm, 2x z zavoro, z odbojniki
Material: nosilno ogrodje in polive iz krom nikljevih nerjavnih jeklenih profilov in pločevine,
brez ostrih robov in brez vidnih zvarov
10.7.3 | voziček večnamenski | 1 |  |  | 0
Prostor: 400.029
Opis:
Voziček z 2 policama, za prevoz materiala
- ročaj za vodenje vozička na dveh straneh
- velikost: cca. 60x80x84 cm
- 4 antistatična kolesa cca.Ø 75 mm, 2 z zavoro, odbojniki
material: nosilno ogrodje in polive iz krom nikljevih nerjavnih jeklenih profilov in pločevine,
brez ostrih robov in vidnih zvarov
- nosilnost najmanj 49 kg
10.8.3 | voziček za nego in postiljanje | 3 |  |  | 0
Prostor: 2x 400.020, 1x 400.026
Opis:
Postiljalni voziček s policami za čisto perilo in nosilci za 2 vreči za nečisto perilo, čisti in
nečisti del ločena
Velikost vozička: največ 130x65x105 cm
- 3 police za čisto perilo odprte, zgornja polica s tri-stransko ograjico
- na nečisti strani dva nosilca za vreči za zbiranje nečistega perila
- spodnja polica (nad kolesi), tudi v predelu pod vrečami za nečisto perilo,
- 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, z odbojniki
Dodatna oprema:
- nosilec za razkužilo
- nosilec podajalnika rokavic
Material: nerjavno jeklo, vsi robovi gladki, zaobljeni, zvari nevidni
10.12.1.1 | voziček anestezijski majhen | 3 |  |  | 0
Prostor: 1x 400.031, 1x 400.049, 1x 400.050
Opis:
Material: aluminij in plastika ABS (akrilnitril-butadien-stirol), ki omogoča enostavno in
učinkovito čiščenje in razkuževanje, zaobljena oblika delovne površine, ki onemogoča
nalaganje prahu in umazanije
Velikost vozička:
- višina s kolesi 100 cm ± 5%
- dolžina 75 cm ±5% vključno z zaščito pred poškodbami
- delovna površina 68x58 cm ±5% z zaščito pred poškodbami
Delovna površina :
- ergonomsko oblikovana, iz ABS materiala, zadaj in ob straneh naraščajoče dvignjena,
da je omogočeno varno rokovanje z zdravili in onemogočeno prevračanje in polivanje
tekočin pri transportu vozička
Oprema vozička:
- dva predala višine cca 128 mm,
- izvlečna mizica za invazivne posege (pod drugim predalom)
- predal višine cca 192 mm,
- predal višine cca 256 mm s pregradami za plastenke 500 ml
Leva stran:
- nastavek za infuzijsko stojalo s pripadajočim infuzijskim stojalom
- aluminijasti nosilec (konzola) za mrežasto košaro za zbiralnik za igle
- aluminijasti nosilec (konzola) za mrežasto košaro za vrečko za odpadke
- konzola za zaklepanje predalov s ključavnico
Desna stran:
- aluminijast nosilec (konzola) za mrežasto košaro za aspiracijske katetre
Nadgradnja vozička:
- alu ogrodje kot npr. HAEBERLE TIPPER s plastičnimi kontejnerji (zgornja vrsta 5 majhnih
spodnja vrsta 4 veliki), ogrodje pritrjeno nad delovno površino vozička
Predali:
- opremljeni s posebnim varovalnim mehanizmom odpiranja, ki onemogoča prevračanje
vozička ob odpiranju predalov
Zaščita:
- voziček mora biti zaščiten pred poškodbami (za varovanje ogrodja, predalov, ročajev
ročajev, ogrodja in barve)
Kolesa:
- 4 antistatična STEINCO kolesa 125 mm, dve kolesi z zavoro, kolesa ne smejo puščati sledi
Barva vozička:
- ogrodje svetlo sivo, stranice vozička in ročaji po izbiri naročnika
10.13.4.1 | mizica instrumentarna hidravlična, konzolna | 5 |  |  | 0
Prostori: 2x 400.020, 1x 400.025.1, 1x 400.026, 1x 400.031
Opis:
- mizica na podnožju s stebrom s vgrajeno hidravliko za dvig/spust
- možnost obračanja mizne plošče za +/- 90º
- dvig/spust mizice s pedalom
- poglobljena odstranljiva polica z dvignjenimi robovi, vsi robovi in koti zaobljeni
- velikost: cca. 50x60cm, dvig: cca. 35 ali več
- antistatična dvojna kolesa cca.Ø 50 mm
material: nosilno ogrodje in polica iz krom nikljevih nerjavnih jeklenih profilov
in pločevine, vse brez ostrih robov in vidnih zvarov
10.13.8.1 | mizica za roko, na kolesih | 5 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 1x 200.002, 1x 200.010, 1x 200.011, 1x 400.020
Opis:
- mizica na podnožju s stebrom s vgrajeno hidravliko za dvig/spust
- položaj stebra na strani (ne centralno na sredini)
- možnost obračanja mizne plošče za ± 90º
- dvig/spust mizice s pedalom
- osnovna ploskev brez robov nad nivojem osnovne ploskve, vsi robovi zaobljeni,
- velikost: cca. 40x40cm, dvig: cca. 35 cm ali več
- antistatična dvojna kolesa cca. Ø 50 mm
- material: nosilno ogrodje in polica iz krom nikljevih nerjavnih jeklenih profilov in pločevine,
vse brez ostrih robov in vidnih zvarov
VOZIČKI ZA JEKLENKE
SPLOŠEN OPIS
Ogrodje vozička/ stojala izdelano iz nerjavnih jeklenih okroglih profilov ali barvano,
- z obroči/ držali za jeklenke kisika 2l za 2 ali 4 z možnostjo zaklepanja
- voziček s kolesi, nad kolesi polna polica, kolesa, ki ne puščajo sledi
- ročaj za vožnjo vozička
10.14.2 | voziček s stojalom za 2 jeklenki O₂ 2 litra | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 200.006
10.14.4 | voziček s stojalom za 4 jeklenke O₂ 2 litra | 2 |  |  | 0
Prostori: 1x 400.020, 1x 400.031
10.14.5 | kovinska stojala za jeklenke (2 jeklenki) | 4 |  |  | 0
Prostor: dodatna oprema KUB
VOZIČKI ZA ZBIRANJE IN PREVOZ NEČISTEGA PERILA
10.8.4 | voziček z vrečo za nečisto perilo | 9 |  |  | 0
Prostori: 2x 400.020, 1x 400.025.1, 3x 400.026, 2x 400.033, 1x 600.032
Opis:
Voziček za vrečo za zbiranje nečistega perila:
- velikost cca. 30x30cm, višina 80 cm
- okvir za namestitev in pritrditev vreče, ki ne trga vreče
- okvir s profilom z gumo (preprečeno trganje vreč)
- odpiranje s pedalom
- spodaj (nad kolesi) polica ali mreža za oporo vreči
- 4 kolesa, 2 z zavoro, odbojniki
material: ogrodje iz nerjavnih jeklenih cevi
- vsi zvari gladki
Dodatna oprema - za vsak voziček 1 vreča:
- tekstilna vreča za zbiranje nečistega perila
- volumen vreče za 12 kg perila
- gostota tkanine za vreče 220 g/m
- velikost cca. 53x97 cm, obseg odprtine 117 cm
- tekstilna vreča mora ustrezati tehničnim in higienskim predpisom za vzdržljivost
in varnost glede nepropustnosti za mikrobe
- vreče v barvah:
| - modra z belima oznakama za pranje perila, ki se pere pri 90°C (posteljno perilo) | 3
| - rdeča z belima oznakama za pranje perila, ki se pere pri 90°C (frotirano perilo) | 2
| - rumena z belima oznakama za infektivno perilo | 3
| - mrežasta vreča za pranje čistilnih krp | 1
10.8.4.1 | voziček z vrečo za nečisto perilo brez pokrova, pod pultom | 4 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.002, 1x 300.013, 1x 400.049, 1x 400.050
Opis:
Voziček za vrečo za zbiranje nečistega perila:
- velikost vozička za postavitev pod pult - višina največ cca. 75 cm (zgornji rob pulta na
višini 90 cm od tal),
- okvir velikosti Ø35 cm ali največ 40x40cm
- okvir s profilom z gumo oz. z materialom, ki preprečuje trganje in zdrs vreče
- spodaj (nad kolesi) polica ali gosta mreža za oporo vreči
- 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, odbojniki
Material: ogrodje iz nerjavnih jeklenih cevi, vsi zvari gladki
VOZIČKI ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV
10.10.1 | voziček z vrečo za odpadke | 3 |  |  | 0
Prostori: 2x 400.049, 1x 400.050
Opis:
- okvir za namestitev in enostavno pritrditev vreče
- velikost cca. Ø35 cm ali največ 40x40 cm, višina 80 cm
- okvir s profilom z gumo oz. z materialom, ki preprečuje trganje in zdrs vreče
- spodaj polica polna ali iz goste mreže
- 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, odbojniki
Material: nerjavne jeklene cevi, zvari gladki
10.10.1.1 | voziček z vrečo za odpadke (pod koritom / umivalnikom) | 7 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 1x 200.002, 1x 200.010, 1x 200.011, 1x 300.012, 1x 300.013, 1x 400.027
Opis:
Voziček za vrečo za zbiranje odpadkov pod koritom /umivalnikom
- velikost Ø30, višine največ 50 cm
- okvir s profilom z gumo oz. z materialom, ki preprečuje trganje in zdrs vreče
- podstavek na 4 kolesih, 2 z zavoro
- spodaj (nad kolesi) polica ali gosta mreža za oporo vreči
- ročaj za vožnjo
Material: ogrodje iz nerjavnih jeklenih cevi, vsi zvari gladki
10.10.3 | voziček z 2 vrečama za odpadke s pokrovoma na pedal | 3 |  |  | 0
Prostori: 1x 400.032, 1x 400.046, 1x 500.009
Opis:
- okvir za namestitev in enostavno pritrditev vreče
- okvir s profilom z gumo (preprečeno trganje vreč), s pokrovom na pedal
velikost 2x 30x30 cm, višina 80 cm
- spodaj polica nad kolesi
- 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, odbojniki
Material: nerjavne jeklene cevi zvari gladki
10.10.3.1 | voziček z 2 vrečama za odpadke | 22 |  |  | 0
Prostori: 2x 200.001, 2x 200.002, 2x 200.010, 2x 200.011,
2x 300.012, 2x 300.013, 1x 400.025.1, 2x 400.025.2, 2x 400.027,
2x 400.050, 1x 500.003, 1x 500.004, 1x 500.005
Opis:
- okvir za namestitev in enostavno pritrditev vreče
- okvir s profilom z gumo (preprečeno trganje vreč)
- velikost okvirja 2x 30x30 cm, višina 80 cm
- spodaj polica nad kolesi
- 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, odbojniki
Material: nerjavne jeklene cevi zvari gladki
10.10.5 | posoda na kolesih za infektivne odpadke | 1 |  |  | 0
Prostor:1x 300.013
Opis:
- posoda za infektivne odpadke iz nelomljivega materiala , rumene barve
- s podstavkom s 4 kolesi, 2 z zavoro, z ročajem
- velikost posode: cca. 30x40 cm, višina cca. 40cm ,
Material: ogrodje nerjavne jeklena pločevina, cevi zvari gladki
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 5.Pregledovalne mize in stoli
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
Sklop 5 | PREGLEDOVALNE MIZE IN ZDRAVNIŠKI STOLI
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
PREGLEDOVALNE MIZE IN ZDRAVNIŠKI STOLI
13.2.2 | ginekološka preiskovalna miza na kolesih | 1 |  |  | 0
Prostor: 310.011
Opis:
Ginekološka pregledovalna miza, električno upravljanje s pomočjo nožnih stikal
- vsaj dve spominski nastavitvi za upravljanje višine, naklona sedala in naslona hrbta
- 2 delno ergonomsko oblikovano ležišče,
- dolžina ležišča v izravnanem delu cca. 115 cm dopustno +10%
- velikost hrbtnega dela 80 cm, sedalnega 35 cm, širine najmanj 58 cm,
- nastavljiva višina od v območju 65 -115 cm,
- nastavitev hrbtnega dela do 52°,
- oblazinjenje različnih debelin za udobno lego in namestitev pacientke
Oprema mize:
- opirala za noge po Göpelu, nastavljivimi po višini, naklonom in razmikom v širino glede
na mizo, izdelana iz nerjavnega jekla z zaščitno prevleko
- nosilec role papirja za prekrivanje, s pritrdilnim materialom in rolo papirja, nameščen pri
vzglavnem delu
- odstranljiva posoda za odpadke iz nerjavnega materiala pod sedežem
- držala za roke
- integrirana pasova za pritrditev nog
- barvo oblazinjenega dela po barvni karti izbereta projektant in uporabnik
13.2.10 | stol za odvzem krvi | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 300.004
Opis:
Stol za odvzem krvi:
- stol, ki ga je možno spremeniti v ležišče
- fiksna višina sedišča 54 cm
- sočasno nastavljiva hrbtni in nožni dela stola
- S.O.S. ročica / pedal za možnost hitrega trendelenburg položaja, nastavitev nožno
- nastavljiva naslona za roki, oblikovana za odvzem krvi
- ročaja za usedanje, odstranljiva
- naslona za roki in ročaja za usedanje pritrjeni direktno na stol ali na nosilec
- nameščanje pacienta enostavno
- varno za pacienta.
- nosilnost ležišča do 300 kg
- brezšivno oblazinjenje deb. 6cm, izdelano iz materialov odpornih na čistila in razkužila
- enostavno vzdrževanje
- podnožje opremljeno z vrtljivimi kolesi z zavorami velikosti npr. 125mm.
Dodatna oprema:
- nosilec za rolo papirja
13.3.1 | stol za pacienta vrtljiv, nastavljiv po višini, brez koles, brez naslona | 12 |  |  | 0
Prostori: 2x 200.010, 2x 200.011, 1x 310.011, 6x 400.020, 1x 400.021,
Opis:
- stol dvižen, brez naslona, brez koles
- sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini
- sedež Ø 40 cm, oblazinjen
- sedež in naslon oblazinjena v antistatičnem materialu, ki omogoča pogosto čiščenje in
razkuževanje
- stabilno podnožje, z antistatičnimi čepi
13.3.1E | stol za pacienta vrtljiv, nastavljiv po višini, brez koles, brez naslona | 7 |  |  | 0
Prostori: 2x 400.026, 2x 400.031, 1x 500.003, 1x 500.004, 1x 500.005
- stol dvižen, brez naslona, brez koles
- sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini
- sedež Ø 40 cm, oblazinjen
- sedež in naslon oblazinjena v elektroprevodnem materialu, ki omogoča pogosto čiščenje in
razkuževanje
- stabilno podnožje, z elektroprevodnimi čepi
13.4.2 | stol za zdravnika, na kolesih, brez naslona | 8 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 2x 200.002, 2x 200.011,
1x 310.011, 1x 300.012, 1x 300.013,
Opis:
- stol za zdravnika, na kolesih, dvižen
- sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini
- sedež Ø 36 cm oblazinjen
- stabilno podnožje, z antistatičnimi dvojnimi kolesi s centralno zavoro
z obročem za nastavitev stola po višini na plinsko vzmet
- nastavljiv po višini 51 do 74 cm (±10%)
- kolesa iz materialov, ki ne puščajo sledi, z zaščito
- nosilno ogrodje / podnožje iz Cr-Ni jekla, s kolesi
- sedež in naslon oblazinjena v antistatičnem materialu, ki omogoča pogosto čiščenje in
razkuževanje
13.4.2E | stol za zdravnika, na kolesih, brez naslona | 8 |  |  | 0
2x 400.020, 1x 400.025.1, 1x 400.025.2, 1x 400.026, 2x 400.031, 1x 400.049
Opis:
- stol za zdravnika, na kolesih, dvižen
- sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini
- sedež Ø 36 cm oblazinjen
- stabilno podnožje, z antistatičnimi dvojnimi kolesi s centralno zavoro
z obročem za nastavitev stola po višini na plinsko vzmet
- nastavljiv po višini 51 do 74 cm (±10%)
- kolesa iz materialov, ki ne puščajo sledi, z zaščito
- nosilno ogrodje / podnožje iz Cr-Ni jekla, s kolesi
- sedež in naslon oblazinjena v elektroprevodnem materialu, ki omogoča pogosto čiščenje in
razkuževanje
13.4.3 | stol za zdravnika, na kolesih, z naslonom | 1 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.010
Opis:
- stol za zdravnika, na kolesih, dvižen, z naslonom
- sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini
- sedež Ø 40 cm, oblazinjen
- stabilno podnožje, z antistatičnimi dvojnimi kolesi s centralno zavoro,
z obročem za nastavitev stola po višini na plinsko vzmet
- možnost nastavitve naslona - vrtenje naslona okrog sedeža,
- višina nastavljiva od 47 do 60 cm (±10%)
- nosilno ogrodje / podnožje iz Cr - Ni jekla
- kolesa iz materialov, ki ne puščajo sledi
- kolesa naj ne bodo izpostavljena iz oboda stola
- sedež in naslon oblazinjena v antistatičnem materialu, ki omogoča pogosto čiščenje in
razkuževanje
13.4.6 | stol za anestezista, na kolesih, z naslonom | 2 |  |  | 0
Prostori: 1x 400.049, 1x 400.050
Opis:
- stol za anestezista, na kolesih, dvižen, z naslonom
- naslon nastavljiv po višini,
- sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini najmanj med 46 in 65 cm,
- nosilno ogrodje / podnožje iz Cr - Ni jekla
- kolesa iz materialov, ki ne puščajo sledi
- stabilno podnožje, z elektroprevodnimi dvojnimi kolesi s centralno zavoro
z obročem za nastavitev stola po višini na plinsko vzmet
- sedež in naslon oblazinjena v elektroprevodnem materialu, ki omogoča pogosto čiščenje in
razkuževanje
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 6.Oprema mavčarne
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
Sklop 7 | OPREMA MAVČARNE
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
OPREMA MAVČARNE
13.2.8 | miza specialna, za mavčenje | 2 |  |  | 0
| Prostora: 400.049, 400.050 |  | Primer:
Opis:
Specialna miza za mavčenje:
- velikost cca. 75x185 cm
- več delno ležišče, oblazinjeno, prevleka iz materiala, ki se ga enostavno čisti in razkužuje
- stabilno podnožje na kolesih, z zavoro, kolesa iz materialov, ki ne puščajo sledi
- lahko vodljiva - transport,
- električno nastavljiva višina, hrbtni del nastavljiv najmanj do 80º,
posamezna noga nastavljiva v kateremkoli kotu navzdol do 90º
- omogočena odstranitev podpore za posamezno okončino
- mehanizem za namestitev papirne role
Dodatno:
- priložen set, ki omogoča ekstenzijo udov (omogoča izdelavo mavčnih hlač in ekstenzijo
zapestja)
14.20.2 | grelec za plastiko (mavce, ki se aktivirajo s toploto) | 2 |  |  | 0
Prostor: 2x 400.049
Opis:
Grelec za plastiko (mavce, ki se aktivirajo s toploto)
- velikosti: 76x35x40 cm
- s programom za segrevanje mavcev oz. delovno temperaturo od 63-70ºC
- omogočeno suho ali vlažno segrevanje
22.3.11 | žaga za mavec z vakuumskim sesalnikom | 3 |  |  | 0
Prostor: 400.050, 2x 400.049
Opis:
Oscilacijska žaga z vakuumskim sesalnikom prahu
- majhna električna napetost v ročki žage
- ob rezilu nameščen sistem za odsesavanje prahu, vsebuje zaprt HEPA filter, ki se
enostavno zamenja
- omogočeno enostavno čiščenje celotnega rezila
Stabilno podnožje s kolesi z zavoro iz materialov, ki ne puščajo sledi,
- nosilec odsesovalne cevi, da se ne vleče po tleh
- odlagalna površina za ročko žage
- polica za orodje
zagotovljena servisna služba
22.3.16 | pripomočki za veso udov | 1 | Primer: |  | 0
Prostor: 400.050
Set elementov za veso udov:
- lok za obešanje prstov roke, ki je nameščen na premično stojalo z možnostjo izvedbe
trakcije
- set kovinskih naprstnikov različnih velikosti (S, M, L)
14.17.1 | nosilec magnetni stenski za orodje (za potrebe mavčarne) | 5 |  |  | 0
Prostora: 1x 400.049, 4x 400.050
Opis:
Magnetni nosilec za orodje za pritrditev na steno:
velikost: dolžina 50 cm, višina 88 mm, debelina 64 mm
22.3.20 | orodje za mavčenje
1. | razširjevalec mavca – širša kontaktna površina | 2 |  |  | 0
270 mm, nerjaveč, širša kontaktna površina, kot npr. Aesculap lx 600r ali enakovredno
2. | razširjevalec mavca – ožja kontaktna površina | 2 |  |  | 0
230 mm, nerjaveč, ožja kontaktna površina, tritočkovno delovanje, kot npr. Aesculap LX 605R ali enakovredno
3. | račji kljun mali – lomilec mavca | 2 |  |  | 0
180 mm, za lomljenje mavca, nerjaveč, kot npr. Aesculap LX 618R ali enakovredno
4. | račji kljun veliki – lomilec mavca | 2 |  |  | 0
240 mm, za lomljenje mavca, nerjaveč, kot npr. Aesculap LX618R ali enakovredno
5. | držalo za kirurški skalpel | 2 |  |  | 0
135 mm, nerjaveče, za rezila 18 – 36, kot npr. Aesculap BB084r 135 mm ali enakovredno
6. | kirurške, preparirane škarje – krive | 2 |  |  | 0
preparirne škarje, rezilo iz trde kovine, krive dolžina, dolžina 165 mm, kot npr. Aesculap BC 283W ali enakovredno
7. | žagica za odstranjevanje prstanov | 2 |  |  | 0
oblika klešč, omogočajo menjavo rezil, nerjaveče, dolžina 150 mm, kot npr. Aesculap FO 900r ali enakovredno
8. | rezilo žagice za odstranjevanje prstanov | 10 |  |  | 0
30 mm, omogoča namestitev na žagico za odstranjevanje prstanov, nerjaveče, kot npr. Aesculap FO 901r ali enakovredno
9. | škarje za obrazovanje mavca – srednje | 2 |  |  | 0
dolžina 180 mm, nerjaveče, zadebeljen in zaobljen vrh škarij, kot npr. Aesculap BC 849r ali enakovredno
10. | škarje za obrazovanje mavca – velike | 2 |  |  | 0
dolžina 235 mm, nerjaveče, zadebeljen in zaobljen vrh škarij, kot npr. Aesculap LX 556 R ali enakovredno
11. | klešče za žico | 2 |  |  | 0
dolžina 185 mm, nerjaveče, ravna in drobno narebrena površina, ki drži žico, kot npr. Aesculap LX 189R ali enakovredno
12. | škarje za rezanje žice – male | 2 |  |  | 0
120 mm, rezilo iz trde kovine, režejo žico do 1,2 mm , nerjaveče, kot npr. Aesculap DP 552R ali enakovredno
13. | škarje za rezanje žice – velike | 2 |  |  | 0
220 mm, rezilo iz trde kovine, režejo žico do 3 mm, nerjaveče, kot npr. Aesculap LX 152R ali enakovredno
14. | klešče za luknjanje | 2 |  |  | 0
klešče za luknjanje z šestimi luknjači, ročaji oblikovani iz pločevine, luknjači iz specialnega orodnega jekla, pocinkani ročaji izolirani z plastično maso, dimenzije luknjačev: 2; 2, 5; 3; 3, 5; 4; 5
15. | namizna stiskalnica za nameščanje zakovic | 2 |  |  | 0
ročna stiskalnica za nameščanje zakovic, namizna in samostoječa, višina do 40 cm, površina 15x 20 cm, spodnja površina stiskalnice mora biti ravna, kot npr. me-plast KOZINA d.o.o. ali enakovredno
16. | PVC zabojnik – večji | 15 |  |  | 0
zabojnik PVC, za shranjevanje oz. organiziranje razsutega materiala (n.pr za zakovice, orodje,..),velikost 15x23x12 cm (+- 10%), (kot npr. zaboj Patrol ali enakovredno)
17. | PVC zabojnik – manjši | 20 |  |  | 0
Zabojnik PVC, za shranjevanje oz. organiziranje razsutega materiala (npr. zakovice, orodje,..), velikosti 11x17x8 cm (+- 10%), (kot npr. zaboj Patrol ali enakovredno)
18. | baterijska vrtalka profesionalna | 1 |  |  | 0
Baterijska vrtalka z dvema baterijama
18.1 | set svedrov | 5 |  |  | 0
HCG svedri velikosti 2, 3, 4, 5, 6 mm
19. | mrežaste košare | 14 |  |  | 0
iz nerjavne jeklene žice, Ø3 mm, dimenzija 51x31x15 cm
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 7.Razna splošna med.oprema
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
Sklop 7 | RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
12.4.7 | pripomoček za prelaganje bolnikov (rollboard) | 4 |  |  | 0
Prostori: 2x 400.020, 1x 400.026, 1x 400.031
Opis:
- prelagalni pripomoček - deska velikosti: cca. 180x50 cm
- pregiben (na polovico dolžine)
- material: antibakterijski, antifungiciden, ognjevaren, prijeten na otip
enostaven za čiščenje in razkuževanje
Dodatno:
- nosilec za obešanje na steno
(kot npr. Samarit Rollboard, Standard ali enakovredno)
12.5.6 | "spine board" - plošča iz karbonskih vlaken | 4 |  |  | 0
Prostor: 400.020
Opis:
- radiotransparentna prenosna plošča za prenos poškodovanega pacienta in izvedbo
slikanja na RTG aparatih in CT aparatu brez prestavljanja pacienta,
- omogočena mora biti stabilizacija pacienta in enostavnost nošenja
Dodatno:
- opora za glavo
- pritrdilni trak
- trak za nošenje
(kot npr. Siemens CARE TransX ali enakovredno)
14.2.2 | infuzijsko stojalo, mobilno | 2 |  |  | 0
Prostor: 1x 400.049, 1x 400.050
Opis:
- infuzijsko stojalo, prevozno, teleskopsko izvlečni nosilec, s 4 obešali
- vsi sestavni deli za manipulacijo - brez plastičnih delov, vsi deli kovinski
- na stabilnem petkrakem podnožju z elektroprevodnimi kolesi
- višina - izvlek najmanj do 200 cm
- pri spustu ne sme povzročati poškodb
14.2.2.1 | infuzijsko stojalo za injekcijske infuzijske črpalke (perfuzorje) | 10 |  |  | 0
Prostor: 6x 400.020, 2x 400.026, 2x 400.031
Opis:
- infuzijsko stojalo, prevozno, teleskopsko izvlečni nosilec, s 4 obešali
- vsi sestavni deli za manipulacijo - brez plastičnih delov, vsi deli kovinski
- na stabilnem petkrakem podnožju z elektroprevodnimi kolesi
- višina - izvlek najmanj do 200 cm
- pri spustu ne sme povzročati poškodb
14.2.4 | vodilo z nosilcem za infuzijske tekočine (4 kljuke), stropno | 6 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 1x 200.002, 1x 200.010, 1x 200.011, 1x 300.012, 1x 300.013
Opis:
Stropno vodilo z nosilcem za obešanje infuzijskih tekočin
vključno s podkonstrukcijo v obešenem stropu in vsem pritrdilnim materialom
(višina med obešenim stropom in ploščo 120cm oz. do nosilca 92cm,
Opozorilo: pred naročilom / izvedbo preveriti višine na mestu vgradnje)
- primeren za višino prostora 280cm (od tal do obešenega stropa)
- infuzijski nosilec nastavljiv po višini - enoročno, dolžine
- infuzijski nosilec s 4 varnostnimi obešalnimi kavlji in ročnikom za vodenje po tirnici
- nosilnost najmanj 2 kg na kljuko oz. 15 kg / infuzijski nosilec
- sistem za obešanje mora omogočiti gladko vodenje nosilca po tirnici brez zatikanja
(kot npr. Provita Medical, Ceiling IV-poles Seria 102 ali 103, ali enakovredno drugega
proizvajalca)
| STENSKE TIRNICE |  |  |  | 0
Splošen opis:
Stenska tirnica, pritrjena na ojačitve v steni,
- stenska tirnica enojna (zgornja ali spodnja):
- pritrjevanje na višini + 50 cm ali +140 cm od gotovih tal (oz. po načrtu),
- stenska tirnica dvojna:
- pritrjevanje na višini + 50 in + 140 cm od gotovih tal (oz. po načrtu),
- pritrjevanje 20 cm od začetka/konca tirnice in na cca. 60 cm,
- pritrjevalni elementi, distančniki,
- ozemljitev vsake tirnice,
- material: nerjavni jekleni pravokotni profil dim. 10/25/1 mm
14.3.20.D | stenska tirnica, dvojna, L=2,00 m | 7 |  |  | 0
Prostori: 200.001, 200.002, 200.010, 200.011,
310.011, 300.012, 300.013
14.3.25D | stenska tirnica, dvojna, L=2,50 m | 2 |  |  | 0
Prostora: 400.025.1, 400.025.2
14.3.875D | stenska tirnica, dvojna, L=8,75 m | 2 |  |  | 0
Prostora: 400.026, 400.031
14.3.1750D | stenska tirnica, dvojna, L=17,50 m | 1 |  |  | 0
Prostor: 400.020
14.3.5E | stenska tirnica (na višini 140 cm od tal), L=50cm | 1 |  |  | 0
Prostor: 400.033
14.3.20E | stenska tirnica, enojna, L=200 cm | 1 |  |  | 0
Prostor: 400.050
14.3.21E | stenska tirnica nad delovnim pultom, enojna, L=2,10 m | 1 |  |  | 0
Prostor: 400.050
14.3.25E | stenska tirnica nad delovnim pultom, enojna, L=2,5 m | 1 |  |  | 0
Prostor: 400.049
14.4.1.1 | paravan izvlečni | 2 |  |  | 0
Prostor: 1x 310.011, 1x 400.049
Opis:
Zastiralni paravan izvlečni, v roli, velikosti: dolžine 300 cm, višine 160 cm
- konstrukcija iz anodiziranega aluminija
- pritrjevanje na eni strani na steno ali na stensko tirnico, na drugi strani nosilec s kolesi
za oporo in vodenje paravana ob izvleku
- pri postavitvi v L naj ne potrebuje dodatne opore za fiksacijo
- izvlečni poliesterski paravan, negorljiv, iz enega kosa, zložen v rolo enobarven,
barva po izbiri projektanta in uporabnika
- omogočeno snemanje paravana s konstrukcije (z zadrgo) za lažje globinsko čiščenje
ali če je potrebna zamenjava platna pri poškodbi
- vzdrževanje - odporen na razkužila in paro
- priložen ves potrebni pritrdilni material
14.4.2 | paravan izvlečni na kolesih, samostoječ | 12 |  |  | 0
Prostori: 5x 400.020, 4x 400.026, 3x 400.031
Opis:
Zastiralni paravan je izvlečni, v roli, samostoječ, možnost uporabe na različnih mestih
velikost: dolžine 300 cm, višina160 cm
- konstrukcija iz anodiziranega aluminija
- paravan na kolesih, da ga je možno premikati iz prostora v prostor, na mestu izvleka je
nosilec s štirimi (4) kolesi za oporo in vodenje paravana ob izvleku (odpiranju)
- pri postavitvi v L naj ne potrebuje dodatne opore za fiksacijo
- izvlečni poliesterski paravan, negorljiv, iz enega kosa, zložen v rolo enobarven,
barva po izbiri projektanta in uporabnika
- omogočeno snemanje paravana s konstrukcije (z zadrgo) za lažje globinsko čiščenje
ali če je potrebna zamenjava platna pri poškodbi
- vzdrževanje - odporen na razkužila in paro
- priložen ves potrebni pritrdilni material
14.4.3 | sklopni pano (boks za preoblačenje) | 3 |  |  | 0
Prostori: 500.003, 500.004, 500.005
Opis:
- zaščitni zaslon za boks za preoblačenje, na kolesih
- na eni strani pritrjen v steno, zložljiv iz več sekcij (npr.7),
- velikosti cca. 175x180 cm
- posamezne sekcije iz trdnega materiala, ki je enostaven za čiščenje in razkuževanje
14.5.1 | omara za gretje perila in tekočin, mobilna | 1 |  |  | 0
Prostor: 400.028
Opis:
Omara za ogrevanje perila in tekočin, na kolesih
velikost: največ 66x62xh cm
- digitalni prikazovalnik temperature
- možnost nastavitve temperature do +42°C ±3°C
- elektronski in mehanski varnostni sistem preprečevanja prekomerne temperature
- vizualni in akustični alarm v primeru napake
- proženje alarma, če so vrata odprta dlje kot 2 minuti,
- police perforirane, prestavljive (8 polic)
- toplotno izolirano ohišje
- prednji kolesi z zavoro
- enostavna uporaba in čiščenje ter razkuževanje
14.6.1 | sef za narkotike | 1 |  |  | 0
Prostor: 400.028
Opis:
Sef za narkotike, velikosti 37x31x27 cm, za vgradnjo v omaro ali v visečo omarico
- varnostna stopnja A - po SIST EN 1300 , SIST EN 1143- 1
pripadajoči montažni elementi in material
14.8.1 | hladilnik za zdravila, vgradni | 4 |  |  | 0
Prostori: 200.002, 300.013, 300.004, 400.028
Splošne zahteve:
- izdelani iz nerjavnih materialov,
- hladilni sistemi ekološki,
- varčni z energijo
- ustrezna izolacija
- zaščita pred nihanjem temperature
- vsi opremljeni s prikazovalnikom temperature, alarmnimi sistemi in pod.
- tipalo in komplet za povezavo z oddaljenim centralnim sistemom za nadzor hladilnikov in
zamrzovalnikov v UKCL
- vrata s ključavnico, zaklepanje
SKLADNOST S STANDARDI:
SIST EN ISO 13485, direktiva 2004/108/ES
Opis:
- hladilnik za vgradnjo v omaro
- volumen cca. 95 lit
- temperatura vsaj v območju od + 2°C do + 12°C
- digitalno kazalo temperature
- notranja oprema: 3 predali za zdravila z delilniki, 1 polica - rešetka
- zaščita pred temperaturo minus
- avtomatsko odtajevanje
- avtomatsko izparevanje
- zaščita pred nihanjem temperature
14.12.2 | tehtnica elektronska z višinomerom | 3 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.002, 300.012, 300.004
Opis:
Tehtnica s stativom, robustna, elektromehanska medicinska tehtnica
- digitalni prikaz teže na displayu
- tehtalni doseg do 200 kg, natančnost 100 g<150 kg>200 g,
- baterijsko napajanje ali napajanje preko omrežne vtičnice,
- računanje BMI, funkciji HOLD in TARA (prva overitev za področje Slovenije)
- višinomer montiran na tehtnico
- medicinska tehtnica razred III
SKLADNOST S STANDARDI:
- Direktiva 93/42/EGS in Direktivo 2014/31/EU
14.12.3 | tehtnica z merilcem dolžine za dojence, elektronska | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 200.010
Opis:
Elektromehanska tehtnica za dojenčke, medicinska
Tehtnica za postavitev na pult
- zaobljena zgornja površina za povečano varnost dojenčka
- tehtalni doseg do 20 kg, natančnost 5 g < 10 kg > 10
- tehtnica opremljena z dolžinomerom, merilno območje 40 - 80 cm, razdelek 1mm
- material: odporna ABS plastika
- omrežno in baterijsko napajanje
- velik LCD prikazovalnik, višina številk vsaj 2,5 cm
- funkcije: TARA, HOLD, auto-HOLD, BMIF, in dušenje
- medicinska tehtnica razred III
Skladnost s standardi:
- Direktiva 93/42/EGS in Direktivo 2014/31/EU
14.13.3 | posoda za odpadke s pokrovom na pedal | 6 |  |  | 0
Prostor: 1x 400.032.1, 1x 400.045.2, 1x 500.009, 3x 600.034
Opis:
- velikost - kapaciteta cca. 10 litrov
- odpiranje pokrova s pedalom,
- material: nerjavna jeklena pločevina
14.14.11 | polica konzolna, na stenski tirnici (za odlaganje) | 4 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 1x 200.002, 1x 200.010, 1x 200.011
Opis:
- konzolna polica, s stranskima ojačitvama, z distančniki do stene
- velikost police: cca. 40x30 cm
- material: nerjavna jeklena pločevina (CrNi jeklo AISI 304, EN 1403)
vsi robovi brušeni, gladki, neostri, zaobljeni
- vključno s pritrdilnimi elementi za na stensko tirnico
14.14.11.1 | polica konzolna s predalom, na tirnici | 2 |  |  | 0
Prostori:1x 400.025.1, 1x 400.025.2
- konzolna polica, s stranskima ojačitvama, z distančniki do stene
- pod polico predal višine 15 cm
- velikost police: cca. 40x30 cm
- material: nerjavna jeklena pločevina (CrNi jeklo AISI 304, EN 1403)
vsi robovi brušeni, gladki, neostri, zaobljeni
- vključno s pritrdilnimi elementi za na stensko tirnico
14.15.1 | stopnica - pručka | 3 |  |  | 0
Prostor: 1x 500.003, 1x 500.004, 1x 500.005
Opis:
- velikost največ 50x26 cm, višina 15 cm
- ob krajših stranicah dvignjen rob kot zaščita proti padcu in kot ročaj za premeščanje
stopnice
- nastopna ploskev iz nedrsnega materija
- čepi na nogicah iz elektroprevodnega materiala
- konstrukcija iz nerjavnega jekla (pločevine in profilov)
14.16.3 | nosilec za 3 škatle za rokavice različnih velikosti | 13 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 1x 200.002, 1x 200.010, 1x 200.011,
1x 300.012, 1x 300.013,
5x 400.020, 1x 400.021, 1x 400.031
Opis:
- nosilec za 3 škatle za rokavice različnih velikosti
- pritrjeno na steno pod omaricami
- kompletno s pritrdilnim materialom
14.16.7 | košarica, na tirnici (za majhne med. pripomočke) | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 300.013
- žična košara iz nerjavne jeklene žice dim: cca. 300x150x90 mm
- gosta mreža
- vključno s pritrdilnimi elementi za na tirnico,
14.16.8 | podajalnik drobnega med. materiala | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 300.013
Opis:
- ogrodje za vstavljanje kontejnerjev in obešanje na zidno tirnico,
- ogrodje za obešanje iz nerjavne pločevine,
- 5 kontejnerjev v nizu (prozorni)
- velikost cca: 60x11x15,5 cm
14.16.9 | kontejner mrežasti, na tirnici | 10 |  |  | 0
Prostora: 6x 400.020, 4x 400.031
Opis:
- žični kontejner iz nerjavne jeklene žice, dim: cca. 155x230x125 mm
- izdelano iz CrNi jekla AISI 316, EN 14401
- izdelan iz goste mreže 6x6 mm
- vključno z elementi za pritrditev oz. obešanje na stensko tirnico
14.16.10 | nosilec za vrečke na tirnici | 10 |  |  | 0
Prostora: 6x 400.020, 4x 400.031
Opis:
- nosilec za obešanje vrečk
- vključno z elementom za pritrditev oz. obešanje stensko tirnico
- iz nerjavnega jekla
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 8. Preiskovalne svetilke
Sklop 10 | SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
SVETILKE - OPERACIJSKE, PREISKOVALNE
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
16.0 | SVETILKE - OPERACIJSKE, PREISKOVALNE
SPLOŠNA NAVODILA
1. | Ponudnik opreme mora zagotoviti izdelavo in montažo nosilne podkonastrukcije
2. | Višina prostora v medstropju med stropno ploščo in obešenim stropom je 120cm, če je
nosilec, je med obešenim stropom in spodnjim robom nosilca 92 cm.
Svetla višina prostorov je 280 cm. Spodnji rob AB plošče je na 400 cm od tal.
3. | Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi
potrebnimi preddeli, montažo in finalnimi deli (event. demontaža in ponovna montaža že
izvedenih spuščenih stropov, event. izrezi v stenah za potrebe vgradnje in montaže
opreme, event. dodatni razvodi instalacij, dodatne ojačitve in pod.).
Po končani montaži opreme mora biti prostor kompletno finalno izdelan.
Naročnik in uporabnik ne bosta organizirala nobenih demontaž in ponovnih montaž v finalno
izdelanih prostorih.
4. | Roke svetilk morajo omogočati neovirano namestitev položaja svetilke
Dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo (približevanje in
oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru - površina prostora,
višina stropa, dispozicija pregledovalne mize ali položaj stretcherja, stropnih stativov,
raznih stropnih elementov kot so npr. vpihovalci zraka, splošna razsvetljava in pod.
5. | Skladnost s standardi:
- direktiva 93/42/EEC
- priložen certifikat SIST EN 60601-1, SIST EN 60601-2-41 Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži zgoraj navedeni certifikat ponujene opreme.
16.0 | SVETILKE - OPERACIJSKE, PRISKOVALNE
16.4.1 | pregledovalna svetilka - satelit, stropna | 10 |  |  | 0
Prostora: 6x 400.020, 1x 400.025.1, 1x 400.025.2, 1x 400.049, 1x 400.050
Opis:
Svetilka - satelit
- celotna svetilka montirana na eni sami stropni konstrukciji
- nosilna podkonstrukcija v medstropju
- montaža ter okrasno blindiranje odprtine v stropu
- dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za
montažo na nosilno stropno konstrukcijo.
- pritrditev in nosilnost primerna za ponujeno svetilko
- pozicijsko območje rok najmanj 150 cm od namestitvenega vrtišča
- LED tehnologija
- centralna svetilnost koncentriranega snopa najmanj 75.000 lx na razdalji 1 m
- možnost stopenjske nastavitve osvetlitve z vsaj 3 stopnjami
- premer koncentriranega svetlobnega snopa na razdalji 1m: najmanj 160 mm in ne več
kot 250 mm
- barvna temperatura 4.500K ± 1.000K
- vrednost barvnega indeksa vsaj Ra=95
- življenjska doba vira svetlobe najmanj 50.000 ur
- upravljanje svetilke s komandnim tablojem na luči
16.4.2 | pregledovalna svetilka - satelit, premična na kolesih | 1 |  |  | 0
Prostora: 1x 400.020
Opis:
Pregledovalna svetilka, premična - satelit
- celotna svetilka premična na podvozju s kolesi
- podvozje ustrezno antistatično zaščiteno, z gumiranimi kolesi, ki ne puščajo sledi
- rezervno napajanje vgrajeno v svetilko - modul za neprekinjeno napajanje ustrezne moči
Nosilna ročica svetilke:
- pozicijsko območje roke / dolžina roke več kot 80 cm od centralnega stebra luči
- nosilna roka satelita mora biti zložljiva
- horizontalna rotacija luči 360°
- pritrditev in nosilnost primerna za ponujeno svetilko
Satelit:
- LED tehnologija
- življenjska doba vira svetlobe najmanj 50.000 ur
- centralna svetilnost koncentriranega snopa najmanj 75.000 lx na razdalji 1 m
- stopenjska nastavitev osvetlitve z vsaj 3 stopnjami
- premer koncentriranega svetlobnega snopa na razdalji 1m: najmanj 160 mm in ne več kot
250 mm
- vrednost barvnega indeksa vsaj Ra˃93
- barvna temperatura 4.500K ± 1.000K
- upravljanje svetilke na luči
16.4.3 | svetilka preiskovalna na tirnici | 14 |  |  | 0
Prostora: 4x 400.026, 4x 400.031
1x 200.001, 1x 200.002, 1x 200.010, 1x 200.011, 1x 300.012, 1x 300.013
Opis:
Preiskovalna svetilka za montažo na stensko tirnico
- nosilec primeren za montažo na tirnice vključno pritrdilni element
- LED tehnologija
- življenjska doba žarnic najmanj 35.000 ur
- distribucija svetlobe brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov
- pozicijsko območje roke najmanj 95 cm
- vrednost barvnega indeksa: Ra≥93
- svetilnost: najmanj 50.000 lux pri razdalji 50 cm
- premer najširšega snopa na razdalji 1 m: ˂ 16 cm in na razdalji 0,5 m ˂10 cm
- globina fokusiranega svetilnega snopa: 100 cm ± 10 cm
- barva svetlobe: 4500K ±1000K
- stikalo na luči ali roki svetilke
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 9.Razne naprave in aparati
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
Sklop 12 | RAZNE NAPRAVE IN APARATI
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
RAZNE NAPRAVE IN APARATI
GRELNIKI TEKOČIN
21.13.10.4 | grelec infuzijskih tekočin na mobilnem stojalu | 16 |  |  | 0
Prostori: 6x 400.020, 1x 400.025.1, 1x 400.025.2, 4x 400.026, 4x 400.031
Opis:
Aparat namenjen gretju i.v. tekočin, krvi in krvnih derivatov
- infundiranje ogretih tekočin pri normatermni temperaturi na podlagi gravitacije pri
nizkih pretokih od 50ml do 5000ml
- infundirana tekočina se ne sme ohlajati t.i. line cool down
- sistem mora delovati kot grelec in da zagotavlja konstantno temperaturo grelne
tekočine 41 °C
- aparat mora imeti avdio vizualne alarme, ki omogočajo varno delovanje in avtomatski
in izklop delovanja ob pregrevanju grelne tekočine
- v kompletu z aparatom pripadajoče mobilno stojalo
21.13.12 | naprava za ogrevanje infuzijskih tekočin | 1 |  |  | 0
Prostor: 400.031
Opis
Naprava za segrevanje krvi in krvnih pripravkov, plazme, matičnih celic – HPC
ali infuzij
- z zaslonom za prikaz izpisov, časa ter temperature ogrevanja
- natančnost prikaza temperature na zaslonu: ± 0,1 °C
- temperatura ogrevanja nastavljiva od najmanj 37ºC do največ 45°C
Programi za ogrevanje:
- kri
- plazma
- matične celice
- splošno nastavljiv program, ki ga uporabnik lahko spreminja po želji
- neprekinjeno segrevanje
- zvočno in vizualno opozorilo v primeru končanja programa ogrevanja
- senzor za odkrivanje morebitnega puščanja
- možen vizualni nadzor med delovanjem morebitnega iztekanja tekočin in postopka
gretja
Kapaciteta:
- do vsaj 4 enote 500ml ali do vsaj 2 enoti 800ml do vsaj 8 enot 250 ml
- v nujnem primeru do 8 enot 250 ml
Zaščita pred pregrevanjem:
- programska: glede na referenčno temperaturo + 1,0 °C
- elektronska: 48 °C ± 1,0 °C
Povezljivost:
- priključek za tiskalnik in čitalnik črtnih kod
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
DIAGNOSTIČNI PRIPOMOČKI
21.15.14.1 | fonendoskop, odrasli | 13 |  |  | 0
Prostori: 1x 310.011, 6x 400.020, 1x 400.025.1, 1x 400.025.2, 4x 400.031
Opis:
- dvojna glava iz nerjavečega jekla
- posebna membrana za natančno akustiko premera 44 mm
- notranja vzmet za nastavljanje kontaktnega tlaka
- mehke olive, ki zagotavljajo tesnost
- dolžina 74 cm
- brez lateksa
21.15.14.2 | fonendoskopi otroški | 3 |  |  | 0
Prostori: 2x 400.020, 1x 400.031
Opis:
- dvojna glava iz nerjavečega jekla
- posebna membrana za natančno akustiko premera 32 mm
- notranja vzmet za nastavljanje kontaktnega tlaka
- mehke olive, ki zagotavljajo tesnost
- dolžina 69 cm
- brez lateksa
21.15.15 | termometer za timpanično merjenje temperature | 2 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 1x 400.026
Opis:
- digitalni termometer
- timpanični
- temperaturno območje od 33° C do 42° C z natančnostjo 0,1°C
- LCD zaslon
- s sondo z nastavki za enkratno uporabo za meritve temperature pri odraslih in otrocih
- delovanje na baterije
- spomin zadnjih meritev
- klinično validiran
Set sestavljajo:
- termometer z nosilcem z baterijam
- nastavki za sonde – najmanj 5 kompletov z najmanj 20 sondami
21.15.15.1 | termometer za merjenje centralne temperature | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 400.026
Opis:
Neinvaziven natančen termometer za nadzor temperature jedra
- kontinuirano merjenje temperature pri pacientu
- sistem sestavljajo: kontrolna enota z LCD zaslonom, senzor za enkratno uporabo in
senzorski kabel
- sistem mora biti kompatibilen z samolepilnimi čelnimi senzorji
- natančnost meritev temperature ± 0,2°C med 25°C – 43°C
- temperatura jedra se meri in ne preračuna
- sistem naj omogoča prikaz trenda temperature za zadnji dve uri
- omogočati mora emuliranje upornosti standardnega YSI-400 temperaturnega senzorja
- omogočati mora priklop in souporabo na monitorjih življenjskih funkcij (s 3,5mm avdio
vhodom)
24.7.6 | pupilometer | 1 |  |  | 0
Prostor: 400.031
Opis:
Pupilometer za uporabo v urgentnem bloku:
- omogočati mora meritve numeričnega indeksa za objektivno oceno reakcije zenic
- omogočati mora meritve maksimalne velikosti zenic
- omogočati mora meritve minimalne velikosti zenic
- omogočati more spremljanje numeričnega indeksa v grafični trendovski obliki
- po meritvi omogočen pregled video posnetka reakcije obeh zenic
25.5.1 | modularni set za merjenje NIKP, SpoO₂, TT- na stenski tirnici z možnostjo odstranitve, z dovolj dolgimi vodniki »kabli« (primerni tudi za otroke) | 4 |  |  | 0
Prostora: 1x 200.001, 1x 200.002, 1x 200.010, 1x 200.011,
Opis:
Monitor vitalnih funkcij za montažo na stensko tirnico:
- visoko občutljiv 8" TFT barvni zaslon na dotik
- prikaz SYS, DIA, MAP, pulse, temperatura, pletizmogram
- merjenje vitalnih funkcij pri odraslih, otrocih in dojenčkih
- klinična ocena NIBP, vključno s povprečnim izračunom izmerjenih vrednosti
- povezava LAN
- zvočni in vidni alarmi (rumena, rdeča, modra, zelena, oranžna barva alarmov)
- priključki: 1 vhod za izmenični tok, 1x Izenačitev potencialne točke, 4x USB vrata,
standardni vmesniki RJ45.100 BASE-TX, IEEE 802.3, 1x priključek RJ11 za klic med. sestre
- podaljšek NIBP
- manšete (standardna in večja velikost, manšete za otroke pri 2 aparatih,
vključno s priključki)
- SpO₂ senzor za odrasle
- podaljšek SpO₂
- sonda za merjenje telesne temperature (oralna/axialna sonda) z nosilcem sond
- notranji pomnilnik za 5.000 meritev
- napajanje preko omrežne vtičnice
- klinično validiran
- teža do 3,6 kg
25.5.12 | modularni "diagnostični set" (timpanični termometer, merilnik krvnega tlaka, oftalmoskop, otoskop) - stenska pritrditev | 1 |  |  | 0
Prostor: 300.012
Modularni diagnostični set - skupen nosilec za pritrjevanje in polnjenje posameznih
naprav kot so: merilec krvnega tlaka, termometer, merilnik SpO₂, oftalmoskop, otoskop in
nastavkov in ročajev ter njihove kombinacije
- za pritrditev na stensko tirnico ali steno, z varovali pred krajo
- z enim skupnim priključkom na elektriko
Termometer elektronski
- merjenje temperature aksialno/oralno, klinično validiran, območje merjenja : 30°C - 43°C,
- omogočanje merjenja temperature pri podhlajenih bolnikih,
- LCD prikaz, priklic zadnje izmerjene temperature,
- 20 sond z nosilcem
Elektronski merilnik krvnega tlaka
- BHS validiran, klinično validiran,
- oscilometrična metoda merjenja, možnost hitrega merjenja ( 30 sekund) ali povprečnega
načina ( 3x merjenje) merjenja, ki omogoča objektivne rezultate, zaznavanje aritmije,
- avtomatsko napihovanje in spuščanje zraka iz manšete,
- omogočeno merjenje krvnega tlaka tudi pri otrocih, nad 3 leta,
- spomin in shranjevanje zadnjih 210 meritev, napajanje v omrežni vtičnici
- napajanje v omrežni vtičnici
Oftalmoskop
- 29 korektivnih leč, Plus 1 - 10,12,15,20, minus 1 – 10, 15, 20, 25, 30, 35
- zaslonke krog, polkrog, različna velikost krogov, reža zvezda, filter za vse odprtine
rdeči in modri filter visoko zmogljiva zbiralna leča
- LED svetloba, 3,5V
- varovano proti kraji
Otoskop
- LED svetloba, 3,5 V
- barva temperature 4.000 K
- z nastavki, livčki v nosilcu
- varovalo proti kraji
25.5.4 | merilec krvnega tlaka prenosni | 2 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 1x 310.011
Opis:
Aneroidni merilnik krvnega tlaka
- odporen na udarce
- brez vsebnosti lateksa
- manometer premera 63 mm
- od 0 – 300 mmHg
- ergonomske oblike
PULZNI OKSIMETRI
21.15.18 | pulzni oksimeter prenosni | 3 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 10x 200.000, 1x 310.011, 1x 300.012, 3x 400.026
Opis:
Pulzni oksimeter
- prenosni oksimeter z meritvijo SpO₂ in pulza
- merjenje SpO₂ od 0 -100% z natančnostjo med transportom ±3%,
- prikaz stopnje prekrvavitve za izbor najboljšega merilnega mesta,
- nastavljiv čas povprečenja rezultatov čim krajši (npr. od 2 do 16 sek),
- vsaj 3 stopnje nastavljivosti občutljivosti (za podhlajene, slabo prekrvavljene,…)
- vključen naprstni senzor za odrasle in zaščitno gumijasto stojalo,
- delovanje na zamenljive alkalne baterije (možen prikaz stopnje polnosti)
- velikost: za ročno rabo (npr. manjši kot 16x8x4 cm (v x š x g)
- možnost naknadne nadgraditve z meritvijo SpMet in SpHb
- alarm zvočni in vidni za previsoko in prenizko saturacijo in pulz
- na displeju prikaz poleg meritev šibek signal, prikaz jakosti signala, status alarma,
status utišanega alarma, polnost baterij
Skladnost s standardom SIST EN 60601-1-2 klasa B, SIST IEC 60601-1-1
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 10.1 Naprave in aparati za rean
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
Sklop 10.1 | NAPRAVE IN APARATI ZA REANIMACIJO
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta (polje označeno s sivo barvo)
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
NAPRAVE IN APARATI ZA REANIMACIJO
21.3.1 | aspirator na vakuum (komplet za sukcijo) | 6 |  |  | 0
Prostori: 1x 400.020, 1x 400.025.1, 1x 400.025.2, 1x 400.026, 2x 400.031
Opis:
Aspirator, vakuumski, za pritrditev na zidno tirnico
- priključek na stensko sklopko (centralni razvod vakuuma)
- zaprt sistem, prozorna zbirna posoda za vstavljanje vrečk
- vrečke za enkratno uporabo velikosti cca. 1000 do 1500 ml
- aspirator opremljen z zapornim ventilom, ki v slučaju prenapolnjena posode zapre pretok
vakuuma
- z regulatorjem z manometrom, ki mora biti natančen
- regulacija vakuuma in kontrola med delom - zagotovljena preglednost in dostopnost
- zanesljiv sistem za nameščanje na zidno tirnico
- nosilni element za aspiracijsko cev na stenski tirnici
21.9.1 | dozator kisika, na tirnici (z manometrom za kisik) | 23 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 1x 200.002, 1x 200.010, 1x 200.011, 1x 300.012,
1x 300.013, 6x 400.020, 1x 400.025.1, 1x 400.025.2, 4x 400.026
4x 400.031, 1x 400.033,
Regulator za aplikacijo kisika:
- merilnik pretoka kisika z regulacijo v območju 0 do15 lit / min odstopanje od točne
vrednosti do največ 10%, z regulacijskim gumbom, z direktnim priključkom
na DIN sklopko za kisik,
- priključek za vlažilec
- vlažilec 0,25lit iz APEC plastike odporne za sterilizacijo (do 134ºC)
- možnost uporabe potrošnega vlažilca
- možnost priklopa dozatorja brez vlažilca
- z nosilcem za pritrditev na stensko tirnico ali na stativ, zanesljiv sistem
- povezovalna cev in obrazna maska za aplikacijo kisika
Skladnost s standardi: SIST EN 738-1
23.1.5.1 | sistem za težko intubacijo | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 400.031
Opis:
Prenosni sistem za težko intubacijo
komplet LCD monitor z video procesorjem z LED izvorom svetlobe ter
video laringoskopskimi žlicami na prevoznem stojalu
LCD MONITOR:
- LCD širokokotni monitor (160°) velikosti 7"
- resolucija vsaj 1280 x 800 točk
- integriran izvor svetlobe LED tehnologije
- 2x video vhod za priključitev video endoskopov
- interni spomin za potrebe dokumentiranja 4GB
- prenos podatkov preko USB izhoda
- HDMI video izhod za priključitev večjega monitorja
- integrirana Li-Ion baterija za avtonomijo najmanj 120 min
VIDEOLARINGOSKOPSKE ŽLICE:
- integrirana CMOS video tehnologija
- žlice namenjene za ponovno uporabo (reusable)
- odpornost žlic za sterilizacijo do 93°C
- integriran gumb za izvajanje dokumentiranja
| - velikost priloženih žlic: MAC 0, 2, 3, 4, D-blade (žlica za difficult airway) | 1
Miller 0, 1, D-blade PED (žlica za difficult airway-pediatric)
| - Magilova prijemalka za odrasle in otroke | 2
| - priložen povezovalni kabel za monitor | 2
| - priložen vmesnik za uporabo žlic za 1x uporabo (pacienti z visoko verjetnostjo okužbe) | 1
z osnovnim kompletom žlic MAC 3, 4, D-blade
TORBA:
| - pripadajoča torba za transport in hranjenje celotnega pribora | 1
SKLADNOST S STANDARDI:
- vsa oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene - Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
23.1.5.2 | sistem za težko intubacijo prenosni | 1 |  |  | 0
Prostor: skupni prostori UKB
Opis:
Prenosni sistem za težko intubacijo:
komplet prenosni LCD monitor s polnilno postajo in z video laringoskopskimi žlicami
LCD MONITOR:
- prenosni monitor velikosti vsaj 3,5" z vsem priborom
- omogoča naj tudi dokumentiranje med izvajanjem intubacije
- avtonomija baterije vsaj 1 h
- komplet za polnjenje baterije
VIDEOLARINGOSKOPSKE ŽLICE:
- video laringoskopske žlice kompatibilne z LCD monitorjem
- integrirana CMOS video tehnologija
- VL žlice namenjene za ponovno uporabo (reusable)
- odpornost žlic za sterilizacijo do 93°C
- integriran gumb za izvajanje dokumentiranja
| - velikost priloženih žlic: MAC 0, 2, 3, 4, D-blade (žlica za difficult airway) | 1
Miller 0, 1, D-blade PED (žlica za difficult airway-pediatric)
| - Magilova prijemalka za odrasle in otroke | 2
TORBA:
- pripadajoča torba za transport in hranjenje celotnega pribora
SKLADNOST S STANDARDI:
- vsa oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene - Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
- zaščita pred vodo IPX8 za monitor in ostalo opremo (za zunanjo uporabo)
- certifikat za letenje s helikopterjem (RTCA/DO-160F, MIL-STD) Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži zgoraj navedeni certifikat ponujene opreme.
23.3.1 | laringoskop s polnilcem | 2 |  |  | 0
Prostor: 2x 400.050,
Komplet sestoji iz naslednjih delov:
- ročnik za laringoskopsko žlico, ergonomičen, s silikonsko prevleko proti drsenju,
debelejši, z baterijskim vložkom za induktivno polnjenje
- ročnik za laringoskopsko žlico, ergonomičen, s silikonsko prevleko proti drsenju, tanjši,
z baterijskim vložkom za induktivno polnjenje
- ročnik za laringoskopsko žlico, ergonomičen, s silikonsko prevleko proti drsenju,
debelejši/kratek za uporabo pri zelo debelih pacientih, z vložkom za baterije
- ročniki naj omogočajo sterilizacijo v avtoklavu (134⁰)
- LED svetloba z vsaj 100.000 lux
- življenjska doba žarnice vsaj 50.000 ur
- lithium-Ion baterija - z možnostjo polnjenja
- avtonomija baterije ob 100% polnjenju: 240 min
- polnilec za induktivno polnjenje z vsemi potrebnimi adapterji za varno uporabo
- polnilec naj omogoča sočasno polnjenje dveh baterijskih vložkov
- komplet žlic MACINTOSH: št. 0, 1, 2, 3, 4, 5
- komplet žlic MILLER: št. 0, 1, 2, 3, 4
- Magillova prijemalka za odrasle in otroke
SKLADNOST S STANDARDI:
ISO 7376 - Anestezijska in dihalna oprema - Laringoskopi za trahealno intubacijo
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| DDV 9,5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 11.Monitorji
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
Sklop 11 | MONITORJI
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
17.0 | MONITORJI
SPLOŠNE ZAHTEVE za vse pacientne monitorje za merjenje fizioloških parametrov
1. | Vsi monitorji morajo omogočati centralno hranjenje zajetih podatkov po pacientu, ki se
obravnava.
UKC uporablja štiri bolnišnične sisteme: BIS, Birpis, hipokrat, Think!Med. Sistemi so že
integrirani s sistemom RIS/PACS, laboratorijskimi sistemi, centralnim obračunskim sistemom,..
Funkcija bolnišničnih sistemov je upravljanje s sprejemom in administrativnim vodenjem
obravnave pacienta, monitorji pa zajemajo podatke o bolniku na samem mestu terapije.
Neposredno v bolnišnične sisteme se prenaša le podatke, ki so potrebni pri administrativnem
vodenju obravnave in zagotavljanje enostavne dostopnosti vseh podatkov v Sistemu za
upravljanje podatkov bolnika.
2. | Monitorji morajo omogočati kontinuiran nadzor, beleženje podatkov in parametrov med
celotnim procesom obravnave pacienta (monitoring → diagnostika → terapija →monitoring)
3. | Ponujena rešitev naj zagotavlja kontinuiteto podatkov v celotnem procesu obravnave
pacienta
4. | Ponujena rešitev naj omogoča ohranitev nastavljivih alarmnih mej, brez ponovnih kalibracij
invazivnih pritiskov, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev.
Transport mora zagotavljati kontinuiteto vsaj enega invazivnega pritiska in osnovnih
parametrov
5. | Vsi monitorji morajo imeti med seboj kompatibilne kable, senzorje in potrošni material
6. | Modularna zasnova za večjo prilagodljivost in zmanjšanje stroškov
7. | Ponujena rešitev naj omogoča pregled / prenos podatkov na ob posteljni monitor
8. | Vsi monitorji naj imajo enak / podoben uporabniški interface / vmesnik za lažje upravljanje
in rokovanje po vseh oddelkih
9. | Monitorji naj uporabljajo tehnologijo pasivnega hlajenja (hlajenje brez ventilatorja)
10. | Vsi ponujeni aparati morajo biti narejeni iz materialov, ki ustrezajo higienskim in tehnološkim
standardom v bolnišnici
11. | Vse naprave morajo biti nove in najnovejše tehnologije
12. | Ponudnik bo, na lastne stroške, omogočil predstavitev / demonstracijo ponujenih aparatov
oziroma rešitve (v prostorih uporabnika), najkasneje v roku 8 dni od prejema naročnikove
pisne zahteve
13. | Skladnost s standardi:
- SIST EN 60601-1-2, SIST EN 60601-2-27, SIST EN 60601-2-34,
- SIST EN ISO 81060-2
- z CE certifikatom
17.1.1.6 | centralna monitorska postaja (spremljanje monitorjev iz ambulant) | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 200.006
Opis / zahteve:
Nadgranja obstoječega serverja na oddelku IPP za dodatne paciente in povezljivost med
obstoječimi centralnimi monitorskimi postajami med oddelki.
Proces sprejema pacienta mora biti integriran z bolnišničnimi informacijskimi sistemi, kar
zagotavlja skladnost s procesom sprejema in odpusta pacientov.
Vse centralne nadzorne postaje morajo omogočati povezljivost med seboj, tako da, ko je
pacient npr. v oddelku ambulant in se premešča v oddelek opazovalnice,
se podatki o pacientu in izmerjeni parametri prenesejo preko povezanih centralnih
nadzornih postaj. V tem primeru ni več potreben novi vpis pacienta, ker je že v sistemu
- centralna nadzorna postaja za 17 bolnikov, na sestrskem kontrolnem pultu, mora
omogočati enostavni premik pacientov na drugo mrežno mesto
- vsaj 27" LCD zaslon in dodatna 2 zaslona 27'' na hodniku
(zaslon najmanj 27" LCD, ločljivost vsaj 3840x2160, svetilnost vsaj 300 cm/m2, samodejno prilagajanje osvetljenosti prostora, priključki HDMI, display port)
- delovanje v operacijskem sistemu MS Windows
- mora omogočati izvoza podatkov po protokolu HL7 v bolnišnično mrežo
- integracija z elektronskim naročanjem in sprejemanjem laboratorijskih izvidov
- mora omogočati izvoza podatkov v bolnišnične sisteme
- mora omogočati prikaza trendov oz. stanja bolnika
- mora omogočati prikaza ST mape
- mora omogočati povezave z informacijskim programom za upravljanje z EKG posnetki
- dostopnost podatkov iz kateregakoli bolnišničnega sistema, ki obravnava bolnika
- start meritve NBP preko centralne postaje
- mora imeti omogočen retrospektivni pregled fizioloških parametrov
- detekcija in analiza srčnih aritmij z vsaj 20 aritmija alarmov
- centralna postaja naj ima za spremljanje podatkov, krivulj, parametrov v realnem času in
7 dnevnim pregledom shranjenih monitoriranih podatkov
- mora omogočati avtomatsko nalaganja podatkov iz transportnega monitorja pri
ponovnem priklopu na centralni sistem zaradi retrospektivnega pregleda podatkov
- sprejem pacienta na pacientnem monitorju ali na centralni postaji
- tabularni in grafični pregled
- mora omogočati meritev (Caliper) na shranjenih krivuljah
- kontinuirana meritev QT/QTc segmenta z nastavljivimi alarmi, ki podpirajo klinične
protokole. Prikaz vrednosti v grafični oz. tabelarni trend obliki
- ST / AR multi-lead analiza EKG aritmije, vključno Afib in konec odkrivanja Afib
- nastavljiv glavni zaslon za prikaz sektorjev z pacienti, ki naj bo prilagodljiv glede
na število sprejetih- spremljanih pacientov. Minimizacija neuporabljenega sektorja
- pacientni sektor naj prikazuje najmanj 12 krivulj in vse številčne podatke o bolniku
- želene krivulje naj določi uporabnik
- zajemanje in shranjevanje alarmov in dogodkov za vsakega pacienta za vsaj 60 dni,
naj bo tudi mogoče filtriranje alarmov zaradi lažjega pregleda
- upravljanje alarmov za merjene parametre
- mora omogočati pregleda 12 kanalnega EKG s 5-žilnim ali 6-žilnim kablom in 10-žilnim
kablom
- mora omogočati licenčne razširitve s dodatnimi pacienti brez uporabe dodatnih strežnikov
Monitoriranje bolnikov, nastavitve zaslona, spremembe alarmnih limitov, utišanje alarmov
naj bo zagotovljeno s orodjem za konfiguracijo brez prekinitve spremljanja bolnika.
Prav tako naj se shrani sistemska konfiguracija npr. pri nadgradnji programske opreme
- na zaslonu naj se tudi vidi mora omogočati pomoči za podrobne informacije o tem, kako
se uporabljajo aplikacije, optimiziranje monitoriranja in odpravljanja težav
- mora omogočati pogleda pacientnih krivulj, številčnih podatkov in alarmnih stanj na
uporabnikovih mobilnih napravah
- mora omogočati pogleda pacientnih krivulj, številčnih podatkov in alarmnih stanj iz drugih
povezanih centralnih monitorskih postaj
17.1.1.12 | centralna monitorska postaja | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 400.027 - opazovalni prostor
Opis:
Nadgranja obstoječega serverja na oddelku IPP za dodatne paciente in povezljivost med
obstoječimi centralnimi monitorskimi postajami med oddelki
Vse centralne nadzorne postaje morajo omogočati povezljivost med seboj, tako da, ko je
pacient npr. v oddelku ambulant in se premešča v oddelek opazovalnice, se podatki o
pacientu in izmerjeni parametri prenesejo preko povezanih centralnih nadzornih postaj.
Proces sprejema pacienta mora biti integriran z bolnišničnim informacijskimi sistemi, kar zagotavlja skladnost s procesom sprejema in odpusta pacientov.
V tem primeru ni več potreben novi vpis pacienta, ker je že v sistemu
- centralna nadzorna postaja za 27 bolnikov, na sestrskem kontrolnem pultu, naj zagotavlja
mora omogočati enostavnega premika pacientov na drugo mrežno mesto
- zaslon najmanj 30" LCD, ločljivost vsaj 3840x2160, svetilnost vsaj 300 cm/m2, samodejno prilagajanje osvetljenosti prostora, priključki HDMI, display port
- laserski tiskalnik
- delovanje v operacijskem sistemu MS Windows
- mora omogočati izvoza podatkov po protokolu HL7 v bolnišnično mrežo
- mora omogočati ADT, sprejem, odpust in prenos podatkov pacienta
- integracija v obstoječe sisteme za elektronsko naročanje in dostavo laboratorijskih
podatkov
- mora omogočati izvoza v PDF
- mora omogočati prikaza trendov oz. stanja bolnika
- mora omogočati prikaz ST mape
- mora omogočati povezave z informacijskim programom za upravljanje z EKG posnetki
- mora omogočati oddaljeni pogled na katerikoli lokaciji v bolnišnici preko Microsoft Internet
Explorer-ja
- start meritve NBP preko centralne postaje
- omogočen retrospektivni pregled fizioloških parametrov
- detekcija in analiza srčnih aritmij z vsaj 20 aritmija alarmov
- centralna postaja naj ima za spremljanje podatkov, krivulj, parametrov v realnem času in
7 dnevnim pregledom shranjenih monitoriranih podatkov
- mora omogočati avtomatsko nalaganja podatkov iz transportnega monitorja pri ponovnem
priklopu na centralni sistem zaradi retrospektivnega pregleda podatkov
- sprejem pacienta na pacientnem monitorju ali na centralni postaji
- tabularni in grafični pregled
- mora omogočati meritev (Caliper) na shranjenih krivuljah
- kontinuirana meritev QT/QTc segmenta z nastavljivimi alarmi, ki podpirajo klinične protokole
Prikaz vrednosti v grafični oz. tabelarni trend obliki
- ST / AR multi-lead analiza EKG aritmije, vključno Afib in konec odkrivanja Afib
- nastavljiv glavni zaslon za prikaz sektorjev z pacienti, ki naj bo prilagodljiv glede na število
sprejetih - spremljanih pacientov. Minimizacija neuporabljenega sektorja
- pacientni sektor naj prikazuje do18 krivulj in 50 številčnih podatkov o bolniku
- želene krivulje naj določi uporabnik
- zajemanje in shranjevanje alarmov in dogodkov za vsakega pacienta za vsaj 60 dni,
naj bo tudi mogoče filtriranje alarmov zaradi lažjega pregleda
- upravljanje alarmov za merjene parametre
- mora omogočati pregleda 12 kanalnega EKG s 5-žilnim ali 6-žilnim kablom in 10-žilnim
kablom
- mora omogočati licenčne razširitve s dodatnimi pacienti brez uporabe dodatnih strežnikov
Monitoriranje bolnikov, nastavitve zaslona, spremembe alarmnih limitov, utišanje alarmov
naj bo zagotovljeno s orodjem za konfiguracijo brez prekinitve spremljanja bolnika.
Prav tako naj se shrani sistemska konfiguracija npr. pri nadgradnji programske opreme
- na zaslonu naj se tudi vidi mora omogočati pomoči za podrobne informacije o tem, kako se
uporabljajo aplikacije, optimiziranje monitoriranja in odpravljanja težav
- mora omogočati pregled pacientnih krivulj, številčnih podatkov in alarmnih stanj na
uporabnikovih mobilnih napravah
- mora omogočati pregled pacientnih krivulj, številčnih podatkov in alarmnih stanj iz drugih
povezanih centralnih monitorskih postaj
17.1.2.7 | monitor prenosni (EKG, NIKT, pulzna oksimetrija, kapnografija) | 2 |  |  | 0
Prostor: 1x 400.049, 1x 400.050
Opis:
Monitor za nadzor vitalnih funkcij mora:
- imeti barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik,
z diagonalo vsaj 12"
- omogočati sočasni prikaz vsaj 5 krivulj, vseh nadzorovanih parametrov ter njihovih
numeričnih vrednosti , osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih
- imeti modularno zasnovo, ki temelji na osnovnem merilnem modulu z več meritvami, ki ima
zaslon in lahko služi kot transportni monitor, ter dodatnih merilnih modulih s prilagodljivim
nosilcem modulov z vsaj 3 režami ter integralno obliko monitorja ( napajalnik, procesorska
enota in zaslon morajo biti v enem ohišju)
Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov:
- EKG/ respiracija od 3 do 10 elektrod
- snemanje 12 kanalnega EKG
- analiza aritmij in ST spojnice v več odvodih
- sidestream kapnografija (dodatni modul)
- pulzna oksimetrija s tehnologijo (Massimo rainbow SET), ki omogoča merjenje SpCO,
SpMet, SpHb/SpOC in PVI vrednosti
- neinvazivno merjenje krvnega tlaka
- 2x invazivno merjenje krvnega tlaka
- merjenje telesne temperature
Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom, velikosti vsaj 6" z
resolucijo 1024x480 in širokim opazovalnim kotom
Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi
Prikaz na zaslonu se mora prilagajati orientaciji modula, tako da ga lahko med transportom
uporabljamo tako v horizontalnem kot v vertikalnem položaju
Zaslon mora biti sposoben prikazovati vsaj 5 krivulj v realnem času in velike številke z
alarmnimi mejami
Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov ko se
uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev.
Ohraniti mora vse nastavljene alarmne meje, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka.
Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
Osnovni merilni mora biti enak merilnim modulom, ki se bodo uporabljali v ambulantah, kot
samostojni monitorji.
Omogočati vpogled v nadzor bolnikov na drugih posteljah in prostorih kadar je monitor
povezan v centralno nadzorno postajo. Na zaslonu naj bo mogoč prikaz status alarma
sosednjih postelj brez dodatnih pritiskov na zaslonu.
Mora omogočati prikaza vsaj 6 odvodov EKG-ja z dvema V odvodoma za pomoč pri
diagnosticiranju bolezenskih sprememb srca
Biti kompatibilen z obstoječo opremo v ustanovi in uporabljati kompatibilne kable in priključke,
da ni potrebna menjava ob sprejemu na oddelke intenzivnega zdravljenja, kamor večino
bolnikov premeščamo.
Omogočati mrežno povezavo (na centralno nadzorno postajo in z kliničnim informacijskim
sistemom)
Omogočati USB povezavo z različnimi USB napravami (miško, tipkovnico, čitalnikom črtnih
kod in podprtimi tiskalniki)
Imeti tudi RS232 povezavo
17.1.2.13 | monitor obposteljni (EKG/resp., NIKT, 2-3x IKT, pulsna oksimetrija, kapnografija, temp.2x) + več parameterski modul, velikost ekrana monitorja najmanj 19" | 16 |  |  | 0
Prostori: 6x 400.020, 1x 400.025.1, 1x 400.025.2, 4x 400.026, 4x 400.031
Opis:
Obposteljni monitor za nadzor vitalnih funkcij mora:
- imeti barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik,
z diagonalo najmanj 19"
- omogočati sočasni prikaz vsaj 6 krivulj, vseh nadzorovanih parametrov ter njihovih
numeričnih vrednosti , osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih
- imeti modularno zasnovo, ki temelji na osnovnem merilnem modulu z več meritvami, ki ima
zaslon in lahko služi kot transportni monitor, ter dodatnih merilnih modulih s prilagodljivim
nosilcem modulov z vsaj 3 režami ter integralno obliko monitorja ( napajalnik, procesorska
enota in zaslon morajo biti v enem ohišju)
Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov:
- EKG/ respiracija 3 - 10 elektrod
- analiza aritmij in ST spojnice v več odvodih
- sidestream kapnografija (dodatni modul)
- pulzna oksimetrija s tehnologijo (Massimo rainbow SET), ki omogoča merjenje SpCO,
SpMet, SpHb/SpOC in PVI vrednosti
- neinvazivno merjenje krvnega tlaka
- 2x invazivno merjenje krvnega tlaka
- merjenje telesne temperature
Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom, velikosti vsaj 6" z
resolucijo vsaj 1024x480 in širokim opazovalnim kotom
- osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi
- prikaz na zaslonu se mora prilagajati orientaciji modula, tako da ga lahko med transportom
uporabljamo tako v horizontalnem kot v vertikalnem položaju
- zaslon mora biti sposoben prikazovati vsaj 5 krivulj v realnem času in velike številke z
alarmnimi mejami
Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov ko se
uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev
Ohraniti mora vse nastavljene alarmne mej, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka.
Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
Dodatni individualni merilni moduli morajo omogočati:
- merjenje BIS
- merjenje EEG/aEEG
- merjenje MVS
- dodatni merilni moduli se morajo povezovati z zaslonom preko prilagodljivega nosilca
modulov. Dodatni modul za povezovanje, ki omogoča povezavo z zunanjimi napravami
preko RS232 in LAN vmesnika
- biti odporen na defibrilacijo (tako monitor kot vsi merilni moduli)
- imeti aplikacije, ki omogočajo izračun različnih ocen kot so MEWS, NEWS, PEWS
(Tuckerjeva shema)
- imeti aplikacije, ki omogočajo nadzor nad zaznanimi dogodki
- imeti aplikacije, ki omogočajo predstavitev in analizo posameznih trendov
- imeti aplikacijo, ki omogoča izvedbo različnih hemodinamskih kalkulacij, kalkulacij transporta
kisika in ventilacije
- omogočati vpogled v nadzor bolnikov na drugih posteljah in prostorih kadar je monitor
povezan v centralno nadzorno postajo. Na zaslonu naj bo mogoč prikaz status alarma
sosednjih postelj brez dodatnih pritiskov na zaslonu.
- mora omogočati prikaz vsaj 6 odvodov EKG-ja z dvema V odvodoma za pomoč pri
diagnosticiranju bolezenskih sprememb srca
- biti kompatibilen z obstoječo opremo v ustanovi in uporabljati kompatibilne kable in
priključke, da ni potrebna menjava ob sprejemu na oddelke intenzivnega zdravljenja, kamor
večino bolnikov premeščamo
- omogočati mrežno povezavo (na centralno nadzorno postajo in z kliničnim informacijskim
sistemom)
- omogočati USB povezavo z različnimi USB napravami (miško, tipkovnico, čitalnikom črtnih
kod in podprtimi tiskalniki)
- imeti tudi RS232 povezavo
17.1.4.1 | monitor transportni + več parametrski modul | 6 |  |  | 0
Prostori: 1x 200.001, 1x 200.002, 1x 200.010, 1x 200.011, 1x 300.004, 1x 300.012
Opis:
Transportni monitor mora:
- delovati kot merilni modul velikih monitorjev v operacijskih in reanimacijskih prostorih ter v
prostorih za nadzor, opazovanje in pooperativno okrevanje
- biti opremljen s preglednim TFT zaslonom, velikosti vsaj 6" z resolucijo 1024x480 in
širokim opazovalnim kotom
- osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi.
- prikaz na zaslonu se mora prilagajati orientaciji modula, tako da ga lahko med transportom
uporabljamo tako v horizontalnem kot v vertikalnem položaju.
- zaslon mora biti sposoben prikazovati vsaj 5 krivulj v realnem času in velike številke z
alarmnimi mejami.
Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov, ko se
uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave/preklopa kablov in senzorjev.
Ohraniti mora vse nastavljene alarmne mej, brez ponovne kalibracije invazivnega tlaka.
Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
- EKG/ respiracija od 3 - 10 elektrod
- snemanje 12 kanalnega EKG
- analiza aritmij in ST spojnice v več odvodih
Sidestream kapnografija (dodatni modul)
- pulzna oksimetrija s tehnologijo (Massimo rainbow SET), ki omogoča merjenje SpCO,
SpMet, SpHb/SpOC in PVI vrednosti
- neinvazivno merjenje krvnega tlaka
- 2x invazivno merjenje krvnega tlaka
- merjenje telesne temperature
- delovati vsaj 5 ur ob osnovnem monitoringu in imeti mora mora omogočati dodatnega baterijskega
vira energije
- se samostojo povezovati s centralno nadzorno postajo
- zagotovljena mora biti žična povezava preko LAN ali možnost brezžične povezave preko
WiFi povezav med transportom
14.2.30 | nosilec za monitor | 16 |  |  | 0
Prostor: 1x 300.012, 1x 300.013, 6x 400.020, 4x 400.026, 4x 400.031
Opis:
- pripadajoči nosilec mora biti dobavljen z monitorjem
- nosilec za namestitev monitorja na stensko tirnico ali na tirnico na stativu
- nosilec naj omogoča premik levo / desno in naprej / nazaj
21.16.24 | hemodinamski monitoring | 2 |  |  | 0
Prostori: 1x 400.020, 1x 400.025.1
Opis:
Monitor mora omogočati:
- merjenje statičnih in dinamičnih hemodinamskih parametrov
- merjenje SV in CO z metodo dilucije litijuma
- merjenje SV in CO z analizo krivulje arterijskega tlaka brez potrebe po kalibraciji
- merjenje SV, SVV, SVR ter vseh izpeljanih parametrov
Vrednosti morajo biti prikazane na posebnem zaslonu na nazoren in enostaven nečin
21.16.26 | hemodinamski monitoring | 2 |  |  | 0
Prostori: 1x 400.020, 1x 400.025.1
Opis:
Monitor mora omogočati hemodinamski monitoring naslednjih parametrov:
- kontinuirano ali intermitentno merjenja minutnega volumna srca (CO),
- kontinuirano merjenja SVR, SV, SW, MAP, SYS, DIA, HR, CEDV, LVEF
- mora omogočati prikaza indeksiranih vrednosti za merjene parametre
- vse meritve pridobljene na podlagi analize arterijske krivulje ali bolusne termodilucije
- analizo arterijske krivulje omogoča minimalno invazivno s pomočjo ustreznega senzorja
preko arterijskega dostopa in algoritma v monitorju
- prikaz arterijske krivulje
- mora omogočati neprekinjeno merjenje oksigenacije centralne venske krvi (ScvO₂)
- monitor omogoča prikaz hipotenzivnega indeksa
- mora omogočati prikaz distribucije O₂ (DO₂)
- mora omogočati hkratni prikaz štirih barvno ločenih parametrov v grafični in numerični obliki
(parametre lahko poljubno izbiramo)
- mora omogočati kontinuirani prikaz merjenih parametrov v tabelarni obliki
- mora omogočati kontinuirane analize merjenih parametrov v intervalu 5, 10, 15, 20 in 30min -
izraženo v %
Monitor:
- monitor naj ne rabi nobene zunanje kalibracije za svoje delovanje
- monitor vsebuje baterijo
- monitor je modularen
- omogočati mora enostavno rokovanje in upravljanje z monitorjem preko zaslona na dotik
- monitor mora biti kompatibilen z obstoječimi monitorji, kabli in tlačnimi pretvorniki, ki se
trenutno uporabljajo na oddelkih UKC Ljubljana
- monitor mora omogočati izvoz podatkov preko USB porta v JPG, PDF formatu in tabelarni
obliki (Excel)
- mora omogočati komuniciranja z obposteljnim monitorjem (izmenjava analognih in digitalnih
podatkov) in informacijskim sistemom
- omogočati mora vpogled zgodovine za vsaj 72ur
21.20.0 | sistem za upravljanje s podatki bolnika - SUPB | 1 |  |  | 0
Opis:
SUPB mora imeti strojno in programsko opremo (celostni sistem) za prenos (s skladnimi
aplikacijami, z določenimi protokoli za komunikacije, iz vseh vrst aparatur in hospitalnega
informacijskega sistema z aplikacijami, predvsem za prenos laboratorijskih izvidov,
radioloških in mikrobioloških izvidov), zbiranje, prikazovanje in upravljanje vseh vrst podatkov
(podatkov zajetih z monitorjev in z drugih priključenih naprav ali podatkov vnesenih s strani
uporabnika, kot so podatki o kliničnih ugotovitvah ali podatki o zdravljenju in drugih ukrepih)
pacientov v operacijski dvorani, v prebujevalnici - intenzivnem oddelku in reanimacijskih
prostorih (aktualni podatki, trendi, opozorila, primerjave, točkovni sistemi kot je npr. Apache,)
podpora kliničnim in negovalnim odločitvam, nadzor kakovosti in varnosti, arhiviranje,
podatkovne baze, strokovno medicinske, negovalne in organizacijske analize, poročila, ipd.)
SUPB mora imeti naslednje:
a) avtomatski in neprekinjen zajem podatkov ter retrospektivno pridobivanje numeričnih
podatkov iz aparatur za nadzor in podporo bolnikov direktno ali preko centralne nadzorne
postaje - vključno s prenosom podatkov o spremljanju življenjskih funkcij, zbranih med
transportom in izseke krivulj iz krivulj v realnem času, alarmov in dogodkov preko spletne
povezave s centralno postajo (če je ta na voljo) sistem naj omogoča:
- pogled na vse relevantne shranjene in uvožene izseke krivulj parametrov pridobljenih iz
pacientnih monitorjev
- sistem naj omogoča retrospektivni uvoz posnetkov vitalnih znakov ob morebitnem
''incidentu''- aritmija
b) programska in strojna oprema mora omogočati neprekinjen zajem vseh podatkov, ki jih
posamezna naprava oz. proizvajalec posreduje.
c) naprave, iz katerih je treba zajemati podatke, so najmanj:
- mehanski ventilatorji
- obposteljni monitorji bolnika
- organizatorji injekcijskih in volumetričnih infuzijskih črpalk (preko organizatorja črpalk)
- napredni monitorji: BIS, PiCCO, LidCO, CCO, TOF/NMT, cEEG/aEEG, NIRS, Multi-gas
monitorji, monitorji ICP, kateri bi bili nadzorovani in povezani preko centralnih monitorskih
povezav ali s povezavo prek koncentratorja podatkov
- anestezijski aparati
SUPB mora omogočati pregled podatkov za posameznega bolnika ali za vse bolnike na
oddelku ali posamezni organizacijski enoti, na način, ki ponuja različne poglede za podatke o
bolniku: bolnikove osrednje povzetke, diagrame in poročila; pregledi enot (na primer nadzorna
plošča in tabelarni pregled). Omogočati mora neprekinjen zapis podatkov (pri prehodu iz
operacijske sobe v intenzivno terapijo ali enoto za okrevanje)
SUPB mora omogočiti pregledovanje avtomatsko zajetih podatkov vsaj v numerični obliki in
v obliki trenda - pogleda za nazaj, z najmanj 1-minutno ločljivostjo vključno z grafičnim prikazom
katerega-koli od teh številčnih podatkov in avtomatičnem izračunom izpeljanih vrednosti.
Standardni uporabniki lahko brez skrbniških dovoljenj spreminjajo uporabniški vmesnik za
specifičen pregled podatkov ob postelji najmanj za:
- dodajanje, odstranjevanje in spreminjanje podatkov
- dodajanje, odstranjevanje in spreminjanje podatkov za pregled v trendu
- nastavitev časovnega intervala prikazovanja podatkov od 1 minute do 24 ur, vključijo/izključijo
pregled stanja vseh bolnikov hkrati, na vseh delovnih mestih, vključno s natančnim pogledom
za časovno odvisne stolpce (za vrednosti, ki se ne merijo redno)
SUPB naj ima samodejno izračunane vrednosti kot so tekočinska bilanca, hranilne sestavine,
kalorije, krvni izdelki, infuzijske tekočine in vse ostale vnesene tekočine, v numerični in grafični
obliki v realnem času in kumulativno od izbranega dogodka
SUPB mora omogočati predpisovanje terapije s strani zdravnika na več načinov:
• predpisovanje terapije po skupinah - uporaba, predlog (antibiotiki, vazo-aktivna zdravila,
infuzije, perfuzije, tekočine, protibolečinska terapija, prehrana……)
• predpisovanje terapije po protokolu kliničnega scenarija - sepsa, poškodba glave ipd.
• predpisovanje in podpisovanje terapije za urgentna stanja: adrenalin, atropin ipd., po
predhodnem dogovoru z uporabnikom
• pregled in spreminjanje predpisane terapije
• reaktiviranje predpisane terapije iz predhodnih obravnav bolnika - ponovni sprejem bolnika
na oddelek
- vnos naročila iz HIS sistema, SUPB dokumentira vnos
- vnos naročila preko SUPB sistema, ki ga dokumentira
- SUPB pošilja naročilo v drug sistem, če je tako zahtevano
Uporabniški vmesnik za anestezijo mora omogočati:
- vpis bolnika iz seznama ali neposredno,
- prikaz seznama, vključno s filter pogledom za načrtovani datum operacije,
- prikaz priponke predoperativnega pregleda, v specifični prilagodljivi obliki,
- uporabi predefiniranih tipk za vnos postopkov in terapije v OP (začetek anestezije, intubacija,
check lista, ipd.) vključno s določevanjem kombiniranih terapij in dogodkov (dogodki opravil)
preko nastavljivega gumba za dogodke,
- prikaz tekočinske bilance, pregleda laboratorijskih vrednosti,
- avtomatski zajem podatkov iz aparatov v operacijski dvorani (anestezijskega aparata,
monitorja bolnika, naprednega monitoringa: vsaj BIS; NMT/TOF, LiDCO, CCO, NIRS, cEEG,
ICP), infuzijskih injekcijskih in volumetričnih črpalk ali organizatorja črpalk,
• enak pregled in nastavitve pregleda kot vmesnik za intenzivno terapijo
SUPB mora imeti vgrajen sistem za podporo kliničnim odločitvam: mora omogočati
avtomatsko izračunavanje različnih točkovnih sistemov (Apache...) glede na potrebe
uporabnika.
Program naj omogoča naročniku dostop do vseh zabeleženih podatkov v raziskovalne in
statistične namene:
- izvoz podatkov v Excel
- z uporabo ustreznih orodji pripravo poročil za strokovno medicinske - negovalne -
organizacijske in ekonomske analize
- aktivna podatkovna baza naj vključuje vse aktivne (ne odpuščene) paciente in še za najmanj
14 dni tudi odpuščene paciente
- rešitev naj omogoča različne konfiguracije in prilagajanje potrebam uporabnika
- podatki o vseh neaktivnih (odpuščenih) pacientih naj se nahajajo v Podatkovni bazi
(Retrospective reporting data base)
- za učinkovito delovanje naj bo rešitev locirana na istem serverju kot Podatkovna baza
SUPB mora omogočiti ustvarjanje vmesnika za uporabo v različnih delovnih okoljih za
strukturiran vnos podatkov preko vmesnika HL7 Patient Data Import po strukturi HL7 in načinu,
ki je naveden v ponudnikovih navodilih.
Program naj ima modul za obveščanje: novi izvidi, klinična podpora, nova predpisana terapija,
zahteva za validacijo postopka ali terapije, itd.
Program mora omogočati uporabo programa skladno s pristojnostmi (različne ravni
pristojnosti in s tem različne ravni upravljanja) - uporaba aktivnih direktorijev
Izveden mora biti sistem arhiviranja, ki naj bo del ponujenega sistema (s kompletno
programsko in strojno opremo)
SUPB mora za osebje zdravstvene nege (ZN) omogočiti:
- beleženje vseh aktivnosti zdravstvene nege
- delovno listo naročil - predpisane terapije, naročenih aktivnosti
- načrtovanje in evalvacija zdravstvene nege
(Care plans, Patient record documentation, Progress notes...)
SUPB mora omogočati za dejavnost lokomotorne in reaspiratorne fizioterapije:
- beleženje vseh aktivnosti
- delovno listo naročil - predpisane terapije, naročenih aktivnosti
- načrtovanje in evalvacija dejavnosti
(Care plans, Patient record documentation, Progress notes...)
Navedene zahteve je treba izvesti na vseh delovnih postajah. Na vseh delovnih mestih mora
delovati program v polni zahtevani konfiguraciji s pregledom vseh bolnikov na oddelku
posamično ali skupno, preko ustreznih uporabniških aplikacij in pogledov - nadzorni prikaz -
dashboard; liste pacientov.
Oblikovanje, konfiguracija, prilagoditev sistema in izdelava dokumentacije po zahtevah
naročnika glede na potek dela, glede na vrsto uporabnikov (zdravnik, medicinska sestra,
administracija,…) na temelju ustreznega usposabljanja.
Izobraževanje zaposlenih naj poteka na delovnem mestu ( urgentni blok ) in je vključeno v
ponudbo. Zaželena metoda: koncept šolanja ''train the trainer''.
Programska rešitev mora biti dobavljena in implementirana v slovenskem jeziku.
Naročnik predvideva postavitev rešitev monitoringa in kliničnega informacijskega sistema
(CIS) virtualno na obstoječih fizičnih strežnikih, ki jih v ta namen nadgrajuje ter na obstoječem
diskovnem polju, ki ga tudi v ta namen razširja z dodatnimi diski, kar je oboje navedeno v
specifikaciji. Za postavitev na teh kapacitetah ima naročnik Data Center licenco za Microsoft
Windows serverje, prav tako ima licence za vMware, s katerim izvaja virtualizacijo in VEEAM za
izdelavo back up-ov. V kolikor ponudniku predvidene kapacitete ne zadostujejo in potrebuje
nove fizične strežnike in diskovno polje, mora zagotoviti tudi vse potrebne licence in device
CAL licence (MS Windows Server 2012, SQL server, vMware, VEEAM licence in CAL-e).
Naročnik nima SQL server licenc, zato mora ponudnik, v kolikor jih njegova rešitev potrebuje,
zagotoviti vse potrebne SQL server licence in user CAL licence za predvidene SQL server-je.
Naročnik bo zagotovil, za vsako delovno postajo, ustrezno strojno rešitev, z opremo
medicinske kakovosti, ki bo omogočala nemoteno delovanje SUPB.
Predvideno število delovnih mest SUPB je:
- v prostoru za pregled, opazovanje in nadzor - 18
- v mavčarni - 2
- v ambulantah - 7
- v operacijskih dvoranah - 6
- v zbujevalnici - 1
- v reanimacijskih prostorih - 3
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 12.Anestezijski aparati
Sklop 12 | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
ANESTEZIJSKI APARATI
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
ANESTEZIJSKI APARATI
21.1.1 | anestezijski aparat z ventilatorjem, prevozen (ki omogoča standarden respiratorni monitoring, vse oblike asistirane ventilacije), prevozen | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 400.049
Opis / zahteve:
Anestezijski aparat z ventilatorjem:
- delovanje na baterije najmanj 45 minut
- imeti mora dotok svežih plinov vsaj 12 l/min in pretok pri izpihavanju (flush O₂) vsaj 75l/min
- vsaj en hlapilnik za hlapne anestetike (Sevofluran)
- imeti mora ventilator na električni pogon in elektronsko krmiljen
- omogočat mora: VCV, PCV, PS, SIMV/PS, ročno ventilacijo in spontano dihanje"
Nastavitve:
- frekvence dihanja od 4 do 60 /min
- PEEP od 0 do 20 cm H₂0
- razmerja I:E od 4:1 do 1:4
- omejitve tlaka od 15 do 70 cm H20
- dihalnega volumna od 20 ml do 1100 ml
- PS od PEEP + 3 cm H20 do PEEP + 20 cm H2O
- sprožilca (trigger) od 2 do 15 ml /min
- frekvence dihanja za proženje apnea ventilacije od 3 do 20 / min z možnostjo izključitve
- imeti mora varnostni mehanizem (ORC), ki zagotavlja minimalno 23% koncentracijo kisika v
mešanici u N2O, ki zapre pretok N2O, kadar je ventil za kisik zaprt ali je pretok kisika
manjši od 0,2 L/min
- imeti zvočni in vizualni alarm, ki se sproži ob padcu tlaka O₂
- imeti razbremenilne ventile za pozitiven (75cm H₂0) in negativen (od 7,5 do -9 cm H₂O)
Nadzor:
- inspiratorne koncentracije 0₂
- frekvence dihanja
- dihalnega volumna
- izdihanega minutnega volumna
- najvišjega tlaka v dihalnih poteh
- PEEP
- srednjega ali plato tlaka v dihalnih poteh
- pretoka svežih plinov
Skladnost s standardi:
- SIST EN 60601-1-2
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
21.1.2 | anestezijski aparat z ventilatorjem, na stativu (omogoča standarden respiratorni monitoring, vse oblike asistirane ventilacije) | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 400.050
Opis:
Anestezijski aparat mora:
biti kompakten, z možnostjo pritrditve na stropni stativ, teža ne sme presegati 50 kg,
dimenzija aparata ne smejo presegati širine 45 cm, višine 55 cm in globine 40 cm
- delovati na baterije minimalno 45 min
- imeti dotok svežih plinov vsaj 12 l/min in pretok pri izpihavanju (flush O₂) vsaj 75l/min
vsaj en hlapilnik za hlapne anestetike (Sevofluran)
- imeti ventilator na električni pogon in elektronsko krmiljen
- omogočati: VCV, PCV, PS, SIMV/PS, ročno ventilacijo in spontano dihanje
omogočati nastavitev:
- frekvence dihanja od 4 do 60/min
- PEEP od 0 do 20 cm H₂0
- razmerja I:E od 4:1 do 1:4
- omejitve tlaka od 15 do 70 cm H20
- dihalnega volumna od 20 ml do 1400 ml
- PS od PEEP + 3 cm H₂0 do PEEP + 20 cm H₂O
- sprožilca (trigger) od 2 do 15 ml /min
- frekvence dihanja za proženje apnea ventilacije od 3 do 20 / min z možnostjo izključitve
- imeti varnostni mehanizem (ORC) ki zagotavlja minimalno 23% koncentracijo kisika v
mešanici u N2O, ki zapre pretok N2O, kadar je ventil za kisik zaprt ali je pretok kisika manjši
od 0,2 L/min
- imeti zvočni in vizualni alarm, ki se sproži ob padcu tlaka O2
- imeti razbremenilne ventile za pozitiven (75 cm H₂0) in negativen (od 7,5 do -9 cm H₂O)
omogočati nadzor:
- inspiratorne koncentracije 0₂
- frekvence dihanja
- dihalnega volumna
- izdihanega minutnega volumna
- najvišjega tlaka v dihalnih poteh
- PEEP
- srednjega ali plato tlaka v dihalnih poteh
- pretoka svežih plinov
Skladnost s standardi:
- SIST EN 60601-1-2
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 13. Ventilatorji
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
Sklop 13 | VENTILATORJI - RESPIRATORJI
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
21.2.0 | VENTILATORJI - RESPIRATORJI
21.2.1.1 | ventilator stacionarni | 2 |  |  | 0
Prostor: 1x 400.025.1, 1x 400.025.2
Opis / zahteve:
1.1 | Aparat
- ventilator naj bo opremljen z barvnim zaslonom na dotik velikosti najmanj 17", omogočena
naj bo zatemnitev zaslona
1.2. | Električni in plinski viri
- električni vir: ventilator mora v normalnih pogojih delovanja omogočati najmanj 90 minutno
električno avtonomijo.
- vir zraka: ventilator mora imeti vgrajeno turbino.
- vir kisika: koncentracija kisika naj bo nastavljiva v intervalu od 21 do 100 %.
1.3. | Ventilacija
- omogočeno naj bo proksimalno merjenje pretoka pri otrocih in odraslih bolnikih
- ventilator naj se samodejno odziva na puščanja ter prilagaja občutljivost prožilnika
- ventilator naj omogoča tlačno kontrolirano ventilacijo (PCV ali ekvivalent),
tlačno ventilacijo z zagotovljenim volumnom (PRVC, APV ali ekvivalent),
dvo-nivojsko ventilacijo (APRV, DuoPAP ali ekvivalent),
spontano dihanje s tlačno podporo ter neinvazivno ventilacijo.
- dihalni volumni naj bodo nastavljivi v intervalu od 20 do 2000 ml (ali širše).
- ventilator naj omogoča pretoke do 260 l/min (peak flow/spontaneous).
- ventilator naj omogoča ročno proženje diha, zadržanje vdiha (inspiratory hold), prehod v stanje standby, zaklepanje zaslona ter zajem slike zaslona.
- ventilator naj ima vgrajen razpršilec (mehanski in ultrazvočni)
- ventilator naj ima vgrajen USB konektor.
- ventilator naj omogoča prikaz naslednjih parametrov ali njihovih ekvivalentov: Cstat
(statično kompleanso), RCexp (konstanto respiratornega časa) in Rinsp (upornost
inspiratornega pretoka).
2. | Načini/ tipi / oblike dihanja
IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z vsaj:
- volumsko kontroliranimi vdihi
- tlačno kontroliranimi vdihi
- dvojno kontroliranimi vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/VC+/APVCMV ali ekvivalent)
SIMV tlačno podporo spontanim vdihom (P-SIMV+) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi
- tlačno kontrolirani vdihi
- dvojno kontroliranimi vdihi (npr. PRVC / V G/ AutoFlow / VC + APVCMV ali ekvivalent)
SPONT
- vsak dih je spontan, ki je lahko z ali brez tlačne podpore
- bazični pretok (t.i. base flow/flow-by/bias flow
- avtomatično kompenzacijo upora umetne dihalne poti (tubus/kanila) npr.
ATC / TC / ARC / TRC / AAC
Ventilacija na dveh tlačnih nivojih:
- dodatno tlačno podporo spontanim vdihom (npr. BIPAP, Bi-level, DuoPAP, Bivent
ali ekvivalent
- APRV način ventilacije
NIV- neinvazivna ventilacija:
- avtomatična kompenzacija puščanja
- spontani dihi z ST podporo
Apnea ventilacija z:
- VC in/ali PC kontrolirani vdihi
Pomoč pri sinhronizaciji ventilatorja in pacienta (tako pri vdihu kot pri izdihu)
HiFlowO₂ ventilacija preko nosnega katetra do 80 l na minuto
3. | Nastavitve
- vnos idealne / prediktivne telesne teže na podlagi višine in spola pacienta
- standardni parametri ventilacije morajo omogočati razpone za ventilacijo odraslih in
otrok od vsaj 5 kg naprej oz. od vsaj 30 do 250 cm telesne višine. To velja za vse
standardne parametre, kot so npr. VT (dihalni volumen), F (frekvenca dihanja), Ti
(inspiratorni čas) ali I:E odnos
Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj:
- inverzno razmerje I:E pri dvonivojski tlačni ventilaciji
- PL pri APRV vsaj do 40 cm H2O/mbar
- PH pri dvonivojski in APRV ventilaciji vsaj do 80 cm H2O/mbar
- nastavitev globokega vdiha (Sigh)
Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik – ventilator morajo omogočati vsaj:
- različne oblike pretoka pri VC vdihih, vsaj kvadratno in avtomatsko
- nastavljiva občutljivost ekspiratornega prožilnika (ETS)
Nastavljiva O₂ % koncentracija med 21% in 100%
Integriran aeroneb razpršilnik, ki mora biti sinhroniziran z vdihom, prav tako mora ventilator
prilagoditi dihalni volumen in FiO₂ koncentracijo za preprečitev vplivov dodatnega pretoka
Omogočati mora ventilacijo, namenjeno tako aktivnim kot pasivnim bolnikom, ki samodejno
prilagaja minutni volumen in parametre oksigenacije (PEEP, FiO₂) bolnikovim fiziološkim
inputom (etCO, SpO₂)
Vizualni prikaz pljuč s prikazom parametrov pljučne mehanike (poleg klasičnih: frekvenca,
DV, minutna ventilacija… tudi auto-PEEP, upornost, statična komplianca, P0,1 …)
Ventilator naj ima možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby)
Ventilator naj ima tipko za izvajanje sukcije, ki začasno poviša Fi=2 koncentracijo,
onemogoči alarme in prekine ventilacijo
Možnost ročne nastavitve tlačnega in pretočnega prožilca
4. | Monitoring
- grafična in numerična predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih
vrednosti, vključno s krivuljami pretoka, tlaka, volumna, ezofagealnega tlaka (transpulm.
tlaka), zank vsaj tlak-volumen, tlak-pretok, volumen-pretok, Ptranspulm / Volumen, z
možnostjo skaliranja in zamrzovanja prikaza krivulj in zank
- ekran naj prikazuje vsaj 4 krivulje ali 2 zanki hkrati
- grafična predstavite krivulj in zank naj ima poleg možnosti zamrznitve prikaza tudi
grafični kurzor za pomikanje in indikacijo vrednosti parametrov v izbranem trenutku
- grafična in numerična predstavitev trendov – zgodovinskih podatkov za daljše obdobje,
vsaj 72 ur za izbrani parameter oziroma kombinacijo več parametrov
- standardni parametri monitoringa (O₂, Frekvenca dihanja, I:E razmerje, Ekspiratorne
časovne konstante)
- monitorirani tlaki (Ppeak, Pplato, Pmean, PEEP. AutoPEEP, P0.1)
Minutni volumen:
- ekspiratorni minutni volumen
- spontani ekspiratorni minutni volumen
Dihalni volumen:
- ekspiratorni dihalni volumen
- spontani ekspiratorni dihalni volumen
- inspiratorni dihani volumen
- ekspiratorni volumen glede na IBW
Kapnografija:
- EtCO₂
- volumen izdihanega CO₂
- volumen vdihanega CO₂
Saturacija (SpO₂)
- procent saturacije
- razmerje SpO₂ / FiO₂ (%)
Integrirano spremljanje in samodejna regulacija tlaka v mešičku dihalne cevke (tubus)
Respiratorna mehanika in parametri odvajanja
Meritve podajnosti pljuč in prsnega koša, vsaj:
- Cstat - statična kompliansa
- P0.1 - tlak zapore dihalnih poti
- PTP – produkt inspiratornega tlačnega časa
- RCexp - ekspiratorna časovna konstanta
- rinsp - upornost inspiratornega pretoka
- RSB – indeks hitrega plitkega dihanja
Aparat naj ima avtomatiziran manever 'lowflow-VP loop' t.i. kvazi statične P-V zanke z
avtomatično določitvijo inflekcijskih točk
Aparat naj ima avtomatiziran manever t.i. »recruitment« pljuč
5. | Alarmi
Zapis o predhodnih alarmih
Alarmi apneje, diskonekcije dihalnega sistema in blokade pretoka v dihalnem sistemu
Tehnični alarmi:
- nizka napolnjenost baterije, izguba omrežnega napajanja, nizek tlak ali izpad
medicinskih plinov – kisika, ter alarm za nizek / visok FiO₂
Nastavljive alarmne limite vsaj za:
- ekspiratorn minutni volumen visok / nizek
- kisik visok / nizek
- tlak visok / nizek
- frekvenca dihanja visoka / nizka
- PetCO₂ visok/nizek
- SpO₂ visok/nizek
- % puščanja
6. | Medicinski plini in napajanje
Ventilator ima lahko vgrajeno turbino za zrak in priključek za kisik na centralni
visokotlačni bolnišnični sistem z ustreznim konektorjem
Napajanje preko omrežnega napajanja in preko vgrajene baterije z obratovalnostjo
minimalno 90 min
7. | Monitor in komunikacija
Večbarvni ekran na dotik (touch screen):
- s čim večjo dimenzijo ekrana, najmanj 17" diagonalo
- z istočasnim prikazom nastavljenih in merjenih vrednosti
- z možnostjo zaklepanje ekrana pred neželenimi spremembami parametrov
Možnost povezave preko USB, RS232, CO₂, SpO₂
Ventilator naj ima video izhod
8. | Pribor in pomožna oprema
Mobilni podstavek – voziček
- z zavorami na prednjem delu
- z roko – nosilcem za dihalno cevje, ki ga je možno montirati na katerikoli strani ventilatorja
- nosilec za 2 jeklenki za uporabo v znotraj-bolnišničnem prevozu.
Aktivno vlaženje
z avtomatsko dvojno kontrolo gretja – vlaženja in možnostjo uporabe ogrevanih dihalnih cevi
za preprečevanje kondenza v cevju. Vlažilec naj ima cevi identične obstoječim v UKCL
9. | Dodatne zahteve
- če je za predihavanje bolnika potreben dodaten in za ventilator specifičen potrošni material
(npr. senzor za spremljanje pretoka), ga je potrebno priložiti vsakemu ventilatorju posebej
(senzor za spremljanje pretoka: vsaj za 20 bolnikov)
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku, ter zagotovljeno šolanje na dihalnem aparatu
- ponudnik mora zagotoviti neprekinjeno 24-urno servisiranje, redno vzdrževanje in nadzor
- v primeru okvare mora zagotoviti brezplačno nadomestitev z enakovrednim dihalnim
aparatom.
10. | Skladnost s standardi:
- SIST EN 60601-1:2007 / A1:2014 / AC:2015,
SIST EN ISO 80601-2-12
21.2.1.3 | ventilator - respirator prenosni | 3 |  |  | 0
Prostori: 1x 400.020, 1x 400.025.1, 1x 400.025,2
Opis:
1. | Aparat
- ventilator naj bo opremljen z barvnim in na dotik občutljivim zaslonom velikosti najmanj 8",
omogočena naj bo zatemnitev zaslona in nočno gledanje ekrana (t.i. Night Vision Google)
- opremljen naj bo z ročajem, ki omogoča namestitev ventilatorja na posteljno tirnico
- teža ventilatorja (z eno baterijo in ročajem) ne sme presegati 7 kg
- ventilator mora omogočati zaščito stopnje IPX4
- temperaturno območje delovanja naj zajema interval od -10 do +40° C (ali širše)
- omogočena naj bo izdelava profilov začetnih nastavitev ventilacije, med katerimi se
lahko izbira takoj po vklopu ventilatorja
2. | Električni in plinski viri
Električni vir:
- ventilator mora v normalnih pogojih delovanja omogočati 5-urno električno avtonomijo
Vir zraka:
- ventilator mora imeti vgrajeno turbino
Vir kisika:
- koncentracija kisika naj bo nastavljiva v intervalu od 21 do 100%
3. | Ventilacija
- omogočeno proksimalno merjenje pretoka pri otrocih in odraslih bolnikih
- ventilator naj se samodejno odziva na puščanja ter prilagaja občutljivost prožilnika
- omogočene morajo biti: tlačno kontrolirana ventilacija (PCV ali ekvivalent),
tlačna ventilacija z zagotovljenim volumnom (PRVC, APV ali ekvivalent),
dvo-nivojska ventilacijo (APRV, DuoPAP ali ekvivalent),
spontano dihanje s tlačno podporo ter neinvazivno ventilacijo
- algoritem oziroma režim, namenjen odvajanju od ventilatorja, ki upošteva metabolične
parametre (npr. etCO2; SmartCare ali ekvivalent) ali parametre mehanike dihalnega
sistema (ASV ali ekvivalent)
- dihalni volumni naj bodo nastavljivi v intervalu od 20 do 2000 ml (ali širše)
- ventilator naj omogoča pretoke nad 210 l/min (peak flow/spontaneous)
- ventilator naj omogoča ročno proženje diha, zadržanje vdiha (inspiratory hold),
prehod v stanje standby, zaklepanje zaslona ter zajem slike zaslona
- ventilator naj omogoča pregled trendov in zank
- ventilator naj ima vgrajen razpršilec
- ventilator naj ima vgrajen USB konektor.
- ventilator naj omogoča volumetrično kapnografijo ter prikaz naslednjih parametrov ali
njihovih ekvivalentov: Vt alv (alveolarna ventilacija), Vt alv/min (alveolarna minutna
ventilacija) in VDaw (mrtvi prostor).
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 9,5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 14.Črpalke
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
Sklop 14 | ČRPALKE - INFUZIJSKI SISTEM
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta (polje označeno s sivo barvo)
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
ČRPALKE - INFUZIJSKI SISTEM
Splošni pogoji:
- napajanje električno in z akumulatorskimi baterijami, ki delujejo najmanj 4 ure pri pretoku
100 ml/h
- prikazovalnik stanja baterije
- alarmi vizualni in zvočni: prekinitev infuzije - okluzija, za zrak v sistemu;
pred alarm izpraznitve baterij, alarm pred iztekom nastavljene infuzije, alarm ob
prekoračenem času črpalke v stanju pripravljenosti,
- licenca za centralni nadzor alarmov ali univerzalna licenca za najmanj obdobje 5 let
- dovoljena uporaba sistemov za zdravila občutljiva na svetlobo,
- že potrjeno bazo učinkovin se brezplačno prenese v nov perfuzor
- kompatibilnost črpalk in ponujenega sistema
- dovoljeno čiščenje z razkužili, navesti katera
- priložena originalna dokumentacija s kataloškimi številkami
- servis, ki ima odzivni čas do največ 24 ur
- nadomeščanje črpalke, ki je v popravilu (v garancijskem obdobju)
- šolanje serviserja uporabnika pri proizvajalcu ter obnovitev znanja na 36 mesecev
- navodila za rokovanje v slovenskem jeziku in hitra plastificirana navodila za oddelek
- jezik črpalk je slovenščina, če je drug jezik, pa možnost brezplačne nadgradnje
v slovenščino
- zaščita pred nihanjem električne napetosti
- odpornost za defibrilacijo
Skladnost s standardi:
SIST EN 60601-1, SIST EN 60601-1-2, SIST EN 60601-2-24,
SIST IEC 60529 (stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje: vodotesnost za kapljice - IP22)
21.13.1.1 | infuzijska delovna postaja (organizator + črpalke) komplet | 2 |  |  | 0
Prostori: 1x 400.025.1, 1x 400.025.2
Opis:
Infuzijsko delovno postajo sestavljajo:
- organizator črpalk 1x
- injekcijska infuzijska črpalka (perfuzor) 4x
- čitalnik črtnih kod 1x
1. | ORGANIZATOR ČRPALK s centralnim informacijskim vmesnikom in WLAN kartico
- možnost vstavitve do 4-ih črpalk (perfuzorjev ali infuzomatov – možne različne
kombinacije),
- možnost združitve več organizatorjev v eno enoto brez uporabe posebnega orodja
- pritrditev črpalk v sistem z enostavnim »klik« sistemom
- ob odstranitvi katerekoli črpalke iz sistema prenos podatkov ostane nemoten
- delovanje na akumulatorsko baterijo do 10 ur, ob uporabi centralnega
informacijskega vmesnika najmanj 2 uri
- možnost pritrditve infuzijske delovne postaje na infuzijsko stojalo, tirnico ali stranico
bolniške postelje
- centralni informacijski vmesnik, ki omogoča prenos podatkov preko naslednjih vmesnikov:
Ethernet, RS232, USB ključ, USB kabel
- omogočen brezžični prenos podatkov
- možnost priključitve "programerja črpalk"
- zvočni in vizualni alarmi,
- napajanje 220 V preko enega električnega kabla,
- stopnja električne zaščite po standardih IEC
- odpornost proti defibrilaciji
- 5 letna licenca
Skladnost s standardi:
- skladen z direktivo 2004/108/EC - EMC (elektromagnetna kompatibilnost)
ORGANIZATOR ČRPALK s centralnim informacijskim vmesnikom in WLAN kartico
- omogoča naj pregled nad vsemi črpalkami na oddelku (do vsaj 50 infuzijskih postaj
s 24 črpalkami),
- možen izris dejanskega tlorisa oddelka – za bolj nazoren prikaz, tako ima uporabnik
že ob prvem pogledu natančno orientacijo, v kateri sobi, pri kateri postelji se nekaj
dogaja
- prikaz naj bo možen skupaj na monitorju centralne monitorske postaje (monitorji
življenjskih funkcij) - overview
- program naj omogoča:
- jasen prikaz statusa vsake črpalke na oddelku
- jasen prikaz alarma – ikona določene postelje se obarva z opozorilno barvo,
na dnu ekrana se izpiše št. postelje pri kateri je alarm, tip infuzijske črpalke,
ime zdravila in razlog alarma
- prikaz preostalega časa infuzije za vsako infuzijsko črpalko na oddelku posebej
po časovnem redosledu – posledično boljša organizacija dela
- ob kliku na ikono posamezne postelje prikaz podatkov o bolniku (ime, priimek,
rojstni datum, spol, teža, višina,…)
- in vseh infuzijskih črpalk iz te infuzijske postaje z vsemi detajli terapije (tip infuzijske
črpalke, ime zdravila, pretok, doza, čas trajanja infuzije, preostali čas trajanja infuzije
infundirani volumen, preostali volumen)
- omogočen naj bo centralni dostop in vnos do baze zdravil v času delovanja infuzijskih
črpalk in perfuzorjev,
- omogočen naj bo servisni pregled nad črpalkami (kdaj je bil opravljen zadnji servis,
kdaj je predviden naslednji servis,..),
- omogoča naj pripravo analiz (npr.: koliko nekega zdravila je steklo preko črpalk
v določenem časovnem obdobju, koliko časa so črpalke dejansko delovale v nekem
časovnem obdobju…)
- potrebni pripomočki za uporabo programa za centralni nadzor alarmov:
- organizator črpalk s centralnim informacijskim vmesnikom / posteljo
- ethernet ali WLAN povezavo
- IP naslov za vsak centralni informacijski vmesnik
- računalniški program MS Windows
2. | Injekcijska infuzijska črpalka (perfuzor)
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 2 %; kontinuiran pretok
- vnos parametrov s pomočjo tipk
- pretok v razponu od 0,1 do najmanj 999,9 ml/uro; korak po 0.01 do vsaj 0,11ml
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine
- nastavitev VTBI (pomen: volume to be infused – količina določena za infuzijo)
- perfuzor shrani zadnje nastavljene funkcije, ki se lahko potrdijo ob ponovnem zagonu
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (vsaj za 1000 učinkovin)
- osvetljen prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka; celotni volumen infundirane tekočine;
tlak, s katerim aparat infundira tekočino; delovanje na omrežno napetost ali na baterijo;
indikator delovanja perfuzorja; sporočilo o alarmu; čas do izpraznitve brizgalke
- uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije
- uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka in povrnitev v prvotno stanje
- možnost uporabe bolusa s pred nastavitvijo volumna in hitrosti pretoka bolusa
- funkcija KVO ( pomen: keep vein open– vzdrževanje odprte vene ob koncu infuzije)
- uporaba brizgalk različnih proizvajalcev in različnih velikosti od 5 do 60 ml
- perfuzor mora prepoznati pred nastavljeno brizgalko in biti z njo kompatibilen
- delovanje na akumulatorsko baterijo vsaj 12 ur
- pred alarmi in alarmi so vizualni in zvočni ter se ločijo po načinu opozarjanja
- alarmi so za: tlak- prekinitev infuzije – okluzija ; pred alarm izpraznitve akumulatorja ali
baterije; alarm za baterije, ki ne delajo; pred alarm pred izpraznitvijo brizgalke; alarm za
konec infuzije; alarm za nepravilen položaj brizgalke; alarm za prehod v KVO; alarm ob
prekoračenem času perfuzorja v stanju pripravljenosti
- možnost nastavitve prioritete alarma (različni akustični signali za različno pomembna
zdravila)
- prime funkcija (avtomatsko prebrizganje linije) – pred začetkom infuzije in ob alarmu za
zrak v sistemu
- pritrditev perfuzorja na infuzijsko stojalo in na tirnico ter v organizator brez dodatnih
adapterjev
- možnost pritrditve do treh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v
električno napajanje z enim električnim napajalnikom
- dovoljena uporaba sistemov za zdravila, občutljiva na svetlobo
- možnost spremembe pretoka med delovanjem
- hitri zagon - možnost naknadne nastavitve knjižnice zdravil, ob že aktivni infuziji
(urgentni primeri)
- samodejni varnostni izklop perfuzorja v primeru da ta zazna napako pri doziranju zdravila
- dovoljeno čiščenje z razkužilom, navedite katerim
- skladnost s predpisom IEC60529 (vodotesnost proti kapljicam – IPX 1 oz. IP22)
- jezik perfuzorja v slovenščini
- možnost uporabe kot TCI in PCA perfuzor
- sistem proti prostemu pretoku pri ugasnjenem perfuzorju
- nabor brizg v aparatu mora biti odklenjen
- ob izteku infuzije možnost nadaljevanja infuzije s povezanim (podrejenim) perfuzorjem
- možne enote pri samodejnem izračunavanju so: nanogram (ng), mikrogram (ug),
miligram (mg), gram (g), mili internacionalne enote (mIU), internacionalne enote (IU),
kilo internacionalne enote (kIU), milijon internacionalne enote (MIUU), mili mol (mml),
mili eqvivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2)
- napajanje 230V
- zaščita pred nihanjem električne napetosti
- teža do 1,5kg +/- 10%
- odpornost proti defibrilaciji
SKLADNOST S STANDARDI:
s standardi električne varnosti SIST EN 60601-1, SIST EN 60601-1-2, SIST EN 60601-2-24,
3. | Čitalnik črtne kode z držalom
- priključitev na USB vhod na centralnem informacijskem vmesniku
- za branje linearne ali 2D črtne kode
- branje različnih tipov črtnih kod:
- črtne kode za identifikacijo IV zdravil
- standardni pretok in volumen
- izračun doze
- izračun doze na podlagi bolnikove teže
- črtne kode za identifikacijo bolnika
- črtne kode za identifikacijo medicinskega osebja
- držalo se lahko pritrdi na vertikalne ali horizontalne nosilce
- odporen na padce na trda tla z višine vsaj 1, 5 m.
Skladnost z direktivo 2004/108/ES - EMC
21.13.7 | injekcijska infuzijska črpalka (perfuzor) | 18 |  |  | 0
Prostor:6x 400.020, 4x 400.026, 8x 400.031
Opis:
Avtomat za precizno doziranje infuzije (perfuzor):
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 2 %; kontinuiran pretok
- vnos parametrov s pomočjo tipk
- pretok v razponu od 0,1 do najmanj 999,9 ml/uro; korak po 0,01 do vsaj 0,10ml
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine
- nastavitev VTBI (pomen: volume to be infused – količina določena za infuzijo)
- perfuzor shrani zadnje nastavljene funkcije, ki se lahko potrdijo ob ponovnem zagonu
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (najmanj za 1000 učinkovin)
- osvetljen prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka; celotni volumen infundirane tekočine;
tlak, s katerim aparat infundira tekočino; delovanje na omrežno napetost ali na baterijo;
indikator delovanja perfuzorja; sporočilo o alarmu; čas do izpraznitve brizgalke
- uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije
- uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka in povrnitev v prvotno stanje
- možnost uporabe bolusa s pred nastavitvijo volumna in hitrosti pretoka bolusa
- funkcija KVO ( pomen: keep vein open – vzdrževanje odprte vene ob koncu infuzije)
- uporaba brizgalk različnih proizvajalcev in različnih velikosti od 5 do 60 ml
- perfuzor mora prepoznati pred nastavljeno brizgalko in biti z njo kompatibilen
- delovanje na akumulatorsko baterijo vsaj 12 ur
- pred alarmi in alarmi so vizualni in zvočni ter se ločijo po načinu opozarjanja
- alarmi so za: tlak- prekinitev infuzije – okluzija ; pred alarm izpraznitve akumulatorja ali
baterije; alarm za baterije, ki ne delajo; pred alarm pred izpraznitvijo brizgalke; alarm za
konec infuzije; alarm za nepravilen položaj brizgalke; alarm za prehod v KVO; alarm ob
prekoračenem času perfuzorja v stanju pripravljenosti
- možnost nastavitve prioritete alarma (različni akustični signali za različno pomembna
zdravila)
- prime funkcija (avtomatsko prebrizganje linije) – pred začetkom infuzije in ob alarmu za
zrak v sistemu
- pritrditev perfuzorja na infuzijsko stojalo in na tirnico ter v organizator brez dodatnih
adapterjev
- možnost pritrditve do treh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v
električno napajanje z enim električnim napajalnikom
- dovoljena uporaba sistemov za zdravila, občutljiva na svetlobo
- možnost spremembe pretoka med delovanjem
- hitri zagon - možnost naknadne nastavitve knjižnice zdravil, ob že aktivni infuziji
(urgentni primeri)
- samodejni varnostni izklop perfuzorja v primeru da ta zazna napako pri doziranju zdravila
- dovoljeno čiščenje z razkužilom, navedite katerim
- skladnost s predpisom IEC60529 (vodotesnost proti kapljicam – IPX 1 oz. IP22)
- jezik perfuzorja v slovenščini
- možnost uporabe kot TCI in PCA perfuzor
- sistem proti prostemu pretoku pri ugasnjenem perfuzorju
- nabor brizg v aparatu mora biti odklenjen
- ob izteku infuzije možnost nadaljevanja infuzije s povezanim (podrejenim) perfuzorjem
- možne enote pri samodejnem izračunavanju so: nanogram (ng), mikrogram (ug),
miligram (mg), gram (g), mili internacionalne enote (mIU), internacionalne enote (IU),
kilo internacionalne enote (kIU), milijon internacionalne enote (MIUU), mili mol (mml),
mili eqvivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2)
- napajanje 230V
- zaščita pred nihanjem električne napetosti
- teža do 1,5kg +/- 10%
- odpornost proti defibrilaciji
SKLADNOST S STANDARDI:
s standardi električne varnosti SIST EN 60601-1, SIST EN 60601-1-2, SIST EN 60601-2-24,
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 16.Ročni in POCT aparati
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
Sklop 16 | ROČNI IN POCT ANALIZATORJI
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
ROČNI IN POCT ANALIZATORJI
21.15.16.1 | hitri analizator krvi, ročni | 2 |  |  | 0
Prostor: 310.011, 400.027
Opis:
Prenosni - ročni krvni analizator za analize krvnih plinov, elektrolitov, kemijske lastnosti,
koagulacije, sladkorja, srčnih markerjev in hemoglobina ter hematokrita
- možnost uporabe direktno ob postelji
- delovanje na baterije
- uporaba kartuš za enkratno uporabo
- avtomatska kalibracija pri vsaki posamezni analizi brez potrebe vzdrževanja
- elektronsko kontroliranje izvajanja analize
- varnostna funkcija, ki onemogoča izdajo napačnih rezultatov v primeru
napake aparata, kartuše ali operaterja
- možnost povezave v informacijsko omrežje BIS
- popolna integracija podatkov preko računalniškega sistema
- možnost povezave s tiskalnikom
- možnost takojšnjega izpisa izvida na tiskalniku
- možnost skeniranja EAN kod med ustavljanjem podatkov
Komplet naj vsebuje:
- analizator
- tiskalnik
- "downloader"
- polnilna baterija
- CDS
- kartuše za zagon in šolanje
32.70.9 | tromboelastometer | 1 |  |  | 0
Prostor: 400.027
Opis / zahteve:
Rotacijski tromboelastometer za oceno hemostaze iz citratne polne krvi na osnovi merjenja
visoko elastičnih lastnosti koaguluma
- sistem mora biti uporaben kot POCT diagnostični sistem
- sistem mora omogočati omogoča pre-operativni screening, peri-operativno diferencialno
diagnozo, hitro razločitev med kirurškimi krvavitvami in koagulopatijami ter monitoring in
kontrolo terapije;
- sistem mora omogočati zaprti sistema testiranja brez predhodnega manualnega pipetiranja
(odpiranja) vzorca in predpriprave reagentov, z možnostjo vzporednega testiranja najmanj
4 različnih parametrov in možnost testiranja vsaj dveh različnih kombinacij testov
- mora omogočati uporabo testnih kompletov za tromboelastometrijsko analizo iz polne krvi
za testiranje
- mora omogočati uporabo testnih kompletov za kontrolo kakovosti
- računalniško vodeno doziranje vzorcev in reagentov
- programska oprema mora omogočati enostavno izvajanje standardiziranih postopkov s
komunikacijo preko monitorja na dotik
- rezultati morajo biti barvno kodirani in vidni ter razločljivi z oddaljenega mesta
- sistem mora omogočati spremljanje poteka analiz v realnem času na oddaljenem
monitorju preko zaščitene mrežne povezave
- izvedba meritev pri pred nastavljeni temperaturi 37ºC
- sistemska in aplikativna programa morata omogočati lokalno shranjevanje rezultatov in
sledljivost uporabe
Komplet mora vsebovati:
- rotacijski tromboelastometer
- čitalnik črtne kode
SKLADNOST S STANDARDI
- EC izjavo o skladnosti,
- izpolnjevati mora zahteve iz direktive IVDD 98/79/EC (in Vitro diagnostic medical devices)
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 17.Ginek.aparat, instrumenti
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
Sklop 17 | GINEKOLOŠKI APARAT IN INŠTRUMENTI
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme, kjer je polje označeno z rumeno barvo
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
GINEKOLOŠKI APARAT IN INSTRUMENTI
26.4.1 | vaginoskop | 1 |  |  | 0
Prostor: 310.011
Opis:
LED izvor svetlobe vsaj 150W, primerno za uporabo v proktoskopijah in rektoskopijah
- pediatrični proktoskop z vodilom, premer 10 -12 mm, dolžina 6.5 – 10 cm
| - držalo s prenosnikom svetlobe s konektorjem za svetlobni kabel | 2
- svetlobni kabel najmanj 230 cm, premera 3.5 mm
26.10.0 | inštrumenti za obravnavo urgentne ginekološke pacientke
(kot npr. Aesculap ali enakovredno)
| - spekuli vaginalni (CUSCO EL57, EL87, EL77, EL78, EL 75) | 60 |  |  | 0
| - prijemalke zrnate ravne (WINTER ET301) | 30 |  |  | 0
| - prijemalke špičaste (SCHRODER EO110) | 10 |  |  | 0
| - prijemalka tanka, kriva (BOZEMANN EO75) | 1 |  |  | 0
| - prijemalke okrogle (KELLY BF 135) | 20 |  |  | 0
| - škarje zdravniške ravne (STELZNER BC622) | 10 |  |  | 0
| - škarje male (BC2 , BC3) | 10 |  |  | 0
| - šivalnik (BAUMGARTNER BM215) | 10 |  |  | 0
| - pean mali (KELLY BH 134, BH135) | 10 |  |  | 0
| - pinceta kirurška (BD600) | 10 |  |  | 0
| - pinceta anatomska (DE BAKEY FB414) | 10 |  |  | 0
| - klešče za biopsijo (BERGER ER66, FAVRE ER55) | 10 |  |  | 0
| - kireta (NOVAK-SCHOECKAERT ER11) | 10 |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 18.1 UZ aparat
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
Sklop 22.1 | UZ APARATI
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
UZ APARATI
Splošne zahteve:
1. | Ultrazvočni aparatI morajo biti z vgrajeno najnovejšo digitalno tehnologijo
2. | AparatI morajo biti novi iz tekoče proizvodnje, ne demonstracijski ali obnovljen
3. | Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe
− natančen opis ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika,
− kataloge in/ali tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo, iz katere morajo biti jasno
razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo iz naročnikovih
strokovnih zahtev
4. | Garancijska doba za ponujeno opremo mora biti najmanj 24 mesecev od končne
primopredaje.
5. | Preventivno vzdrževanje se izvaja po priporočilu proizvajalca vendar najmanj 1 x letno.
6. | Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s
strani proizvajalca za servisiranje - vzdrževanje ponujene opreme.
Serviser mora zagotoviti komunikacijo v slovenskem jeziku.
7. | Čas za odpravo napak mora biti največ 72 ur od poteka odzivnega časa, ki je 4 ure.
8. | Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeni aparat še najmanj 5 let po poteku
garancijskega obdobja.
9. | Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z
zakonodajo v EU in evropskimi standardi.
10. | Ponudnik mora tekom postopka ocenjevanja ponudb, na lastne stroške, na morebitno pisno
zahtevo naročnika, le-temu omogočiti demonstracijo ponujene opreme v prostorih naročnika
v roku največ desetih (10) delovnih dni od prejema naročnikove pisne zahteve, na osnovi
katere se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne
zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
11. | Za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme mora ponudnik zagotoviti
usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za razumno število delavcev, ki jih bo določil
uporabnik.
12. | Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna
sredstva, ki se uporabljajo pri medicinskem čiščenju.
35.8.4 | UZ aparat z običajnim naborom matričnih 3D sond (abdominalna, linearna, vaginalna / endokavitarna) | 1 |  |  | 0
Prostor: 310.011
Opis / zahteve:
- vrhunski 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko
opremo za podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko
1. | APLIKACIJE
za preiskave v ginekologiji in porodništvu
2. | APARAT
- najmanj 23"LED / LCD monitor visoke ločljivosti; nastavljiv po višini (neodvisno od
upravljalne konzole) in levo-desno, naprej-nazaj
- dinamično območje sprejemnika UZ signala vsaj od 265dB
- možni prikazi: 2D prikaz, M prikaz, PW Doppler, PD (močnostni Doppler),
barvni doppler, barvni tkivni doppler, triplex prikaz (2D+PW+barvni doppler), visoko
kvalitetni 3D/4D prikaz, prikaz pretoka krvi brez uporabe dopplerja in kontrastnih
sredstev (kot npr. B-Flow)
- vsaj štirje enakovredni priključki za UZ sonde
- nastavljiva upravljalna konzola (levo-desno, gor-dol); zaradi čim bolj ergonomične
prilagoditve pri dolgotrajnem delu z aparatom; nastavitev višine upravljalne konzole
primerna tudi za delo stoje
- upravljanje s pomočjo velikega barvnega LCD zaslona na dotik (vsaj 10")
- dinamika 4D prikaza mora biti vsaj do 45 vol/s z možnostjo retrospektivnega prikaza
vsaj do 400 posnetih volumnov
- več slojni (tomografski) UZ prikaz
- programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij
(speckle reduction)
- programska oprema za sestavljeni UZ prikaz(compound)
- programska oprema naj omogoča različne možnosti procesiranja v multiplanarnem
3D prikazu zajete slike
- avtomatična optimizacija TGC
- programska oprema za avtomatično merjenje nuhalne svetline (NT)
- programska oprema za avtomatično merjenje intrakranialne svetline(IT)
- večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo
(write zoom in read zoom-vsaj 22 x)
- retrospektivni (vsaj do 10 min) in prospektivni spomin, z možnostjo nastavitve dolžine
slikovne sekvence, ter možnostjo shranjevanja v interni arhiv med preiskavo
- aparat mora omogočati trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk,
CD-RW, DVD-RW in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovin UZ podatkov z
možnostjo naknadne obravnave
- programska oprema za Harmonični prikaz tkiva(tkivni harmonik), ter pulzno invertiran
harmonski prikaz na vseh ponujenih UZ sondah
- avtomatična optimizacija B-slike in Dopplerja
- programska oprema in merilni sklopi za ginekologijo, porodništvo in fetalno srce
- samodejne dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki
- teža UZ aparata naj ne presega 90 kilogramov
- programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter možnost tiskanja poročil na zunanji
računalniški tiskalnik
- črno-beli termični video tiskalnik.
3. | PRIPADAJOČE ULTRAZVOČNE SONDE
Dodatne zahteve:
- preklop med sondami in vzpostavitev pripadajočega programa v stanje pripravljenosti
v manj kot 2-eh sekundah
- vse sonde, vključno s 3D/4D abdominalno UZ sondo, naj bodo lahke in ergonomsko
oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z ultrazvočnim aparatom
- dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5 %
UZ Sonde:
3.1 | Širokopasovna (2-8 MHz) 3D/4D konveksna ultrazvočna sonda:
- konveksna 3D/4D UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi
- minimalni zajem volumna: 90° x 85°
- minimalno kot pogleda: 90°(2D)
3.2 | Širokopasovna (4-9 MHz) 3D/4D transvaginalna ultrazvočna sonda:
- število kristalnih elementov: vsaj do 192
- minimalni zajem volumna: 180° x 120°
- minimalno kot pogleda: 170°(2D)
- omogočati mora poljubno izbiro kot B-slike(±60° od izhodiščnega položaja)
3.3 | Širokopasovna (4 -13 MHz) linearna UZ sonda z aktivno matriko za UZ pregled dojk:
- vsaj 1000 kristalnih elementov
4. | MOŽNOST NADGRADNJE
- programska oprema za elastografijo in kvantifikacijo elastografije
- DICOM 3.0 vmesnik z možnostjo kasnejše povezave v lokalno omrežje
- programska oprema(STIC) za rekonstrukcijo in oceno 4D prikaza srca ploda in sicer
v kombinacijah z barvnim dopplerjem, Power dopplerjem ter B-Flow prikazom
- programska oprema za visoko kvaliteten foto realističen 3D/4D prikaz ploda ali
uterusa (kot npr. HD Live)
- programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi (HyCoSy)
- programska oprema za avtomatičen izračun volumnov z možnostjo prikaza volumskih
histogramov in vaskularizacijskih indeksov
- programska oprema za avtomatično meritev volumnov foliklov stimuliranega ovarija
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 18.2 UZ aparat
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
Sklop 22.2 | UZ APARATI
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
UZ APARATI
Splošne zahteve:
1. | Ultrazvočni aparatI morajo biti z vgrajeno najnovejšo digitalno tehnologijo
2. | AparatI morajo biti novi iz tekoče proizvodnje, ne demonstracijski ali obnovljen
3. | Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe
− natančen opis ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika,
− kataloge in/ali tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo, iz katere morajo biti jasno
razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo iz naročnikovih
strokovnih zahtev
4. | Garancijska doba za ponujeno opremo mora biti najmanj 24 mesecev od končne
primopredaje.
5. | Preventivno vzdrževanje se izvaja po priporočilu proizvajalca vendar najmanj 1 x letno.
6. | Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s
strani proizvajalca za servisiranje - vzdrževanje ponujene opreme.
Serviser mora zagotoviti komunikacijo v slovenskem jeziku.
7. | Čas za odpravo napak mora biti največ 72 ur od poteka odzivnega časa, ki je 4 ure.
8. | Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeni aparat še najmanj 5 let po poteku
garancijskega obdobja.
9. | Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z
zakonodajo v EU in evropskimi standardi.
10. | Ponudnik mora tekom postopka ocenjevanja ponudb, na lastne stroške, na morebitno pisno
zahtevo naročnika, le-temu omogočiti demonstracijo ponujene opreme v prostorih naročnika
v roku največ desetih (10) delovnih dni od prejema naročnikove pisne zahteve, na osnovi
katere se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne
zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
11. | Za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme mora ponudnik zagotoviti
usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za razumno število delavcev, ki jih bo določil
uporabnik.
12. | Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna
sredstva, ki se uporabljajo pri medicinskem čiščenju.
35.8.6 | UZ aparat mobilni | 1 |  |  | 0
Prostori: 1x 400.026
Opis / zahteve:
Mobilni ultrazvočni aparat
1. | APLIKACIJE za preiskave:
abdomna, ožilja, mehkih delov in preiskav za potrebe urgentne medicine (FAST) in
anestezije
2. | APARAT:
- velikost zaslona vsaj 39 cm, ločljivost 1920x1080 točk (HD), LED, avtomatska nastavitev
osvetlitve glede na svetlost prostora
- interaktivna upravljalna konzola, gumbi morajo biti osvetljeni
- zahtevani prikazi: B, M, barvni doppler, barvni power doppler, barvni dopplerski prikaz
visoke resolucije, usmerjeni (direkcionalni) power dolper, pulzni doppler (PW),
kombinacije prikazov: B+B (dual), 4B (quad), B+barvni dopler+PW (triplex), M+barvni dopler,
B+(B+barvni dopler)
- enostavna optimizacija slike z enim gumbom
- sestavljeni (spatial compound) prikaz na vseh sondah, vsaj 4 stopnje in izklop
- algoritem za odstranjevanje šuma v sliki (speckle reduction) z nastavljivimi stopnjami,
podprto na vseh sondah
- programska oprema za prikaz žilja z velikim dinamičnimin območjem pretokov (optimiran
hkraten prikaz žil z velikim in majnim pretokom)
- trapezoidni prikaz in zamaknjeni (steer) B način na linearni sondi
- zoom na živi in zamrznjeni sliki, povečava pri obehnajmanj 0,8 do 10x
- sonde morajo biti multifrekvenčne, delovati morajo na vsaj 6 frekvencah, ki jih lahko
ročno izbiramo, vse sonde morajo podpirati harmonični prikaz
- shranjevanje podatkov in slik na vgrajen disk SSD izvedbe v RAW obliki (omogoča
naknadno spreminjanje parametrov povečave, ojačenja (gain) pri B sliki in barvnem / power
doplerju, sive skale ter opravljanje naknadnih B meritev), izvoz slik v formatu JPEG / AVI na
zunanje pomnilne medije
- HDMI izhod za priklop dodatnega monitorja
- izdelava poročila (report) v obliki, primerni za tiskanje na zunanjem laserskem tiskalniku
- hitra odzivnost sistema, čas zagona izklopljenega aparata ne sme biti daljši od 30 sek.
iz načina pripravljenosti vendar ne več kot 10 sekund
- vsaj 2 USB 3.0 priklopa za periferno opremo (spominski medij, tiskalnik…) za povezavo v
BIS (bolnišnično informacijsko omrežje)
- vgrajen Wi-Fi vmesnik za povezavo v lokalno omrežje
- podpora uporabe mobilne aplikacije za prikaz slik na android/IOS napravah
- trije enakovredni priklopi za UZ sonde, lahko na mobilnem podstavku, aktivni neodvisno od
vrste napajanja (delovanje tudi z baterijo), preklop med sondami naj ne bo daljši od 2 sek
- mobilni podstavek za aparat mora biti nastavljiv po višini in omogočati delo v stoje ali sede
- odlagališča za sonde na obeh straneh mobilnega podstavka, najmanj 6
- kombinirano napajanje (ko je aparat na mobilnem podstavku): omrežje 220V ali
vgrajena baterija; avtonomija dela z baterijo najmanj 90 minut
3. | ULTRAZVOČNE SONDE- priložene
- konveksna sonda s frekvenčnim območjem vsaj 2-5 MHz, kotom skeniranja 90 stopinj,
radij 6 cm
- linearna sonda s frekvenčnim območjem vsaj 5-11 MHz, širina 38 – 40 mm
4. | NADGRADNJE - zahtevane
- DICOM povezava v informacijski sistem, modalitete worklist, store, store commitment,
print, verify, media exchange
- ČB video tiskalnik
- programska oprema za boljšo vizualizacijo punkcijske igle
- biopsijski nastavki za vse zahtevane sonde
5. | MOŽNOSTI NADGRADNJE
- programska oprema za uporabo kontrastnih sredstev
- programska oprema za analizo/kvantifikacijo kontrastnih posnetkov
- programska oprema za avtomatsko merjenje debeline IMT
- programski modul za panoramski prikaz vsaj 100 cm z možnostjo rotacije 0-355 stopinj
- programski modul za strain elastografijo z linearno sondo
- možnost vgradnje dodatne baterije v mobilni podstavek za podaljšanje avtonomije delovanja
- možnost uporabe avtomatskega protokola poteka preiskave (workflow)
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 18.3 UZ aparat
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
Sklop 22.3 | UZ APARATI
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip | cena/enoto EUR | skupaj EUR
UZ APARATI
Splošne zahteve:
1. | Ultrazvočni aparatI morajo biti z vgrajeno najnovejšo digitalno tehnologijo
2. | AparatI morajo biti novi iz tekoče proizvodnje, ne demonstracijski ali obnovljen
3. | Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe
− natančen opis ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika,
− kataloge in/ali tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo, iz katere morajo biti jasno
razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo iz naročnikovih
strokovnih zahtev
4. | Garancijska doba za ponujeno opremo mora biti najmanj 24 mesecev od končne
primopredaje.
5. | Preventivno vzdrževanje se izvaja po priporočilu proizvajalca vendar najmanj 1 x letno.
6. | Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s
strani proizvajalca za servisiranje - vzdrževanje ponujene opreme.
Serviser mora zagotoviti komunikacijo v slovenskem jeziku.
7. | Čas za odpravo napak mora biti največ 72 ur od poteka odzivnega časa, ki je 4 ure.
8. | Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeni aparat še najmanj 5 let po poteku
garancijskega obdobja.
9. | Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z
zakonodajo v EU in evropskimi standardi.
10. | Ponudnik mora tekom postopka ocenjevanja ponudb, na lastne stroške, na morebitno pisno
zahtevo naročnika, le-temu omogočiti demonstracijo ponujene opreme v prostorih naročnika
v roku največ desetih (10) delovnih dni od prejema naročnikove pisne zahteve, na osnovi
katere se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne
zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
11. | Za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme mora ponudnik zagotoviti
usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za razumno število delavcev, ki jih bo določil
uporabnik.
12. | Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna
sredstva, ki se uporabljajo pri medicinskem čiščenju.
35.8.6.1 | UZ aparat majhen – z običajnim naborom sond (abdominalna, linearna, vaginalna / endokavitarna, kardio vaskularna) | 1 |  |  | 0
Prostor: 310.011
Opis / zahteve:
Mobilni ultrazvočni aparat
1. | APLIKACIJE za preiskave:
srca, trebuha, ožilja, mehkih delov, mišic, živcev
2. | APARAT
- samostoječi ultrazvočni aparat z vgrajeno najnovejšo tehnologijo
- velikost LCD zaslona občutljivega na dotik s premerom vsaj 30 cm, s stekleno zaščito in
širokim vidnim kotom (vsaj 80 stopinj)
- zahtevani prikazi: B (2D), M-mode, barvni doppler, barvni »power« doppler
- enostavna optimizacija slike z gumbom za uravnavanje svetlosti »gain« in globine
- enostaven in pregleden uporabniški vmesnik
- dvojni prikaz slike »dual imaging«
- zoom na živi in zamrznjeni sliki
- shranjevanje slik in video posnetkov v notranji spomin in možnost samodejnega
shranjevanja na zunanji medij (USB)
- vsaj dva enakovredna priklopa za UZ sonde na ultrazvoku z enostavnim načinom
preklopa in držalo za vsaj dve sondi
- možnost enostavnega priklopa tiskalnika na voziček
- čas zagona izklopljenega aparata ne sme biti daljši od 35 sekund
- napajanje 230V ali preko vgrajene baterije z avtonomijo dela vsaj 90 minut in možnost
nadgradnje avtonomnosti delovanja brez zunanjega napajanja z dodatno baterijo ter
opcija sistema za enostavno polnjenje (parkiraj in polni)
- po višini nastavljivo stojalo aparata, ki omogočati tudi delo stoje, z dodano košaro za
odlaganje pripomočkov in držalom za gel, stojalo mora biti čim manjšo in prilagojeno za
uporabo med bolniškimi posteljami
- aparat mora biti odporen na udarce
- omogočeno enostavno čiščenje celotne površine aparata (preprečevanje širjenja infekcij)
3. | UTRAZVOČNE SONDE
- kardiološka (fazna) sonda s frekvenčnim območjem 1-5 MHz
- konveksna sonda s frekvenčnim območjem 2-5 MHz
- linearna sonda s frekvenčnim območjem 5-10 MHz
- sonde morajo biti odporne na udarce in padce
- kabli sond morajo biti dodatno ojačani za zaščito pred fizičnimi poškodbami
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0