## List1
PONUDNIK:
Opozorilo: Ponudnik mora izpolniti specifikacijo ponudbe in sicer tako, da v tabelo za vsako posamezno zahtevano karakteristiko (stolpec 1) vpiše v stolpec 3 dejanske podatke za ponujeni aparat v stolpec 4 pa stran priložene prospektne/tehnične dokumentacije na kateri se podatek nahaja. V kolikor podatki, ki jih bo navedel ponudnik ne bodo v celoti izpolnjevali vse zahteve iz stolpca 1, če bo naročnik iz priložene tehnične dokumentacije in prospektov ugotovil, da podatki navedeni v stolpcu 3 niso resnični ali, če ponudnik ne bo vpisal vseh zahtevanih podatkov bo naročnik njegovo ponudbo kot strokovno neustrezno izločil iz nadaljnjega postopka.
STROKOVNE TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA (storilnostne in funkcionalne zahteve) ZA OPREMO, KI MORA BITI NOVA (ne sme biti rabljena, niti demo) | PODATEK ZA PONUJENI APARAT | STRAN V PROSPEKTNI/TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, KJER SE PODATEK NAHAJA oz. DOKAZILO ZA IZPOLNJEVANJE POGOJA (V KOLIKOR NI RAZVIDNO DOKAZILO ZA IZPOLNJEANJE POGOJA PA IZJAVA PROIZVAJALCA)
1 | 2 | 3
OZNAKA (serijska/kataloška številka ali druga identifikacijska številka/oznaka OPREME):
PROIZVAJALEC, leto proizvodnje:
1. VISOKOTLAČNI PARNI STERILIZATOR - KAPACITETA 18 STE - 4 KOS
SPLOŠNE ZAHTEVE:
· Polno avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo različnega sterilizacijskega materiala, obstojnega pri temperaturah 121°C in 134°C.
· Izdelan kot prehodni model za vložne vozičke 2x9 STE (brez prehoda transportnih vozičkov), z dvojimi horizontalnimi avtomatsko pomičnimi vrati,
· Vgrajen v obstoječe dimenzije prostora v centralni sterilizaciji skladno s Projektno nalogo cca 10,45m, v višini konstruktivnega stropa do cca 4,0m in spuščenega stropa na cca 2,7m, širinsko prilagojeno različnim sestavnim elementom, dolžinsko prilagojeno vmesnim stebrom
· Integriran v sistem fasadne obloge vseh sterilizatorjev, povratne komore in servisnega prostora skupaj, z enakim zunanjim izgledom
· Ogrevanje sterilizatorja preko vgrajenega paro – paro generatorja.
· Hlajenje sterilizatorja v zaprtem sistemu hladilne vode
ZAHTEVE ZA POSAMEZNE KOMPONENTE
Zahteve za komoro
· dimenzije skladno s standariziranimi vložnimi vozički
· oblika komore naj bo pravokotne oblike,
· izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L/W.Nr.1.4404 ali boljšega,
· notranjost komore visoko polirana zaradi lažjega čiščenja ali visoko polirana notranjost delovne komore RA <0,8 µm
· notranji robovi komore zaokroženi,
· dno komore nagnjeno k drenaži zaradi odtekanja kondenza,
· validacijski priključek za opcijski manometer,
· validacijski priključek za testne temperaturne sonde,
· vodila v komori za vložne vozičke,
· komora naj bo primerno izolirana.
Zahteve za vrata
· popolnoma avtomatsko horizontalno pomična vrata,
· notranja površina izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L/W.Nr.1.4404 ali boljšega
· varnostni sistem zaustavljanja pri zapiranju vrat, če je prisotna kakršnakoli ovira,
· tesnjenje vrat s silikonskim tesnilom s pomočjo pare ali zraka izza tesnila vrat,
· varnostni sistem proti odpiranju vrat, če je pritisk v komori višji od atmosferskega,
· avtomatsko odpiranje vrat na sterilni strani po uspešno končanem procesu.
Zahteve za paro-parni geneerator:
· paro-paro generator naj bo ali prigrajen posameznemu sterilizatorju ali ločen v okviru razpoložljivih gabaritov celotne konfiguracije, izveden z možno izločitvijo za primer neposrednega napajanja s čisto paro, ali sistem enega paro-paro generatorja za dva sterilizatorja, ki morata biti nameščena v okviru razpoložljivih gebaritov
· avtomatsko čiščenje parogeneratorja,
· opremljen s filtrom za razplinjevanje ne-kondezirajočih plinov ali sistem odstranjevanja ne-kondenzirajočih plinov »Degassing« z sistemom predgretja napajalne vode generatorja pare, ki ne potrebuje nobenega vzdrževanja ali sistem, ki je opremljen z rezervoarjem za predogrevanje, kjer se voda segreje na 85st in šele nato priteče v parni generator
· ogrevanje paro-paro generatorja preko dovoda hišne (industrijske) pare
Zahteve za vakuumski sistem
· sterilizator naj bo opremljen z visoko zmogljivo, minimalno dvostopenjsko, vakuumsko črpalko ali ustrezno visoko zmogljivo enostopenjsko črpalko oziroma v nasprotnem primeru sistem za ohlajanje vode, v v kolikor omogoča čas celotnega sterilizacijskega cikla kot je opredeljen v strokovnih zahtevah za sterilizator pod- ostale dodatne zahteve za sterilizator- glede časov za sterilizacijo.
Zahteve za procesne ventile in cevni razvodni sistem za paro
· vsi procesni ventili naj bodo pnevmatski zaradi večje varnosti obratovanja in zanesljivosti; ventili in cevni razvodni sistem za paro naj bodo izdelani iz nerjavečega jekla in izolirani.
Zahteve za filter za vstopni zrak v komoro
· Zračni filtri za vstopni zrak v komoro naj omogočajo 99,995 % filtracijo delcev velikosti 0,3µm ali standardni zračni sterilni filter za prezračevanje z filtracijo delcev velikosti 0,2 µm
Zahteve za kontrolno enoto, ki vodi proces sterilizacije
· avtomatsko vodenje vseh procesov sterilizacije naj omogoča lastna mikroprocesorska krmilna enota-PLC.
· sistem upravlja delovanje sterilizatorja, izvaja kontrolo delovanja, alarmira in omogoča vizualni vpogled v trenutno stanje procesa.
· kontrolna enota naj vsebuje tudi RS232, USB in mrežni RJ45CAT port za zunanjo komunikacijo.
· možnosti spreminjanja različnih parametrov in nastavitev varovana z gesli operaterja na več nivojih,
· zvočni in vizualni alarmni sistem za napake,
· shranjevanje zgodovine napak,
· servisni program z nastavitvijo servisnih intervalov ali ta sistem, kateri iz servisnega menija omogoča nastavitev servisnih intervalov
Zahteve za neodvisni mikroprocesorski nadzorni sistem delovanja sterilizatorja
· sterilizator naj ima vgrajen popolnoma neodvisni mikroprocesorski sistem za nadzor delovanja sterilizatorja z neodvisnimi senzorji za temperaturo in tlak. Sistem naj prejete podatke iz kontrolne enote sterilizatorja neprestano primerja s svojimi neodvisnimi senzorji. Oboji podatki morajo biti v okviru mejnih vrednosti sterilizacije, ki jih določa standard za sterilizacijo EN 285. V kolikor primerjalni podatki niso v okviru dopustnih vrednosti, mora neodvisni nadzorni sistem zaustaviti sterilizacijo in javiti napako.
Zahteve za uporabniški vmesnik-user interface:
· komunikacija uporabnika s kontrolno enoto sterilizatorja naj poteka preko uporabniškega vmesnika, ki naj bo barvni zaslon na dotik »touch screen« minimalne velikosti 10" na čisti in sterilni strani.
· uporabniški meni v slovenskem jeziku,
· možnost spremljanja procesa v realnem času na zaslonu kontrolne enote v alfanumeričnem, grafičnem ali shematskem prikazu.
Zahteve za program za nadzor in servisno diagnosticiranje na daljavo
· sterilizator naj bo opremljen s strojno in programsko opremo ki omogoča povezovanje sterilizatorja preko interneta na bazo podatkov v oblaku "cloud", Programska oprema mora omogočati neposreden vpogled v delovanje sterilizatorja, kot tudi upravljanje v realnem času s strani ponudnika/vzdrževalca. V primeru, da se ne uporablja "cloud", lahko uporablja tudi varen dostop VPN v skladu z internimi pravili naročnika
· uporabniku naj omogoča dostop do podatkov sterilizatorja v realnem času, varovanih z gesli glede na nivo uporabnika, preko mobilnih telefonov, tablic ali računalnikov,
· omogoča naj avtomatsko obveščanje uporabnika in servisne službe o uspešnem zaključenem ciklu ali morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS-u,
· servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote z možnostjo vpogleda v procese sterilizacije in diagnostiko napak z vpogledom posamičnih komponent sterilizatorja.
Zahteve za izpis procesa
· sterilizator naj bo na kontrolni strani opremljen z minimalno 4" tiskalnikom za izpis sterilizacijskega procesa ali tiskalnik s širino papirja 57,5mm
· Izpis naj vsebuje tako numerične podatke kot grafični izpis procesa.
Zahteve za sterilizacijske programe
· zapakirani instrumenti in tekstil pri 134°C (z možnostjo prilagoditve sušenja na koncu procesa) – testiran v skladu z MDD (direktivami za medicinske pripomočke),
· zapakirani instrumenti in tekstil pri 121°C (z možnostjo prilagoditve sušenja na koncu procesa) – testiran v skladu z MDD (direktivami za medicinske pripomočke),
· program za 134°C.18 minut - PRIONI
· Bowie & Dick testni program,
· avtomatski test tesnosti sterilizatorja,
· jutranji avtomatski zagon sterilizatorja s samostojno izvedbo testa testnosti pred uporabo – čas zagona naj se da nastaviti poljubno.
Ostale dodatne zahteve za sterilizator
· možnost servisnega prostora z desne ali leve strani, odvisno od celotne postavitvene konfiguracije
· možnost servisiranja s sprednje (vložne) strani,
· alarmi sistem v primeru izpada medijev kot so voda, para ali zrak,
· manometra na prikaz tlaka v komori na čisti in sterilni strani ter tlaka v plašču ali sterilizator, ki ima prikaz tlaka komore in plašča v digitalni obliki na uporabniškem vmesniku, mehanska manometra pa sta vgrajena znotraj aparata. Na sterilni strani je vgrajen mehanski manometer za prikaz tlaka v komori.
· čas sterilizacije s polno polnitvijo 18 STU s testnimi paketi za kovinske predmete (test pack metal) po zahtevah iz SIST EN 285 in testu po SIST EN 285-20.3 (load dryness, metal load) pri 134C° - max 75 min (dokazilo - testno poročilo)
· čas sterilizacije s polno polnitvijo 18 STU s testnimi paketi (full load textiles) po zahtevah iz SIST EN 285 in testu po SIST EN 285-20.2 (load dryness, full load textile) pri 134C° - max 55 min ( dokazilo – testno poročilo)
· varnostno mehansko stikalo za izklop sterilizatorja v sili,
· možnost začasnega obratovanja in posluževanja samo z ene strani (tako čiste kot sterilne)
Skladnost sterilizatorja z naslednjimi standardi:
· Medical device directive 93/42/EEC z dopolnilom direktive 2007/47/EC,
· Pressure equipment directive 2014/68/EC,
· EN 285
· EN ISO 13485 Medical Device – quality management system
· EN 62304 – Medica Device Software-Programska oprema za medicinske aparate
· CE certifikat.
Priključki
· elektrika 3x380-400V, 50 Hz
· priklop na dovod hišne pare za potrebe paro-paro generatorja max 6 bar,
· voda: priključek 1,5-6 bara, zahteve kvalitete vode po EN285 za parni generator,
· voda: priključek 1,5-6 bara, mehka za vakuumski sistem in hlajenje,
· komprimiran zrak: 6-8 bara.
· RS232, USB in RJ45CAT
Zunanje dimenzije sterilizatorja:
• razvidno iz Projektne naloge
Dodatna pojasnila:
· razpoložljivi prostor za vgradnjo sterilizatorjev je omejen v širino, globino in višino, zato je potrebno upoštevati zgornje zahteve
· po postavitvi aparata v celotno konfiguracijo štirih s servisnim pristorom in povratno komoro, v skupni dolžini cca 10,5m in širinsko prilagojeno različnim sestavnim elementom, se preostale odprtine ustrezno zaprejo s fasadno oblogo s pripadajočimi vrati v servisne prostore, z inox materialom enake kvalitete in smeri brušenja kot so čelne površine sterilizatorja; strošek izdelave in postavitve mora biti vključen v ceno sterilizatorja,
· omogočen mora biti vhod v servisni prostor sterilizatorja skozi servisna vrata ki so v sklopu sterilizatorja in so zajeta v skupno širino sterilizatorja
2. AVTOMATSKI / SAMODEJNI NAKLADALEC STERILIZATORJA Z VLOŽNIMI VOZIČKI - 4 KOS
SPLOŠNE ZAHTEVE
· Popolnoma avtomatski/samodejni nakladalec naj omogoča avtomatsko polnjenje dveh vložnih vozičkov kapacitete 9 STE v sterilizator brez potrebe po neposrednem nadzoru uporabnika,
· Ko je sterilizator pripravljen za novo polnjenje naj avtomatski nakladalec samodejno napolni sterilizator. Po polnitvi komore se samodejno zažene prej izbrani sterilizacijski proces.
· Avtomatski nakladalnik mora biti kompatibilen z vložnimi vozički in transportnimi vozički.
· Narejen naj bo iz elektropoliranega nerjavečega jekla kvalitete 304
· Omogočati mora higiensko čiščenje
· Krmilniki naj bodo vgrajeni v avtomatski nakladalec ali ki ima krmilnik integriran v pripadajočem parnem sterilizatorju
3. AVTOMATSKI / SAMODEJNI RAZKLADALEC STERILIZATORJA Z VLOŽNIMI VOZIČKI - 4 KOS
SPLOŠNE ZAHTEVE
· Popolnoma avtomatski/samodejni razkladalec naj omogoča avtomatsko razkladanje dveh vložnih vozičkov kapacitete 9 STE iz sterilizator brez potrebe po neposrednem nadzoru uporabnika.
· Ko sterilizator konča uspešen postopek sterilizacije in se vrata sterilizatorja samodejno odprejo, avtomatski razkladalec samodejno izprazni iz komore dveh vložnih vozičkov kapacitete 9 STE.
· Avtomatski nakladalnik mora biti kompatibilen z vložnimi vozički in transportnimi vozički.
· Narejen naj bo iz elektropoliranega nerjavečega jekla kvalitete 304
· Omogočati mora higiensko čiščenje
· Krmilniki naj bodo vgrajeni v avtomatski nakladalec ali ki ima krmilnik integriran v pripadajočem parnem sterilizatorju
4. VLOŽNI VOZIČEK ZA STERILIZATOR KAPACITETE 9 STE - 24 KOS
SPLOŠNE ZAHTEVE
· Vložni voziček kapacitete 9 STE naj bo izdelan iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla.
· Opremljen naj bo s tremi žičnimi policami za nakladanje sterilizacijskih setov različnih dimenzij.
· Ena od žičnih polic mora biti pomična po višini, zaradi fleksibilnosti polnjenja.
· Opremljen naj bo s štirimi kolesi izdelanimi iz materiala, obstojnega za sterilizacijo.
5. TRANSPORTNI VOZIČEK ZA AVTOMATSKI NAKLADALEC/RAZKLADALEC, TRANSPORT IN SHRANJEVANJE VLOŽNIH VOZIČKOV KAPACITETE 9 STE - 12 KOS
SPLOŠNE ZAHTEVE
· Transportni voziček namenjen za polnjenje avtomatskega nakladalca/razkladalca, transport in shranjevanje vložnih vozičkov kapacitete 9 STE naj bo izdelan iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla.
· Opremljen naj bo s sistemom za priklop na avtomatski nakladalec/razkladalec in sistemom za priklop vložnega vozička.
· Pri transportu ali shranjevanju vložnega vozička mora omogočati varno rokovanje za uporabnika.
· Opremljen naj bo s štirimi kolesi od katerih naj imata dve kolesi zavoro.
· Opremljen naj bo z ročajem za ergonomični transport in rokovanje
6. SHRANJEVALNA PLATFORMA ZA VLOŽNI VOZIČEK KAPACITETE 9 STE - 6 KOS
SPLOŠNE ZAHTEVE
· Shranjevalna platforma za shranjevanje vložnih vozičkov kapacitete 9 STE naj bo izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla.
· Opremljena naj bo s sistemom za priklop na transportni voziček in sistemom za priklop vložnega vozička.
· Pri shranjevanju vložnega vozička mora omogočati varno rokovanje za uporabnika..
7. POVRATNA PREDAJNA KOMORA ZA VLOŽNE VOZIČKE KAPACITETE 9 STE - 1 KOS
SPLOŠNE ZAHTEVE
· Namenjana za predajo vložnih vozičkov kapacitete 9 STE iz sterilnega dela v čisti deli sterilizacije.
· Opremljena naj bo s sistemom za priklop transportnega vozička na vstopni in izstopni strani in sistemom za vnos vložnega vozička v predajno komoro.
· Predajna komora naj bo opremljena z dvojimi električno pomičnimi vertikalnimi vrati, ki omogočajo interlock sistem.
· Pri vnosu vložnega vozička se odprejo vstopna vrata in so izstopna zaklenjena, kar preprečuje pretok zraka iz čistega v sterilni del. Ko se vstopna vrata zaprejo, se lahko odprejo izstopna vrata in vložni voziček lahko vzamemo ven na čisti strani.
· Predajna komora mora biti integrirana v sistem fasadne obloge sterilizatorjev, z enakim zunanjim izgledom
8. CENTRALNI NADZORNI SISTEM ZA SLEDENJE STERILIZACIJSKEGA PROCESA - 1 KOS
SPLOŠNE ZAHTEVE
· Sistem mora s pomočjo identifikacijskih tehnologij omogočati spremljanje celotnega postopka delovanja v okviru centralne sterilizacije, vključno z osebami, sterilizacijskimi seti, ter aparati za obdelavo materiala v sterilizaciji. Imeti mora možnost nadgradnje sledljivosti materiala v OP blok.
· Program informacijskega sistema za popolno sledljivost obdelovanega materiala v centralni sterilizaciji mora biti kompatibilen s kontrolno enoto in programsko opremo izbranih sterilizatorjev, termodezinfektorjev in varilnih strojčkov za sterilizacijske vrečke. Naročnik bo zagotovil podatke o proizvajalcu in modelu opreme, za ostale tehnične podatke, ki so potrebni za povezavo, je odgovoren ponudnik.
Zahteve za proizvajalca in sistem
· proizvajalec mora imeti najmanj 10- letne izkušnjena področju sledljivosti materiala za sterilizacijo v zdravstvu. Potrebno je dokazilo proizvajalca - izjava
· proizvajalec mora imeti najmanj 10 inštalacij ponujenega sistemav zadnjih 5 letih v večjih bolnišnicah po Evropi. Potrebno je dokazilo - spisek ustanov s kontaktnimi podatki, potrjen s strani proizvajalca. Naročnik ima pravico zahtevati potrjene reference.
· ponudnik mora zagotoviti popolno dobavo sistema, ki vključuje programsko opremo, strojno opremo, (računalnike, serverje, čitalce, čitlce kod, tiskalnike itd,), inštalacijo, šolanje in kasnejše redno vzdrževanje on line;
· ponudnik mora imeti zagotovljeno servisno podporo v RS, z izšplanim strokovnajko, z najmanj 5-letnimi izkušnjami na tem področju in minimalnim odzivnim časom servisne podpore on-line 4 uri. Obvezna priloga: Certifikat proizvajalca za šolanje z datumi
Zahteve za informacijski sistem
· sistem mora biti lahek za uporabo, z enostavnimi meniji za uporabo
· sistem mora zagotavljati redno posodabljanje in nadgrajevanje programa,
· sistem mora zagotavljati obširno on-line pomoč/navodila za uporabo programa,
· sistem mora omogočati modularno gradnjo, z različnimi vrstami modulov,
· sistem mora omogočati GDPR skladnost
Zahteve za sledljivost
· sistem mora zagotavljati sledljivost sterilizacijskih setov in košar skozi proces sprejema v CS, pakiranja stgerilizacije in izdaje materiala iz CS. V okviru tega postopka mora zabeležiti vsako fazo procesa.
· sistem mora zagotoviti v realnem času informacije kot so: kdo je obdeloval / rokoval z določenim materialom in kdaj, kje se material trenutno nahaja, kdo je naročil kateri inštrument in kdaj, itd.
· sistem mora imeti sposobnost izslediti košare / sete po serijski številki zapisani v obliki črtne kode, ta funkcija mora biti razvidna iz programa
· sistem mora omogočati uporabo programa v vseh fazah obdelave samo s čitalniki črtnih kod ( brez uporabe tipkovnice).
· sistem mora zagotavljati slikovni in video prikaz s tonskim zapisom o pakiranju posameznega seta/instrumenta, zaradi točnega pakiranja in optimalnega hitrega šolanja novega osebja.
· sistem mora omogočati direktno povezavo v realnem času s sterilizatorji ter zagotoviti shranjevanje vseh parametrov sterilizacije ter prikazovanje stanja le teh v realnem času.
· sistem mora zabeležiti in hraniti sledeče podatke za vsako košaro ali set ki se obdeluje: številko ST, dan in čas procesa ST, izbran program ST, začetek in konec procesa ST, številka cikla ST ter kompletne parametre cikla skupaj s podatki neodvisnega sistema nadzora ST in morebitnimi napakami cikla.
· sistem mora omogočati kreiranje edinstvene črtne kode po zahtevah uporabnika.
· črtna koda mora vsebovati naslednje podatke: ime artikla, datum obdelave, serijsko številko, datum preteka sterilnosti, številko sterilizacijskega programa, lokacijo proizvodnje, opozorila, lokacijo skladišča.
· omogočati mora nivojski sistem varovan z gesli za posameznega uporabnika, glede na njegove omejitve pri uporabi programa, kakor tudi zaradi varovanja podatkov o pacientih.
· uporabniški program za sledljivost mora bit v slovenskem jeziku,
· mora imeti modul za nastavitev, s katerim lahko uporabnik ustvari sete, za vsak set mora obstajati slika s katero uporabnik lahko poveže set
· dobavitelj celovitega sistema za popolno sledljivost sterilnega materiala mora dobaviti sistem v celoti: programsko opremo, strojno opremo, inštalacijo, izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku, nadzor nad zagonom in zagotoviti redno izobraževanje:
· dobavitelj celovitega sistema za popolno sledljivost sterilnega materiala mora ob sklenitvi ustrezne pogodbe zagotavljati redno posodabljanje programske opreme, in on-line podporo direktno s strani proizvajalca v primeru, da uporabnik to zahteva
Naročnik bo zagotovil navidezni strežnik po zahtevah dobavitelja. Naročnik bo ponudniku zagotovil dostop do strežniškega okolja.
Za celovit sistem je v CS predvidenih 6 delovnih postaj, opremljenih za nemoteno delovanje . Delovna postaja mora vsebovati vso strojno in programsko opremo za kompletno samostojno funkcionalno delovanje (računalnik,operacijski sistem, tipkovnica, miška, tiskalnik, čitalec črtnih kod itd.). 6 x komplet računalnik z ekranom 24 palcev (inch) ,miško in tipkovnico, min. 4 x brezžični in 2 x žični čitalec črtnih kod, min. 3 x tiskalnik črtnih kod, min. 3x laserski tiskalnik, min. 1x barvni tiskalnik
Zahteve za module, vključene v program:
· osonovni modu, ki mora zagotvaljati administrativno upravljanje, podatkovno bazo, standardna poročila, tiskanje skeniranega postopka, sledljivost serijskih številk, načrtovanje varnostnega kopiranja, opmniki za vnesena dejanja, arhiviranje;
· skrbniški modul, ki mora omogočati skrbniku vnos osnovni podatkov, kot so instrumenti, seti, stroji, kupci, dobavitelji in se ga da nenehno posodabljajo s pomočjo administracije. Omogočati mora tudi spremljanje sledljivosti posamezne enote/paketa in kreiranje standardnih poročil, ki jih je enostavno razumeti, vključno z vizualnimi funkcijami, kot so grafi in slike. Omogočati mora tudi predogled poročil pred tiskanjem in tiskanje v datoteko;
· modul optičnega čitalnika naj omogoča upravljanje ene ali več funkcij na istem optičnem čitalniku kot npr. kombiniranje funkcije vračanja in pakiranja na istem optičnem čitalniku s tem, da se da funkcijo spremeniti s skeniranje črtne kode;
· modul registracije sarže za sterilizator naj omogoča sledenje enotam/paketom v posameznem sterilizatorju s pomočjo saržne številke. Modul mora tudi zagotavljati, da se s pomočjo saržne številke enota/paket vstavi v pravi sterilizator/sterilizacijski program glede na vsebimo enote/paketa;
· modul seta/košare mora omogočati enostavno registracijo posameznih enot v setu/košari, ki gre v določeno saržo, kar pomeni, da lahko že v pakiranju določimo, v katerem setu/košari bo posamezni paket in ga pred registracijo v sterilizator ni potrebno ponovno registrirati. Optično se prebere samo košara;
· modul za pravilno pakiranje mora omogočati, da se s pomočjo črtne kode pojavi na ekranu seznam za pakiranje določenega seta. S pomočjo seznama na zaslonu mora osebje potrditi, da je vsak instrument vključen v set pred njegovo registracijo in nadaljnjo obdelavo;
· multimedia modul, ki omogoča upravljanje slik, videoposnetkov in zvokov in ga je možno upravljati na vseh delovnih mestih. Omogoča naj uvoz slik, videoposnetkov in zvočnih zapisov preko digitalne kamere, tabličnega računalnika ali pametnega telefona. Slike, videoposnetki in zvočni zapisi služijo za lažjo in enostavno rokovanje z inštrumenti in seti na delovnih postajah, lažje učenje novih uporabnikov, nego inštrumentov, pravilno pakiranje itd.
Zahteve za kasnejšo nadgradnjo:
· modul za registracije sarže v termodezinfektor,
· modul za sledljivost posameznih inštrumentov,
· modul za registracijo varilnikov sterilizacijskih vrečk,
· modul za upravljanje zalog sterilnega in nesterilnega materiala, dobavljenega od zunanjih dobaviteljev,
· modul za hitro sledenje – prednostno obdelavo,
· modul za popravilo/vzdrževanje inštrumentov,
· modul za fakturiranje,
· modul za biološke indikatorje.