## Hladilnik za zdravila
cena/kos v EUR brez DDV
Hl-1 | HLADILNIK (podpultni za zdravila) | kos | 1 |  | 0
Dim. (zunanje dimenzije) 52/63,5 cm, višine 83,5 cm ,Zunanje dimenzije hladilne omare (V x Š x G): 850 x 600 x 600 mm, +/- 15 % (velja za vse mere).
temperaturno območje +2°C do + 8°C,(hladilno področje)
steklena vrata, LED osvetlitev,
2 x mrežasti polici + 1 x izvlečni predal,
zaklepanje vrat s ključavnico,
možnost nastavitve temperature na 0,1 °C natančno
LCD ekran za spremljanje parametrov,
notranjost in zunanjost bele barve,
port 15 mm za vstavitev sonde,
dinamično - ventilacijsko hlajenje, na nogicah,
izdelan iz korozijsko odpornega materiala.
avtomatsko odtajevanje, in izparevanje
nivo hrupa čim nižji; po DIN 58345
zunanji digitalni prikazovalnik temperature
sistem za nadzor in dokumentiranje ter arhiviranje temperature
LABGUARD 3D (sprejemnik, oddajnik,kalibrirano tipalo s certifikatom)
odpiranje vrat glede na pozicijo v prostoru
Ohišje oz. komora mora biti izdelana z minimalno 45 40 mm izolacije
Omogočati morajo levo ali desno odpiranje
vgrajen varnostni sistem proti zamrzovanju
priključna napetost 230V/ 50Hz
24 urna meritev temperaturne homogenosti prazne omare
24 urna meritev temperaturne homogenosti polne omare
zvočno in vizualno opozorilo v primeru predolgo odprtih vrat ali z opozorilnim sistemom, kateri je neodvisen od električnega do 48 ur
opozorilni sistem, kateri je neodvisen od električnega omrežja do 72 ur
| Skupaj hladilnik [v EUR brez DDV]: |  |  |  | 0
| Skupaj hladilnik [v EUR z DDV]: |  |  |  | 0

## Prevetivno vzdrževanje
Naziv opreme | Strošek preventivnega vzdrževanja v času garacnijske dobe |  | Strošek preventivnega vzdrževanja po koncu garacnijske dobe |  |  | Vse cene so v EUR brez DDV
| 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto | skupaj
Hladilnik podpultni za zdravila | [5 empty] | 0
Skupaj preventivno vzdrževanje za obdobje 5 let brez DDV | [5 empty] | 0
Skupaj preventivno vzdrževanje za obdobje 5 let z DDV | [5 empty] | 0