## Stativi
cena/kos v EUR brez DDV
St-1 | STROPNI STATIV ZA INTENZIVNO NEGO | kos | 2 |  | 0
Dvojna roka za anestezijski stativ z motoriziranim vertikalnim pomikom
- horizontalna rotacija: 330°
- horizontalni radij: cca. 900 + 600 mm
- elektropnevmatski zavorni sistem na treh oseh ali elektropnevmatski zavorni sistem na dveh oseh
- vertikalna (višinska) nastavitev: 600-700 mm
- nosilnost: najmanj 120 kg
- korpus višine 1200 mm, s šestimi paneli za priključke ali korpus višine 1200 1250mm, s paneli za priključke
- tečaji z valjčnimi ležaji za natančno in lahko pozicioniranje
- mehko in tiho ustavljanje na vsaki osi (shock absorbtion)
- lahko premikanje rok z ustavitvijo na zahtevani poziciji, možnost
urgentnega pomikanja rok brez zavornih komandnih tipk
- standardi: IEC 60601-1-2-41, CE (93/43/CEE - classe II b)
Dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo
*** nosilna konstrukcija v medstropovju je v popisu obrtniških del - B1 - ključavničarska dela
Anestezijski stativ mora biti opremljen z naslednjimi priključki :
- 12 šuko vtičnica 230V, IP44, z signalizacijsko lučko o prisotnosti napetosti (6 x zelene barve (DEA), 6 x rdeče barve (UPS)) ali 12 šuko vtičnica 230V, IP2X, z signalizacijsko lučko o prisotnosti napetosti (6 x zelene barve (DEA), 6 x oranžne barve (UPS))
- 12 x izenačitev potenciala,
- 4 x vtičnica z dvema konektorjema (2x RJ45 cat.6A), antibakterijske, zaščita IP44, s protiprašnim pokrovom, bele barve, za LAN omrežje
- medicinski plini: 3 x O2, 3 x Kz 5, 3 x vakuum, 1x N2O (oksidul), 1x odvod anestezijskih plinov
Ponudnik mora poleg anest. stativa ponuditi še:
Dodatna oprema :
- ročka s tipkami za elektropnevmatski zavorni sistem
- 2 x dvojni nosilec za infuzije s štirimi kljukicami za obešanje infuzij, infuzijskih črpalk in sistemskih črpalk(perfuzorjev)
- 3 x polica dimenzij 520 x 420mm +/- 20mm s stranskimi šinami in predalom pod polico, nosilnost 80kg ali 3x polica dimenzij 520-530mmx420-480mm ali 3 polica dimenzij 520 x 420mm +/- 20mm s stranskimi šinami in predalom pod polico, katerih vsaka ima nosilnost vsaj 50 kg ali 3 x polica dimenzij 485x 450mm +/- 20mm s stranskimi šinami in predalom pod polico, nosilnost 50kg
- Dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo
- Roke stativov morajo omogočati neovirano namestitev položaja stativov, dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo, (približevanje in oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru - površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize, OP luči
- Svetlo višino prostora preveriti na samem mestu vgradnje.
- Manometri za posamezne med. pline
- Vsa dela za funkcionalno delovanje stativa
OPOMBE:Po končani montaži opreme morajo roke stativov omogočati neovirano namestitev položaja stativov. Dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo (približevanje in oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru - površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize, OP luči, upohovalci zraka, itd...Svetlo višino prostora preveriti na samem mestu vgradnje. Dobava in montaža stativov z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi. Ožičenje in povezave na pripravljene izpuste v stropu.
St-2 | POMOŽNI STATIV - ROKA ZA MONITOR (STROPNA IZVEDBA) | kos | 2 |  | 0
- 2x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran , dolžine max 2400 mm, z vrtljivim členom za namestitev ekrana in vesa 75x100 adapterjem, nosilnost 15 kg ali 2x pomična roka za stativ skupne dolžine max. 2400mm, skupne nosilnosti več kot 15 kg
- vključno z VidiaPort VESA 100 adapterjem
- vertikalno območje pozicioniranja: cca 1150mm
- najnižja vertikalna pozicija vsaj do 1050mm
- stropna izvedba
- horizontalna rotacija: 330° ali horizontalna rotacija 120° ali horizontalno rotacijo ročice 320°
- vertikalna rotacija: 120°
- na koncu stativa nosilec za monitor: npr: VIDIAPORT VESA 100
- certifikat: UL 60601-1 medicinska leketrična oprema, del 1, 93/94 EEC medical device directive
- nosilnost roke: od 8 do 13 kg
OPOMBE:Po končani montaži opreme morajo roke stativov omogočati neovirano namestitev položaja stativov. Dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo (približevanje in oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru - površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize, OP luči, upohovalci zraka, itd...Svetlo višino prostora preveriti na samem mestu vgradnje. Dobava in montaža stativov z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi. Ožičenje in povezave na pripravljene izpuste v stropu.
| Skupaj stativi [v EUR brez DDV]: |  |  |  | 0
| Skupaj stativi[v EUR z DDV]: |  |  |  | 0

## Preventivno vzdrževanje
Naziv opreme | Strošek preventivnega vzdrževanja v času garacnijske dobe |  | Strošek preventivnega vzdrževanja po koncu garacnijske dobe |  |  | Vse cene so v EUR brez DDV
| 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto | skupaj
Stropni stativ za intenzivno nego - 2 kpl. | [5 empty] | 0
Pomožni stativ - roka za monitor (stropna izvedba) 2 kpl. | [5 empty] | 0
Skupaj preventivno vzdrževanje za obdobje 5 let brez DDV | [5 empty] | 0
Skupaj preventivno vzdrževanje za obdobje 5 let z DDV | [5 empty] | 0