## Termodezinfektor
cena/kos v EUR brez DDV
Te-1 | TERMODEZINFEKTOR - STROJ ZA PRANJE IN DEZINFEKCIJO FLEKSIBILNIH ENDOSKOPOV | kos | 1 |  | 0
Dimenzije: širina max. 900 mm, globina max. 800 mm, višina max.2200mm, toleranca +/- 5%
SPLOŠNE ZAHTEVE
Izdelava dezinfektorja iz nerjavnega (RF) ali plastike (PC-polycarbonat) materiala, notranje ohišje iz jekla. V primeru PC materiala je ob ugotovljeni napaki potrebno zagotoviti menjavo ohišja aparata zaradi mikrobiološke neoporečnosti.
Dezinfektor mora omogočati dezinfekcijo fleksibilnih endoskopov po standardu ISO 15883 1,4, , lahko tudi popolnoma avtomatizirane
Naročnik zahteva sistem dezinfektorjev, ki v 40-ih minutah (+/- 15%) dezinficira vsaj dva endoskopa. Naročnik zahteva 2x enokomorna stroja ločena en od drugega, ali 1 x trokomorni..
Naročnik ne pogojuje na kakšen način naj ponudnik to zagotovi ali je to 2x enokomorni (stran ob strani), ali 2x enokomorni (eden nad drugim), 1x dvokomorni ali pa 1x trokomorni ,kateri opere do tri endoskope, hkrati v isti komori na treh ločenih košarah. Po Ponudnik mora ponuditi najnovejši, oz. aktualni model dezinfektorja. Stoji morajo biti prehodni
Upravljalcu omogoča varno, enostavno, brezhibno in jasno uporabo vseh funkcij.
Termodezinfektor mora zagotavljati termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov po sistemu čisto - nečisto - prehodni model. Dezinfektor mora omogočati sistem sledenja endoskopov..
Termodezinfektor mora biti prehoden, po principu nečisto-čisto ali termodezinfektor, ki omogoča vračanje košar na čisti strani nazaj v stroj, skozi termodezinfektor
Omogočati mora program zadnje ispiralne vode za vzorčenje Termodezinfektor mora zagotavljati odvzem vzorca vode ob koncu cokla oz. po koncu izpiralne vode, z namenom ugotovitve mikrobiološke neoporečnosti.
Omogočati mora sistem za testiranje prehodnosti kanalov (delovnega kanala, kanala voda/zrak, kanala za izpiranje) tekom cikla dezinfekcije.
Omogočati mora visoko stopnjo dezinfekcije in s tem široko antimikrobno učinkovitost proti bakterijam, virusom, mikobakterijam.
Priključni adapterji morajo zagotavljati barvni - kodirni sistem (ali ekvivalentno), ki preprečuje zamenjavo priklopov.
Namestitev endoskopov v pralno košaro izven termo dezinfektorja. Pralna košara oz. kaseta mora biti kompatibilna s sušilno omaro, kar pomeni, da se mora enaka košara za dezinfekcijo endoskopov uporabljati tudi za transport ter sušenje endoskopov v sušilni omari Če proizvajalec/ponudik trenutno te rešitve ne more ekplicitno dokazati s katalogom, je pa ta rešitev v fazi implementacije, mora ponudnik priloži nepreklicno izjavo proizvajalca za zadostitev temu pogoju. V kolikor nalagalni sistem potrebuje voziček, je le-tega potrebno vključiti v ponudbo. Ponudnik mora zagotoviti dvojno število vložnih košar za v sušilno omaro. Ponudnik lahko ponudi tudi tak stroj, kateri ima ustrezne košare za termodezinfketor in transport do omar, ne pa tudi za vložitev v omare.
Ponudnik mora zagotoviti primeren priklop vode za nemoteno delovanje stroja. (filtri, itd.)
V kolikor potrebuje sistem za obdelavo vhodne vode, mora le-tega vključiti v ponudbo.
V kolikor je potrebno mora ponudnik zagotoviti prisilno odvajanje pare.
Ponudnik mora podati lastno izjavo, da je ponujeni dezinfektor, kot tudi čistila/kemikalije, ki se uporabljajo pri dezinfekcijskem ciklu, kompatibilne z naročnikovimi endoskopi, ter čistili.
Ponudnik mora v ponudbo vključiti konektorje za priklop vseh uporabnikovih endoskopov (Olympus, Pentax, Fujion, Storz) za vsak ponujeni dezinfektor.
avdio in vizualni alarmi za nadzor cikla
Ponudnik mora v ponudbo vključiti navodila za uporabo (navodila dostavi izbrani ponudnik ob dobavi).
Vgrajen vmesnik LAN (TCP/IP) za ”online” dokumentiranje..
Komora za dezinfekcijo naj ima dvoje vrat z vgrajenim oknom, primerne velikosti, da je omogočen pogled na košare, zaradi vizualne kontrole.
Ponudnik mora zagotoviti zaporo do višine stropa (RF,knauf, itd)
Naročnik bo upošteval priporočilo proizvajalca za validirane cikle stroja čiščenja/razkuževanja glede čistil
SLEDLJIVOST IN UPRAVLJANJE
Sistem sledljivosti naj se vrši preko RFID tehnologije ali preko sistema odčitavanja črtnih kod. Sistem mora omogočati vpogled v naslednje podatke:
ID endoskopa
Serijska številka dezinfektorja
ID uporabnika
Prikaz napak
Identifikacija endoskopov ter identifikacija uporabnika.
Avtomatična kontrola procesa, avtomatično doziranje detergentov/čistil.
Možnost vpogleda pretokov skozi posamezne kanale endoskopov.
Avtomatični tester tesnosti pred pričetkom faze čiščenja endoskopa v dezinfektorju.
Upravljanje dezinfektorja preko LCD ekrana, občutljivega na dotik.
Samodezinfekcija dezinfektorja pri vsaj 80˚C.
Termodezinfektor naj uporablja PAA detergente/čistila za dezinfekcijo endoskopov. (perocetna kislina)
Ponudnik mora v ponudbo vključiti 50 kos transponderjev ali črtnih kod za označitev endoskopov kot tudi 50 kom ID uporabniških kartic (1+1set).
Te-2 | IONSKI IZMENJEVALEC | kos | 1 |  | 0
Dim. max 30/58, višine 50 cm
Avtomatski, priklop na navadno mrzlo vodo,
Pritisk: 2-8 bar,
Zalogovnik iz nerjavečega jekla AISI304;
Nerjavne priklopne cevi
OPOMBA: V primeru, da aparat ne potrebuje ionskega izmenjevalca, ga ponudnik ne potrebuje ponuditi. Ob primeru nujnosti pa mora biti IONSKI izm. dvignjen od talne površine.
Te-3 | ULTRAZVOČNI ČISTILEC | kos | 1 |  | 0
Namizni model,
Velikost komore 28l, +/-10%
Moč gretja vsaj 300W, max. 1000W,1f/50Hz
Nastavljiv timer,
Vključena košara in pokrov
Dimenzije: naj ne presegajo 60 x 33 in višine 45 cm ali zunanje dimenzije (D x Š x V) 53 x 33 x 36 cm (+/- 15%)
Namizni model,
Velikost komore max 30L
| Skupaj termodezinfektor (v EUR brez DDV) |  |  |  | 0
| Skupaj termodezinfektor (v EUR z DDV) |  |  |  | 0

## Preventivno vzdrževanje
Naziv opreme | Strošek preventivnega vzdrževanja v času garacnijske dobe |  | Strošek preventivnega vzdrževanja po koncu garacnijske dobe |  |  | Vse cene so v EUR brez DDV
| 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto | skupaj
Termodezinfektor stroj za pranje in dezinfekcijo fleksibilnih endoskopov 1 kpl. | [5 empty] | 0
Ionski izmenjevalec 1 kos | [5 empty] | 0
Ultrazvočni čistilec 1 kos | [5 empty] | 0
Skupaj preventivno vzdrževanje za obdobje 5 let brez DDV | [5 empty] | 0
Skupaj preventivno vzdrževanje za obdobje 5 let z DDV | [5 empty] | 0