| STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA OPREMO PO SKLOPIH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| SKLOP 2: TERMODEZINFEKTOR - STROJ ZA PRANJE IN DEZINFEKCIJO FLEKSIBILNIH ENDOSKOPOV |  | PODATEK ZA PONUJENI APARAT | STRAN V PROSPEKTNI/TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, KJER SE PODATEK NAHAJA oz. DOKAZILO ZA IZPOLNJEVANJE POGOJA (V KOLIKOR NI RAZVIDNO DOKAZILO ZA IZPOLNJEANJE POGOJA PA IZJAVA PROIZVAJALCA) |
| Oznaka ponujene opreme (navedba kataloške številke ali kode ali druge proizvajalčeve oznake ): |  |  |  |
| Proizvajalec: |  |  |  |
| - SPLOŠNE ZAHTEVE |  |  |  |
| 1. | Izdelava dezinfektorja iz nerjavnega (RF) ali plastike (PC-polycarbonat) materiala, notranje ohišje iz jekla. V primeru PC materiala je ob ugotovljeni napaki potrebno zagotoviti menjavo ohišja aparata zaradi mikrobiološke neoporečnosti. |  |  |
| 2. | Dezinfektor mora omogočati dezinfekcijo fleksibilnih endoskopov po standardu ISO 15883 1,4, lahko tudi popolnoma avtomatizirane |  |  |
| 3. | Naročnik zahteva sistem dezinfektorjev, ki v 40-ih minutah (+/- 15%) dezinficira vsaj dva endoskopa. Naročnik zahteva 2x enokomorna stroja ločena en od drugega, ali 1 x trokomorni.. Naročnik ne pogojuje na kakšen način naj ponudnik to zagotovi ali je to 2x enokomorni (stran ob strani), ali 2x enokomorni (eden nad drugim), 1x dvokomorni ali pa 1x trokomorni, kateri opere do tri endoskope, hkrati v isti komori na treh ločenih košarah. Ponudnik mora ponuditi najnovejši, oz. aktualni model dezinfektorja. Stoji morajo biti prehodni |  |  |
| 4. | Dimenzije: širina max. 900 mm, globina max. 800 mm, višina max.2200mm., toleranca +/- 5% |  |  |
| 5. | Upravljalcu omogoča varno, enostavno, brezhibno in jasno uporabo vseh funkcij. |  |  |
| 6. | Termodezinfektor mora zagotavljati termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov po sistemu čisto - nečisto - prehodni model. Dezinfektor mora omogočati sistem sledenja endoskopov.. |  |  |
| 7. | Termodezinfektor mora biti prehoden, po principu nečisto-čisto. ali termodezinfektor, ki omogoča vračanje košar na čisti strani nazaj v stroj, skozi termodezinfektor |  |  |
| 8. | Omogočati mora program zadnje ispiralne vode za vzorčenje Termodezinfektor mora zagotavljati odvzem vzorca vode ob koncu cokla oz. po koncu izpiralne vode, z namenom ugotovitve mikrobiološke neoporečnosti. |  |  |
| 9. | Omogočati mora sistem za testiranje prehodnosti kanalov (delovnega kanala, kanala voda/zrak, kanala za izpiranje) tekom cikla dezinfekcije. |  |  |
| 10. | Omogočati mora visoko stopnjo dezinfekcije in s tem široko antimikrobno učinkovitost proti bakterijam, virusom, mikobakterijam. |  |  |
| 11. | Priključni adapterji morajo zagotavljati barvni - kodirni sistem (ali ekvivalentno), ki preprečuje zamenjavo priklopov. |  |  |
| 12. | Namestitev endoskopov v pralno košaro izven termo dezinfektorja. Pralna košara oz. kaseta mora biti kompatibilna s sušilno omaro, kar pomeni, da se mora enaka košara za dezinfekcijo endoskopov uporabljati tudi za transport ter sušenje endoskopov v sušilni omari . Če proizvajalec/ponudik trenutno te rešitve ne more ekplicitno dokazati s katalogom, je pa ta rešitev v fazi implementacije, mora ponudnik priloži nepreklicno izjavo proizvajalca za zadostitev temu pogoju. V kolikor nalagalni sistem potrebuje voziček, je le-tega potrebno vključiti v ponudbo. Ponudnik mora zagotoviti dvojno število vložnih košar za v sušilno omaro. Ponudnik lahko ponudi tudi tak stroj, kateri ima ustrezne košare za termodezinfketor in transport do omar, ne pa tudi za vložitev v omare. |  |  |
| 13. | Ponudnik mora zagotoviti primeren priklop vode za nemoteno delovanje stroja. (filtri, itd.) |  |  |
| 14. | V kolikor potrebuje sistem za obdelavo vhodne vode, mora le-tega vključiti v ponudbo. |  |  |
| 15. | V kolikor je potrebno mora ponudnik zagotoviti prisilno odvajanje pare. |  |  |
| 16. | Ponudnik mora podati lastno izjavo, da je ponujeni dezinfektor, kot tudi čistila/kemikalije, ki se uporabljajo pri dezinfekcijskem ciklu, kompatibilne z naročnikovimi endoskopi, ter čistili. |  |  |
| 17. | Ponudnik mora v ponudbo vključiti konektorje za priklop vseh uporabnikovih endoskopov (Olympus, Pentax, Fujion, Storz) za vsak ponujeni dezinfektor. |  |  |
| 18. | avdio in vizualni alarmi za nadzor cikla |  |  |
| 19. | Ponudnik mora v ponudbo vključiti navodila za uporabo (navodila dostavi izbrani ponudnik ob dobavi). |  |  |
| 20. | Vgrajen vmesnik LAN (TCP/IP) za ”online” dokumentiranje.. |  |  |
| 21. | Komora za dezinfekcijo naj ima dvoje vrat z vgrajenim oknom, primerne velikosti, da je omogočen pogled na košare, zaradi vizualne kontrole. |  |  |
| 22. | Ponudnik mora zagotoviti zaporo do višine stropa (RF,knauf, itd) |  |  |
| 23. | Naročnik bo upošteval priporočilo proizvajalca za validirane cikle stroja čiščenja/razkuževanja glede čistil |  |  |
| - SLEDLJIVOST IN UPRAVLJANJE |  |  |  |
|  | Sistem sledljivosti naj se vrši preko RFID tehnologije ali preko sistema odčitavanja črtnih kod. Sistem mora omogočati vpogled v naslednje podatke: |  |  |
| 1. | ID endoskopa Serijska številka dezinfektorja ID uporabnika Prikaz napak |  |  |
| 2. | Identifikacija endoskopov ter identifikacija uporabnika. |  |  |
| 3. | Avtomatična kontrola procesa, avtomatično doziranje detergentov/čistil. |  |  |
| 4. | Možnost vpogleda pretokov skozi posamezne kanale endoskopov. |  |  |
| 5. | Avtomatični tester tesnosti pred pričetkom faze čiščenja endoskopa v dezinfektorju. |  |  |
| 6. | Upravljanje dezinfektorja preko LCD ekrana, občutljivega na dotik. |  |  |
| 7. | Samodezinfekcija dezinfektorja pri vsaj 80˚C. |  |  |
| 8. | Termodezinfektor naj uporablja PAA detergente/čistila za dezinfekcijo endoskopov. (perocetna kislina) |  |  |
| 9. | Ponudnik mora v ponudbo vključiti 50 kos transponderjev ali črtnih kod za označitev endoskopov kot tudi 50 kom ID uporabniških kartic (1+1set). |  |  |
| - IONSKI IZMENJEVALEC |  |  |  |
| 1. | Dim. max 30/58, višine 50 cm |  |  |
| 2. | avtomatski, priklop na navadno mrzlo vodo, |  |  |
| 3. | pritisk: 2-8 bar, |  |  |
| 4. | zalogovnik iz nerjavečega jekla AISI304; |  |  |
| 5. | Nerjavne priklopne cevi |  |  |
| 6. | OPOMBA: V primeru, da aparat ne potrebuje ionskega izmenjevalca, ga ponudnik ne potrebuje ponuditi. Ob primeru nujnosti pa mora biti IONSKI izm. dvignjen od talne površine. |  |  |
| - UZ ČISTILEC |  |  |  |
| 1. | Namizni model, |  |  |
| 2. | Velikost komore 28l, +/-10% |  |  |
| 3. | Moč gretja vsaj 300W, max. 1000W,1f/50Hz |  |  |
| 4. | Nastavljiv timer, |  |  |
| 5. | Vključena košara in pokrov |  |  |
| 6. | Dimenzije: naj ne presegajo 60 x 33 in višine 45 cm ali zunanje dimenzije (D x Š x V) 53 x 33 x 36 cm (+/- 15%) |  |  |
| 7. | Namizni model, |  |  |
| 8. | Velikost komore max 30L |  |  |
| 9. | Vključena košara in pokrov |  |  |
| STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA SKLOP 3 : APARAT ZA PODPORO IN SLEDLJIVOST ROČNEGA ČIŠČENJA ENDOSKOPOV |  |  |  |
| Oznaka ponujene opreme (navedba kataloške številke ali kode ali druge proizvajalčeve oznake ): |  |  |  |
| Proizvajalec: |  |  |  |
| 1. | Dim. 50/30 cm, višine 26 cm |  |  |
| 2. | Omogoča test tesnosti |  |  |
| 3. | avtomatsko doziranje detergenta v posamezne kanale endoskopa |  |  |
| 4. | izvaja prebrizgavanje in spiranje kanalov |  |  |
| 5. | izvaja nadzor nad ročnim čiščenjem in omogoča izpis preko vgrajenega tiskalnika |  |  |
| 6. | prepoznava posameznega inštrumenta, in sledljivost uporabnika |  |  |
| 7. | omogoča vzorčenje organskih nečistoč za luminometer |  |  |
| 8. | nadzor delovanja z mikroprocesorjem |  |  |
| 9. | USB port na sprednjem panelu za dostop do podatkov mikroprocesorja ali USB priklop na strani, poleg tiskalnika |  |  |
| 10. | vgrajen tiskalnik |  |  |
| 11. | Druge zahteve: |  |  |
| 12. | Kompatibilnost z obstoječimi fleksibilnimi endoskopi, ki jih imamo v bolnišnici. |  |  |
| 13. | skladnost z EN 61010-1 |  |  |
| 14. | skladnost z EN 61010-2-040 |  |  |
| 15. | skladnost z EN 61326-1 |  |  |
| 16. | skladnost z EN ISO 14971 |  |  |
| STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA SKLOP 4: OMARA ZA SHRANJEVANJE IN SUŠENJE ENDOSKOPOV |  |  |  |
| Oznaka ponujene opreme (navedba kataloške številke ali kode ali druge proizvajalčeve oznake ): |  |  |  |
| Proizvajalec: |  |  |  |
| 1. | Dimenzije: širina max. 1000 mm, globina max. 900 mm, višina max.2000 mm |  |  |
| 2. | omara za horizontalno shranjevanje v aseptičnih okoliščinah, |  |  |
| 3. | prehodni model s kapaciteto hranjenja vsaj 8 fleksibilnih endoskopov, |  |  |
| 4. | omara naj ima dvoje vrat z vgrajenim oknom ali omara, ki ima dvoje steklenih vrat, namesto samo okna za vizualno kontrolo |  |  |
| 5. | sušenje z zrakom preko Hepa filtra H14, |  |  |
| 6. | sušenje kanalov endoskopa ter zunanjosti endoskopa |  |  |
| 7. | vgrajen HEPA filter H14, |  |  |
| 8. | kaseta s pokrovom, ki se jo ob vložitvi hitro priklopi na konektor z medicinskim komprimiranim zrakom ali pladnje, ki so kompatibilni za pranje v pralni komori stroja in jih je moč vložiti tudi v sušilno omaro (sušenje). Za transport pa je potrebno ponuditi dodatne kasete z indikatorji na pokrovu. |  |  |
| 9. | pokrov ima indikator nečisto/čisto, |  |  |
| 10. | neodvisni merilci pretoka zraka za kanale za vsak posamezen endoskop, ali sušilna omara, ki meri pretočnost zraka čez vsak kanal endoskopa, za vsako posamezno shranjevalno mesto (polico) ter javi alarm, v kolikor je pretočna vrednost neustrezna |  |  |
| 11. | senzor in alarm za odprta vrata, |  |  |
| 12. | nadzor in upravljanje z mikroprocesorjem, |  |  |
| 13. | upravljanje preko zaslona na dotik, |  |  |
| 14. | vgrajen tiskalnik ali nima vgrajenega tisklanika, lahko pa podatke glede delovanja ter sledljivosti prenaša preko morežnega priklopa ali pa jih prenese na USB medij. V ten primeru je potrebno ponuditi dodatni zunanji termalni tisklanik |  |  |
| 15. | Ethernet port, |  |  |
| 16. | barvni prikaz statusa posameznega vloženega endoskopa |  |  |
| 17 | vizualni in akustični alarmi pri nepredpisani temperaturi ali sušilna omara, ki v primeru neustrezne temperature med izvedbo sušenja avtomatsko preklopi v drug program in to vizualno pokaže (fazo sušenja in / ali fazo shranjevanja), |  |  |
| 18. | Ponudnik mora zagotoviti zaporo do višine stropa (RF,knauf, itd) |  |  |
| 19. | Vizualni ali akustični alarmi ali sušilna omara, ki v primeru alarma nepretočnosti kanala javi alarm ali v akustični ali v vizualni obliki |  |  |
| 20. | Kompatibilnost z obstoječimi fleksibilnimi endoskopi, ki jih imamo v bolnišnici UKCL. Sušilna omara mora omogočati sistem sledenja endoskopov (vstop/izstop). skladnost z direktivo 93/42/EEC,. skladnost z EN 60204-1:2010,. skladnost z EN ISO 14971:2009,. skladnost z EN ISO 16442:2015;. |  |  |
| STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA SKLOP 5: STATIVI |  |  |  |
| Oznaka ponujene opreme (navedba kataloške številke ali kode ali druge proizvajalčeve oznake ): |  |  |  |
| Proizvajalec: |  |  |  |
| - STROPNI STATIV ZA INTENZIVNO NEGO |  |  |  |
| 1. | Dvojna roka za anestezijski stativ z motoriziranim vertikalnim pomikom |  |  |
| 2. | horizontalna rotacija: 330° |  |  |
| 3. | horizontalni radij: cca. 900 + 600 mm |  |  |
| 4. | elektropnevmatski zavorni sistem na treh oseh ali elektropnevmatski zavorni sistem na dveh oseh |  |  |
| 5. | vertikalna (višinska) nastavitev: 600-700 mm |  |  |
| 6. | nosilnost: najmanj 120 kg |  |  |
| 7. | korpus višine 1200 mm, s šestimi paneli za priključke ali korpus višine 1200-1250mm, s paneli za priključke, |  |  |
| 8. | tečaji z valjčnimi ležaji za natančno in lahko pozicioniranje |  |  |
| 9. | mehko in tiho ustavljanje na vsaki osi (shock absorbtion) |  |  |
| 10. | lahko premikanje rok z ustavitvijo na zahtevani poziciji, |  |  |
| 11. | možnost urgentnega pomikanja rok brez zavornih komandnih tipk |  |  |
| 12. | standardi: IEC 60601-1-2-41, CE (93/43/CEE - classe II b) |  |  |
| 13. | Dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo |  |  |
| 14. | Anestezijski stativ mora biti opremljen z naslednjimi priključki : |  |  |
| 15. | 12 šuko vtičnica 230V, IP44, z signalizacijsko lučko o prisotnosti napetosti (6 x zelene barve (DEA), 6 x rdeče barve (UPS)) ali 12 šuko vtičnica 230V, IP2X, z signalizacijsko lučko o prisotnosti napetosti (6 x zelene barve (DEA), 6 x oranžne barve (UPS)) |  |  |
| 16. | 12 x izenačitev potenciala, |  |  |
| 17. | 4 x vtičnica z dvema konektorjema (2x RJ45 cat.6A), antibakterijske, zaščita IP44, s protiprašnim pokrovom, bele barve, za LAN omrežje |  |  |
| 18. | medicinski plini: 3 x O2, 3 x Kz 5, 3 x vakuum, 1x N2O (oksidul), 1x odvod anestezijskih plinov |  |  |
| 19. | Ponudnik mora poleg anest. stativa ponuditi še: |  |  |
| 20. | Dodatna oprema : |  |  |
| 21. | ročka s tipkami za elektropnevmatski zavorni sistem |  |  |
| 22. | 2 x dvojni nosilec za infuzije s štirimi kljukicami za obešanje infuzij, infuzijskih črpalk in sistemskih črpalk(perfuzorjev) |  |  |
| 23. | 3 x polica dimenzij 520 x 420mm +/- 20mm s stranskimi šinami in predalom pod polico, nosilnost 80kg ali 3x polica dimenzij 520-530mmx420-480mm ali 3 x polica dimenzij 520 x 420mm +/- 20mm s stranskimi šinami in predalom pod polico, nosilnost vsaj 50 kg, ali 3 x polica dimenzij 485x 450mm +/- 20mm s stranskimi šinami in predalom pod polico, nosilnost 50kg |  |  |
| 24. | Dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo |  |  |
| 25. | Roke stativov morajo omogočati neovirano namestitev položaja stativov, dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo, (približevanje in oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru - površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize, OP luči |  |  |
| 26. | Svetlo višino prostora preveriti na samem mestu vgradnje. |  |  |
| 27. | Manometri za posamezne med. pline |  |  |
| 28. | Vsa dela za funkcionalno delovanje stativa |  |  |
| - POMOŽNI STATIV - ROKA ZA MONITOR (STROPNA IZVEDBA) |  |  |  |
| 1. | 2x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran, dolžine max 2400 mm, z vrtljivim členom za namestitev ekrana in vesa 75x100 adapterjem, nosilnost 15 kg ali 2x pomična roka za stativ skupne dolžine max. 2400mm, skupne nosilnosti več kot 15 kg |  |  |
| 2. | vključno z VidiaPort VESA 100 adapterjem |  |  |
| 3. | vertikalno območje pozicioniranja: cca 1150mm |  |  |
| 4. | najnižja vertikalna pozicija vsaj do 1050mm |  |  |
| 5. | stropna izvedba |  |  |
| 6. | horizontalna rotacija: 330° ali horizontalna rotacija 120° |  |  |
| 7. | vertikalna rotacija: 120° ali vertikalna rotacija 330° |  |  |
| 8. | na koncu stativa nosilec za monitor: npr: VIDIAPORT VESA 100 |  |  |
| 9. | certifikat: UL 60601-1 medicinska leketrična oprema, del 1, 93/94 EEC medical device directive |  |  |
| 10. | nosilnost roke: od 8 do 13 kg |  |  |
| STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA SKLOP 6: HLADILNIK PODPULTNI ZA ZDRAVILA |  |  |  |
| Oznaka ponujene opreme (navedba kataloške številke ali kode ali druge proizvajalčeve oznake ): |  |  |  |
| Proizvajalec: |  |  |  |
| 1. | Dim. (zunanje dimenzije) 52/63,5 cm, višine 83,5 cm, Zunanje dimenzije hladilne omare (V x Š x G): 850 x 600 x 600 mm, +/- 15 % (velja za vse mere). |  |  |
| 2. | temperaturno območje +2°C do + 8°C,(hladilno področje) |  |  |
| 3. | steklena vrata, LED osvetlitev, |  |  |
| 4. | 2 x mrežasti polici + 1 x izvlečni predal, |  |  |
| 5. | zaklepanje vrat s ključavnico, |  |  |
| 6. | možnost nastavitve temperature na 0,1 °C natančno |  |  |
| 7. | LCD ekran za spremljanje parametrov, |  |  |
| 8. | notranjost in zunanjost bele barve, |  |  |
| 9. | port 15 mm za vstavitev sonde, |  |  |
| 10. | dinamično - ventilacijsko hlajenje, na nogicah, |  |  |
| 11. | izdelan iz korozijsko odpornega materiala. |  |  |
| 12. | avtomatsko odtajevanje, in izparevanje |  |  |
| 13. | nivo hrupa čim nižji; po DIN 58345 |  |  |
| 14. | zunanji digitalni prikazovalnik temperature |  |  |
| 15. | sistem za nadzor in dokumentiranje ter arhiviranje temperature |  |  |
| 16. | LABGUARD 3D (sprejemnik, oddajnik,kalibrirano tipalo s certifikatom) |  |  |
| 17. | odpiranje vrat glede na pozicijo v prostoru |  |  |
| 18. | Ohišje oz. komora mora biti izdelana z minimalno 45 40 mm izolacije |  |  |
| 19. | Omogočati morajo levo ali desno odpiranje |  |  |
| 20. | vgrajen varnostni sistem proti zamrzovanju |  |  |
| 21. | priključna napetost 230V/ 50Hz |  |  |
| 22. | 24 urna meritev temperaturne homogenosti prazne omare |  |  |
| 23. | 24 urna meritev temperaturne homogenosti polne omare |  |  |
| 24. | zvočno in vizualno opozorilo v primeru predolgo odprtih vrat ali z opozorilnim sistemom, kateri je neodvisen od električnega do 48 ur |  |  |
| 25. | Ponudnik mora ob umestitvi, kot ob vsakem letnem preventivnem pregledu hladilnika izvesti ovrednotenje komore (24 ur, prazna/polna, 8+1 meritev) |  |  |
| STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA SKLOP 7: STRECHERJI |  |  |  |
| Oznaka ponujene opreme (navedba kataloške številke ali kode ali druge proizvajalčeve oznake ): |  |  |  |
| Proizvajalec: |  |  |  |
| - STRECHER ZA DNEVNI HOSPITAL |  |  |  |
| 1. | Dim. 70/200 cm |  |  |
| 2. | L3 - tridelno ležišče, |  |  |
| 3. | HYD - hidravlični dvig, |  |  |
| 4. | Od 30 do +79 stopinjski naklon vzglavja, dolžina vzglavja 45 cm, |  |  |
| 5. | Oblika ležišča omogoča prost dostop do ležišča, |  |  |
| 6. | Podnožje mize v celoti zaprto s pokrovom, |  |  |
| 7. | Brezšivno oblazinjenje iz medicinskega usnja debeline 6 cm, omogoča čiščenje z vodo od temperature od 50 - 60 stopinj pod pritiskom in razkuževanje z razkužili površin. |  |  |
| 8. | Material za oblaznjenje je odporeb na staranje, ne spreminja strukture, odporen na urin, blato in druge izločke. |  |  |
| - PREGLEDNI STRETCHER ZA AMBULANTE |  |  |  |
| 1. | Dim. 78/220 cm, višine 64 do 99 cm |  |  |
| 2. | Stretcher s štiridelnim ležiščem, prepustnost za rentgenske žarke, |  |  |
| 3. | Medosna razdalja 108 cm, |  |  |
| 4. | Hidravlična nastavljiva (električno) višina s stopalkami za nastavljanje višine, |  |  |
| 5. | Centralni zavorni sistem, gumirana kolesa Ø 200 mm, |  |  |
| 6. | Oblazinjenje s spominsko peno, |  |  |
| 7. | Material za oblazinjenje odporen na staranje, ne spreminja strukture, odporen na urin, blato in druge izločke. |  |  |
| STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA SKLOP 8: STRECHERJI |  |  |  |
| Oznaka ponujene opreme (navedba kataloške številke ali kode ali druge proizvajalčeve oznake ): |  |  |  |
| Proizvajalec: |  |  |  |
| - VOZIČEK ZA NEGO |  |  |  |
| 1. | Dim. 65/83 cm, višine 90 cm ali 92 cm (odstopanje za 2 cm) |  |  |
| 2. | material: hladnovlečen AL (estrudiran), stranici, pod in delovni pult so ABS plastika. Vsi predali so izdelani iz brizgane ABS plastike. |  |  |
| 3. | kolesa 2 x vležajna, |  |  |
| 4. | zgoraj delovna površina, |  |  |
| 5. | levo izvlečna polica, |  |  |
| 5. | 4 x predali (spodnji globlji 25 cm), |  |  |
| 7. | zgornji in spodnji predal z delilniki, |  |  |
| 8. | levo koš za odpadke (modra vreča), |  |  |
| 9. | desno 2 x mrežasta košarica; |  |  |
| - SERVIRNI VOZIČEK |  |  |  |
| 1. | Dim. 42/62 cm, višine 82 cm |  |  |
| 2. | voziček za prevoz materiala, |  |  |
| 3. | izdelano iz nerjavečega jekla (inoks), |  |  |
| 4. | kolesa 1 x vležajna, |  |  |
| 5. | 2 x odstavljiva polica 40 x 60 cm; |  |  |