SPLOŠNA BOLNIŠNICA

MURSKA SOBOTA

Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan

9000 Murska Sobota

Št.: JN 02/2020

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE

Murska Sobota, februar 2020

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- 01 - Povabilo k oddaji  ponudbe  in  Navodila za izdelavo ponudbe;

- 02 - Obrazec Predračun;

- 03 - obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka.xlm) - za vse gospodarske subjekte;

- 04 – izjava o izpolnjevanju pogojev;

- 05 - obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte;

- 06 - obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe;

- 07- obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila);

- 08 – izjava o izpolnjevanju strokovnih tehničnih zahtev;

- 09 – referenčna izjava;

- 10 – izjava o servisiranju

- 11 – vzorec kupoprodajne pogodbe za aparat

- 12 – vzorec kupoprodajne pogodbe za potrošni material

Naročnik:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

MURSKA SOBOTA

Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan

9000 Murska Sobota

Št.: JN 02/2020

A)	POVABILO K ODDAJI  PONUDBE

Naročnik: Splošna bolnišnica MURSKA SOBOTA vas vabi da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo predložite svojo e-ponudbo za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 (Ur. l. RS štev. 91, z dne 30.11.2015) za:

NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE

Ponudbe je potrebno oddati v informacijski sistem e-JN do 15.04.2020 do 10.00 ure.

Elektronsko odpiranje ponudb bo potekalo dne 15.04.2020 od 12.00 do 13.00 ure.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Staša Horvat, dipl. ekon.:

	Tel.: 02 512 3895

	Fax: 02 530 22 33

	E-mail: stasa.horvat@sb-ms.si

Direktor:

Bojan Korošec, dr. med. spec. l. r.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE

B.) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Naročnik

### SPLOŠNA BOLNIŠNICA	MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000

### Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: naročnik).

2. Predmet naročila

Predmet javnega naročila so »NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE« :

- Sklop: Nabava ventilatorja za mehansko predihavanje za perioperativni oddelek (s potrošnim materialom za 4 leta)

- Sklop: Nabava ventilatorja za mehansko predihavanje za interni oddelek SIIT (s potrošnim materialom za 4 leta)

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden ali vse sklope.

Sklopi so v razpisni datoteki: »02 predračun«. V predračunu so navedene 1. letne količine  za potrošni material (pogodba za potrošni material se bo sklepala za obdobje 4. let (predvidoma od 01.06.2020 do 31.05.2024).

2. 1. Trajanje javnega naročila

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za potrošni material predvidoma za obdobje od 01.06.2020 do 31.05.2024.

V primeru, da naročnik ne bi imel zagotovljenih finančnih sredstev oz. bi imel potrjen nižji znesek, izbrani ponudnik ne more terjati od naročnika izpolnitev obveznosti v višini iz njegove ponudbe.

V primeru, da bo za predmetno javno naročilo izvedeno skupna javno naročilo za javne zdravstvene zavode – bolnišnice, ki so tudi predmet tega javnega razpisa, bo naročnik zavezan pristopiti k skupnemu javnemu naročilu in bo po tem razpisu dobavljal le tiste artikle, ki ne bodo predmet skupnega javnega naročila in/ali bodo cenovno ugodnejši od cen doseženi na skupnem javnem naročilu.

2. 2. Razpisane količine

V OBR-2»predračun« so podane okvirne količine za obdobje 1. leta.

Predvidene potrebe po posameznih artiklih, ki so predmet tega naročila, so določene na podlagi predhodne potrebe naročnika in načrtovanega prihodnjega obsega izvajanja storitev in so okvirne za prihodnje obdobje 12 (dvanajst) mesecev.

Okvirne količine niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.

V kolikor obdobje ne bo trajalo predviden čas, bo naročnik količine, navedene v predračunu (OBR-2), ustrezno – linearno – zmanjšal.

3 Način oddaje javnega naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3, Uradni list RS, št. 91 z dne 30.11.2015) po odprtem postopku, v skladu s 40. členom ZJN-3.

4 Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za oddajo ponudbe dne 15.04.2020 ob 10.00 uri. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno 15.04.2020 ob 12.00 uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika; - da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi; - da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

5 Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področjem, ki je predmet javnega naročila.

6 Temeljna pravila poslovanja

6.1 Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko naročnik dobijo na portalu javnih naročil in je na razpolago brezplačno.

6.2. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 20.03.2020 do 9.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

7 Sestava razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

- povabilo in navodila za oddajo ponudbe;

- obrazec Predračun;

- obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka .xlm) - za vse gospodarske subjekte;

- izjava o izpolnjevanju pogojev;

- obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte;

- obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe;

- obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila);

- izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev;

- referenčna izjava

- izjava o servisiranju

- vzorec kupoprodajne pogodbe za aparat

- vzorec kupoprodajne pogodbe za potrošni material

8 Ugotavljanje sposobnosti

8.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 8.1.1 in 8.1.2 teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogoja za sodelovanje iz točke 8.1.2 teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz točke 8.1.2 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

8.1.1. Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje (in niso starejša od 4 mesece), V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom.

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD in izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava

in

izpolnjen obrazec ESPD za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca (Pogoji za sodelovanje), potrdi, da je priglašen v predmetni register.

- Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

DOKAZILO:

Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah

Opomba:

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

- Iz postopka bo izločen ponudnik, ki je v preteklih treh letih izvajal storitve več kot trikrat nepravočasno ali/in nekvalitetno, večkrat kršil druga pogodbena določila oz. je bila med njim in naročnikom prekinjena pogodba. Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije.

DOKAZILO:

Ta pogoj naročnik preveri sam in ponudnik ne prilaga ničesar. Ta pogoj se nanaša na naročnika in v primeru, da je ponudnik v preteklosti pri poslovanju z naročnikom izvajal storitve oziroma gradnje ali dobavljal blago nepravočasno ali nekvalitetno (veliko št. reklamacij, nerešene reklamacije ali neustrezno reševanje reklamacij) oziroma je naročnik s ponudnikom prekinil pogodbo, bo ponudnik izločen iz postopka.

Partnerji in podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedlo del. Vsak izmed partnerjev in podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

    - Tehnična in strokovna sposobnost

- Da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb sklenjenih z naročniki v zadnjih treh letih.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev in ESPD;

- Da v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe nima nerešenih upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga ali nespoštovanja drugih določil pogodb in da soglaša, da lahko v primeru, če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti po pogodbah z drugimi naročniki, ponudnika izloči iz predmetnega postopka.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev in ESPD;

- Da zagotavlja, da je oprema nova, nerabljena, ob prevzemu tovarniško zapečatena in, da izpolnjuje tehnične zahteve naročnika navedene v specifikaciji zahtev naročnika (v skladu z OBR-6) in je v redni prodaji in proizvodnji proizvajalca ponujene opreme.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev in ESPD ter priloge iz katerih je jasno razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika: natančen opis ponujenega blaga v slovenskem jeziku (v kolikor ne obstaja prospektni material v slovenskem jeziku),  prospektni material in/ali tehnična dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku) ter originalna navodila za uporabo.

Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe (npr. prospektni material, tehnične značilnosti, tehnična dokumentacija, navodila,…), ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo prevod v določenem roku naložil ponudniku na njegove stroške.

OPOMBA: Opisi blago, prospektno tehnična dokumentacija, navodila morajo biti označena: sklop, podsklop/zap.št. blaga in zložena v zaporedju kot je navedeno v Predračunu.

- Da zagotavlja letne razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da zagotavlja načelo sledljivosti in skladnosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, popustov in cen, v ponudbeni dokumentaciji, pogodbi, na dobavnici, računu in embalaži.

V primeru, da bo popust v Predračunu prikazoval ločeno (v stolpcu popust) – enako prikazati tudi vsakokrat ob dobavi na dobavnici in pozneje na računu.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev in ESPD.

- Da zagotavlja:

- dostavo blaga ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Murska Sobota razloženo v skladišče naročnika v sklopu ponudbene cene ter opremljenost blaga tudi z dobavnico.

- dobavni rok največ 48 ur in pri nujnih naročilih največ 24 ur od prejema naročila;

- da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da zagotavlja, da bo v primeru izbire naročnike zagotovil brezplačno kontinuirano izobraževanje uporabnikov za novitete pri izbranih izdelkih, za celoten čas trajanja pogodbe.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev, enako velja za partnerje v skupni ponudbi.

- Reference

Naročnik bo lahko od ponudnika zahteval reference in sicer da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe na navedeni javni razpis vsaj eno leto dobavljal istovrstno blago vsaj dvema bolnišnicama, ki sta po velikosti primerljivi z naročnikom.

Ponudnik bo moral dostaviti zahtevano referenco v roku 6 dni po pozivu naročnika preko eJN sistema, v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Reference bodo morale biti potrjene od ustanove, v kateri se medicinski potrošni material uporablja.

Naročnik v ta namen v RD prilaga obrazec Referenčno izjavo, ki ga bo ponudnik moral predložiti pravočasno na podlagi naročnikovega poziva v času pregledovanja ponudb.

- Ponudnik bo zagotavljal da bo dostava opreme ddp Splošna bolnišnica Murska Sobota, perioperativni oddelek in interni oddelek SIIT, razloženo in montirano.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da zagotavlja odvoz odpadnega materiala in embalaže na deponijo. V SB M. Sobota ni možnosti začasnih in trajnih deponij.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da zagotavlja odzivni čas servisa največ 8 ur po prejemu obvestila ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da zagotavlja izvedbo vseh del, dobavo in montažo opreme (ustrezno orodje, naprave in osebje, ki so potrebno za izvedbo vgradnje in montaže, zagona ter preizkusa doseganja pogodbenih tehničnih-tehnoloških parametrov in delovanja predmeta javnega naročila) ter šolanje za pravilno uporabo opreme (v roku treh dni po montaži opreme) vse v roku 60-ih dni od datuma sklenitve pogodbe.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da zagotavlja najmanj 24-mesečno garancijo za brezhibno delovanje opreme.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj sedem (7) let po izteku garancijske dobe.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da so v zadnjih dveh letih (od januar 2018 do januar 2020) prodani vsaj trem (3) enakovrednega ventilatorja istega proizvajalca vsaj 3 bolnišnicam v RS (perioperativni oddelek).

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

Dokazilo: Referenčna lista proizvajalca (navedena vsaj dva kupca enakovrednega ventilatorja).

- Da so v zadnjih dveh letih (od januar 2018 do januar 2020) prodani vsaj dvema (2) enakovrednega ventilatorja istega proizvajalca vsaj 2 bolnišnicami v RS (interni oddelek SIIT).

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

Dokazilo: Referenčna lista proizvajalca (navedena vsaj dva kupca enakovrednega ventilatorja).

- Da ima oprema CE certifikat.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščen in usposobljen servis za ponujeno opremo. Da zagotavlja vsaj dva (2) s strani proizvajalca šolana in certificirana serviserja.

Dokazilo: Potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme;

Priloga: Izjava o servisiranju 2 krat.

Opomba:

V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

- Da ponudnik zagotavlja brezhibno kakovost in pravočasnost servisiranja (za ponujeno

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

Priloga:  Referenčno potrdilo 1 krat.

- Da zagotavlja 100% izvedbo predmeta javnega naročila- dobavo potrošnega materiala za obdobje 4. leta od dobave opreme.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

Da zagotavlja, dobavni rok za pripadajoči potrošni material največ 3 delovne dni oz. največ 24 ur v nujnih primerih od prejema naročilnice naročnika po fiksni ceni.

(gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla)

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

8.1.4 Neobičajno nizka cena

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot dvajset (20) odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri (4) pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

9. MERILO

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo v skladu s spodaj navedenimi merili.

Merilo za izbiro:

Najnižja skupna ponudbena cena z DDV za posamezni sklop (aparat in potrošni materiali za obdobje 4. leta).

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ceno (v EUR z DDV), bo naročnik izbral tistega ponudnika, ki je prej oddal ponudbo preko sistema e-JN

V primeru, da ponudbena cena za posamezni sklop presega naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročnik ravnal v skladu s 44. členom ZJN-3.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden ali vse sklope.

Ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (davki, stroški, trošarina, uvozne dajatve, poštni stroški, popusti in ostalo). Vključevati mora tudi vse stroške, povezane z izvedbo javnega naročila in sicer: stroške materiala, distribucije, skladiščenja,…

### 10. Ponudba

### 10.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo se pripravi sledeče:

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec » 02 Predračun« (rekapitulacija) ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Predračun« (ponudnik v predračunu vpiše vse elemente, ki se nanašajo na ceno).

- Gospodarski subjekt dopolni in podpiše »02 Predračun« (lastna predračuna - kjer vpiše tudi vse ostale elemente predračuna npr. dobaviteljeva šifra izdelka, kataloška številka, komercialni naziv artikla, proizvajalec…) -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf.  priloži v razdelek »Druge priloge«

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »03 ESPD« - v razdelek »ESPD« se naloži ESPD obrazec v xml obliki. Obrazec ESPD obrazec v pdf obliki se priloži v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži na predpisan način.

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »04 Izjava o izpolnjevanju pogojev« -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »05 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarske subjekte« -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

ALI

- Gospodarski subjekt priloži potrdila iz Kazenske evidence za vse gospodarske subjekte v ponudbi, ki niso starejša od 4 mesece

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »06 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe« za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

ALI

- Gospodarski subjekt priloži potrdila (ki niso starejša od 4 mesece) iz Kazenske evidence za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »07 Soglasje podizvajalca«

(v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo) -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

Kot dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz opisa artikla – strokovno tehnične zahteve:

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »08 Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

-Gospodarski subjekt priloži preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki v razdelek »Druge priloge« opis ponujenega artikla iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika in/ali katalog in/ali prospektni material in/ali tehnično dokumentacijo v  slovenskem ali angleškem jeziku v katerem bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenega artikla. Pri vsakem artiklu v katalogu oz. priloženi mora biti označeno, na kateri ponujeni artikel se navezuje oznaka v prospektu oz. katalogu.

-Gospodarski subjekt priloži »CE certifikat« za ponujene artikle preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki v razdelek »Druge priloge«.

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »10 Izjava o servisiranju« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »11.1 Vzorec pogodbe za aparat« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »11.2 Vzorec pogodbe za potrošni material« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da skenirane priložene listine ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku oziroma vsem posameznim naročnikom, odgovarja za vso škodo, ki mu/jim je nastala.

    - Ponudbeni predračun

Naročilo je razdeljeno na  dva sklopa:

- Sklop: Nabava ventilatorja za mehansko predihavanje za perioperativni oddelek

- Sklop: Nabava ventilatorja za mehansko predihavanje za interni oddelek SIIT

Vrstne in okvirne količine razpisanega blaga so podane v Predračunu (02 Predračun), pri čemer so količine okvirne, za obdobje 1 LETA.

Navodila za izpolnjevanje predračuna 02 Predračun:

Naročnik bo izvedel elektronsko obdelavo podatkov, zato obrazca predračuna ni dovoljeno spreminjati (npr. vnašati, brisati  ali zamenjati vrstic ali vnašati, brisati  in zamenjati stolpcev).

Ponudnik mora  Predračun  (02 Predračun), ki se nahaja v wordovi datoteki izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.

Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga/storitev (lastni natis izpolnjenega predračuna iz 02 Predračuna) v pisni in pdf.obliki.

Ponudnik mora v  predračunu »02 Predračun« (wordova datoteka)  pri vrstah blaga, ki jih ponuja  obvezno vpisati naslednje podatke:

- Vrednost brez DDV (količina x cena brez DDV)

- Stopnjo DDV

- Vrednost z DDV (količina x cena brez DDV)

Priloga:

  - Lastni predračun za ponujeno opremo

  - Lastni predračun za potrošni material

Opomba:

*V točki 9.3 je naveden potrošni material za obdobje 1. leta – naročnik bo sklenil pogodbo za 4. leta.

Ponudnik lahko oblikuje ponudbo na lastnih obrazcih tako, da bodo v njej zajete vse postavke iz predračuna. Prav tako naj ponudnik v svoji ponudbi izkaže cene in vrednosti brez davka na dodano vrednost, stopnjo davka ter skupno vrednost za plačilo z DDV.

Naročnik bo pred oddajo naročila dosežene cene artiklov iz najugodnejših ponudb po merilu, preveril oz. primerjal s cenami iz enotne baze cen vseh slovenskih bolnišnic. V primeru, da bi bile dosežene cene višje od cen primerljivih bolnišnic, naročnik naročila za posamezno vrsto blaga za zaprti podsklop, ne bo oddal.

Obrazec predračuna vsebuje opise in količine posameznih popisnih postavk. Opisov in količin posameznih popisnih postavk ni dovoljeno spreminjati. Ponudnik sam vnese podatke in formule ter odgovarja za pravilnost formul, zmnožkov in drugih računskih operacij. Očitne računske napake bo naročnik odpravil skladno z določili 89. člena ZJN-3. V primeru neskladja med izpolnjenim predračunom v .pdf obliki in v excel datoteki, se bo kot veljaven štel obrazec v .pdf obliki.

    - Ponudbena cena

Ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (davki, stroški, trošarina, uvozne dajatve, poštni stroški, popusti in ostalo). Vključevati mora tudi vse stroške, povezane z izvedbo javnega naročila in sicer: stroške materiala, distribucije, skladiščenja,… Ponujene cene veljajo DDP (DeliveryDutyPaid, Incoterms 2020) razloženo lokacija dobave.

10.2.5  Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

10.2.6 Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

  - Priprava ponudb

    - Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 8.1.1. teh navodil, pogoj iz točke 8.1.2. in 8.1.3. pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

Obrazec Predračun podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, izpolnjen in podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

10.3.2  Ponudba s podizvajalci

- primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

- kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Podizvajalec mora izpolnjevati ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti iz točke 8.1.2 in strokovno tehničnih zahtev iz točke 8.1.3. teh navodil le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa oz. artiklov.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

10.3.3. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

10.3.4. Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v angleškem jeziku.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 4 mesece od odpiranja ponudb. V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

    - Trajanje naročila

Naročnik bo s ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za potrošni material predvidoma za obdobje od 01.06.2020 do 31.05.2024. Okvirne količine v predračunu so za obdobje 1. leta.

    - Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril, - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

11. Odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve posamezne kupoprodajne pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

12. Kupoprodajna pogodba

Naročnik bo s ponudnikom, v primeru dopustne ponudbe, sklenil kupoprodajno pogodbo.

- skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Po pričetku veljavnosti pogodbe bo lahko naročnik preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK-UPB2 o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom za to naročilo.

Izbrani ponudnik naj podpiše in vrne naročniku pogodbo predvidoma v roku 5 (petih) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Če se ponudnik v petih (5) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

S	podpisom obrazca ESPD kandidat potrdi, da sprejema vsebino vzorca kupoprodajne pogodbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik odstopil od ponudbe, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

13. Finančna zavarovanja

13.1 Zavarovanje za dobro izvedbo

Instrument zavarovanja: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: najmanj 10,00% pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti pogodbe

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano, ponudnik s podpisom obrazca izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

14.  Reference

Naročnik bo lahko od ponudnika zahteval reference in sicer da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe na navedeni javni razpis vsaj eno leto dobavljal istovrstno blago vsaj dvema bolnišnicama, ki sta po velikosti primerljivi z naročnikom.

Ponudnik bo moral dostaviti zahtevano referenco v roku 6 dni po pozivu naročnika preko eJN sistema, v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Reference bodo morale biti potrjene od ustanove, v kateri se medicinski potrošni material uporablja.

Naročnik v ta namen v RD prilaga obrazec Referenčno potrdilo, ki ga bo ponudnik moral predložiti pravočasno na podlagi naročnikovega poziva v času pregledovanja ponudb.

15. Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo ponudnika obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

16. Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Direktor:

Bojan Korošec, dr. med. spec. l. r.

OBR-02

Ponudnik:_________________________

_________________________

Naročnik: Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6

9000 Murska Sobota

# P R E D R A Č U N  št.___

za javno naročilo male vrednosti »NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil z dne ___________, pod št. ______________.

| Zap. št. | Naziv | kpl | Vrednost brez DDV | DDV (%) | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.sklop: Nabava ventilatorja za mehansko predihavanje za perioperativni oddelek | 1 |  |  |  |
| 2. | Potrošni material za 1. sklop(po specifikaciji iz točke 9.3) | 4* |  |  |  |
| 3. | 2.sklop: Nabava ventilatorja za mehansko predihavanje za interni oddelek SIIT | 1 |  |  |  |
| 4. | Potrošni material za 2. sklop(po specifikaciji iz točke 9.3) | 4* |  |  |  |
|  |  |  |  | Skupaj |  |

Priloga:

  - Lastni predračun za ponujeno opremo

  - Lastni predračun za potrošni material

Opomba:

*V točki 9.3 je naveden potrošni material za obdobje 1. leta – naročnik bo sklenil pogodbo za 4. leta.

Ponudnik lahko oblikuje ponudbo na lastnih obrazcih tako, da bodo v njej zajete vse postavke iz predračuna. Prav tako naj ponudnik v svoji ponudbi izkaže cene in vrednosti brez davka na dodano vrednost, stopnjo davka ter skupno vrednost za plačilo z DDV.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika

OBR-04

IZJAVA

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

V zvezi z javnim naročilom »NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika: - imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža; - gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; - na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo; - ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; - na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3; - v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. (V kolikor smo v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predložimo dokazila, da smo sprejeli zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažemo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; Izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija. S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota v zvezi z oddajo javnega naročila za namene »NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE«, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3. Kraj in datum:; Ime in priimek: _____________________. (žig in podpis).

OBR-05

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

1. Podatki o pravni osebi - ponudniku:

POLNO IME PRAVNE OSEBE (PONUDNIKA):

………………………………………………………………………………………………………

SEDEŽ PRAVNE OSEBE:

……………………………………………………………………………………………………….

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:

………..……………………………………………………………………………………………….

ID ZA DDV:

………..……………………………………………………………………………………………….

MATIČNA ŠTEVILKA:

………..……………………………………………………………………………………………….

pooblaščam Splošno bolnišnico Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet so »NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE« (objavljenega na portalu javnih naročil dne …………………., pod številko objave …………..………………..), iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

| Kraj: __________________ |  | Žig in podpis pooblaščene osebe |
| --- | --- | --- |
| Datum: _________________ |  | __________________________________ |

OBR-06

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

IME IN PRIIMEK……………………………………………………………………………….…..

EMŠO……………………………………………………………………………..…………………

DATUM ROJSTVA…………………………………………………………………………………

KRAJ ROJSTVA…………………………………………………………………………………….

OBČINA ROJSTVA…………………………………………………………………………………

DRŽAVA ROJSTVA…………………………………………………………………………….…

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA

(ulicam, hišna številka, poštna številka in pošta)……………………………………………………

DRŽAVLJANSTVO……………………………………………..………………………………….

PREJŠNJE OSEBNO IME…………………………………………………………………………..

pooblaščam Splošno bolnišnico Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet so »NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE« (objavljenega na portalu javnih naročil dne …………………., pod številko objave …………..………………..), iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

| Kraj: __________________ |  | Podpisnik: _______________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _________________ |  | (podpis pooblastitelja) |

OBR-07

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: __________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: __________________________

__________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik (Splošna bolnišnica Murska Sobota) za javno naročilo, katerega predmet so »NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE«, namesto ponudnika ___________________________ (v nadaljevanju: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj: _______________ |  | Podpisnik: __________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: ______________ | Žig | ________________________ podpis |

OBR-08

Strokovno tehnične zahteve za

»NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE«

- Sklop: Nabava ventilatorja za mehansko predihavanje za perioperativni oddelek

| 1 | Načini/Tipi/Oblike dihanja |
| --- | --- |
| 1.1 | IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z vsaj: |
|  | - volumen kontrolirani vdihi (VC), |
|  | - tlačno kontrolirani vdihi (PC), |
|  | - dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent) |
| 1.2 | SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z vsaj: |
|  | - volumen kontrolirani vdihi (VC), |
|  | - tlačno kontrolirani vdihi (PC), |
|  | - dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent) |
| 1.3 | SPONTANI s CPAP podporo in vsaj: |
|  | - tlačno podporo (CPAP+PS) |
|  | - tlačno podporo s ciljnim dihalnim volumnom (CPAP+VS/PRVT/VG ali ekvivalent) |
|  | - ročno nastavljivim bazičnim pretokom (t.i. base flow/flow-by/bias flow) |
|  | - avtomatsko kompenzacijo upora umetne dihalne poti (tubus/kanila) (npr. ATC/TC/ARC/AAC ali ekvivalent) |
| 1.4 | Samodejni oziroma prilagodljivi načini ventilacije, vsaj: |
|  | - način ventilacije s samodejno kontrolo minutnega volumna (npr. MMV oziroma ekvivalent) |
|  | - samodejnim načinom ventilacije, ki prilagaja dihalno podporo v mandatornem in spontanem dihanju glede na ustvarjen minutni volumen (npr. ASV ali AMV oziroma ekvivalent) |
|  | - proporcionalno ventilacijo (PAPS ali PAV+ ali NAVA, oziroma ekvivalent), ki samodejno spremlja respiratorno mehaniko med spontanim dihanjem in ustrezno prilagaja tlačno podporo |
| 1.5 | Ventilacija na dveh tlačnih nivojih z vsaj: |
|  | - dodatno tlačno podporo spontanim vdihom (npr. BIPAP Bi-Level, DuoPAP, Bivent ali ekvivalent + PS) |
|  | - možnostjo izbire med nastavitvijo frekvence preklopov med PEEP nivojema in izbiro nastavitve časov na zgornjem in spodnjem PEEP nivoju. |
|  | - omogočanjem ekstremno inverznih I:E odnosov za uporabo t.i. APRV ventilacije |
| 1.6 | NIV - neinvazivna ventilacija z vsaj: |
|  | - avtomatsko in ročno kompenzacijo puščanja preko ročne nastavitve stalnega pretoka |
|  | - izbiro terapije z visokimi pretoki (t.i. NHFT oz. HFOT terapija) preko nosne kanile s prilagojenimi nastavitvami takšne terapije (stalni pretok vsaj do 60 l/min in FiO2) |
|  | - možnostjo uporabe maske in čelade z možnostjo CPAP in CPAP+PS ventilacije |
|  | - Neinvazivna dihalna podpora (NIV) naj vključuje oblike predihavanja, vsaj Bilevel ST, PSV, PSV s ciljanim dihalnim volumnom, CPAP |
|  | - Spontani vdihi s tlačno podporo PS morajo imeti kombiniran nastavljiv kriterij terminacije vdiha: nastavljivo pretočno cikliranje in časovno limito. |
| 1.7 | CPR način ventilacije ob oživljanju z vsaj: |
|  | - avtomatsko prilagoditvijo nastavitev, skladno ERC smernicam 2010/2015 |
|  | - jasno vidno predstavitvijo načina CPR in meritvijo časa reanimacije |
|  | - možnostjo spremljanja CO2 in krivulje CO2 kot indikator kakovosti oživljanja in povratka spontane cirkulacije ROSC |
| 1.8 | APNEA Ventilacija z vsaj: |
|  | - VC in PC kontroliranimi vdihi |
|  | - Dvosmernim delovanjem: ob prekinitvi spontanega dihanja naj ventilator samodejno preskoči na apneja ventilacijo, ob povratku spontanega dihanja, naj se apneja ventilacija samodejno izklopi |
|  | - Nastavljivim intervalom apneje |
| 2 | Nastavitve |
| 2.1 | Vnos idealne telesne teže (IBW) in predlaganje nastavitev glede na idealno telesno težo. Tovarniško naj bo predlagan dihalni volumen 6ml/kg TT, ob spremembi mednarodnih smernic naj bo prednastavitev možno programsko spremeniti brez potreb po dodatni strojni opremi. |
| 2.1 | Ventilator naj omogoča začetne nastavitve parametrov ventilacije glede na pato-fiziologijo bolnika oziroma vzrok dihalne odpovedi. Ventilator naj ima vsaj prednastavitev za hipoksemično in hiperkapnično dihalno stisko. |
| 2.2 | Ventilator naj algoritme za povišanje varnosti bolnika ob spremembi oblike ventilacije, npr. iz volumske v tlačno ventilacijo ali obratno naj samodejno prednastavi parametre nove oblike glede na prejšnje stanje ventilacije bolnika. |
| 2.3 | Standardni parametri ventilacije morajo omogočati razpone za ventilacijo odraslih in otrok od vsaj 5 kg naprej. To velja za vse standardne parametre, kot so npr. VT (dihalni volumen), f (frekvenca dihanja), Ti (Inspiratorni čas) ali I:E odnos |
| 2.4 | Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj: |
|  | - Inverzno razmerje I:E oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji z inverznim razmerjem vsaj do 20:1 |
|  | - PEEP oz. PEEPL vsaj do 50 cmH2O/mbar |
|  | - Insp.tlaki PI oz. PEEPH vsaj do 70 cmH2O/mbar |
| 2.5 | Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo omogočati vsaj: |
|  | - Nastavljiv ekspiratorni prožilnik pri podpori spontanim vdihom (PS) in pri tlačno kontroliranih vdihih (PC)– pretočno cikliranje v izdih (t.i. ekspiratorna občutljivost; Flow Cycle) |
| 2.6 | Nastavljiva O2% koncentracija med 21% in 100% |
| 2.7 | Integriran nebulizer - razprševalec, ki mora biti sinhroniziran z ventilatorjevim vpihom. |
| 2.8 | Ventilator naj ima možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby) |
| 2.9 | Ventilator naj ima vgrajene varnostne mehanizme za zaščito pred VAP-om (pljučnico, povezano z mehanskim predihavanjem). Imeti mora vgrajeno vsaj samodejno spremljanje in regulacijo tlaka v mešičkih tubusov in kanil. Algoritmi naj omogočajo izbiro fiksne vrednosti tlaka v mešičku ali samodejno prilagoditev glede na ventilacijske tlake. Regulacija in spremljanje naj vključuje varnostne mehanizme in alarme ob počenem mešičku, puščanju, ipd. Ponudnik lahko alternativno ponudi samostoječi samodejni regulator tlaka v mešičkih, ki pa mora zadostiti opisanim zahtevam po prilagoditvi in alarmih. |
| 2.10 | Ventilator naj ima vgrajene varnostne mehanizme pri proniranju bolnika in povezane možnosti izgube dihalne poti oziroma puščanja. |
| 2.11 | Ventilator naj ima tipko za izvajanje sukcije, ki začasno poviša FiO2 koncentracijo, onemogoči alarme in začasno prekine ventilacijo |
| 2.12 | Ventilator naj bo potrjen za uporabo dušikovega oksida (NO) in inhalacijskega anestetika Sevoflurana, pri čemer naj bo izhod plinov iz ventilatorja prilagojen za priključitev filtra za odstranjevanje anestetikov, NO in NO2. Ventilator naj bo potrjen - certificiran za uporabo z inhalacijskim anestetikom. |
| 2.13 | Ventilator naj ima vgrajen modul za spremljanje koncentracije inhalacijskega anestetika (vsaj Isofluran in Sevoflurane). Rezultati naj bodo prikazani na ekranu ventilatorja. |
| 3 | Monitoring |
| 3.1 | Standardni senzorji (za pretok, tlak, FiO2) morajo biti integrirani v ohišje ventilatorja in zaščiteni pred morebitno možnostjo bakterijske in virusne kontaminacije z uporabo filtrov. Ob sumu na kontaminacijo naj ventilator omogoča avtoklav sterilizacijo pri vsaj 130°C, kompletnega sistema, ki je v stiku z bolnikovimi plini, to je inspiratorni in ekspiratorni ventil ter senzorji pretoka. V kolikor se senzorja pretoka in ekspiratornega ventila ali namenskega filtra ne da sterilizati v avtoklavu, naj ponudnik za vsak aparat ponudi vsaj 50 senzorjev pretoka in vsaj 50 ekspiratornih membran, v primeru sterilizacije pa vsaj 2 kompleta. |
| 3.2 | Grafična in numerična predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti, vključno s časovnimi poteki-krivuljami pretoka, tlaka, volumna, CO2, zanke tlak-volumen, pretok-volumen, z možnostjo zamrznitve prikaza. Ekran naj prikazuje vsaj 6 krivulj hkrati. Omogočena naj bo prilagoditev ekrana po željah uporabnika (npr. krivulje in zanke hkrati, pogled velikih številk, krivulje in trendi hkrati, ipd.) |
| 3.3 | Grafična predstavitev zank naj ima poleg možnosti zamrznitve prikaza tudi indikacijo vrednosti parametrov v izbranem trenutku oziroma izbiro inflekcijskih točk. |
| 3.4 | Predstavitev trendov – zgodovinskih podatkov za daljše obdobje, vsaj 72 ur. Trendi naj vključujejo čim večje število parametrov, vsaj 10 parametrov hkrati. Trendi naj bodo v tabelarični in grafični obliki. |
| 3.5 | Standardni parametri monitoringa (O2%, Frekvenca dihanja: skupna in spontana, I:E razmerje) |
| 3.6 | Monitorirani tlaki (vsaj Ppeak, Pplato, Pmean, PEEP, deltaP-t.i. gonilni tlak) |
| 3.7 | Monitorirani tlaki protektivne ventilacije (tlak v požiralniku Peso, transpulmonalni tlak Ptp). Ponudnik lahko alternativno ponudi samostoječi monitor tlaka v požiralniku Peso in transpulmonalnega tlaka Ptp, ki pa mora samodejno izračunati in prikazati tlake Peso in Ptp med inspiratorno pavzo in eksp. pavzo. |
| 3.8 | Minutni volumen MV – ekspiratorni skupni (MVe tot), ekspiratorni spontani (MVe spont) in puščanje (lahko MV leak ali % puščanja) |
| 3.9 | Dihalni volumen VT – ekspiratorni (VTe), inspiratorni/dobavljeni (VTi), spontani (VTe spont) ter ekspiratorni dihalni volumen na kg telesne teže (Vte/kg). |
| 4 | Respiratorna mehanika in parametri odvajanja |
| 4.1 | Ventilator naj meri vsaj sledeče parametre respiratorne mehanike in odvajanja: C, R, Pplato, delta P, Auto-PEEP z ujetim volumnom Vtrap, indeks hitrega plitkega dihanja (RSBI ali f/VT), eksp. časovna konstanta ter delo dihanja WOB. Ventilator naj omogoča meritev AutoPEEP tudi med spontanim dihanjem. |
| 4.2 | Aparat mora omogočati avtomatiziran manever t.i. kvazistatične pV zanke, ki avtomatsko določi t.i. inflekcijske točke. Manever naj izvede stopenjski algoritem med vdihom in izdihom za pravilno določitev odpiralnega in zapiralnega tlaka. |
| 4.3 | Aparat mora omogočati manever t.i. rekruitmenta pljuč, kjer ob titriranju PEEP-a lahko spremljamo trend dinamične podajnosti/komplijanse, dihalnega volumna in lahko izberemo optimalno PEEP nastavitev. |
| 4.4 | Aparat mora imeti manever t.i. rekruitmenta pljuč s časovno programiranim samodejnim povišanjem vdiha (t.i. Sigh) in časovno programiranim samodejnim povišanjem PEEPa. |
| 5 | Kapnografija |
| 5.1 | Aparat mora imeti integrirano merjenje kapnografije, s prikazom nivoja CO2 ob koncu izdiha etCO2. |
| 5.2 | Kapnografija naj omogoča tudi grafičen prikaz CO2-krivulje, enote CO2 naj bodo izbirne vsaj med kPa in mmHg. |
| 6 | Alarmi |
| 6.1 | Zapis o predhodnih alarmih |
| 6.2 | Alarmi apneje, diskonekcije dihalnega sistema in blokade pretoka v dihalnem sistemu |
| 6.3 | Tehnični alarmi: Nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek tlak ali izpad medicinskih plinov – zraka in kisika ter alarm za nizek/visok FiO2 |
| 6.4 | Klinični alarmi zdravstvene nege: opozorila na potrebno menjavo dihalnih cevi, filtrov, aspiracijskega sistema, ipd. |
| 6.5 | Alarmne limite za vsaj: |
|  | - nizek in visok tlak v dih. poteh Paw |
|  | - nizek in visok ekspiratorni minutni volumen MVe |
|  | - nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen VTe |
|  | - nizek in visok nivo CO2 ob koncu izdiha EtCO2 |
|  | - nizko in visoko frekvenco dihanja f |
|  | - nizko in visoko frekvenco spontanega dihanja fspont |
|  | - nivo dovoljenega puščanja (Leak) |
|  | - visok tlak platoja Pplato, skladno smernicam ARDS |
| 7 | Medicinski plini in napajanje: |
| 7.1 | Priključka za zrak in kisik iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema z ustreznimi DIN konektorji |
| 7.2 | Ventilator na ima nosilec dveh jeklenk, tako da je aparat možno uporabljati v znotraj-bolniščnem transportu z neomejenimi mešanicami kisika 21-100%. |
| 7.3 | Napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene baterije z obratovalnostjo vsaj 1 uro. Aparat naj ima možnost menjave baterije brez prekinitve delovanja aparata. |
| 8 | Monitor in komunikacija: |
| 8.1 | «Touch screen» večbarvni ekran na dotik: |
|  | - s čim večjo dimenzijo ekrana, minimalno 17 inč-no diagonalo. Ekran naj bo možno montirati ločeno od pnevmatske enote, pnevmatsko enoto pa naj bo možno montirati na t.i. stropne stative oziroma polico |
|  | - z istočasnim prikazom nastavljenih in merjenih vrednosti, z možnostjo prilagajanja izgleda ekrana in različno predstavitvijo podatkov |
|  | - z možnostjo zaklepa ekrana pred neželenimi spremembami parametrov, inspiratorno in ekspiratorno pavzo |
|  | - ekran naj omogoča prilagoditev po željah uporabnika: nastavitvijo prikaza zgolj želenih oblik ventilacije, začetni nastavitev, prilagoditve prikaza spremljanih parametrov, ipd. |
|  | - ekran na dotik mora biti funkcionalen tudi ob uporabi lateks ali vinilnih rokavic. |
| 8.2 | Ventilator naj ima vsaj 3 komunikacijske priključke za možnost povezave z računalnikom ali bolnišničnim sistemom oziroma video izhodom (vsaj 3 izmed RS232, USB, MIB, VGA, HDMI, DVI, printer, ...) |
| 8.3 | Ventilator naj ima prilagoditev svetlosti ekrana glede na nočni in dnevni čas oziroma samodejni preklop med svetlim in temnim ekranom. |
| 8.4 | Ventilator naj omogoča prenos multimedijskih podatkov na računalnik, vsaj slik - posnetkov ekrana, po možnosti tudi video posnetkov. |
| 9 | Pribor in pomožna oprema: |
| 9.1 | Mobilni podstavek – voziček, z zavorami na prednjem delu ter roko – nosilcem za dihalno cevje, ki ga je možno monitorati na obeh straneh ventilatorja. Mobilni voziček naj ima nosilca vsaj dveh jeklenk za uporabo v znotraj-bolnišničnem prevozu. |
| 9.2 | Aktivno vlaženje z avtomatsko dvojno kontrolo gretja - vlaženja in možnostjo uporabe enojno ali dvojno ogrevanih dihalnih cevi za preprečevanje kondenza v cevju. Vlažilec naj omogoča avtomatiziran način delovanja in ročno prilagodljiv način delovanja, kjer lahko uporabnik nastavi nivo vlaženja ter ogrevanje inspiratorne in ekspiratorne veje dihalnega sistema za preprečevanje kondenzacije. Ventilatorju naj bo dodan nosilec za aktivni vlažilec, temperaturna sonda ter adapter grelne žice za dvojno in enojno ogrevane dihalne sisteme. Vlažilec naj ima čimvečji večbarvni ekran s prikazom nastavljene in izmerjene temperature, alarmi, ipd. |
| 9.3 | Pribor mora vključevati vse potrebne dodatke, ki omogočajo uporabo na vsaj 200 bolnikih po aparatu. Pribor oziroma potrošni material mora vključevati vsaj sledeče dele: - senzorji pretoka: v kolikor se senzorja pretoka ne da sterilizati v avtoklavu, naj ponudnik ponudi vsaj 200 senzorjev pretoka za uporabo na enem bolniku, v primeru sterilizacije pa vsaj 2 kompleta na vsak aparat - ekspiratorni ventil/membrana: v kolikor ekspiratornega ventila in/ali membrane ni možno sterilizirati v avtoklavu, naj ponudnik ponudi vsaj 200 ekspiratornih ventilov in/ali membran za uporabo na enem bolniku na vsak aparat, v primeru sterilizacije pa vsaj 2 kompleta na vsak aparat - dihalni sistemi: vsaj 100 kom dvojno-ogrevanih dihalni sistem s samo-polnitveno vlažilno posodico za uporabo na enem bolniku, na vsak aparat - CO2 kiveta: vsaj 200 komadov CO2 kivet za uporabo na enem bolniku, na vsak aparat |
| 10 | Skladnost: |
| 10.1 | Ventlator mora imeti CE skladnost in ISO skladnost: vsaj EN 60601, EN 80601-2-12, EN 80601-2-55, DIN EN ISO 80601-2-13. |
| 10.2 | Ventilator mora imeti kompletna slovenska pisna navodila za uporabo in slovenske menije programske opreme. |

- Sklop: Nabava ventilatorja za mehansko predihavanje za interni oddelek SIIT

| 1 | Načini/Tipi/Oblike dihanja |
| --- | --- |
| 1.1 | IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z vsaj: |
|  | - volumen kontrolirani vdihi (VC), |
|  | - tlačno kontrolirani vdihi (PC), |
|  | - dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent) |
| 1.2 | SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z vsaj: |
|  | - volumen kontrolirani vdihi (VC), |
|  | - tlačno kontrolirani vdihi (PC), |
|  | - dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV ali ekvivalent) |
| 1.3 | SPONTANI s CPAP podporo in vsaj: |
|  | - tlačno podporo (CPAP+PS) |
|  | - tlačno podporo s ciljnim dihalnim volumnom (CPAP+VS/PRVT/VG ali ekvivalent) |
|  | - ročno nastavljivim bazičnim pretokom (t.i. base flow/flow-by/bias flow) |
|  | - avtomatsko kompenzacijo upora umetne dihalne poti (tubus/kanila) (npr. ATC/TC/ARC/AAC ali ekvivalent) |
| 1.4 | Samodejni oziroma prilagodljivi načini ventilacije, vsaj: |
|  | - način ventilacije s samodejno kontrolo minutnega volumna (npr. MMV oziroma ekvivalent) |
|  | - proporcionalno ventilacijo (PAPS ali PAV+ ali NAVA, oziroma ekvivalent), ki samodejno spremlja respiratorno mehaniko med spontanim dihanjem in ustrezno prilagaja tlačno podporo |
| 1.5 | Ventilacija na dveh tlačnih nivojih z vsaj: |
|  | - dodatno tlačno podporo spontanim vdihom (npr. BIPAP Bi-Level, DuoPAP, Bivent ali ekvivalent + PS) |
|  | - možnostjo izbire med nastavitvijo frekvence preklopov med PEEP nivojema in izbiro nastavitve časov na zgornjem in spodnjem PEEP nivoju. |
|  | - omogočanjem ekstremno inverznih I:E odnosov za uporabo t.i. APRV ventilacije |
| 1.6 | NIV - neinvazivna ventilacija z vsaj: |
|  | - avtomatsko in ročno kompenzacijo puščanja preko ročne nastavitve stalnega pretoka |
|  | - izbiro terapije z visokimi pretoki (t.i. NHFT oz. HFOT terapija) preko nosne kanile s prilagojenimi nastavitvami takšne terapije (stalni pretok vsaj do 60 l/min in FiO2) |
|  | - možnostjo uporabe maske in čelade z možnostjo CPAP in CPAP+PS ventilacije |
|  | - Neinvazivna dihalna podpora (NIV) naj vključuje oblike predihavanja, vsaj Bilevel ST, PSV, PSV s ciljanim dihalnim volumnom, CPAP |
|  | - Spontani vdihi s tlačno podporo PS morajo imeti kombiniran nastavljiv kriterij terminacije vdiha: nastavljivo pretočno cikliranje in časovno limito. |
| 1.7 | CPR način ventilacije ob oživljanju z vsaj: |
|  | - avtomatsko prilagoditvijo nastavitev, skladno ERC smernicam 2010/2015 |
|  | - jasno vidno predstavitvijo načina CPR in meritvijo časa reanimacije |
|  | - možnostjo spremljanja CO2 in krivulje CO2 kot indikator kakovosti oživljanja in povratka spontane cirkulacije ROSC |
| 1.8 | APNEA Ventilacija z vsaj: |
|  | - VC in PC kontroliranimi vdihi |
|  | - Dvosmernim delovanjem: ob prekinitvi spontanega dihanja naj ventilator samodejno preskoči na apneja ventilacijo, ob povratku spontanega dihanja, naj se apneja ventilacija samodejno izklopi |
|  | - Nastavljivim intervalom apneje |
| 2 | Nastavitve |
| 2.1 | Vnos idealne telesne teže (IBW) in predlaganje nastavitev glede na idealno telesno težo. Tovarniško naj bo predlagan dihalni volumen 6ml/kg TT, ob spremembi mednarodnih smernic naj bo prednastavitev možno programsko spremeniti brez potreb po dodatni strojni opremi. |
| 2.1 | Ventilator naj omogoča začetne nastavitve parametrov ventilacije glede na pato-fiziologijo bolnika oziroma vzrok dihalne odpovedi. Ventilator naj ima vsaj prednastavitev za hipoksemično in hiperkapnično dihalno stisko. |
| 2.2 | Ventilator naj algoritme za povišanje varnosti bolnika ob spremembi oblike ventilacije, npr. iz volumske v tlačno ventilacijo ali obratno naj samodejno prednastavi parametre nove oblike glede na prejšnje stanje ventilacije bolnika. |
| 2.3 | Standardni parametri ventilacije morajo omogočati razpone za ventilacijo odraslih in otrok od vsaj 5 kg naprej. To velja za vse standardne parametre, kot so npr. VT (dihalni volumen), f (frekvenca dihanja), Ti (Inspiratorni čas) ali I:E odnos |
| 2.4 | Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj: |
|  | - Inverzno razmerje I:E oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji z inverznim razmerjem vsaj do 20:1. Pri ventilaciji z inverznim razmrjem naj bo omgočena funkcija samodejnega lažjega preklopa na spodnji tlak (t.i. auto-release, auto-switch, ali enakovredno). |
|  | - PEEP oz. PEEPL vsaj do 50 cmH2O/mbar |
|  | - Insp.tlaki PI oz. PEEPH vsaj do 70 cmH2O/mbar |
| 2.5 | Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo omogočati vsaj: |
|  | - Nastavljiv ekspiratorni prožilnik pri podpori spontanim vdihom (PS) in pri tlačno kontroliranih vdihih (PC)– pretočno cikliranje v izdih (t.i. ekspiratorna občutljivost; Flow Cycle) |
| 2.6 | Nastavljiva O2% koncentracija med 21% in 100% |
| 2.7 | Integriran nebulizer - razprševalec, ki mora biti sinhroniziran z ventilatorjevim vpihom. |
| 2.8 | Ventilator naj ima možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby) |
| 2.9 | Ventilator naj ima vgrajene varnostne mehanizme za zaščito pred VAP-om (pljučnico, povezano z mehanskim predihavanjem). Imeti mora vgrajeno vsaj samodejno spremljanje in regulacijo tlaka v mešičkih tubusov in kanil. Algoritmi naj omogočajo izbiro fiksne vrednosti tlaka v mešičku ali samodejno prilagoditev glede na ventilacijske tlake. Regulacija in spremljanje naj vključuje varnostne mehanizme in alarme ob počenem mešičku, puščanju, ipd. |
| 2.10 | Ventilator naj ima vgrajene varnostne mehanizme pri proniranju bolnika in povezane možnosti izgube dihalne poti oziroma puščanja. |
| 2.11 | Ventilator naj ima tipko za izvajanje sukcije, ki začasno poviša FiO2 koncentracijo, onemogoči alarme in začasno prekine ventilacijo |
| 3 | Monitoring |
| 3.1 | Standardni senzorji (za pretok, tlak, FiO2) morajo biti integrirani v ohišje ventilatorja in zaščiteni pred morebitno možnostjo bakterijske in virusne kontaminacije z uporabo filtrov. Ob sumu na kontaminacijo naj ventilator omogoča avtoklav sterilizacijo pri vsaj 130°C, kompletnega sistema, ki je v stiku z bolnikovimi plini, to je inspiratorni in ekspiratorni ventil ter senzorji pretoka. V kolikor se senzorja pretoka in ekspiratornega ventila ali namenskega filtra ne da sterilizati v avtoklavu, naj ponudnik za vsak aparat ponudi vsaj 50 senzorjev pretoka in vsaj 50 ekspiratornih membran, v primeru sterilizacije pa vsaj 2 kompleta. |
| 3.2 | Grafična in numerična predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti, vključno s časovnimi poteki-krivuljami pretoka, tlaka, volumna, CO2, zanke tlak-volumen, pretok-volumen, z možnostjo zamrznitve prikaza. Ekran naj prikazuje vsaj 4 krivulje hkrati. Omogočena naj bo prilagoditev ekrana po željah uporabnika (npr. krivulje in zanke hkrati, pogled velikih številk, krivulje in trendi hkrati, ipd.) |
| 3.3 | Grafična predstavitev zank naj ima poleg možnosti zamrznitve prikaza tudi indikacijo vrednosti parametrov v izbranem trenutku oziroma izbiro inflekcijskih točk. Zamrznitec naj omogoča tudi shranitev vsaj 5 zank za časovno primerjavo med njimi. |
| 3.4 | Predstavitev trendov – zgodovinskih podatkov za daljše obdobje, vsaj 72 ur. Trendi naj vključujejo čim večje število parametrov, vsaj 10 parametrov hkrati. |
| 3.5 | Standardni parametri monitoringa (O2%, Frekvenca dihanja: skupna in spontana, I:E razmerje) |
| 3.6 | Monitorirani tlaki (vsaj Ppeak, Pplato, Pmean, PEEP, deltaP-t.i. gonilni tlak) |
| 3.7 | Monitorirani tlaki protektivne ventilacije (tlak v požiralniku Peso, transpulmonalni tlak Ptp, deltaP) |
| 3.8 | Minutni volumen MV – ekspiratorni skupni (MVe tot), ekspiratorni spontani (MVe spont) in puščanje (lahko MV leak ali % puščanja) |
| 3.9 | Dihalni volumen VT – ekspiratorni (VTe), inspiratorni/dobavljeni (VTi), spontani (VTe spont) ter ekspiratorni dihalni volumen na kg telesne teže (Vte/kg). |
| 4 | Respiratorna mehanika in parametri odvajanja |
| 4.1 | Ventilator naj meri vsaj sledeče parametre respiratorne mehanike in odvajanja: C, R, Pplato, delta P, Auto-PEEP z ujetim volumnom Vtrap, indeks hitrega plitkega dihanja (RSBI ali f/VT), eksp. časovna konstanta ter delo dihanja WOB. Ventilator naj omogoča meritev AutoPEEP tudi med spontanim dihanjem. |
| 4.2 | Aparat mora omogočati avtomatiziran manever t.i. kvazistatične pV zanke, ki avtomatsko določi t.i. inflekcijske točke. Manever naj izvede stopenjski algoritem med vdihom in izdihom za pravilno določitev odpiralnega in zapiralnega tlaka. |
| 4.3 | Aparat mora omogočati manever t.i. rekruitmenta pljuč, kjer ob titriranju PEEP-a lahko spremljamo trend dinamične podajnosti/komplijanse, dihalnega volumna in lahko izberemo optimalno PEEP nastavitev. |
| 4.4 | Aparat mora imeti manever t.i. rekruitmenta pljuč s časovno programiranim samodejnim povišanjem vdiha (t.i. Sigh) in časovno programiranim samodejnim povišanjem PEEPa. |
| 5 | Kapnografija |
| 5.1 | Aparat mora imeti integrirano merjenje kapnografije in volumetrične kapnografije, s prikazom vsaj sledečih parametrov: nivoja CO2 ob koncu izdiha etCO2, VCO2, VtCO2 ter izračune anatomskega in fiziološkega mrtvega prostora ter alveolarne ventilacije. Poleg številčnega prikaza naj prikazuje te parametre tudi grafično in v trendu. |
| 5.2 | Kapnografija naj omogoča tudi grafičen prikaz CO2-krivulje, enote CO2 naj bodo izbirne vsaj med kPa in mmHg. |
| 6 | Alarmi |
| 6.1 | Zapis o predhodnih alarmih. Alarmi naj bodo zvočni in vidni, lučka za alarm naj bo vidna iz vseh strani ventilatorja. |
| 6.2 | Alarmi apneje, diskonekcije dihalnega sistema in blokade pretoka v dihalnem sistemu |
| 6.3 | Tehnični alarmi: Nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek tlak ali izpad medicinskih plinov – zraka in kisika ter alarm za nizek/visok FiO2 |
| 6.4 | Klinični alarmi zdravstvene nege: opozorila na potrebno menjavo dihalnih cevi, filtrov, aspiracijskega sistema, ipd. |
| 6.5 | Alarmne limite za vsaj: |
|  | - nizek in visok tlak v dih. poteh Paw |
|  | - nizek in visok ekspiratorni minutni volumen MVe |
|  | - nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen VTe |
|  | - nizek in visok nivo CO2 ob koncu izdiha EtCO2 |
|  | - nizko in visoko frekvenco dihanja f |
|  | - nivo dovoljenega puščanja (Leak) |
|  | - visok tlak platoja Pplato, skladno smernicam ARDS |
| 7 | Medicinski plini in napajanje: |
| 7.1 | Priključek za kisik naj bo izveden iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema z ustreznim DIN konektorjem, ventilator naj ima lasten pogon vira zraka, ki zagotavlja dovod mešanice med 21-100% tudi med delovanjem na baterijo. Tehnično so dovoljene različen rešitve, od turbine, kompresorja, batnega sistema, ali enakovredno. |
| 7.2 | Ventilator na ima nosilec za vsaj 1 jeklenko, tako da je aparat možno uporabljati v znotraj-bolniščnem transportu z neomejenimi mešanicami kisika 21-100%. |
| 7.3 | Napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene baterije z obratovalnostjo vsaj 2 uri. Aparat naj ima možnost menjave baterije brez prekinitve delovanja aparata. |
| 8 | Monitor in komunikacija: |
| 8.1 | «Touch screen» večbarvni ekran na dotik: |
|  | - s čim večjo dimenzijo ekrana, minimalno 15 inč-no diagonalo. Ekranu naj bo možno spreminjati naklon oz. pogled. |
|  | - z istočasnim prikazom nastavljenih in merjenih vrednosti, z možnostjo prilagajanja izgleda ekrana in različno predstavitvijo podatkov |
|  | - z možnostjo zaklepa ekrana pred neželenimi spremembami parametrov, inspiratorno in ekspiratorno pavzo |
|  | - ekran naj omogoča prilagoditev po željah uporabnika: nastavitvijo prikaza zgolj želenih oblik ventilacije, začetni nastavitev, prilagoditve prikaza spremljanih parametrov, ipd. |
|  | - ekran na dotik mora biti funkcionalen tudi ob uporabi lateks ali vinilnih rokavic. |
| 8.2 | Ventilator naj ima vsaj 3 komunikacijske priključke za možnost povezave z računalnikom ali bolnišničnim sistemom oziroma video izhodom (vsaj 3 izmed RS232, USB, MIB, VGA, HDMI, DVI, printer, ...) |
| 8.3 | Ventilator naj ima prilagoditev svetlosti ekrana glede na nočni in dnevni čas oziroma samodejni preklop med svetlim in temnim ekranom. |
| 8.4 | Ventilator naj omogoča prenos multimedijskih podatkov na računalnik, vsaj slik - posnetkov ekrana, po možnosti tudi video posnetkov. |
| 9 | Pribor in pomožna oprema: |
| 9.1 | Mobilni podstavek – voziček, z zavorami na prednjem delu ter roko – nosilcem za dihalno cevje, ki ga je možno monitorati na obeh straneh ventilatorja. Ventilator naj bo možno odstraniti iz mobilnega podstavka brez uporabe orodja. Ventilator naj ima za ročni transport vgrajeno ročico za prenašanje, teža samega ventilatorja naj ne presega 12kg +/-10%. Mobilni voziček naj ima nosilca vsaj dveh jeklenk za uporabo v znotraj-bolnišničnem prevozu. |
| 9.2 | Aktivno vlaženje z avtomatsko dvojno kontrolo gretja - vlaženja in možnostjo uporabe enojno ali dvojno ogrevanih dihalnih cevi za preprečevanje kondenza v cevju. Vlažilec naj omogoča avtomatiziran način delovanja in ročno prilagodljiv način delovanja, kjer lahko uporabnik nastavi nivo vlaženja ter ogrevanje inspiratorne in ekspiratorne veje dihalnega sistema za preprečevanje kondenzacije. Ventilatorju naj bo dodan nosilec za aktivni vlažilec, temperaturna sonda ter adapter grelne žice za dvojno in enojno ogrevane dihalne sisteme. Vlažilec naj ima čimvečji večbarvni ekran s prikazom nastavljene in izmerjene temperature, alarmi, ipd. |
| 9.3 | Pribor mora vključevati vse potrebne dodatke, ki omogočajo uporabo na vsaj 200 bolnikih po aparatu. Pribor oziroma potrošni material mora vključevati vsaj sledeče dele: - senzorji pretoka: v kolikor se senzorja pretoka ne da sterilizati v avtoklavu, naj ponudnik ponudi vsaj 200 senzorjev pretoka za uporabo na enem bolniku, v primeru sterilizacije pa vsaj 2 kompleta na vsak aparat - ekspiratorni ventil/membrana: v kolikor ekspiratornega ventila in/ali membrane ni možno sterilizirati v avtoklavu, naj ponudnik ponudi vsaj 200 ekspiratornih ventilov in/ali membran za uporabo na enem bolniku na vsak aparat, v primeru sterilizacije pa vsaj 2 kompleta na vsak aparat - dihalni sistemi: vsaj 100 kom dvojno-ogrevanih dihalni sistem s samo-polnitveno vlažilno posodico za uporabo na enem bolniku, na vsak aparat - CO2 kiveta: vsaj 200 komadov CO2 kivet za uporabo na enem bolniku, na vsak aparat |
| 10 | Skladnost: |
| 10.1 | Ventlator mora imeti CE skladnost in ISO skladnost: vsaj EN 60601, EN 80601-2-12, EN 80601-2-55, DIN EN ISO 80601-2-13. |
| 10.2 | Ventilator mora imeti kompletna slovenska pisna navodila za uporabo in slovenske menije programske opreme. |

Vse zahtevane tehnične specifikacije morajo biti razvidne iz tehničnih specifikacij ponujenega opreme in morajo biti priložene  in označene v prospektnemu materialu.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika

OBR-09

REFERENČNA IZJAVA

USTANOVA:_______________________________

Izjavljamo, da je ponudnik _____________________________________dobavljal blago proizvajalca v našo ustanovo v obdobju od _____do___________.

Z dobavljenim medicinskim materialom smo: (obkroži)

- Zadovoljni

- Delno zadovoljni

- Nezadovoljni

Navedba razlogov:     __________________________________________

Naročnik:____________________________________

Podpis:  _______________________

Žig:

Datum: ______________________

Kontakti:__________________(mail, tel.št.)

OBR-10

Naročnik storitve servisiranja

_______________________________ (naziv ustanove)

_______________________________ (naslov)

Kot naročnik storitev, dajemo naslednjo

IZJAVO O SERVISIRANJU

Izjavljamo,

da je ______________________________ (ime in priimek serviserja)

zaposlen pri ___________________________ (naziv firme)

v zadnjih dveh letih brezhibno, kakovostno in pravočasno servisiral NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE proizvajalca ____________________________________ (naziv proizvajalca in tip opreme).

Kontaktna oseba _________________________ tel: __________________________

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da lahko sam preveri referenco glede servisa v smislu te izjave.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave za javno naročilo male vrednosti za »NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE«.

Datum:___________  			Žig 		Podpis kontaktne osebe:

___________________

OBR-11

VZOREC

# POGODBA O  NABAVI  APARATA

ŠT. 60-010-01-______/2020

Sklenjena med:

SPLOŠNO  BOLNIŠNICO  MURSKA SOBOTA, RAKIČAN, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa direktor Bojan Korošec, dr. med., spec. internist (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka stranke: SI 30946034, matična številka stranke: 1122517

in gospodarskim subjektom:

…………………………………………………………………………………………….,

ki ga zastopa direktor 	(v nadaljevanju: dobavitelj),

identifikacijska številka stranke: 	, matična številka stranke: …………….

- člen

UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo blaga za »NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _________________, pod številko objave ______________ v skladu s 47.  členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, z dne 30.11.2015).

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

Sestavni del pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila s prilogami in ponudbena dokumentacija.

Za razlago te pogodbe veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila.

- člen

PREDMET POGODBE

Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:

- Proizvajalec  opreme _____________ , tip opreme  _______________;

- Ponudba številka _____________ z dne _______________; - Razpisna dokumentacija naročnika št. __________z dne __________, zlasti Tehnična specifikacija zahtev naročnika.

katero je dobavitelj predložil na podlagi javnega naročila iz 1. člena te pogodbe.

- člen

Predmet te pogodbe so tudi naslednje obveznosti:

- izvedba šolanja naročnikovega osebja, v skladu s specifikacijo zahtev naročnika, v terminu, ki ga naknadno dogovorita naročnik in dobavitelj, - obveznost dobavitelja za embalažo in transport ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oziroma poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov, - obveznost dobavitelja, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oziroma montažo vseh pogodbenih stvari z vso pripadajočo dodatno opremo, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično - tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo oz. priključki, kar je z novo, dobavljeno po tej pogodbi smiselno povezano - vse po načelu “funkcionalni ključ v roke”, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo, - zagotavljanje brezhibnega delovanja opreme v času garancijskega roka, - obveznost dobavitelja, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična, organizacijska, strokovna in druga dela ter dobavil in vgradil vse komponente, ki so potrebne za izvedbo in predajo predmeta te pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela in komponente izrecno navedena v pogodbi ali ne.

4.člen Predmet pogodbe je dobava medicinske opreme. Zaradi specifičnih zahtev predmeta naročila, mora dobavitelj upoštevati naslednje: - dobava opreme z vsemi zahtevanimi karakteristikami je bistven element te pogodbe, - dobavitelj mora opraviti dobavo predmeta na način in pod takšnimi pogoji, da pri prevozu ne pride do poškodovanja ali dekalibracije dobavljene opreme, - pred prevzemom mora dobavitelj dobavljeno opremo ustrezno kalibrirati in nastaviti, tako da je primerna za izvedbo testnega preizkusa opreme, - pred prevzemom opreme se izvede testni preizkus delovanja opreme, predmet katerega je ugotovitev skladnosti opreme z zahtevanimi karakteristikami in ustrezna natančnost opreme, - v primeru, da se v 180 dneh od prevzema izkaže, da dobavljena oprema ne izpolnjuje zahtevanih karakteristik ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi opreme, je dobavitelj dolžan opremo nadomestiti z novo ali povrniti del kupnine, če se s tem strinja naročnik. 5.člen Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatne nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Z dobaviteljem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba..

6. člen

CENE IN VREDNOST POGODBE

Pogodbena vrednost za 1.sklop: Nabava ventilatorja za mehansko predihavanje za perioperativni oddelek  je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša ____________ EUR brez DDV oz.  __________________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost za 2.sklop: Nabava ventilatorja za mehansko predihavanje za interni oddelek SIIT je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša ____________ EUR brez DDV oz.  __________________ EUR z DDV.

V ceno za plačilo so zajeti vsi stroški, in sicer stroški dobave, montaže, šolanja, špediterski, prevozni, carinski, davek na dodano vrednost, ter vsi morebitni drugi stroški, popusti in rabati.

7. člen

VSEBINA RAČUNA

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.

Dobavitelj izda naročniku račun v osmih (8) dneh po uspešno opravljeni dobavi opreme, v kolikor se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

Račun mora poleg zakonsko določenih elementov vsebovati še:

- oznake in datum naročil

- specifikacijo dobavljenega blaga

- kopijo potrjene dobavnice.

Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet (razen v primeru prejema tujih računov). Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V kolikor naročnik računa praviloma ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

8. člen

NAČIN PLAČILA

Naročnik bo od prejema pravilno izstavljenega in potrjenega računa poravnal na transakcijski račun izvajalca, navedenega na računu v 12 brezobrestnih mesečnih obrokih v znesku ___________________.

Rok plačila začne teči od prejema pravilno izstavljenega računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima odprt svoj račun.

Naročnik se zaveže plačati račun v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun dobavitelja, v skladu z 9. in 20. členom Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Ul. RS, št.54/17).

9. člen

DOBAVNI ROK

Dobavitelj se zavezuje, da bo celotno opremo dobavil najkasneje v __________ (max 60) dneh po podpisu pogodbe. Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe. Za dobavo opreme se upošteva Incoterms 2020 klavzula DDP, na sedežu naročnika, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave. Dobavitelj mora do navedenega datuma opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo oz. vgraditvijo in preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, če je to potrebno. V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

10. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo opreme na podlagi te pogodbe. Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.

11. člen

OBVEZNOST DOBAVITELJA

Dobavitelj se obvezuje, da bo: - vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - dobavo izvedel v pogodbeno določenih rokih; - naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave; - pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi; - spoštoval hišni red naročnika za zunanje izvajalce, s katerim ga bo naročnik seznanil ob podpisu pogodbe; - ščitil interese naročnika..

12. člen

SKRBNIKI POGODBE

Skrbnika pogodbe s strani naročnika sta Goran Larnsak in Bojana Obal Vučko. Pooblaščeni predstavnik naročnika za nadzor nad izvedbo pogodbe je__________________. Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo. Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________ Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo dobavo po tej pogodbi. 13. člen POGODBENA KAZEN V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od števila dni zamude in sicer: - za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2 % od vrednosti posameznega naročila; - vendar skupno največ v višini 10% celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri naslednjem izstavljenem računu. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, višja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. V primeru, da dobavljeno opremo: - ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti, - ne bo dobavljeno v količinah, opredeljenih v naročilnici po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen v višini stroškov naročenega-dobavljenega blaga. Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od pogodbe v primeru večkratne zamude pri dobavi naročenega blaga. 14. člen ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI Izbrani dobavitelj mora najkasneje v 5 dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka pogodbe, in sicer: - bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročena oprema: - ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti; - ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici; - bo dobavitelj kršil pogodbena določila. Čas veljavnosti: do primopredaje opreme in izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 15. člen ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK Instrument zavarovanja: bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje Višina zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti z DDV. Čas veljavnosti: še najmanj 1 mesec po izteku garancijskega roka. Dobavitelj je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

16. člen

PREVZEM

Po uspešni dobavi, montaži in zagonu ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, kadar je to vključeno v dobavo, dobavitelj in naročnik opravita primopredajo opreme ter o tem sestavita pisni primopredajni zapisnik. Dobavitelj na podlagi podpisanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) in izvedenem šolanju naročnikovega osebja za delo z dobavljeno opremo, naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo.

17. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo pet (5) dni pred načrtovano primopredajo o tem pisno obvestil skrbnika pogodbe o primopredaji opreme. Dobavitelj pripravi primopredajni zapisnik. O prevzemu opreme: vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: - ali oprema ustreza določilom razpisne dokumentacije naročnika, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke; - datum prevzema opreme; - morebitne pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo dobavljenega blaga; - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave; - ugotovitev o ustreznosti atestov in morebitnih garancijskih listov, - ugotovitve o opravljenem kvalitativnem pregledu (odpravi morebitnih pomanjkljivosti), - ugotovitve o morebitni zamudi in vzrokih (odgovornosti) zanjo, - ugotovitve ali vsa oprema vključno z vgraditvijo oz. montažo in uspešno opravljenim testnim preizkusom, v celoti izpolnjujejo pogodbena določila po načelu “ ključ v roke”.. Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo dobavitelj naročniku izročil še: - tehnično dokumentacijo dobavljene opreme, - A-teste (v kolikor je smiselno), - Varnostni list (v kolikor je smiselno), - Navodila za varno delo in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku, - Naslov pooblaščenega serviserja opreme v RS (s kontaktnimi osebami in tel/gsm številkami ter e-mail naslovi) - Vse potrebne in potrjene garancijske liste proizvajalca ali prodajalca opreme (splošne skupne garancijske izjave in posamične garancijske listine) in - Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo še 1 mesec po izteku garancijskega roka).. Naročnik se obvezuje prevzeti opremo v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem se opravi takoj po prevzemu, kakovostni pa na podlagi OZ. Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena. Odgovornost za riziko preide od dobavitelja k naročniku z izročitvijo (pisno primopredajo), razen jamčevanja za napake po določilih o garancijskih rokih. Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev - primopredajo, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.

18. člen

ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA

Garancijska doba po tej pogodbi je _____________(min. 24) mesecev. Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje opreme. Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost opreme. Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi dobavitelja ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.

19. člen

Za vse dobavljeno blago bo dobavitelj v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe, izvedel odpravo napak. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu dobavitelju na stroške dobavitelja iz te pogodbe (kot dober strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme dobavitelja 3 % pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor dobavitelj stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

20. člen

Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 7 let po poteku garancijske dobe.

21. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

V garancijskem roku je dobavitelj dolžan zagotoviti brezhibno delovanje opreme na svoje stroške, pri čemer morajo biti že vključeni vsi stroški dela, originalnih rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potni stroški ter vsi morebitni ostali stroški potrebni za odpravo vseh napak in pomanjkljivosti: Dobavitelj mora naročniku izdati novo garancijo za popravljeni del. Če naročnik v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali kateregakoli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti dobavitelju po telefonu, e-mail-u ali faksu ter na njegovo zahtevo tudi pisno po pošti. Dobavitelj zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščeni in usposobljeni servis v Republiki Sloveniji za opremo, ki je predmet pogodbe, in sicer: Pooblaščeni servis (naziv in sedež podjetja): ____________________________________ Tel. št.________________________________________ Gsm.št.:_______________________________________ e-mail :________________________________________ faks št.: _______________________________________ Dobavitelj zagotavlja odzivni čas servisa največ 8 ur po prejemu obvestila o napaki ter maksimalno 48 ur oz. 2 dni za dobavo rezervnih delov in odpravo napak (v garancijskem obdobju na stroške dobavitelja). V kolikor odprava napake ni možna v 2 dneh, mora dobavitelj naročniku dostaviti v brezplačno uporabo kakovostno in funkcionalno najmanj enakovredno delujočo opremo za čas do odprave napake na opremi, v kolikor bi naročnik to zahteval.

22. člen

ODSTOP OD POGODBE

Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. Če pride do prekinitve dobave opreme oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - dobavitelj po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; - dobavitelj po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

23. člen

RAZVEZNI POGOJ Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno - in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 24. člen PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je pogodba nična.

25. člen

REVIZIJSKA SLED

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga. Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave. Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij. 26. člen VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV Naročnik se zavezuje, da bo pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštoval določila veljavnih predpisov iz področja varovanja osebnih podatkov, ne glede na to, ali se bo z osebnimi podatki seznanil pri sebi kot obdelovalcu ali pri neposrednem opravljanju storitve, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Vsaka oseba, ki bo pri naročniku zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih podatkov mora izvajalcu predhodno predložiti podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov

27. člen

REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

28. člen

KONČNE DOLOČBE

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba. Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša.

29. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih dobavitelj prejme en (1) izvod in en (1) izvod naročnik.

___________________________                                 M. Sobota, dne: __________________

Dobavitelj:							             Naročnik:

________________________			        Splošna bolnišnica M. Sobota

________________________	            	                        Direktor:

________________________	                                 Bojan Korošec dr. med. spec.

________________________				_________________________

priloga 1                                                                                            specifikacija opreme

Specifikacija opreme po predračunu št.: _________ z dne, _________

priloga 2                                                                                       TEHNIČNA  SPECIFIKACIJA

Tehnična specifikacija naročnika za predmet javnega naročila

OBR-12

VZOREC

POGODBA O SUKCESIVNI NABAVI

POTROŠNEGA MATERIALA

ŠT. 60-010-02-_____/2020

Sklenjena med:

SPLOŠNO  BOLNIŠNICO  MURSKA SOBOTA, RAKIČAN, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa direktor Bojan Korošec, dr. med., spec. internist (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka stranke: SI 30946034, matična številka stranke: 1122517

in gospodarskim subjektom:

…………………………………………………………………………………………….,

ki ga zastopa direktor 	(v nadaljevanju: dobavitelj),

identifikacijska številka stranke: 	, matična številka stranke: …………….

1.člen

UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo blaga za »NABAVA VENTILATORJEV ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _________________, pod številko objave ______________,  v skladu s 47.  členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, z dne 30.11.2015).

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

Sestavni del pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila s prilogami in ponudbena dokumentacija.

Za razlago te pogodbe veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila.

2.člen

VELJAVNOST IN PREDMET POGODBE

Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga na sukcesiven način, dobave z naročilnico, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotnih količin, določenih v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga. Količine in vrste blaga navedene v predračunu so okvirne za obdobje 1 leta.

Dobavitelj se  zavezuje, da bo za dodatne dobave istovrstnega blaga, ki ni vsebovano v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, naročniku na podlagi povabila predložil ponudbo.

Naročnik se za dodatne dobave dogovori z dobaviteljem na podlagi ponudbe s specifikacijo dodanega predmetnega blaga, v okviru katere se ugotovi ali blago ustreza potrebam naročnika in dogovori cena blaga.

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku, v primeru, da bo le-ta ugotovil potrebo po drugem istovrstnem blagu, ki ni vsebovano na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, le-to dobavil na način in po pogojih, dogovorjenih s to pogodbo. Naročnik si pridružuje pravico skleniti aneks za dodatne potrošnega materiala za aparat robotske roke v skladu z navodili podanimi v razpisni dokumentaciji in v skladu s prvim odstavkom 95. člena ZJN-3.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da nabave drugega istovrstnega blaga ne smejo presegati 15% skupne vrednosti te kupoprodajne pogodbe.

- člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje  od ________________ do __________________.

in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko dobavitelj  naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

4. člen

CENE, VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI

Predmet te pogodbe so stalne nabave blaga za 1. sklop: Potrošni material po specifikaciji iz točke 9.3, in sicer: skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Predmet te pogodbe so stalne nabave blaga za 2. sklop: Potrošni material po specifikaciji iz točke 9.3, in sicer: skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Cene v predračunu so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi stroški povezani z izvedbo javnega naročila, kot so: stroški materiala, distribucije, skladiščenja ipd.), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče naročnika razloženo.

Cene blaga po predračunu so fiksne za celoten čas trajanja pogodbe – za obdobje štirih let od datuma sklenitve pogodbe.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

5. člen

VSEBINA RAČUNA

Dobavitelj izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni dobavi blaga, v kolikor se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

Račun mora poleg zakonsko določenih elementov vsebovati še:

- oznake in datum naročil

- specifikacijo dobavljenega blaga

- kopijo potrjene dobavnice.

Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet (razen v primeru prejema tujih računov). Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V kolikor naročnik računa praviloma ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

6. člen

NAČIN PLAČILA

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja, navedenega na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun pri podatkih o dobavitelju.

Rok plačila začne teči od prejema pravilno izstavljenega računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima odprt svoj račun.

Naročnik se zaveže plačati račun v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun dobavitelja, v skladu z 9. in 20. členom Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Ul. RS, št.54/17).

7. člen

NAROČANJE

Naročnik bo blago iz posameznega sklopa/podsklopa naročal na sukcesiven način glede na potrebe. Naročnik si pridružuje pravico do izrednega naročila.

Naročnik bo na naročilnici, ki jo bo poslal dobavitelju po elektronski pošti,  opredelil vrste in količino blaga.

Dobavitelj se obvezuje o nezmožnosti dobave obvestiti naročnika v roku 2 ur od prejema naročila, v primeru, da naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 48-urnem roku in pri tem sporočiti dejanski rok dobave.

8. člen

DOBAVA BLAGA

Dobavitelj se zavezuje zagotavljati:

- da bo naročniku dobavljal blago v skladu s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika;

- vršil dostavo blaga ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Murska Sobota razloženo v skladišče lekarne naročnika;

- dobavni rok za vse načine nakupov, in sicer max. 48 ur, v primeru nujnosti manj po predhodnem dogovoru z naročnikom, šteto od prejema pisnega naročila/izdajnice s strani pooblaščenega predstavnika naročnika;

- da bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku o tem pisno obvestil naročnika najkasneje v 24 urah od prejema naročila, in sicer na e-mail: lekarna@sb-ms.si;

- da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem dobavitelju, razliko v ceni pa zaračunal dobavitelju;

- načelo sledljivosti pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico/izdajnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka dobavitelja, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži;

- dobavljeno blago opremiti tudi z dobavnico v slovenskem jeziku ali poslati v elektronski obliki ter priložiti v tiskani verziji, s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika;

- da bo račun napisan v slovenskem jeziku.

Vsa dobava se vrši v dopoldanskem delovnem času naročnika, to je od 7:00 ure do vključno 14:00 ure.

Dobavitelj mora hkrati z blagom naročniku izročiti tudi pravilno izpolnjeno dobavnico v slovenskem jeziku, v fizični obliki, opremljeno z žigom in podpisom.

9. člen

KAKOVOST BLAGA IN REŠEVANJE REKLAMACIJ

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi predložene in podpisane dobavnice s strani dobavitelja. Dobavnica in račun morata obvezno vsebovati številko naročilnice.

Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataloško številko.

Ob prevzemu blaga naročnik izvede vizualni pregled blaga in embalaže.

Količinski prevzem se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

V primeru napak v količini in/ali kakovosti je naročnik dolžan dobavitelja najkasneje v 24 urah od ugotovitve o tem pisno obvestiti.

Naročnik mora dobavitelju omogočiti pregled reklamiranega blaga v roku 24 ur.

Če dobava ne ustreza naročeni količini in kakovosti ali rokom uporabe, je dobavitelj napake dolžan nemudoma brezplačno odpraviti, nekvalitetno blago je dolžan nadomestiti z blagom ustrezne kakovosti. V kolikor dobavitelj napak ne odpravi v roku 72 ur od prejema reklamacije, se bo štelo, da je dobavitelj prešel v zamudo.

Kakovost naročenega blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam in pogojem naročnika navedenim v razpisni dokumentaciji ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

10. člen

KRITNI NAKUP

Če dobavitelj ne dobavlja blaga v skladu s to pogodbo in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, pri drugem dobavitelju, dobavitelj pa je dolžan naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno iz te pogodbe in ceno po kateri je naročnik blago kupil, v kolikor je nabavna cena višja od pogodbeno dogovorjene.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v najkrajšem času oziroma v roku 3 dni od nastanka višje sile.

Naročnik je dolžan dobavitelju poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prvega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju, nato pa lahko izvrši kritni kup, pogodba pa je za to dobavo razdrta.

Šteje se, da je bil dobavitelj o nameravanem kritnem kupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz te pogodbe je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, dobavitelj pa je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa.

V koliko je naročnik primoran izvesti kritni kup zaradi neizvedene dobave blaga oz. zamude pri dobavi blaga v skladu s to pogodbo 2-krat, se šteje da je pogodba z dobaviteljem razdrta v celoti, ko naročnik o tem obvesti dobavitelja.

11. člen

Dobavitelj naročniku zagotavlja:

- podatke o blagu navedene v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih ( Uradni list RS, 98/09);

- črtno kodo za identifikacijo izdelka in namen uporabe in označeno mesto za odpiranje pri sterilnih zavitkih;

- rok uporabe blaga še najmanj 12 mesecev po dobavi, izjemoma je rok lahko krajši samo po predhodni pisni potrditvi s strani naročnika;

- da bo v primeru, da pride do zamenjave artikla (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katerega ima sklenjeno pogodbo (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom,…), pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla po enaki ceni;

- da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani dobavitelja oziroma proizvajalca blaga

12. člen

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil dobavitelja o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.

O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.

13. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med dobaviteljem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z dobaviteljem prekine pogodbo za dobavo neustreznega blaga.

V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika.

14. člen

POGODBENA KAZEN

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od števila dni zamude in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2 % od vrednosti posameznega

naročila;

- vendar skupno največ v višini 10% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri naslednjem izstavljenem računu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, višja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

V primeru, da dobavljeno blago:

- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti,

- ne bo dobavljeno v količinah, opredeljenih v naročilnici

po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen v višini stroškov naročenega-dobavljenega blaga.

Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od pogodbe v primeru večkratne zamude pri dobavi naročenega blaga.

15. člen

ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

Izbrani dobavitelj mora najkasneje v 5 dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka pogodbe, in sicer:

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti iz 8. člena te pogodbe z vključenim DDV

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:

- ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti;

- ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici;

- bo dobavitelj kršil pogodbena določila.

16. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

17. člen

RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

  - in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Naročnik se zavezuje, da bo pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštoval določila veljavnih predpisov iz področja varovanja osebnih podatkov, ne glede na to, ali se bo z osebnimi podatki seznanil pri sebi kot obdelovalcu ali pri neposrednem opravljanju storitve, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Vsaka oseba, ki bo pri naročniku zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih podatkov mora dobavitelju predhodno predložiti podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov.

19. člen

ODSTOP OD POGODBE

Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.

Če pride do prekinitve dobave blaga oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, zlasti če:

- dobavitelj po svoji krivdi zamuja z izpolnjevanjem obveznosti po tej pogodbi več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEI in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

20. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

21. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če dobavitelj zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka 23. člena te pogodbe.

Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev.

Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da bo v času trajanja pogodbe ministrstvo pristojno za izvedbo skupnih javnih naročil začelo in uspešno zaključilo postopek, ki bo zajemal tudi blago te pogodbe.

Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je nasprotna stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.

22. člen

SPREMEMBA POGODBE

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

23. člen

REŠEVANJE NESPORAZUMOV

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči 23. člen pogodbe.

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

24. člen

SKRBNIKI POGODBE

Pooblaščena predstavnica naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga po tej pogodbi je mag. Nada Bernat, predstojnica lekarne.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je mag. Nada Bernat in  Bojana Obal Vučko.

Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je _______________________________.

25. člen

KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank

po en (1) izvod.

___________________________                                 M. Sobota, dne: __________________

Dobavitelj:							             Naročnik:

________________________			        Splošna bolnišnica M. Sobota

________________________	            	                        Direktor:

________________________	                                 Bojan Korošec dr. med. spec.

________________________				_________________________

priloga 1                                                                                            specifikacija blaga

Specifikacija blaga po predračunu št.: _________ z dne, _________

V kolikor ponudnik ne označuje dele predračuna kot »poslovna skrivnost« lahko vpiše tudi ostale elemente.