OBR_1_1_TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Predmet javnega naročila:

REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA ANALIZATOR SYSMEX XN-550 IN BIOKEMIJSKI ANALIZATOR Z BREZPLAČNO UPORABO IN VZDRŽEVANJE BIOKEMIJSKEGA ANALIZATORJA TER SISTEMA ZA PRIPRAVO VODE

po sklopih

SKLOP 1

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA OBSEGA

- sukcesivno dobavo potrošnega materiala za izvajanje preiskav s predmetnim analizatorjem, za dobo 84 mesecev;

- za naročnika brezplačno dobavo in montažo biokemičnega analizatorja;

- za naročnika brezplačno zavarovanje vse opreme pred poškodbami v času dobave, namestitve do prenehanja pogodbenega razmerja;

- za naročnika brezplačen zagon in preizkus delovanja opreme;

- za naročnika brezplačno pripravo opreme ter izvedbo priklopa opreme v naročnikov LIS;

- za naročnika brezplačno zagotovitev in predajo vseh tehničnih dokumentov, testne in atestne dokumentacije za uporabo, v slovenskem jeziku;

- za naročnika brezplačno usposabljanje oz. izobraževanje strokovnega osebja naročnika za delo z opremo;

- za naročnika brezplačno uporabo in servisno preventivno in kurativno vzdrževanje z vključenimi rezervnimi deli, za naročnika brezplačnimi deli in potnimi stroški potrebnimi za odpravo napak v času uporabe, 84 mesecev;

- za naročnika brezplačne uporabe nadomestne opreme za čas popravila okvarjene opreme v času 84 mesečne uporabe;

- za naročnika brezplačno investicijsko vzdrževanje za opremo, ki to v skladu z navodili za uporabo zahteva, v času 84 mesečne uporabe;

- ostale obveznosti, skladne z zahtevami razpisne dokumentacijo, ki so potrebne za zagotavljanje nemotenega dela z opremo.

Vrste in količine potrošnega materiala so okvirne (preračunane na podlagi ocenjenega števila biokemičnih preiskav) in jih naročnik ne more po obsegu in času vnaprej natančno določiti, predstavljajo pa okvirno naročnikovo potrebo za obdobje enega leta.

Naročnik si pridržuje pravico obseg naročila zmanjšati, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

Naročnik si pri izvajalcu (izbranemu ponudniku), pridržuje pravico naročati tudi druge vrste blaga, ki niso zajete v ponudbenem predračunu, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi okvirnega sporazuma, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Za artikle, ki niso navedeni v predračunu veljajo enaki pogoji dobav in cene po ceniku, ki ga mora izvajalec predložiti na zahtevo naročnika.

- TEHNIČNE ZAHTEVE JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »reagenti in potrošni material za analizator sysmex xn-550 in biokemijski analizator z brezplačno uporabo in vzdrževanje biokemijskega analizatorja ter sistema za pripravo vode«, s sklenitvijo okvirnega sporazuma, za obdobje 84 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma.

  - Splošne specifikacije

Avtomatiziran biokemični analizator mora imeti CE oznako, CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi. Blago po ponudbi mora biti novo.

- DOBAVNI ROK ZA BIOKEMIČNI ANALIZATOR

Najkasneje v roku osmih (8) tednov od začetka veljavnosti okvirnega sporazuma – v skladu z dogovorom z naročnikom (dobava, montaža).

Ponudnik mora za vso tehnično specifikacijo biokemičnega analizatorja predložiti, označiti in navesti vrsto dokazila, kje v tehnični dokumentaciji, v katerem dokumentu in na katerem mestu je priloga (npr. v prospektu, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije). Zaradi lažjega in hitrejšega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti, markirati, ipd.). Biokemični analizator mora v celoti izpolnjevati spodaj navedene minimalne tehnične in druge zahteve naročnika.

- SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV ANALITSKEGA SISTEMA

- popolnoma avtomatiziran samostoječi analitski sistem za biokemijske raziskave, ki temeljijo na fotometričnih, turbidimetričnih in potenciometričnih metodah z ISE (ion selektive elektrode).

- Omogočati mora izvajanje naslednjih biokemijskih preiskav:

| BIOKEMIČNE PREISKAVE | METODA | Število testov/leto | Število kontrol/dan | Število testov za kalibracijo/dan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkalna fosfataza | IFCC(pNPP-AMP) ali pNPP | 1700 | 2 |  |
| ALT | IFCC (s Piridoksal fosfatom) | 2100 | 2 |  |
| AST | IFCC (s Piridoksal fosfatom) | 2100 | 2 |  |
| Bilirubin celokupni | DPD, Kolorimetrična Diazo Dye | 1725 | 2 |  |
| Holesterol | CHOD-PAP | 1520 | 2 |  |
| HDL-Holesterol | Encimska kolorimetrična | 1500 | 2 |  |
| Kreatinin | Encimska | 2620 | 2 |  |
| Glukoza | Heksokinaza | 1945 | 2 |  |
| GGT | IFCC (L--glutamil-3-karboksi-4-nitroanilid) | 2095 | 2 |  |
| Trigliceridi | Encimska kolorimetrična | 1470 | 2 |  |
| Urea | Ureaza/GLDH | 2430 | 2 |  |
| Urat | Urikaza-PAP | 2050 | 2 |  |
| CRP | Imunoturbidimetrična | 1890 | 2 |  |
| Natrij | ISE | 100 | 2 |  |
| Kalij | ISE | 100 | 2 |  |
| Klorid | ISE | 100 | 2 |  |
| HbA1c | Imunoturbidimetrična | 100 | 2 |  |
| Alfa amilaza | IFCC (PNP-EPS) | 100 | 2 |  |
| Lipaza | Encimska kolorimetrična | 100 | 2 |  |
| Bilirubin direktni | Diazo, Jendrassik-Groff | 100 | 2 |  |
| Kalcij-celokupni | o-krezolftalein komplekson, Arzenazo III kompleks | 100 | 2 |  |
| Železo | Ferozin ali Feren | 100 | 2 |  |
| Feritin | Imunoturbidimetrija | 100 | 2 |  |

- Tloris analitskega sistema ne sme presegati dolžine 1,5 m in širine 1,0 m.

- Omogočati mora vsaj 100 vzorcev / uro.

- Omogočati mora prepoznavanje vzorcev, kalibratorjev in kontrol preko črtnih kod.

- Omogočati mora mrežni priklop in dvosmerno komunikacijo.

- Omogočati mora nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov).

- Obstojnost reagentov po odprtju na analitskem sistemu mora biti najmanj 28 dni.

- Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo brez predhodne priprave.

- Ponudnik naj poleg analitskega sistema zagotovi tudi dodatno programsko opremo, ki omogoča samodejni (brez posredovanja uporabnika) prenos dnevne kontrole kakovosti v programsko opremo za zunanjo medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. »peer group« primerjalno skupino.

- Omogočati mora merjenje HIL indeksa (hemolitičnosti, ikteričnosti in lipemičnosti) vsakega vzorca.

- Omogočati mora programirano prebujanje in samodejno dnevno vzdrževanje.

- Omogočati mora uporabo različnih standardnih velikosti epruvet in posodic za vzorce.

- Omogočati mora prepoznavanje vzorcev, reagentov, kontrol in kalibratorjev preko črtnih kod.

- Imeti mora avtomatski sistem, ki opozarjanja na potrebo po menjavi katerekoli komponente (reagent, diluent, potrošni material) potrebne za analizo vzorcev.

- Omogočati mora shranjevanje podatkov na zunanjo enoto (USB ključ).

- Omogočati mora analizo različnih tipov vzorca: serum, plazma, polna kri pri HbA1c in urin.

- Omogočati mora avtomatsko pripravo hemolizata pri merjenju HbA1c.

- Omogočati mora detekcijo strdkov v vzorcu in avtomatsko izpiranje strdkov iz sistema.

- Imeti mora kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto.

- Reagenti na analitskem sistemu morajo biti hlajeni.

- Omogočati mora uporabo dnevnih kontrol v dveh nivojih in spremljanje vrednosti kontrol z grafičnim prikazom.

- Omogočati mora oddaljeni dostop.

- Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani osebi za aplikativno podporo.

- Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva certificirana serviserja.

- Ponudnik mora zagotoviti storitev, ki omogoča 24/7 dostop do navodil za uporabo, varnostnih listov, vrednosti kontrol in kalibratorjev, dokumentov o sledljivosti, dokumentov o CE skladnosti reagenta, certifikatov o analizi, seznama opravljenih in odprtih servisnih storitvah na analitskem sistemu, spletnega ustvarjanja novih zahtev za servisno / aplikativno podporo.

- Analitski sistem mora biti skladen z IVD direktivo (CE oznaka).

- V ponudbo mora biti vključena strokovna aplikativna in servisna podpora za celoten čas uporabe analitskega sistema.

- POTROŠNI MATERIAL

Ponudnik mora izpolniti  Prilogo št. 1 – Seznam reagentov in potrošnega materiala, Ponudnik mora v Prilogo št. 1 - Seznam reagentov in potrošnega materiala, vključiti vse reagente potrebne za izvedbo preiskav navedenih v točki 3 in potrošni material (npr. kontrole, morebitni kalibracijski material, filtri, cevke, žarnice, elektrode,….) iz katerega bodo razvidne količine in cene po posameznih postavkah.

V primeru, da ponudnik ni navedel / ponudil materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav, ga je dolžan dobavljati brezplačno.

Ocenjeno število preiskav na leto je navedeno v točki 4.

Ponudnik naj upošteva, da:

- laboratorij dela 5 dni v tednu,

- izvaja kontrole 1 x dnevno na dveh nivojih oz. še ostale po priporočilih proizvajalca,

- uporablja kalibracijski material, če to priporoča proizvajalec.

Ponudnik mora predložiti Prilogo št. 1 – Seznam reagentov in potrošnega materiala, iz katerega bodo razvidni:

- nazivi,

- kataloške številke,

- cene na enoto mere brez in z DDV,

- stopnja DDV,

- vrednosti z DDV in

- količine (preračunane na predvideno letno število preiskav za vse postavke: reagent, kontrolni material in ostali potrebni potrošni material za izvedbo omenjenega števila preiskav).

Priloga št. 1 – Seznam reagentov in potrošnega materiala bo kot priloga sestavni del okvirnega sporazuma.

- SERVIS IN PODPORA

- Dobro organizirana servisna služba, pooblaščena od proizvajalca, s sedežem v Sloveniji, ki mora imeti odzivni čas pooblaščenega serviserja največ 12 ur, čas popravila pa največ 3 dni, če se pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita drugače.

- Ponudnik mora po priporočilu proizvajalca navesti, kaj vsebujejo redna vzdrževalna dela (material: količino). Ponudnik v Prilogi št. 1 – Seznamu reagentov in potrošnega materiala navede:

  - obseg preventivnega vzdrževalnega servisa,

  - število vzdrževalnih servisov letno (po priporočilih proizvajalca).

- Za odpravo napak mora biti na voljo servisni inženir, izšolan pri proizvajalcu.

- Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja pogodbene opreme.

- Ponudnik mora zagotoviti primeren program šolanja za uporabnike. Ponudnik se zaveže, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme usposobil (izšolal) delavce naročnika.

- Ponudnik zagotavlja naročniku strokovno podporo oz. pomoč uporabniku (reševanje strokovnih vprašanj, konzultacije, pomoč pri delu z opremo).

Merilo pri ocenjevanju ponudb in izbiri ponudnika (ob izpolnjevanju minimalne stopnje sposobnosti, vseh pogojev in zahtev iz razpisa) je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Priloga 1: Seznam reagentov in potrošnega materiala

| Zap. št. | Naziv materiala (reagenti, kontrolni, kalibracijski in potrošni material) Našteti vse predvidene materiale! | Predvidena količina glede na število preiskav | Proizvajalec | Kataloška številka | Pakiranje | Stabilnost reagenta na analizatorju(št.dni) | CENA BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA Z DDV | ZNESEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=2*9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. SKUPAJ REAGENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 2. SKUPAJ KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 3. SKUPAJ KALIBRATORJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 4. SKUPAJ POTROŠNI MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 5. SKUPAJ SISTEM ZA DEIONIZIRANO IN MIKROBIOLOŠKO NEOPOREČNO VODO IN POTROŠNI MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opomba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ponudnik vstavi potrebno število vrstic, na koncu je seštevek - delna vsota posameznega materiala.(1.-4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SKLOP 2

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA OBSEGA:

- sukcesivno dobavo potrošnega materiala za izvajanje preiskav s hematološkim analizatorjem Sysmex XN-550, za dobo 84 mesecev;

- za naročnika brezplačne uporabe nadomestne opreme za čas popravila okvarjene opreme v času 84 mesečne uporabe;

- za naročnika brezplačno investicijsko vzdrževanje za opremo, ki to v skladu z navodili za uporabo zahteva, v času 84 mesečne uporabe;

- redne in izredne servisne storitve

Vrste in količine potrošnega materiala so okvirne (preračunane na podlagi ocenjenega števila hematoloških  preiskav, 30 vzorcev/dan in 5 dni v tednu, skupno število vzorcev letno 7.800 (hemogram + 5 par. DKS)) in jih naročnik ne more po obsegu in času vnaprej natančno določiti, predstavljajo pa okvirno naročnikovo potrebo za obdobje enega leta.

Naročnik si pridržuje pravico obseg naročila zmanjšati, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

Naročnik si pri izvajalcu (izbranemu ponudniku), pridržuje pravico naročati tudi druge vrste blaga, ki niso zajete v ponudbenem predračunu, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi okvirnega sporazuma, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Za artikle, ki niso navedeni v predračunu veljajo enaki pogoji dobav in cene po ceniku, ki ga mora izvajalec predložiti na zahtevo naročnika.

Ponudnik mora podati ceno za redno vzdrževanje v obsegu, ki ga predpisuje proizvajalec. Ponudbena cena je fiksna za ves čas trajanja pogodbenega razmerja in zajema vse potrebne stroške dobavitelja, od prihoda na lokacijo, izvedbo posega in predvidene materialne stroške. Prvi redni vzdrževalni poseg se opravi v enem letu po preteku garancije.

Ponudnik mora podati tudi ceno za strošek servisa na poziv. Cena mora biti fiksna za ves čas trajanja pogodbenega razmerja in zajema vse potrebne stroške dobavitelja, od prihoda na lokacijo do zamude časa, pri čemer mora vzdrževalec beležiti zgolj dejansko zamudo časa.

- SEZNAM POTROŠNEGA MATERIALA:

REAGENTI

| Kataloška številka | opis | Letna količina | Cena brez DDV | Cena z DDV | DDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83401621 | Cellclean (50mL) |  |  |  |  |
| CT661628 | Cellpack DCL (20L) |  |  |  |  |
| 90411317 | Sulfolyser (3 x 500mL) |  |  |  |  |
| CV377552 | Fluorocell WDF (2 x 42mL) |  |  |  |  |
| AL337564 | Lysercell WDF (5L) |  |  |  |  |

KONTROLNI MATERIAL

| Kataloška številka | opis | Letna količina | Cena brez DDV | Cena z DDV | DDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213570 XN-L | Check Level 1 (6 vials x 3.0mL) |  |  |  |  |
| 213571 XN-L | Check Level 2 (6 vials x 3.0mL) |  |  |  |  |
| 213572 XN-L | Check Level 3 (6 vials x 3.0ml) |  |  |  |  |