OBRAZEC ŠT. 1 – PONUDBA

PONUDNIK: _________________________________________________________________________

Na osnovi javnega razpisa »Dobava in namestitev avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s pogarancijskim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let in nakup diagnostičnega potrošnega materiala za obdobje 7 let«

dajemo ponudbo, kot sledi:

ŠT. PONUDBE, DATUM: _______________________________________________________________

| ponudbena cena za biokemične in imunokemične preiskave (brez DDV) | cena aparatov .................................. EUR brez DDV |
| --- | --- |
|  | cena preventivnega pogarancijskega vzdrževanja od 3. do 7. leta skupaj za vsa navedena leta …….…………………. EUR brez DDV |
|  | cena reagentov in potrošnega materiala za celotno pogodbeno obdobje …..………………….. EUR brez DDV |
| SKUPNA PONUDBENA CENA (z DDV): |  |

PONUDBENI POGOJI:

- Veljavnost ponudbe je najmanj 365 dni šteto od dneva za javno odpiranje ponudb.

- Cene se določijo skladno s priloženimi vzorci pogodb

Strinjamo se, da naročnik oz. sonaročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika oz. sonaročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

## OBRAZEC ŠT. 2 -

## SOGLASJE / IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) podizvajalca: |  |
| Vrsta del podizvajalca: |  |
| Vrednost del podizvajalca: |  |

Podpisana pooblaščena oseba podizvajalca izjavlja, da

ZAHTEVA / NE ZAHTEVA

neposredna plačila (primerno obkrožiti).

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, katerega predmet je »Dobava in namestitev avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s pogarancijskim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let in nakup diagnostičnega potrošnega materiala za obdobje 7 let«, namesto ponudnika _____________________________ (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

## OBRAZEC ŠT. 3 - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani ______________________________________________ /naziv pooblastitelja/ pooblaščam sonaročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1252 Ljubljana da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Dobava in namestitev avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s pogarancijskim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let in nakup diagnostičnega potrošnega materiala za obdobje 7 let« iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

IME IN PRIIMEK:_______________________________________________________

EMŠO (obvezen podatek):_______________________________________________

DATUM ROJSTVA:_____________________________________________________

KRAJ ROJSTVA:_______________________________________________________

OBČINA ROJSTVA:____________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA:____________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka)___________________________________________________

(poštna številka in pošta)_________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO:_____________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:____________________________________

|  | Podpis pooblastitelja: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

## OBRAZEC ŠT. 4 - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE

Spodaj podpisani _________________________________________ /naziv pooblastitelja/ pooblaščam sonaročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1252 Ljubljana da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Dobava in namestitev avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s pogarancijskim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let in nakup diagnostičnega potrošnega materiala za obdobje 7 let« iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Polno ime podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja: _________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: __________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

## OBRAZEC ŠT. 5.  – SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom "Dobava in namestitev avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s pogarancijskim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let in nakup diagnostičnega potrošnega materiala za obdobje 7 let'' podajamo naslednji seznam referenc

| Referenčna bolnišnica | Nameščena oprema | Naziv laboratorija | Datum izvedbe* |
| --- | --- | --- | --- |

Opombe:

- Navesti najmanj 3 referenčne bolnišnične laboratorije v Evropi, ki obratujejo 24 ur na dan znotraj bolnišnic ter glede opreme in nabora preiskav ustrezajo ponujenemu ALS v največji možni meri. Referenčni bolnišnični laboratoriji morajo imeti nameščeno opremo, ki jo ponuja ponudnik, v 24 urnem delovanju tudi za nujne vzorce, z naborom preiskav (Priloga 1) in obsegom dela, ki je enak ali večji od zahtevanega.

- Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost navedene izjave in na stroške ponudnika zahtevati ogled enega izmed treh referenčnih laboratorijev po izbiri naročnika. Ogled mora biti omogočen za najmanj 2 strokovnjaka naročnika najkasneje v 14-ih dneh od zahteve naročnika.

- Obrazcu mora biti obvezno priložena Potrdilo o referenčnem delu ponudnika za vsako naročilo (referenco), ki ga navaja.

- V primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.

* Referenca bo ustrezna, če referenca, ne bo starejša od pet let, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

| Kraj in datum: | Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _____________________________ |

## OBRAZEC ŠT. 5.1.  - POTRDILO O REFERENČNEM DELU PONUDNIKA

(Izpolni bolnišnica, ki jih ponudnik navede v Seznamu referenc ponudnika oz. poslovodečega in partnerjev v skupnem nastopu oz. podizvajalcev). Za vsak sklop najmanj 3 potrjene reference.

Naziv bolnišnice- referenčnega laboratorija:

....................................................................................................................................,

oprema:

.....................................................................................................................................,

Potrjujemo, da imamo v našem laboratoriju nameščeno in delujočo opremo:

………………………………………………………………………………………………..

katera je bila nameščena in je pričela delovati v letu __________

* Referenca bo ustrezna, če referenca, ne bo starejša od pet let, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

Odgovorna oseba naročnika - referenčnega laboratorija, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

..................................................................,

tel. ...................................., fax ........................................... E-naslov……………….

| Kraj in datum: | Žig in ime, priimek ter naziv odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- |
| _____________________________ | ____________________________ |
|  | _____________________________ |

(podpis)

## OBRAZEC ŠT. 6 - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											       (žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec podpišpein predloži v ponudbi.

## OBRAZEC ŠT. 7 - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									 (žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec podpišein predloži v ponudbi.

OBRAZEC ŠT. 8 –

IZJAVA O SPOŠTOVANJU ZAHTEV UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in namestitev avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s pogarancijskim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let in nakup diagnostičnega potrošnega materiala za obdobje 7 let« objavljenem na Portalu javnih naročil dne ___________, št. objave ________________________,

zagotavljamo, da

Da bomo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevali naslednje naročnikove oz. sonaročnikove splošne tehnične zahteve in tiste zahteve, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju:

1. Vrsta in obseg del oziroma kakovost vgrajenih materialov bo skladen s specifikacijami v ponudbenem predračunu, pri čemer bo predhodno naročniku oz. sonaročniku predložil vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno razvidna tehnična ustreznost teh proizvodov oz. materialov;

2. Pri izvedbi tega naročila se ne bodo uporabljali:

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

3. Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v ponujenih oziroma uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

**

Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve

| KRAJ |  | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

SPLOŠNI OPIS TEHNIČNIH IN STROKOVNIH ZAHTEV SONAROČNIKA, KI VELJA ZA JAVNO NAROČILO »Dobava in namestitev avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s preventivnim vzdrževanjem za obdobje petih (5) let in nakup diagnostičnega potrošnega materiala za obdobje sedmih (7) let«.

# Predmet javnega naročila je nakup analitskih sistemov, diagnostičnih materialov in preventivnega vzdrževanja za preiskave, ki se bodo izvajale delno s pomočjo avtomatizirani laboratorijski sistem (ALS), delno pa z analitskimi sistemi, ki v ALS ne bodo neposredno povezani. Ponudba mora biti celovita.

# Biokemične in imunokemične preiskave v serumu, plazmi in urinu, opredeljene v Prilogi 1, se izvajajo na ALS, ki ga sestavljajo centralni sistem vodenja (CSV), transportni modul (TM) in v celoti povezani analitski sistemi (programska in strojna oprema) ter sistem za avtomatizirano shranjevanje vzorcev. Predmet javnega naročila je tudi predanalitski podsistem (modul), ki je namenjen avtomatizirani obdelavi vseh vstopnih vzorcev in je povezan z ALS tako, da sklopljen sistem omogoča najkrajši možni čas od registracije vzorca na ALS do sprostitve rezultata v LIS (TAT) ob največji možni avtomatizaciji poti vzorca. V javno naročilo sta vključena še dva samostojna analizatorja, ki nista povezana v ALS. Na enem se bodo izvajale biokemične preiskave v pediatričnih vzorcih vzetih v mikroepruvete, v punktatih telesnih votlin in drugih matriksih (problematični vzorci), na drugem pa osnovne biokemične preiskave v serumu, plazmi, urinu in punktatih telesnih votlin v dislocirani laboratorijski enoti (Priloga 1). V javno naročilo so vključene še osnovne toksikološke preiskave v urinu (Priloga 2), ki se izvajajo ločeno od ostalih preiskav na dodatnem samostojnem analizatorju, ki ni vključen v ALS.

# V Prilogi 1 in 2 naročnik navaja statistične podatke opravljenih preiskav v letu 2019.

# V Prilogi 3 je mapa s šestimi (6) Excelovimi tabelami.

- V tabelah za KIKKB, PEK in KOŽB so v stolpcih (od A do F) prikazani podatki o številu sprejetih vzorcev in naročenih preiskavah v petih (5) zaporednih dneh.

A - ID vzorca

B - šifra preiskave

C - ime preiskave; vsebuje tudi podatek o matriksu: S = serum, P = plazma,... z izjemo nekaterih preiskav, kjer matriks ni naveden, se pa vedno izvedejo v enakem matriksu:

Hemogram: EDTA kri

Diferencialna krvna slika: EDTA kri

SR: EDTA kri

S.W. štetje celic: urin

D - datum

E - čas prejema vzorca v laboratorij v formatu hhmm

F - Stopnja nujnosti:

oznake 1, 2, N in U označujejo nujne preiskave, 3 ali prazno polje označujeta redne preiskave.

- Za KOH je podano število epruvet za hemogram z DKS (EDTA kri) in hemostazo (citratna plazma) na običajni delovni dan.

Preiskave iz vseh štirih laboratorijev se bodo na DTS izvajale na enem mestu in jih je treba vključiti v simulacijo obremenitve oz. izračuna TAT.

# Priloga 4 je namenjena ponudniku za vnašanje zahtevanih podatkov- specifikacija k predračunu

# OSNOVNE DEFINICIJE :

- Nujna analiza je tista, ki jo izvršimo prednostno pred ostalimi analizami.

- TAT je čas od postavitve vzorca na ALS do izdaje rezultata v LIS.

# SPLOŠNE ZAHTEVE

- Ponudnik mora ponuditi nove in nerabljene aparate s preventivnim vzdrževanjem za celotno pogodbeno obdobje ter potrošni material in reagente za izvedbo vseh preiskav, ki so navedene v Prilogi 1 in 2. Ponujena mora biti najsodobnejša že uveljavljena oprema od razpoložljivih, strokovnim kriterijem ustrezajočih tehnologij posameznega proizvajalca.

- Ponudbi mora predložiti shematični prikaz možne postavitve aparatov umeščenost v tloris. Izbrani ponudnik mora dokončno postavitev analitskih sistemov v prostor uskladiti z naročnikom in izbranim ponudnikom za gradbena, obrtna in inštalacijska (GOI) dela.

- Ponujeni aparati morajo zagotavljati stabilno delovanje glede na letno število preiskav s predvideno 5-odstotno letno rastjo in upoštevano maksimalno urno obremenitvijo (Priloga 3) za celotno pogodbeno obdobje. Zahtevana je izjava proizvajalca.

- Ponudnik prevzema vse stroške uvajanja analitskih sistemov (primerjave, overjanja) in prilagajanja aparatur, usposabljanja osebja ter morebitne škode, ki bi nastala pri uvajanju novih analitskih sistemov. Za potrebe uvajanja analitskih sistemov (primerjave, overjanja) mora ponudnik zagotoviti brezplačne reagente (specialne in sistemske), kalibracijski in kontrolni material za najmanj 300 testov za vsak analit. Zahtevana je izjava ponudnika.

- Ponudnik mora navesti najmanj 3 referenčne bolnišnične laboratorije v Evropi, ki obratujejo 24 ur na dan znotraj bolnišnic ter glede opreme in nabora preiskav ustrezajo ponujenemu ALS v največji možni meri. Referenčni bolnišnični laboratoriji morajo imeti nameščeno opremo, ki jo ponuja ponudnik, v 24 urnem delovanju tudi za nujne vzorce, z naborom preiskav (Priloga 1) in obsegom dela, ki je enak ali večji od zahtevanega. Izpolnitev navedenega pogoja ponudnik dokaže s izpolnitvijo obrazca št. 5, danega pod materialno in kazensko odgovornostjo izhajajočega iz razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost navedene izjave in na stroške ponudnika zahtevati ogled enega izmed treh referenčnih laboratorijev po izbiri naročnika. Ogled mora biti omogočen za najmanj 2 strokovnjaka naročnika najkasneje v 14-ih dneh od zahteve naročnika.

- Ponudnik mora zagotavljati dostavo reagentov in potrošnega materiala v skladu s priporočili proizvajalca. Zagotovljen mora biti varen prevoz in skladiščenje blaga v ustreznem stabilnem temperaturnem območju in pod stalnim nadzorom, ki mora biti dokazljiv. Evidenca o temperaturnem nadzoru med transportom in skladiščenjem mora biti na voljo naročniku ob vsaki dostavi reagentov. Ponudnik mora predložiti dokazilo ali podati izjavo, da zagotavlja skladiščenje in dostavo reagentov ter potrošnega materiala v skladu s priporočili proizvajalca ( varen prevoz in skladiščenje blaga v ustreznem stabilnem temperaturnem območju in pod stalnim nadzorom). V primeru, da ponudnik ne izvaja sam dostave reagentov in potrošnega materiala ter ima v ta namen sklenjeno pogodbeno razmeje s specializiranim podjetjem za transport, mora le-to podati  izjavo o temperaturnem nadzoru. To podjetje naj ponudnik navede kot podizvajalca.

- Dobavljeni diagnostični materiali morajo imeti isti lot vsaj za obdobje 6-ih mesecev in morajo biti uporabni najmanj 3 mesece po dobavi.

- Vsa pakiranja reagentov morajo biti ob sprejemu v laboratorij že opremljena s RFID kodo, ki omogoča računalniško vodenje zalog reagentov ter avtomatični (ne ročni) sprejem in izpis reagentov iz laboratorijskega skladišča, za kar mora ponudnik pridobiti uradno izjavo pooblaščenega distributerja v RS in jo predložiti v ponudbi. Prav tako mora ponudnik ponuditi celoten sistem s programom za vodenje zalog z RFID tehnologijo, ki omogoča tudi vodenje zalog reagentov drugih proizvajalcev.

- Ponudnik mora naročniku pri dobavi reagentov predati papirno in elektronsko dobavnico. Elektronska dobavnica mora biti skladna s pravili e-sloga XML enostavna dobavnica 1.1 ali druga skladna s poslovnim informacijskim sistemom naročnika. Vsebovati mora enkratno oznako artikla GTIN, številko lota in rok uporabe. Zahtevana je izjava ponudnika.

- Vsi analizni sistemi morajo prepoznati vzorce označene s črtno kodo Interleaved 2 od 5 s kontrolno številko. Koda mora biti (skupaj s kontrolno številko) dvanajstmestna.

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti zagon sistema v 90-ih dneh od datuma veljavnosti pogodbe oz. po ureditvi laboratorijskih prostorov. V navedenem obdobju mora ponudnik v sodelovanju z dobaviteljem LIS-a (podjetje Kobis, d.o.o.) zagotoviti dvosmerno povezavo vseh analitskih sistemov z LIS-om. Izmenjava podatkov med analitskimi sistemi in LIS mora potekati po protokolu ASTM. Če ponudnik nima na voljo protokola ASTM, je sprejemljiv tudi protokol LIS2-A. Zahtevana je izjava ponudnika.

- Ponudnik mora zagotavljati s strani proizvajalca pooblaščeno in usposobljeno tehnično podporo (z uradnimi certifikati proizvajalca za ponujene analitske sisteme) za montažo analitskih sistemov (z navedbo udeležbe pri vsaj eni montaži). Zagotoviti mora tudi izvajanje rednih vzdrževalnih servisov analitskih sistemov po priporočilih proizvajalca ter odpravo napak v celotnem pogodbenem obdobju.

- Analizatorji morajo stabilno delovati v temperaturnem območju od 18 do 30°C.

- Napajanje za vse analizne sisteme mora biti 220 V.

- Sprejem sporočila o okvari sistema mora biti zagotovljen 24 ur na dan vse dni v letu. Odpravo morebitnih okvar mora od proizvajalca pooblaščena tehnična podpora zagotoviti v roku 24-ih ur od prejema sporočila vse dni v letu.

- Če v primeru okvare sestavnih delov ALS-ja ali samostojnih analitskih sistemov, le-teh ni mogoče več usposobiti (popraviti) ali pa število servisnih posegov na posameznem aparatu preseže 15 v 90. dneh, mora izbrani ponudnik na svoje stroške zagotoviti nadomestilo ustreznih aparatur v roku 90 dni.

- V primeru, da ponujeni analizatorji potrebujejo za delovanje stalen dotok demineralizirane vode, mora ponudnik ponuditi tudi dva ločena sistema za pripravo demineralizirane vode z ustrezno zmogljivostjo in kakovostjo demineralizirane vode, po enega za vsako lokacijo.

- Ponudnik mora zagotoviti brezplačno šolanje vsega laboratorijskega osebja za delo z novo tehnologijo, vključno s CSV in drugo zahtevano programsko opremo, pred zagonom sistema v rutini, za kar izda potrdilo o usposobljenosti. Zahtevana je izjava proizvajalca.

- Ponudnik mora nuditi brezplačno strokovno in aplikativno podporo v skladu z zahtevami iz Predmeta JN v celotnem pogodbenem obdobju. Zahtevana je izjava proizvajalca.

- Ponudnik mora na svoje stroške redno obveščati naročnika o morebitnih spremembah in novostih pri uporabljanih metodah (vložni listi pri reagentih, kalibratorjih, kontrolah, varnostni listi) in aplikacijah. Zahtevana je izjava proizvajalca.

- Ponudnik mora v poslani dokumentaciji (brošure ipd.), ki je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku, nedvoumno in jasno označiti podatke, s katerimi dokazuje izpolnjevanje strokovnih in tehničnih kriterijev ter meril.

- Izbrani ponudnik mora ob postavitvi sistemov poleg originalnih predložiti tudi navodila za delo in vzdrževanje analizatorjev in ostalih komponent v slovenskem jeziku.

- Dolžnost izbranega ponudnika je, da izbranemu ponudniku za GOI dela posreduje vse potrebne tehnične značilnosti opreme, ki jih bo zahteval.

- Hrup v prostoru, kjer bo nameščena predlagana postavitev analizatorjev na avtomatizirani liniji v polnem delovanju, sme biti največ 55 dB. V primeru preseganja navedene vrednosti mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti protihrupno sanacijo, s katero bo dosegel zahtevano mejo. Sanacija mora biti zaključena še pred začetkom rutinskega obratovanja laboratorija.

- V Prilogi 1 in 2 so navedeni statistični podatki preiskav za leto 2019, ki ne vključujejo ponovitev, kalibracij in kontrol kakovosti. Naročnik od ponudnika pričakuje ponudbo za potrebne količine kalibracijskega, kontrolnega in drugega potrošnega materiala ter reagentov glede na individualne specifike ponujenega sistema za vsako leto posebej za celotno pogodbeno obdobje upoštevaje 5 % letno povečanje preiskav. Če se bo ob letnem preverjanju izkazalo, da je ponudnik v ponudbi predvidel premalo kalibratorjev, kontrolnih materialov, reagentov in potrošnega materiala, bo ponudnik dolžan brezplačno zagotoviti razliko med ponujeno in dejansko porabo materiala.

- Ponudnik mora predložiti preračun cene na preiskavo. Pri izračunu mora upoštevati stroške kalibratorjev, kontrol, sistemskih reagentov, potrošnega materiala, zapadlost reagentov, stroške rednega vzdrževanja opreme in ponovitev analiz. Še zlasti pri manj pogostih preiskavah je potrebno letno število preiskav porazdeliti in na tako porazdeljene preiskave preračunati porabo, upoštevaje čas do zapadlosti reagentov, kalibracijskih in kontrolnih materialov. Ponudnik naj v priloženi tabeli Priloga 4 podrobno specificira potrebne količine posameznih reagentov, sistemskih reagentov, kalibracijskih in kontrolnih materialov ter ostalega potrošnega materiala, potrebnega za izvedbo posamezne preiskave. Strošek vseh specificiranih materialov mora biti vključen v ceno reagenta za posamezno preiskavo. Cena ostalih potrebnih materialov naj bo 0,00 Eur. Ponudnik mora za vsako leto pogodbenega obdobja preračunati, izhajajoč iz podanih statističnih podatkov za leto 2019 v Prilogi 1 in 2, z upoštevanjem 5 % letnega povečanja števila preiskav, število preiskav ter temu ustrezno porabo reagentov in ostalega material za vsako leto pogodbenega obdobja v ločenih zavihkih priložene tabele Priloga 4.

# Primer izračuna števila preiskav za S-FERITIN z upoštevanjem 5 % letnega povečanja:

# Število opravljenih preiskav v letu 2019 (Priloga 1): 37906

# Izračun števila preiskav za leto 2020: 37906 x 1,05 = 39801

# Izračun števila preiskav za leto 2021 (prvo pogodbeno leto): 39801 x 1,05 = 41791

# Izračun števila preiskav za leto 2022 (drugo pogodbeno leto): 41791 x 1,05 = 43881

# Izračun števila preiskav za leto 2023 (tretje pogodbeno leto): 43881 x 1,05 = 46075

# Izračun števila preiskav za leto 2024 (četrto pogodbeno leto): 46075 x 1,05 = 48379

# Izračun števila preiskav za leto 2025 (peto pogodbeno leto): 48379 x 1,05 = 50798

# Izračun števila preiskav za leto 2026 (šesto pogodbeno leto): 50798 x 1,05 = 53338

# Izračun števila preiskav za leto 2027 (sedmo pogodbeno leto): 53338 x 1,05 = 56005

# Temu številu testov mora ponudnik dodati še potrebno število testov za namen ponovitev analiz, izvedbo kontrol in kalibracij, itd. (glej zgoraj).

- Ponudnik mora zagotavljati najmanj zalogo potrošnega materiala in reagentov, ki ustreza načrtovani mesečni porabi za vsako preiskavo. Dostava potrošnega materiala in reagentov mora biti v primeru izrednih naročil izvedena naslednji dan po prejetem naročilu.

AVTOMATIZIRAN LABORATORIJSKI SISTEM (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav

# OSNOVNE DEFINICIJE

- Avtomatizirani laboratorijski sistem (ALS) je sistem, s katerim izvajamo razpisane preiskave iz Priloge 1. ALS sestavljajo predanalitski modul (PM), v celoti povezani analitski sistemi (programsko in strojno), alikvoter, centralni sistem vodenja (CSV), transportni modul (TM) ter sistem za avtomatizirano shranjevanje vzorcev s sistemom za zamaševanje in odpiranje zamašenih epruvet.

- Predanalitski modul (PM) je modul, ki omogoča avtomatizirano (pred)pripravo vzorcev, to je avtomatsko evidentiranje, sortiranje, centrifugiranje, preverjanje vrste in kakovosti vzorca, odpiranje epruvet ter avtomatsko alikvotiranje in zamaševanje alikvotov, če alikvoter ni samostojna enota povezana v ALS.

- Transportni modul (TM) je modul, ki omogoča avtomatiziran prenos vzorcev med enotami vključenimi v ALS.

Splošne zahteve za ALS

- Vsi sestavni deli ALS morajo biti v celoti (programsko in strojno) povezani.

- Za potrebe CSV mora ponudnik zagotoviti lasten strežnik (vključno z nadomestnim, ki omogoča neprekinjeno povezavo z LIS), za katerega naročnik zagotovi prostor v namenskem varovanem prostoru.

- ALS mora biti (preko CSV) dvosmerno povezljiv z laboratorijskim informacijskim sistemom (LIS).

- Ob izključitvi posamezne analitske enote (npr. vzdrževanje ali okvara analizatorja) morajo ostale analitske enote na ALS delovati nemoteno.

- Ponudnik mora ponuditi program, ki omogoča pregled nad celotnim ALS z možnostjo spremljanja obremenitve analizatorjev zaradi zagotavljanja zahtevanih TAT izvedenih preiskav ter opozarjanje v primeru preseženega TAT, spremljanje kontrole kvalitete (odkloni izven dovoljenih meja odstopanja in spremembe srednjih vrednosti kontrole – »moving averages«) ter spremljanja in opozarjanja na odklone in napake v delovanju na posameznih enotah ALS na centralni delovni postaji z enega mesta. Program mora omogočati blokado analizatorja in onemogočenje pošiljanja rezultatov v LIS v primeru napake v delovanju ali izpadle kontrole na vseh analizatorjih povezanih v ALS.

- CSV mora imeti možnost komunikacije z LIS-om v t.i. »QUERY MODE-u«.

- CSV mora omogočiti sledljivost vzorca v katerikoli fazi procesa. Podatki morajo biti na voljo uporabniku v vsakem trenutku, omogočen mora biti izvoz podatkov v računalniški program Microsoft Excel.

- CSV mora v LIS pošiljati podatke o času, ko je prišla epruveta na trak, času, ko je prišla epruveta iz centrifuge, o času in lokaciji analize, času, ko je epruveta prišla do alikvoterja in času, ko je bila epruveta odstranjena s traku v avtomatizirano skladišče na liniji.

- Ponudnik mora ponuditi sistem za oddaljen nadzor delovanja analizatorjev, ki tehnični podpori omogoča obveščanje naročnika in posredovanje pred dejansko okvaro na aparatu.

- Ponudnik mora ponuditi sistem za  oddaljen nadzor in upravljanje z analizatorji na ALS za uporabnika.

- ALS mora vključevati programsko opremo za avtovalidacijo. Program mora omogočati preverjanja razlik glede na predhodni rezutat posamezne analize (delta check) na podlagi KZZ številke, pregled rezultatov glede na demografske podatke (spol, starost, naročnik) in po kriterijih, ki jih lahko spremeni ali dodatno postavi uporabnik. Sistem za avtovalidacijo mora biti validiran v skladu s standardom ISO 15189 ali drugim primernim standardom.

- Program za avtovalidacijo mora biti povezljiv z LIS-om.

- Vhodno/izhodna enota predanalitskega modula (PM) mora biti neselektivna: omogočati mora hkratno uporabo epruvet različnih dimenzij ter zaprtih, odprtih, centrifugiranih in necentrifugiranih epruvet. Zmogljivost vhodno/izhodne enote mora biti najmanj 500 epruvet/uro za vhodne epruvete in istočasno prav tako najmanj 500 epruvet/uro za izhodne epruvete. Zahtevano zmogljivost lahko ponudnik doseže tudi z vključitvijo več vhodno/izhodnih enot na ALS.

- PM mora omogočati dodajanje in odstranjevanje vzorcev brez prekinitve delovanja. Dodajanje vzorcev naj bo omogočeno izključno z uporabo stojal.

- PM mora omogočati preverjanje ustreznosti nalepk (črtna koda z informacijo o laboratorijski številki in drugimi podatki o vzorcu, pacientu in naročniku) na epruvetah (kvaliteta in namestitev nalepke, ujemanje informacije na nalepki z epruveto glede na dodatek oziroma barvo zamaška), zaznavo nivoja polnjenja epruvete, registracijo epruvet v LIS, sortiranje epruvet po različnih kriterijih, centrifugiranje epruvet ter izločanje primarnih epruvet s preiskavami za specialne laboratorije.

- Avtomatizirano centrifugiranje na ALS mora omogočiti nastavitev lastnih parametrov in primerno naložitveno kapaciteto primarnih vsebnikov različnih velikosti (najmanj 500 vzorcev/uro pri 1800 g, 10 min) z možnostjo povečanja kapacitete.

- ALS mora vključevati sistem za avtomatsko alikvotiranje in etiketiranje alikvotov s črtno kodo uporabnika ter avtomatsko zapiranje alikvotiranih vzorcev in primarnih epruvet pred shranjevanjem.

- Alikvoter mora opremljati epruvete z nalepkami, ki vsebujejo vse podatke kot ostale nalepke v laboratoriju in jih definira LIS. Obvezne so črtne kode, ki se zaradi sledljivosti ne smejo ponavljati (kopirati).

- Sistem za avtomatizirano shranjevanje vzorcev na ALS mora omogočati shranjevanje zamašenih vzorcev na hladnem. Sistem mora omogočati hranjenje najmanj tistih vzorcev, ki so procesirani na ALS, za obdobje 7 dni. Informacijo o lokaciji shranjenega vzorca mora sistem posredovati LISu.

- Sistem za avtomatizirano shranjevanje vzorcev mora omogočati avtomatiziran priklic vzorcev iz sistema v primeru naročila dodatnih preiskav ter avtomatiziran izmet vzorcev v odpad po predvidenem času shranjevanja.

- Skupna zmogljivost za analizatorje vključene v ALS (brez upoštevanja samostojnih biokemičnih analizatorjev) mora biti najmanj 4000 analiz na uro za biokemične preiskave iz Priloge 1 (od tega za preiskave ISE skupno najmanj 800, za ostale biokemične preiskave skupno najmanj 3200) ter za imunokemične preiskave najmanj 400 na uro.

- Kontrola kakovosti se bo izvajala 3x dnevno v dveh nivojih za biokemične preiskave v serumu na vseh ponujenih analizatorjih (na ALS in samostojnih biokemičnih analizatorjih). Za biokemične preiskave v urinu se bo kontrola kakovosti izvajala 2x dnevno v dveh nivojih na dveh analizatorjih na ALS in enem samostojnem biokemičnem analizatorju v dislocirani enoti. Za imunokemične preiskave se bo kontrola kakovosti izvajala 3x dnevno v treh nivojih na vseh analizatorjih na ALS. Kontrola kakovosti za toksikološke preiskave v urinu se bo izvajala enkrat dnevno v dveh nivojih vse dni v tednu. V primeru, da bi se zaradi nestabilnosti analitskih sistemov izkazalo, da je potrebno pogostejše izvajanje kontrolnih meritev, nosi stroške dodatnega kontrolnega materiala, reagentov in ostalega potrebnega potrošnega materiala ponudnik.

- Posamezni analizatorji na ALS morajo biti samostojno dostopni za najnujnejše vzorce (mimo predanalitike in transporta) ne da bi bilo zaradi tega prekinjeno procesiranje vzorcev na liniji.

- Programska oprema analitskih sistemov mora omogočati varovanje podatkov z večnivojskim varovanjem dostopa preko gesel.

- Ponudnik mora zagotoviti tako zgradbo sistema, ki bo omogočala neprekinjeno izvajanje razpisanih preiskav iz Priloge 1 na ALS s kapaciteto, ki dosega vsaj 25% razpisane tudi ob delnem izpadu ali remontu sistema, kar zagotovi z konfiguracijo, ki vključuje vse analizatorje najmanj v dvojniku.

- Za samostojni analizator za toksikološke analize je sprejemljivo, da namesto nadomestnega aparata ponudnik na svoje stroške zagotovi transport in analizo vzorcev znotraj 24-ih ur na identičnem analizatorju v laboratoriju z dovoljenjem za delo v Republiki Sloveniji.

- V času največje obremenjenosti izkoriščenost posameznih modulov vključenih v ALS ne sme presegati 70% njihove zmogljivosti. Zahtevana simulacija proizvajalca na ponujeni konfiguraciji.

- Predviden čas (TAT) mora biti za nujne biokemične in imunokemične preiskave, izvajane na ALS do 40 minut, za nenujne preiskave pa največ 60 minut. Če se v pogodbenem obdobju ob 5 % rasti števila preiskav v praksi izkaže, da zahtevani TAT niso doseženi, mora ponudnik brezplačno na obstoječem prostoru nadgraditi ALS sistem tako, da bodo ciljni TAT doseženi. Ponudnik priloži simulacijo proizvajalca na ponujenem ALS sistemu ter izjavo proizvajalca kot jamstvo v primeru potrebne nadgradnje sistema. Zahtevan je prikaz morebitne nadgradnje na tlorisu.

# Tehnične zahteve za biokemični analizator

- Biokemični analizator mora imeti možnost takojšnje analize nujnega vzorca.

- Biokemični analizator mora omogočati določitve serumskih indeksov za hemolizo, ikteričnost in lipemičnost ter možnost zaznave fibrinskih strdkov.

- Biokemični analizator mora imeti naslednje komponente za merjenje:

  - Ionsko selektivne elektrode za potenciometrično merjenje natrijevih, kalijevih in kloridnih ionov v bioloških tekočinah (serum, plazma, urin in druge telesne tekočine). Ob prevzemu v laboratorij morajo imeti ionselektivne elektrode rok zapadlosti vsaj 6 mesecev.

  - Optični sistem za merjenje analitov v bioloških tekočinah, ki lahko meri v območju valovnih dolžin od 340 do 800 nm. Omogočeno mora biti merjenje z detekcijo končne točke, kakor tudi izvajanje kinetičnih meritev. Reakcijska temperatura mora biti 37oC 0,5oC.

- Biokemični analizator mora imeti možnost aspiracije vzorca neposredno iz primarnih epruvet in iz vzorčnih posodic.

- Dodajanje vzorcev na biokemične analizatorje mora biti mogoče med delovanjem brez prekinitve procesiranja vzorcev na analizatorju.

- Biokemični analizator mora imeti hladilni del, kjer so shranjeni reagenti. Na posameznem analizatorju mora biti na voljo vsaj 60 prostih mest za reagente.

- Posamezna reagenčna pakiranja, ki jih postavimo na analizatorje, morajo zadostovati za predvideno število preiskav narejenih v 24 urah, glede na statistične podatke iz Priloge 1 in upoštevaje število ponujenih biokemičnih analizatorjev, vključenih v ALS, sicer mora obstajati možnost dodajanja reagentov  brez prekinitve pipetiranja vzorcev in reagentov.

- Vsi diagnostični materiali se morajo vstavljati na biokemični analizator v originalnih pakiranjih.

- Biokemični analizator mora imeti možnost avtomatičnega ponavljanja meritve v primeru nizke vrednosti ter avtomatičnega redčenja vzorca in ponavljanja meritve v primeru, da izmerjena vrednost presega osnovno merilno območje analita ter tudi prenos ponovljenih rezultatov v LIS.

- Biokemični analizator mora imeti možnost beleženja lotov in spremljanja porabe diagnostičnih materialov ter imeti možnost nastavljanja alarmov, ki opozarjajo, da bo reagentov zmanjkalo.

- Biokemični analizator mora omogočati sledljivost lotov reagentov, kalibratorjev in kontrolnih materialov ter sledljivost izvedenih kalibracij in meritev kontrolnih materialov v povezavi z merjenim vzorcem (tudi na papirnem izpisu).

- Biokemični analizator mora omogočati nazoren pregled rezultatov dnevnih kontrol z možnostjo grafične ponazoritve, vključno z opozorili o izpadih iz območja določenih kontrolnih vrednosti. Prav tako, mora imeti možnost pregleda kontrol v daljšem časovnem obdobju (vsaj mesec dni), ločeno za vsak posamezen lot kontrolnega materiala.

- Biokemični analizator mora imeti možnost arhiviranja rezultatov meritev kontrol in vzorcev pacientov na sekundarne elektronske medije v obliki, ki jo je možno izvoziti in pregledovati s splošno uporabno programsko opremo na osebnem računalniku (Microsoft Excel).

- Biokemični analizator mora imeti možnost postavitve specifičnih aplikacij uporabnika na »odprtih mestih« (vsaj 10).

- Celokupni čas za dnevno vzdrževanje biokemičnega analizatorja ne sme presegati 40 minut.

- Biokemični analizator mora imeti specifikacijo za prenos v laboratorijski informacijski sistem (LIS), omogočena mora biti dvosmerna povezava analizatorja in centralnega serverja, ki zagotavlja prenos tudi vseh demografskih podatkov ter izvoz podatkov v standardnih oblikah kot so npr. PDF, XLS in TXT datoteke.

- Za samostojna biokemična analizatorja mora ponudnik ponuditi analizatorja identična tistim, vključenim v ALS.

# Strokovne zahteve za metode in reagente za biokemične preiskave:

- Vse metode morajo biti usklajene s priporočili IFCC, če obstajajo.

- Reagenti morajo biti validirani na ponujenih analitskih sistemih, za kar ponudnik priloži dokumentacijo.

- Spodnja meja merilnega območja za CRP mora biti 4 mg/L ali manj.

- Metoda za S-Kreatinin mora biti encimska.

- Metoda za določanje U-Albumina mora omogočati mejo detekcije pri 3 mg/L ali manj.

- Metoda za določanje U-Proteinov mora omogočati mejo detekcije pri  0,04 g/L ali manj.

- Metoda za S-albumin naj bo bromkrezol vijolično.

# Tehnične zahteve za imunokemični analizator

- Imunokemični analizator mora imeti hladilni del, kjer so shranjeni diagnostični materiali. Na posameznem analizatorju mora biti na voljo vsaj 40 prostih mest za reagente.

- Imunokemični analizator mora imeti možnost aspiracije vzorca neposredno iz primarnih epruvet in iz vzorčnih posodic.

- Vsi diagnostični materiali se morajo vstavljati na imunokemični analizator v originalnih pakiranjih.

- Imunokemični analizator mora imeti možnost spremljanja porabe reagentov in imeti možnost nastavljanja alarmov, ki opozarjajo, da bo reagentov zmanjkalo.

- Posamezna reagenčna pakiranja, ki jih postavimo na analizatorje, morajo zadostovati za predvideno število preiskav narejenih v 24 urah, glede na statistične podatke iz Priloge 1 in upoštevaje število ponujenih imunokemičnih analizatorjev, vključenih v ALS, sicer mora obstajati možnost dodajanja reagentov  brez prekinitve pipetiranja vzorcev in reagentov.

- Celokupni čas za dnevno vzdrževanje imunokemičnega analizatorja ne sme presegati 40 minut.

- Dodajanje vzorcev na imunokemične analizatorje mora biti mogoče med delovanjem brez prekinitve procesiranja vzorcev na analizatorju.

- Imunokemični analizator mora imeti možnost avtomatičnega ponavljanja meritve v primeru nizke vrednosti ter avtomatičnega redčenja vzorca in ponavljanja meritve v primeru, da izmerjena vrednost presega osnovno merilno območje analita ter tudi prenos ponovljenih rezultatov v LIS.

- Imunokemični analizator mora imeti možnost shranjevanja več kalibracijskih krivulj za vsako preiskavo in možnost uporabe vsaj dveh lotov reagentov istočasno.

- Imunokemični analizator mora omogočati sledljivost lotov reagentov, kalibratorjev in kontrolnih materialov ter sledljivost  izvedenih kalibracij in meritev kontrolnih materialov v povezavi z merjenim vzorcem (tudi na papirnem izpisu).

- Imunokemični analizator mora omogočati nazoren pregled rezultatov dnevnih kontrol z možnostjo grafične ponazoritve, vključno z opozorili o izpadih iz območja določenih kontrolnih vrednosti. Prav tako, mora imeti možnost pregleda kontrol v daljšem časovnem obdobju (vsaj mesec dni).

- Imunokemični analizator mora imeti možnost arhiviranja rezultatov meritev kontrol in vzorcev pacientov na sekundarne elektronske medije v obliki, ki jo je možno izvoziti in pregledovati s splošno uporabno programsko opremo na osebnem računalniku (Microsoft Excel).

- Imunokemični analizator mora imeti specifikacijo za prenos v laboratorijski informacijski sistem (LIS), omogočena mora biti dvosmerna povezava analizatorja in centralnega serverja, ki zagotavlja prenos tudi vseh demografskih podatkov ter izvoz podatkov v standardnih oblikah kot so npr. PDF, XLS in TXT datoteke.

# Strokovne zahteve za metode in reagente za imunokemične preiskave:

- Reagenti morajo biti validirani na ponujenih analitskih sistemih, za kar ponudnik priloži dokumentacijo.

- Imunokemična metoda za CK MB masni mora omogočiti določitev masne koncentracije izoencima CK MB. Spodnja meja merilnega območja mora biti pod 0,5 g/L.

- Merilno območje metode za mioglobin mora omogočati zgodnje odkrivanje poškodb srčne mišice. Spodnja meja merilnega območja mora biti pod 25 g/L.

- Metoda za določanje troponina mora biti visoko občutljiva skladno z zadnjimi mednarodnimi strokovnimi priporočili. Spodnja meja detekcije mora biti vsaj petkrat nižja od koncentracije, ki predstavlja spodnjo mejo pozitivnega rezultata. Kalibrator mora predstavljati poglavitni del kompleksa troponina, ki se sprosti iz tkiva. Uporabljena protitelesa morajo prepoznati epitope, ki so na stabilnem delu molekule in se ne spreminjajo zaradi nastankov kompleksov.

- Metoda HCG lahko omogoča detekcijo HCG, proste beta podenote in drugih fiziološko prisotnih oblik hormona, lahko pa le detekcijo proste beta podenote.

- Imunokemična metoda za določanje IgG v serumu mora omogočiti mejo detekcije pri ali manj od 0,5 g/L.

- Imunokemična metoda za določanje transferina v serumu mora omogočiti mejo detekcije pri ali manj od 0,1 g/L.

- Imunokemična metoda za določanje haptoglobina v serumu mora omogočiti mejo detekcije pri ali manj od 0,1 g/L.

- Imunokemična metoda za določanje alfa-1-antripsina v serumu mora omogočiti mejo detekcije pri ali manj od 0,2 g/L.

- Za določanje zdravil (vankomicin, digoksin, gentamicin, teofilin) mora biti uporabnost reagenta na aparatu in/ali veljavnost kalibracije najmanj 14 dni.

Tehnične zahteve za analizator za izvedbo osnovnih toksikoloških preiskav v urinu

- Programska oprema analitskega sistema mora omogočati varovanje podatkov z večnivojskim varovanjem dostopa preko gesel.

- Omogočati mora avtomatizirano semikvantitativno določanje toksikoloških preiskav v urinu z uporabo imunoencimskih metod.

- Reagenti morajo biti validirani na ponujenem analitskem sistemu, za kar ponudnik priloži dokumentacijo.

- Celokupni čas dnevnega vzdrževanja sme biti največ 30 minut.

- Hlajen prostor za reagente mora imeti najmanj 30 pozicij za reagente, omogočeno mora biti beleženje lota reagenta, njegove uporabnosti in števila preostalih testov za analizo.

- Analitski sistem mora imeti najmanj 15 odprtih kanalov za reagente drugih proizvajalcev.

- Analitski sistem mora omogočati vstavljanje večjega števila vzorcev naenkrat na analizator v stojalih v primarnih epruvetah in v vzorčnih posodicah.

- Omogočati mora istočasno izvedbo več različnih preiskav iz enega vzorca.

- Omogočati mora samodejno redčenje vzorca in ponovno meritev, v primeru, da koncentracija analita v vzorcu presega merilno območje analizatorja.

- Uporabljati mora kivete za enkratno uporabo.

- Omogočen mora biti dostop oziroma dodajanje reagentov, vzorcev in kivet med obratovanjem analizatorja.

- Zagotovljena mora biti obstojnost reagentov po odprtju najmanj 1 mesec.

- Vsebovati mora program za spremljanje kontrole kakovosti, ki omogoča pregleden prikaz in shranjevanje rezultatov (vsaj 100 rezultatov).

- Omogočen mora biti prenos in arhiviranje rezultatov meritev vzorcev in kontrol na sekundarnih elektronskih medijih v obliki, ki jo je možno izvoziti in pregledovati s splošno uporabno programsko opremo na osebnem računalniku (Microsoft Excel).

- Omogočena mora biti dvosmerna povezava z LIS.

Merila (predstavljajo 30% uteži)

| Merilo | Točke |
| --- | --- |
| Dodajanje vseh diagnostičnih materialov (reagenti, sistemske tekočine, kontrolni in kalibracijski material) na biokemične in imunokemične analizatorje brez zaustavljanja sistema. | 2x2 max 4 |
| Metode za določanje feritina, mioglobina, prokalcitonina, digoksina, teofilina, vankomicina in gentamicina na imunokemičnem analizatorju na ALS. | 7x1 max 7 |
| Vsi reagenti, sistemske tekočine, kalibracijski in kontrolni material za biokemične in imunokemične analizatorje so pripravljeni za uporabo. | 2x3 max 6 |
| Celovita referenca posameznega ponudnika v Evropi (laboratorij v 24 urnem obratovanju znotraj bolnišnice, ki izvaja enak ali širši nabor preiskav na ponujenih analizatorjih, vključenih v ALS preko ponujenega transportnega modula)- točka 5 splošnih zahtev naročnika | 3x1 max 3 |
| CSV omogoča programiranje avtomatiziranega merjenja kontrolnih materialov v določenih časovnih intervalih in/ali na določeno število merjenih vzorcev. Shranjevanje kalibratorjev in kontrol na ALS naj bo hlajeno, zaščiteno pred svetlobo in izhlapevanjem, stabilnost vsaj 24 ur. | 3 |
| Programska oprema za avtovalidacijo omogoča validacijo rezultatov preiskav, izvedenih na ALS in na samostojnih analitskih sistemih, tudi drugih proizvajalcev (Vitros XT-3400, Architect, Attelica 1500, Indiko Plus, Cobas e411). Zahtevana izjava proizvajalca z navedbo posameznih analitskih sistemov, za katere je mogoča povezava. Točki prejme ponudnik, ki lahko poveže največ analitskih sistemov, ki jih navaja naročnik. | 2 |
| Napredna programska oprema, ki omogoča uporabniku samostojno postavljanje lastnih pravil za avtovalidacijo brez pomoči tehnične podpore. | 2 |
| Za vsakih 5 dodatnih odprtih mest za aplikacije uporabnika (nad minimalno zahtevanih 10) na samostojnem biokemičnem analizatorju prejme ponudnik po 1 točko, največ 3 točke. | 3x1 max 3 |

## OSNUTEK POGODBE

(Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja, podpisati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino  osnutka pogodbe.)

POGODBA ZA OPREMO

| NAROČNIK: in UPORABNIK: | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa Tomaž Gantar, minister Matična številka: 5030544, ID številka: SI96395265 (v nadaljnjem besedilu: naročnik) UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa Janez Poklukar, generalni direktor Matična številka: 5057272 ID številka: SI52111776 (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) |
| --- | --- |
| ter |  |
| DOBAVITELJ: | ____________________ ____________________ ki ga zastopa,___________ direktor Matična številka: ______ ID številka: ________ TRR: _____________ (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) |

sklepajo

POGODBO ŠT.

za dobavo in namestitev avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

- sklepajo pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako ____ in nazivom "_____", objavljenem na portalu javnih naročil dne ___ pod št. objave ____in dne ___ v Uradnemu listu Evropske unije pod št. objave ____ (sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. ___________ z dne _______________, odločitev o oddaji javnega naročila, št. ____z dne____);

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe, št. _____z dne ____ in dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija), potrjene s strani izbranega izvajalca;

- so sredstva zagotovljena v okviru projekta št. ________________z nazivom ___________________________________.

II. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je dobava  ____________________________________________.

Nakup opreme za uporabnika obsega dobavo in montažo opreme v skladu z zahtevami iz dokumentacije in po tej pogodbi vključuje namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme, zagon in preizkus delovanja, izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov (za opremo, kjer je to predvideno v tehničnih zahtevah), predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnikovega osebja, primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku, odpravo napak v času 24 mesečnega garancijskega roka, ki prične teči s pisno primopredajo opreme naročniku/uporabniku po tej pogodbi, vzdrževanje opreme v 24 mesečnem garancijskem roku.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel izvajalec v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, ki so navedene v tehničnih zahtevah dokumentacije za predmetno javno naročilo.

Oprema se dobavi in preizkusi na lokaciji uporabnika.

III. ROK IZVEDBE

- člen

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti zajetih v 2. členu je 90 dni od dokončanja GOI del in se izteče z uspešno opravljenim količinskim in kakovostnim prevzemom opravljenih pogodbenih obveznosti (podpis primopredajnega zapisnika). Zraven sodi še 24 mesečno garancijsko vzdrževanje opreme.

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. V primeru podaljšanja roka mora izvajalec na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost za predviden obseg pogodbenih obveznosti iz 2. člena znaša:

| Predmet | Končna ponudbena vrednost opreme v EUR brez DDV | Končna ponudbena vrednost opreme v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |

(z besedo: _____________________________________________ /100 EUR z DDV)

Cena na enoto mere je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila, vse po načelu »ključ v roke«.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih dobav ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev dokumentacije, predvsem pa:

- preveritev mer za vgrajeno opremo na kraju samem;

- izdelavo in dobavo vse opreme in ves potreben drobni instalacijski material za montažo;

- v ceni montaže vključene GOI izvajalce za vso opremo, ki zahteva poseganje v dokončan objekt (stene, stropi, konstrukcije…) in priključevanje na pripravljene instalacijske priključke;

- zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do prevzema;

- vgradnjo in namestitev ter prilagoditev opreme na vse vrste inštalacijskih priključkov;

- testiranje nameščene opreme;

- šolanje/usposabljanje osebja uporabnika (poimenski seznam osebja, ki je bilo izšolano, mora biti priloga primopredajnega zapisnika);

- postopek primopredaje uporabniku (količinski in kakovostni prevzem);

- končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme;

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika);

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- transport opreme do delovišča in prenos do mesta vgradnje;

- popravila vseh okvar na že vgrajeni opremi ali objektu do predaje naročniku oz. uporabniku;

- zaščita podov, sten, stropa, že vgrajene in ostale opreme;

- vsa pomožna sredstva (lestve, odri, naprave, pripomočki);

- stroške servisnega vzdrževanja za obdobje garancije za odpravo napak v času 24 mesecev od prevzema;

- v času garancijske dobe redno vzdrževanje opreme, servisiranje, redne, izredne in periodične preglede vključno z vsemi stroški (stroški dela, transportov, materiala, ostalih posegov, rezervnih delov, potrošnega materiala in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, itd…).

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe.

V. NAČIN PLAČILA

- člen

Naročnik bo plačilo izvedel trideseti (30.) dan od prejema računa, ki ga izvajalec izstavi na podlagi podpisane dobavnice in primopredajnega zapisnika s strani naročnika in uporabnika. Plačilo izvede iz postavke 3564 in 875.

Znesek računa mora biti nakazan na transakcijski račun izvajalca:

- banka:______________

- št. računa: ____________________________

Izvajalec bo moral vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Od neupravičeno in/ali nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu zakonite zamudne obresti.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letu 2018, 2019 in 2020. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika / uporabnika oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi to pogodbo ustrezno spremenijo.

  - PRIMOPREDAJA OZ. PREVZEM OPREME V LAST

- člen

Izvajalec mora opremo, ki je predmet te pogodbe, v roku kot je naveden v 3. členu izročiti uporabniku na lokaciji, ki je določena v pogodbi.

- člen

Izvajalec mora uporabnika o nameravani dobavi obvestiti preko e-pošte ali pisno vsaj 2 delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino opreme. Uporabnik mora prevzem potrditi ali predlagati drugačen termin najkasneje 1 delovni dan po prejemu obvestila. Uporabnik opreme, ki ni bila tako najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

- člen

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar izvajalec preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

- člen

Prevzem opreme oz. primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Naročnik, uporabnik in izvajalec se dogovorijo o poteku in načinu izvedbe primopredaje.

Ob primopredaji opreme je dolžan izvajalec predati naročniku oz. uporabniku tudi vso zahtevano dokumentacijo:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi,

- garancijske liste za brezhibno delovanje opreme,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika),

- seznam pooblaščenih serviserjev za posamezno vrsto dobavljene opreme,

- kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual),

- spisek nujnih rezervnih delov z informativnimi cenami,

- instalacijska poročila, vključno s konfiguracijo sistema,

- druge listine, določene s pogodbo.

O primopredaji se sestavi zapisnik.

V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema z montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbeno določilo "ključ v roke", vključitev v izvedbo izvajalce instalacij za vgradno opremo in priključitev le-te na instalacijske vode in vgrajene konstrukcije.

Izvajalec mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opreme opraviti zagon in preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe uporabnika. Primopredajo opreme je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja uporabnika /priloga podpisan seznam prisotnih oseb uporabnika na šolanju/.

VII. GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

- člen

Izvajalec garantira, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Izvajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani izvajalca.

Za vso opremo, ki je predmet te pogodbe, daje izvajalec 24 mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva prevzema – podpisa primopredajnega zapisnika, ko izvajalec izroči uporabniku dokumentacijo iz 9. člena. Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izročiti nov garancijski list.

- člen

Izvajalec zagotavlja v času 24 mesečnega garancijskega roka »popolno« preventivno in korektivno vzdrževanje opreme.

Preventivno vzdrževanje »popolno« pomeni zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli …) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto:______).

Korektivno vzdrževanje »popolno« pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

- člen

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po informativnih cenah iz njegove ponudbe.

Ob tem mora izvajalec–serviser zagotavljati enak odzivni čas, kot v garancijskem roku in  izvajati tudi vsa intervencijska popravila-servisiranje.

- člen

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko s strani pooblaščene osebe naročnika, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

Sprejem sporočila o napaki mora biti zagotovljen 24 ur na dan vse dni v letu. Odpravo napak mora dobavitelj zagotoviti v roku 24 ur od prejema sporočila vse dni v letu.

Če v primeru okvare sestavnih delov ALS-ja ali samostojnih analitskih sistemov, le-teh ni mogoče več usposobiti (popraviti) ali pa število servisnih posegov na posameznem aparatu preseže 15 v 90. dneh, mora izbrani ponudnik na svoje stroške zagotoviti nadomestilo ustreznih aparatur enake kvalitete in funkcionalnosti v roku 90 dni.

Servisiranje se opravlja praviloma pri uporabniku.

Če izvajalec, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, bo nosil izvajalec.

Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

Izvajalec se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj 10 let po izteku garancijskega roka.

- člen

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kakovostno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku in uporabniku učinkovit nadzor nad kakovostjo, količino in rokom dobavljene opreme in opravljenih storitev, skladno z zahtevami iz dokumentacije za predmetno javno naročilo.

VIII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti naročnika so:

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, in so za realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne;

- zagotoviti koordinacijo izvajanja dobav med različnimi izvajalci;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe,

- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti;

- urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe;

- izvršiti količinski in kakovostni prevzem opreme in jo predati uporabniku.

- člen

Obveznosti uporabnika so:

- omogočiti izvajalcu nemoteno delo (zagotovitev primernih dostopov, uporabo elektrike, vode..),

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

- zagotoviti strokoven kadre za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira izvajalec;

- aktivno sodelovanje pri količinskem in kakovostnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo;

- ravnati s prevzeto opremo v času garancijskega roka s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda izvajalec;

- v času garancijskega roka v roku 24 ur obveščati predstavnika izvajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

- po preteku garancijskega roka ravnati z opremo kot dober gospodar in zagotavljati vzdrževanje opreme v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje.

- člen

Obveznosti dobavitelja so:

- zagotoviti mora tako zgradbo sistema, ki bo omogočala neprekinjeno izvajanje vseh razpisanih preiskav s kapaciteto, ki dosega vsaj 25% razpisane tudi ob delnem izpadu ali remontu sistema;

- zagotoviti mora šolanje vsega laboratorijskega osebja za delo z novo tehnologijo na ponujenem analitskem sistemu pred zagonom sistema v rutini, za kar izda potrdilo o usposobljenosti. Nuditi mora tudi brezplačno strokovno in aplikativno podporo v skladu z zahtevami iz Predmeta JN v celotnem pogodbenem obdobju.

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah dokumentacije za predmetno javno naročilo;

- tolmačiti naročniku in uporabniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obveznosti;

- skrbeti za izvedbo pogodbenih obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega dobave, če se sporazumno ugotovi, da je izvajalec prevzeto dobavo opravil pomanjkljivo;

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti;

- redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik;

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenujeta naročnik in uporabnik;

- zagotoviti vse ukrepe za varovanja okolja;

- na utemeljeno zahtevo naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta;

- naročniku omogočiti strokovni nadzor nad izvedbo del;

- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja;

- da v 90-ih dneh po podpisu pogodbe uredi povezljivost oziroma vzpostavi povezavo analitskega sistema z obstoječim informacijskih sistemom LIS

- da ves čas tesno sodeluje s koordinatorjem LIS, ki ga imenuje pooblaščena oseba naročnika oz. sonaročnika

IX. FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe in poziva naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorec iz dokumentacije v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če izvajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme oz. podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika, uporabnika in izvajalca in potekom garancijskega obdobja 24 mesecev.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.

- člen

Izvajalec mora ob primopredaji opreme uporabniku oz. naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva primopredaje do preteka garancije.

Naročnik lahko navedeno finančno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil izvajalca o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 2 dni po prejemu obvestila, izvajalec pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi pri istem izvajalcu več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Naročnik mora izvajalca o tem, da je unovčil finančno zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je je predložil v izplačilo.

X. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti. Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % skupne pogodbene vrednosti.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik oziroma uporabnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik oziroma uporabnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi / skrbnik pogodbe je__________, tel. št.____________, E-naslov: _______.

Namestnik pooblaščenega zastopnika naročnika po tej pogodbi/skrbnika pogodbe je_____________, tel. št. _____________, e-naslov:_____. Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe.

Pooblaščeni zastopnik uporabnika po tej pogodbi je_______________.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je__________________.

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali uporabnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali

-            za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-	za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-	za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali uporabniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XIII. SOCIALNA KLAVZULA

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

XV. KONČNE DOLOČBE

- člen

Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi,  veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju vseh pogodbenih strank.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

XVI. VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

Sestavna dela pogodbe sta:

- dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija dobavitelja.

Pogodba je sestavljena v sedmih (7) izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, uporabnik in dobavitelj pa vsak po dva (2) izvoda.

št.:				  		   št.:

| Ljubljana, dne ____________ | ____________, dne ____________ |  |
| --- | --- | --- |
| Naročnik: | Izvajalec: |  |
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Tomaž Gantar, dr. med. minister št.: | _____________ _____________ _____________ |  |
| Ljubljana, dne ____________ |  |  |
| ## Uporabnik: |  |  |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Janez poklukar, dr. med. generalni direktor |  |  |

PRILOGA 1 Specifikacija opreme

Specifikacija ponujenene opreme (konfiguracija, ki predstavlja celoten sistem) s cenami brez in z DDV

PRILOGA 2 Načrt preventivnega vzdrževanja v garancijskem obdobju

Priloži ponudnik!

[Ponudnik za to stranjo priloži NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V GARANCIJSKEM OBDOBJU 24. mesecev,  v katerem  opredeli, število preventivnih pregledov, delo in material, oziroma vse kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja po programu proizvajalca z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme!]

POGODBA

ki jo na podlagi izvedenega javnega razpisa JN _______/2020 objavljenega na Portalu javnih naročil in  ponudbe  izbranega dobavitelja št. ____________ z dne __________,  skleneta

NAROČNIK: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa  generalni direktor Janez poklukar, dr. med.

(v nadaljevanju: naročnik)

ID: SI52111776

Matična številka:5057272

in

# IZVAJALEC:	______________________________________________

# ki ga zastopa _________________________________

# (v nadaljevanju: izvajalec)

ID: __________________

Matična številka: ______________

ZA PREDMET:  POGARANCIJSKO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE

| Predmet | *KPV v EUR z DDV |
| --- | --- |
| POGARANCIJSKO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE |  |

V skupni vrednosti za obdobje  5. let  vzdrževanja ____________________________v vključenim ____%DDV.

(z besedo:                                                                                                                                )

- PREDMET POGODBE

  - Predmet pogodbe je pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme, ki je navedena v pogodbi o nakupu opreme št.__________________z dne _____________, in sicer za obdobje 60 mesecev, šteto s prvim dnem po koncu 24 mesečne garancijske dobe, kot je navedeno v Prilogi 1 k tej Pogodbi.

  - Preventivno vzdrževanje opreme po tej pogodbi obsega:

- pogarancijsko preventivno vzdrževanje po programu proizvajalca,  ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se

zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot

je navedeno v Prilogi št. 2 k tej pogodbi (Načrt preventivnega vzdrževanja)

- delo, ki je potrebno za odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi aparatov,

- dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov oziroma nadomestnih delov, ki so potrebni za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo, (pod rezerve dele se šteje tudi ves  potrošni  material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela in ves ostali potrošni material) predvidenih v okviru preventivnega vzdrževanja po priporočilih proizvajalca

Preventivno vzdrževanje se mora izvajati  najmanj 1x letno in mora vključevati:

- varnostni test

- funkcionalni test

- vizualni pregled (morebitne poškodbe opreme, prisotnost vseh označb, prisotnost identifikacijske nalepke in serijske številke, prisotnost vseh nujnih varnostnih opozoril…) čiščenje občutljivih delov in  zamenjavo izrabljenih delov

- kalibracijo/validacijo

1.3 	V preventivno vzdrževanje iz točke a, b in c se ne šteje morebitna nadgradnja ali odprava

povzročenih okvar zaradi nepravilne rabe oziroma malomarnosti naročnika.

1.4. 	Naslednje besede in izrazi v tej pogodbi bodo imeli pomen, kot je določen v tem členu, razen

kadar ni v  besedilu drugače navedeno.

- Oprema

Oprema, ki je navedena v Prilogi 1 te pogodbe.

- Preventivno vzdrževanje

Vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi

proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter

zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v Prilogi št. 2 k tej pogodbi.

- Korektivno vzdrževanje

Vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od izvajalca. Korektivno vzdrževanje - servisna popravila s strani pooblaščenega serviserja zajema popravilo opreme, zagotovitev originalnih rezervnih delov (zgolj v primeru višje sile drugih ustreznih delov) in je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno delo,  rezervni deli, servisni material in nadomestni deli niso vključeni v pogodbeno vrednost in  se obračunajo po priloženih cenikih  izvajalca, ki so Priloga 3 te pogodbe.  Korektivno vzdrževanje – servisno popravilo se bo izvajalo na podlagi izstavljene naročilnice.

Po odpravi napak se sestavi poročilo, pogodbeni stranki pa preverita delovanje opreme.

- Redne delovne ure

Ure med katerimi bo opravljeno preventivno oz. korektivno vzdrževanje ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med  07:00 in 17:00 uro, izjemoma lahko zaradi narave dela v laboratoriju poteka po dogovoru z naročnikom izvajanje preventivnih ali korektivnih vzdrževalnih del tudi izven tega časa, tudi v nočnem času in na dela proste dni.

- Rezervni deli

Rezervni deli so tiste komponente, ki so potrebne za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo. Pod rezervne dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela. Cenik rezervnih delov in potrošnega materiala je Priloga 3 k tej pogodbi

- Odzivni čas in čas za odpravo napak

Odzivni čas za odpravo okvare je: makisimalno 4 ure, vse dni v letu, od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti pri odgovorni osebi naročnika.

Čas za odpravo napak mora biti največ 24 ur od prejema uporabnikovega obvestila o napaki. Če v

primeru okvare sestavnih delov ALS-ja ali samostojnih analitskih sistemov, le-teh ni mogoče več

usposobiti (popraviti) ali pa število servisnih posegov na posameznem aparatu preseže 15 v 90.

dneh, mora izbrani ponudnik na svoje stroške zagotoviti nadomestilo ustreznih aparatur enake

kvalitete in funkcionalnosti v roku 90 dni.

- OBDOBJE VZDRŽEVANJA

  - Izvajalec bo pričel s servisiranjem in vzdrževanjem opreme po tej Pogodbi prvi naslednji dan po izteku garancijskega roka.

- ODGOVORNOST IZVAJALCA

  - Izvajalec bo v skladu z določili te Pogodbe opravil sledeče:

Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, kakor je določeno v tej Pogodbi (določba 3.2.) v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno v času normalnih  delovnih ur in v terminih, ki so predhodno usklajeni z Naročnikom. Izjemoma lahko zaradi narave dela v laboratoriju poteka po dogovoru z naročnikom izvajanje preventivnih ali korektivnih vzdrževalnih del tudi izven tega časa, tudi v nočnem času in na dela proste dni.

Izvajalec bo ob koncu pogodbenega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega servisiranja.

  - Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega pogarancijskega vzdrževanja za vsako opremo posebej. Načrt preventivnega pogarancijskega vzdrževanja je naveden v Prilogi št. 2 k tej pogodbi. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja za vsak aparat posebej.

  - Izvajalec se obvezuje odpraviti vsako okvaro na vgrajenih delih v času garancije. Izvajalec bo na svoje stroške popravil okvaro in zamenjal okvarjeni del opreme. Tako okvaro mora izvajalec odpraviti v času, ki velja za urgentne primere, tudi izven rednega delovnega časa.

Če v primeru okvare sestavnih delov ALS-ja ali samostojnih analitskih sistemov, le-teh ni mogoče več

usposobiti (popraviti) ali pa število servisnih posegov na posameznem aparatu preseže 15 v 90. dneh,

mora izbrani ponudnik na svoje stroške zagotoviti nadomestilo ustreznih aparatur enake kvalitete in

funkcionalnosti v roku 90 dni.

  - Vsi serviserji izvajalca se morajo v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z  Navodili,

ki veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop  v sam

objekt, obveščanje ob prihodu in odhodu….)

  - Izvajalec mora dosledno in obvezno upoštevati točko 5.1. te pogodbe.

- REZERVNI DELI

  - Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo originalnih rezervnih in potrošni material, ki ga/jih je potrebno zamenjati zaradi okvare ali napak na opremi ali zaradi predvidenega postopka preventivnega pogarancijskega vzdrževanja.

  - Izvajalec odgovarja za napake skladno z določili Obligacijskega zakonika. Za vgrajene rezervne dele in nadomestne dele nudi izvajalec garancijo za odpravo napak po specifikaciji proizvajalca. Seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca je Priloga 3 te pogodbe.

  - Stroški dobave in zamenjave oz. vgradnje rezervnih delov iz 4.1. točke tega člena so zajeti v končni pogodbeni ceni, ki je določena v 7. točki te pogodbe.

- POROČANJE

  - Izvajalec bo naročniku po vsakem preventivnem vzdrževalnem posegu na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov, in sicer:

- število opravljenih ur (redne, izredne)

- čas prihoda in čas odhodna serviserja

- inventarna številka  in naziv opreme

- lokacija opreme

- količina ,vrsta in naziv novega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- količina, vrsta, naziv obnovljenega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne dele

- da je oprema brezhibna in varna za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj  bo napaka odpravljena)

- čas nedelovanja opreme

- vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe na delovišču oz. njegovega namestnika

- pooblaščena oseba naročnika mora potrditi opravljeno delo vzdrževalca izvajalca na njegov delovni nalog najkasneje v roku 48 ur po opravljenem posegu

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  - Naročnik mora poskrbeti za »običajna tehnična vzdrževanja« opreme v skladu z Navodili za uporabo in navodili, ki mu jih je dal izvajalec, ter zagotoviti, da je njegovo osebje primerno poučeno za uporabo opreme in da varuje opremo pred poškodbami/okvarami, ki bi jih povzročili klimatski vplivi, vlaga, prah ipd.

  - Naročnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega in korektivnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej Pogodbi.

  - Naročnik bo izvajalca nemudoma pismeno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve.

  - Odgovorna oseba  naročnika  mora potrditi opravljeno delo vzdrževalca izvajalca na njegov delovni nalog.

  - Telefonski poziv  naročnikove pooblaščene osebe  velja kot naročilo za korektivno vzdrževanje.

- POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost za celoten predmet te pogodbe, kot je navedeno v 1. točki te pogodbe in celotno obdobje veljavnosti pogodbe (60 mesecev ) _____________EUR z vključenim DDV.

- za prvo (3. leto uporabe) dvanajst (12) mesečno obdobje: ________________ EUR brez DDV oz. __________ EUR z DDV

- za drugo (4. leto uporabe) dvanajst (12) mesečno obdobje: _______________EUR brez DDV oz. __________ EUR z DDV

- za tretje (5. leto uporabe) dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________  EUR brez DDV oz. __________ EUR z DDV

- za četrto (6. leto uporabe)  dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV   oz. _______     EUR z DDV

- za peto (7. leto uporabe)  dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV   oz. _______     EUR z DDV

V ceno pogarancijskega preventivnega vzdrževanja po tej Pogodbi so všteti tudi vsi stroški prevoza, dnevnic in  drugih odvisnih stroškov povezanih z izvajanjem obveznosti  pod točko 1.2.

  - Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik plačeval izvajalcu navedeno pogodbeno vrednost v 5 letnih obrokih.

  - Plačila bo naročnik plačeval na transakcijski račun izvajalca št. ________________ pri ____________ na podlagi izstavljenega računa zadnji dan v mesecu za preteklo leto, v roku 60 dni od prejema računa. Prvi račun bo izvajalec izstavil 1 leto po primopredaji opreme za prvo dvanajst (12) mesečno obdobje.

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

7.4. Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo

neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje

podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

7.5.  V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe:

1.     vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

2.     podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun

ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

3.     predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

7.6.     V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji

obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

7.7.   Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če

ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom,    le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

1.     obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

2.     pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

3.    zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru za novi

podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

7.8. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

- ZAVAROVANJE

8.1.  Dobavitelj predloži najkasneje 10 dni pred koncem garancijske dobe:

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv/enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo finančnega zavarovanja od garancijskega roka do  poteka pogodbe o vzdrževanju (60 mesecev) in 30 dni. Začetek veljavnosti finančnega zavarovanja je prvi naslednji po primopredaji.

ALI

- Finančni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti polog gotovine, varščino v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj plačal deset (10) dni po primopredaji opreme na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom VARŠČINA po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po preteku pogodbe o vzdrževanju (3. let), v skladu z določili pogodbe, bo naročnik, v roku trideset (30) dni, denarni depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

8.2.        Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v

primeru, če izvajalec predčasno prekine pogodbo ali če izvajalec ne bo izpolnjeval

svojih obveznosti v  skladu z določili te pogodbe.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je poledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o  nastopu okoliščin višje sile.

  - V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja preko treh zaporednih mesecev, sta pogodbeni stranki upravičeni  odstopiti od pogodbe.

  - V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 9.2., mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške, na kar bo pogodba obnovljena.

  - Izraz «višja sila» pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz Pogodbe.

- ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

  - Pogodba je obravnavana in vodena v skladu s slovensko zakonodajo.

  - Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

  - Spremembe te Pogodbe so veljavne ali zavezujoče za stranki le, če so podpisane s strani obeh strank. Pri tolmačenju te pogodbe bosta pogodbeni stranki upoštevali razpisno in ponudbeno dokumentacijo ter vse zapisnike o pogajanjih s priloženo dokumentacijo.

- POOBLAŠČENE OSEBE

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so

za izvajalca:                                                                                            .

osebe pooblaščene za sprejemanja pozivov so navedene v Prilogi št. 4 te pogodbe.

za naročnika strokovni skrbnik pogodbe: __________________________________

za naročnika komercialni skrbnik pogodbe: ________________________________

osebe pooblaščene za javljanje okvar so navedene v Prilogi št. 4 te pogodbe.

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in se izroči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 8.1. člena te pogodbe.

  - Pogodba je sklenjena za obdobje šestdeset (60) mesecev in začne veljati prvi dan po preteku garancijske dobe in sporazumno potrditvijo vseh elementov, ki jih vsebujejo priloge k tej pogodbi.

  - Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

12.4. Socialna klavzula:

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

12.5. Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru

organizacijskih oziroma statusno - lastninskih sprememb.

12.6. Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda

ter izvajalec en (1) izvod.

- PRILOGE

  - Priloge od 1 do 4, ki sledijo v nadaljevanju so sestavni del te pogodbe.

Datum:	Datum:

Št. pogodbe:	Št. pogodbe:

IZVAJALEC	NAROČNIK

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

Janez Poklukar, dr. med.

Priloga 1                                                                             pogarancijsko vzdrževanje ponujene opreme

Specifikacija opreme pogarancijskega preventivnega vzdrževanja po ponudbi št.: _________ z dne, _________.

Priloga 2    načrt / specifikacija  pogarancijskega preventivnega vzdrževanja (terminski plan) – priloži izvajalec

(Ponudnik/i za to stranjo priložijo NAČRT  PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA OPREME ZA OBDOBJE 60 mesecev)

* v Načrtu preventivnega vzdrževanja po posameznih 12 mesečnih obdobjih mora biti opredeljena vrsta opravljene storitve, predvideni material (rezervni deli, potrošni material,… ipd.), oziroma vse kar je predvideno v okviru pogarancijskega preventivnega vzdrževanja opreme po priporočilih proizvajalca!

Priloga 3                                                                          Cenik potrošnega materiala in rezervih delov

Ponudnik priloži cenik potrošnega materiala in rezervnih delov, ki se največkrat uporabljajo v času vzdrževanja  (razvidne morajo biti kataloške številke, naziv potrošnega materiala oziroma rezervnega dela,  vrednost v EUR brez DDV in  z DDV).

Priloga 4                                                                           Seznam pooblaščenih oseb za vzdrževanje

Seznam pooblaščenih oseb s strani naročnika:

| Ime in priimek | Telefon, email |
| --- | --- |

Seznam pooblaščenih oseb s strani izvajalca:

| Ime in priimek | Telefon, email |
| --- | --- |

POGODBA

ki jo na podlagi izvedenega javnega razpisa JN _______/2020 objavljenega na Portalu javnih naročil in  ponudbe  izbranega dobavitelja št. ____________ z dne __________,  skleneta

NAROČNIK: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1525 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Janez Poklukar, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik)

Ident. št. za DDV: SI52111776

Matična številka: 5057272

DOBAVITELJ:

Ident. št. za DDV:

Matična številka:

ZA  PREDMET: nakup POTROŠNEGA MATERIALA - reagentov

V skupni vrednosti:___________________EUR

(z besedo                                                                                         EUR)  z  vključenim DDV.

1. člen

Predmet te pogodbe je dobava ________________________________ (v nadaljevanju blago) za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

2. člen

Specifikacija predmeta pogodbe s cenikom in okvirnimi letnimi količinami je navedena v PRILOGI 1 - tabela __________________, ki je sestavni del te pogodbe.

3. člen

Predvidena letna pogodbena vrednost znaša __________________ EUR brez DDV, oziroma ________________ EUR z DDV.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale spremembe.

Cene so fiksne in veljajo za obdobje 36. mesecev od datuma, ko stopi ta pogodba v veljavo, in sicer za količine, navedene v PRILOGI 1 - tabela ________________,  in jih v tem obdobju ni možno spremeniti na nobeni osnovi.

3.1. člen

Morebitna sprememba pogodbenih cen za posamezne reagente se lahko dogovori med pogodbenima strankama. Osnova za izračun morebitne spremembe pogodbene cene je cena/e.m. brez DDV za posamezen reagent, dopustno pa je le povišanje do višine 80% indeksa letne rasti cen življenjskih stroškov za preteklo leto.

4. člen

Dobavitelj najkasneje v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe in poziva naročnika, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, izroči naročniku:

4.1. ali nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo/ali enakovredno kavcijsko zavarovanje, unovčljivo na prvi poziv v višini 5% predvidene pogodbene vrednosti vključno z DDV iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe;

4.2. ali polog gotovine-varščino  v višini 5 % predvidene letne pogodbene vrednosti vključno z DDV iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe, ki ga dobavitelj plača na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom varščina po pogodbi št. _________ – SM 845-0801, sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu varščine predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po vseh uspešno izvedenih sukcesivnih dobavah v skladu z določili pogodbe bo naročnik, po poteku veljavnosti pogodbe, denarni depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Navedena garancija mora veljati za obdobje trajanja veljavnosti pogodbe in 30 dni.

4.3. Dobavitelj  lahko predloži finančno zavarovanje za obdobje veljavnosti 4 let, vendar mora najkasneje v roku 30 dni pred potekom veljavnosti predloženega finančnega zavarovanja predložiti novo oz. podaljšati veljavnost obstoječega finančnega zavarovanja z rokom veljavnosti 30 dni po poteku pogodbenega razmerja.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti/ali enakovredno kavicjsko zavarovanje bo naročnik unovčil oz. denarni depozit zadržal v primeru:

- če dobavitelj predčasno prekine pogodbo.

- v primeru prekinitve  pogodbe v skladu z določili 12. člena te pogodbe.

- če dobavitelj ne bo pravočasno predložil nove oz. podaljšal veljavnega finančnega zavarovanja bo naročnik v celoti vnovčil dano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

5. člen

Naročnik se zavezuje, da bo v času trajanja veljavnosti pogodbe od dobavitelja kupil blago, ki je predmet te pogodbe, v pogodbeni količini, navedeni v Prilogi 1- tabela __________________, sukcesivno v okvirnih količinah mesečno z dopustnim odstopanjem do +/- 30%  in sicer  s posamičnimi dnevnimi oz. tedenskimi naročili.

6. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, tudi v primeru povečanih količin, dostavljal v 24 urah, v izjemnih primerih pa v roku dveh (2) ur od prejema posamičnega naročila skozi celotno obdobje trajanja pogodbe v skladišče naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7. Dobavitelj bo račune za dobavljeno blago izstavljal elektronsko za vsako posamično dobavo posebej in sicer najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec.

Vsak račun mora vsebovati poleg zakonsko določenih pogojev še:

- oznake in datum naročila

- specifikacijo dobavljenega blaga

- kopijo potrjenih dobavnic.

7.  člen

Rok plačila je šestdeset (60) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega  računa.

V primeru zamude plačila  lahko dobavitelj zahteva plačilo zamudnih obresti v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Naročnik bo vsa plačila nakazal na transakcijski račun dobavitelja št.: _____________ pri ______________.

V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci se spodnje določbe črtajo iz pogodbe

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Soglasje podizvajalca je sestavni del te pogodbe.

V primeru točke nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ……….....................................

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo:

……………………………………………………………..

………………………………………………………….…..

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z zakonom obvezna .

V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Ponudnik mora ob podpisu pogodbe imeti pogodbo, ki jo je za namen izvedbe tega javnega naročila sklenil s podizvajalcem, le-ta pa mora kopijo te pogodbe predložiti naročniku v roku petih dni od sklenitve te pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu

in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

- kopijo sklenjene pogodbe z novim podizvajalcem.

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v skladu z določbami 3.2. Navodil ponudnikom, ki so v tem delu sestavni del te pogodbe.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

8. člen

Dobavljeno blago mora po vseh karakteristikah  ustrezati strokovnim zahtevam iz javnega naročila in ponudbe št. ___________  z dne __________ .

Reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ali količinskih primanjkljajev mora naročnik dobavitelju sporočiti pismeno, in sicer, glede količinskih primanjkljajev najkasneje en (1)  dan po prejemu blaga, glede kakovosti pa najkasneje 8 dni  od prejema blaga v skladišče.

- člen

Za skrite napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od  vrednosti zamude, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (pet desetin odstotka),

- vendar skupno največ v višini 10% (desetih odstotkov) celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

10. člen

Pooblaščena oseba pri izvajanju te pogodbe:

s  strani dobavitelja je: __________________________________________________

skrbnik pogodbe za komercialni del na strani naročnika je : _____________________

skrbnik pogodbe za strokovni del na strani naročnika je: _______________________

11.člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank za 84 mesecev in stopi v veljavo z dnem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja,

12.  člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik lahko takoj odpove pogodbo in unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  oz. zadrži denarni depozit iz naslednjih razlogov:

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede dobavnega roka ali odzivnega časa,

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede količin,

- v primeru, da kvaliteta predmeta pogodbe ali rok uporabnost dobavljenega blaga ne ustreza pogojem iz javnega naročila in ponudbe dobavitelja št.___________z dne ____________,

- v primeru, da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca.

13. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Če v zvezi s to pogodbo,  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla ali

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

14. člen

Socialna klavzula

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

15. člen

Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali  sporazumno.

V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno  za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Ljubljani.

Pri razlagi pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe se upošteva:

- razpisna in ponudbena dokumentacija,

- priloge, ki so sestavni del te pogodbe,

- druga dokumentacija v zvezi s to pogodbo in

- Obligacijski zakonik.

16. člen

Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, dobavitelj en izvod in stopi v veljavo z dnem podpisa in ob predložitvi bančne garancije iz 4. člena te pogodbe.

Datum:					                                                       Datum:

Številka:					                                                      Številka:

DOBAVITELJ: 			                                                                        NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni  direktor

Janez Poklukar, dr. med.

V primeru, da izvajalec zahteva neposredna plačila, je potrebno izpolniti tudi drugi odstavek obrazca.