Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava mikro/nano obdelovalnega in litografskega sistema s SEM/FIB

Oznaka javnega naročila: 302/18-RIUM7- FERI03.3/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava mikro/nano obdelovalnega in litografskega sistema s SEM/FIB«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  |  |  | DOKAZILO |
| 1 | Kolona FE-SEM z ultra visoko ločljivostjo: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SE detektor in soosno postavljen BSE detektor z možnostjo filtriranja energije | SE in BSE detektorja: |  | - DA |  | - NE |  |
|  |  | Možnost filtriranja energije: |  | - DA |  | - NE |  |
|  |  | SE detektor in soosno postavljen BSE detektor: |  | - DA |  | - NE |  |
|  | - SE detektor, združljiv z delovanjem v nizkem vakuumu | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Izvlečna BSE in SE detektorja | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Ločljivost elektronskega curka: enaka ali boljša od 1.2 nm pri 1 keV in enaka ali boljša od 0.7 nm pri 15 keV | Ločljivost pri 1 keV: _________ nm |  |  |  |  |  |
|  |  | Ločljivost pri 15 keV: _________ nm |  |  |  |  |  |
|  | - Energija elektronskega curka: vsaj v območju med 200 eV–30 keV | Minimalna energija elektronskega curka: _________ eV |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksimalna energija elektronskega curka: _________ keV |  |  |  |  |  |
|  | - Elektrostatični sistem za prekrivanje žarka | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Možnost optimizacije pike brez mehanskega pomika zaslonke | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Tok sonde: vsaj v območju med 5 pA–100 nA, kratkoročna (1h) in dolgoročna (24h) stabilnost SEM toka sonde v območju < +/- 1% | Minimalni tok sonde: ___________ pA |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksimalni tok sonde: ___________ nA |  |  |  |  |  |
|  |  | Kratkoročna (1h) in dolgoročna (24h) stabilnost toka sonde v območju: ±________ % |  |  |  |  |  |
|  | Kolona z virom za fokusiran ionski curek: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Galijev ionski vir, z življenjsko dobo ≥ 3000 µAh | Življenjska doba ionskega vira: __________ µAh |  |  |  |  |  |
|  | - Ločljivost ionskega curka: enaka ali boljša od 3 nm pri 30 keV | Ločljivost ionskega curka pri 30 keV: ________ nm |  |  |  |  |  |
|  | - Motorizirane ali piezo krmiljene zaslonke | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Elektrostatični sistem za prekrivanje žarka z vgrajeno Faradejevo šalčko (kletko) | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Energija ionskega curka: vsaj v območju med 500 eV–30 keV | Minimalna energija ionskega curka: ______________ eV |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksimalna energija ionskega curka: ______________ keV |  |  |  |  |  |
|  | - Tok sonde: vsaj v območju med 1 pA–90 nA | Minimalen tok sonde: ___________ pA |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksimalen tok sonde: ___________ nA |  |  |  |  |  |
|  | - Vidno področje: ≥ od 0.5 mm | Velikost vidnega področja: _______ mm |  |  |  |  |  |
|  | Miza za vzorce: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Motoriziran, ≥ 5-osni sistem z možnostjo avtomatskega pozicioniranja in fokusiranja vzorca med premikanjem | Motoriziran sistem: |  | - DA |  | - NE |  |
|  |  | Število osi: _________ |  |  |  |  |  |
|  |  | Avtomatsko pozicioniranje vzorca med premikanjem: |  | - DA |  | - NE |  |
|  |  | Avtomatsko fokusiranje vzorca med premikanjem: |  | - DA |  | - NE |  |
|  | - Pomik po X in Y-osi : ≥ 120 mm | Pomik po X-osi: ________ mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomik po Y-osi: ________ mm |  |  |  |  |  |
|  | - Pomik po Z-osi: ≥ 50 mm | Pomik po Z-osi: ________ mm |  |  |  |  |  |
|  | - Rotacija: 360° | Rotacija: _________ ° |  |  |  |  |  |
|  | Vakuumska komora: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Črpalni sistem, sposoben doseganja vakuuma od 9x10-3 Pa (visokega vakuuma) do 60 Pa (nizkega vakuuma) ali več | Visok vakuum: ______________ Pa |  |  |  |  |  |
|  |  | Nizek vakuum: ______________ Pa |  |  |  |  |  |
|  | - Čas do doseganja delovnega vakuuma: v manj kot 4 (štirih)minutah | Čas doseganja delovnega vakuuma: _________ min |  |  |  |  |  |
|  | - Širina ali premer: ≥ 330 mm | Širina ali premer: __________mm |  |  |  |  |  |
|  | - Višina/Globina: ≥ 270 mm | Višina/Globina: ___________mm |  |  |  |  |  |
|  | - Priključki na vakuumski komori: ≥ 18 | Število priključkov na vakuumski komori: ___________ |  |  |  |  |  |
|  | - Priključek za 2 (dve) standardni telekomunikacijski optični vlakni (»feedthrough«) | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Vzmetenje: aktivno | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Vizualni sistem: ≥ 2 (dve) kameri | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Integriran plazemski čistilnik (Dekontaminator) | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Možnost izmenjave vzorcev, medtem ko je sistem pod delovnim vakuumom | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Možnost nevtralizacije naboja s poplavno elektronsko pištolo (»electron flood gun,«), elektronsko pištolo (»electron gun«) ali enakovrednim sistemom, ki aktivno preprečuje kopičenje naboja na vzorcu | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Dodatni sistemi za opazovanje neprevodnih vzorcev v visokem vakuumu, kot je na primer sistem za upočasnjevanje snopa (»beam de-acceleration/gentle-beam sample potential control system«) ali enakovreden (sistem mora zagotavljati kvaliteten prikaz neprevodnih vzorcev pod visokim vakuumom). | Dodatni sistemi za opazovanje neprevodnih vzorcev v visokem vakuumu: |  | - DA |  | - NE |  |
|  |  | Sistem zagotavlja kvaliteten prikaz neprevodnih vzorcev pod visokim vakuumom: |  | - DA |  | - NE |  |
|  | Sistem za dovod procesnih plinov (za nalaganje lokalnih tankih plasti): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - GIS s 5 (petimi) neodvisnimi prekurzorji (s pripadajočimi rezervoarji in kapilarami) | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Motoriziran 3-osni | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Možnost izbire prekurzorjev za depozicijo naslednjih materialov: Pt, W, C, SiOx, Hf2O, XeF2, Ta2O5, TiO2, Zr2O3 | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | Skanirni sistem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Neodvisna skanirna sistema za SEM in FIB | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Akumulacija črt in okvirjev ter akumulacija kompenziranih okvirjev (»Line, frame accumulation and drift-corrected frame accumulation«) | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Zadrževalni čas nad vzorcem (»Dwell time«): vsaj v območju med 50 ns–10 ms, nastavljiv zvezno ali po korakih | Minimalni čas zadrževalni čas nad vzorcem: ______________ ns |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksimalni čas zadrževalni čas nad vzorcem: ______________ ms |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadrževalni čas nad vzorcem (»Dwell time«) nastavljiv zvezno ali po korakih: |  | - DA |  | - NE |  |
|  | Sistem za zajem slike: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ločljivost sistema: ≥ 16K x 16K, brez omejitve panoramskega pogleda/velikosti | Ločljivost sistema: _______ K x _______ K |  |  |  |  |  |
|  |  | Brez omejitve panoramskega pogleda/velikosti: |  | - DA |  | - NE |  |
|  | - Hkraten zajem slik iz ≥ 5 kanalov | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | Računalnik za nadzor mikroskopa: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Delovna postaja: ≥ Intel Core i7/Xeon ali enakovreden, ≥ 16 GB RAM | - DA |  |  | - NE |  |  |
|  | - ≥ 2 TB diska SSD NVME, grafična kartica: ≥ Nvidia RTX 2060 ali enakovredna, operacijski sistem: Windows 10 Pro 64-bit oz. enakovreden ali novejši | - DA |  |  | - NE |  |  |
|  | - Monitor: ≥ 32” QHD | - DA |  |  | - NE |  |  |
|  | Moduli za elektronsko in ionsko litografijo: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sistem mora vsebovati vse potrebne strojne komponente za izvajanje ionske in elektronske litografije | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | - Programska oprema za litografijo, integrirana kot del osnovnega SEM-FIB sistema ali kot samostojen programski paket ali kot kombinacija (osnovnega in samostojnega), popolnoma združljiv(a) z osnovnim SEM-FIB sistemom | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | - Programska oprema mora imeti podporo za risanje in razvijanje več različnih geometrijskih oblik, kot so pike, črte, pravokotniki, krogi (obročaste oblike), poligoni (ponavljajoči se vzorci), ipd. ter možnost (lahko v obliki vtičnika) za enostavno naknadno urejanje slednjih | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | - Podpora za GDSII format s tehnologijo metapodatkov EBL (implementirano preko standardnih klicev GDSII lastnosti) | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | - Možnost direktne nastavitve velikosti pike in toka na sondi | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | - Digitalni sistem za izdelavo nano vzorcev, 16-bitni digitalno analogni pretvornik | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | - Možni procesni načini: Elektronska ekspozicija, Elektronsko jedkanje, Elektronska depozicija, Ionsko jedkanje, Ionska depozicija | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | - Zadrževalni čas nad vzorcem (»Dwell time«): enak ali krajši od 80 ns/pixel ne glede na obliko vzorca | Zadrževalni čas nad vzorcem(»Dwell time«): ___________ ns/pixel |  |  |  |  |  |
|  | - Možnost združitve (»stitching«) več litografskih vzorcev | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | - Sistem za vodenje mize za vzorce ob uporabi FIB litografije (vpisovanja vzorca) | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | - Sistem za korekcijo vzorca zaradi približevanja ionskega curka (»Proximity effect correction«) | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | - Detekcija končnega položaja FIB sonde | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | - Avtomatska poravnava litografskih vzorcev | - DA | - NE |  |  |  |  |
|  | - Sistem za detekcijo oznak za poravnavo vzorcev | - DA | - NE |  |  |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.