Dokumentacija v zvezi z naročilom:

»Nakup raziskovalne opreme – magneta in NMR spektrometra«

JN1/2020

Ljubljana, maj 2020

KAZALO

1. Predmet in podatki o javnem naročilu	4

2. Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	4

3. Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije	5

4. Oblika, jezik, stroški ponudbe in ESPD	5

5. Veljavnost ponudbe	7

6. Skupna ponudba	7

7. Ponudba s podizvajalci	7

8. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	8

9. Sklenitev pogodbe	9

10. Tehnične specifikacije	9

11. Merilo za izbor	15

12. Razlogi za izključitev in pogoji za ugotavljanje sposobnosti	22

12.1. Predhodna nekaznovanost	22

12.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK	22

12.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	23

12.4.  Kršitev delovnopravne zakonodaje	23

12.5. Registracija dejavnosti	23

12.6. Reference	24

13. Dobavni rok in dinamika plačil	24

14. Garancija	26

15.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	26

15.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	27

15.3. Finančno zavarovanje za vračilo predplačila	28

17. Pravno sredstvo	28

Priloge	30

Podrobni ponudbeni predračun	32

Reference	33

Potrdilo o referenčnem projektu	34

Izjava o tehničnih specifikacijah ponujene naprave	35

Vzorec zavarovanja za resnost  ponudbe	38

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	40

Izjava o predložitvi zavarovanja za vračilo predplačila	41

Zavarovanje za vračilo predplačila	42

Vzorec pogodbe	43

Izjava po 35. členu ZIntPK	55

NAVODILA PONUDNIKOM

# 1. Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, s spremembo, v nadaljevanju: ZJN-3), Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

Predmet javnega naročila je nakup raziskovalne opreme – magneta (Aron) in NMR (Nuklearna Magnetna Resonanca) spektrometra (Rex). Tehnične zahteve naročnika so razvidne iz poglavja Tehnične specifikacije.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudnik mora ponuditi vso zahtevano opremo. Variantne ponudbe so dopustne in so ovrednotene v poglavju Merilo.

Vsak ponudnik lahko ponudi samo eno vrsto opreme, pri čemer lahko ponudi opremo v razponu tehničnih specifikacij skladno s tehničnimi zahtevami in merilom za izbor.

Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifični cilj 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanj/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

# 2. Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudniki morajo ponudbe oddati do roka za oddajo ponudb dne 6.7.2020 do 10.00.

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana. Takšna ponudba naročniku ne bo vidna ali dostopna. V kolikor bo ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremenil, bo naročniku dostopna le zadnja verzija oddane ponudbe.

Ponudba se šteje za oddano, ko je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »oddano«.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je mogoč preko klika na označbo »e«, ki je zapisana na Portalu javnih naročil, ob navedbi konkretnega naročila.

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 6.7.2020  ob  10:01 v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

# 3. Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 16.6.2020 do 11:00. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 19.6.2020 do 16.00. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način do določenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

# 4. Oblika, jezik, stroški ponudbe in ESPD

Ponudnik ponudbo odda elektronsko.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v naknadno določenem roku uradno prevesti v slovenski jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, na obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar ni izrecno zahtevano, ni potrebno predložiti originalnega dokumenta, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled originalni dokument. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, mora biti pooblastilo za podpis ponudbe priloženo v ponudbeni dokumentaciji.

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdil ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov (enotnem informacijskem sistemu), ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročila, lahko naročnik ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddajo ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uprave informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

# 5. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31.12.2020. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

# 6. Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. Pri posameznem pogoju je določeno, katere pogoje mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev ter katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi poleg druge dokumentacije, ki je navedena v tej razpisni dokumentaciji, predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava vseh partnerjev, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- izjava, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak partner posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla, lahko pa tudi zoper kateregakoli partnerja. Partnerji za obveznosti naročniku odgovarjajo solidarno.

# 7. Ponudba s podizvajalci

Predmet naročila je dobava blaga, zato lahko ponudnik nominira podizvajalca v kolikor to želi. V tem primeru mora ponudnik to navesti v ponudbi. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD in izpolnjevati pogoje, ki so v tej razpisni dokumentaciji določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom in izpolnitvijo obrazca ESPD ali z drugimi dokumenti, ki jih predvideva ta razpisna dokumentacija. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika, mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, ki ga mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- predložiti s strani podizvajalcev izpolnjene obrazce ESPD,

- priložiti zahtevo posameznega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti:

- izjavo podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,

- izjavo ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene dobave in storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo ponudnik nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti v tej razpisni dokumentaciji navedena dokazila. Navedena dokazila mora ponudnik predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v roku petih dni od spremembe.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca vplivala na nemoteno delo ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo naročnik zavrnil spremembo ali naknadno priglasitev podizvajalca v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

# 8. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov o specifikacijah ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količine iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam. Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi sklep o varovanju poslovne skrivnosti.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# 9. Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank.

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe in bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.  V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo za vso morebitno dodatno nastalo škodo zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko in tehnično najugodnejšim ponudnikom.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjeno Izjavo o udeležbi pravnih in fizičnih oseb (14. člen ZIntPK)

# 10. Tehnične specifikacije

Naročnik s to razpisno dokumentacijo vabi k oddaji ponudb za nakup, dobavo in instalacijo 1 GHz NMR spektrometra (Rex) in superprevodnega magneta za 800 MHz NMR spektrometer (Aron). Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vključuje strojno in programsko opremo ter ustreza vsaj spodaj opisanim tehničnim zahtevam ter vključuje izvedbo drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji ali v njenih prilogah:

10.1. Tehnične specifikacije, ki jih mora izpolnjevati ponujeni 1 GHz NMR spektrometer (Rex)

10.1.1. NMR magnet

•	Superprevoden magnet z jakostjo 23,5 Tesla ter magnetnim ščitom za zmanjšanje dosega magnetnega polja (ang. superconducting actively shielded magnet), pri katerem 5 G črta radialnega sipanega magnetnega polja (ang. radial fringe field) ne sega več kot 3,75 m od sredine magneta, 5 G črta aksialnega sipanega magnetnega polja pa ne več kot 5,0 m od sredine magneta.

•	Premer centralne cevi znotraj magneta (ang. magnet bore size) minimalno 54 mm.

•	Maksimalno zmanjševanje jakosti magnetnega polja (ang. magnet drift) 40 Hz/uro pri 1H frekvenci v obdobju dveh mesecev po inštalaciji.

•	Merilnik nivoja tekočega helija in dušika z alarmom nizkega območja kriogenih plinov.

•	Hitrost odparevanja tekočega helija največ 300 ml/h.

•	Interval polnjenja tekočega helija vsaj 60 dni.

•	Interval polnjenja tekočega dušika vsaj 15 dni.

•	Sistem tuljav za zagotavljanje homogenosti magnetnega polja (ang. room temperature shims), s katerim dosežemo predpisano obliko signalov in zadostimo pogojem specificiranih vrednosti spektrometra.

•	Integriran anti-vibracijski sistem.

•	Oprema za polnjenje tekočega helija in dušika.

•	Platforma iz nemagnetnega materiala za dostop do vrha magneta, ki omogoča izvajanje popravil in rednih vzdrževalnih del.

•	Možnost postavitve magneta v prostor z višino stropa do 4,9 m.

10.1.2. NMR spektrometer (konzola spektrometra)

•	Štirikanalni RF sistem z možnostjo nadgraditve.

•	100 W ojačevalec v frekvenčnem območju 890-1000 MHz, ki omogoča dva visokofrekvenčna kanala 1H, 19F z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja.

•	500 W ojačevalca, ki omogočata širokopasovno frekvenčno območje med 15 in 600 MHz z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja NMR eksperimentov na vsaj dveh kanalih.

•	250 W ojačevalec za 2H jedro, ki omogoča razklapljanje jedra ter uporabo najsodobnejših tehnik gradientnega zagotavljanja homogenosti magnetnega polja (ang. gradient shimming on 2H nucleus).

•	Linearno upravljanje amplitude, frekvence in faze.

•	Nadzor oblikovanja frekvence, amplitude in faze pulzov ter razklapljanje na osnovi sestavljenih pulzov v pogojih sinhronega in asinhronega delovanja na vseh štirih kanalih.

•	2H kanal za vzdrževanje konstantne frekvence spektrometra (ang. lock channel). Sistem mora biti združljiv z gradientnim določanjem toka v tuljavah za vzdrževanje homogenega magnetnega polja v vzorcu in devterijskim razklapljanjem.

•	Sistem oddajnik/sprejemnik z visokim dinamičnim območjem in možnostjo vzporednega zajemanja signalov na vsaj dveh kanalih.

•	Visokopasovni in nizkopasovni GaAs predojačevalci z nizkim šumom za 1H/19F in za širokopasovne kanale. Predojačevalci morajo omogočati vse sodobne heteronuklearne eksperimente na bioloških vzorcih.

•	1H, 2H, 13C, 15N pasovno prepustni filtri.

•	Avtomatsko uglaševanje sonde za vsa jedra.

•	Gradientna enota za ustvarjanje gradienta magnetnega polja vzdolž Z osi, ki omogoča celovito podporo za uporabo sond.

•	Visoko stabilna enota za regulacijo temperature vzorca. Sistem mora biti opremljen z najmodernejšo temperaturno enoto, ki zagotavlja stabilnost temperature vzorca ≤ 0.1°C.

•	Sistem za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca v sondi do vsaj -40 °C.

10.1.3. Avtomatski menjalec vzorcev z nosilci za NMR cevke

•	Menjalec vzorcev mora imeti možnost držanja in zamenjave vsaj 24 vzorcev, ob tem da ponudnik zagotovi nosilce NMR vzorcev (ang. spinner) v številu, ki je vsaj enako kapaciteti avtomatskega menjalca vzorcev.

•	Nosilci za NMR cevke morajo biti zmožni uporabe v celotnem temperaturnem območju sond, ki so predmet javnega naročila

10.1.4. Visoko občutljiva kriogena merilna sonda

•	Visoko občutljiva kriogena merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi s povečano občutljivostjo za 1H in 13C jedra ter z dodatnim 15N kanalom, ki omogoča snemanje bioloških trojno-resonančnih NMR eksperimentov.

•	5 mm 1000 MHz večresonančna kriogena sonda, ki omogoča istočasno zajemanje vsaj 1H in 13C jeder in sočasno razklapljanje 13C in 15N jeder.

•	Vodno hlajen zaprt in cikličen helijev kriogen sistem, ki omogoča neprekinjeno uporabo in je podprt z UPS sistemom.

•	Gradient magnetnega polja vzdolž z osi z močjo vsaj 60 G/cm.

•	Razklapljanje 2H jeder (ang. 2H decoupling).

•	1H občutljivost ≥ 10000:1 (0.1% etilbenzen v CDCl3, cevka Wilmad 545 PP).

•	13C občutljivost ≥ 1700:1 (40% para-dioksan v 60% devterobenzenu - ASTM, cevka Wilmad 545 PP).

•	90° dolžina pulza za 1H ≤ 8 mikro-s.

•	90° dolžina pulza za 2H ≤ 100 mikro-s.

•	90° dolžina pulza za 13C ≤ 12 mikro-s.

•	90° dolžina pulza za 15N ≤ 32 mikro-s.

•	Širina signala brez vrtenja (signal 0.3% CHCl3 v acetonu-d6) na 50%/0.55%/0.11% višini signala maksimalno 0.9/8/16 Hz.

•	Temperaturno območje vsaj med -40 do +120 °C.

10.1.5. Trojnoresonančna merilna sonda z visoko ločljivostjo z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/13C/15N z inverzno konfiguracijo tuljav)

•	5 mm 1000 MHz sonda, ki omogoča snemanje 1H in sočasno razklapljanje 13C in 15N jeder.

•	Gradient magnetnega polja vzdolž z osi z močjo vsaj 50 G/cm.

•	Razklapljanje 2H jeder (ang. 2H decoupling).

•	1H občutljivost ≥ 2000:1 (0.1% etilbenzen v CDCl3, tankoplastna cevka).

•	90° dolžina pulza za 1H ≤ 10 mikro-s.

•	90° dolžina pulza za 13C ≤ 13 mikro-s.

•	90° dolžina pulza za 15N ≤ 39 mikro-s.

•	Temperaturno območje vsaj med -150 do +150 °C.

•	Širina signala brez vrtenja (signal 0.3% CHCl3 v acetonu-d6) na 50%/0.55%/0.11% višini signala maksimalno 1/7/14 Hz.

10.1.6. Programska oprema

•	Programska oprema za NMR spektrometer mora biti zmožna izvajanja eksperimentov, ki se uporabljajo v najsodobnejši NMR spektroskopiji vključno z zmožnostjo procesiranja in analiziranja večdimenzionalnih spektrov.

•	Programska oprema mora vsebovati knjižnice pulznih sekvenc za uporabo najzahtevnejših eno in več dimenzionalnih eksperimentov vključno s trojno-resonančnimi eksperimenti za študij bioloških makromolekul vključno z analizo podatkov v študijah relaksacijskih procesov.

•	Programska oprema mora podpirati možnost izvajanja in analiziranja difuzijskih in relaksacijskih NMR eksperimentov ter omogočati dekonvolucijo spektrov v primeru močno prekrivajočih se 1H-1D NMR eksperimentov (metabolne NMR študije celic in organizmov).

•	Programska oprema mora biti zmožna obdelave podatkov posnetih na ostalih NMR spektrometrih v okviru NMR centra.

•	Za zagotavljanje GMP okolja (ang. Good Manufacturing Practice) mora programska oprema omogočati sledenje zaporedju dogodkov (t.i. audit trail) in podpirati elektronske zapise po odločbi 21 CFR del 11.

10.1.7. Računalniški sistem za krmiljenje NMR spektrometra

•	Računalniški sistem mora delovati v okolju Windows (za zagotavljanje GMP okolja) in mora podpirati programsko opremo za vodenje NMR spektrometra.

10.2. Tehnične specifikacije, ki jih mora izpolnjevati ponujeni superprevodni magnet za 800 MHz NMR spektrometer (Aron)

•	Superprevoden magnet z jakostjo 18,79 Tesla ter magnetnim ščitom za zmanjšanje dosega magnetnega polja (ang. superconducting actively shielded magnet), pri katerem 5 G črta radialnega sipanega magnetnega polja (ang. radial fringe field) ne sega več kot 1,5 m od sredine magneta, 5 G črta aksialnega sipanega magnetnega polja pa ne več kot 3,0 m od sredine magneta.

•	Premer centralne cevi znotraj magneta (ang. magnet bore size) minimalno 54 mm.

•	Maksimalno zmanjševanje jakosti magnetnega polja (ang. magnet drift) 8 Hz/uro pri 1H frekvenci v obdobju dveh mesecev po inštalaciji.

•	Merilnik nivoja tekočega helija in dušika z alarmom nizkega območja kriogenih plinov.

•	Hitrost odparevanja tekočega helija največ 60 ml/h.

•	Interval polnjenja tekočega helija vsaj 150 dni.

•	Interval polnjenja tekočega dušika vsaj 15 dni.

•	Sistem tuljav za zagotavljanje homogenosti magnetnega polja (ang. room temperature shims), s katerim dosežemo predpisano obliko signalov in zadostimo pogojem specificiranih vrednosti spektrometra.

•	Integriran anti-vibracijski sistem.

•	Oprema za polnjenje tekočega helija in dušika, ki omogoča polnjenje kriogenih plinov v prostoru z višino stropa 3,5 m.

•	Možnost postavitve magneta v prostor z višino stropa do 3,5 m.

10.3. Druge specifikacije in obveznosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ponujene opreme

10.3.1. Priprava dokumentacije za zagotavljanje GMP okolja (IQ, OQ in PQ)

•	Izbrani ponudnik mora pripraviti vso potrebno dokumentacijo, ki omogoča vključitev novega 1 GHz NMR spektrometra v GMP okolje.

10.3.2. Izobraževanje uporabnikov na strani naročnika

•	Ponudnik mora izvesti izobraževanje, ki vsaj dvema uporabnikoma omogoča diagnozo in odpravo težav strojne opreme, ki je sestavni del NMR spektrometra, ki je predmet ponudbe. Poseg in odprava težav s strani izobraženih uporabnikov na strani naročnika ne sme vplivati na izgubo pravic iz garancije.

10.3.3. Vzdrževanje kriogenega sistema in visoko občutljive kriogene merilne sonde

•	Ponudnik mora na lastne stroške vzdrževati kriogeni sistem in visoko občutljivo kriogeno merilno sondo za obdobje petih let na način, ki bo omogočal njeno nemoteno delovanje, vključno z morebitno zamenjavo okvarjenih delov.

10.3.4. Stroški inštalacije in vzdrževanja spektrometrov do predaje v uporabo (funkcionalna uporaba)

•	Izbrani ponudnik bo pokril vse stroške inštalacije in vzdrževanja novih NMR spektrometrov vključno s helijem potrebnim za zagon in stabilno delovanje spektrometrov do prevzema spektrometra v funkcionalno uporabo (predvidoma v obdobju 4 mesecev po uspešno izvedeni inštalaciji). Stroški inštalacije ne vsebujejo morebitnih posegov v infrastrukturo naročnika, ki bi lahko nastali ob inštalaciji.

10.3.5. Programska oprema

•	Zaradi razvoja in posodobitev ter potrebnih nadgradenj operacijskega sistema računalnika za krmiljenje NMR spektrometra je izbrani ponudnik dolžan zagotavljati nadgradnjo programske opreme z namenom zagotavljanja popolne funkcionalnosti NMR spektrometra za obdobje desetih let od njegove inštalacije. Ponudnik bo v tem obdobju desetih let od instalacije za naročnika zagotavljal potrebno zamenjavo strojne opreme na konzoli NMR spektrometra za delovanje najnovejše verzije programske opreme za krmiljenje NMR spektrometra, kar pa ne vključuje obveznosti ponudnika po zamenjavi celotne konzole.

Strošek nadgradenj programske in strojne opreme v prvih petih letih od podpisa končnega zapisnika o primopredaji NMR spektrometra bo vključen v ponudbo.

Isto verzijo (nadgrajene) programske opreme, ki jo bo zagotovil ponudnik, bo naročnik lahko uporabljal še na petih delovnih postajah, ki bodo namenjene za obdelavo in procesiranje NMR podatkov.

10.3.6. Servisni odzivni časi

•	Izbrani ponudnik je ob morebitni okvari spektrometra dolžan v roku 72 ur odgovoriti telefonsko ali po elektronski pošti na poziv naročnika. V roku 14 dni je izbrani ponudnik dolžan zagotoviti servis in rezervne dele, ki so predmet okvare sistema in sistem povrniti v delujoče stanje.

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila - tehnične specifikacije opreme, iz katerih je jasno razvidno, da naprava dosega zgoraj navedene karakteristike oziroma karakteristike določene v okviru merila kakovosti.

10.3.7. Povezljivost opreme na obstoječo opremo

Ponudnik mora zagotoviti povezljivost opreme na obstoječo opremo, s katero razpolaga naročnik in sicer se bo za potrebe raziskav na predmetu tega naročila uporabljala naslednja oprema:

•	Avance NEO 800 MHz NMR spektrometer (konzola)

•	Sistem tuljav BOSS-3 (Bruker Orthogonal Shim System) za zagotavljanje homogenosti magnetnega polja

•	TCI trojno resonančna kriosonda

•	TXI trojno resonančna inverzna RT sonda

•	Avtomatski menjalec vzorcev Bruker SampleCase 24

Ponudnik mora zagotoviti, da bo oprema kompatibilna in kot takšna omogočila nemoteno delovanje in uporabo tako obstoječe, kakor tudi opreme, ki je predmet tega javnega naročila. Ponudnik z naslova storitev ali blaga vezanega na zagotovitev povezljivosti z obstoječo opremo ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

V kolikor ponudnik ne more zagotoviti kompatibilnosti z obstoječo opremo lahko ponudi novo opremo,  ki bo omogočala delovanje 800 MHz spektrometra z novim magnetom. Nova oprema mora imeti vsaj takšne tehnične specifikacije kot jih dosega navedena oprema. Iz naslova dobave, montaže in zagona te opreme ponudnik ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

# 11. Merilo za izbor

Naročnik bo izbral ekonomsko in tehnično najugodnejšo ponudbo skladno z merilom za izbor. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk. Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam določenim v poglavju Tehnične zahteve. V kolikor bo ponudnik ponudil opremo, ki presega minimalne tehnične zahteve bo v elementih, ki so merilo za izbor prejel dodatne točke.

Izmed dopustnih ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko in tehnično najugodnejše ponudbe.

Merilo ekonomsko in tehnično najugodnejše ponudbe je sestavljeno iz merila cena ter meril kakovosti, ki so natančneje opredeljena v nadaljevanju.

Najvišja možna vsota točk, ki jo lahko dobi ponudba je 100, od tega 65 točk iz merila cena in 35 točk iz meril kakovosti. Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, se izračuna tako, da se za vsako posamezno merilo izračuna število točk, ki jih prejme posamezni sklop ocenjevane ponudbe, nato pa se točke, ki jih ponudba prejme za vsako posamično merilo, seštejejo.

Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk. Če bosta dve ali več ponudb prejeli enako število točk bo naročnik izbral ponudbo, ki bo po merilu cena prejela višje število točk. Če bosta tudi po tem pravilu ponudbi ali več ponudb enaki, bo naročnik izbral ponudbo, ki bo prej oddana.

11.1. Merilo cena

Ponudbi z najnižjo skupno ceno (brez DDV) bo dodeljenih 65 točk. Ostalim ponudbam bo dodeljeno število točk, izračunano po formuli: 65*(najnižja ponudbena cena /ocenjevana ponudba).

Končna ponudbena cena brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, stroški vezani na zagotovitev povezljivosti z obstoječo opremo, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje. Ponudnik mora v obdobju garancije zagotavljati nemoteno delovanje opreme. Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslova garancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Ponudnik mora v ponudbeno ceno vključiti vse stroške v zvezi zahtevami iz teh navodil. Ponudnik ni upravičen do plačila dodatnih stroškov z naslova predmeta tega javnega naročila.

Nabava predmetne opreme je oproščena plačila DDV skladno s 7. točko prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 ter 5. točko 7. člena Izvedbenega sklepa Komisije z dne 24. junija 2014 o ustanovitvi Srednjeevropskega konzorcija raziskovalne infrastrukture (CERIC-ERIC) (2014/392/EU).

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Če ponudnik ne ponudi vsega blaga in storitev, ali če ponujeno blago ne ustreza tehničnih zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudnik mora podati ponudbene cene za vsako postavko podrobnega ponudbenega predračuna, sicer bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

11.2. Merilo kakovosti

V okviru meril tehnične kakovosti, lahko posamezni ponudnik prejme 35 točk.

V okviru merila kakovosti se točkujejo lastnosti opreme, ki dosegajo vse zahteve v okviru tehničnih zahtev iz točke 10.1., in imajo boljše tehnične karakteristike, kar posledično predstavlja bolj kakovostno opremo. Točkuje se zgolj tiste tehnične karakteristike, kot so določene in ovrednotene v okviru merila. V kolikor bo  ponudnik ponudil opremo z boljšo karakteristiko, kot je sicer zahtevano v okviru tehničnega pogoja (tehničnih specifikacij), vendar le-ta ni ovrednotena v okviru merila kakovosti, ponudnik ne prejme točk.

11.2.1 Tehnične karakteristike 1 GHz NMR spektrometra (Rex)

Najvišje možno število točk po tem podmerilu znaša 25 točk, ki se dodelijo za karakteristike naslednjih komponent spektrometra:

-	superprevodni magnet (do 10 točk),

-	konzola (do 6 točk),

-	visoko občutljiva kriogena merilna sonda (do 6 točk),

-	trojnoresonančna merilna sonda z visoko ločljivostjo z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/13C/15N z inverzno konfiguracijo tuljav) (do 3 točke).

11.2.1.1 1 GHz superprevodni magnet (do 10 točk)

Število točk, ki jih posamezna ponudba prejme za tehnične karakteristike 1 GHz supreprevodnega magneta, je enako vsoti točk, ki jih ponudba prejme za podmerila 11.2.1.1.a – 11.2.1.1.e.

11.2.1.1.a Radialno sipano magnetno polje – 5 G črta (m) (do 2 točki):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra oddaljenosti 5 G črte od centra magneta:

3,0 – 3,5 m	1 točka

< 3,0 m	2 točki

11.2.1.1.b Aksialno sipano magnetno polje – 5 G črta (m) (do 2 točki):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra oddaljenosti 5 G črte od centra magneta:

4,0 – 4,8 m	1 točka

< 4,0 m	2 točki

11.2.1.1.c Hitrost odparevanja tekočega helija v ml/h (do 2 točki);

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra odparevanje tekočega helija:

200 – 275 ml/h	1 točka

< 200 ml/h	2 točki

11.2.1.1.d Interval polnjenja tekočega helija (dnevi) (do 2 točki):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra interval polnjenja tekočega helija:

65 – 80 dni	1 točka

> 80 dni	2 točki

11.2.1.1.e Maksimalno spreminjanje magnetnega polja (drift; Hz/h) (do 2 točki):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra maksimalnega zmanjševanja jakosti magnetnega polja pri 1H frekvenci v obdobju dveh mesecev po inštalaciji:

30 – 35 Hz/h	1 točka

< 30 Hz/h	2 točki

11.2.1.2. NMR spektrometer (konzola spektrometra, do 6 točk)

Število točk, ki jih posamezna ponudba prejme za tehnične karakteristike konzole za 1 GHz NMR spektrometer, je enako vsoti točk, ki jih ponudba prejme za podmerila 11.2.1.2.a – 11.2.1.2.e.

11.2.1.2.a Najkrajši čas generiranja RF sunka (ns) (do 1 točka):

Ponudba z najmanjšo vrednostjo parametra dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 1*(najmanjša vrednost parametra med dopustnimi ponudbami)/(vrednost parametra ocenjevane ponudbe).

11.2.1.2.b Najmanjši časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude (ns) (do 1 točka):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude:

< 15 ns	1 točka

11.2.1.2.c Število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov od ponujenih kanalov na konzoli spektrometra (do 1 točka):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov od ponujenih kanalov na konzoli spektrometra:

> 4	1 točka

11.2.1.2.d Najnižja temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca (stopinj K) (do 1 točka):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca:

< 220 K	1 točka

11.2.1.2.e Ločljivost dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja (bit) (do 2 točki):

Ponudba z največjo vrednostjo parametra dobi 2 točki, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk po formuli: število točk = 2*(vrednost parametra ocenjevane ponudbe)/(največja vrednost parametra med dopustnimi ponudbami).

11.2.1.3. Visoko občutljiva kriogena merilna sonda za 1 GHz NMR spektrometer (do 6 točk):

Število točk, ki jih posamezna ponudba prejme za tehnične karakteristike merilne sonde za 1 GHz NMR spektrometer je enako vsoti točk, ki jih prejme za podmerila 11.2.1.3.a – 11.2.1.3.f.

11.2.1.3.a Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1 % etilbenzen, cevka Wilmad 545 P) (do 1 točka):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo:

≥ 11000:1	1 točka

11.2.1.3.b Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo (ASTM; cevka Wilmad 545 P) (do 1 točka):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo:

≥ 1900:1	1 točka

11.2.1.3.c Širina signala brez vrtenja (0,3 % CHCl3) pri 50 % višini signala (Hz) (do 1 točka):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra širina signala brez vrtenja pri 50 % višini signala:

≤ 0,8 Hz	1 točka

11.2.1.3.d Širina signala brez vrtenja (0,3 % CHCl3) pri 0,11 % višini signala (Hz) (do 1 točka):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra širina signala brez vrtenja pri 0,11 % višini signala:

≤ 15 Hz	1 točka

11.2.1.3.e Jakost gradienta (G/cm) (do 1 točka):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra jakost gradienta:

> 65 G/cm	1 točka

11.2.1.3.f Čas obnove gradienta pri 37,5 G/cm (mikrosekund) (do 1 točka):

Ponudba z najkrajšim specificiranim časom obnove gradienta pri 37,5 G/cm dobi 1 točko, ostale ponudbe dobijo proporcionalno število točk izračunano po formuli: število točk = 1*(najkrajši specificirani čas med dopustnimi ponudbami)/(čas specificiran v ocenjevani ponudbi).

11.2.1.4. Trojnoresonančna merilna sonda z visoko ločljivostjo z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/13C/15N z inverzno konfiguracijo tuljav) (do 3 točke)

Število točk, ki jih ponudba prejme za trojnoresonančno merilno sondo z visoko ločljivostjo z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi, je enako vsoti točk, ki jih prejme ponudba za podmerila 11.2.1.4.a – 11.2.1.4.d.

11.2.1.4.a Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1 % etilbenzen, tenkoplastna cevka) (do 1 točka):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo:

≥ 2200:1	1 točka

11.2.1.4.b Širina signala brez vrtenja (0,3 % CHCl3) pri 50 % višini signala (Hz) (do 0,5 točke):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra širina signala brez vrtenja pri 50 % višini signala:

≤ 0,8 Hz	0,5 točke

11.2.1.4.c Širina signala brez vrtenja (0,3 % CHCl3) pri 0,11 % višini signala (Hz) (do 0,5 točke):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra širina signala brez vrtenja pri 0,11 % višini signala:

≤ 10 Hz	0,5 točke

11.2.1.4.d Razpon temperaturnega območja delovanja sonde (K) (do 1 točka):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra razpon temperaturnega območja delovanja sonde:

≥ 320 K	1 točka

11.2.2. Tehnične karakteristike superprevodnega magneta za 800 MHz NMR spektrometer (Aron) (do 10 točk)

Najvišje možno število točk po merilu 11.2.2. znaša 10 točk. Število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba za merilo 2.3 je enako vsoti točk, ki jih prejme za podmerila 11.2.2.a – 11.2.2.e.

11.2.2.a Radialno sipano magnetno polje – 5 G črta (m) (do 2 točki):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra oddaljenosti 5 G črte od centra magneta:

1,0 – 1,3 m	1 točka

< 1,0 m	2 točki

11.2.2.b Aksialno sipano magnetno polje – 5 G črta (m) (do 2 točki):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra oddaljenosti 5 G črte od centra magneta:

2,0 – 2,5 m	1 točka

< 2,0 m	2 točki

11.2.2.c Hitrost odparevanja tekočega helija v ml/h (do 2 točki);

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra odparevanje tekočega helija:

35 – 50 ml/h	1 točka

< 35 ml/h	2 točki

11.2.2.d Interval polnjenja tekočega helija (dnevi) (do 2 točki):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra interval polnjenja tekočega helija:

160 – 190 dni	1 točka

> 190 dni	2 točki

11.2.2.e Maksimalno spreminjanje magnetnega polja (drift; Hz/h) (do 2 točki):

Ponudba dobi naslednje število točk glede na vrednost parametra spreminjanje magnetnega polja:

6,0 – 7,5 Hz/h	1 točka

< 6,0 Hz/h	2 točki

Ponudnik izpolni obrazec Ponudbeni predračun in ga naloži v zavihek »Predračun« v sistemu e-JN.

Naročnik izpostavlja, da mora ponudnik vso dokumentacijo, iz katere izhajajo tehnični podatki vezani na elemente merila predložiti v sami ponudbi, saj dopolnitev ponudbe v delu meril skladno z določilom 89. člena ZJN-3 ni dopustna.

# 12. Razlogi za izključitev in pogoji za ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

## 12.1. Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in predloži(jo) overjeno lastno izjavo, da na dan poteka roka za oddajo ponudbe, niso bili pravnomočno kaznovani v obsegu, kot je določeno v tej točki in 75. členu ZJN-3.

Namesto lastne izjave lahko ponudnik preloži dokazila iz kazenske evidence, ki niso starejša od 2 mesecev od dneva objave obvestila o naročilu ter priložijo izpolnjeno Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidenca za pravne in fizične osebe. V primeru tujcev, bodo morali predložiti še dokazilo iz ustrezne evidence po poteku roka za oddajo ponudbe, ki ni starejše od 6 mesecev od izdaje prvega potrdila.

## 12.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2) in mora predložiti podatke, kot se zahtevajo z določilom 35. člena ZIntPK

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in Izjavo po 35. členu ZIntPK.

## 12.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo  50 evrov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 12.4.  Kršitev delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo za oddajo ponudb ali prijav, pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delom, delovnim časom, počitku, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem.

## 12.5. Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

## 12.6. Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju vsaj enkrat dobavil in instaliral raziskovalno opremo, tj. NMR spektrometre, kjer je vrednost dobave znašala vsaj   3.000.000,00 € brez DDV. Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih treh let pred dnevom oddaje ponudbe. Kot ustrezne reference se bodo šteli le referenčni posli, ki so bili v referenčnem obdobju zaključeni (zaključene dobave: dobave o katerih obstoji prevzemni zapisnik oziroma potrjena dobavnica.) Ponudnik lahko izkaže tehnično usposobljenost z največ dvema dobavama.

Dokazilo: Ponudnik predloži izpolnjen obrazec Reference.

V primeru skupne ponudbe/nastopa s podizvajalcem lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

# 13. Dobavni rok in dinamika plačil

Pomen izrazov:

- Zapisnik o delni dobavi bosta stranki podpisali, ko bo dobavljen in montiran magnet Aron.

- Dokazilo o ustreznosti izdelane opreme in izvedbi zagonskega testa (factory acceptance tests, v nadaljevanju: FAT), ki se predloži, ko je oprema v tovarni izdelana in izveden zagonski test ter izvedene analize ter meritve, ki izkazujejo, da oprema ustreza vsem tehničnim zahtevam ter elementom merila, v kolikor je ponudnik ponudil opremo, ki se točkuje v okviru meril kakovosti.

- Primopredajni zapisnik o celotni dobavi bosta strani podpisali, ko bo dobavljena, montirana in zagnana oprema Rex.

- Končni primopredajni zapisnik (final acceptance) bo podpisan po izvedenem testiranju predmeta naročila.

Rok za dokončno dobavo celotnega predmeta javnega naročila je 18 mesecev od obojestranskega podpisa pogodbe oziroma najkasneje do 30.9.2021 (končni primopredajni zapisnik), pri čemer mora biti prva delna dobava in sicer dobava superprevodnega magneta za 800 MHz NMR spektrometer- Aron (točka 10.2.) dobavljena tako, da je primopredajni zapisnik o delni dobavi (dobava in montaža Aron) podpisan najkasneje do 16.11.2020. Ob dobavi in montaži magneta Aron dobavitelj izstavi račun v celotni vrednosti magneta Aron.

Preostali del predmeta naročila mora biti dobavljen v roku tako, da je končni primopredajni zapisnik (final acceptance) podpisan najkasneje do dne 30.9.2021.

Naročnik upoštevajoč specifično naravo predmeta javnega naročila omogoča, da se po podpisu pogodbe izvede plačilo predplačila v višini vrednosti magneta (Aron), vendar ne več kot 2.000.000,00 EUR. Predplačilo mora biti ustrezno zavarovano s finančnim zavarovanjem - garancijo za vračilo predplačila, in sicer v višini 100 % vrednosti predplačila.

Način plačila predplačila je določen v pogodbi o dobavi.

Ko bo celotna oprema v celoti dobavljena, montirana in zagnana bosta stranki popisali primopredajni zapisnik o celotni dobavi. S tem bo naročnik potrdil, da je izvajalec dobavil, montiral ter zagnal celoten predmet naročila. Po zagonu opreme se bo izvedlo testiranje. O uspešnem testiranju bo izveden končni primopredajni zapisnik. Končni primopredajni zapisnik mora biti podpisan najkasneje do 30.9.2021. Naročnik ocenjuje (rok ni zavezujoč), da se bo testiranje zagnane opreme izvedlo v roku enega meseca po dobavi in montaži opreme, torej po podpisu primopredajnega zapisnika o celotni dobavi.

Ko naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter zavarovanje za vračilo predplačila, bo dobavitelj izstavil avansni račun v vrednosti magneta (Aron), vendar največ v višini  2.000.000,00 EUR. Po zapisniku o delni dobavi (Aron) izda dobavitelj račun v vrednosti delne dobave. V kolikor bo vrednost enaka višini vplačanega predplačila se ugotovi, da je bila obveznost iz naslova plačila delne dobave poravnana že z vplačilom predplačila. V kolikor bo vrednost magneta (Aron) presegala vrednost najvišjega predplačila (2.000.000,00 EUR) bo naročnik poravnal razliko med ponudbeno ceno magneta (Aron) in višino predplačila po podpisu  končnega primopredajnega zapisnika.

Avansni račun v višini 35% pogodbene vrednosti za spektrometer Rex dobavitelj izda, ko bo naročniku posredoval FAT za opravljen zagonski testi za 1GHz spektrometer (Rex) ter ustrezno zavarovanje za vračilo predplačila v celotni vrednosti predplačila.

Po dobavi in montaži celotne opreme (podpis primopredajnega zapisnika) bo dobavitelj izstavil račun v celotni vrednosti NMR spektrometra (Rex). Ugotovi se, da je vrednost spektrometra Rex v višini 35% poravnana na podlagi predplačila, 50% vrednosti spektrometra Rex bo naročnik poravnal po podpisu  primopredajnega zapisnik o celotni dobavi. Po podpisu končnega primopredajnega zapisnika se poravna celotna obveznost iz naslov dobave spektrometra Rex in sicer plačilo 15% vrednosti spektrometra Rex.

# 14. Garancija

Ponudnik mora za opremo, ki je predmet dobave nuditi garancijo vsaj 1 (eno) leto po dokončnem prevzemu opreme (podpis končnega primopredajnega zapisnika), sicer se njegova ponudba izloči kot nedopustna.

Garancijsko obdobje se nanaša na vso opremo, ki je bila dobavljena po tem javnem naročilu in prične teči z dnem podpisa dokončnega primopredajnega zapisnika, torej ko je dobavljena vsa oprema po tem javnem naročilu.

V garancijskem obdobju, ki znaša 12 mesecev od primopredaje opreme (potrjen dokončni zapisnik o prevzemu) se garancija razteza na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev, določenih v tehničnih zahtevah, v okviru garancijske dobe pa mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene raziskovalne opreme ter odpravo posledic nastalih zaradi nepravilnega delovanja ali vgradnje opreme.

Ponudnik mora predložiti garancijsko izjavo proizvajalca opreme, v kolikor opreme ne izdeluje sam. V kolikor proizvajalec izdaja garancijo za krajše obdobje, mora ponudnik kriti časovno razliko garancije proizvajalca do zahtevanega garancijskega obdobja.

Ponudnik mora v času garancijskega obdobja zagotavljati brezplačno servisiranje in popravilo opreme.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom ESPD

15. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

# 15.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti zavarovanje za resnost ponudbe v obliki bančne garancije za resnost ponudbe v višini 15.000,00 EUR brez DDV

Predložena bančna garancija mora po vsebini ustrezati vzorcu kot izhaja iz obrazca Zavarovanje za resnost ponudbe.

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati najmanj do 31.12.2020, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

-	če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

-	če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

v roku, določenem s strani naročnika ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

-če ne predloži novega finančnega zavarovanja  na poziv naročnika v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe ali

- če ponudnik ne predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali

- če ponudnik, ne predloži ustreznega zavarovanja za vračilo predplačila.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

Neunovčeno finančno zavarovanje se po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila vrne ponudniku na njegovo zahtevo.

# 15.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora v roku 10 delovnih dneh po obojestranskem podpisu pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki preneha veljati 35 mesecev po podpisu pogodbe.

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 500.000,00 EUR

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji in podpisati in ožigosati obrazec Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

15.3. Finančno zavarovanje za vračilo predplačila

Glede na specifično naravo predmeta javnega naročila bo naročnik po podpisu pogodbe omogočil plačilo predplačila v celotni vrednosti magneta (Aron), vendar ne več kot višini 2.000.000,00 EUR.

Naročnik bo po FAT omogočil predplačilo v vrednosti 35% ponudbene vrednosti NMR spektrometra Rex.

Obe plačili mora dobavitelj zavarovati z ustreznim finančnim zavarovanjem:

- za plačilo predplačila po podpisu pogodbe v celotni vrednosti magneta (Aron), največ v višini 2.000.000,00 EUR

- za plačilo 35% ponudbene vrednosti NMR spektrometra Rex po izvedenem FAT v celotni vrednosti predlačila

Ponudnik mora v roku desetih delovnih dni po podpisu pogodbe/oziroma predložitvi FAT izročiti zavarovanje za vračilo predplačila, kot izhaja iz Vzorca zavarovanja za vračilo predplačila.

Ponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno in podpisano Izjavo o predložitvi zavarovanja za vračilo predplačila.

16. Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila se uporabljajo določila:

  - Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3)

  - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št 43/2011, s spremembo, v nadaljevanju: ZPVPJN)

  - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

  - vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

# 17. Pravno sredstvo

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v naročilu v odprtem postopku 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

prof. dr. Gregor Anderluh,  direktor

# Priloge

Ponudbeni predračun

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila  »Nakup raziskovalne opreme -  NMR spektrometri« ponujam opremo po ponudbeni ceni:

| SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |
| --- | --- |

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

Ponudnik naloži izpolnjen obrazec v zavihek »Predračun«, ostala dokumentacija se naloži v zavihek »Druge priloge«, ESPD obrazec pa v zavihek »ESPD«.

# Podrobni ponudbeni predračun

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v

postopku oddaje javnega naročila  »Nakup raziskovalne opreme -  NMR spektrometri« ponujam opremo po postavkah po ponudbeni ceni

| Postavka ponudbenega predračuna | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| 1. 1 GHz NMR spektrometer (Rex) |  |
| 2. Superprevodni magnet za 800 MHz NMR spektrometer (Aron) |  |
| SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

Ponudnik naloži izpolnjen obrazec v zavihek »Druge priloge«

# Reference

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila  »Nakup raziskovalne opreme – magneta in NMR spektrometra«  priglašam naslednje reference:

| Naročnik |  |
| --- | --- |
| Kontakt naročnika |  |
| Datum/obdobje izvedbe dobav |  |
| Vrednost dobavljene opreme |  |
| Vrsta dobavljene opreme |  |

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

Obvezna priloga: Dokazila, ki izkazujejo resničnost referenčnih dobav in iz katerih izhajajo vsi potrebni podatki (npr. potrdilo o referenčni dobavi, kot izhaja iz teh Navodil,  potrdila kupcev, primopredajni zapisnik, dobavnice)

Potrdilo o referenčnem projektu

Naročnik kateremu je ponudnik opravil dobavo in zagon spektrometra

………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

………………………………………………………………………………..

(navede se naziv izvajalca)

izvedel ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

(navede se naziv dobavljene opreme)

v vrednosti projekta ………………………… EUR brez DDV,

in je bil dne  ………………. podpisan primopredajni zapisnik

ter v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi izvedeno dobavo in zagon raziskovalne opreme.

Kontaktna oseba naročnika posla: ………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis dajalca reference:

# Izjava o tehničnih specifikacijah ponujene naprave

Ponudnik______________________ izjavljam, da ponujena naprava zadosti vsem kriterijem tehničnih zahtev, kot izhaja iz točke 1o.Tehnične zahteve

Ponudnik naj pri posameznem merilu poda vrednosti, ki jih dosega napravo, ki je predmet ponudbe.

1. Tehnične karakteristike 1 GHz NMR spektrometra (Rex)

1.1. 1 GHz superprevodni magnet

Radialno sipano magnetno polje – 5 G črta od centra magneta

(vnese se podatek v metrih s podanim vsaj enim decimalnim mestom)

Aksialno sipano magnetno polje – 5 G črta od centra magneta

(vnese se podatek v metrih s podanim vsaj enim decimalnim mestom)

Hitrost odparevanja tekočega helija

(vnese se podatek v ml/h)

Interval polnjenja tekočega helija

(vnese se podatek v dnevih)

Maksimalno spreminjanje magnetnega polja (drift)

(vnese se podatek v Hz/h)

1.2. NMR spektrometer (konzola spektrometra)

Najkrajši čas generiranja RF sunka

(vnese se podatek v ns)

Najmanjši časovni inkrement za spremembo in preklop frekvence, faze in amplitude

(vnese se podatek v ns)

Število sprejemnikov za vzporedno zajemanje signalov od ponujenih kanalov na konzoli spektrometra

(vnese se število sprejemnikov)

Najnižja temperatura sistema za ohlajanje vstopnega plina za regulacijo temperature vzorca

(vnese se podatek v stopinjah K)

Ločljivost dinamičnega območja pri 10 kHz hitrosti vzorčenja

(vnese se podatek v bitih)

1.3. Visoko občutljiva kriogena merilna sonda za 1 GHz NMR spektrometer:

Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1 % etilbenzen, cevka Wilmad 545 P)

(vnese se podatek -razmerje)

Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 13C z eno ponovitvijo (ASTM; cevka Wilmad 545 P)

(vnese se podatek -razmerje)

Širina signala brez vrtenja (0,3 % CHCl3) pri 50 % višini signala

(vnese se podatek v Hz)

Širina signala brez vrtenja (0,3 % CHCl3) pri 0,11 % višini signala

(vnese se podatek v Hz)

Jakost gradienta

(vnese se podatek v G/cm)

Čas obnove gradienta pri 37,5 G/cm

(vnese se podatek v mikrosekundah)

1.4. Trojnoresonančna merilna sonda z visoko ločljivostjo z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/13C/15N z inverzno konfiguracijo tuljav)

Razmerje signal/šum pri direktni meritvi 1H z eno ponovitvijo (0.1 % etilbenzen, tenkoplastna cevka)

………………………………………………….. (vnese se podatek -razmerje)

Širina signala brez vrtenja (0,3 % CHCl3) pri 50 % višini signala

(vnese se podatek v Hz)

Širina signala brez vrtenja (0,3 % CHCl3) pri 0,11 % višini signala

(vnese se podatek v Hz)

Razpon temperaturnega območja delovanja sonde

(vnese se podatek v stopinjah K)

2. Tehnične karakteristike superprevodnega magneta za 800 MHz NMR spektrometer (Aron)

Radialno sipano magnetno polje – 5 G črta

(vnese se podatek v metrih s podanim vsaj enim decimalnim mestom)

Aksialno sipano magnetno polje – 5 G črta

(vnese se podatek v metrih s podanim vsaj enim decimalnim mestom)

Hitrost odparevanja tekočega helija

(vnese se podatek v ml/h)

Interval polnjenja tekočega helija (dnevi)

(vnese se podatek v dnevih)

Maksimalno spreminjanje magnetnega polja (drift)

(vnese se podatek v Hz/h)

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# Vzorec zavarovanja za resnost  ponudbe

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

Datum: ____________(vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ______(vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za resnost ponudb)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA: _________(vpiše se številka finančnega zavarovanja)

GARANT: ___________________(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA: ____________(vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz ponudbe  predloženih v postopku javnega naročanja Nakup raziskovalne opreme – magneta in NMR spektrometra št. _______(vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne ________________

ZNESEK IN VALUTA ZAVAROVANJA: 15.000  EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: ____________(nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ____________(navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: _____________(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja.

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ___________(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi

na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

-	če naročnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

-	če naročnik ki ga je upravičenec k v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- če v roku, določenem s strani upravičenca ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

-	če ne predloži novega finančnega zavarovanja  na poziv upravičenca v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe ali

- če naročnik ne predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali

- če naročnik ne predloži ustreznega zavarovanja za vračilo predplačila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

# Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom tega zavarovanja in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvajal storitve potrebne za nemoteno delovanje opreme v garancijski dobi enega leta po podpisu končnega primopredajnega zapisnika, po pogodbi, sklenjeni v postopku oddaje javnega naročila  Nakup raziskovalne opreme – magneta in NMR spektrometra  (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 500.000 EUR

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: 500.000 EUR (petsto tisoč)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki (SWIFT ključ)

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: 35 mesecev po podpisu pogodbe

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali brez ugovora, na prvi poziv, katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov).

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta

Izjava o predložitvi zavarovanja za vračilo predplačila

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila  »Nakup raziskovalne opreme – magneta in NMR spektrometra «  izjavljam, da bom v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe/predložitvi FAT predložil zavarovanje za vračilo predplačila, kot izhaja iz vzorca Zavarovanje za vračilo predplačila ter Navodil ponudnikom.

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# Zavarovanje za vračilo predplačila

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom tega zavarovanja in upravičencem, s katero se je naročnik zavezal, da bo v primeru poziva upravičenca nepreklicno in brezpogojno izplačali celotno vrednost predplačila, to je ________EUR (za plačilo predplačila po podpisu pogodbe) /___________________ za vračilo vplačila po FAT (vnese se tekst glede na posamezno zavarovanje), če naročnik ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti (pravočasna in kakovostna dobava), ki izhajajo iz naslova plačila preplačila, ali jih bo izpolnil, pa le-ta ne bo v skladu z vsemi zahtevami iz pogodbe, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo naročnika.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE:  papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ____________(navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: 30 dni po podpisu primopredajnega zapisnika o delni dobavi, (velja za vplačilo po pogodbi)ali do 30.10.2021  (velja za plačilo po FAT)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali brez ugovora, na prvi poziv, katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov).

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta

# Vzorec pogodbe

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa akad. prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična številka: 5051592000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik __________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka:        _________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV):    _______________________________

Transakcijski račun (TRR):_______________________________________odprt pri

_____________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

Pogodbo o dobavi spektrometrov št. JN1/2020

1. člen – Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila »Nakup raziskovalne opreme – magneta in NMR spektrometra «, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2020, pod št. objave  JN______/2020,

- da je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila,

- s to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo, ki vključuje dobavo in instalacijo ter izvajanje storitev v garancijskem obdobju,

- je ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija javnega naročila sestavni del te pogodbe.

Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifični cilj 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanj/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

2. člen – Predmet pogodbe

Naročnik kupuje, dobavitelj pa se zaveže, da bo opravil vse njegove obveznosti, ki izhajajo iz  javnega naročila za  predmet pogodbe »Nakup raziskovalne opreme – magneta in NMR spektrometra «.

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo dobavljeno blago skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila ter z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami in dobavljeno na naslov naročnika: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

3. člen – Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost za dobavo in instalacijo opreme znaša:

  - ____________________________________________________EUR brez DDV, od tega je vrednost magneta Arona __________________ EUR brez DDV, spektrometra Rex pa ____________________ EUR brez DDV.

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na spremembe drugih kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

Pogodbena cena brez DDV vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena in vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom pogodbe. V pogodbeni vrednosti so vključeni vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: dobava, dostava in montaža opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroški dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, stroške povezane s storitvami vezanih na kompatibilnost in povezljivost s obstoječo opremo in ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje. Dobavitelj mora na lastne stroške v garancijskem obdobju 1 leta po podpisu končnega primopredajnega zapisnika omogočiti nemoteno delovanje vse dobavljene opreme.  Vsi stroški nastali v garancijski dobi navedeno primeroma, a ne izključno (stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v pogodbeno ceno in dobavitelj iz naslova storitev v garancijski dobi ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Nabava predmetne opreme je oproščena plačila DDV skladno s 7. točko prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 ter 5. točko 7. člena Izvedbenega sklepa Komisije z dne 24. junija 2014 o ustanovitvi Srednjeevropskega konzorcija raziskovalne infrastrukture (CERIC-ERIC) (2014/392/EU).

4. člen – Obveznosti naročnika

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izvedbo del po pogodbi,

- spremljal in nadziral izvajanje dobave,

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

5. člen - Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dobavo in instalacijo predmeta te pogodbe dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz zgoraj navedene razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. Izvajalec se obvezuje, da bo blago dostavil in montiral skladno z navodili naročnika, po potrebi pa bo dela izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji, pod kateri bo blago dobavil in montiral in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za dobavo in montažo ter se zavezuje, da bo morebitne pomanjkljivosti, prilagoditve ali dodatna dela, ki bi nastala zaradi zahtev po učinkoviti montaži opreme ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del ali funkcionalnost in tehnična brezhibnost opreme.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Izvajalec je zlasti dolžan izvesti naslednje:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti opremo ter opraviti druga dela, ki so predmet te pogodbe,

- naročniku izročiti potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme,

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava,

- prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo naročnika, strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti:

- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

- na poziv naročnika pred pričetkom del predložil dokazila, certifikate o ustreznosti elementov, ki izhaja iz tehničnih zahtev iz popisa blaga,

- vsa dela izvajal v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in z dobrimi običaji v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo,

- za vgrajeno opremo predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti,

- po končani montaži opreme odstranil vso embalažo, ki je ostala po izvajanju del in počistil prostore,

- poskrbel za ustrezno zavarovanje objektov v neposredni bližini vgradnje opreme,

- izvajalec se zaveže poskrbeti za varnost ljudi in premoženja ter vseh ostalih morebitnih škod nastalih kot posledica izvajanja tega posla, saj v primeru nastanka škode nosi vso kazensko in civilno odgovornost,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del,

- hranil vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta,

- 12 mesecev po podpisu dokončnega prevzemnega zapisnika v okviru garancije odpravljati morebitne pomanjkljivosti vgrajenega blaga, ki se raztezajo na vse karakteristike opreme, kot izhaja iz tehničnih zahtev, določenih v popisu del ter na brezhibno delovanje vse vgrajene opreme in na odpravo posledic nastalih zaradi neustrezne vgradnje opreme,

- po montaži opreme izvedel izobraževanje za uporabnike montirane opreme. Izvajalec bo moral, v kolikor ga bo naročnik pozval, ves čas garancijskega obdobja brezplačno izvajati izobraževanje o uporabi opreme oziroma o uporabi morebitno nadgrajene opreme,

- izvedel vse druge dobave in storitve, kot izhajajo iz Navodil ponudnikov in ponudbe dobavitelja

- zagotoviti kompatibilnost in povezljivost z obstoječo opremo naročnika, ki omogoča nemoteno delovanje opreme

- predložil pravočasno ustrezna zavarovanja predplačil.

Izvajalec je dolžan dela izvajati na način, da je nemoteno delovanje raziskovalno-razvojnega objekta in omogočen varen dostop do objekta.

Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti prisotnost na testiranju FAT oziroma demonstracijo opravljenega zagonskega testiranja in analiz, v kolikor se naročnik odloči, da si bo testiranje oziroma rezultate testiranj ogledal neposredno v tovarni, na lastne stroške.

6. člen – Dobavni rok

Za celotno blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dokončne dobave in instalacije najkasneje 18 mesecev  po obojestranskem podpisu pogodbe, ne glede na rok 18 mesecev po podpisu  pogodbe pa mora biti  celoten predmet naročila dobavljen, zagnan in testiran do 30.9.2021 (final acceptance).

Dobavitelj mora izvesti delno dobavo -dobavo superprevodnega magneta za 800 MHz NMR spektrometer- Aron (točka 10.2.)  v roku tako,  da je zapisnik o delni dobavi opreme Aron   podpisan najkasneje do 16.11.2020.

V primeru zamude z dobavo, ki presega rok iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko  naročnik unovči dani zavarovanji za zavarovanja vračila predplačila.

V primeru, da izvajalec izvede dobavo in montažo z zamudo po svoji krivdi, ali če ima izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da predmeta naročila ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, ko izvajalec zamuja z dobavo oziroma montažo opreme oziroma le-te ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi pogodbene vrednost brez DDV.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % (odstotkov) od pogodbene vrednosti brez DDV.

Izvajalec se  zaveže poravnati vse stroške, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega dobavnega roka.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu.

Uveljavitev pogodbene kazni bo naročnik štel za veliko strokovno napako ter posledično za dokazano slabe izkušnje s ponudnikom, zaradi česar bo takega izvajalca v obdobju naslednjih treh let izločil iz postopkov javnega naročanja.

7. člen – Zapisnik o delni dobavi in primopredajni zapisnik o celotni dobavi ter končni primopredajni zapisnik

Pomen izrazov:

- Zapisnik o delni dobavi bosta stranki podpisali, ko bo dobavljena in montirana oprema Aron.

- Dokazilo o ustreznosti izdelane opreme in izvedbi zagonskega testa (factory acceptance tests, v nadaljevanju: FAT), ki se predloži, ko je oprema v tovarni izdelana in izveden zagonski test ter izvedene analize ter meritve, ki izkazujejo, da oprema ustreza vsem tehničnim zahtevam ter elementom merila, v kolikor je ponudnik ponudil opremo, ki se točkuje v okviru meril kakovosti- Primopredajni zapisnik o celotni dobavi bosta strani podpisali, ko bo dobavljena, montirana in zagnana oprema Rex.

- Končni primopredajni zapisnik (final acceptance) bo podpisan po izvedenem testiranju predmeta naročila.

Naročnik bo ob delni dobavi predmeta naročila, to je dobavi superprevodnega magneta za 800 MHz NMR spektrometer- Aron podpisal zapisnik o delni dobavi. Zapisnik o delni dobavi, po kakovostnem pregledu dobavljene opreme podpišeta naročnik in izvajalec. Zapisnik mora biti  podpisan najkasneje do 16.11.2020.

Ko bo preostala oprema (Rex) v celoti dobavljena, montirana in zagnana bosta stranki podpisali  primopredajni zapisnik o celotni dobavi. S tem bo naročnik potrdil, da je izvajalec dobavil, montiral ter zagnal celoten predmet naročila.

Po zagonu opreme se bo izvedlo testiranje. O uspešnem testiranju bo izveden končni primopredajni zapisnik. Končni primopredajni zapisnik mora biti podpisan najkasneje do 30.9.2021. Naročnik ocenjuje (rok ni zavezujoč), da se bo testiranje zagnane opreme izvedlo v roku enega meseca po dobavi in montaži opreme, torej po podpisu primopredajnega zapisnika o celotni dobavi.

Ob prevzemu sta naročnik ter izvajalec dolžna pregledati dobavljeno opremo. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o delni dobavi oziroma primopredajni zapisnik o celotni dobavi in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.  Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

8. člen – Način plačila

Ko naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter zavarovanje za vračilo predplačila, bo dobavitelj izstavil avansni račun v višini vrednosti magneta (Aron), oziroma največ v vrednosti 2.000.000,00 EUR. V kolikor bo vrednost magneta (Aron) presegala vrednost najvišjega predplačila (2.000.000,00 EUR) bo naročnik poravnal razliko med ponudbeno ceno magneta (Aron) in višino predplačila po podpisu končnega primopredajnega zapisnika.

Ob dobavi in montaži magneta Aron dobavitelj izstavi račun v celotni vrednosti magneta Aron.

Avansni račun v višini 35% pogodbene vrednosti za spektrometer Rex dobavitelj izda, ko bo naročniku posredoval FAT za opravljen zagonski testi za 1GHz spektrometer (Rex) ter ustrezno zavarovanje za vračilo predplačila v celotni vrednosti predplačila.

Po dobavi in montaži celotne opreme (podpis primopredajnega zapisnika) bo dobavitelj izstavil račun v celotni vrednosti NMR spektrometra (Rex). Ugotovi se, da je vrednost spektrometra Rex v višini 35% poravnana na podlagi predplačila, 50% vrednosti spektrometra Rex pa bo naročnik poravnal po podpisu  primopredajnega zapisnik o celotni dobavi. Po podpisu končnega primopredajnega zapisnika se poravna obveznost in  sicer plačilo 15% vrednosti spektrometra Rex.

Obvezna priloga k posameznemu računu so dokazila, navedena glede na dinamiko plačila.

Naročnik bo plačilo po računu poravnal v roku 30 dni po prejemu računa oziroma skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo.

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z Navodili ponudnikom, so obvezne priloge k računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. V primeru, da je izvajalec nominiral podizvajalca in podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za delo, izvedeno v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3. V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih dobav, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedene storitve.

9. člen –Zavarovanje za vračilo predplačila in zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v roku desetih delovnih dneh po obojestranskem podpisu pogodbe izročiti zavarovanje za vračilo predplačila v celotni vrednosti magneta (Aron), največ 2.000.000,00 EUR, ki je najvišja vrednost predplačila. Zavarovanje mora biti veljavno 30 dni po podpisu primopredajnega zapisnika o zapisnika o delni dobavi.

Izvajalec mora najkasneje v roku desetih delovnih dneh po FAT izročiti zavarovanje za vračilo celotnega predplačila v vrednosti 35% pogodbene vrednost spektrometra Rex, Zavarovanje mora biti veljavno do 30.10.2021.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za vračilo predplačila, v kolikor dobavitelj ne bi pravočasno in kvalitetno izvršil dobave magneta Aron oziroma spektometra Rex.

Najkasneje v roku desetih delovnih dni po obojestranskem podpisu pogodbe mora ponudnik predložiti

zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 500.000 EUR, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- ne izvaja servisiranja v garancijski dobi,

- v primeru, da ne izvaja ali neustrezno izvaja obveznosti po tej pogodbi,

- v primeru, da ne izvede pravočasne in kvalitetne dobave,

- v primeru, da ne predloži ustreznih zavarovanj za vračilo predplačil.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 35 mesecev po veljavnosti te pogodbe

10. člen –Garancija

Po dokončnem prevzemnem zapisniku začne teči garancija za obdobje 12 mesecev, za vso dobavljeno in montirano opremo. Garancija se razteza na brezhibno delovanje dobavljene opreme in odpravo posledic, nastalih zaradi neustrezne kvalitete oziroma montaže.

Izvajalec jamči, da bo obveznosti po pogodbi izvajal tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstno blago.

V primeru, da se ob tehničnem pregledu izvedenih dobav in montaže pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne zamenjave, spremembe oz. popravila, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora v obdobju 12 mesecev po prevzemnem zapisniku v okviru garancijske dobe odpravljati napake dobavljene in montirane oprem, sicer lahko naročnik unovči dano finančno zavarovanje.

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

Storitve v obdobju garancije  mora izvajati usposobljen serviser, pooblaščen s strani proizvajalca opreme, z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

Izvajalec se zavezuje, da bo v 72 urah po obvestilu naročnika o okvari instrumenta odgovoril in v roku 14 dni zagotovil servis in rezervne dele, ki so predmet okvare sistema ter sistem povrnil v delujoče stanje.

Po zaključenem posegu je potrebno naročniku izročiti zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Vse stroške garancijskih popravil v celoti nosi izvajalec.

Če je predmet javnega naročila v garancijskem roku bistveno popravljen oziroma je oprema zamenjana, začne garancijski rok 12 mesecev teči znova. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžan predložiti nov garancijski list. Garancija začne teči od podpisa zapisnika o izvedenem servisu s strani naročnika.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob prevzemu del. V primeru, da se v odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če oprema po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov sme naročnik unovčiti dano finančno zavarovanje.

Naročnik bo izvajalca o neustreznem delovanju dobavljene in montirane opreme obvestil preko navadne, telefaks ali elektronske pošte ali po telefonu.

11 člen – Razdrtje pogodbe

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja in montira opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil ali ne izvaja storitev servisiranja v obdobju garancije,  sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

12. člen – Razvezni pogoj

Pogodba preneha veljati, če se bo tekom izvajanja pogodbe ugotovilo, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogodba preneha veljati s podpisom pogodbe o dobavi za predmet naročila s ponudnikom, ki je bil izbran po predhodno izvedenemu postopku oddaje javnega naročila, v kolikor naročnik ne bi pričel z novim postopkom oddaje javnega naročila, pa po preteku 30. dne od seznanitve s kršitvijo.

13 člen –  Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

14. člen – Končne določbe

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je ______________________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ________________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

15. člen

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporablja slovensko pravo.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. Za razlago posameznih določb te Pogodbe se uporabljajo predpisi Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena pod odložim pogojem in sicer prične veljati, ko naročnik prejme ustrezna zavarovanja iz 9. člena te pogodbe.  Pogodba velja do poteka obdobja, v katerem je določena obveznost odprav napak in storitev potrebnih za nemoteno delovanje opreme v obdobju garancije, to je predvidoma 35 mesecev po podpisu pogodbe.

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme ta izvajalec in naročnik po dva izvoda.

| Ponudnik: | Kemijski inštitut |
| --- | --- |

# Izjava po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila ……………………………………………………………………………….

ponudnik: ………………………………………………………………………………….

izjavljam, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:							Žig in podpis ponudnika:

PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA TER O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM (ŠESTI ODSTAVEK 14. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE, URADNI LIST RS, ŠT. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

Ime in priimek / Naziv družbe	Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe	Delež lastništva v %

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

DRUŽBA

Naziv družbe	Sedež družbe	Delež lastništva v %

DRUŽBA

Naziv družbe	Sedež družbe	Delež lastništva v %

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

Datum:		Žig:		Podpis zakonitega zastopnika:

Obrazec se fotokopira in se izpolni za vsako referenco posebej-