Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: »Oprema za meritev rasti razpok in stanja površine materiala med obremenjevanjem« sklop 1: Elektronska naprava za meritev rasti razpoke v kovinskih materialih.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Oprema za meritev rasti razpok in stanja površine materiala med obremenjevanjem« sklop 1: Elektronska naprava za meritev rasti razpoke v kovinskih materialih in, da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| A. | STROJNA OPREMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| Elektronska naprava za meritev rasti razpoke v kovinskih materialih (Tehnične specifikacije enakovredne ali boljše kot jih ima Matalect 2-50A) |  |  |  |
| Strojna oprema |  | Oznaka naprave: |  |
| 1.1. | Električni napajalnik z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Napajanje z 220-240V in 50 in 60Hz z maksimalnim tokom 50A. |  |  |
|  | - Visoko stabilnost toka (manj ali enako od 0,01%) glede na nastavljeno tokovno območje |  |  |
|  | - Možnost nastavitve naraščanja toka po korakih od 10 mA. |  |  |
|  | - Vsaj 3 vhodna napetostna območja od +/-4500V do +/-45V z natančnostjo 0,001% območja. Začetni zamik ne sme presegati +/-4,5 mV in se lahko nastavlja po korakih 1V. |  |  |
|  | - Frekvenčno območje delovanja od 0,6 Hz do 500 Hz. |  |  |
|  | - Vgrajeni dve (2) varovalki z nazivnim tokom 3A |  |  |
|  | - Uporabniško nastavljiva konfiguracija za filter s tremi pred-definicijskimi nastavitvami. |  |  |
|  | - Zunanja sinhronizacija; vhodne napetosti od min +/-150mV do max +/-20 V , frekvence v območju od vsaj 0,6 Hz do 500Hz |  |  |
|  | - Sprožitev je možno nastaviti na načrtovano vrhnjo napetost. |  |  |
| 1.2. | Enota za prikaz nastavitev in spajanje z naslednjimi zahtevanimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Ohišje naprave mora biti izdelano iz kovinske zlitine in biti v prenosnem zaščitnem kovčku. |  |  |
|  | - Masa enote: ≤ 15 kg. |  |  |
|  | - Dimenzije d/š/v: največ ali enako kot 480mm x 350 mm x 150mm |  |  |
|  | - Vsaj 16 kanalni sistem za zajemanje podatkov, ki omogoča dodatno razširitev. |  |  |
|  | - Velikost LCD zaslon mora biti enak ali prikaz več kot 240x128 resolucijskih točk z grafičnim prikazom v obliki x-y diagramov |  |  |
|  | - BNC izhodi morajo biti analogno ločeni za X,Y in X/Y signale ter s pomočjo kartice (RS-232 ali RS422 ali Bluetooth) omogočati grafični prikaz na zaslonu |  |  |
|  | - Temperatura obratovanja glavne enote pri temperaturi okolice od 0 do +35°C. |  |  |
|  | - Priporočljiv segrevalni čas do 30 min. |  |  |
|  | - Temperatura območje uporabe pri testiranju vzorcev v komori od -80° do +350°C. |  |  |
| 1.3. | Zagotovljena časovno usklajena povezava z drugimi sistemi in z računalnikom s kartico (RS-232 ali RS422) z 9 kontakti za takojšno obdelavo rezultatov meritev rasti razpoke v materialu. |  |  |
| 1.4. | Elementi za pritrditev na 19” stojalo in spajanje vzorcev z napravo. |  |  |
| 1.5. | Transport in dobava opreme skladno s tehničnimi specifikacijami. Pri čemer lahko dobavitelj v času trajanja izredne situacije – razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v Sloveniji, izvede uvajalni tečaj za uporabnike tudi v online obliki. |  |  |
| 1.6. | Garancijska doba znaša vsaj 2 leti od podpisa prevzemnega zapisnika. |  |  |
| 1.7. | Rok dobave opreme: največ 120 dni od začetka veljavnosti pogodbe. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta Priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to Prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Druge priloge«.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.