Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Oprema za meritev rasti razpok in stanja površine materiala med obremenjevanjem« za sklop 2: Sistem za stereo-optično merjenje deformacij na površini materiala

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Oprema za meritev rasti razpok in stanja površine materiala med obremenjevanjem« za sklop 2: Sistem za stereo-optično merjenje deformacij na površini materiala  in, da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| A. | STROJNA OPREMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| št. | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| Sistem za stereo-optično merjenje deformacij na površini materiala (tehniške specifikacije enakovredne ali boljše kot jih ima ARAMIS 12M) |  |  |  |
| Strojna oprema |  | Oznaka kamere: |  |
| 2. 1. | Prilagodljiva snemalna glava z digitalnima kamerama z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Dolžina snemalne glave enako ali več kot 600 mm z nosilci za hitro (eno-ročno) nastavljanje |  |  |
|  | - Dve (2) LED svetili za merilni območji enako ali več kot 400 x 400 mm². |  |  |
|  | - Dve (2) digitalni kameri (z resolucijo ≥ 12x106 resolucijskih točk (slikovnih pik), s frekvenco snemanja ≥ 25 Hz in pri polni resoluciji ≥ 90 Hz pri reducirani resoluciji). |  |  |
|  | - Obe digitalni kameri imata vsaj 1 par objektivov z goriščno razdaljo 24 mm. |  |  |
|  | - Električni ali komunikacijski vodnik med kamero in stacionarno enoto mora biti dolžine enako ali več kot 10m. |  |  |
|  | - Priložen vsaj en kalibracijski objekt s certifikatom in set markerjev, primerno za merilni območji od 80 x 60 mm² do 200 x 150 mm² |  |  |
|  | - Priložen vsaj en kalibracijski objekt s certifikatom in set markerjev, primerno za merilno območje od 200 x 150 mm² do 400 x 300 mm². |  |  |
| 2.2. | Upravljalna enota z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Zajemanje analognih podatkov z enako ali več kot 8 vhodnimi kanali z resolucijo enako ali več kot 16 bitov in prilagodljivo napetostjo od -10 V do +10 V. |  |  |
|  | - Zajemanje podatkov za vzorčenje enako ali več kot 150 kHz. |  |  |
|  | - Izhodni kanal z enako ali več kot 4 sinhroniziranimi kanali na analognih izhodih (resolucija enako ali več kot 16 bitov, s prilagodljivo napetostjo od 0 do 10V in frekvenca vzorčenja ≤ 500 Hz). |  |  |
|  | - Signal mora omogočati istočasno sprožitev začetka merjenja na upravljalni enoti in na merilni glavi. |  |  |
|  | - Zagotovljeno programirano sprožanje začetka merjenja na naslednje načine: - na osnovi časa in - na osnovi vnaprej določenih vrednosti signala in - z zunanjim sprožilcem, BNC vhodom ali svetlobnim senzorjem in - ročnim sprožanjem. |  |  |
|  | - Možnost upravljanja z lasersko diodo za enostavno nastavitev in spreminjanjem pozicije merilne glave. |  |  |
|  | - Upravljalna enota zagotavlja krmiljenje in električno napajanje kamer. |  |  |
|  | - Med meritvijo omogočen prenos izmerjenih podatkov na druge računalnike v omrežju na katerih lahko poteka obdelava in sicer s pomočjo analognega mrežnega ali USB vodnika. |  |  |
|  | - Kompatibilnost z obstoječim ARAMIS 2M merilnim sistemom |  |  |

| B. | PROGRAMSKA OPREMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| št. | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| Programska oprema |  | Oznaka programske opreme: |  |
| 2.3. | Programski paket za 3D analizo pomikov in deformacij z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Avtomatična obdelava digitalnih slik |  |  |
|  | - Programski paket povezuje strojno opremo (kamere in računalnik) v celovit sistem (sistem sestavlja strojna in programska oprema, ki je integrirano povezana s programskim paketom za analizo in obdelavo rezultatov), ki mora zagotoviti merjenje dinamičnih pomikov in deformacij vidnih površin po DIC (Digital Image Correlation) principu in na osnovi referenčnih točk. |  |  |
|  | - Snemanje slik in obdelava rezultatov slik morata biti zajeta v enem računalniškem programu. |  |  |
|  | - Vsebuje funkcije za trenutne in naknadne 2D in 3D kalibracije ter avtomatično nastavitev komponent strojne opreme sistema. |  |  |
|  | - Vsebuje funkcije za fleksibilno sinhronizirano beleženje slik z možnostjo določitve skupnega števila slik in fleksibilnih parametrov za začetek in konec snemanja na osnovi vhodnih parametrov iz upravljalne enote. |  |  |
|  | - Vsebuje model za snemanje slik v dejanskem času „Real-time“ in spletno „online“ analizo rezultatov meritev v diskretnih točkah in vidnih površin. |  |  |
|  | - Kreiranje rezultatov meritev, ki minimalno vsebuje 3D koordinate, pomike, hitrosti in deformacije. |  |  |
|  | - Grafični prikaz pomikov, deformacij ter površin. |  |  |
|  | - Funkcije za evaluacijo in merjenje po standardu ISO 6892 ali enakovrednem (minimalno od mehanskih lastnosti mora izračunati modul elastičnosti E, Rp02, Ag, Poissonov koeficient, N in R vrednosti) v realnem času in po snemanju vseh slik. |  |  |
|  | - Modul za določanje karakteristik materiala mora biti po standardu ISO 12004 enakovrednem ali boljšem. |  |  |
|  | - Vizualizacija 2D presekov in prikaz rezultatov v posameznih točkah, vizualizacija 3D vektorja pomika |  |  |
|  | - Transformacija koordinatnega sistema |  |  |
|  | - Eliminacija pomika togega telesa v prostoru, kar pomeni določanje relativne deformacije na globalni koordinatni sistem. |  |  |
|  | - Standardna in prilagodljiva (lastna) poročila o meritvah, ki uporabniku omogočajo lastno prilagoditev glede na vrsto meritve in način izvedene meritve in morajo vsebovati vsaj: - prekrivanje rezultatov in resničnih posnetkov, - vizualizacija 2D in 3D rezultatov, - AD vrednosti in čas ter - integracija teksta in slik. |  |  |
|  | - Vnos podatkov iz drugih programov, navedenih v nadaljevanju: - podatkovni formati vhodnih datotek vsaj za naslednje programe: Creo, CATIA, STL, STEP in IGES, - numerične simulacije metod končnih elementov, vsaj za: Ansys, ABAQUS, ASCII, |  |  |
|  | - Vnos posnetkov, ki so dobljeni z visoko hitrostnimi „High Speed“ kamerami in kalibracija visoko hitrostnih „High Speed“ kamer. |  |  |
|  | - Izvoz podatkov (ASCII, STL, slike, video). |  |  |
|  | - Transformacija koordinatnega sistema in analiza odstopanj oblike po CAD-u modelu. |  |  |
|  | - Kreiranje geometrijskih primitivov (minimalno točka, linija, krožnica, ravnina, valj). |  |  |
|  | - Rezultati meritev, ki se morajo zabeležiti in prikazovati so: - koordinate točk na površini objekta in v diskretnih točkah v treh dimenzijah, - 3D pomiki, hitrosti in pospeški na površini in v diskretnih točkah, - tenzor deformacij na površini, - deformacije med pari točk, - analiza relativnih gibanj merjenih objektov, - prikaz rezultatov v realnem času (uporaba „real – time“ senzorja), - naknadna analiza slik in rezultatov meritev v „offline“ načinu dela. |  |  |
|  | - Evaluacijska programska oprema certificirana s strani NIST, PTB ali enakovredne mednarodne organizacije. |  |  |
|  | - Parametrično nastavljiva programska oprema z možnostjo izdelave podlag za avtomatsko analizo enakih objektov. |  |  |
|  | - Integriran skript (Macro) programiranje merilnih postopkov, vpis lastnih formul in vizualizacija rezultatov. |  |  |
|  | - Število dodatnih licenc za obdelavo rezultatov meritev: vsaj 6 |  |  |
| 2.4. | 3D sistem za obdelavo slik z računalnikom z naslednjimi zahtevami |  |  |
|  | - Transportno ohišje za računalnik z delovno ploščo, ki se prilagaja glede na sedeč ali stoječ delovni položaj uporabnika opreme. |  |  |
|  | - Operacijski sistem enako ali več kot 64 bitni in vsaj Windows 10 ali novejši. |  |  |
|  | - Procesor s frekvenco enako ali več kot 3 GHz in z enako ali več kot 6 jedri. |  |  |
|  | - Delovni spomin RAM enako ali več kot 32 GB. |  |  |
|  | - Trdi disk v SSD izvedbi z minimalno 1 TB prostora na disku. |  |  |
|  | - Priključki LAN in USB 3.0. |  |  |
|  | - Grafična kartica enakovredna vsaj OPEN GL boljše ali enakovredno. |  |  |
|  | - Velikost zaslona s prenosnim ohišjem več ali enako 24''. |  |  |
|  | - Računalniška tipkovnica in miška. |  |  |
|  | - Garancija za računalnik v sistemu za obdelavo slik znaša vsaj 36 mesecev |  |  |
|  | - Optično tipalo za merjenje položaja diskretnih točk z dotikom |  |  |
| 2.5. | Programski paket za dinamično pozicioniranje objekta z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Program za digitalno obdelavo slik, ki v realnem času meri trenutno geometrijo objektov v diskretnih točkah, ki so definirane na osnovi referenčnih točk. |  |  |
|  | - Funkcije za merjenje koordinat položaja referenčnih točk na objektu in v okolici, zaradi uravnovešanja koordinatnega sistema za programski paket za 3D analizo pomikov in deformacij. |  |  |
|  | - Funkcije za dinamično spremljanje in pozicioniranje objektov v prostoru na osnovi diskretnih točk. |  |  |
|  | - Funkcije za vizualizacijo odstopanj trenutnega položaja objekta od idealne pozicije po CAD geometriji. |  |  |
|  | - Funkcije za merjenje položaja diskretnih točk in parametrov geometrijskih primitivov ter primerjava s CAD modelom |  |  |
| 2.6. | Transport in dobava opreme skladno s tehničnimi specifikacijami. Ponudnik mora omogočiti možnost, da nadaljevalni tečaji potekajo on-line (brezplačno) z vsako posodobitvijo programov. |  |  |
| 2.7. | Garancijska doba za računalnik znaša vsaj 3 leta in za ostalo opremo vsaj 2 leti od datuma prevzema opreme. |  |  |
| 2.8. | Rok dobave opreme: največ 90 dni od dneva podpisa pogodbe. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Druge priloge«.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.