Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme za sklop 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Dobava opreme za tekočinsko in plinsko kromatografijo, podporne analitske opreme in sistema za raztapljanje z UV-spektrofotometrom – Sklop 1

Ime sklopa: Sklop 1: Oprema za tekočinsko in plinsko kromatografijo 1

Oznaka javnega naročila: 302/16 – RIUM5-FKKT03/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Znotraj sklopa 1 se dobavlja oprema za tekočinsko in plinsko kromatografijo:

- UHPLC/DAD – ultra visokozmogljiv tekočinski kromatograf (UHPLC) z DAD detektorjem

- HPLC/DAD – visokozmogljiv tekočinski kromatograf (HPLC) z DAD detektorjem

- HPLC/UV – visokozmogljiv tekočinski kromatograf (HPLC) z UV detektorjem

Ponudba mora vključevati:

- inštalacijo tekočinskih kromatografov ter material potreben za uspešen zagon posameznega sistema,

- usposabljanje uporabnikov na lokaciji postavitve za najmanj pet (5) uporabnikov v trajanju najmanj 5 ur,

- vso tehnično dokumentacijo,

- garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika,

- IQ/OQ dokumentacijo,

- slovenska navodila za uporabo opreme,

- ves potreben material in storitve za izvedbo dveh (2) letnih preventivnih vzdrževanj ter izvedbo OQ kvalifikacije po poteku 2. leta garancijske dobe,

- pripravo in licence za priklop instrumentov na obstoječi klient server sistem LabSolutions CS, nadgradnjo in validacijo programske opreme LabSolutions CS.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Dobava opreme za tekočinsko in plinsko kromatografijo, podporne analitske opreme in sistema za raztapljanje z UV-spektrofotometrom« za Sklop 1: Oprema za tekočinsko in plinsko kromatografijo 1 ter da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA ZA SKLOP 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1.1. | 1 komplet | UHPLC/DAD – ultra visokozmogljiv tekočinski kromatograf (UHPLC) z DAD detektorjem z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  |  | - Tekočinski kromatograf mora biti sestavljen iz modulov enega proizvajalca |  |  |
|  |  | - Posamezni deli HPLC instrumenta morajo imeti sistem za detekcijo puščanja (ang. leak detection) in omogočati delo v pH območju od pH 2,5 do pH 9,5 ter tlakih do vsaj 1.300 bar pri pretokih od vsaj 0,001 mL/min do 2 mL/min (± 1 %) ter padajoče do 800 bar do pretoka 5 mL/min ob stabilnosti retencijskih časov (RT) ≤ 0,07 % |  |  |
|  |  | - Zagotovljeno mora biti razplinjevanje vsaj štirih (4) mobilnih faz v internem volumnu ≤ 1,5 mL na posamezni kanal |  |  |
|  |  | - Zanesljivo in ponovljivo (< 0,2 % RSD RT) mešanje mobilnih faz pri visokem tlaku (v celotnem območju od 0 % do 100 %) mora biti zagotovljeno z dvema črpalnima glavama, na katerih je možno izbiranje po najmanj dve (2) topili na glavo, z mrtvim volumnom hidravličnih komponent ≤ 50 mL in možnostjo konfiguracije z mrtvim volumnom ≤ 10 mL. |  |  |
|  |  | - Sistem mora aktivno kompenzirati kompresibilnosti uporabljene mobilne faze, tudi tekom spreminjanja sestave med gradientno elucijo. |  |  |
|  |  | - Vgrajena mora biti dodatna črpalka z možnostjo programiranja režima aktivnega odstranjevanja nehlapnih pufrov iz tesnil batov črpalke z topilom. |  |  |
|  |  | - V prostor za vzorce, ki ga je mogoče ohladiti oziroma segreti od 4 °C do vsaj 40 °C, mora biti možno namestiti najmanj 100-krat 2 mL vijal. |  |  |
|  |  | - Nastavljiv volumen injiciranja od 1 mL do najmanj 40 mL, pri napaki < 0,25% RSD površine vrhov, z zanemarljivim prenosom med vzorci < 0,005%. |  |  |
|  |  | - Spiranje igle mora biti zagotovljeno s svežim topilom, ne le- namakanjem. |  |  |
|  |  | - Injektorski cikel injiciranja 1 mL pri pretoku 200 mL/min mora biti krajši od 20 sekund. |  |  |
|  |  | - V HPLC sistema mora biti možno vgraditi vsaj 2 koloni dolžine 30 cm. |  |  |
|  |  | - Dve neodvisni temperaturni coni morata zagotavljati stabilno temperaturo v temperaturnem območju vsaj od 5 °C do najmanj 110 °C (≤ ±0,5 °C) pri stabilnosti ±0,05 °C. |  |  |
|  |  | - Pred vstopom na kolono mora biti mobilna faza predogrevana (volumen toplotnega izmenjevalca mora biti < 3 mL). |  |  |
|  |  | - HPLC sistem mora imeti UV detektor z vrsto 1024 diod z možnostjo snemanja večih signalov in UV-spektrov hkrati. |  |  |
|  |  | - Omogočati mora zajemanje najmanj 5 signalov pri različnih valovnih dolžinah v UV-Vis območju vsaj od 190 nm do 900 nm ±1 nm pri ≥ 120 Hz ter UV-Vis spekter celotnega območja valovnih dolžin v vsaki točki. |  |  |
|  |  | - Širina reže mora biti programabilno nastavljiva v območju od 1 nm do 16 nm. |  |  |
|  |  | - Priloženi morata biti dve, s strani uporabnika izmenljivi, pretočni celici. Pri prvi mora biti pot UV žarka skozi ≤ 15 mL vzorca 10 mm, pri drugi pa skozi ≤ 5 mL vzorca 6 mm. |  |  |
|  |  | - Detektor mora zagotavljati linearno območje absorbanc vsaj 2 AU za UV območje, in delo pri kratkotrajnem šumu po ASTM < ±7 x 10–6 AU (pri okoli 230 nm) ter lezenje bazne linije (angl. drift) ≤ 1 x 10–3 AU/uro pri valovnih dolžinah okoli 230 nm. |  |  |
|  |  | - Sistem mora vključevati programabilno možnosti izbire simulacije/emulacije čimveč različnih HPLC sistemov istega ter drugih proizvajalcev. |  |  |
|  |  | - Dobava mora vključevati inštalacijo vseh delov tekočinskega kromatografa. |  |  |
|  |  | - Vključene morajo biti z GLx in GMx skladne validacije in izdelava ustreznih validacijskih poročil za HPLC inštrument, material in storitve za dve letni preventivni vzdrževanji ter validacija ob poteku garancije. |  |  |
|  |  | - Računalnik: - Operacijski sistem MS Windows 10 Professional 64 bit, - Procesor: Intel® Core® i7 3,6 GHz ali enakovreden, - delovni pomnilnik: 8 Gb RAM, - snemalnik DVD-jev, - 2 x 256 SSD disk RAID1, - Brezžični komplet miška in tipkovnica (Logitech ali enakovredna), - 24-palčni monitor FHD |  |  |
|  |  | - Zahteva se najmanj 24 mesečni garancijski rok od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. |  |  |

|  | OPREMA ZA SKLOP 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1.2 | 1 komplet | HPLC/DAD – visokozmogljiv tekočinski kromatograf (HPLC) z DAD detektorjem |  |  |
|  |  | - Tekočinski kromatograf mora biti sestavljen iz modulov enega proizvajalca |  |  |
|  |  | - Posamezni deli HPLC instrumenta morajo imeti sistem za detekcijo puščanja (ang. leak detection) in omogočati delo v pH območju od pH 2,5 do pH 9,5 ter tlakih do vsaj 600 bar pri pretokih od vsaj 0,05 mL/min do 5 mL/min (± 1 %) ob stabilnosti retencijskih časov (RT) ≤ 0,07 %. |  |  |
|  |  | - Zagotovljeno mora biti razplinjevanje vsaj štirih (4) mobilnih faz v internem volumnu ≤ 1,5 mL na posamezni kanal |  |  |
|  |  | - Zanesljivo in ponovljivo (< 0,2 % RSD RT) mešanje mobilnih faz pri visokem tlaku (v celotnem območju od 0 % do 100 %) mora biti zagotovljeno z dvema črpalnima glavama, na katerih je možno izbiranje po najmanj dve (2) topili na glavo, z mrtvim volumnom hidravličnih komponent ≤ 900 L in možnostjo konfiguracije z mrtvim volumnom < 150 L. |  |  |
|  |  | - Sistem mora aktivno kompenzirati kompresibilnosti uporabljene mobilne faze, tudi tekom spreminjanja sestave med gradientno elucijo. |  |  |
|  |  | - Vgrajena mora biti dodatna črpalka z možnostjo programiranja režima aktivnega odstranjevanja nehlapnih pufrov iz tesnil batov črpalke z topilom. |  |  |
|  |  | - V prostor za vzorce, ki ga je mogoče ohladiti oziroma segreti od 4 °C do vsaj 40 °C, mora biti možno namestiti najmanj 100-krat 2 mL vijal. |  |  |
|  |  | - Nastavljiv volumen injiciranja od 1 L do najmanj 100 L, pri napaki < 0,25% RSD površine vrhov, z zanemarljivim prenosom med vzorci < 0,005%. |  |  |
|  |  | - Spiranje igle mora biti zagotovljeno s svežim topilom, ne le namakanjem. |  |  |
|  |  | - Injektorski cikel injiciranja 1 L pri pretoku 200 L/min mora biti krajši od 20 sekund. |  |  |
|  |  | - V HPLC sistema mora biti možno vgraditi vsaj 2 koloni dolžine 30 cm. |  |  |
|  |  | - Dve neodvisni temperaturni coni morata zagotavljati stabilno temperaturo v temperaturnem območju vsaj od 15 °C do najmanj 80 °C (≤ ±0,5 °C) pri stabilnosti ±0,1 °C. |  |  |
|  |  | - Pred vstopom na kolono mora biti mobilna faza predogrevana (volumen toplotnega izmenjevalca mora biti < 3 L). |  |  |
|  |  | - HPLC sistem mora imeti UV detektor z vrsto 1024 diod z možnostjo snemanja večih signalov in UV-spektrov hkrati. |  |  |
|  |  | - Omogočati mora zajemanje najmanj 5 signalov pri različnih valovnih dolžinah v UV-Vis območju vsaj od 190 nm do 900 nm ±1 nm pri ≥ 120 Hz ter UV-Vis spekter celotnega območja valovnih dolžin v vsaki točki. |  |  |
|  |  | - Širina reže mora biti programabilno nastavljiva v območju od 1 nm do 16 nm. |  |  |
|  |  | - Priloženi morata biti dve, s strani uporabnika izmenljivi, pretočni celici. Pri prvi mora biti pot UV žarka skozi ≤ 15 L vzorca 10 mm, pri drugi pa skozi ≤ 5 L vzorca 6 mm. |  |  |
|  |  | - Detektor mora zagotavljati linearno območje absorbanc vsaj 2 AU za UV območje, in delo pri kratkotrajnem šumu po ASTM < ±7 x 10–6 AU (pri okoli 230 nm) ter lezenje bazne linije (angl. drift) ≤ 1 x 10–3 AU/uro pri valovnih dolžinah okoli 230 nm. |  |  |
|  |  | - Dobava mora vključevati inštalacijo vseh delov tekočinskega kromatografa. |  |  |
|  |  | - Vključene morajo biti z GLx in GMx skladne validacije in izdelava ustreznih validacijskih poročil za HPLC inštrument, material in storitve za dve letni preventivni vzdrževanji ter validacija ob poteku garancije. |  |  |
|  |  | - Računalnik: - Operacijski sistem MS Windows 10 Professional 64 bit, - procesor Intel® Core® i7 3,6 GHz ali enakovreden, - 8 Gb RAM, - snemalnik DVD-jev, - 2 x 256 SSD disk RAID1, - Brezžični komplet miška in tipkovnica (Logitech ali enakovredna), - 24-palčni monitor FHD. |  |  |
|  |  | - Zahteva se najmanj 24 mesečni garancijski rok od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. |  |  |

|  | OPREMA ZA SKLOP 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1.3 | 1 komplet | HPLC/UV – visokozmogljiv tekočinski kromatograf (HPLC) z UV detektorjem |  |  |
|  |  | - Tekočinski kromatograf mora biti sestavljen iz modulov enega proizvajalca. |  |  |
|  |  | - Posamezni deli HPLC instrumenta morajo imeti sistem za detekcijo puščanja (ang. leak detection) in omogočati delo v pH območju od pH 2,5 do pH 9,5 ter tlakih do vsaj 600 bar pri pretokih od vsaj 0,05 mL/min do 5 mL/min (± 1 %) ob stabilnosti retencijskih časov (RT) ≤ 0,07 %. |  |  |
|  |  | - Zagotovljeno mora biti razplinjevanje vsaj štirih (4) mobilnih faz v internem volumnu ≤ 1,5 mL na posamezni kanal |  |  |
|  |  | - Zanesljivo in ponovljivo (< 0,2 % RSD RT) mešanje mobilnih faz pri visokem tlaku (v celotnem območju od 0 % do 100 %) mora biti zagotovljeno z dvema črpalnima glavama, na katerih je možno izbiranje po najmanj dve (2) topili na glavo, z mrtvim volumnom hidravličnih komponent ≤ 900 L in možnostjo konfiguracije z mrtvim volumnom < 150 L. |  |  |
|  |  | - Sistem mora aktivno kompenzirati kompresibilnosti uporabljene mobilne faze, tudi tekom spreminjanja sestave med gradientno elucijo. |  |  |
|  |  | - Vgrajena mora biti dodatna črpalka z možnostjo programiranja režima aktivnega odstranjevanja nehlapnih pufrov iz tesnil batov črpalke s topilom. |  |  |
|  |  | - V prostor za vzorce, ki ga je mogoče ohladiti oziroma segreti od 4 °C do vsaj 40 °C, mora biti možno namestiti najmanj 100-krat 2 mL vijal. |  |  |
|  |  | - Nastavljiv volumen injiciranja od 1 L do najmanj 100 L, pri napaki < 0,25% RSD površine vrhov, z zanemarljivim prenosom med vzorci < 0,005%. |  |  |
|  |  | - Spiranje igle mora biti zagotovljeno s svežim topilom, ne le namakanjem. |  |  |
|  |  | - Injektorski cikel injiciranja 1 L pri pretoku 200 L/min mora biti krajši od 20 sekund. |  |  |
|  |  | - V HPLC sistema mora biti možno vgraditi vsaj 2 koloni dolžine 30 cm, dve neodvisni temperaturni coni morata zagotavljati stabilno temperaturo v temperaturnem območju vsaj od 15 °C do najmanj 80 °C (≤ ±0,5 °C) pri stabilnosti ±0,1 °C. |  |  |
|  |  | - Pred vstopom na kolono mora biti mobilna faza predogrevana (volumen toplotnega izmenjevalca mora biti < 3 L). |  |  |
|  |  | - HPLC sistem mora imeti UV detektor z nastavljivo valovno dolžino in možnostjo snemanja signalov pri dveh nastavljenih valovnih dolžinah v UV-Vis območju vsaj od 190 nm do 600 nm ±1 nm pri ≥ 120 Hz (snemanje pri eni valovni dolžini), možnost snemanja spektrov s ''stop flow'' tehniko. |  |  |
|  |  | - Priložena mora biti pretočna celica volumna 14 L, pot žarka 10mm, odporna za tlake do 40bar. |  |  |
|  |  | - Možnost uporabe drugih, enostavno zamenljivih, pretočnih celic (semi-mikro, preparativne, odporna na visoke tlake). |  |  |
|  |  | - Detektor mora zagotavljati linearno območje absorbanc vsaj do 2,5 AU za UV območje, in delo pri kratkotrajnem šumu po ASTM < ±0,25 x 10–5 AU (pri 230 nm) ter lezenje bazne linije (angl. drift) ≤ 1 x 10–4 AU/uro pri valovnih dolžinah 230 nm. |  |  |
|  |  | - Dobava mora vključevati inštalacijo vseh delov tekočinskega kromatografa. |  |  |
|  |  | - Vključene morajo biti z GLx in GMx skladne validacije in izdelava ustreznih validacijskih poročil za HPLC inštrument, material in storitve za dve letni preventivni vzdrževanji ter validacija ob poteku garancije. |  |  |
|  |  | - Računalnik: - Operacijski sistem MS Windows 10 Professional 64 bit, - procesor Intel® Core® i7 3,6 GHz ali enakovreden, - 8 Gb RAM, - snemalnik DVD-jev, - 2 x 256 SSD disk RAID1, - Brezžični komplet miška in tipkovnica (Logitech ali enakovredna), - 24-palčni monitor FHD. |  |  |
|  |  | - Zahteva se najmanj 24 mesečni garancijski rok od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.