Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme za sklop 2

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Dobava opreme za tekočinsko in plinsko kromatografijo, podporne analitske opreme in sistema za raztapljanje z UV-spektrofotometrom – Sklop 2

Ime sklopa: Sklop 2: Oprema za tekočinsko in plinsko kromatografijo 2 (GC/MS)

Oznaka javnega naročila: 302/16 – RIUM5-FKKT03/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Znotraj sklopa 2 se dobavlja oprema za tekočinsko in plinsko kromatografijo 2, ki zajema: GC/MS

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Dobava opreme za tekočinsko in plinsko kromatografijo, podporne analitske opreme in sistema za raztapljanje z UV-spektrofotometrom« za Sklop 2: Oprema za tekočinsko in plinsko kromatografijo 2 (GC/MS) ter da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA ZA SKLOP 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kompletov/setov/kosov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 2.1 | 1 komplet | 1. Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem (GC/MS) |  |  |
|  |  | - vgrajena mora biti elektronska kontrola pretokov in tlakov vseh priključenih plinov v načinu konstantne linearne hitrosti (možen priklop na dušik, helij in vodik); |  |  |
|  |  | - mora vsebovati funkcijo varčevanja nosilnega plina in zaznavanje puščanja plinov; |  |  |
|  |  | - vgrajen mora biti »split/splitless« injektor za kapilarne kolone; |  |  |
|  |  | - vgrajen mora biti dodatni »split/splitless« injektor za kapilarne kolone, ki omogoča delo z dvema linijama hkrati; |  |  |
|  |  | - sistem mora omogočati inštalacijo do treh Injektorjev; |  |  |
|  |  | - sistem mora vsebovati dodatni FID detektor; |  |  |
|  |  | - injektor mora biti temperaturno nastavljiv do 450 °C v korakih po 1 °C, z elektronsko kontrolo pretoka in tlaka; |  |  |
|  |  | - vgrajena mora biti luč za osvetlitev notranjosti GC komore za kolono; |  |  |
|  |  | - temperaturni razpon pečice mora biti v območju od (sobna T + 4 °C) do 450 °C; |  |  |
|  |  | - pečica se mora ohladiti iz 450 °C na 50 °C v manj kot 3,5 minute; |  |  |
|  |  | - sistem mora vsebovati vmesnik s temperaturno kontrolo za povezavo plinskega kromatografa z masnim spektrometrom. |  |  |
|  |  | 2. Detektor |  |  |
|  |  | - Detektor mora biti masni spektrometer tipa enojni kvadrupol z območjem m/z od 1,5 do 1090 amu z vgrajenim predfiltrom za preprečevanje kontaminacije in povečanja občutljivosti; |  |  |
|  |  | - občutljivost detektorja mora biti: EI scan mode S/N: 1 pg, S/N ≥ 2000, Octafluoronaphthalene m/z 272,0; |  |  |
|  |  | - resolucija detektorja mora biti v območju od 0,4 do 2,0 amu; |  |  |
|  |  | - pri detektorju mora biti vgrajen EI način ionizacije, z možnostjo nadgradnje s kemijsko ionizacijo PCl/NCI; |  |  |
|  |  | - največja hitrost skeniranja detektorja mora biti vsaj 20,000 amu/s; |  |  |
|  |  | - detektor mora omogočati energijo ionizacije v območju od 10 do 200 eV; |  |  |
|  |  | - maksimalna frekvenca zajemanja podatkov v scan načinu detektorja mora biti 100 Hz; |  |  |
|  |  | - nastavitev temperature ionskega izvora in vmesnika za GC/MS povezavo mora biti v območju od 50 °C do 350 °C; |  |  |
|  |  | - detektor mora imeti dve žarilni nitki EI ionskega izvora (angl. dual filament) z avtomatskim preklopom preko programske opreme; |  |  |
|  |  | - detektor mora omogočati hkratno snemanje v SCAN in SIM načinu; |  |  |
|  |  | - detektor mora omogočati avtomatsko kreiranje SIM metode iz SCAN podatkov; |  |  |
|  |  | - masna stabilnost detektorja mora biti boljša kot ± 0,1 amu/48 ur (pri konstantni temperaturi); |  |  |
|  |  | - detektor mora omogočati avtomatsko nastavitev sistema (autotune); |  |  |
|  |  | - detektor mora imeti ogrevan vmesnik za povezavo plinskega kromatografa z MS; |  |  |
|  |  | - detektor mora omogočati hkratno uporabo dveh kromatografskih kolon na MS detektorju z dodatnim setom za inštalacijo dveh kolon v masni spektrometer; |  |  |
|  |  | - omogočena mora biti menjava kolon brez porušitve vakuuma; |  |  |
|  |  | - vgrajen mora biti zmogljiv vakuumski sistem s turbo molekularno črpalko s kapaciteto: 360 litrov/sek (He); |  |  |
|  |  | - detektor mora imeti zunanjo pred-črpalko s filtrom za oljne pare in dodatnim litrom olja za menjavo; |  |  |
|  |  | - maksimalni pretok nosilnega plina na vhodu v MS mora biti do 15 mL/min za EI izvor in 5 mL/min za PCI,NCI izvor. |  |  |
|  |  | 3. Programska oprema za nadzor in kontrolo GC/MS sistema, zajem in obdelavo podatkov: |  |  |
|  |  | - mora imeti QA/QC funkcijo za podporo izpolnjevanju GLP/GMP zahtev, |  |  |
|  |  | - čarovnike za kreiranje metod, sekvenc in komponentnih tabel, |  |  |
|  |  | - FASST funkcijo: "Fast Automated Scan/SIM (Single Ion Monitoring) type", |  |  |
|  |  | - število SIM kanalov: 64 x 128, |  |  |
|  |  | - LRI funkcija, ki omogoča samodejni izračun linerarnih retenzijskih indeksov in njihovo upoštevanje pri iskanju po knjižnicah, |  |  |
|  |  | - AART funkcijo, ki omogoča samodejno prilagoditev retenzijskega časa glede na linearni retenzijski indeks; |  |  |
|  |  | - imeti mora knjižnico masnih spektrov NIST (»Mass Spectral« knjižnico). |  |  |
|  |  | - mora omogočati priklop v obstoječi klient server sistem programske opreme LabSolutions CS |  |  |
|  |  | 4. Avtomatski robotski vzorčevalnik za tekoče in vzorčenje v nadprostoru (angl. headspace): |  |  |
|  |  | - mora omogočati vnos vzorca z vzorčevalno iglo za tekoče vzorce in vzorčevanje iz parne faze z naslednjimi lastnostmi in komponentami: |  |  |
|  |  | - 1 x PALbase 850X/Y enota s PAL kontrolerjem; |  |  |
|  |  | - 1 x PAL RS glavo; |  |  |
|  |  | - 1 x kontrolni terminal in kabel; |  |  |
|  |  | - 1 x »safety guard«; |  |  |
|  |  | - 1 x napajalnik, 100-240V, 120W, 50/60Hz in kabel; |  |  |
|  |  | - 1 x »gas purge« linijo za »headspace«; |  |  |
|  |  | - 1 x HS65-2500 orodje; |  |  |
|  |  | - 2 x HS brizgo volumna 2500 μL; |  |  |
|  |  | - 1 x D7-57 »liquid tool«; |  |  |
|  |  | - 2 x brizgo volumna 10 μL, »gauge« 26, PST »cone«; |  |  |
|  |  | - 2 x držala za pladenj; |  |  |
|  |  | - 3 x stojalo VT54 (za 3 x 54 vial volumna 2 mL); |  |  |
|  |  | - 1 x stojalo R60 (za 60 vial volumnov 10 ali 20 mL); |  |  |
|  |  | - 1 x agitator; |  |  |
|  |  | - 1 x modul za izpiranje; |  |  |
|  |  | - 1 x SPME orodje; |  |  |
|  |  | - 1 x SPME držalo za vlakna; |  |  |
|  |  | - 1 x SPME set SPME vlaken FIB-SEL5-S1 (5 različnih SPME vlaken: PDMS: 7um, 30um in 100um/akrilat: 85um/ogljik WR: 95um); |  |  |
|  |  | - SPME kondicionirna postaja za SPME vlakna; |  |  |
|  |  | - 1 x programska oprema za upravljanje. |  |  |
| 2.2 | 1 set | Set za preventivno vzdrževanje GC/MS sistema mora vsebovati: |  |  |
|  |  | - 1 x »split filter«, |  |  |
|  |  | - 1 x filament, |  |  |
|  |  | - 2 x gobico za čiščenje ionskega izvora, |  |  |
|  |  | - 100 kosov aluminijastih podložk za povezavo cevk, |  |  |
|  |  | - zlato tesnilo za injektor, |  |  |
|  |  | - izolator za ionski izvor |  |  |
| 2.3 | 1 set | Set orodja za GC/MS |  |  |
| 2.4 | 1 komplet (2x po 10) | Dodatne ferule; |  |  |
|  |  | - 10 kos ferul za kolone ID 0,25 mm in |  |  |
|  |  | - 10 kos ferul za kolone ID 0,32 mm |  |  |
| 2.5 | 1 set | GC tesnila (angl. septum) (10 kosov) |  |  |
| 2.6 | 1 komplet | 2 mL viale z navojem, prozorne, v kompletu s pokrovčki in silikonskimi-PTFE tesnili, 1000 kos |  |  |
| 2.7 | 1 komplet | 20 mL »headspace« viale z navojem in magnetnimi pokrovčki s silikonskimi-PTFE tesnili, 1000 kos |  |  |
| 2.8 | 1 kos | GC kolona 5% fenil-dimetil-polisiloksan (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm) |  |  |
| 2.9 | 1 kos | GC kolona dimetil-polisiloksan (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm) |  |  |
| 2.10 | 1 kos | GC kolona polietilen-glikol (30 m x 0,32 mm x 0,5 μm) |  |  |
| 2.11 | 1 komplet | - Računalnik s procesorjem: - Operacijski sistem MS Windows 10 Professional 64 bit, - procesor Intel® Core® i7 3,6 GHz ali enakovreden, - 16 Gb RAM, - snemalnik DVD-jev, - 256 SSD disk in 1 Tb trdi disk; - 43-palčni monitor resolucije 4K, brezžična miška in tipkovnica, - laserski tiskalnik. |  |  |
| 2.12 | 1 | Inštalacija |  |  |
| 2.13 | 1 | Usposabljanje uporabnikov na lokaciji naročnika po montaži za najmanj 5 uporabnikov v trajanju 2-krat po 8 ur v dveh zaporednih dneh |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.