Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme za sklop 3

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Dobava opreme za tekočinsko in plinsko kromatografijo, podporne analitske opreme in sistema za raztapljanje z UV-spektrofotometrom – Sklop 3

Ime sklopa: Sklop 3: Podporna analitska oprema

Oznaka javnega naročila: 302/16 – RIUM5-FKKT03/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Znotraj sklopa 3 se dobavlja podporna analitska oprema.

Oprema iz tega sklopa se kupuje kot celota in mora biti sestavljena iz naslednjih instrumentov:

1.	Mikrotehtnica - Tehtnica z območjem najmanj 10 g in razdelkom 1 mikrogram ali bolje

2.	Analitska tehtnica - Tehtnica z območjem najmanj 220 g in razdelkom 0,01 mg/0,1 mg ali bolje

3.	Precizna tehtnica z območjem najmanj 4100 g in razdelkom 0,01 g ali bolje

4.	Potenciometrični titrator

5.	Instrument za merjenje gostote

6.	Instrument za merjenje pH:

7.	Instrument za določevanje vlage in suhe snovi

8.	Instrument za merjenje tališč s pomočjo kapilar

Instrumenti pod zap. št. 1, 2, 4, 5 in 6 morajo omogočati vključitev v mrežno povezavo. Programska oprema za povezovanje instrumentov mora omogočati povezavo do trideset tehtalnih naprav ali ostalih že obstoječih laboratorijskih instrumentov. Programska oprema mora omogočati morebitno integracijo pridobljenih podatkov v informacijski sistem LIMS ali ELN. Programska oprema mora zagotavljati integriteto podatkov in mora biti skladna z 21 CFR part 11.

Za vso opremo oziroma instrumente iz tega sklopa se zahteva najmanj 24 mesečni garancijski rok. Ponudba mora za instrumente pod zap. št. 1, 2, 4, 5 in 6 zajemati tudi strošek PM/OQ za posamezen instrument ob koncu 1. in 2. leta garancijske dobe.

Dobavitelj mora zagotavljati servisiranje opreme s kvalificiranim serviserjem.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Dobava opreme za tekočinsko in plinsko kromatografijo, podporne analitske opreme in sistema za raztapljanje z UV-spektrofotometrom« za sklop 3: Podporna analitska oprema ter da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA ZA SKLOP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 3.1 | 1 kos | Mikrotehtnica - Tehtnica z območjem najmanj 10 g in razdelkom 1 mikrogram ali bolje |  |  |
|  |  | - Ponovljivost pri 5% tehtalnega območja (sd): do 0,0004 mg ali bolje |  |  |
|  |  | - Linearnost: do 0,003 mg ali bolje |  |  |
|  |  | - Kotnost s 5 g: do 0,003 mg ali bolje |  |  |
|  |  | - Velikost tehtalne plošče : vsaj fi 27 mm |  |  |
|  |  | - V tehtnici mora biti vgrajeno interno umerjanje z dvema vgrajenima utežema, ki omogočata temperaturno in časovno umerjanje tehtnice |  |  |
|  |  | - Tehtnica mora imeti vgrajena dva prikazovalnika za direkten pogled na tehtnico pri samem delu in prikazovalnik za upravljanje s tehtnico |  |  |
|  |  | - Vgrajeni prikazovalnik mora biti barven in občutljiv na dotik |  |  |
|  |  | - Vgrajena mora biti beležnica za trenutno shranjevanje tehtalnih rezultatov |  |  |
|  |  | - Vgrajene morajo biti knjižnice (log file), ki se oblikujejo in shranjujejo za vodeno tehtanje |  |  |
|  |  | - Vgrajena mora biti funkcija avtomatskega zaznavanja pravilne lege tehtnice z opozorilnim svetlobnim signalom |  |  |
|  |  | - Vgrajeno mora biti avtomatsko odpiranje tehtalne celice s prostoročnim upravljanjem |  |  |
|  |  | - Vgrajeni morajo biti vsaj štirje USB vmesniki in en mrežni vmesnik za priklop na tehtnico ostalih naprav in priklop v mrežo |  |  |
|  |  | - Vgrajen mora biti način za prijavljanje različnih uporabnikov z zaščitenim geslom |  |  |
|  |  | - Tehtnica mora biti opremljena z matričnim tiskalnikom za izpis rezultatov |  |  |
|  |  | - Tehtnica mora biti povezana na mrežno programsko opremo, ki omogoča prenos podatkov |  |  |
|  |  | - Pri tehtnici je potrebno dobaviti in zagotoviti: - vso tehnično dokumentacijo, - garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika, - inštalacijo, - usposabljanje uporabnikov na lokaciji postavitve za najmanj pet (5) uporabnikov v trajanju najmanj 2 uri, - IQ/OQ dokumentacijo, - slovenska navodila za uporabo, - kalibracijski certifikat za umerjanje merila akreditiranega laboratorija za maso po ISO 17025 |  |  |

|  | OPREMA ZA SKLOP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 3.2 | 1 kos | Analitska tehtnica - Tehtnica z območjem najmanj 220 g in razdelkom 0,01 mg/0,1 mg ali bolje |  |  |
|  |  | - Območje tehtanja: do 220 g |  |  |
|  |  | - Razdelek do 81 g : 0,01 mg ali bolje, čez celotno področje 0,1 mg, območje 81 g z razdelkom 0,01 mg mora biti gibljivo čez celotno tehtalno področje |  |  |
|  |  | - Ponovljivost pri 5% tehtalnega območja (sd): do 0,005 mg ali bolje |  |  |
|  |  | - Linearnost: do 0,05 mg ali bolje |  |  |
|  |  | - Velikost tehtalne plošče : vsaj 78X73 mm |  |  |
|  |  | - Minimalna zatehta pa USP41: vsaj 14 mg |  |  |
|  |  | - V tehtnici mora biti vgrajeno interno umerjanje z dvema vgrajenima utežema, ki omogočata temperaturno in časovno umerjanje tehtnice |  |  |
|  |  | - Vgrajeni prikazovalnik mora biti barven in občutljiv na dotik |  |  |
|  |  | - Vgrajena mora biti beležnica za trenutno shranjevanje tehtalnih rezultatov |  |  |
|  |  | - Vgrajene morajo biti knjižnice (log file ), ki se oblikujejo in shranjujejo za vodeno tehtanje |  |  |
|  |  | - Vgrajena mora biti funkcija avtomatskega zaznavanja pravilne lege tehtnice z opozorilnim svetlobnim signalom |  |  |
|  |  | - Vpetje tehtalne plošče mora biti izvedeno iz zadnje strani in ne od spodaj |  |  |
|  |  | - Vgrajena mora biti funkcija avtomatskega zaznavanja statičnih vzorcev |  |  |
|  |  | - Vgrajeno mora biti avtomatsko odpiranje tehtalne celice s prostoročnim upravljanjem |  |  |
|  |  | - Vgrajeni morajo biti vsaj štirje USB vmesniki in en mrežni vmesnik za priklop na tehtnico ostalih naprav in priklop v mrežo |  |  |
|  |  | - Vgrajen mora biti način za prijavljanje različnih uporabnikov z zaščitenim geslom |  |  |
|  |  | - Tehtnica mora biti opremljena z matričnim tiskalnikom za izpis rezultatov |  |  |
|  |  | - Tehtnica mora biti povezana na mrežno programsko opremo, ki omogoča prenos podatkov |  |  |
|  |  | - Pri tehtnici je potrebno dobaviti in zagotoviti: - vso tehnično dokumentacijo, - garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika, - inštalacijo, - usposabljanje uporabnikov na lokaciji postavitve za najmanj pet (5) uporabnikov v trajanju najmanj 2 uri, - IQ/OQ dokumentacijo, - slovenska navodila za uporabo, - kalibracijski certifikat za umerjanje merila akreditiranega laboratorija za maso po ISO 17025 |  |  |

|  | OPREMA ZA SKLOP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 3.3 | 1 kos | Precizna tehtnica z območjem najmanj 4100 g in razdelkom 0,01 g ali bolje |  |  |
|  |  | - Območje tehtanja: 4100 g |  |  |
|  |  | - Razdelek : 0,01 g |  |  |
|  |  | - Ponovljivost: 4 mg ali bolje |  |  |
|  |  | - Čas umerjanja : 1,2 s ali bolje |  |  |
|  |  | - Minimalna zatehta po USP: 8,2 g |  |  |
|  |  | - Velikost tehtalne plošče : vsaj 270 X 205 mm |  |  |
|  |  | - V tehtnici mora biti vgrajeno interno umerjanje z vgrajeno utežjo, ki omogoča temperaturno in časovno umerjanje tehtnice |  |  |
|  |  | - Vgrajeni prikazovalnik mora biti barven in občutljiv na dotik |  |  |
|  |  | - Vgrajena mora biti beležnica za trenutno shranjevanje tehtalnih rezultatov |  |  |
|  |  | - Vgrajene morajo biti knjižnice, ki se enostavno oblikujejo in shranjujejo za vodeno tehtanje |  |  |
|  |  | - Vgrajena mora biti funkcija avtomatskega zaznavanja pravilne lege tehtnice z opozorilnim svetlobnim signalom |  |  |
|  |  | - Vgrajeni morajo biti vsaj štirje USB vmesniki in en mrežni vmesnik za priklop na tehtnico ostalih naprav in priklop v mrežo |  |  |
|  |  | - Tehtnica mora biti opremljena z matričnim tiskalnikom za izpis |  |  |
|  |  | - Pri tehtnici je potrebno dobaviti in zagotoviti: - vso tehnično dokumentacijo, - garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika, - inštalacijo, - usposabljanje uporabnikov na lokaciji postavitve, - IQ/OQ dokumentacijo, - slovenska navodila za uporabo, - kalibracijski certifikat za umerjanje merila akreditiranega laboratorija za maso po ISO 17025 |  |  |

|  | OPREMA ZA SKLOP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 3.4 | 1 kos | Potenciometrični titrator |  |  |
|  |  | - merilno področje: +/-2000 mV |  |  |
|  |  | - resolucija/meje napake: 0,1 mV/0,2 mV |  |  |
|  |  | - vhod za polarizirane senzorje: 0 do 200 mikroAmper |  |  |
|  |  | - dovoljena napaka: do 0,2 mikroAmper |  |  |
|  |  | - vhod za temperaturo območje: -20 do 130 °C |  |  |
|  |  | - resolucija birete (10 mL): do 0,5 µL (1/20000 volumna) |  |  |
|  |  | - dovoljena napaka: Do 0,2 % |  |  |
|  |  | - instrument ima vgrajen 1 pogon za bireto in možnost dodati še tri dodatne pogone |  |  |
|  |  | - instrument je opremljen s Karl Fischer titracijsko celico in vsem potrebnim za izvedbo Karl Fischer titracije |  |  |
|  |  | - instrument ima pri dobavi matrični tiskalnik za izpis |  |  |
|  |  | - instrument ima vgrajen barvni zaslon velikosti vsaj 7" in resolucije 800 X 480 točk |  |  |
|  |  | - ima možnost kasnejše priključitve menjalca vzorcev |  |  |
|  |  | - ima vgrajene vmesnike: Ethernet, COM 3 X, USB 3 X, TTL/I/O, 4 X za črpalke in mešala |  |  |
|  |  | - vgrajenih 70 method vključno z metodami za Karl Fischer |  |  |
|  |  | - dobava vsebuje 5 mL in 10 mL bireto |  |  |
|  |  | - dobava vsebuje elektrodo za redoks titracije |  |  |
|  |  | - dobava vključuje kompleten instrument in pripomočke za delo |  |  |
|  |  | - dobava vsebuje mrežni software za priključitev na računalnik za shranjevanje in evaluacijo rezultatov |  |  |
|  |  | - dobava vključuje: - kompleten instrument in pripomočke za delo, - inštalacijo, - usposabljanje uporabnikov na lokaciji postavitve za najmanj pet (5) uporabnikov v trajanju najmanj 5 ur, - vso tehnično dokumentacijo, - garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika, - IQ/OQ dokumentacijo, - slovenska navodila za uporabo. |  |  |

|  | OPREMA ZA SKLOP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 3.5 | 1 kos | Instrument za merjenje gostote |  |  |
|  |  | - Območje merjenja: 0 do 3 g/cm3 |  |  |
|  |  | - Prikaz: 0,0001 g/cm3 |  |  |
|  |  | - Ponovljivost: 0,00005 |  |  |
|  |  | - Točnost: +/-0,0001 |  |  |
|  |  | - Temperaturno področje meritve: 0 °C do 95 °C |  |  |
|  |  | - Avtomatsko termostatiranje vzorcev |  |  |
|  |  | - Vgrajene različne koncentracijske tabele in funkcije |  |  |
|  |  | - Vgrajena avtomatska korekcija gostote |  |  |
|  |  | - Vgrajeno Avtomatsko detektiranje vzorcev v celici |  |  |
|  |  | - Vgrajeno Avtomatsko detektiranje prisotnih mehurčkov |  |  |
|  |  | - Vgrajeno Avtomatsko snemanje vzorcev v kapilari |  |  |
|  |  | - Vgrajen barvni prikazovalnik |  |  |
|  |  | - Vgrajena črpalka za sušenje celice in črpalka za avtomatsko črpanje vzorca v celico instrumenta |  |  |
|  |  | - Pri dobavi mora biti dobavljen tiskalnik za izpis rezultatov |  |  |
|  |  | - dobava vsebuje mrežni software za priključitev na računalnik za shranjevanje in evaluacijo rezultatov |  |  |
|  |  | - dobava vključuje: - kompleten instrument in pripomočke za delo, - inštalacijo, - usposabljanje uporabnikov na lokaciji postavitve, - vso tehnično dokumentacijo, - garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika, - IQ/OQ dokumentacijo, - slovenska navodila za uporabo. |  |  |

|  | OPREMA ZA SKLOP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 3.6 | 1 kos | Instrument za merjenje pH |  |  |
|  |  | - merilno območje za pH/mV : -2,000-20,000 pH; -2 000,0-2 000,0 mV |  |  |
|  |  | - resolucija za pH/mV: 0,001/0,01/0,1 pH; 0,1/1 mV |  |  |
|  |  | - natančnost za pH/mV: ±0,002pH; ±0,1 mV |  |  |
|  |  | - merilno območje za T: -30,0…130,0 °C |  |  |
|  |  | - resolucija za T : 0,1 °C |  |  |
|  |  | - natančnost za T: ± 0,1 °C |  |  |
|  |  | - instrument ima vgrajen 1 modul za merjenje pH/mV in možnost dodati še dva modula (pH/mV, pH/Ion, prevodnost ali kisik) |  |  |
|  |  | - instrument ima vgrajen 7ʺ barvni zaslon občutljiv na dotik |  |  |
|  |  | - instrument ima pri dobavi matrični tiskalnik za izpis |  |  |
|  |  | - ima možnost kasnejše priključitve menjalca vzorcev, mešala, čitalca črtnih kod in tiskalnika |  |  |
|  |  | - ima vgrajene vmesnike: eternet, RS232, USB-A, USB-B |  |  |
|  |  | - ima vgrajenih 17 metod, 50 pa si jih uporabnik lahko sam sestavi |  |  |
|  |  | - ima možnost kalibriranja v max. 5 točkah |  |  |
|  |  | - ima vgrajenih 8 predifiniranih pufrnih skupin, 20 pa si jih uporabnik lahko sam sestavi |  |  |
|  |  | - ima možnost shranjevanja 20 000 meritev in 250 analiz |  |  |
|  |  | - dobava vsebuje stekleno pH elektrodo InLab Routin Pro ali enakovredno, z integriranim T členom |  |  |
|  |  | - dobava vključuje kompleten instrument in pripomočke za delo |  |  |
|  |  | - dobava vsebuje mrežni software za priključitev na računalnik za shranjevanje in evalvacijo rezultatov |  |  |
|  |  | - dobava vključuje: - kompleten instrument in pripomočke za delo, - inštalacijo, - usposabljanje uporabnikov na lokaciji postavitve za najmanj pet (5) uporabnikov v trajanju najmanj 2 uri, - vso tehnično dokumentacijo, - garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika, - IQ/OQ dokumentacijo, - slovenska navodila za uporabo. |  |  |

|  | OPREMA ZA SKLOP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 3.7 | 1 kos | Instrument za določevanje vlage in suhe snovi |  |  |
|  |  | - tehnologija za segrevanja vzorca: halogenski izvor |  |  |
|  |  | - območje vgrajene tehtnice: do 200 g |  |  |
|  |  | - razdelek : 0,1/1mg |  |  |
|  |  | - vpetje nosilca vzorcev z zadnje strani preprečuje kontaminacijo tehtalne celice |  |  |
|  |  | - prikaz rezultatov na instrumentu: 0,01%/0,001% |  |  |
|  |  | - ponovljivost: 0,05% |  |  |
|  |  | - temperaturno področje: od 40°C do 230 °C |  |  |
|  |  | - samodejno avtomatsko odpiranje instrument za tariranje ali po končani meritvi |  |  |
|  |  | - prikaz % vlage, % suhe snovi |  |  |
|  |  | - vgrajeno interno umerjanje tehtnico z vgrajeno utežjo in samodejno temperaturno umerjanje |  |  |
|  |  | - vgrajeno dvotočkovno umerjanje temperature instrumenta |  |  |
|  |  | - možnost vnosa do 300 merilnih metod |  |  |
|  |  | - prikaz sušilne krivulje |  |  |
|  |  | - vgrajeni različni temperaturni programi za sušenje materiala |  |  |
|  |  | - vgrajen barvni zaslon in tiskalnik za izpis rezultatov |  |  |
|  |  | - dobava vključuje: - kompleten instrument in pripomočke za delo, - inštalacijo, - usposabljanje uporabnikov na lokaciji postavitve za najmanj pet (5) uporabnikov v trajanju najmanj 3 ure, - vso tehnično dokumentacijo, - garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika, - IQ/OQ dokumentacijo, - slovenska navodila za uporabo. |  |  |

|  | OPREMA ZA SKLOP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 3.8 | 1 kos | Instrument za merjenje tališč s pomočjo kapilar |  |  |
|  |  | - Omogoča kapilarno merjenje temperature tališč in območje temperature tališč |  |  |
|  |  | - Instrument ima vsaj 3 mesta za istočasno kapilarno merjenje tališč |  |  |
|  |  | - Temperaturno območje: do 300 °C |  |  |
|  |  | - Vgrajena kamera za optično snemanje in predvajanje |  |  |
|  |  | - Vgrajen barvni prikazovalnik |  |  |
|  |  | - Pri dobavi naj bo dobavljen tiskalnik za izpis rezultatov |  |  |
|  |  | - Dobava vključuje kompleten instrument in pripomočke za delo |  |  |
|  |  | - Dobava vključuje: - kompleten instrument in pripomočke za delo, - inštalacijo, - usposabljanje uporabnikov na lokaciji postavitve za najmanj pet (pet) uporabnikov v trajanju najmanj 3 ure, - vso tehnično dokumentacijo, - garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika, - IQ/OQ dokumentacijo, - slovenska navodila za uporabo. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.