Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme ZA SKLOP 4

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Dobava opreme za tekočinsko in plinsko kromatografijo, podporne analitske opreme in sistema za raztapljanje z UV-spektrofotometrom – Sklop 4

Ime sklopa: Sklop 4: Sistem za raztapljanje z UV spektrofotometrom

Oznaka javnega naročila: 302/16 – RIUM5-FKKT03/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Znotraj sklopa 4 se dobavlja UV-Vis spektrofotometer.

Sistem mora biti sestavljen iz aparature za raztapljanje, avtomatskega vzorčevalnika in UV-Vis spektrofotometrom. Vsi sestavni deli opreme oziroma instrumenti morajo biti novi in od enega proizvajalca. Vključena mora biti programska oprema, ki omogoča upravljanje z vsemi tremi komponentami sistema. Programska oprema mora biti skladna z 21 CFR part 11.

Garancijski rok:   najmanj 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Ponudba mora vključevati tudi strošek PM/OQ za celotno opremo oziroma vse instrumente ob koncu 2. leta garancijske dobe.

Dobavitelj mora zagotavljati servisiranje opreme s kvalificiranim serviserjem.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Dobava opreme za tekočinsko in plinsko kromatografijo, podporne analitske opreme in sistema za raztapljanje z UV-spektrofotometrom« za Sklop 4: Sistem za raztapljanje z UV spektrofotometrom ter da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA ZA SKLOP 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 4.1 | - komplet | - Aparatura za raztapljanje |  |  |
|  |  | - Motoriziran dvig in spust glave aparature ter upravljanje preko zaslona na dotik |  |  |
|  |  | - Aparatura je opremljena z osmimi posodami za raztapljanje, ki morajo imeti volumen 1000 mL, osmimi pokrovi proti izhlapevanju, osmimi veslastimi mešali in osmimi košaricami |  |  |
|  |  | - Nosilci za veslasta mešala in košarice, veslasta mešala, košarice in posode so označeni z unikatno kodo |  |  |
|  |  | - Vodna kopel omogoča nastavitev temperature kopeli 5–55 oC, točnost senzorja ±0,1 oC |  |  |
|  |  | - Vzorčevalne kanule in temperaturni senzorji so potopljeni samo med vzorčenjem/merjenem |  |  |
|  |  | - Možen temperaturno pogojen začetek testa raztapljanja |  |  |
|  |  | - Možnost ročnega ali avtomatskega vnosa tablet, sekvenčno ali hkratno |  |  |
|  |  | - Možnost dviga posameznega pokrova proti izhlapevanju med testom |  |  |
|  |  | - Vgrajen termični tiskalnik, ki je brez vibracij |  |  |
|  |  | - Omogoča nadgradnjo z zatemnitveno komoro za delo z vzorci občutljivimi na svetlobo |  |  |
|  |  | - Avtomatski vzorčevalnik |  |  |
|  |  | - Krmiljenje aparature za raztapljanje preko avtomatskega vzorčevalnika ali obratno |  |  |
|  |  | - Vgrajena batna črpalka za simultano črpanje medija iz 8 kadic aparature za raztapljanje hkrati |  |  |
|  |  | - Vzorčenje do 10 mL vzorca v epruvete nameščene na stojalu |  |  |
|  |  | - Možnost nadomeščanja odvzetega medija s svežim, segretim medijem |  |  |
|  |  | - Možnost avtomatskega čiščenja vseh cevi po zaključenem vzorčenju |  |  |
|  |  | - Vgrajen modul za avtomatsko filtriranje vzorcev z uporabo 0,2 in 0,45 um filtrov |  |  |
|  |  | - Vgrajen termični tiskalnik, ki je brez vibracij |  |  |
|  |  | - UV-Vis spektrofotometer |  |  |
|  |  | - Instrument z monokromatorjem in možnostjo meritev pri izbranih valovnih dolžinah ter možnostjo koračnega snemanja absorpcijskih spektrov |  |  |
|  |  | - Dvožarkovni spektrometer z notranjim referenčnim detektorjem |  |  |
|  |  | - Uporaba Xe žarnica s pulznim načinom delovanja kot svetlobni vir, ki pokriva celotno območje valovne dolžine instrumenta od 190 – 1100 mm. |  |  |
|  |  | - Možnost izvajanja meritev brez pokrivanja merilnega prostora |  |  |
|  |  | - Vključen motoriziran nosilec kivet (18 mestni) in pretočne kivete (8 kom) |  |  |
|  |  | - Programska oprema |  |  |
|  |  | - Vključena programska oprema omogoča upravljanje z aparaturo za raztapljanje, avtomatskim vzorčevalnikom in UV-Vis spektrofotometrom. |  |  |
|  |  | - Vključuje metode za zamenjavo medija, korecijo »capsule blank« in kontrolnega vzorca |  |  |
|  |  | - Omogoča on-line meritve koncentracij s hkratnim arhiviranjem vzorcev za kasnejšo HPLC analizo |  |  |
|  |  | - Skladna z 21 CFR part 11 |  |  |
|  |  | - Dobava vključuje: |  |  |
|  |  | - kompleten instrument in pripomočke za delo, |  |  |
|  |  | - inštalacijo, |  |  |
|  |  | - usposabljanje uporabnikov na lokaciji postavitve za najmanj pet (5) uporabnikov v trajanju najmanj 8 ur, |  |  |
|  |  | - vso tehnično dokumentacijo, |  |  |
|  |  | - garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika, |  |  |
|  |  | - IQ/OQ dokumentacijo, |  |  |
|  |  | - slovenska navodila za uporabo. |  |  |
|  |  | - Vključen ustrezen PC računalnik z vsaj 22˝LCD zaslonom, pri katerem mora biti vključena vsa programska oprema, ki omogoča upravljanje z vsemi tremi komponentami sistema. Programska oprema mora biti skladna z 21 CFR part 11. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.