Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

# Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava spektroelektrokemijske opreme za razvoj novih materialov

Ime sklopa: SKLOP 1: X-žarkovna fotoelektronska spektroskopija (angl. X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)

Oznaka javnega naročila: 302/32 – RIUM14-FKKT02.1/2020

# NAVODILO:

# Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

# Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

# Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava spektroelektrokemijske opreme za razvoj novih materialov« za SKLOP 1: X-žarkovna fotoelektronska spektroskopija (angl. X-ray photoelectron spectroscopy, XPS), in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 komplet | - X-žarkovna fotoelektronska spektroskopija (angl. X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Zmogljivost analize večjih območij na čistem vzorcu Ag z uporabo vrha Ag 3d5/2: - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 0.5 eV z občutljivostjo vsaj 300 000 CPS (angl. counts per second) ali več, - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 0.6 eV z občutljivostjo vsaj 1 000 000 CPS ali več. Zmogljivost analize manjših območij na čistem vzorcu Ag z uporabo vrha Ag 3d5/2: - minimalni premer območja analize: 20 µm ali manj, - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 0.6 eV z občutljivostjo 2 000 CPS ali več. Nevtralizacija naboja (minimalna zmogljivost za električno izolacijske materiale): - ločljivost vrha 0.82 eV ali manj, z občutljivostjo več kot 20 000 CPS. XPS slikovna obdelava: - prostorska ločljivost 10 µm ali manj. |  |  |
|  | - Avtomatski pet-osni nosilec vzorcev, ki mora omogočati premike v x, y in z smereh ter rotacijo in nagib vzorca. |  |  |
|  | - Set treh nosilcev za vzorce: - nosilec za vzorce debelin večjih od 15 mm, - nosilec za ravne vzorce z možnostjo vpetja vzorca premera 15 mm ali več, - nosilec za Z-rotacijo vzorca (za globinsko profiliranje). |  |  |
|  | - Predkomora mora vsebovati: - set črpalk (turbo molekularno črpalko, ionski merilnik, avtomatski ventil, rotacijska črpalka, filter za izpust, ostale vakuumske komponente), - popolnoma računalniško kontrolirano sekvenco črpanja in odzračevanja (angl. pump/vent), - samodejni prenos nosilca vzorcev iz predkomore v glavno komoro za analizo, brez posredovanja operaterja, - optična kamera za predkoromo, ki mora samodejno posneti fotografije celotnega nosilca za vzorce. Omogočati mora možnost uporabe posnete fotografije za določitev mest izvajanja analize, - možnost vstavljanja vsaj treh ali več nosilcev za vzorce v predkomoro hkrati, - najmanjša površina na nosilcu za montažo vzorca mora biti 2000 mm2, - možnost samodejnega prenosa nosilca vzorcev iz predkomore v glavno komoro, brez posredovanja operaterja, - možnost samodejne menjave nosilca vzorcev iz glavne komore za naslednji nosilec, ki se nahaja v predkomori, brez posredovanja operaterja. |  |  |
|  | - Glavna komora za analizo mora vsebovati: - set črpalk (turbo molekularna črpalka, titanova sublimacijska črpalka, ionski merilnik, avtomatski ventil, rotacijsko črpalko, filter za izpust ter ostale vakuumske komponente), - optični mikroskop v glavni komori za pregled vzorca in določanje lokacije analize na vzorcu, - najnižji tlak v glavni komori mora biti 7 x 10-10 mbar ali manj, - omogočena mora biti samodejna nastavitev višine vzorca pred samo analizo s pomočjo programske opreme, - set vzorcev standardov Cu, Au, Ag, mrežic za uravnavanje in Faradejeva skodelica (angl. Faraday cup) morajo biti stalno nameščeni v glavni komori za analizo. |  |  |
|  | - Izvor standardnih monokromatskih Al rentgenskih žarkov ter izvor visoko-energijskih rentgenskih žarkov (energija več kot 2000 eV). - Omogočeno mora biti samodejno preklapljanje med standardnimi monokromatskimi rentgenskimi žarki ter med visoko-energijskimi rentgenskimi žarki. |  |  |
|  | - Izvor ionov Instrument mora omogočati nastanek argonovih ionov in mora omogočati: - nastanek monoatomskih ionov ter klastrov ionov, - pospeševalno hitrost 5 kV ali več za delovanje z uporabo monoatomskih ionov, - pospeševalno hitrost 8 kV ali več za delovanje z uporabo klastrov ionov, - minimalna velikost klastrov: 2000 atomov na klaster ali več. |  |  |
|  | - Licenčna programska oprema za merjenje in obdelavo podatkov za neomejeno številko uporabnikov. Programska oprema mora vsebovati funkcijo samodejnega zaznavanja vrhov. |  |  |
|  | - Računalniška oprema: - operacijski sistem MS Windows 10 Professional 64 bit, - procesor Intel® Core® i7 3,6 GHz ali enakovreden, - HP Z2 Tower G4 delovna postaja ali enakovredna, - 8 Gb RAM, snemalnik DVD-jev, 1 Tb trdi -disk, 2-krat 24-palčna monitorja. |  |  |
|  | - Dotok hladne vode, hladilni sistem za celoten instrument, črpalka za povečanje pritiska črpanja vode. |  |  |
|  | - Glavna napajalna enota za celoten instrument. |  |  |
|  | - Posoda za prenos vzorca v inertni atmosferi brez izpostavljanja zračnim pogojem. |  |  |
|  | - Direktno segrevanje in ohlajanje vzorca mora biti možno v glavni komori za analizo, na mestu analize. - Hlajenje vzorca mora biti možno do vsaj -100 °C na mestu analize vzorca. - Ohlajanje vzorca mora biti možno do vsaj +800 °C na mestu analize vzorca. Set mora vsebovati: - Poseben nosilec, ki omogoča segrevanje in ohlajanje vzorca v glavni komori, - programsko opremo za nadzorovanje segrevalnih in ohlajevalnih komponent. |  |  |
|  | - Programsko opremo za rekonstrukcijo in obdelavo globinskih profilov izmerjenih s kotno ločljivimi XPS meritvami. Vsaj 3 kos. |  |  |
|  | - Licenčno programsko opremo za obdelavo podatkov brez povezave. Vsaj 20 kos. |  |  |
|  | - Razširjen set rezervnih delov, ki ga sestavljajo: - 3 x mono anoda rentgenskih žarkov, - 3 x mono filament, - 3 x filament za ionsko puško, - 3 x filament za nevtralizacijo naboja, - 3 x set rezervnih delov za detektor. |  |  |
|  | - Set posebnih pripomočkov in rezervnih delov potrebnih za začetno vzdrževanje naprave. |  |  |
|  | - Garancija: vsaj 12 mesecev ali več. |  |  |
|  | - Dobava in namestitev v prostore naročnika. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi dobavitelj, - seznanitev z opremo in osnovno izobraževanje iz postavke 1.20, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije. |  |  |
|  | - Osnovno šolanje uporabe instrumenta: - Seznanitev z opremo in osnovno šolanje za 3 uporabnike v trajanju vsaj 5 delovnih dni (vključuje tudi predajo vseh potrebnih podatkov in gesel; izobraževanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik). Postavka se izvede po izvedeni dobavi, namestitvi in zagonu opreme. Seznanitev z opremo in osnovno šolanje mora opraviti inženir ponudnika. |  |  |
|  | - Dodatno napredno izobraževanje v času trajanja 5 delovnih dni na mestu nahajanja dobavljene naprave, iz strani strokovnjaka ponudnika po treh mesecih od zagona opreme. - Dodatno napredno izobraževanje za 3 uporabnike je namenjeno izobraževanju uporabnikov o novih in naprednih metodah uporabe instrumenta in sledi šele po osnovnem šolanju o uporabi instrumenta, do konca garancijske dobe. |  |  |
|  | - Omogočen oddaljen dostop do naprave za potrebe umerjanja in vodenja naprave vsaj za čas trajanja garancijske dobe (1 leto). - Zasnova instrumenta mora omogočati možnost upravljanja na daljo in diagnosticiranja napak. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.